Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

# Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava spektroelektrokemijske opreme za razvoj novih materialov

Ime sklopa: SKLOP 2: Večkanalni potenciostat/galvanostat

Oznaka javnega naročila: 302/32 – RIUM14-FKKT02.1/2020

# NAVODILO:

# Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

# Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Nabava spektroelektrokemijske opreme za razvoj novih materialov« za SKLOP 2: Večkanalni potenciostat/galvanostat in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
|  | - Večkanalni potenciostat/galvanostat z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
| 2 | - 5-kanalni potenciostat/galvanostat za elektrokemijske meritve. Vsak kanal mora omogočati elektrokemijske meritve in meritve elektrokemijske impedančne spektroskopije. Vsak kanal mora biti galvansko izoliran in omogočati frekvenčno odvisne meritve elektrokemijske impedančne spektroskopije v območju do 1 MHz. Vsak kanal mora omogočati bipotenciostatske meritve, IR-kompenzacijo, območje merjenja potenciala od -10 V do +10 V, območje električnega toka od 100 pA do vsaj 10 mA. |  |  |
| 1 | - 8-kanalni potenciostat/galvanostat za elektrokemijske meritve. Vsak kanal mora omogočati elektrokemijske meritve in meritve elektrokemijske impedančne spektroskopije. Vsak kanal mora biti galvansko izoliran in omogočati frekvenčno odvisne meritve elektrokemijske impedančne spektroskopije v območju do 1 MHz. Vsak kanal mora omogočati bipotenciostatske meritve, IR-kompenzacijo, območje merjenja potenciala od -10 V do +10 V, območje električnega toka od 100 pA do vsaj 10 mA. |  |  |
| 40 | - Grafitna palica – pomožna elektroda. |  |  |
| 15 | - Elektrokemijska celica za testiranje prevlek ravnih vzorcev. |  |  |
| 12 | - Set elektrokemijske celice za študije korozije z: - stekleno celico (prostornina 1 L), - dvema pomožnima elektrodama iz grafita in nosilcema, - nasičeno kalomelovo elektrodo z elektrolitskim ključem, - nosilcem za ravne vzorce, - dvema platinastama pomožnima elektrodama, - dodatnimi tesnili in teflonskimi deli, - deli za Stern-Makrides postavitev. |  |  |
| 48 | - Delovne elektrode iz steklastega ogljika premera 3 mm. |  |  |
| 30 | - Referenčne Ag/AgCl elektrode. |  |  |
| 30 | - Pomožne elektrode iz platinastih žičk. |  |  |
| 6 | - Magnetna mešala z ustrezno elektroniko za kontrolo s potenciostatom. |  |  |
| 10 | - Dodatni kabli za priklop elektrod. |  |  |
| 1000 | - SPE elektrode (Ag/AgCl referenčna elektroda, ogljikova delovna elektroda, platinasta pomožna elektroda). |  |  |
| 6 | - Stojala za elektrokemijsko celico. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.