Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

# Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava spektroelektrokemijske opreme za razvoj novih materialov

Ime sklopa: SKLOP 3:  Komora za delo v inertni atmosferi

Oznaka javnega naročila: 302/32 – RIUM14-FKKT02.1/2020

# NAVODILO:

# Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

# Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Nabava spektroelektrokemijske opreme za razvoj novih materialov« za sklop Komora za delo v inertni atmosferi, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1 komplet | - Komora za delo v inertni atmosferi z naslednjimi značilnostmi |  |  |
|  | - Suha komora narejena iz nerjavnega jekla tipa 304 L ali boljše korozijske odpornosti: - dimenzije komore 1200 mm, največ 900 mm višine in največ 800 mm globine, - vakuumska komora za predčiščenje atmosfere na ročno upravljanje premera 400 mm in dolžine 600 mm, - vakuumska komora za predčiščenje atmosfere na ročno upravljanje premera 150 mm in dolžine 400 mm s pomičnim predalnikom za prenos vzorcev, - najmanj 1 varnostni ventil, - najmanj 4 ventili za dovod/odvod plina v komori, - najmanj 1 električna vtičnica 220 V / 16 A, - najmanj 2 USB vmesnika za priklop med zunanjo in notranjo opremo, - najmanj 4 električni vmesniki širine 5 mm za priklop zunanjega potenciostata/galvanostata, - LED osvetljava delovne površine znotraj suhe komore, - 3 ali več polic iz enakega tipa nerjavnega jekla kot je suha komora, - najmanj 2 lini za nastavitev rokavic, - najmanj 1 nastavek za HEPA filter za filitriranje prašnih delcev. |  |  |
|  | - Rokavici iz materiala Butyl ali enakovredno, debeline 0,4 mm – 0,5 mm, leva rokavica dolžine najmanj 50 mm. |  |  |
|  | - Rokavici iz materiala Butyl ali enakovredno, debeline 0,4 mm - 0,5 mm, desna rokavica dolžine najmanj 50 mm. |  |  |
|  | - Sistem za avtomatsko kontrolo dovajanja plina, tlaka v komori in čiščenja atmosfere s kapaciteto filtrov najmanj 3,5 kg za bakrov katalizator s sposobnostjo odstranitve kisika do največ 1 ppm ali enakovredno adsorbent za odstranjevanje kisika in kapaciteto filtrov najmanj 3,5 kg za molekulska sita ali ekvivalent adsorbent za odstranjevanje vode s sposobnostjo odstranitve vode do največ 1 ppm. |  |  |
|  | - Analizator kisika z možnostjo meritve v merilnem območju največ 1 ppm in najmanj 1000 ppm ter natančnostjo najmanj ± 1 ppm. |  |  |
|  | - Analizator vode z možnostjo meritve v merilnem območju največ 1 ppm in najmanj 1000 ppm ter natančnostjo najmanj ± 1 ppm. |  |  |
|  | - Vakuumska črpalka z minimalnim odsesavanjem 21 m3/h. |  |  |
|  | - Najmanj 1 HEPA filter. |  |  |
|  | - Adsorbent za odstranjevanje kisika, najmanj 3,5 kg. |  |  |
|  | - Adsorbent za odstranjevanje vode, najmanj 3,5 kg. |  |  |
|  | - Dobava in namestitev v prostore naročnika. Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava in namestitev ter zagon opreme, ki ga v celoti opravi dobavitelj, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.