Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

# Tehnične specifikacije za spektroelektrokemijsko opremo

# PREDMET JAVNEGA NAROČILA

SKLOP 1: X-žarkovna fotoelektronska spektroskopija (angl. X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)

X-žarkovna fotoelektronska spektroskopija (XPS) je oprema za površinsko analizo s katero se določa elementna sestava in okolje elementa - oksidacijsko stanje in kemijsko povezavo elementov. Uporabljala se bo za napredne analize in študije različnih materialov. Uporablja se tako za gladke in hrapave površine tankih plasti kot tudi za bolj komplicirane prahove ter fine delce, za analizo površinskih atomskih plasti kot tudi lamelarnih materialov z debelino nekaj μm. Oprema omogoča avtomatsko kotno ločljivo meritev XPS, segrevanje in hlajenje vzorca ter globinsko profiliranje organskih snovi z uporabo tehnologije klastrov in monoatomnih argonovih ionov.

SKLOP 2: Večkanalni potenciostat/galvanostat

Možnost izvajanja različnih elektrokemijskih tehnik: amperometrične, voltametrične, pulzne, galvanostatske. Možnost izvajanja elektrokemijske impedančne spektroskopije. Vse tehnike je mogoče izvajati ločeno na do hkrati 5 ali 8 vzorcih na posamezen kos opreme. Možnost izvajanje impedančnih meritev v frekvenčnem območju od 0,01 mHz do 1 MHz.

SKLOP 3: Komora za delo v inertni atmosferi

Možnost obdelave optoelektronskih materialov v pogojih brez kisika in vode ali anaerobnih bioloških materialov v sterilnih pogojih brez kisika ob maksimalni varnosti za raziskovalca. Možnost izvajanja meritev z različno prenosno opremo v suhih ali sterilnih pogojih.

# TEHNIČNE ZAHTEVE

Rok za dobavo:

SKLOP 1: Dobavitelj mora opremo, ki je predmet tega javnega naročila, dobaviti in izvesti vse aktivnosti za uspešno izvedbo postavke 1.19 tehničnih specifikacij na lokaciji Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje v roku 220 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

SKLOP 2: Dobavitelj mora opremo, ki je predmet tega javnega naročila, dobaviti na lokacijo Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje v roku 60 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

SKLOP 3: Dobavitelj mora opremo, ki je predmet te pogodbe, dobaviti in izvesti vse aktivnosti za uspešno izvedbo postavke 3.11 tehničnih specifikacij na lokaciji Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje v roku 60 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

Garancijsko obdobje:

SKLOP 1: Za dobavljeno opremo daje dobavitelj 1 (eno) letno garancijo za brezhibno tehnično delovanje.

SKLOP 2 in SKLOP 3: Za dobavljeno opremo daje dobavitelj 3 (tri) letno garancijo za brezhibno tehnično delovanje.

Sklop 1: X-žarkovna fotoelektronska spektroskopija (angl. X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | Zmogljivost analize večjih območij na čistem vzorcu Ag z uporabo vrha Ag 3d5/2: - ločljivost vrha (angl. full width at half maximum) 0.5 eV z občutljivostjo vsaj 300 000 CPS (angl. counts per second) ali več, - ločljivost vrha (angl. full width at half maximum) 0.6 eV z občutljivostjo vsaj 1 000 000 CPS ali več. Zmogljivost analize manjših območij na čistem vzorcu Ag z uporabo vrha Ag 3d5/2: - minimalni premer območja analize: 20 µm ali manj, - ločljivost vrha (angl. full width at half maximum) 0.6 eV z občutljivostjo 2 000 CPS ali več. Nevtralizacija naboja (minimalna zmogljivost za električno izolacijske materiale): - ločljivost vrha 0.82 eV ali manj, z občutljivostjo več kot 20 000 CPS. XPS slikovna obdelava: - prostorska ločljivost 10 µm ali manj. |
| 1.2 | 1 | Avtomatski pet-osni nosilec vzorcev, ki mora omogočati premike v x, y in z smereh ter rotacijo in nagib vzorca. |
| 1.3 | 1 | Set treh nosilcev za vzorce: - nosilec za vzorce debelin večjih od 15 mm, - nosilec za ravne vzorce z možnostjo vpetja vzorca premera 15 mm ali več, - nosilec za Z-rotacijo vzorca (za globinsko profiliranje). |
| 1.4 | 1 | Predkomora mora vsebovati: - set črpalk (turbo molekularno črpalko, ionski merilnik, avtomatski ventil, rotacijska črpalka, filter za izpust, ostale vakuumske komponente), - popolnoma računalniško kontrolirano sekvenco črpanja in odzračevanja (angl. pump/vent), - samodejni prenos nosilca vzorcev iz predkomore v glavno komoro za analizo, brez posredovanja operaterja, - optična kamera za predkoromo, ki mora samodejno posneti fotografije celotnega nosilca za vzorce. Omogočati mora možnost uporabe posnete fotografije za določitev mest izvajanja analize, - možnost vstavljanja vsaj treh ali več nosilcev za vzorce v predkomoro hkrati, - najmanjša površina na nosilcu za montažo vzorca mora biti 2000 mm2, - možnost samodejnega prenosa nosilca vzorcev iz predkomore v glavno komoro, brez posredovanja operaterja, - možnost samodejne menjave nosilca vzorcev iz glavne komore za naslednji nosilec, ki se nahaja v predkomori, brez posredovanja operaterja. |
| 1.5 | 1 | Glavna komora za analizo mora vsebovati: - set črpalk (turbo molekularna črpalka, titanova sublimacijska črpalka, ionski merilnik, avtomatski ventil, rotacijsko črpalko, filter za izpust ter ostale vakuumske komponente), - optični mikroskop v glavni komori za pregled vzorca in določanje lokacije analize na vzorcu, - najnižji tlak v glavni komori mora biti 7 x 10-10 mbar ali manj, - omogočena mora biti samodejna nastavitev višine vzorca pred samo analizo s pomočjo programske opreme, - set vzorcev standardov Cu, Au, Ag, mrežic za uravnavanje in Faradejeva skodelica (angl. Faraday cup) morajo biti stalno nameščeni v glavni komori za analizo. |
| 1.6 | 1 | Izvor standardnih monokromatskih Al rentgenskih žarkov ter izvor visoko-energijskih rentgenskih žarkov (energija več kot 2000 eV). Omogočeno mora biti samodejno preklapljanje med standardnimi monokromatskimi rentgenskimi žarki ter med visoko-energijskimi rentgenskimi žarki. |
| 1.7 | 1 | Izvor ionov Instrument mora omogočati nastanek argonovih ionov in mora omogočati: - nastanek monoatomskih ionov ter klastrov ionov, - pospeševalno hitrost 5 kV ali več za delovanje z uporabo monoatomskih ionov, - pospeševalno hitrost 8 kV ali več za delovanje z uporabo klastrov ionov, - minimalna velikost klastrov: 2000 atomov na klaster ali več. |
| 1.8 | 1 | Licenčna programska oprema za merjenje in obdelavo podatkov za neomejeno številko uporabnikov. Programska oprema mora vsebovati funkcijo samodejnega zaznavanja vrhov. |
| 1.9 | 1 | Računalniška oprema: - operacijski sistem MS Windows 10 Professional 64 bit, - procesor Intel® Core® i7 3,6 GHz ali enakovreden, - HP Z2 Tower G4 delovna postaja ali enakovredna, - 8 Gb RAM, snemalnik DVD-jev, 1 Tb trdi disk, 2-krat 24-palčna monitorja. |
| 1.10 | 1 | Dotok hladne vode, hladilni sistem za celoten instrument, črpalka za povečanje pritiska črpanja vode. |
| 1.11 | 1 | Glavna napajalna enota za celoten instrument. |
| 1.12 | 1 | Posoda za prenos vzorca v inertni atmosferi brez izpostavljanja zračnim pogojem. |
| 1.13 | 1 | Direktno segrevanje in ohlajanje vzorca mora biti možno v glavni komori za analizo, na mestu analize. Hlajenje vzorca mora biti možno do vsaj -100 °C na mestu analize vzorca. Ohlajanje vzorca mora biti možno do vsaj +800 °C na mestu analize vzorca. Set mora vsebovati: - Poseben nosilec, ki omogoča segrevanje in ohlajanje vzorca v glavni komori, - programsko opremo za nadzorovanje segrevalnih in ohlajevalnih komponent. |
| 1.14 | Vsaj 3 | Programsko opremo za rekonstrukcijo in obdelavo globinskih profilov izmerjenih s kotno ločljivimi XPS meritvami. |
| 1.15 | Vsaj 20 | Licenčno programsko opremo za obdelavo podatkov brez povezave. |
| 1.16 | 1 | Razširjen set rezervnih delov, ki ga sestavljajo: - 3 x mono anoda rentgenskih žarkov, - 3 x mono filament, - 3 x filament za ionsko puško, - 3 x filament za nevtralizacijo naboja, - 3 x set rezervnih delov za detektor. |
| 1.17 | 1 | Set posebnih pripomočkov in rezervnih delov potrebnih za začetno vzdrževanje naprave. |
| 1.18 | 1 | Garancija: vsaj 12 mesecev ali več. |
| 1.19 | 1 | Dobava in namestitev v prostore naročnika. Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava in namestitev ter zagon opreme, ki ga v celoti opravi dobavitelj, - seznanitev z opremo in osnovno izobraževanje iz postavke 1.20, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije. |
| 1.20 | 1 | Osnovno šolanje uporabe instrumenta: Seznanitev z opremo in osnovno šolanje za 3 uporabnike v trajanju vsaj 5 delovnih dni (vključuje tudi predajo vseh potrebnih podatkov in gesel; izobraževanje se izvede na lokaciji FKKT UM, ki jo določi naročnik). Postavka se izvede po izvedeni dobavi, namestitvi in zagonu opreme. Seznanitev z opremo in osnovno šolanje mora opraviti inženir ponudnika. |
| 1.21 | 1 | Dodatno napredno izobraževanje v času trajanja 5 delovnih dni na mestu nahajanja dobavljene naprave, iz strani strokovnjaka ponudnika po treh mesecih od zagona opreme. Dodatno napredno izobraževanje za 3 uporabnike je namenjeno izobraževanju uporabnikov o novih in naprednih metodah uporabe instrumenta in sledi šele po osnovnem šolanju o uporabi instrumenta, do konca garancijske dobe. |
| 1.22 | 1 | Omogočen oddaljen dostop do naprave za potrebe umerjanja in vodenja naprave vsaj za čas trajanja garancijske dobe (1 leto). Zasnova instrumenta mora omogočati možnost upravljanja na daljo in diagnosticiranja napak. |

Sklop 2: Večkanalni potenciostat/galvanostat

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 2 | 5-kanalni potenciostat/galvanostat za elektrokemijske meritve. Vsak kanal mora omogočati elektrokemijske meritve in meritve elektrokemijske impedančne spektroskopije. Vsak kanal mora biti galvansko izoliran in omogočati frekvenčno odvisne meritve elektrokemijske impedančne spektroskopije v območju do 1 MHz. Vsak kanal mora omogočati bipotenciostatske meritve, IR-kompenzacijo, območje merjenja potenciala od -10 V do +10 V, območje električnega toka od 100 pA do vsaj 10 mA. |
| 2.2 | 1 | 8-kanalni potenciostat/galvanostat za elektrokemijske meritve. Vsak kanal mora omogočati elektrokemijske meritve in meritve elektrokemijske impedančne spektroskopije. Vsak kanal mora biti galvansko izoliran in omogočati frekvenčno odvisne meritve elektrokemijske impedančne spektroskopije v območju do 1 MHz. Vsak kanal mora omogočati bipotenciostatske meritve, IR-kompenzacijo, območje merjenja potenciala od -10 V do +10 V, območje električnega toka od 100 pA do vsaj 10 mA. |
| 2.3 | 40 | Grafitna palica – pomožna elektroda. |
| 2.4 | 15 | Elektrokemijska celica za testiranje prevlek ravnih vzorcev. |
| 2.5 | 12 | Set elektrokemijske celice za študije korozije z: - stekleno celico (prostornina 1 L), - dvema pomožnima elektrodama iz grafita in nosilcema, - nasičeno kalomelovo elektrodo z elektrolitskim ključem, - nosilcem za ravne vzorce, - dvema platinastama pomožnima elektrodama, - dodatnimi tesnili in teflonskimi deli, - deli za Stern-Makrides postavitev. |
| 2.6 | 48 | Delovne elektrode iz steklastega ogljika premera 3 mm. |
| 2.7 | 30 | Referenčne Ag/AgCl elektrode. |
| 2.8 | 30 | Pomožne elektrode iz platinastih žičk. |
| 2.9 | 6 | Magnetna mešala z ustrezno elektroniko za kontrolo s potenciostatom. |
| 2.10 | 10 | Dodatni kabli za priklop elektrod. |
| 2.11 | 1000 | SPE elektrode (Ag/AgCl referenčna elektroda, ogljikova delovna elektroda, platinasta pomožna elektroda). |
| 2.12 | 6 | Stojala za elektrokemijsko celico. |

Sklop 3: Komora za delo v inertni atmosferi

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | Suha komora narejena iz nerjavnega jekla tipa 304 L ali boljše korozijske odpornosti: - dimenzije komore 1200 mm, največ 900 mm višine in največ 800 mm globine, - vakuumska komora za predčiščenje atmosfere na ročno upravljanje premera 400 mm in dolžine 600 mm, - vakuumska komora za predčiščenje atmosfere na ročno upravljanje premera 150 mm in dolžine 400 mm s pomičnim predalnikom za prenos vzorcev, - najmanj 1 varnostni ventil, - najmanj 4 ventili za dovod/odvod plina v komori, - najmanj 1 električna vtičnica 220 V / 16 A, - najmanj 2 USB vmesnika za priklop med zunanjo in notranjo opremo, - najmanj 4 električni vmesniki širine 5 mm za priklop zunanjega potenciostata/galvanostata, - LED osvetljava delovne površine znotraj suhe komore, - 3 ali več polic iz enakega tipa nerjavnega jekla kot je suha komora, - najmanj 2 lini za nastavitev rokavic, - najmanj 1 nastavek za HEPA filter za filitriranje prašnih delcev. |
| 3.2 | 1 | Rokavici iz materiala Butyl ali enakovredno, debeline 0,4 mm – 0,5 mm, leva rokavica dolžine najmanj 50 mm. |
| 3.3 | 1 | Rokavici iz materiala Butyl ali enakovredno, debeline 0,4 mm - 0,5 mm, desna rokavica dolžine najmanj 50 mm. |
| 3.4 | 1 | Sistem za avtomatsko kontrolo dovajanja plina, tlaka v komori in čiščenja atmosfere s kapaciteto filtrov najmanj 3,5 kg za bakrov katalizator s sposobnostjo odstranitve kisika do največ 1 ppm ali enakovredno adsorbent za odstranjevanje kisika in kapaciteto filtrov najmanj 3,5 kg za molekulska sita ali ekvivalent adsorbent za odstranjevanje vode s sposobnostjo odstranitve vode do največ 1 ppm. |
| 3.5 | 1 | Analizator kisika z možnostjo meritve v merilnem območju največ 1 ppm in najmanj 1000 ppm ter natančnostjo najmanj ± 1 ppm. |
| 3.6 | 1 | Analizator vode z možnostjo meritve v merilnem območju največ 1 ppm in najmanj 1000 ppm ter natančnostjo najmanj ± 1 ppm. |
| 3.7 | 1 | Vakuumska črpalka z minimalnim odsesavanjem 21 m3/h. |
| 3.8 | 1 | Najmanj 1 HEPA filter. |
| 3.9 | 1 | Adsorbent za odstranjevanje kisika, najmanj 3,5 kg. |
| 3.10 | 1 | Adsorbent za odstranjevanje vode, najmanj 3,5 kg. |
| 3.11 | 1 | Dobava in namestitev v prostore naročnika. Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava in namestitev ter zagon opreme, ki ga v celoti opravi dobavitelj, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije. |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.