## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080101-120-19
Nakup perkutanih aortnih zaklopk
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Pretvornik pakiranja | Cena na pakiranje brez DDV | Iid postavka jn
10 | 1. Samoraztegljiva biološka aortna perkutana zaklopka. 2. Zaklopka mora biti primerna za vsaj transfemoralno, transaortno perkutano implantacijo. 3. Zaklopka mora biti primerna za implanatacijo pri bolnikih s povprečnim premerom aortnega obroča vsaj med 18-30 mm in s kalcinacijami na aortnih lističih. 4. Set z zaklopko mora vsebovati ves dodatni materijal potreben za postavitev zaklopke. 5. Zunanji premer katetra za implantacijo zaklopke ne sme presegati 16F, kar zagotavlja prehod skozi periferne arterije z notranjim premerom 5.5 mm in več. 6. Zaklopka mora imeti možnost repozicije. | [5 empty] | 0001 |  |  | KO |  | 120 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39645
20 | 1. Balonsko raztegljiva biološka aortna perkutana zaklopka. 2. Zaklopka mora biti primerna za perkutano transfemoralno, transaortno in transapikalno implantacijo. 3. Zaklopka mora biti primerna za implantacijo pri bolnikih s premerom aortnega obroča vsaj med 16-29 mm in s kalcinacijami na aortnih lističih. 4. Set z zaklopko mora vsebovati ves dodatni materijal potreben za postavitev zaklopke. 5. Zunanji premer katetra za transfemoralno implantacijo zaklopke ne sme presegati 18F, kar zagotavlja prehod skozi periferne arterije z notranjim premerom 6.0 mm in več. | [5 empty] | 0002 |  |  | KO |  | 70 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39646
30 | 1. Samoraztegljiva biološka aortna perkutana zaklopka. 2. Zaklopka mora biti primerna za perkutano transfemoralno implantacijo. 3. Zaklopka mora biti primerna za implanatacijo pri bolnikih s premerom aortnega obroča vsaj med 19-27 mm in s kalcinacijami na aortnih lističih. 4. Set z zaklopko mora vsebovati ves dodatni materijal potreben za postavitev zaklopke. 5. Zunanji premer katetra za implantacijo zaklopke ne sme presegati 18F, kar zagotavlja prehod skozi periferne arterije z notranjim premerom 5.5 mm in več. 6. Zaklopka mora imeti možnost repozicije. | [5 empty] | 0003 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39647
40 | 1. Balonsko raztegljiva biološka aortna perkutana zaklopka. 2. Zaklopka mora biti primerna za perkutano transfemoralno implantacijo. 3. Zaklopka mora biti primerna za implanatacijo pri bolnikih s premerom aortnega obroča vsaj med 18-29 mm in s kalcinacijami na aortnih lističih. 4. Na voljo morajo biti tudi intermediarne dimenzije zaklopk: 21.5, 24.5, 27.5 ter dimenzije več kot 30 mm. 5. Set z zaklopko mora vsebovati ves dodatni materijal potreben za postavitev zaklopke. 6. Zunanji premer katetra za transfemoralno implantacijo zaklopke ne sme presegati 18F, kar zagotavlja prehod skozi periferne arterije z notranjim premerom 6.0 mm in več. | [5 empty] | 0004 |  |  | KO |  | 35 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39648
50 | 1. Samoraztegljiva biološka aortna perkutana zaklopka narejena iz prešičjega prikarda. 2. Zaklopka mora biti primerna za perkutano transfemoralno in transapikalno implantacijo. 3. Zaklopka mora biti primerna za implanatacijo pri bolnikih s premerom aortnega obroča vsaj med 21-27 mm in kalciniranimi aortnimi lističi. 4. Set z zaklopko mora vsebovati ves dodatni materijal potreben za postavitev zaklopke. 5. Zunanji premer katetra za implantacijo zaklopke ne sme presegati 19F, kar zagotavlja prehod skozi periferne arterije z notranjim premerom 6.5 mm in več. 6. Supra-anularna zaklopka z odpiranjem od zgoraj navzdol. | [5 empty] | 0005 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39649
60 | Perkutani dvojni filter za zaščito možganov med TAVI posegom. Kompatibilno s 6F trans-radialnim uvajalom, kompatibilno z žico 0.35 mm (0.014) premera,¸''floppy tip''. Sistem mora biti primeren za postavitev v karotidno arterijo (premera do 10 mm) ter brahiocefalni trunkus (premera do 15 mm). | [5 empty] | 0006 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39650
70 | Koronarni dilatacijski balon za litotripsijo na RX sistemu, ki lahko odda do 80 zvočnih pulzov (8 ciklov po 10 pulzov), kompatibilen z žico 0.014'' in vodilnim katetrom 6Fr; dolžina balona 12 mm, premeri balona 2.5, 3.0, 3.5 in 4.0 mm, dolžina katetra 138 cm, crossing profile 0.044''+/- 0.002''; kompatibilen z generatorjem za intravaskularno litotripsijo. | [5 empty] | 0007 |  |  | KO |  | 35 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39651
80 | Periferni dilatacijski balon za litotripsijo na RX sistemu, ki lahko odda do 300 zvočnih pulzov (30 ciklov po 10 pulzov), kompatibilen z žico 0.014'' in vodilnim katetrom 6Fr; dolžina balona 60 mm, premeri balona 4.5, 5.0, 6.0 in 7.0 mm, periferni OTW kateter dolžine 110 cm, kompatibilen z generatorjem za intravaskularno litotripsijo. | [5 empty] | 0008 |  |  | KO |  | 35 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39652
90 | Femoralno žilno zapiralo | Sistem za zaprtje femoralne arterije velikosti 6 Fr in 8 Fr. Sistem mora vsebovati uvajalo, razgradljivo sidro za v notranjost arterije in kolagen za kanal ob arteriji. |  |  |  |  | 0009 |  |  | KO |  | 3000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39653
100 | Radialno žilno zapiralo | Zunanje kompresijsko radialno zapiralo. Marker za žilo. Možnost natančnega linearnega - zveznega nadzora nad jakostjo kompresije za omogočanje pretočne (neokluzivne) hemostaze. V več dimenzijah (obsegih). |  |  |  |  | 0010 |  |  | KO |  | 4000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39654
110 | Femoralno žilno zapiralo - šivalno | Sistem za zašitje vbodnega mesta v arteriji s šivom iz polipropilena - vbodno mesto 5-8 Fr. Sistem ima prednastavljen vozel in porivalo za zategnitev vozla, sistem ima integrirano rezanje nitk. Primere (lahko v paru) za zaporo žilnega vstopnega mesta v arteriji po odstranitvi vodila vsaj 18 F. |  |  |  |  | 0011 |  |  | KO |  | 1000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39655
120 | Femoralno žilno zapiralo - šivalno | Enovit sistem za zaporo žilnega vstopnega mesta v arteriji po odstranitvi vodila med 14 - 22 F. |  |  |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39656

## REKAPITULACIJA
Objava javnega naročila 845080101-120-19
Nakup perkutanih aortnih zaklopk
Sklop | Vrednost sklopa brez DDV | Vrednost sklopa z DDV
0001 | 0 | 0
0002 | 0 | 0
0003 | 0 | 0
0004 | 0 | 0
0005 | 0 | 0
0006 | 0 | 0
0007 | 0 | 0
0008 | 0 | 0
0009 | 0 | 0
0010 | 0 | 0
0011 | 0 | 0
0012 | 0 | 0
SKUPAJ: | 0 | 0