## List1
NM00008 | POVOJ VIVASOFT 8 X 5 CM A35 | Povoj za pritrjevanje sanitetnega materiala, krep izdelan iz 100% bombažne preje, raztegljivost 130%, kožna barva, robovi se ne cefrajo in ne delajo zažemkov, povoj ne drsi, možnost sterilizacije, 8cm x 5m (odstopanje v dolžino - 0,5m) , dolžina povoja v raztegnjenem stanju je 5 m (odstopanje v dolžino - 0,5m), odstopanje v širino +/-1cm, posamično pakiran v folijo, enakovredno VIVASOFT, 30 - 35 kos«.
NM00009 | POVOJ VIVASOFT 6 X 5 CM KREP A 35 | Povoj za pritrjevanje sanitetnega materiala, krep izdelan iz 100% bombažne preje, raztegljivost 130%, kožna barva, robovi se ne cefrajo in ne delajo zažemkov, povoj ne drsi, možnost sterilizacije, 6 cm x 5 m (odstopanje v dolžino - 0,5m) , dolžina povoja v raztegnjenem stanju je 5 m (odstopanje v dolžino - 0,5m), odstopanje v širino +,-1cm, posamično pakiran v folijo, enakovredno VIVASOFT, a 30 -35 kos«.
NM00020 | KOMPRESE NESTERILNE, TKANE, 5X5 | Kompresa iz 100% beljene bombažne gaze 5x5cm, od 12 do 16 slojna, 17-20 nitna, nesterilna, zložena tako, da ne odpadajo nitke in so robovi zaprti v notranjost, po standardu EN 14079, pakiranje 200 kos v zavitku«.
NM00027 | KOMPRESE OPER 90X90 A20 STER. | Kompresa sterilna, 90x90cm, dializa
NM00036 | MANšETA SOFT 1X UP.1 IZV. 11-ODR. | Manšeta za 1x uporabo, za nadlahtno merjenje krvnega pritiska z 1 cevjo in nastavkom Bayonet, priključena z vrtljivim kleščastim vmesnikom na manšeto, za odrasle, obseg 25-34 cm - dovoljeno odstopanje +/-2cm,št. 11 (14x52cm), škatla/20 kos«.
NM00037 | MANšETA SOFT 1X UP. | Manšeta za 1x uporabo, za nadlahtno merjenje krvnega pritiska z 1 cevjo in nastavkom Bayonet, priključena z vrtljivim kleščastim vmesnikom na manšeto, za male odrasle, obseg 20-26 cm - dovoljeno odstopanje +/-2cm,št. 10 (10x41 cm), škatla/20 kos«.
NM00071 | MASKA RESPIRATOR FFP3 ZA OSEBJE | Maska, respirator FFP3, skladna z EN 149:2001 +A1:2009, EN 14683:2005 IIR, oznaka skladnosti CE, filtracija min. 98 %, nudi zaščito pred brizgi tekočin, namenjena uporabi za omejevanje prenosa infekcije od osebja do bolnikov in za uporabo med kirurškimi posegi, udobne in učinkovite oblike za dobro namestitev. Maska se ne sme kosmatiti, ne sme dražiti kože, ne sme vsebovati lateksa in drugih substanc s seznama REACH Regulation, Article59(10) brez vonja. Po namestitvi mora ostati nespremenjene oblike. Posamično pakiranje z navodili za namestitev v slovenskem jeziku. Škatla/20 kosov.
NM00072 | MASKA z elastiko IIR | Maska IIR mora ustrezati zahtevam standarda EN 14683:2019 +AC2019, sposobnost filtracije minimalno 98 (BFE), izdelana mora biti iz netkane troslojne vlaknovine, prijetne za nošenje, ne pušča nitk, ne sme vsebovati lateksa in drugih substanc s seznama REACH Regulation, Article59(10), ne draži kože in ne sme povzročati alergij. Žička za nos ne sme biti predebela (do 2 mm), z nepremočno ušesno elastiko, kar zagotavlja udobnost nošenja, po namestitvi mora maska ostati nespremenjene oblike. Maska mora biti brez vonja, uporabna do 4 ure in ustrezne prijetne barve. Pakirane: po 50 kosov v kartonsko škatlo za podajanje, ali po 100 kosov, predpakirane po 10 kosov z navodili za namestitev v slovenskem jeziku.
NM00077 | PLAŠČ ZA OBISKOVALCE, 25g/m2, svetle barve | Plašč zaščitni iz netkane vlaknovine PP, (25g/m2) , za enkratno uporabo, rokava v zapestju obšita z ovito gumi nitjo, z trakovi za zavezanje, brez lateksa,velikost XL,svetle barve.
NM00082 | VLOŽEK Z VPOJNIM JEDROM, 45 x 20cm | Predloga je anatomsko oblikovana, za lažjo obliko inkontinence, okrepljena z ultra-vpojnim jedrom ter nevtralizatorjem vonjav, omogočajo optimalno zaščito in varnost, ter udobje pri nošenju, enakovredno kot TENA LADY SUPER ali Moli med Comfort Maxi.
NM00084 | HLAČNE PLENICE, M, obseg 80 -120cm, vpojnost od 2600ml, A14 | Visoko vpojna hlačna plenica ima trislojno pH nevtralno jedro za hitro vpijanje in zadrževanje tekočine v notranjosti vpojnega jedra, zgornja plast mora ostati suha. Vlakna pod površino tekočino morajo hitro sprejemati in se spremeniti v gel, morajo biti valovita in dovolj dolga, da preprečujejo nastanek praznih mest. Anatomsko oblikovana, v razkoraku z mehkimi in elastičnimi zavihki, ki so, oblikovani, da preprečujejo izlivanje tekočine in se ne zažemajo v kožo, v predelu bokov je iz materiala, ki je propusten za zrak in ščiti kožo, zunanja plast je iz netkanega materiala, ki zmanjšuje potenje in draženje kože, ima sistem zapiranja prilepi- odlepi za večkratno fiksacijo, indikator vlažnosti, nevtralizator vonja, dermatološko testirana, ne sme vsebovati dišav in losijonov, brez lateksa. Obseg 80 -120cm, vpojnost od 2600ml, A14
NM00085 | HLAČNE PLENICE, L, obseg 100 -150 cm, vpojnost od 2800ml, A30. | Visoko vpojna hlačna plenica ima trislojno pH nevtralno jedro za hitro vpijanje in zadrževanje tekočine v notranjosti vpojnega jedra, zgornja plast mora ostati suha. Vlakna pod površino tekočino morajo hitro sprejemati in se spremeniti v gel, morajo biti valovita in dovolj dolga, da preprečujejo nastanek praznih mest. Anatomsko oblikovana, v razkoraku z mehkimi in elastičnimi zavihki, ki so, oblikovani, da preprečujejo izlivanje tekočine in se ne zažemajo v kožo, v predelu bokov je iz materiala, ki je propusten za zrak in ščiti kožo, zunanja plast je iz netkanega materiala, ki zmanjšuje potenje in draženje kože, ima sistem zapiranja prilepi- odlepi za večkratno fiksacijo, indikator vlažnosti, nevtralizator vonja, dermatološko testirana, ne sme vsebovati dišav in losijonov, brez lateksa. Obseg bokov 100 -150 cm, vpojnost od 2800ml, A 30,
NM00086 | HLAČNE PLENICE, XL, obseg bokov od 110-170 cm, vpojnost od 3000ml, A 20 (4 v škatli) | Visoko vpojna hlačna plenica ima trislojno pH nevtralno jedro za hitro vpijanje in zadrževanje tekočine v notranjosti vpojnega jedra, zgornja plast mora ostati suha. Vlakna pod površino tekočino morajo hitro sprejemati in se spremeniti v gel, morajo biti valovita in dovolj dolga, da preprečujejo nastanek praznih mest. Anatomsko oblikovana, v razkoraku z mehkimi in elastičnimi zavihki, ki so, oblikovani, da preprečujejo izlivanje tekočine in se ne zažemajo v kožo, v predelu bokov je iz materiala, ki je propusten za zrak in ščiti kožo, zunanja plast je iz netkanega materiala, ki zmanjšuje potenje in draženje kože, ima sistem zapiranja prilepi- odlepi za večkratno fiksacijo, indikator vlažnosti, nevtralizator vonja, dermatološko testirana, ne sme vsebovati dišav in losijonov, brez lateksa. Obseg bokov od 110-170 cm, vpojnost od 3000ml, XL, A 20 (4 v škatli)
NM00087 | HLAČNE PLENICE XXL, obseg bokov od 170-250cm, vpojnost od 3000ml, A 10 | Hlačna plenica z 100% zračno zunanjo zaščitno plastjo omogoča udobje in zračenje kože, ter s tem manjšo možnost iritacij kože. Ima prožne trakove za večkratno zapenjanje, triplastno vpojno jedro. Ima indikator vpojnosti in sistem, ki preprečuje nastanek neprijetnega vonja, ter dvojne elastične niti v razkoraku za boljši oprijem. Hlačne predloge so dermatološko testirane, ne vsebujejo latexa, klora ter pigmentov težkih kovin.Obseg: 170-250cm, vpojnost od 3000ml, XXL
NM00088 | MOBILNE HLAČKE M, obseg 80-120cm, vpojnost od 2000ml dalje | MOBILNE HLAČKE M, obseg 80-120cm, zunanja zaščitna folija omogoča dobro prezračevanje kože, zmanjša možnost nastanka iritacij kože. Surovine so beljene s spojinami na kisikovi osnovi, ne vsebujejo lateksa, vpojno jedro hitro zadrži tekočino in omogoča občutek suhosti, dvojni zavihki onemogočajo iztekanje, dermatološko testirane, sistem Odour zmanjšuje nastanek neprijetnega vonja. Niti iz lykre omogočajo boljši in tesnejši oprijem, vpojnost od 2000ml dalje«
NM00089 | MOBILNE HLAČKE L,Modbilne hlačke, L, obseg pasu 100 - 140 cm, vpojnost od 2000ml dalje, A14 | Mobilne hlačke, obseg pasu 100 - 140 cm, velikost L, zunanja zaščitna folija omogoča dobro prezračevanje kože, zmanjša možnost nastanka iritacij kože. Surovine so beljene s spojinami na kisikovi osnovi, ne vsebujejo lateksa, vpojno jedro hitro zadrži tekočino in omogoča občutek suhosti, dvojni zavihki onemogočajo iztekanje, dermatološko testirane, sistem Odour zmanjšuje nastanek neprijetnega vonja. Niti iz lykre omogočajo boljši in tesnejši oprijem, vpojnost od 2000ml dalje
NM00090 | Mobilne hlačke XL, obseg pasu 130 - 170 cm, vpojnost od 2000ml dalje, A14 | Mobilne hlačke, obseg pasu 130 - 170 cm, velikost XL, vpojnost od 2000ml dalje, zunanja zaščitna folija omogoča dobro prezračevanje kože, zmanjša možnost nastanka iritacij kože. Surovine so beljene s spojinami na kisikovi osnovi, ne vsebujejo lateksa, vpojno jedro hitro zadrži tekočino in omogoča občutek suhosti, dvojni zavihki onemogočajo iztekanje, dermatološko testirane, sistem Odour zmanjšuje nastanek neprijetnega vonja. Niti iz lykre omogočajo boljši in tesnejši oprijem
NM00091 | HLAČKE MREŽASTE, L | mrežaste raztegljive hlačke, L
NM00103 | LONČEK PVC 30g S SIGNATURO | LONČEK PVC 30g ali prostornine 25ml, s SIGNATURO, s pokrovčkom, izdelan iz trde plastike, A25.
NM00120 | MINI KLISTIR RAZTOPINA od 120 do 135 ml. | Pripravljena raztopina za aplikacijo, ki hitro in učinkovito zmehča stolico pri zaprtju, ali pri pripravi za preiskeve ali operacije. Raztopina za rektalno aplikacijo, od 120 do 135 ml, Enakovreden kot Braun Clyssie, pakiranje a 10 kos
NM00122 | ROKAVICE NITRILNE S, | Rokavice, pregledne, iz nitrila, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina +-5%: prst: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm; dolžina 240 mm. Registrirane MDD 93/42/EEC razred I, EN 455-1, 2, 3, 4. in PPE 89/686/EEC kat. III., 374-1, 2 in 3, EN420. AQL 1.5. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671, dermatološko testirane, omogočajo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju, pakirane v embalaži, da omogočajo enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice. Navodilo in informacije za uporabo v slovenskem jeziku. Pakiranje škatla/200 kosov. Velikost S.
NM00123 | ROKAVICE NITRILNE, M | Rokavice, pregledne, iz nitrila, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina +-5%: prst: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm; dolžina 240 mm. Registrirane MDD 93/42/EEC razred I, EN 455-1, 2, 3, 4. in PPE 89/686/EEC kat. III., 374-1, 2 in 3, EN420. AQL 1.5. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671, dermatološko testirane, omogočajo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju, pakirane v embalaži, da omogočajo enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice. Navodilo in informacije za uporabo v slovenskem jeziku. Pakiranje škatla/200 kosov. Velikost M.
NM00124 | ROKAVICE NITRILNE L, | Rokavice, pregledne, iz nitrila, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina +-5%: prst: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm; dolžina 240 mm. Registrirane MDD 93/42/EEC razred I, EN 455-1, 2, 3, 4. in PPE 89/686/EEC kat. III., 374-1, 2 in 3, EN420. AQL 1.5. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671, dermatološko testirane, omogočajo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju, pakirane v embalaži, da omogočajo enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice. Navodilo in informacije za uporabo v slovenskem jeziku. Pakiranje škatla/200 kosov. Velikost L.
NM00125 | ROKAVICE NITRILNE, XL | Rokavice, pregledne, iz nitrila, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina +-5%: prst: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm; dolžina 240 mm. Registrirane MDD 93/42/EEC razred I, EN 455-1, 2, 3, 4. in PPE 89/686/EEC kat. III., 374-1, 2 in 3, EN420. AQL 1.5. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671, dermatološko testirane, omogočajo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju, pakirane v embalaži, da omogočajo enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice. Navodilo in informacije za uporabo v slovenskem jeziku. Pakiranje škatla/200 kosov. Velikost XL.
NM00126 | ROKAVICE NITR.PURPLE. S | Rokavice, pregledne, nitrilne, brez pudra, močnejše, za večja tveganja,vijola, nesterilne. Navodilo in informacije za uporabo v slovenskem jeziku. A100, S
NM00127 | ROKAVICE NITR.PURPLE. M | Rokavice, pregledne, iz nitrila, brez pudra, hrapave konice prstov, svalkast rob, močnejše, za večja tveganja.Navodilo in informacije za uporabo v slovenskem jeziku.
NM00128 | ROKAVICE NITR.PURPLE L | Rokavice, pregledne, nitrilne, brez pudra, močnejše, za večja tveganja, nesterilne. Navodilo in informacije za uporabo v slovenskem jeziku. A100, L
NM00129 | ROKAVICE PVC STERILNE, M | Rokavica, pregledna, iz kopolimera, posamezno sterilno pakirana na papirju, registriraneakot medicinski pripomoček razreda Is v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC EN 455-1, 2, 3, 4. Pakiranje škatla/100 kosov. Velikost M. Navodilo in informacije za uporabo v slovenskem jeziku. Embalaža mora biti zaprta tako, da se ne bo dala neopazno odpreti.
NM00130 | ROKAVICE PVC STERILNE | Rokavica, pregledna, iz kopolimera, posamezno sterilno pakirana na papirju, registrirane kot medicinski pripomoček razreda Is v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC EN 455-1, 2, 3, 4. Pakiranje škatla/100 kosov. Velikost L. Navodilo in informacije za uporabo v slovenskem jeziku. Embalaža mora biti zaprta tako, da se ne bo dala neopazno odpreti.
NM00131 | ROKAVICE KRG STER. 6,5, | Rokavice lateks, velikost 6,5, brez pudra, sterilne, ustrezajo evropskim standardom za rokavice: MDD93/43/ECC; EN 455-1,2,3, 4; vsebnost proteinov <50μg/g rokavice, sterilni zavitek vsebuje par anatomsko oblikovanih rokavic, omogočati mora aseptično tehniko rokovanja, rokavice so v zavitku vložene z zavihanimi manšetami, dodatno vložene v notranji ovoj z vidno oznako levo/desni in številko velikosti, notranja stran mora omogočati gladko oblačenje, embalaža mora omogočiti enostavno rokovanje,na embalaži morata biti vidna velikost in serijska številka. Embalaža mora biti zaprta tako, da se ne bo dala neopazno odpreti. Navodilo in informacije za uporabo v slovenskem jeziku.
NM00132 | ROKAVICE KRG STER. 7 | Rokavice lateks, velikost 7, brez pudra, sterilne, ustrezajo evropskim standardom za rokavice: MDD93/43/ECC; EN 455-1,2,3, 4; vsebnost proteinov <50μg/g rokavice, sterilni zavitek vsebuje par anatomsko oblikovanih rokavic, omogočati mora aseptično tehniko rokovanja, rokavice so v zavitku vložene z zavihanimi manšetami, dodatno vložene v notranji ovoj z vidno oznako levo/desni in številko velikosti, notranja stran mora omogočati gladko oblačenje, embalaža mora omogočiti enostavno rokovanje,na embalaži morata biti vidna velikost in serijska številka. Embalaža mora biti zaprta tako, da se ne bo dala neopazno odpreti. Navodilo in informacije za uporabo v slovenskem jeziku.
NM00133 | ROKAVICE KRG STER. 7.5 | Rokavice lateks, velikost 7,5 brez pudra, sterilne, ustrezajo evropskim standardom za rokavice: MDD93/43/ECC; EN 455-1,2,3, 4; vsebnost proteinov <50μg/g rokavice, sterilni zavitek vsebuje par anatomsko oblikovanih rokavic, omogočati mora aseptično tehniko rokovanja, rokavice so v zavitku vložene z zavihanimi manšetami, dodatno vložene v notranji ovoj z vidno oznako levo/desni in številko velikosti, notranja stran mora omogočati gladko oblačenje, embalaža mora omogočiti enostavno rokovanje,na embalaži morata biti vidna velikost in serijska številka. Embalaža mora biti zaprta tako, da se ne bo dala neopazno odpreti. Navodilo in informacije za uporabo v slovenskem jeziku.
NM00134 | ROKAVICE KRG. STER. 8 | Rokavice lateks, velikost 8, brez pudra, sterilne, ustrezajo evropskim standardom za rokavice: MDD93/43/ECC; EN 455-1,2,3, 4; vsebnost proteinov <50μg/g rokavice, sterilni zavitek vsebuje par anatomsko oblikovanih rokavic, omogočati mora aseptično tehniko rokovanja, rokavice so v zavitku vložene z zavihanimi manšetami, dodatno vložene v notranji ovoj z vidno oznako levo/desni in številko velikosti, notranja stran mora omogočati gladko oblačenje, embalaža mora omogočiti enostavno rokovanje,na embalaži morata biti vidna velikost in serijska številka. Embalaža mora biti zaprta tako, da se ne bo dala neopazno odpreti. Navodilo in informacije za uporabo v slovenskem jeziku.
NM00135 | ROKAVICE KRG ŠT.8,5 | Rokavice lateks, velikost 8,5 brez pudra, sterilne, ustrezajo evropskim standardom za rokavice: MDD93/43/ECC; EN 455-1,2,3, 4; vsebnost proteinov <50μg/g rokavice, sterilni zavitek vsebuje par anatomsko oblikovanih rokavic, omogočati mora aseptično tehniko rokovanja, rokavice so v zavitku vložene z zavihanimi manšetami, dodatno vložene v notranji ovoj z vidno oznako levo/desni in številko velikosti, notranja stran mora omogočati gladko oblačenje, embalaža mora omogočiti enostavno rokovanje,na embalaži morata biti vidna velikost in serijska številka. Embalaža mora biti zaprta tako, da se ne bo dala neopazno odpreti. Navodilo in informacije za uporabo v slovenskem jeziku.
NM00136 | ROKAVICE KRG STER. 9, | Rokavice lateks, velikost 9 brez pudra, sterilne, ustrezajo evropskim standardom za rokavice: MDD93/43/ECC; EN 455-1,2,3, 4; vsebnost proteinov <50μg/g rokavice, sterilni zavitek vsebuje par anatomsko oblikovanih rokavic, omogočati mora aseptično tehniko rokovanja, rokavice so v zavitku vložene z zavihanimi manšetami, dodatno vložene v notranji ovoj z vidno oznako levo/desni in številko velikosti, notranja stran mora omogočati gladko oblačenje, embalaža mora omogočiti enostavno rokovanje,na embalaži morata biti vidna velikost in serijska številka. Embalaža mora biti zaprta tako, da se ne bo dala neopazno odpreti. Navodilo in informacije za uporabo v slovenskem jeziku.
NM00157 | CEV POVEZOVALNA CH25, | Povezovalna cev z dvema univerzalnima lijakastima nastavkoma, CH 25, dolžine 2m - odstopanje +/- 10cm«.
NM00158 | LUBRIKANT GEL, | vrečka od 2,7 do 5g, na vodni osnovi, A100«
NM00161 | NOSNA KANILA - očalni kateter, | Dvoroga nosna kanila za kisik, za odrasle. Dolžina cevi mora biti med 1,8 do 2,1m. Cevka za kisik mora imeti notranjo steno zvezdaste oblike za preprečevanje kolenčenja. Obvezna je oblazinjenost v predelu ušes.
NM00166 | MASKA ZA INHALACIJE | MASKA ZA INHALACIJE, Set od 6 do 8ml razpršil. in priključno cev 2,10m. : Maska za inhalacije za odrasle s od 6 do 8 ml razpršilcem. Maska mora biti brez DEHP, za enkratno uporabo. V setu je priključna cev z notranjo zvezdasto obliko, preventiva pred kolenčenjem, 2,1 m.
NM00170 | FOTOBANJICA PLEXI 300X400X45X3mm, +/- 50mm v dolžino in širino, ter +/- 10mm v višino | Fotobanjica izdelana iz pleksi stekla, gladka, brez reber, z gladkim dnom, 300X400X45X3mm, +/- 50mm v dolžino in širino, ter +/- 10mm v višino
NM00171 - Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, kot sledi: FOTOBANJICA PLEXI 200X300X45X3MM +/- 50mm v dolžino in širino, ter +/- 10mm v višino | FOTOBANJICA PLEXI 200X300X45X3MM, +/- 50mm v dolžino in širino, ter +/- 10mm v višino | Fotobanjica izdelana iz pleksi stekla, gladka, brez reber, z gladkim dnom, 200X300X45X3mm, +/- 50mm v dolžino in širino, ter +/- 10mm v višino
NM00172 | FOTOBANJICA PLEXI 240X300X60X3, +/- 50mm v dolžino in širino, ter +/- 20mm v višino | Fotobanjica izdelana iz pleksi stekla, gladka, brez reber, z gladkim dnom, 240X300X60X3mm, +/- 50mm v dolžino in širino, ter +/- 20mm v višino
NM00173 | FOTOBANJICA PLEXI 180X240X50X3, +/- 40mm v dolžino in širino, ter +/- 10mm v višino | Fotobanjica izdelana iz pleksi stekla, gladka, brez reber, z gladkim dnom, 180X240X50X3mm, +/- 40mm v dolžino in širino, ter +/- 10mm v višino
NM00183 | ELEKTRODA,TENS, 50X50mm | Samolepljiva silikonska elektroda za elektro stimulacijo in TENS, velikost 50 x 50 mm, dovoljeno odstopanje +/-10mm
NM00191 | BRIZGA 50ML KATETER sterilna, 50 -60 ml, interval graduacije od 1 do max. 2ml | Brizga tridelna, narejena iz trde prozorne plastike, ki ne vsebuje lateksa. Plastika, način izdelave in sterilizacije morajo ustrezati ISO standardom. Brizga mora imeti dobro vidno, razumljivo in obstojno graduacijo, za natančno odmerjanje, ki se ne izbriše ob stiku z razkužili, vlek bata mora biti drseč in enakomeren, bat z gumijastim nastavkom mora dobro tesniti, sterilno posamezno pakiranje v stičnem ovoju, ki omogoča enostavno in aseptično odpiranje po robovih.
NM00195 | VODA ZA VLAŽENJE KISIKA | Voda za vlaženje kisika, sterilna, s konektorjem kompatibilnim z navojem na reducirnem ventilu, po odprtju v skladu z navodili proizvajalca uporabna do 77dni, pakiranje 500ml, odstopanje pakiranja +/- 10%.
NM00196 | VODA ZA VLAŽENJE KISIKA | Voda za vlaženje kisika, sterilna, s konektorjem kompatibilnim z navojem na reducirnem ventilu, po odprtju v skladu z navodili proizvajalca uporabna do 77dni, pakiranje 350ml, odstopanje pakiranja +/- 10%,
NM00223 | BREZIGELNI KONEKT | Brezigelni konekt, prozoren, brez lateksa, luerlock in luerslip kompatibilen, zaprt sistem, dostop mogoč le z brizgalko ali infuzijskim sistemom. Omogočati mora kontinuirano in intermitentno dovajanje tekočin - pretok vsaj 500ml/min. Ob uporabi pri aplikaciji tekočin preko črpalk ali perfuzorjev mora zagotavljati nemoteno delovanje, za 100 aktivacij, A 50 KOS
NM00225 | KONEKT za tekočine | Brezigelni konekt z dvema zatičema z ozkim vratom z vbodno iglo 6 mm, za aspiracijo tekočin iz vreč ali plastičnih vsebnikov. Igla je lahko nastavljena do 7 dni oz. do izpraznitve vsebnika, ob upoštevanju roka uporabe tekočine po odprtju«.
NM00226 | IGLA LUER G20, RUMENA, 0,90mm X od 40 do 50mm, | Igla injekcijska mora biti iz nerjavečega jekla, z ustrezno ostrino konice (dvojno brušena konica), da je zagotovljena primerna drsljivost in s tem uporabnost, z luer nastavkom, ki je barvno kodiran z ozirom na standardno dimenzijo igle in zaščitnim pokrovčkom, ki se enostavno odstrani z igle, sterilna, za 1x uporabo, posamezno pakirana v stični ovoj, ki omogoča enostavno in aseptično odpiranje po robovihinjekcijska igla za 1x uporabo z zelo ostro konico in gladko površino, pakiranje a 100
NM00232 | IGLA VARNA, RUMENA G30, od 0,29 do 0,30mm x13mm | Igla injekcijska za 1x uporabo, z zelo ostro konico ter gladko površino igle, z varnostnim mehanizmom, ki je pritrjen na iglo. Mehanizem se aktivira z enoročno tehniko, za aktivacijo ni potrebna trdna podlaga, po aktiviranju je igla zaščitena s plastičnim ščitom in se z iglo ni več možno zbosti. Igla mora imeti slušni signal ob pravilni namestitvi na brizgo ter tudi slušni signal ob aktiviranju zaščite. Na tak način uporabnik ve, da je bila igla pravilno nastavljena oz. mehanizem aktiviran in ni možnosti vbodnega incidenta.
NM00233 | IGLA VARNA ZELENA, 21G 0,8X40mm ,A 100, | Igla injekcijska za 1x uporabo, z zelo ostro konico ter gladko površino igle, z varnostnim mehanizmom, ki je pritrjen na iglo. Mehanizem se aktivira z enoročno tehniko, za aktivacijo ni potrebna trdna podlaga, po aktiviranju je igla zaščitena s plastičnim ščitom in se z iglo ni več možno zbosti. Igla mora imeti slušni signal ob pravilni namestitvi na brizgo ter tudi slušni signal ob aktiviranju zaščite. Na tak način uporabnik ve, da je bila igla pravilno nastavljena oz. mehanizem aktiviran in ni možnosti vbodnega incidenta.
NM00234 | IGLA VARNA, ROZA,1.2X40mm, G18, A100 | Igla injekcijska za 1x uporabo, z zelo ostro konico ter gladko površino igle, z varnostnim mehanizmom, ki je pritrjen na iglo. Mehanizem se aktivira z enoročno tehniko, za aktivacijo ni potrebna trdna podlaga, po aktiviranju je igla zaščitena s plastičnim ščitom in se z iglo ni več možno zbosti. Igla mora imeti slušni signal ob pravilni namestitvi na brizgo ter tudi slušni signal ob aktiviranju zaščite. Na tak način uporabnik ve, da je bila igla pravilno nastavljena oz. mehanizem aktiviran in ni možnosti vbodnega incidenta.
NM00247 | IGLA VAC, VARNA G 21, s kapilaro, 0,8 X 38mm, | Igla za VAC odvzem venozne krvi, s kapilaro, z varovalnim mehanizmom - zaklepom, G 21 , zelena 0,8 X 38mm,
NM00248 | IGLA VARNA, VAC G 21, brez kapilare, 0,8 X 32mm | Igla za VAC odvzem, za 1x uporabo, z varovalnim mehanizmom, 0,8 X 32mm, 21G, brez kapilare, pakiranje 100 kos
NM00257 | CENTRALNI VENSKI KATETER | Centralni venski kateter set , 3L with blue flextip cath,7f x 20cm, kot ARROW-CV-15703-E, A10
NM00260 | INTRAOSALNA IGLA ZA ODRASLE, A1 | Igla intraosalna z samosprožilnim mehanizmom, nastavitvijo jakosti proženja igle in varovalko za odrasle, 15G, 42,0mm (1,65ʺ), Trocar Luer Lock, enakovredno kot NIO-A.
NM00287 | ZBIRALNIK ZA OSTRE PREDMETE 1,8 L
NM00289 | Zbiralnik za ostre predmete 10 L,22x22, višina največ 35cm
NM00290 | ZBIRALNIK ZA OSTRE PREDMETE OD 20 DO 23L
NM00344 | POLIURET.BREZ ROBA, 12,5 x 12,5 cm, +/- 2,5cm. | Poliuretanska pena, troslojna, polpropustna za rane z zmernim do močnim izločanjem, brez lepilnega roba. Ne pušča ostankov v rani, zaščitni film je nepropusten za bakterije, vodo in izloček, 12,5 x 12,5 cm. Dovoljena odstopanja od predpisane velikosti za +/- 2,5cm.
NM00345 | POLIURET. BREZ ROBA,17,5 x 17,5 cm,+/- 2,5cm. | Poliuretanska pena, troslojna, polpropustna za rane z zmernim do močnim izločanjem, brez lepilnega roba. Ne pušča ostankov v rani, zaščitni film je nepropusten za bakterije, vodo in izloček, 17,5 x 17,5 cm. Dovoljena odstopanja od predpisane velikosti za +/- 2,5cm.
NM00346 | POLIURET. S SREBROM 12.5 X 12.5cm,+/- 2,5cm. | Poliuretanska pena, troslojna, s srebrom, polpropustna z antimikrobnim delovanjem, za rane z zmernim do močnim izločanjem. Ne pušča ostankov v rani, zaščitni film je nepropusten za bakterije, vodo in izloček, 12,5 X 12,5. Dovoljena odstopanja od predpisane velikosti za +/- 2,5 cm.
NM00347 | POLIURET. S SREBROM 17.5 X 17.5cm,+/- 2,5cm | Poliuretanska pena, troslojna, s srebrom, polpropustna z antimikrobnim delovanjem, za rane z zmernim do močnim izločanjem. Ne pušča ostankov v rani, zaščitni film je nepropusten za bakterije, vodo in izloček, 17,5 X 17,5cm. Dovoljena odstopanja od predpisane velikosti za +/- 1cm.
NM00349 | POLIURET. S SILIKONOM 12,5 x 12, 5 | Poliuretanska pena, od troslojna do petslojna, polpropustna za rane z zmernim do močnim izločanjem, z lepilnim robom. Stični sloj prekrit s plastjo mehkega silikonskega gela, ki se ne lepi na rano, zgornji zaščitni film je nepropusten za bakterije, vodo in izloček,12, 5 x 12,5 cm. Dovoljena odstopanja od predpisane velikosti za 2,5cm
NM00350 | POLIURET. S SILIKONOM 17,5 x 17,5cm | Poliuretanska pena, od troslojna do petslojna, polpropustna za rane z zmernim do močnim izločanjem, z lepilnim robom. Stični sloj prekrit s plastjo mehkega silikonskega gela, ki se ne lepi na rano, zgornji zaščitni film je nepropusten za bakterije, vodo in izloček,17, 5 x 17,5 cm. Dovoljena odstopanja od predpisane velikosti za 2,5cm«.
NM00351 | POLIURETAN. ZA SAKRUM | Poliuretanska pena, troslojna z vpojnim hidrocelularnim jedrom, perforirana nelepljiva stična plast, vrhnji sloj poliuretanski film, onemogoča iztekanje izločka, oblikovana za oskrbo sakralnega predela. Posebna obloga tudi za preventivo na sakralnem delu - Obloga posebne oblike za sakralni del, večplastna obloga s plastjo lepljivega elastomera (mehak silikon) in z robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča MO večjih od 20nm. Dimenzija: 22cmx25cm, lepljiv rob širine 1,5 cm (dovoljen odstop širine roba +/- 0,5 cm); Sterilna (kot npr. MepilexBorderSacrum )«
NM00352 | POLIURETAN.ZA PETO | Poliuretanska pena, dvoslojna z vpojnim hidrocelularnim jedrom, perforirana nelepljiva stična plast, vrhnji sloj poliuretanski film, onemogoča iztekanje izločka, oblikovana za oskrbo predela pet, kot skodelica s pasom ježek«.
NM00353 | POLIURETAN. ZA TRAHEOSTOMO | Poliuretanske obloge posebnih oblik in vpojnosti, traheostoma, 9x9cm, dovoljeno odstopanje +/-1cm, A10«
NM00354 | ALGINATNA OBLOGA 7,5X12 cm,Dovoljeno odstopanje je +/- 1 cm. A10. | Visoko vpojna netkana mehka obloga iz kalcij – natrijevih alginatnih vlaken. Ob stiku z izločkom iz rane tvorijo gel, ki ohranja toplo in vlažno okolje. Fizikalno kemične lastnosti omogočajo zgodnejšo celitev rane in delujejo hemostatsko. Dovoljeno odstopanje je +/- 1 cm.
NM00355 | ALGINATNA OBLOGA 10X20 cm,Dovoljeno odstopanje je +/- 1 cm, A10 | Visoko vpojna netkana mehka obloga iz kalcij – natrijevih alginatnih vlaken. Ob stiku z izločkom iz rane tvorijo gel, ki ohranja toplo in vlažno okolje. Fizikalno kemične lastnosti omogočajo zgodnejšo celitev rane in delujejo hemostatsko. Dovoljeno odstopanje je +/- 1 cm.
NM00356 | ALGINATNA OBLOGA v obliki tamponade, tampon 2g, A5. | Visoko vpojna netkana mehka obloga v obliki tampona iz kalcij – natrijevih alginatnih vlaken. Ob stiku z izločkom iz rane tvorijo gel, ki ohranja toplo in vlažno okolje. Fizikalno kemične lastnosti omogočajo zgodnejšo celitev rane in delujejo hemostatsko.
NM00362 | MREŽICE Z MEHKIM SILIKONOM, 5x7,5cm | Kontaktna mrežica za zaščito rane s silikonsko, dvostransko hidrofobno plastjo poliamidna prosojna elastična mrežica, odprte strukture, ne sme biti tkana, prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera (mehak silikon) na obeh straneh, s premerom okroglih por 1,2mm, ki so tudi po debelini prevlečene s silikonom, ki se ne vrašča v rano, zmanjšuje bolečino in je selektivno lepljiva. Na rani lahko dokazano ostane do 14 dni, velikost 5 x7,5 cm, sterilen, dovoljena odstopanja od predpisane (+/- 0,5cm) (kot npr. Mepitel)«
NM00363 | MREŽICE Z MEHKIM SILIK. 20x30 cm | Kontaktna mrežica za zaščito rane s silikonsko, dvostransko hidrofobno plastjo poliamidna prosojna elastična mrežica, odprte strukture, ne sme biti tkana, prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera (mehak silikon) na obeh straneh, s premerom okroglih por 1,2mm, ki so tudi po debelini prevlečene s silikonom, ki se ne vrašča v rano, zmanjšuje bolečino in je selektivno lepljiva. Na rani lahko dokazano ostane do 14 dni, velikost 20x30cm, sterilen, dovoljena odstopanja od predpisane (+/- 0,5cm) (kot npr. Mepitel)«.
NM00377 | POLIURETANSKI FILM, 25x12cm | Prozoren, polpropusten poliuretanski film za pritrjevanje oblog, preprečevanje strižnih sil in zaščito kože. Sterilen, 25x12cm. Dovoljeno odstopanje od predpisane velikosti 1cm v širino«.
NM00378 | POLIURETANSKI FILM, 15 X 20 cm | Prozoren, polpropusten poliuretanski film za pritrjevanje oblog, preprečevanje strižnih sil in zaščito kože. Sterilen, 15cmx20cm. Dovoljeno odstopanje od predpisane velikosti +/- 1cm, dimenzija 15cmx20cm.«
NM00379 | POLIURETANSKI FILM,10cmX10cm | Prozoren, polpropusten, poliuretanski film za pritrjevanje oblog, preprečevanje strižnih sil in zaščito kože. Prozorn, sterilen, 10cm X 10 cm. Dovoljeno odstopanje od predpisane velikosti +/- 1cm«.
NM00380 | POLIURETANSKI FILM, 10cm x 5m | Prozoren, polpropusten poliuretanski film s silikonskim lepilom za pritrjevanje oblog, preprečevanje strižnih sil in zaščito kože. Se lahko reže in oblikuje, je v nesterilniobliki. 10cmx5m, enakovredno OPSITE FLEXIFIX GEN, dovoljena odstopanja od predpisane velikosti za 1cm«.
NM00394 | OBLOGA IZ CELULOZ. VLAKEN,10X10cm | Netkana, sterilna, visokovpojna obloga iz celuloznih vlaken, ki se uporablja za rane z zmerno do veliko količino izločka. Vodoodbojna zgornja plast preprečuje zunanjo okužbo rane in zaščiti okolico rane pred iztekanjem izločka tudi ob straneh. Uporablja se lahko kot primarna ali sekundarna oboga,10X10 cm,dovoljeno odstopanje +/- 1cm v širino in dolžino.
NM00395 | OBLOGA IZ CELULOZ. VLAKEN,20X20 cm | Netkana, sterilna visokovpojna obloga iz celuloznih vlaken, ki se uporablja za rane z zmerno do veliko količino izločka. Vodoodbojna zgornja plast preprečuje zunanjo okužbo rane in zaščiti okolico rane pred iztekanjem izločka tudi ob straneh. Uporablja se lahko kot primarna ali sekundarna oboga, 20X20 cm, dovoljeno odstopanje +/- 1cm v širino in dolžino.
NM00396 | OBLOGA IZ CELULOZ. VLAKEN,30X23cm | Netkana, sterilna, visokovpojna obloga iz celuloznih vlaken, ki se uporablja za rane z zmerno do veliko količino izločka. Vodoodbojna zgornja plast preprečuje zunanjo okužbo rane in zaščiti okolico rane pred iztekanjem izločka tudi ob straneh. Uporablja se lahko kot primarna ali sekundarna obloga, 30 X 23 cm, dovoljeno odstopanje +/- 1cm v širino in dolžino.
NM00410 | BAKTERIJSKI FILTER ZA 1X UPOR. | BakterijskI mehanični filter za uporabo v dihalnih sistemih, za zaščito pacienta, bolnišničnega osebja in opreme pred potencialno mikrobno kontaminacijo, z visoko učinkovitostjo 99,9% proti bakterijam in virusom, brez luerlock priključka
NM00440 | LONČEK ZA PITJE | Z enim nastavkom, s pokrovčkom, graduiran 200ml in lahko se sterilizira.
NM00463 | ALKOHOLNO RAZKUŽILO ZA ROKE | Pripravljena raztopina na alkoholni osnovi (etanol do 75% in 2-propanol do 15 %), brezbarvna, s premaščevalci, za higiensko in kirurško dezinfekcijo kože rok; doziranje zgoraj z ustrezno dozirno pršilko, plastenka 250 ml«.
NM00473 | KREMA ZA ROKE 500 ml | Negovalni hipoalergijski vlažilni losion za nego rok z dodatkom pantenola in alantoina. Primeren za nego in zaščito kože pri ponavljajoči se iritaciji zaradi pogojev dela, za nego po higienskem in kirurškem umivanju rok. Emulzija olje v vodi. Ne vsebuje barvil, plastenka z dozatorjem, 500ml.
NM00474 | KREMA ZA ROKE 100 ML | Negovalni hipoalergijski vlažilni losion za nego rok z dodatkom pantenola in alantoina. Primeren za nego in zaščito kože pri ponavljajoči se iritaciji zaradi pogojev dela, za nego po higienskem in kirurškem umivanju rok. Emulzija olje v vodi. Ne vsebuje barvil, v tubi
NM00477 | PENA ČISTILNA,NEGOVALNA, od 400ml do 500ml | Intenzivna čistilna pena s kreatinom, ki spodbuja zaščitne mehanizme kože in nevtralizira neprijeten vonj. Primerna za uporabo brez mila in vode. Idealna za uporabo med menjavanjem plenic, pH 6,2-7,2, brez alkohola, Omogoča enostavno uporabo in nanašanje na specifična območja na koži.
NM00492 | KRPICA ZA ENKRAT. UPORABO dimenzije 30X30 ali 40x30 cm«, A50 | Za čiščenje, brisanje, z visokim deležem bombaža, 30 x30 cm ali 40x30cm, A50
NM00493 | KRPICA ZA UMIVANJE, ROKAVIČKA, | Brez folije, velikost 16x23 cm (dovoljeno odstopanje v dimenziji+/-1cm), gramatura 80 g/m2, A50
NM00599 | ROKAVICE LATEX A100 S | Zaščitna rokavica iz naravnega lateksa brez pudra, nesterilna, notranjost in zunanjost klorirana, območje dlani hrapavo za boljše oprijemanje, znižana raven proteinov, ne sme se trgati, AQL 1,5 ENN 455, ISO 374-5:2016; pakiranje v embalaži ki omogoča enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice. Navodilo in informacije za uporabo v slovenskem jeziku.SC = 100 kos
NM00600 | ROKAVICE LATEX A100 M | Zaščitna rokavica iz naravnega lateksa brez pudra, nesterilna, notranjost in zunanjost klorirana, območje dlani hrapavo za boljše oprijemanje, znižana raven proteinov, ne sme se trgati, AQL 1,5 ENN 455, ISO 374-5:2016; pakiranje v embalaži ki omogoča enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice. Navodilo in informacije za uporabo v slovenskem jeziku.SC = 100 kos
NM00601 | ROKAVICE LATEX A100 L | Zaščitna rokavica iz naravnega lateksa brez pudra, nesterilna, notranjost in zunanjost klorirana, območje dlani hrapavo za boljše oprijemanje, znižana raven proteinov, ne sme se trgati, AQL 1,5 ENN 455, ISO 374-5:2016; pakiranje v embalaži ki omogoča enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice. Navodilo in informacije za uporabo v slovenskem jeziku. SC = 100 kos
NM00602 | ROKAVICE LATEX A100 XL | Zaščitna rokavica iz naravnega lateksa brez pudra, nesterilna, notranjost in zunanjost klorirana, območje dlani hrapavo za boljše oprijemanje, znižana raven proteinov, ne sme se trgati, AQL 1,5 ENN 455, ISO 374-5:2016; pakiranje v embalaži ki omogoča enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice. Navodilo in informacije za uporabo v slovenskem jeziku.SC = 100 kos