## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080101-138-19
Nakup elektrofiziološkega potrošnega materiala
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Pretvornik pakiranja | Cena na pakiranje brez DDV | Iid postavka jn
10 | Sistem za znotrajsrčni ultrazvok (ICE) | Znotrajsrčni ultrazvočni kateter s 64 elementi v faznem nizu (angl. phased-array), ki omogoča razpoznavo srčnih struktur in pretoka krvi (vsaj barvni doppler), premera največ 10 F, uporabne dolžine vsaj 90 cm. Kateter mora imeti vodljivo konico, ki omogoča ukrivljanje v štirih smereh do vsaj 120°. | Brezplačna dobava dveh mobilnih ultrazvočnih konzol (ena za KO za kardiologijo in ena za KO za kirurgijo srca in ožilja) za uporabo ICE katetra. Konzola mora omogočati vsaj 2D visokoločljivostno prikazovanje srčnih struktur, barvni doppler za oceno pretoka krvi, M-mode slikanje; v paketu priložene še trans-torakalna (TTE), trans-esofagealna (TEE) in žilna (linearna) ultrazvočna sonda. |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 275 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40268
20 | Radiofrekvenčni ablacijski katetri z irigirano konico dolžine 90-115 cm | EF kateter ablacijski z irigirano ablacijsko elektrodo, premer 7 F, 4-elektrodni, ablacijska elektroda 3,5-4 mm, razmik med elektrodami od 1 mm do 5 mm, več velikosti krivin. | Zaželjeno: ročka z vzdolžnim pomikom za vodenje konice in enosmerna pomičnost konice v eni ravnini. |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 110 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40269
30 |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40270
40 | Radiofrekvenčni ablacijski katetri s počasnim hlajenjem konice dolžine 90-115 cm | EF kateter ablacijski s počasno irigacijo ablacijske elektrode prek večjega števila odprtinic, ročka z vzdolžnim pomikom za vodenje konice, enosmerno vodenje konice, premer 7-8 F, 4-elektrodni, ablacijska elektroda 3,5-4 mm, več velikosti krivin. |  |  |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 85 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40271
50 |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40272
60 | Radiofrekvenčni ablacijski katetri s standardno konico dolžine 90-115 cm | EF kateter ablacijski z neirigirano ablacijsko elektrodo, premer 7 F, 4-elektrodni, ablacijska elektroda 3,5-4 mm, razmik med elektrodami od 1 mm do 5 mm, več velikosti krivin, vključno s krivinami A, B, D, F. | Zaželjeno: ročka z vzdolžnim pomikom za vodenje konice in enosmerna pomičnost konice v eni ravnini. |  |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 165 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40273
70 |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40274
80 | Radiofrekvenčni ablacijski katetri s standardno konico dolžine 90 -115 cm | EF kateter ablacijski z neirigirano ablacijsko elektrodo, asimetrično dvosmerno vodenje konice, premer 7 F, 4-elektrodni, ablacijska elektroda 4 mm | Kompatibilnost z obstoječim radiofrekvenčnim generatorjem |  |  |  | 0005 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40275
90 |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  |  | 0005 |  |  | KO |  | 8 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40276
100 | Radiofrekvenčni ablacijski kateter s hlajeno konico izdelano iz materiala z visoko toplotno prevodnostjo dolžine 90-115 cm | Radiofrekvenčni ablacijski kateter premera 7,5 Fr, s konico izdelano iz materiala z visoko toplotno prevodnostjo (vsaj 800 mm2/s), 6 thermo-couple senzorji, ki so termalno izolirani od RF elektrode. Dodatna mini elektroda v konici, ki omogoča snemanje signalov visoke ločljivosti. Možnost eno ali bidirekcijske vodljivosti konice, ter vsaj dveh velikosti krivin. Prisotnost senzorja ali senzorjev, ki omogočajo uporabo v sistemu za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega polja z možnostjo kombinacije mapiranja na osnovi magnetnega polja | Brezplačna dobava ustreznega RF generatorja, ki omogoča avtomatično odrejanje energije v načinu temperaturnega nadzora, za uporabo z omenjenim ablacijskim katetrom, ter ustrezne črpalke za hlajenje. Potrebna dobava dveh generatorjev in črpalk za hlajenje (za KO za kardiologijo in KO za KV kirurgijo). |  |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 45 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40277
110 |  | Pripadajoči kabli za povezavo na sistem in generator |  |  |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 12 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 40278
120 |  | Cevka za hlajenje |  |  |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 45 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40279
130 | Radiofrekvenčni ablacijski katetri z irigirano konico za ablacijo tipične atrijske undulacije | EF kateter ablacijski z irigirano ablacijsko elektrodo, premer 7 F, 4-elektrodni, ablacijska elektroda 3,5 do 4 mm, razmik med elektrodami od 1 mm do 5 mm, več velikosti krivin. | Dodatna stranska stabilnost konice, ki omogoča ablacijo tipične atrijske undulacije brez dolgega vodila. |  |  |  | 0007 |  |  | KO |  | 35 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40280
140 |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  |  | 0007 |  |  | KO |  | 12 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40281
150 | Večelektrodni diagnostični katetri z vodljivo konico, za koronarni sinus s femoralnim pristopom, dolžine 90-115 cm, delovni. | EF kateter diagnostični, premer 6 F, 4- in10-elektrodni za koronarni sinus, razmik med elektrodami od 2-5-2 mm. Bistvena je stabilna lega v koronarnem sinusu in uspešen dostop v distalni koronarni sinus. |  |  |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 330 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40282
160 |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40283
170 | Večelektrodni diagnostični katetri z vodljivo konico, za koronarni sinus, s femoralnim pristopom, dolžine 90-115 cm, za zahtevne primere. | EF kateter diagnostični, premer 6 F, 10-elektrodni za koronarni sinus, razmik med elektrodami 2-10-2 mm. Bistvena je stabilna lega v koronarnem sinusu in uspešen dostop v distalni koronarni sinus. |  |  |  |  | 0009 |  |  | KO |  | 110 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40284
180 |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  |  | 0009 |  |  | KO |  | 12 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40285
190 | Večelektrodni diagnostični katetri, cirkularni, dolžine 90-115 cm | EF kateter diagnostični cirkularni, vodljivi, spremenljiv premer 15-25 mm, debelina 7F, 20 elektrodni |  |  |  |  | 0010 |  |  | KO |  | 45 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40286
200 |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  |  | 0010 |  |  | KO |  | 12 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40287
210 | Večelektrodni diagnostični katetri, cirkularni, dolžine 90-115 cm | EF kateter diagnostični cirkularni premer 12 in 15 mm, debelina 7 F, 10-elektrodni. |  |  |  |  | 0011 |  |  | KO |  | 110 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40288
220 |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  |  | 0011 |  |  | KO |  | 12 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40289
230 | Večelektrodni diagnostični katetri z vodljivo konico, za Hisov položaj, dolžine 90-115 cm | EF kateter diagnostični za Hisov položaj in parahisno stimulacijo, 6-8-elektrodni, razmik med elektrodami 1-2 mm | Zaželjeno: vodljiva konica, več krivin |  |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40290
240 |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40291
250 | Diagnostični katetri, 4-elektrodni, dolžine 90-115 cm, delovni. | EF kateter diagnostični za desni atrij, desni ventrikel ali Hisov položaj, premer 6 F, 4-elektrodni, razmik med elektrodami 2-5 mm, več velikosti in oblike krivin |  |  |  |  | 0013 |  |  | KO |  | 245 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40292
260 |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  |  | 0013 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40293
270 | Dolgo uvajalo brez vodljive konice | Dolga uvajala za podporo ablacijskega katetra in za prehod prek atrijskega pretina, premera 8F in 8,5F, s hemostatsko valvulo in stranskim prepiranjem, uporabna dolžina vsaj 63 cm; v setu z dilatatorjem in vodilno žico 180 cm. | Zaželjeno: velik izbor krivin - SR 0-4, SL 1-4, v kompletu tudi ustrezna dolga igla za punkcijo atrijskega pretina |  |  |  | 0014 |  |  | KO |  | 440 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40294
280 | Igla za punkcijo atrijskega pretina | Standardna igla za punkcijo atrijskega pretina z jekleno stileto, premer 0,711-1,27 mm (18-22 G), uporabne dolžine 70-90 cm, več velikosti krivine. |  |  |  |  | 0015 |  |  | KO |  | 410 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40295
290 | Igla za zahtevno punkcijo atrijskega pretina z aplikacijo RF energije prek ročaja | Standardna igla za punkcijo atrijskega pretina z jekleno stileto in jeklenim ročajem - v celoti jeklena, premer 0,711-1,27 mm (18-22 G), uporabne dolžine 70-90 cm, več velikosti krivine. |  |  |  |  | 0016 |  |  | KO |  | 35 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40296
300 | Žica za punkcijo atrijskega pretina | Žica za varen prehod čez atrijski pretin, z ostro konico, ki se sestavi v J obliko, dolžine vsaj 180 cm. |  |  |  |  | 0017 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40297
310 | Set za perkutani perikardni pristop | Set mora vsebovati igle z ukrivljeno konico (Tuohy) premera 18-21G ter dolžine 8-15 cm, vodilno žico z mehko konico oblike J, dilatator, drenažni kateter z mehko, zavito konico. |  |  |  |  | 0018 |  |  | KO |  | 12 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40298
320 | Set za perikardno drenažo | Set mora vsebovati igle (18-21G), žico ki ima mehko konico oblike J, dilatator, dren z mehko, zavito konico. |  |  |  |  | 0019 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40299
330 | Žica za mapiranje v distalnem koronarnem sinusu | Žica premera 0.014? z izolacijo, ki je prekinjena povsem proksimalno in distalno ter omogoča unipolarni zajem elektrogramov v srcu. |  |  |  |  | 0020 |  |  | KO |  | 35 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40300
340 |  | Pripadajoči vezni kabel za priklop na registrator elektrogramov |  |  |  |  | 0020 |  |  | KO |  | 8 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40301
350 | Referenčne elektrode za radiofrekvenčno ablacijo | Prilepne referenčne elektrode za priklop na radiofrekvenčne ablacijske generatorje, ki so navedeni v splošnih pogojih. |  |  |  |  | 0021 |  |  | KO |  | 660 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40302
360 | Paket #1, material za ablacijo supraventrikularnih tahikardij na način brez uporabe rentgenske fluoroskopije. | Ablacijski kateter brez irigirane ablacijske elektrode velikosti 4 mm, premer 7F, 4-elektrodni, razmik med elektrodami 1 do 7 mm, dolžine 115 cm, z možnostjo enosmernega vodenja konice, več različnih krivin. EF kateter diagnostični, premer 6 F, 10-elektrodni za koronarni sinus, razmik med elektrodami od 2 mm do 10 mm. Bistvena je stabilna lega v koronarnem sinusu. Prilepne referenčne elektrode za sistem za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega ali električnega in magnetnega polja. | Zaželjeno: tridimenzionalna navigacija in kartiranje na osnovi električnega in magnetnega polja |  |  |  | 0022 |  |  | KO |  | 45 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40303
370 | Dolga uvajala z vodljivo konico | Dolga uvajala za podporo ablacijskega katetra z vodljivo konico, mehko atravmatsko konico, s hemostatsko valvulo in stranskim prepiranjem, na rentgenu vidnim markerjem na konici, premera 7,5-9 F, uporabne dolžine vsaj 71 cm, na voljo v vsaj treh velikostih krivin; v setu z dilatatorjem in vodilno žico 180 cm. | Zaželjeno: prehod prek atrijskega pretina z istim uvajalom, v tem primeru priložena tudi dolga igla za punkcijo pretina. |  |  |  | 0023 |  |  | KO |  | 55 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40304
380 | Set dolgo uvajalo z vodljivo konico | Dolga uvajala za podporo ablacijskega katetra z vodljivo konico, mehko atravmatsko konico, s hemostatsko valvulo in stranskim prepiranjem, na rentgenu vidnim markerjem na konici, premera 7,5-9 F, uporabne dolžine vsaj 71 cm, na voljo v vsaj treh velikostih krivin; v setu z dilatatorjem, vodilno žico 180 cm in ustrezno daljšo iglo, ki omogoča punkcijo atrijskega pretina. |  |  |  |  | 0024 |  |  | KO |  | 55 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40305
390 | Večelektrodni vodljivi diagnostični katetri z lumnom | EF kateter diagnostični, premer 7 F, 10-elektrodni za koronarni sinus, razmik med elektrodami od 2 mm do 5 mm. Bistven je lumen prehodnosti vsaj 0.014?. |  |  |  |  | 0025 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40306
400 |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  |  | 0025 |  |  | KO |  | 12 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40307
410 | Sistem za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega in magnetnega polja | Ablacijski kateter s hlajeno ablacijsko elektrodo velikosti 3.5 mm, premer 8F, 4 elektrodni, razmik med elektrodami 2 do 5 mm, dolžine 115 cm, z možnostjo enosmernega ali dvosmernega vodenja konice, več različnih krivin. Prisotnost senzorja, ki omogoča uporabo v sistemu za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega in magnetnega polja. | Brezplačna dobava dveh konzol - sistemov za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega in magnetnega polja (ena za KO za kardiologijo in ena za KO za kirurgijo srca in ožilja) za uporabo z navedenimi diagnostičnimi in ablacijskimi katetri iz tega sklopa. |  |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 110 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40308
420 |  | Pripadajoči vezni kabel kateter - sistem |  |  |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 40309
430 |  | Ablacijski kateter s hlajeno ablacijsko elektrodo velikosti 3.5 mm, z možnostjo merjenja sile potiska v gramih ter prikazom smeri vektorja sile, premer 7.5 F ali 8 F, 4- ali 6-elektrodni, razmik med elektrodami 1 do 6 mm, dolžine 115 cm, z možnostjo enosmernega ali dvosmernega vodenja konice, več različnih krivin. Omogočati mora običajno ali počasno hlajenje ablacijske elektrode skozi večje število odprtinic. Prisotnost senzorja, ki omogoča uporabo v sistemu za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega in magnetnega polja. |  |  |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 220 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40310
440 |  | Pripadajoči vezni kabel kateter - sistem |  |  |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 45 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 40311
450 |  | Elektrofiziološki fiksni krožni diagnostični kateter, premer 7F, 10- in 20-elektrodni, razmik med elektrodami 4.5 do 8 mm, dolžine 115 cm, premer zanke 15 do 25 mm. Prisotnost senzorja, ki omogoča uporabo v sistemu za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega in magnetnega polja. |  |  |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40312
460 |  | Pripadajoči vezni kabel kateter - sistem |  |  |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 40313
470 |  | Elektrofiziološki variabilni krožni diagnostični kateter, premer 7 F, 12- in 22-elektrodni, razmik med elektrodami 2 do 6 mm ali 8 mm, dolžine 115 cm, premer zanke 15 do 25 mm. Prisotnost senzorja, ki omogoča uporabo v sistemu za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega in magnetnega polja. |  |  |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40314
480 |  | Pripadajoči vezni kabel kateter - sistem |  |  |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 6 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 40315
490 |  | Elektrofiziološki diagnostični kateter 5-kračni, premer 7 F, 22-elektrodni, z razmikom med elektrodami 1 do 8 mm. Prisotnost senzorja, ki omogoča uporabo v sistemu za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega in magnetnega polja. |  |  |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 65 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40316
500 |  | Pripadajoči vezni kabel kateter - sistem |  |  |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 12 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 40317
510 |  | Elektrofiziološki diagnostični kateter, premer 7 F, 10-elektrodni, z velikostjo elektrode na konici 2 mm, z razmikom med elektrodami 2 do 8 mm, dolžine 115 cm. Prisotnost senzorja, ki omogoča uporabo v sistemu za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega in magnetnega polja. |  |  |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40318
520 |  | Pripadajoči vezni kabel kateter - sistem |  |  |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 6 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 40319
530 |  | Znotrajsrčni ultrazvočni kateter (ICE) s 64 elementi v faznem nizu (angl. phased-array), ki omogoča razpoznavo srčnih struktur in pretoka krvi (vsaj barvni doppler), premera 8 in 10 F, uporabne dolžine vsaj 90 cm. Kateter mora imeti vodljivo konico, ki omogoča ukrivljanje v štirih smereh do vsaj 120°. Omogoča vnos UZ parametrov iz tekoče slike v elektroanatomsko mapo. |  |  |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 190 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40320
540 |  | Pripadajoči vezni kabel kateter - sistem |  |  |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 45 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 40321
550 |  | Prilepne referenčne elektrode s pripadajočimi kabli za sistem za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega in magnetnega polja. |  |  |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 220 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40322
560 | Kriobalonska ablacija | EF balon ablacijski zadnje generacije, za zamrzovanje tkiva, premer balona 28 mm, pripadajoče vodilo 12 F in dolga vodilna žica. |  |  |  |  | 0027 |  |  | KO |  | 80 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40323
570 |  | Pripadajoči vezni kabel in cevke za hadilni plin in vakuum, za priklop na hladilno konzolo. |  |  |  |  | 0027 |  |  | KO |  | 80 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 40324
580 |  | EF kateter diagnostični, cirkularni 15 in 20 mm, fiksni, premer 3,3 F, 8-elektrodni. |  |  |  |  | 0027 |  |  | KO |  | 80 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40325
590 |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  |  | 0027 |  |  | KO |  | 80 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40326
600 | Ablacijski katetri za krioablacijo dolžine 90-108 cm | Ablacijski kateter za krioablacijo, premer 7-9 F, 4 elektrodni, z vodljivo konico, različnih dolžin ablacijske elektrode, razmik med elektrodami 2-5 mm, več krivin. | Brezplačna dobava dveh konzol (ena za KO za kardiologijo in ena za KO za kirurgijo srca in ožilja) za uporabo z ablacijskim katetrom. |  |  |  | 0028 |  |  | KO |  | 45 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40327
610 |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  |  | 0028 |  |  | KO |  | 45 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40328
620 | Sistem za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega polja in z možnostjo kombinacije mapiranja na osnovi magnetnega polja | Ablacijski kateter s hlajeno ablacijsko elektrodo velikosti 3.5 mm, z možnostjo merjenja sile potiska v gramih, premer 7F, 4 elektrodni, razmik med elektrodami 2 do 5 mm, dolžine 115 cm, z možnostjo enosmernega ali dvosmernegavodenja konice, več različnih krivin. Prisotnost senzorja ali senzorjev, ki omogočajo uporabo v sistemu za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega polja z možnostjo kombinacije mapiranja na osnovi magnetnega polja | Brezplačna dobava dveh konzol - sistema za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega polja in z možnostjo kombinacije mapiranja na osnovi magnetnega polja za uporabo z navedenimi diagnostičnimi in ablacijskimi katetri iz tega sklopa. |  |  |  | 0029 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40329
630 |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  |  | 0029 |  |  | KO |  | 12 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 40330
640 |  | Elektrofiziološki diagnostični kateter s konico oblike vesla, premer 7.5-8F, z vsaj 16 elektrodami na končnem delu namenjenem mapiranju, dolžine vsaj 110 cm, z možnostjo dvosmernega vodenja konice. Prisotnost senzorja ali senzorjev, ki omogočajo uporabo v sistemu za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega polja z možnostjo kombinacije mapiranja na osnovi magnetnega polja |  |  |  |  | 0029 |  |  | KO |  | 65 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40331
650 |  | Pripadajoči vezni kabel kateter - sistem |  |  |  |  | 0029 |  |  | KO |  | 12 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 40332
660 |  | Prilepne referenčne elektrode za sistem za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi na osnovi električnega polja |  |  |  |  | 0029 |  |  | KO |  | 90 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40333
670 | Sistem za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega in magnetnega polja z možnostjo zelo visoko ločljivostnega mapiranja z resolucijo manj kot 1 mm | Ablacijski kateter s hlajeno ablacijsko elektrodo z dodanimi mikroelektrodami na konici. Prisotnost senzorja ali senzorjev, ki omogočajo uporabo v sistemu za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega in magnetnega polja z možnostjo zelo visoko ločljivostnega mapiranja z resolucijo manj kot 1 mm. | Brezplačna dobava ene premične konzole - sistema za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi kombinacije uporabe električnega in magnetnega polja, z možnostjo zelo visoko ločljivostnega mapiranja z resolucijo manj kot 1 mm za uporabo z navedenimi diagnostičnimi in ablacijskimi katetri iz tega sklopa. |  |  |  | 0030 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40334
680 |  | Pripadajoči vezni kabel kateter - sistem |  |  |  |  | 0030 |  |  | KO |  | 6 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40335
690 |  | Elektrofiziološki diagnostični kateter s konico oblike košare, premer 8.5F, z vsaj 64 ploščatimi elektrodami površine največ 0,4 mm2 na končnem delu namenjenem mapiranju, dolžine vsaj 115 cm, z možnostjo dvosmernega vodenja konice. Prisotnost senzorja ali senzorjev, ki omogočajo uporabo v sistemu za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi kombinacije uporabe električnega in magnetnega polja z možnostjo zelo visoko ločljivostnega mapiranja z resolucijo manj kot 1 mm. |  |  |  |  | 0030 |  |  | KO |  | 45 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40336
700 |  | Pripadajoči vezni kabel kateter - sistem |  |  |  |  | 0030 |  |  | KO |  | 12 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 40337
710 |  | Prilepne referenčne elektrode za sistem za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi na osnovi električnega polja |  |  |  |  | 0030 |  |  | KO |  | 45 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40338