Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme ZA SKLOP 3

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava močnostnega in digitalnega simulatorja električnega omrežja

Ime sklopa: Sklop 3: Merilni sistem

Oznaka javnega naročila: 302/26 – RIUM11-FERI-02/2020

NAVODILO:

- Ta priloga 2 se izpolni, datira, žigosa in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme, skladno z vsemi zahtevami iz tehničnih specifikacij.

- Ponudnik naloži to prilogo 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava močnostnega in digitalnega simulatorja električnega omrežja« za Sklop 3: Merilni sistem ter da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA ZA SKLOP 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAHTEVANO | PONUJENO |  |  | DOKAZILO |
| # 3.1 Merilni sistem (1 KOS): |  |  |  |  |  |
| - >= 56 merilnih vhodov od tega: | - DA |  | - NE |  |
|  | Skupno št. analognih vhodov = _____ |  |  |  |
| - >= 32 nizkonapetostnih vhodov +/- 10 V in nastavljivo +- 1V (za merilnike toka). | - DA |  | - NE |  |
|  | Št. vhodov = ______ |  |  |  |
| - >= 21 napetostnih vhodov do >= 1000 V | - DA |  | - NE |  |
|  | Št. vhodov = ______ |  |  |  |
| - >= 3 vhode za temperaturne senzorje (termočlen - univerzalni konektor) | - DA |  | - NE |  |
|  | Št. vhodov = ______ |  |  |  |
| - Sinhrono vzorčenje po vseh kanalih (razen temperaturnih) | - DA |  | - NE |  |
| - Hitrost vzorčenja na kanal >= 1 MS/s. | - DA |  | - NE |  |
| - Bitna resolucija >= 16 bit | - DA |  | - NE |  |
| - Vhodi morajo biti med seboj galvansko ločeni | - DA |  | - NE |  |
| - Sinhronizacija z zunanjimi napravami (TTL, zakasnitev <= 50 ns) | - DA |  | - NE |  |
| - Snemanje RAW data >= 1 MS/s. | - DA |  | - NE |  |
| - Programska kompatibilnost z DEWESOFT X3 in signalna kompatibilnost s Sirius HS merilniki, ki jih naročnik že ima in se jih bo povezalo/združilo, da se pridobi še večje število kanalov. | - DA |  | - NE |  |
| 3.2 Merilnik toka DC in AC 400 A (16 KOSOV): |  |  |  |  |  |
| - Trajni merjen tok IPN DC >= +- 400 A. | - DA | - NE |  |  |
|  | IPN DC =__________ A |  |  |  |
| - Frekvenčni razpon 0 do >= 500 kHz pri +-3dB slabljenja | - DA | - NE |  |  |
|  | BW = ________kHz |  |  |  |
| - Mora biti sposoben meriti AC in DC tok | - DA |  | - NE |  |
| - Priložen zunanji nebaterijski napajalnik | - DA |  | - NE |  |
| - Galvanska ločitev izhodnega signala | - DA |  | - NE |  |
| - Merilnik toka ne sme vnašati nobene dodatne impedance v merilno verigo. | - DA |  | - NE |  |
| - Točnost <= 0,0045 %. | - DA |  | - NE |  |
| - Priložen ustrezen kabel dolžine >= 5 m. | - DA |  | - NE |  |
| - Ustrezen konektor za povezavo z merilnim sistemom. | - DA |  | - NE |  |
| - Boljše ali enakovredno kot LEM IT-400. | - DA |  | - NE |  |
| 3.3 Merilnik toka DC in AC 60 A (3 KOSI): |  |  |  |  |  |
| - Trajni merjen tok IPN DC >= +- 60 A. (Ne več kot +- 70 A). | - DA | - NE |  |  |
|  | IPN DC = __________ A |  |  |  |
| - Frekvenčni razpon 0 do >= 500 kHz pri +-3dB slabljenja | - DA | - NE |  |  |
|  | BW = ________kHz |  |  |  |
| - Mora biti sposoben meriti AC in DC tok. | - DA |  | - NE |  |
| - Priložen zunanji nebaterijski napajalnik. | - DA |  | - NE |  |
| - Galvanska ločitev izhodnega signala. | - DA |  | - NE |  |
| - Merilnik toka ne sme vnašati nobene dodatne impedance v merilno verigo. | - DA |  | - NE |  |
| - Točnost <= 0,03 %. | - DA |  | - NE |  |
| - Ustrezen konektor za povezavo z merilnim sistemom | - DA |  | - NE |  |
| - Priložen ustrezen kabel dolžine >= 5 m | - DA |  | - NE |  |
| - Boljše ali enakovredno kot LEM IT 60 ULTRASTAB | - DA |  | - NE |  |
| 3.4 Merilnik toka DC in AC 1000 A (2 KOSA): |  |  |  |  |
| - Trajni merjen tok IPN DC >= +- 1000 A. | - DA |  | - NE |  |
|  | IPN DC = __________ A |  |  |  |
| - Frekvenčni razpon 0 do vsaj >= 400 kHz pri +-3dB slabljenja. | - DA |  | - NE |  |
|  | BW = ________kHz |  |  |  |
| - Mora biti sposoben meriti AC in DC tok. | - DA |  | - NE |  |
| - Priložen zunanji nebaterijski napajalnik. | - DA |  | - NE |  |
| - Galvanska ločitev izhodnega signala. | - DA |  | - NE |  |
| - Merilnik toka ne sme vnašati nobene dodatne impedance v merilno verigo. | - DA |  | - NE |  |
| - Točnost <= 0,002 %. | - DA |  | - NE |  |
| - Ustrezen konektor za povezavo z merilnim sistemom | - DA |  | - NE |  |
| - Priložen ustrezen kabel dolžine >= 5 m. | - DA |  | - NE |  |
| - Referenčni model: enakovredno kot LEM IN 1000-S. | - DA |  | - NE |  |
| 3.5 Temperaturne sonde (3 KOSI): |  |  |  |  |
| - Termočlen K-tip | - DA |  | - NE |  |
|  | P = ____ kW |  |  |  |
| - Razpon vsaj -80°C do >= 300°C. | - DA |  | - NE |  |
| - Ustrezni kabel dolžine >= 5 m. | - DA |  | - NE |  |
| - Ustrezen konektor za povezavo z merilnim sistemom. | - DA |  | - NE |  |
| 3.6 Televizor (1 KOS): |  |  |  |  |
| - Velikost diagonale 55”. | - DA |  | - NE |  |
| - QLED. | - DA |  | - NE |  |
| - >= 4k. | - DA |  | - NE |  |
| - >= 100 Hz. | - DA |  | - NE |  |
| 3.7 Računalnik (1 KOS): |  |  |  |  |
| - Procesor Intel Core i7 -8700 oz. enakovredni ali boljši. | - DA |  | - NE |  |
| - Ram >= 16 GB. | - DA |  | - NE |  |
| - SSD >= 512 GB. | - DA |  | - NE |  |
| - Grafična kartica nVidia Quadro P1000 4GB oz. enakovredna ali boljša. | - DA |  | - NE |  |
| - Izhod za vsaj dva monitorja. | - DA |  | - NE |  |
| - >= 4 x USB 3.x | - DA |  | - NE |  |
| - Vsaj en (1) izhod iz grafične kartice mora biti kompatibilen z vhodom v televizor. | - DA |  | - NE |  |
| - Windows 10 Pro 64 bit. | - DA |  | - NE |  |
| - Slovenska brezžična tipkovnica in miška. | - DA |  | - NE |  |
| - Ohišje: SFF ali podobno (namestitev pod mizo). | - DA |  | - NE |  |
| 3.8 Garancija: |  |  |  |  |
| a) Vsaj tri (3) leta od podpisa prevzemnega zapisnika. | - DA |  | - NE |  |
| 3.9 Rok dobave: |  |  |  |  |
| a) Najkasneje (8) tednov od pričetka veljavnosti pogodbe. | - DA |  | - NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni, datira, žigosa in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.