Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme ZA SKLOP 4

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava močnostnega in digitalnega simulatorja električnega omrežja

Ime sklopa: Sklop 4: Digitalni simulator elektroenergetskih sistemov v realnem času in zaprti zanki (RTDS)

Oznaka javnega naročila: 302/26 – RIUM11-FERI-02/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni, datira, žigosa in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme, skladno z vsemi zahtevami iz tehničnih specifikacij.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava močnostnega in digitalnega simulatorja električnega omrežja« za sklop 4: Digitalni simulator elektroenergetskih sistemov v realnem času in zaprti zanki (RTDS)« ter da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA ZA SKLOP 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| # 4.1 Omara (1 KOS): |  |  |  |  |
| - Kovinsko ohišje. | - DA | - NE |  |
| - Vgrajena kolesa. | - DA | - NE |  |
| - Enofazno napajanje, 110-240 Vac, 50 Hz. | - DA | - NE |  |
| 4.2 Več-jedrni procesor RISC (1 KOS): |  |  |  |
| - Število neodvisno delujočih jeder >= 10. | - DA | - NE |  |
| - Število aktiviranih jeder >= 3. | - DA | - NE |  |
| - Takt >= 3,5 GHz. | - DA | - NE |  |
| - Namestitev na plošči s tiskanim vezjem. | - DA | - NE |  |
| - Delovanje v celoti opredeljeno s programsko opremo. | - DA | - NE |  |
| - Omogočena neposredna priključitev visoko natančnih 16-bitnih digitalno/analognih (DA) in analogno/digitalnih (AD) pretvornikov ter digitalnih vhodov in izhodov. | - DA | - NE |  |
| 4.3 Kartica za prenos TTL signalov (1 KOS): |  |  |  |
| - Prenos TTL električnih signalov med kaseto s procesorji in nizko-napetostno (5 Vdc) vhodno/izhodno ploščo kakor tudi z enosmerno izhodno ploščo (250 Vdc). | - DA | - NE |  |
| 4.4 Nizkonapetostna vhodno/izhodna plošča (1 KOS): |  |  |  |  |
| - Direktna priključitev zunanje opreme na kartico za prenos TTL signalov. | - DA | - NE |  |
| - >= 16 priključkov za digitalne vhode. | - DA | - NE |  |
|  | Število priključkov =_______ |  |  |
| - >= 16 priključkov za digitalne izhode. | - DA | - NE |  |
|  | Število priključkov =_______ |  |  |
| 4.5 Enosmerna izhodna plošča (1 KOS): |  |  |  |
| - >= 16 izhodnih priključkov, ki omogočajo povezave z zunanjimi napravami z napetostjo do 250 Vdc. | - DA | - NE |  |
|  | Število izhodnih priključkov =_______ |  |  |
| 4.6 Dve (2) kartici z analognimi izhodi (visoka ločljivost, optično izolirani) |  |  |  |
| - >= 12 16-bitnih analognih izhodni kanalov. | - DA | - NE |  |
|  | Število kanalov =_______ |  |  |
| - Uporabno dinamično območje 400:1 (temelji na omejenem signalu 100 kHz BW in SNR 28 dB). | - DA | - NE |  |
| - Izhodna napetost in tokovno območje +/- 10 V in 5 mA max. | - DA | - NE |  |
| - Ločljivost <= 305 mikro V. | - DA | - NE |  |
| - Vzorčenje >= 1 MS/s. | - DA | - NE |  |
| 4.7 Kartica z analognimi vhodi (visoka ločljivost, optično izolirani) (1 KOS): |  |  |  |  |
| - >= 12 16-bitnih analognih vhodnih kanalov. | - DA | - NE |  |
|  | Število kanalov =_______ |  |  |
| - Uporabno dinamično območje 400:1 (temelji na omejenem signalu 100 kHz BW in SNR 28 dB). | - DA | - NE |  |
| - Območje vhodne napetosti +/- 10 V. | - DA | - NE |  |
| - Ločljivost <= 305 mikro V. | - DA | - NE |  |
| - Vzorčenje >= 160 kS/s. | - DA | - NE |  |
| 4.8 Kartica z digitalnimi vhodi (optično izolirani) (1 KOS): |  |  |  |
| - >= 64 optično izoliranih digitalnih vhodnih kanalov. | - DA | - NE |  |
|  | Število kanalov =_______ |  |  |
| - Vsaj 60 od 64 digitalnih vhodov ima možnost zagotavljanja časovnega žiga z natančnostjo <= 3 mikrosekunde. | - DA | - NE |  |
| 4.9 Kartica z digitalnimi izhodi (optično izolirani) (1 KOS): |  |  |  |
| - >= 64 optično izoliranih digitalnih izhodnih kanalov. | - DA | - NE |  |
|  | Število kanalov =_______ |  |  |
| 4.10 Kartica za prenos komunikacijskih protokolov (1 KOS): |  |  |  |
| - Kartica ima dva (2) modula, ki omogočata sočasno Ethernet optično povezavo simulatorja z zunanjo strojno in programsko opremo po različnih standardnih protokolih, ki so specificirani med programsko opremo (postavka 4.14). | - DA | - NE |  |
| - Kartica je nameščena v posebni kaseti (za namen uporabe na večjih razdaljah). | - DA | - NE |  |
| 4.11 Modul za pošiljanje vzorčenih vrednosti (1 KOS): |  |  |  |
| - Omogoča sočasno pošiljanje 16 kanalov vzorčenih vrednosti (SV - Sampled Values) skladno s standardoma IEC 61850-9-2 oz. IEC 61869-9. | - DA | - NE |  |
| 4.12 Kartica za sinhronizacijo časovnega koraka (1 KOS): |  |  |  |
| - Sinhronizacija časovnega koraka simulacije na časovni referenčni signal 1 impulz na sekundo (1PPS), IEEE 1588 ali IRIG-B, ki ga oddaja zunanja naprava (npr. GPS ura). | - DA | - NE |  |
| - Sinhronizacija z uporabo lastne (interne) ure. | - DA | - NE |  |
| 4.13 Programska oprema z možnostjo nadgradnje (1 KOS): |  |  |  |
| - Časovni korak izračuna <= 30 mikrosekund. | - DA | - NE |  |
| - Dimenzija admitančne matrike tesno povezanega sistema >= 600x600. | - DA | - NE |  |
| - Neprekinjeno izvajanje simulacije >= 12 ur. | - DA | - NE |  |
| - Grafični uporabniški vmesnik omogoča: | - DA | - NE |  |
| - Gradnjo simuliranega sistema z >= 39 zbiralkami (standardni IEEE 39 Bus sistem). | - DA | - NE |  |
| - Zagon in zaustavitev simulacije. | - DA | - NE |  |
| - Spreminjanje obratovalnih stanj brez prekinitve simulacije. | - DA | - NE |  |
| - Proženje okvar brez prekinitve simulacije. | - DA | - NE |  |
| - Spremljanje stanja sistema brez prekinitve simulacije. | - DA | - NE |  |
| - Shranjevanje rezultatov v formatu ASCII, jpg, emf, pdf ali COMTRADE. | - DA | - NE |  |
| - Delovanje v paketnem načinu omogoča: | - DA | - NE |  |
| - Ugnezdeno zankanje. | - DA | - NE |  |
| - Beleženje ključnih rezultatov v ASCII formatu. | - DA | - NE |  |
| - Selektivno tiskanje ali shranjevanje rezultatov simulacije. | - DA | - NE |  |
| - Izvajanje avtomatiziranega preizkušnja zaščitnih relejev in različnih krmilnikov. | - DA | - NE |  |
| - Modeli elementov elektroenergetskega sistema opisujejo: | - DA | - NE |  |
| - Večfazni, impedančno medsebojno povezani nadzemni daljnovod, ki mora omogočati tudi modeliranje potujočih valov. | - DA | - NE |  |
| - Večfazni, impedančno medsebojno povezani energetski kabel. | - DA | - NE |  |
| - Transformator, z naslednjimi značilnostmi: | - DA | - NE |  |
| - Nasičenje jedra z histerezo. | - DA | - NE |  |
| - Odcepi na navitjih za regulacijo napetosti. | - DA | - NE |  |
| - Simulacija med-ovojnih stikov posameznih navitji. | - DA | - NE |  |
| - Simulacija zemeljskih stikov posameznih navitji. | - DA | - NE |  |
| - Sinhronski stroj, z naslednjimi značilnostmi: | - DA | - NE |  |
| - Inicializacija na osnovi rezultatov izračuna pretokov moči. | - DA | - NE |  |
| - Onemogočanje/omogočanje dušilnih navitji, izraženih polov in magnetnega nasičenja. | - DA | - NE |  |
| - Simulacija enofazne zemeljskostične okvare statorskega navitja. | - DA | - NE |  |
| - Simulacija okvare na vzbujalnem navitju. | - DA | - NE |  |
| - Asinhronski stroj s kratkostično kletko. | - DA | - NE |  |
| - Asinhronski stroj z navitim rotorjem. | - DA | - NE |  |
| - Enosmerni stroj. | - DA | - NE |  |
| - Napetostni vir z določljivimi ekvivalentnimi impedancami, amplitudo, frekvenco in fazo. | - DA | - NE |  |
| - Pasivna uporovna, induktivna in kapacitivna komponenta. | - DA | - NE |  |
| - Odklopnik. | - DA | - NE |  |
| - Preklopnik. | - DA | - NE |  |
| - Zbiralčni razdelilnik. | - DA | - NE |  |
| - Serijski kondenzator z odvodniki ZnO in obvodnimi stikali. | - DA | - NE |  |
| - Tiristorsko nadzorovani serijski kondenzator (TCSC) z odvodniki ZnO in obvodnimi stikali. | - DA | - NE |  |
| - Visokonapetostna enosmerna (HVDC) skupina ventilov, z naslednjimi značilnostmi: | - DA | - NE |  |
| - 6-impulzne in 12-impulzne konfiguracije. | - DA | - NE |  |
| - Simulacija notranje okvare ventilov. | - DA | - NE |  |
| - Statični VAR kompenzator (SVC), vključno z vejami s tiristorsko nadzorovanimi dušilkami (TCR) in tiristorsko nadzorovanimi kondenzatorji (TSC), z naslednjimi značilnostmi: | - DA | - NE |  |
| - Učinkovita impulzna vžigna natančnost <= 1 mikrosekunda. | - DA | - NE |  |
| - Točnost se vzdržuje ves čas, ne glede na to ali impulzni vžig ustvarja notranji (simulirani) krmilnik ali zunanji (fizični) krmilnik. | - DA | - NE |  |
| - Simulacija notranjih okvar v pretvorniku. | - DA | - NE |  |
| - Tokovni transformator (CT). | - DA | - NE |  |
| - Induktivni napetostni transformator (PT). | - DA | - NE |  |
| - Kapacitivni napetostni transformator (CVT). | - DA | - NE |  |
| - Dvo- in tri-nivojski močnostni elektronski pretvorniki z enosmernim napetostnim vmesnim krogom (VSC), z naslednjimi značilnostmi: | - DA | - NE |  |
| - Frekvenca pulzno širinske modulacije (PWM) >= 10 kHz. | - DA | - NE |  |
| - Preklapljanje se mora izvajati na uporovno preklopnih modulih. Induktivno-kapacitivni preklopni moduli niso sprejemljivi. | - DA | - NE |  |
| - Obravnavajo se kot posebna podomrežja, ki se simulirajo s časovnim korakom v območju od 1 do 3 mikrosekunde. | - DA | - NE |  |
| - Omogočati mora preizkušanje njihovih krmilnih enot. | - DA | - NE |  |
| - Pretvornik navzgor in navzdol (Boost in Buck). | - DA | - NE |  |
| - Predvajalnik datotek COMTRADE in ASCII. | - DA | - NE |  |
| - Modeli krmilnih in merilnih sistemov opisujejo: | - DA | - NE |  |
| - Merilnike trenutnih, efektivnih in povprečnih vrednosti. | - DA | - NE |  |
| - Vzbujalni sistem sinhronskih generatorjev (standardne izvedbe). | - DA | - NE |  |
| - Turbinski regulator (standardne izvedbe). | - DA | - NE |  |
| - Stabilizator kolesnega kota (PSS - standardne izvedbe). | - DA | - NE |  |
| - Regulator odcepov transformatorja. | - DA | - NE |  |
| - Distančno zaščito vodov. | - DA | - NE |  |
| - Diferenčno zaščito. | - DA | - NE |  |
| - Zaščito sinhronskega generatorja. | - DA | - NE |  |
| - Nadtokovno zaščito. | - DA | - NE |  |
| - Enoto za merjenje fazorjev (PMU) z izbirnimi hitrostmi poročanja od 1 do 240 vrednosti na sekundo. | - DA | - NE |  |
| - Inicializacija pretokov moči. | - DA | - NE |  |
| - Licenca programske opreme. | - DA | - NE |  |
| 4.14 Programska oprema, vgrajena v kartici za prenos komunikacijskih protokolov (postavka 4.10) - (1 KOS): |  |  |  |
| - Na vsakem od obeh modulov je na voljo več različnih protokolov, ki omogočajo direktno povezavo simulatorja in modeliranega sistema z zunanjimi sistemskimi orodji. | - DA | - NE |  |
| - Oba modula morata imeti možnost sočasnega delovanja. | - DA | - NE |  |
| - Na vsakem modulu je aktiven po eden od razpoložljivih standardnih protokolov: | - DA | - NE |  |
| - Modul A: SKT in GTNET GSE protokol v skladu z IEC 61850 GOOSE sporočili ter MODBUS protokol. | - DA | - NE |  |
| - Modul B: SKT in protokol za merjenje fazorjev (PMU), skladno s standardom IEEE C37.118 ter SCADA protokol, skladno s standardom IEC 60870-5-104. | - DA | - NE |  |
| 4.15 Ojačevalnik napetosti in tokov (1 KOS): |  |  |  |
| - Tokovni izhodni signali 3x (0 -30) A RMS: | - DA | - NE |  |
| - Maksimalna izhodna moč pri 30 A toka >= 210 VA/fazo. | - DA | - NE |  |
| - Vhodni analogni signal (0 - 5) V RMS ali ±7,07 Vp. | - DA | - NE |  |
| - Točnost izhodnega toka <= 0,2% (0,5-30) A. | - DA | - NE |  |
| - Diferenčna vhodna impedanca 20 >= kOhm. | - DA | - NE |  |
| - Ojačenje >= 6 A/V. | - DA | - NE |  |
| - Harmonsko popačenje <= 0,2%. | - DA | - NE |  |
| - Linearnost <= 0,2%. | - DA | - NE |  |
| - Fazna točnost izhodnega signala <= 0,2 stopinje. | - DA | - NE |  |
| - Frekvenčno območje (0-5) kHz ± 1dB. | - DA | - NE |  |
| - Vhodno-izhodna zakasnitev <= 20 mikrosekund. | - DA | - NE |  |
| - Napetostni izhodni signali 4 x (0-120) V RMS: | - DA | - NE |  |
| - Maksimalna navidezna izhodna moč pri 120 V napetosti >= 60VA/fazo. | - DA | - NE |  |
| - Vhodni analogni signal (0 - 5) V RMS ali ±7.07 Vp. | - DA | - NE |  |
| - Točnost izhodne napetosti <= 0,1% (5-120) V. | - DA | - NE |  |
| - Diferenčna vhodna impedanca 20 >= kOhm. | - DA | - NE |  |
| - Ojačenje >= 20 V/V. | - DA | - NE |  |
| - Harmonsko popačenje <= 0,1 %. | - DA | - NE |  |
| - Linearnost <= 0,1 %. | - DA | - NE |  |
| - Fazna točnost izhodnega signala <= 0,2 stopinje. | - DA | - NE |  |
| - Frekvenčno območje (0-5) kHz ± 1dB. | - DA | - NE |  |
| - Vhodno-izhodna zakasnitev <= 20 mikrosekund. | - DA | - NE |  |
| - Napajanje enofazno, 230 VAC, 50 Hz. | - DA | - NE |  |
| - Ohišje standardno, 4U. | - DA | - NE |  |
| 4.16 Garancijsko obdobje in servisiranje/vzdrževanje: |  |  |  |
| a) Garancija za brezhibno delovanje strojne in programske opreme celotnega sklopa 4, ki je dobavljena kot del simulatorja, ne glede na to, ali jo je izdelal ponudnik ali kupil od tretjih ose, za vsaj 3 leta od podpisa prevzemnega zapisnika b) Servisiranje in vzdrževanje za vse komponente (razen za postavko 4.15) po izteku garancije za nadaljnjih sedem (7) let proti plačilu. | - DA - DA | - NE - NE |  |
| 4.17 Tehnična podpora: |  |  |  |
| a) Tehnična podpora po izteku garancije za nadaljnjih 7 let brezplačno za vso strojno in programsko opremo, dobavljeno kot del simulatorja, ne glede na to, ali jo je izdelal ponudnik simulatorja ali kupil od tretjih oseb (razen za postavko 4.15). | - DA | - NE |  |
| 4.18 Vzdrževanje in posodabljanje programske opreme: |  |  |  |
| a) Tudi po izteku garancije mora ponudnik zagotavljati vzdrževanje (tj. popravke in posodobitve) ter posodobitve (tj. vse izdaje, vključno z glavnimi in manjšimi različicami) programske opreme (razen za postavko 4.15) za nadaljnjih sedem (7) let brezplačno. | - DA | - NE |  |
| 4.19 Rok dobave: |  |  |  |
| a) Najkasneje osem (8) tednov od pričetka veljavnosti pogodbe. | - DA | - NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta Priloga 2 se izpolni, datira, žigosa in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.