STROKOVNE ZAHTEVE ZA POSAMEZNE SKLOPE

Dobavitelj mora predložiti rezultate preživetja posameznih implantatov v obliki znanstvenega članka, kliničnih študij iz revij s SCI indeksom ali izpis iz katerega pomembnejših svetovnih registrov, ki vodijo endoprotetične ortopedske vsadke. Endoprptetični ortopedski vsadki se morajo uporabljati v mednarodno priznanih in certificiranih Evropskih ortopedskih centrih za endoprotetično kirurgijo.

BREZCEMENTNE KOLČNE ENDOPROTEZE

Sklop 1 : Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 1

DEBLO

Deblo mora biti izdelano iz titanove zlitine, v spodnjem delu mora biti ravno (straight stem). Oblika debla mora zagotavljati t.i. self-locking press-fit implantacijo, proksimalni del naj bo v t.i. obliki tulipana z dvema zožitvama, prečni prerez proksimalnega dela naj bo trapezoiden, distalnega dela pa četverokoten vendar brez ostrih robov. Na proksimalnem delu debla morajo biti vodoravne stopničaste zareze, na distalnem delu debla pa navpične stopničaste zareze. Celotno deblo mora biti prekrito s hidroksiapatitom. V standardni obliki naj kot CCD znaša 135 stopinj, deblo pa mora imeti najmanj 11 različnih velikosti (z dolžinami vsaj od 115 do vsaj 190 mm).

Poleg standardnega vratu naj obstajajo dodatno še štiri pozicije vratu: dve različici naj imata lateraliziran vrat (ena z enakim CCD kotom kot standardna različica, druga pa CCD kotom manj kot 127 stopinj), ostali dve različici pa naj imata krajši vrat (ena z enakim CCD kotom kot standardna različica, druga pa CCD kotom manj kot 127 stopinj). Obstajati mora še posebna različica za displastične kolke. Standardno deblo mora obstajati v obliki z ovratnikom in brez njega. Konus vratu naj bo 12/14 mm.

V tem sistemu mora biti na voljo tudi revizijska oblika debla, ki ima enake lastnosti kot primarno, vendar s podaljšanim spodnjim delom in skupne dolžine od približno 180 do vsaj 230 mm.

PONVICA

Omogoča naj press-fit implantacijo. Kovinski del ponvice mora biti izdelan iz titanove zlitine in na razpolago v od 48 do vsaj 66 mm premera, površina zunanjega dela ponvice mora biti prekrita s titanovo zrnato strukturo. V sklopu morajo biti na voljo spongiozni vijaki za dodatno fiksacijo dolžine od 20 do vsaj 60 mm.

Vložek mora biti iz cross-link polietilena (pri tem na razpolago za 28, 32 in 36 mm glavo), v velikostih od 48 do 66 mm. Obstajati morata dve različici - običajna in antiluksacijska z 10 stopinjskim robom. Dodatno mora biti na voljo cross-link polietilen, obdelan s postopki za boljšo oksidativno stabilnost.

Hkrati mora ista ponvica omogočati možnost uporabe delta keramičnega vložka v 10 različnih velikosti (od 48 do 66 mm).

GLAVA

Glavice proteze morajo biti iz krom-kobaltove zlitine premera 28, 32 in 36 mm. Glavice premera 28 mm morajo imeti vsaj štiri različne dolžine vratu. Delta keramične glave morajo imeti premer 28, 32 in 36 mm, v vsaj treh različnih dolžinah.

Inštrumentarij mora omogočati poleg klasične tudi mini-invazivno implantacijo oz. implantacijo z anteriornim pristopom.

Sklop 2: Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 2

DEBLO

Deblo mora biti klinasto oblikovano, na prerezu pravokotno in ravno iz titanove zlitine. Imeti mora fino zrnato površino (grit blasting tehnologija). CCD kot naj bo med 120 in 135 stopinj. Deblo mora imeti na vrhu trohanternega dela luknjo za izbijanje proteze. Na voljo naj bo najmanj 12 različnih velikosti. Inštrumentarij mora omogočati intraoperativno izbiro med temi različnimi debli. Deblo mora imeti konus vratu 12/14 mm.

V tem sistemu mora biti na voljo tudi revizijska oblika, ki ima enake lastnosti kot primarno deblo, vendar s podaljšanim spodnjim delom in skupne dolžine od približno 180 do vsaj 220 mm v čim več velikostih, vsaj 9.

PONVICA

Omogoča naj press-fit implantacijo. Kovinski del ponvice naj bo izdelan iz titana ali titanove zlitine, z nazobčano površino s koncentrično potekajočimi grebeni kovanih zobcev in bisferične oblike. Velikost od 42 do vsaj 70 mm premera. Ponvica mora imeti na notranji strani mehanizem, ki preprečuje rotacijo polietilenskega vložka znotraj kovinskega dela. Ponvice naj bodo na voljo v varianti brez ali z možnostjo dodatnih vijakov.

Ponvica mora imeti možnost implantacije vložka iz highly cross-link polietilena in delta keramike. Cross-link polietilen in keramični vložek naj ima notranji premer 28 mm za majhne ponvice (do 50 mm premera), 32 mm in 36 mm za velike ponvice.

GLAVA

Glavice proteze morajo biti iz krom-kobaltove zlitine premera 28, 32 in 36 mm. Glavice premera 28 mm morajo imeti vsaj štiri različne dolžine vratu.

Kot varianta morajo obstajati tudi keramične glavice delta keramike. Premer keramične glavice mora biti 28, 32 in 36 mm, imeti morajo tri različne dolžine vratu.

Inštrumentarij mora omogočati tudi miniinvazivno implantacijo, na voljo mora biti možnost pnevmatske priprave femoralnega kanala.

Sklop 3: Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 3

DEBLO

Endoproteza naj bo namenjena ohranjanju kosti zg. dela stegnenice – t.i. metafizarno fiksirano deblo. Deblo mora biti izdelano iz titanijeve zlitine, blago ukrivljene oblike, ki ustreza anatomski obliki zgornjega medialnega dela stegnenice, na preseku trapezoidne oblike z zaobljenimi robovi. Na voljo mora biti v vsaj 13 velikostih v standardni in tudi v lateralizirani obliki. CCD kot naj znaša 130 stopinj. Zgornji del debla mora biti prekrit z grobim titanijevim nanosom s povečano površino (povprečna velikost por 300 mikronov), kar pospešuje vraščanje kosti. Konus vratu mora biti 12/14 mm.

PONVICA

Omogoča naj press-fit implantacijo. Kovinski del  ponvice mora biti  izdelan iz titanijeve zlitine in na razpolago v minimalno 10 različnih velikostih do vsaj 66 mm premera, površina zunanjega dela ponvice mora biti prekrita s kombinacijo zrnate strukture in hidroksiapatita . Imeti mora odprtine za dodatno fiksacijo z vijaki, obstaja naj tudi verzija brez odprtin. V sklopu morajo biti na voljo spongiozni vijaki za dodatno fiksacijo dolžine od 20 do vsaj 60 mm.

Vložek mora biti iz cross-link polietilena (pri tem na razpolago za 28, 32 in 36 mm glavo), v vsaj 10 različnih velikostih (premer od 48 mm do 66 mm). Obstajati morata dve različici - običajna in antiluksacijska z 10 stopinjskim robom. Dodatno mora biti na voljo cross-link polietilen, obdelan s postopki za boljšo oksidativno stabilnost.

Hkrati mora ista ponvica omogočati možnost uporabe delta keramičnega vložka v 10 različnih velikosti (od 48 mm do 66 mm).

Poleg tega mora biti na voljo tudi kovinska ponvica s povečano poroznostjo, namenjena reševanju težjih problemov na področju acetabula (osteoporotična kostnina, razvojna displazija kolka), kot tudi za uporabo pri revizijskih primerih. Zunanja površina naj ima nanos, ki zagotavlja višji koeficient trenja ter najmaj 80% stopnjo poroznosti za zagotavljanje izboljšane kostne integracije. Ponvice morajo obstajati v opciji brez in z luknjami – za morebitno dodatno fiksacijo z vijaki. Na razpolago mora biti v velikosti 44 do 66 mm z možnostjo vgradnje delta keramičnega ali cross-link polietilena.

GLAVA

Glavice proteze morajo biti iz krom-kobaltove zlitine premera 28, 32 in 36 mm. Glavice premera 28 mm morajo imeti vsaj štiri različne dolžine vratu. Delta keramične glave morajo imeti premer 28, 32 in 36 mm, v vsaj treh različnih dolžinah.

Inštrumentarij mora omogočati poleg klasične tudi mini-invazivno implantacijo oz. implantacijo z anteriornim pristopom.

Sklop 4: Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 4

DEBLO

Endoproteza naj bo namenjena ohranjanju kosti zg. dela stegnenice – t.i. metafizarno press-fit fiksirano deblo. Deblo mora biti izdelano iz titanijeve zlitine, blago ukrivljene oblike, ki ustreza anatomski obliki zgornjega medialnega dela stegnenice, na preseku trapezoidne oblike z zaobljenimi robovi. Na voljo mora biti v vsaj 15 velikostih in tudi v lateralizirani obliki z CCD kotom debla od 131 do 134 stopinj, v standardni dolžini in skrajšani verziji. Dolžina krajše verzije naj bo vsaj 3-4 cm krajša od standardne verzije. Zgornji del debla mora biti prekrit z titanijevim nanosom s povečano površino (skupno 50% debla), kar pospešuje vraščanje kosti. Konus vratu mora biti 12/14 mm.

PONVICA

Omogoča naj press-fit implantacijo. Kovinski del ponvice naj bo iz titanijeve zlitine, z nazobčano površino koncentrično potekajočih grebenov kovanih zobcev in bisferične oblike. Velikost od 42 do vsaj 70 mm premera. Ponvice naj bodo na voljo v varianti brez ali z možnostjo dodatnih vijakov. Ponvica mora imeti na notranji strani mehanizem, ki preprečuje rotacijo polietilenskega vložka znotraj kovinskega dela.

Ponvica mora  imeti možnost implantacije vložka iz cross-link polietilena in delta keramike. Vložek iz cross-link polietilena mora imeti notranji premer 28 mm (vse velikosti), 32mm (od velikosti ponvice 48 naprej) in 36 mm (od velikosti 52 naprej). Keramični vložek naj ima notranji premer 28 mm za majhne ponvice (do 50 mm premera) in 36 mm za velike ponvice.

GLAVA

Glavice proteze morajo biti iz krom-kobaltove zlitine ali delta keramike premera 28 mm, 32 mm in 36 mm in so na voljo v vsaj štirih različnih dolžinah.

Inštrumentarij mora omogočati poleg klasične tudi mini-invazivno implantacijo oz. implantacijo z anteriornim pristopom.

Sklop 5: Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 5

DEBLO

Anatomska brezcementna endoproteza (desna in leva) v standardni obliki s kotom CCD 135 st. v vsaj 7 dimenzijah (skupno vsaj 14) ter v lateralizirani obliki s kotom CCD med 130 do 136 stopinj  v vsaj 7 dimenzijah (skupno vsaj 14). Zahtevani konus je dimenzije 12/14 mm, dolžine debla pa morajo biti na razpolago v vsaj 7 dimenzijah znotraj razpona med 124 mm in 150 mm.

Deblo mora biti izdelano iz titanijeve zlitine Ti-6Al-4V in prekrito z dodatno plastjo poroznega titanija v proksimalnem delu ter v celoti s hidroksiapatitom. Na proksimalnem lateralnem delu debla mora biti vsaj ena odprtina, ki omogoča ekstrakcijo endoproteze po vstavitvi.

PONVICA

Ponvica mora biti polkroglaste oblike, izdelana iz titanijeve zlitine Ti-6Al-4V, prekrita z dodatno plastjo hidroksiapatita, učvrstitev z nabijalnim mehanizmom (= press-fit), v dimenzijah od najmanj 42 mm do vsaj 64 mm, omogočati mora možnost dodatne učvrstitve z vijaki.

Vložki morajo biti izdelani iz UHMWPE navzkrižno povezanega (= cross-linked) polietilena v standardni obliki in antiluksacijski obliki. Na razpolago morajo biti tudi vložki iz delta keramike.

GLAVICA ENDOPROTEZE

Keramične glavice iz keramike BIOLOX DELTA v velikosti 28 mm, 32 mm in 36 mm, vsaka velikost v vsaj treh dimenzijah (S/M/L). Na razpolago morajo biti tudi keramične glavice ali kovinske glavice iz CoCr v dimenzijah XL in XXL. Vse glavice morajo ustrezati konusu 12/14 mm.

Sklop 6: Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 6

DEBLO

Deblo mora biti izdelano iz titanijeve zlitine, mora biti ravno (straight stem), CCD med 131 in 134 stopinj. Oblika debla mora zagotavljati t.i. »self-locking« press-fit implantacijo, proksimalni del naj bo v t.i. obliki tulipana, brez ramena zaradi ohranitve velikega trohantra. Celotno deblo mora biti prekrito s hidroksiapatitom. Proksimalno naj ima brezcementnego deblo utore, ki preprečujejo pogrezanje in pospešujejo sekundarno stabilnost, distalno pa vertikalne utore, ki zagotavljajo dolgotrajno stabilnost debla  Dodatno mora obstajati različica z lateralizacijo. Debla obeh oblik naj imajo najmanj 11 različnih velikosti. Konus vratu naj bo 12/14 mm. Z istim insteumentarijem naj bo možna vgradnja tudi cementnega debla ter uporaba pnevmatskega kladiva za pripravo femoralnega kanala.

PONVICA

Omogoča naj press-fit implantacijo. Metalni del ponvice mora biti  izdelan iz titanijeve zlitine, do velikosti zunanjega premera od 44 do najmanj 66 mm. Imeti mora luknje za dodatno fiksacijo z vijaki dolžine najmanj 25 mm. Vijaki naj bodo samonarezni. Ponvica mora omogočati vstavitev delta keramičnega ali cross-link polietilenskega vložka ev. z dodatkom vitamina E. Polietilenski vložek mora obstajati tudi v verziji z  dodatnim antiluksacijskim robom.

Obstaja naj tudi možnost uporabe acetabularne pressfit hemisferična ponvica iz trabekularnega titanija z pripadajočimi augumenti in vložki namenjena reševanju težjih problemov na področju acetabula (osteoporotična kostnina, razvojna displazija kolka), kot tudi za uporabo pri revizijskih primerih. Na voljo naj bo v čimveč zunanjih diametrih od 44 mm do 76 mm (po 2 mm razlike med posameznimi diametri). Imeti mora luknje za dodatno fiksacijo z vijaki.

GLAVA

Glavice proteze morajo biti iz krom-kobaltove zlitine premera 28 mm in 32 mm. Glavice premera 28 mm morajo imeti najmanj štiri različne dolžine vratu. Premer keramične glavice (biolox delta) mora biti 28 mm, 32 mm in 36 mm, imeti morajo vsaj tri različne dolžine vratu.

Sklop 7: Kolčna ponvica z dvojno mobilnostjo

PONVICA

Acetabul naj bo z dvojno mobilnostjo (tzv. »double mobility cup«) , za uporabo pri posameznih primarnih in določenih revizijskih operacijah z namenom povečati stabilnost  kolčne endoproteze. Ponvica naj ima zunanji kovinski del, kateri naj ima  cilondrosferično obliko ter notranji vmesni polietilenski insert na katerem se vrši dvojno gibanje in v katerega se vstavi endoprotetična kolčna glavica.

Obstaja naj brezcementna ponvica in cementna ponvica, ki se lahko uporabi po potrebi z rekonstrukcijskim ojačitvenim obročem, kateri se fiksira na medenično kost z vijaki (4,5 mm). Brezcementna ponvica naj bo iz jekla prevlečenega s hidroksiapatitom, obstaja naj varianta brezcementne čašice ki ima na superiorni strani možnost fiksacije z 4,5mm kortikalnim vijakom in na inferiorni strani dva fiksatorja. Obstaja naj na razpolago  tudi brezcementna  rekonstrukcijska varianta, ki omogoča dodatno fiksacijo v kost preko dodatnih krilc. Cementna čašica naj bo polirana z brazdami na zunanji površini z boljši fiksacijo v cement, naj bo iz železove zlitine v visokem sijaju in naj ima po celotni hemisferični obliki utore, ki omogočajo dodatno cementno fiksacijo.

Ponvica z dvojno mobilnostjo naj bo v velikostih od vsaj 44 do vsaj 64 mm premera.  Acetabularni vložki naj bodo na razpolago v diametru za glavico 22 in 28 mm.

Sklop 8: Revizijska brezcementna kolčna endoproteza z diafizarno fiksacijo (modularna)

FEMORALNI DEL

Deblo naj bo modularno, brezcementno , ki se fiksira v stegnenični kanal po principu distalne fiksacije in nudi rešitev pri večini revizijskih posegov na stegnenici. Izdelano naj bo iz titanijeve zlitine (titanij, aluminij, vanadij) in naj vsebuje modularne diafizne (različnih dolžin in debelin) in modularne metafizne dele z vratovi (različnih dolžin in različnega offseta). Deblo (diafizni del) proteze se naj zabije v stegnenični kanal in naj ima antitorzijska longitudinalna krilca ter anatomski nagib 3° po femoralnem kanalu. Ima naj vsaj 10 različnih premerov (od 14 mm naprej do min 26 mm). Vsak premer naj obstaja v vsaj dveh različnih dolžinah (min 140 mm do min 200 mm). Proksimalni (metafizni) del se naj pričvrsti na distalni del proteze s spajanjem preko morse konusa in naj bo v obliki cilindra. V deblo naj se dodatno fiksira z varnostnim vijakom. Ob standardnem metafiznem delu naj obstaja tudi varianta metafiznega dela z povečanim offsetom (vsaj 5 mm). Obe varianti metafiznega dela proteze naj imata vsaj 6 različnih dimenzij (od min 50 mm do min 110 mm). Konus vseh vratov naj bo 12/14. Glavice naj bodo kompatibilne z femoralno komponento in naj bodo v keramični (Bilox delta keramika) in kovinski (CoCrMo) verziji, različnih premerov (28, 32 in 36 mm) in različnih dolžin.

Sklop 9: Revizijska brezcementna kolčna endoproteza z diafizarno fiksacijo (modularna)

FEMORALNI DEL

Femoralni del naj bo dolge, na prerezu okrogle oblike, v zgornjem delu koničen in v spodnjem delu valjast. Zgradba naj bo modularna, trohanterni del z vratom in horizontalnimi stopničastimi zarezami naj bo z vijakom fiksiran na diafizarni del, ki naj ima vzdolžne plitve zareze in vsaj dve odprtini za distalne zaklepne vijake. Deblo naj bo prevlečeno s hidroksiapatitom in na voljo v debelinah diafizarnega dela od 10 do vsaj 20 mm in skupno dolžino od 225 do vsaj 375 mm.

CEMENTNE KOLČNE ENDOPROTEZE

Sklop 10: Totalna cementna kolčna endoproteza

DEBLO

Femoralno deblo naj ima ovratnik, za prilagajanje reseciranemu delu vratu, in naj bo anatomsko oblikovano, tako da vrat debla in njegov distalni konec zagotovita ustrezno fiziološko anteverzo. Material iz katerega je deblo naj bo CoCr. Površina debla naj bo gladka in naj ima zaobljene robove. Dolžina debla naj bo okrog 150 mm z možnostjo tudi krajših in daljših variant (od cca 130 mm do 170 mm). Deblo mora imeti več različnih debelin (več kot 5). Kolodiafizni kot debla naj bo v vsaj 3 variantah (117º, 126°, 135º). Konus vratu mora biti standarden 12/14 mm. Za posebne revizijske primere morajo obstajati tudi zelo dolga debla z minimalno dolžino debla (od vrha debla do kolodiafiznega prehoda) od vsaj 200 mm pa vsaj do 350 mm in morajo biti na voljo v vsaj treh različnih debelinah, potrebni sta dve varianti vratu (126 in 135 stopinj). Za vse zahtevano morajo obstajati leva in desna verzija.

PONVICA

Ponvica mora biti iz cross-link polietilena, notranji premeri ponvice morajo ustrezati premerom glavic, zunanji premeri pa morajo biti od min 44 mm do vsaj 68 mm. Po potrebi morajo biti dobavljive ponvice z večjimi zunanjimi premeri. Zunanja površina ponvice naj bo grobo rebrasta z cementnimi distančniki, ki omogočajo enakomeren cementni plašč, imeti mora inkorporirano žično zanko za RTG kontrolo. Na razpolago mora biti antiluksacijski obroč glede na zunanji in notranji premer.

GLAVA

Glavice naj bodo kompatibilne z femoralno in acetabularno komponento in naj bodo v keramični (biolox keramika) in kovinski (CoCrMo) verziji, različnih premerov (28, 32 in 36 mm) in dolžin (3-4).

Plastični čep

ACETABULARNI OBROČI  IN REVIZIJSKI SISTEMI

Sklop 11: Obroč tipa Muller

Ojačitveni obroč mora omogočati ojačitev strehe acetabuluma pri kostnih defektih. Kranialno krilo (zavihek) širine enega vijaka naj omogoča fiksacijo z vijaki. Prisotno naj bo po kranialnem delu oboda obroča,  omogoča naj fiksacijo z več vijaki. Obroč mora omogočati vstavitev ponvice od velikosti 42 do 58 mm. Izdelan naj bo iz čistega titana ali titanijeve zlitine z zrnato površino za pospešeno vraščanje kosti v implantat.

Sočasno potrebujemo tudi odgovarjajočo nizko-profilno ponvico za cementiranje v obroč. Ponvica naj bo iz visoko prekrižanega PE, v velikostih od 42 do 58 mm. Obstajajo naj variante za 28, 32 in 36 mm glavo.

Sklop 12:   Obroč tipa Burch Schneider

Podporni revizijski obroč s pričvrstitvijo z vijaki za kritje večjih kostnih defektov strehe in dna acetabuluma. Izdelan mora biti iz čistega titana ali titanove zlitine. Obroč naj ima dve krili: superiorno krilo, ki se z vijaki pričvrsti na črevnico in inferiorno krilo, ki se zagozdi v ischium. Inštrumentarij mora omogočati tudi ukrivljenje krila, s čimer se doseže idealno prileganje. Obroči naj bodo izdelani v levi in desni varianti in imajo notranji premer od 42 pa do 64 mm.

Sočasno potrebujemo tudi odgovarjajočo nizko-profilno ponvico za cementiranje v obroč. Ponvica naj bo iz visoko prekrižanega PE, v velikostih od 42 do 64 mm. Obstajajo naj variante za 28, 32 in 36 mm glavo.

Sklop 13:   Obroč tip 4

Revizijski acetabularni sistem, ki naj bo modularen, tako da nudi multiple rešitve,glede na prisotnost različnih kostnih periacetabularnih defektov.  Elementi naj bodo iz tantala ki nudi alternativo strukturnemu allograftu, je biokompatibilen, 75-80% porozen, s podobno permeabilnostjo in elastičnostjo kot kost, visokim frikcijskim modulom in z visoko trdnostjo in duktilnostjo ter je osteokonduktiven. Glavice naj bodo kompatibilne z acetabularno komponento in naj bodo v keramični (Bilox delta keramika) in kovinski (CoCrMo) verziji, različnih premerov (28, 32 in 36 mm) in različnih dolžin (3-4). Sistem naj vsebuje vsaj sledeče module:

- brezcementno ponvico ki se fiksira z 'press fit', z brezcementno fiksacijo vložka zmožnostjo dodatne učvrstitve s samoreznimi vijaki po celotnem obodu ter možnostjo zapore vseh odprtin; na voljo morajo biti velikosti od 40 mm do 80 mm; ponvica mora imeti modularne vložke iz delta keramike ter polietilenske vložke ustreznih velikosti, ki naj bodo iz visoko prečno povezanega polietilena, ki naj bo v nevtralni varianti, varianti z elevacijo ter antiluksacijski varianti; imajo naj profil, ki preprečuje rotacijo vložka,

- brezcementno ponvico, ki se fiksira z 'press fit', z cementno fiksacijo vložka zmožnostjo dodatne učvrstitve s samoreznimi vijaki po celotnem obodu ter možnostjo zapore vseh odprti; na voljo morajo biti velikosti od 40mm do 80mm; polietilenski vložek se lahko poljubno cementira v kovinsko ponvico ter tako omogoča vzpostavitev normalnih kotov abdukcije in anteverze, kadar to z postavitvijo kovinske ponvice ni moč doseči,

-podpornike, opornike in tesnila različnih oblik, velikosti (omogočati morajo kombinacijo z različnimi velikostmi kovinskih ponvic) in debelin za nadomeščanje različnih izgub kostnine na svodu acetabula, ki imajo možnost dodatne učvrstitve z vijaki in polnjenja s kostnimi presadki ter možnostjo cementiranja v monolitični konstrukt z revizijsko ponvico; oporniki naj bodo takšnih oblik, da optimalno nadomestijo izgubo kostnine v predelu kolumn,

- medenične antiprotruzijske obroče za cementni vložek, ki se podpirajo z brezcementno kovinsko pressfit ponvico; obroči morajo biti v različnih velikostih in pokrivati kombinacijo več velikosti ponvic; imeti morajo iliakalno in ishiadično krilce za dodatno fiksacijo obroča.

Vsi moduli (vseh oblik, velikosti in debelin) morajo biti na zalogi in jih mora ponudnik ažurno obnavljati.

KOLENSKE ENDOPROTEZE

Sklop 14:  Kolenska totalna endoproteza tip 1

Modularna kolenska proteza naj bo sestavljena iz anatomsko oblikovanega femoralnega dela, univerzalnega simetričnega tibialnega dela, tibialnega vložka, ki je steriliziran z gama sevanjem in patelarnega dela.

FEMORALNI DEL

Femoralni del mora biti anatomsko oblikovan (leva in desna različica). Izdelan mora biti iz krom-kobaltove zlitine. Dobavljiv mora biti v osmih velikostih. Patelarni žleb naj bo pod naklonom 7 stopinj, ima naj konstanten enojen radij.

Obstajati mora različica za ohranjanje (CR) in žrtvovanje zadnje križne vezi (PS). Femoralna komponenta mora biti kompatibilna z enako, manjšo ali večjo tibialno komponento. Obstaja naj tudi brezcementna različica. Inštrumentarij za obe različici (CR in PS) mora biti univerzalen.

Femoralna komponenta mora dovoljevati vgradnjo mobilnega tibialnega dela (platoja), obstajati mora tudi različica povečane fleksije “hi-flexion” – s povečanim radijem posteriornih kondilov proteze, ki naj omogoča fleksijo do 150°. Notranja stran femoralne komponente naj ima dva klina za izboljšanje primarne stabilnosti.

Obstaja naj tudi »semi constrained« različica femoralne komponente, ki omogoča nadgradnjo s femoralnim deblom za potrebe revizij tudi z podložkami.

TIBIALNI DEL

Tibialni del mora biti univerzalen (simetričen) za levo in desno stran in izdelan iz titanove zlitine in krom-kobaltove zlitine. Obstajati mora v vsaj 7 velikostih in univerzalen za sprejem polietilenskega vložka za ohranjanje/žrtvovanje zadnje križne vezi. Modularnost mora dovoljevati fiksacijo tibialnih debel in tibialnih podlog različnih oblik in velikosti in podporo z podložkami. Obstaja naj cementna in brezcementna različica.

Tibialni del mora biti dobavljiv tudi v mobilni obliki , v tem primeru izdelan iz kobalt-kromove zlitine. V tem primeru mora biti zgornji del površine gladek in visoko poliran. Obstaja naj tudi revizijska različica mobilne oblike, omogoča naj nadgradnjo s tibialnim deblom.

TIBIALNI VLOŽEK

Tibialni del mora biti iz polietilena. Debelina polietilenskega vložka mora biti od 8 mm do vsaj 25 mm. Obstajati mora različica za žrtvovanje in ohranjanje zadnje križne vezi pri fiksni in tudi mobilni izvedbi tibialnega dela. Fiksna izvedba se mora s tibialnim platojem modularno spojiti in imeti na celotnem obodu rob, ki preprečuje premikanje PE vložka v tibialnem platoju.

Za potrebe revizijskih operacij naj obstaja tudi semi constrained verzija fiksnih in mobilnih tibialnih vložkov.

PATELARNI GUMB

Patelarni del mora biti iz polietilena  in dobavljiv v velikostih v vsaj treh velikostih. Vse velikosti morajo biti kompatibilne s femoralnim delom.

REVIZIJSKE KOMPONENTE

Poleg že opisanih revizijskih komponent (femoralna komponenta, tibialni plato in tibialni vložek) naj proteza vsebuje še:

- Femoralna in tibialna debla vsaj treh dolžin in debeline od 10 do 24 mm v brezcementni verziji.

- Femoralna in tibialna debla vsaj treh dolžin v cementni verziji.

- Femoralne adapterje za kombinacijo naklona 5 ali 7 stopinj valgusa.

- Femoralne ovratnike za brezcementno fiksacijo v metafizarno kost vsaj petih velikosti

- Tibialne ovratnike za brezcementno fiksacijo v metafizarno kost vsaj petih velikosti.

- Podložke za zapolnitev defektov (medialno in lateralno):

  - Femoralno distalno

  - Femoralno posteriorno

  - Tibialno

Proteza mora biti dobavljiva z inštrumentarijem, ki brez potrebne menjave instrumentov med operacijo omogoča vgradnjo s pomočjo računalniške navigacije ali mini invazivne operativne tehnike. Ponudnik mora omogočiti brezplačno uporabo rač. navigacije za čas trajanja razpisa.

Omogočati mora intraoperativno izbiro med žrtvovanjem ali ohranjanjem zadnje križne vezi ter izbor fiksnega ali mobilnega tibialnega platoja. Ponudnik naj zagotovi tudi ustrezne nastavke/liste za žago, ki so kompatibilni z resekcijskimi vodili in obstoječimi žagami v bolnišnici.

Sklop 15: Kolenska totalna endoproteza tip 2

Potrebujemo kolensko anatomsko endoprotezo v cementni in brezcementni obliki.  Stegnenični del mora biti antomsko oblikovan (desna in leva femoralna komponenta) cementna in brezcementna, z variantami za ohranjanje (CR) ali žrtvovanje (PS) zadnje križne vezi ter s pogačičnim gumbom.

FEMORALNI DEL

Stegnenični del proteze mora obstajati v čim večih velikostih, ki se lahko poljubno kombinirajo z različnimi velikostmi tibialnih platojev. Izdelan mora biti iz CoCrMo zlitine. Femoral del mora imeti posebna fiksacijska kaveljca za boljšo fiksacijo. Kondila morata biti asimetrično oblikovana tako, da je radius lateralnega kondila vecji od radiusa medialnega kondila. Obstajajo naj tudi femoralni deli proteze za brezcementno fiksacijo, ki imajo na notranji površini grobo titanijsko strukturo za boljše vraščanje. Imeti mora tudi izvedbo z možnostjo podaljšanja z dodatnimi modularnimi ravnimi in offset debli in podlaganja z modularnimi podložnimi ploščicami (revizijski femoralni del). Podložne ploščice naj bodo iz titanija ali trabekularnega metala in naj bodo za anteriorno, distalno ali posteriorno augmnetiranje ter naj bodo v različnih debelinah.

Ponudi naj se tudi varianta z dvema velikostnima opcijama glede na dani anteroposteriorni premer in domala enakimi preostalimi lastnostmi.

TIBIJALNI DEL

Tibialni del proteze mora obstajati v čimvečih velikostih, ki se lahko poljubno kombinirajo z različnimi velikostmi femoralnih delov. Kovinski del mora biti izdelan iz titanijeve zlitine. Ima naj univerzalno – simetrično obliko. Tibialni kovinski del mora biti skupen, kar pomeni, da lahko nanj pritrdimo inserte za protezo z ohranjanjem in z žrtvovanjem zadnje križne vezi, kot tudi vpete ('constrained') vložke, ki jih uporabljamo predvsem pri revizijski protezi. Tibialna komponenta mora imeti možnost nadgrajevanja z dodatnih ravnimi ali offset stemi in dodatnih modularnih plošcic za potrebe revizijskih operacij ali težkih primarnih primerov. Obstajajo naj tudi tibialni platoji, izdelani iz visokoporoznega kovinskega materiala, ki imajo poroznost in modul elasticnosti zelo podoben naravni kosti ter zelo dober koeficient trenja zaradi primarne stabilnosti za brezcementno fiksacijo. Brezcementni tibialni del naj bo v monoblok ali v modularni varianti, kar pomeni, da v kombinaciji z njim lahko uporabimo navadne inserte iz polietilena (za žrtvovanje in ohranjanje zadnje križne vezi), ki jih uporabljamo tudi pri primarni cementi protezi. Tibialni vložek mora biti iz crosslinked polietilena (opcijsko tudi vitaminiziranega polietilena). Najmanjša debelina polietilenskega vložka mora biti vsaj 10 mm in na razpolago do minimalno 20 mm. Obstajati morajo različice za žrtvovanje in ohranjanje zadnje križne vezi in pa constrained vložki za revizijske ali težke primarne operacije. Polietilenski vložek se mora s tibialnim platojem modularno spojiti in imeti na celotnem obodu rob, ki preprečuje premikanje polietilenskega vložka v tibialnem platoju.

Ponudi naj se tudi varianta z asimetrično – anatomsko tibialno omponento in domala enakimi lastnostmi.

PATELARNI GUMBI

Obstajajo naj tudi patelarni gumbi v čim več velikostih (vsaj 6), ki so izdelani iz polietilena. Obstajati morajo tudi patelarni gumbi izdelani iz kombinacije polietilena in visoko poroznega metala za primere pri hudih izgubah patelarne kostnine.

Inštrumentarij za vse izvedbe mora biti univerzalen, omogočati mora intraoperativno izbiro proteze z ohranjanjem ali z žrtvovanjem zadnje križne vezi za cementno oz. brezcementno protezo, kot tudi možnost hibridnih izvedb. Isti inštrumentarij pa naj nam omogoca tudi miniinvazivno tehniko implantacije proteze.

Implantati in inštrumenti naj bodo prilagojeni za uporabo individualno izdelanih vodil, ki so lahko opcijsko izdelani za vsakega bolnika posebej na podlagi CT ali MR posnetkov.  Instrumentarij mora omogočati klasično operativno tehniko in operativno tehniko s pomočjo navigacije. Slednjo mora ponudnik nuditi na zahtevo v uporabo brezplačno.

Za težke primarne in revizijske primere se naj k sistemu ponudi tudi modularna tečajasta proteza, za primere večje kolenske nestabilnosti in / ali izgube kostnine, ki naj čim bolj posnema prenos sil pri primarni protezi (torej preko kondilov). Proteza naj ima podoben dizajn kot primarna. Proteza naj bo cementna in modularna, kar pomeni možnost individualnega prilagajanja na določeno operativno situacijo ter se mora kombinirati z že omenjenimi debli in podložkami.. Tečajast mehanizem naj bo modularen  in se mora enostavno vgraditi po cementiranju komponent. Lokacija tečajastega mehanizma naj bo čim bolj centralno. Prileganje femoralne in tibialne artikulacijske površine mora biti optimalno zaradi manjše točkovne obrabe polietilena, le pri hiperekstenziji naj prihaja do večjega anteriornega naleganja, kar vodi v blago distrakcijo komponent in tako razprši hiperekstenzijsko silo na okolna mehka tkiva. Tibialna platforma naj ima možnost rotacije, da se tako razprši torzijska sila na okolna mehka tkiva. Za primere z vecjo izgubo kostnine morajo obstajati tudi podporni stožci iz visoko porozne kovine za polnjenje velikih kavitarnih defektov na golenici in stegnenici s katerimi lahko dosežemo stabilno platformo za namestitev revizijskih femoralnih ali tibialnih komponent.

Sklop 16: Kolenska totalna endoproteza tip 3 z navigacijo

Femoralna komponenta iz CoCR naj ima 9 velikosti v cementni in brezcementni izvedbi. Prevlečena z dvojnim coatingom (titanium spray+hidroksiapatit. Distalna debelina proteze je 8mm. AP razlika med femoralnimi komponentami naj bo 2,6mm. Naj bo kompatibilna z eno manjšo, isto ali eno številko večjo tibialno komponentno

Univerzalna tibialna komponenta naj ima 9 velikosti v cementni in brezcementni izvedbi. Primarna izvedba naj ima možnost nadgradnje podaljškov, offset konektorjev in tibialnih podložk. Naj ima rotacijsko in fiksno izvedbo.

Tibialni vložek naj ima 9 velikosti in ima izvedbo za rotacijsko in fiksno tibialno komponento. Fiksni vložek se pritrdi brez dodatnih vijakov in sponk. Rotacijski vložek ima enak radius kot femoralna komponenta in je prosto rtljiv. Obstaja naj cementna in brezcementna opcija za vse izvedbe.

Patelarni gumb naj ima saj 3 velikosti

Ponudnik mora nuditi brezplačno navigacijo. Obstajati mora tudi možnost vgradnje vseh komponent s pomočjo PSI tehnike (patient specific instruments). Navigacija naj bo kostno kot mehkotkivna, in omogoča balansiranje kolena pod kontrolo navigacije. Instrumentarij mora omogočati prehod iz konvencionalne v navigacijsko operativno tehniko in obratno. Instrumentarij za cementno in brezcementno verzijo se ne razlikuje. Instrumentarij mora omogočati “fixed” in “balancing” tehniko določitve rotacije femoralne komponente.

Sklop 17: Kolenska totalna endoproteza tip 4

Potrebujemo kolensko anatomsko endoprotezoi kjer gibalna zasnova temelji na filozofiji  »Medial Pivot«.

Endoproteza kolena mora biti anatomsko oblikovana (desna in leva) z možnostjo brezcementne in cementne učvrstitve ter fiksnimi polietilenskimi vložki (= mobile bearing, fixed bearing). Omogočati mora ohranitev zadnje križne vezi (CR) ali žrtvovanje zadnje križne vezi (PS). Femoralna komponenta CR mora imeti obliko z enotnim polmerom v sagitalni ravnini (= single radius) v celotnem poteku fleksije od 0 do vsaj 90 stopinj in na ekstenzijskem delu površine za drsenje pogačice od 0 do vsaj -70 stopinj (skupni lok vsaj 160 stopinj). Femoralna komponenta PS mora imeti obliko z več polmeri (= multi radius) in debelino na posteriornih kondilih vsaj 2 mm večjo od distalne debeline.

Femoralni del endoproteze mora biti izdelan iz kobaltove zlitine CoCrMo v vsaj 7 velikostih. Na razpolago morajo biti tudi femoralne komponente enakih dimenzij iz titanijevega nitrida (TiN) ali titanij-niobijevega nitrida (TiNbN) z antialergičnimi lastnostmi.

Tibialni del endoproteze je lahko univerzalen (simetričen za desno in levo stran) ali anatomsko oblikovan, izdelan mora biti iz titanijeve zlitine Ti-6Al-4V za brezcementni način fiksacije ali iz CoCrMo zlitine za cementni način fiksacije. Tibialni del endoproteze mora omogočati podaljšanje z modularnimi debli in nastavki za podlaganje. Polietilenski vložki morajo biti na razpolago v obliki CR ali PS v vsaj 7 velikostih in z vsaj 5 debelinami (najmanj 10 mm). Femoralni del in vložek morata omogočati kombiniranje z vsemi možnimi velikostmi tibialnega dela.

Patelarni gumbi morajo biti na razpolago v 4 različnih velikostih. Vse velikosti patelarnih gumbov morajo biti kompatibilne s katerokoli femoralno komponento.

Na razpolago mora biti celoten inštrumentarij za vstavitev endoproteze kolena.

Sklop 18: Kolenska totalna endoproteza tip – šarnirski tip

Modularna kolenska proteza, ki bo namenjena operacijam deformiranih kolen z ligamentarno insuficienco in revizijskim operacijam. Sestavljena naj bo iz anatomsko oblikovanega femoralnega dela, ki je rotacijsko vpet z univerzalnim simetričnim tibialnim delom, tibialnega vložka, ki je steriliziran z gama sevanjem in patelarnega dela.

FEMORALNI DEL

Femoralni del naj bo izdelan iz krom-kobaltove zlitine, anatomsko naj bo na voljo leva in desna oblika, vsaj v štirih velikostih, vključen naj bo rotacijski mehanizem in debla z valgusnim kotom 6 stopinj.

TIBIALNI DEL

Naj bo izdelan iz krom-kobaltove zlitine, štiri velikosti, diafizarna debla, tibialni insert, ki vpne rotacijski femoralni mehanizem, fiksiran z vijakom.

Inštrumentarij naj omogoča tudi implantacijo popolne šarnirske proteze enakih lastnosti kot jih ima rotacijska šarnirska proteza.

PARCIALNE KOLENSKE ENDOPROTEZE

Sklop 19:  Parcialna kolenska endoproteza tip 1

Parcialna kolenska endoproteza ima fiksno nosilno površino ('fixed bearing') in je sestavljena iz femoralnega, tibialnega dela ter iz polietilenskega vložka in je cementni izvedbi. Ima visokoupogibni dizajn, omogoča normalno kolensko aksialno rotacijo in normalno posteriorno kotaljenje femurja. Proteza je certificirana v Evropski skupnosti z ustreznimi srednjeročnimi do dolgoročnimi (vsaj 15 let) sledilnimi pooperativnimi študijami. Inštrumentarij omogoča več različnih tehnik implantacije: intramedularne, extramedularne, tehnike s spacer bloki ter tehnike s predizdelanim inštrumentarijem. Z vsemi tehnikami obstaja možnost miniinvazivnega pristopa.

FEMORALNI DEL

Femoralni del ima visoko-upogibni dizajn, zaobljene robove, tako da kljub manjšemu varus ali valgus nagibu femoralne komponente ne prihaja do robnih obremenitev med femoralno komponento in polietilenom. Femoralni del obstaja v sedmih velikostih in je levi in desni, izdelan iz zlitine CoCrMo. Na kostnem delu ima dve nožici za boljšo fiksacijo na femoralno kost, ki sta pod rahlim kotom zaradi boljše fiksacije. Vsi femoralni deli so kompatibilni s katerokoli velikostjo tibialnega dela ali poletilenskega vložka.

TIBIALNI DEL

Tibialni del je izdelan iz titanijeve zlitine (Ti6Al4V), na voljo v vsaj 6 velikostih. Skupaj s polietilenskim vložkom je kompatibilen z vsemi velikostmi femoralnih implantatov. Ima proksimalno obrobo kamor se vpne polietilenski vložek. Obstaja tudi opcija s tibio v celoti iz polietilena (all poly tibia).

TIBIALNI VLOŽEK

Polietilenski vložek večjih debelin z minimalno debelino 8 mm. Različne debeline se med sabo razlikujejo po 1 mm in so na voljo do 14 mm.

Inštrumentarij naj nam omogoča minimalno-invazivno implantacijo s »spacer block« tehniko.

Sklop 20: Parcialna kolenska endoproteza tip 2

FEMORALNI DEL

Femoralni del naj bo anatomsko oblikovan (levi, desni), ima naj vsaj 8 različnih velikosti. Izdelan naj bo iz krom-kobaltove zlitine. Fiksacija cementna, dodatno vsaj dvotočkovna fiksacija v kost.

TIBIALNI DEL

Tibialni del naj obstaja v vsaj 7 velikostih, ter naj bo s polietilenskim vložkom kompatibilen z vsemi velikostmi femoralnih implantatov. Vložki naj bodo fiksni, v tibialni plato zaklenjeni z ustreznim mehanizmom.

TIBIALNI VLOŽEK

PE vložki naj bodo razpoložljivi v vsaj šestih različnih debelinah, debelina vložka naj narašča po en milimeter. Vložki naj bodo iz PE z dodatkom vitamina E. Vsi femoralni deli naj nam omogočajo možnost kombiniranja z vsemi polietilenskimi vložki.

Inštrumentarij naj nam omogoča minimalno-invazivno implantacijo s »spacer block« tehniko.

Sklop 21: RAMENSKE ENDOPROTEZE

Parcialna endoproteza ramenskega sklepa

- Parcialna endoproteza ramenskega sklepa naj bo sestavljena iz dveh delov: iz spodnjega dela – debla (dolžine  130 mm, debelin 6,5 mm, 9 mm in 12 mm in 130° inklinacije) in iz zgornjega dela – glavice (velikosti od 39 do 50 mm) in brezdebelna parcialna endproteza ramenskega sklepa, ki pa ohranja metafizarni del humarusa za mlajše bolnike z primarno artrozo rameno.

- Metafizarni del debla, na katerega se nasadi glavica, naj bo ozek in votel ter na preostali del debla pričvrščen z ozkimi kovinskimi mostovi, ki tvorijo okno, kar bi omogočalo možnost obilne spongioplastike okoli in v sami protezi ter možnost pričvrstitve tuberklov nadlahtnice z narastišči rotatorne manšete ob protezi.

- Metafizarni del proteze naj bo preplaščen s Hydroksiapatit prevleko, kar bi zagotovilo boljšo možnost vraščanja proteze v kost oz. boljšo možnost vraščanja spongiozne kosti ob protezo.

- Glavice naj bodo velikosti od 39 X 14 mm do 50 X 19 mm z možnostjo eksentrične nastavitve, kar bi zagotavljalo doseganje boljšega položaja glavice v ramenskem sklepu napram sklepni ponvici (glenoidu).

Totalna reverzna endoproteza ramenskega sklepa

Totalna reverzna endoproteza ramenskega sklepa naj bo modularna in sestavljena iz:

- cementnega humeralno-diafiznega dela različnih debelin in dolžin.

Dolžine debel naj bodo: 100 mm, 150 mm, 180 mm in 210 mm. Tako dolge dolžine (tudi do 210 mm) bi omogočale uporabo proteze pri revizijskih operacijah, kjer bi dolgo deblo zagotavljalo večjo stabilnost debla v humeralnem kanalu. Debeline debel naj bodo: 6,5 mm, 9 mm, 12 mm in 15 mm.

- cementnega humeralno-metafiznega dela velikosti 36 mm in 42 mm.

- polietilenske lateralizirane humeralne in poglobljene (constrained) humeralne čašice dveh velikosti (premerov  36 mm in 42 mm) ter treh različnih višin (6 mm, 9 mm in 12 mm), kar bi omogočilo izbiro najbolj optimalne humeralne čašice glede na anatomske razmere. Čašica naj bo tudi posebej antirotacijsko dizajnirana, kar bi zagotavljalo večjo trdnost čašice v kovinskem humeralnem delu. Na voljo naj bo tudi 36/42 kombinirana čašica, ki bi omogočala ujemanje humeralno-metafiznega dela velikosti 36 mm z glenosfero velikosti 42 mm.

- standardne bazične komponente (ploščice) velikosti 29 in 25 mm s kratkim in dolgim centralnim zatičem, ki naj ima možnost fiksacije na glenoid s kompresijskimi in kotno stabilnimi vijaki pod poljubnim kotom. S poljubno nastavitvijo kotov fiksacije s kompresijskimi in kotno stabilnimi vijaki bi se operater lažje prilagajal spremenjeni anatomiji lopatice (npr. pri majhnem glenoidu) in bi lažje dosegel optimalno učvrstitev bazične ploščice na glenoid.

- glenoida (glenosfere) več velikosti 36/29 mm, 36/25 mm, 42/25 mm in 42/29 mm. Vse morajo imeti možnost ekscentričnosti 2 mm, centričnosti in pa lateralizacije glenosfere.

- humeralnega nastavka  (humeral spacer), ki naj omogoča uporabo proteze tudi pri zelo velikih defektih metafizarnega dela nadlahtnice, kar je pomembno pri revizijskih operacijah po zlomih ali po že implantiranih delnih endoprotezah. S tem nastavkom bi dosegli večjo lateralizacijo humeralnega dela in večjo višino humeralnega dela, kar bi zagotavljalo večjo stabilnost proteze (proteza se na ta način veliko težje izpahne). Humeralni nastavek naj bo premera 36 mm in 42 mm, oba z višino 9 mm. K temu nastavku naj bo priložen še zatesnitveni vijak dolžine 9 mm, s katerim bi se nastavek fiksiral na humeralno.

- humeralne glave velikosti 50 X 19 mm z adapterjem (adaptor), ki naj bo velikosti 36 in 42 mm in povezovalnim vijakom za fiksacijo adapterja na humeralno-metafizno komponento, kar bi omogočalo konverzijo reverzne ramenske proteze v parcialno ramensko protezo brez menjave humeralnega stema.

Totalna reverzna endoproteza ramenskega sklepa s kratkim deblom

Totalna reverzna endoproteza ramenskega sklepa s kratkim deblom naj bo modularna in sestavljena iz:

- Humeralnega debla, ki naj bo kratko, da lahko ohranimo medularni kanal humerusa za morebitne operativne posege v prihodnosti. Oblika debla naj bo taka, da ne sega v predel tuberklov humerusa, saj želimo ohraniti čimveč spongiozne kosti v tem predelu, ki je pomembno narastišče mišic rotatorne manšete. Na voljo morajo biti debla za brezcemento press-fit učvrstitev in debla za cementno učvrstitev. Z naraščajočoo velikostjo debla naj narašča tudi njegova dolžina. Obstajati mora tudi možnost dolgih debel v posebnih primerih revizijskih operacij, kadar je to potrebno. Deblo mora omogočati kombinacijo s totalno anatomsko ali reverzno protezo, tako da je na ta način možna zamenjava vrste proteze brez odstranjevanja debla. Obstajati mora možnost različnih naklonov stemov glede na os humerusa in to so 127.5 st., 132,5 st. in 137.5 st.

- Nosilec – humeralni plato, ki naj bo iz krom-kobaltove zlitine. Imeti mora možnost namestitve vsaj dveh velikosti humeralne ponvice. Ker je potrebna prilagoditev anatomiji pacienta, mora imeti humeralni plato možnost vsaj dveh odmikov od centralne točke (offset).  Humeralni plato mora biti tudi različnih debelin, da zagotovimo ustrezno višino humeralnega dela proteze.

- Humeralna ponvica naj bo iz polietilena. Dobavljiva mora biti v vsaj dveh velikostih, ki sta enaki kot velikost glenoidnega dela, da ne prihaja do neujemanja v premeru in velikosti med komponentami. Humeralna polietilenska ponvica mora obstajati v vsaj dveh različnih debelinah, tako, da lahko prilagodimo razdaljo med humeralnim in glenoidnim delom proteze in dosežemo ustrezno stabilnost. Ponvica naj bo v vsaj dveh oblikah in sicer v standardni ter v obliki, ki zagotavlja večjo stabilnost proteze.

- Standardne bazične komponente (ploščice) za glenoidni del, velikosti 25 mm in 29 mm s kratkim in dolgim centralnim zatičem, ki naj ima možnost fiksacije na glenoid s kompresijskimi in kotno stabilnimi vijaki pod poljubnim kotom. S poljubno nastavitvijo kotov fiksacije s kompresijskimi in kotno stabilnimi vijaki se lahko operater lažje prilagaja spremenjeni anatomiji lopatice (npr. pri majhnem glenoidu) in bo lažje dosegel optimalno učvrstitev bazične ploščice na glenoid.

- Glenoida (glenosfere) več velikosti 36/29 mm, 36/25 mm, 42/25 mm in 42/29 mm. Vse morajo imeti možnost ekscentričnosti 2 mm, centričnosti in pa laateralizacije glenosfere.

- Agumentirani glenoid (glenosfere) z lateralizacijo s pomočjo kostnega avtotransplantata  , ki naj  bo standardnega, eksentričnega, lateraliziranega +3mm dela, ki komunicira z metafiznim delom debla, naj ima premere 33, 36, 39 oz. 42mm, kar odgovarja metafiziarnemu delu proteze in naj bo kovinski, naj bo s spodnje strani prevlečena s pomočjo porous Titanium technologijo in naj omogoča lateralizacijo +3mm, +6mm ter  in se mora dati s Press Fit tehniko fiksirati na glenoid s posebnim vgrajenim  čepom ali vijakom 6,5mm ali 9,5mm ter dolžin od 25mm do 50mm.

- Agumentirani glenoid (glenosfere) z lastno l lateralizacijo  ki, naj bo s spodnje strani prevlečena s pomočjo porous Titanium technologijo in naj omogoča 15° in 35° prilagojeno bazno ploščo za reševanje  zloma glenoida.  Dodatna fiksacija naj bo s dvema perifernima vijakoma debeline 5,0mm  ter dolžin od 14mm-54mm v presledkih po 4 mm ter centralnim vijakom

Frakturna reverzna endoproteza ramenskega sklepa

Totalna frakturna reverzna endoproteza ramenskega sklepa naj bo modularna in sestavljena iz:

- humeralnega debla (stema); deblo naj bo nizkoprofilno iz enega dela-monoblok, oblikovano tako, da je možno zgornji (metafiziarni) del proteze  obložiti s spongiozno kostjo in učvrstiti tuberkle z narastišči tetiv rotatorne manšete ob protezi. Metafizni del debla naj bo prevlečen s HA prevleko. Deblo naj bo v debelinah 7, 9, 11, 13 in 15 mm dolžine 130 mm. Možna naj bo nabava daljših debel od 170 mm do 210 mm za revizijske operacije.

- polietilenske lateralizirane humeralne in poglobljene (constrained) humeralne čašice dveh velikosti (premera 36 mm in 42 mm) ter treh različnih višin (6 mm, 9 mm in 12 mm), kar bi omogočilo izbiro najbolj optimalne humeralne čašice glede na anatomske razmere. Čašica naj bo tudi posebej antirotacijsko dizajnirana, kar bi zagotavljalo večjo trdnost čašice v kovinskem humeralnem delu.

- standardne bazične komponente (ploščice) velikosti 29 mm s kratkim in dolgim centralnim zatičem, ki naj ima možnost fiksacije na glenoid s kompresijskimi in kotno stabilnimi vijaki pod poljubnim kotom. S poljubno nastavitvijo kotov fiksacije s kompresijskimi in kotno stabilnimi vijaki bi se operater lažje prilagajal spremenjeni anatomiji lopatice (npr. pri majhnem glenoidu) in bi lažje dosegel optimalno učvrstitev bazične ploščice na glenoid.

- glenoida (glenosfere) dveh velikosti 36/29 mm in 42/29 mm.

- humeralnega nastavka  (humeral spacer), ki naj omogoča uporabo proteze tudi pri zelo velikih defektih metafizarnega dela nadlahtnice, kar je pomembno pri revizijskih operacijah po zlomih ali po že implantiranih delnih endoprotezah. S tem nastavkom bi dosegli večjo lateralizacijo humeralnega dela in večjo višino humeralnega dela, kar bi zagotavljalo večjo stabilnost proteze (proteza se na ta način veliko težje izpahne).

Totalna anatomska endoproteza ramenskega sklepa s kratkim deblom

Totalna anatomska endoproteza ramenskega sklepa s kratkim deblom naj bo modularna in sestavljena iz.

- humeralnega debla, ki naj naj bo kratko, da lahko ohranimo medularni kanal humerusa za morebitne operativne posege v prihodnosti. Oblika debla naj bo taka, da ne sega v predel tuberklov humerusa, saj želimo ohraniti čimveč spongiozne kosti v tem predelu, ki je pomembno narastišče mišic rotatorne manšete. Na voljo morajo biti debla za brezcementno press-fit učvrstitev in debla za cementno učvrstitev. Z naraščajočo velikostjo debla naj narašča tudi njegova dolžina. Deblo mora imeti vsaj 3 različne naklone – inklinacije, s katerimi protezo prilagodimo anatomiji zgornjega dela nadlahtnice pri pacientu. Obstajati mora tudi možnost dolgih debel v posebnih primerih revizijskih operacij, kadar je to potrebno. Deblo mora omogočati kombinacijo s totalno anatomsko ali reverzno protezo, tako da je na ta način možna zamenjava vrste proteze brez odstranjevanja debla.

- Glavice za anatomsko protezo naj bodo iz krom-kobaltove zlitine, različnih velikosti premera med vsaj 37 in 54 mm. Ker želimo protezo čim bolj prilagoditi anatomiji pacienta, naj imajo glavice možnost vsaj dveh odmikov od centralne točke (ekscentrični offset). Pri večjem odmiku naj bo le ta prilagojen velikosti glavice in je lahko pri večjih glavicah večji.

- Glenoid, ki je cementnega tipa in take oblike, da ustreza krivulji glavice, da ne prihaja do nesorazmerja v velikosti in obliki. Glenoid naj bo izdelan iz UHWMPE materiala in je v vsaj treh velikostih: mali, srednji in veliki (small, medium, large).

Dodatne zahteve strokovnih kriterijev

Ponudnik – dobavitelj mora zaradi nemotenega poteka dela v zahtevanih sklopih zagotoviti primerno zalogo endoprotez pri naročniku in jo sprotno zagotavljati. V zahtevah navajamo število kompletov, ki jih potrebujemo za nemoten potek dela, natančna specifikacija kompletov pa bo z izbranim ponudnikom dogovorjena po izboru.

Do vgradnje so endoproteze, ki so zahtevane na zalogo pri naročniku last dobavitelja.

Navedene količine so okvirne in lahko variirajo glede na spremljajočo se patologijo bolnikov.

Sklop 22: ENDOPROTEZA GLEŽNJA

1) Implantat naj bo sestavljen iz treh komponent:

- tibialne komponente (vsaj pet velikosti)

- talarne komponente (vsaj štiri velikosti)

- polietilenskega vložka različnih debelin (najmanj 6 mm do vsaj 12 mm).

2) Polietilenski vložek naj bo oblikovan tako, da omogoča rotacijo v sklopu s tibialno komponento (angl. rotating mobile bearing) in naj bo kongruenten s talarno komponento.

3) Implantat naj bo namenjen vgraditvi po principu preplastitve sklepa, z minimalno resekcijo subhondralne kostnine na mestu platoja tibije in kupole talusa.

4) Implantat naj ne sega v predel maleolov.

5) Endoproteza mora omogočati brezcementno implantacijo.

6) Material implantata:

- tibialna in talarna komponenta kobalt-krom-molibden zlitina prekrita s titanijem

- polietilenski vložek iz UHMWPE s titanijevo markirno žico

Sklop 23: INTRAMEDULARNI ŽEBELJ ZA PODALJŠEVANJE KOSTI

INTRAMEDULARNI ŽEBELJ ZA PODALJŠEVANJE KOSTI, KI OMOGOČA TAKOJŠNJE OBREMENJEVANJE

INTRAMEDULARNI ŽEBELJ ZA PODALJŠEVANJE KOSTI, KI OMOGOČA TRANSPORT KOSTI

UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

1) Intramedularni žebelj za podaljševanje kosti

2) Žebelj naj vsebuje magnetni mehanizem s pomočjo katerega je mogoče ne-invazivno podaljševati kosti.

3) Ponujene morajo biti različne možnosti vgradnje žeblja:

- anterogradni žebelj za stegnenico – raven (vstop skozi vrat stegnenice) in ukrivljen 10˚ (vstop skozi trohanter)

- retrogradni žebelj za stegnenico – raven in ukrivljen 10˚

- anterogradni žebelj za golenico – ukrivljen 10ﹾ

- univerzalni ravni žebelj

4) Žebelj mora biti na voljo v premerih od 8,5 do 12,5 mm in dolžinah od 150 do 365 mm. Omogoča naj podaljšave do 80 mm.

5) Material: Titan

6) Pri vseh variantah žeblja morajo biti v ceno všteti tudi pripadajoči zaklepni vijaki in morebitni specialni instrumentarij za enkratno uporabo.

7) Zagotoviti je potrebno tudi daljinski upravljalnik za ne-invazivno izven-telesno podaljševanje žeblja. Daljinski upravljalnik naj bo enostaven za uporabo, tako da podaljševanje lahko izvaja bolnik samostojno v domačem okolju.

*Opomba - Storitev uporabe daljinskega upravljalnika se zaračuna ob zaključeni podaljšavi in naj vključuje tudi šolanje pacienta.

8) Poleg osnovnega žeblja naj bosta za izjemne situacije na voljo še dve dodatni izvedbi žeblja za podaljševanje dolgih kosti:

- Intramedularni žebelj za podaljševanje kosti, ki omogoča takojšnje obremenjevanje

Material : Titan ali nerjaveče jeklo

- Intramedularni žebelj za podaljševanje kosti, ki omogoča transport kosti

Material : Titan ali nerjaveče jeklo

Ostali pogoji za ta dva dodatna intra-medularna žeblja so enaki kot zgoraj v točkah 2) do 7)

Sklop 24: KOSTNI CEMENT ZA FIKSACIJO ENDOPROTEZ

Cement mora biti visoko-viskozen

Vsebuje naj cirkonijev dioksid kot radioopačno sredstvo.

Obarvan naj bo zeleno s klorofilom – barvilo mora biti dodano tako v prašek kot tudi v tekočino.

Steriliziran naj bo z etilenoksidiom.

Antibiotični cement naj vsebuje 0,5 g gentamicin sulfata na 40 g praška.

Gentamicin sulfat mora ustrezati zahtevam Evropske farmakopeje.

Vse oblike cementa naj bodo izdelane od istega proizvajalca.

Kostni cement visoko-viskozni z gentamicinom, pakiran 2x40 g

Kostni cement visoko-viskozni z gentamicinom, pakiran 1x40 g

Kostni cement visoko-viskozni z gentamicinom, pakiran 1x60 g

Dodatne možnosti :

Kostni cement nizko-viskozni z gentamicinom, pakiran 1x20 g (za komolčne implantacije).

Kostni cement visoko-viskozni z dvema antibiotikoma 1 g gentamicina in 1 g klindamicina, pakiran 1x40 g (za zahtevne revizije).

Kostni cement visoko-viskozni z dvema antibiotikoma 0,5 g gentamicina in 2 g vankomicina, pakiran 1x40g (za izredno zahtevne septične revizije).

Sklop 25: sidro za ramo-rotatorna manšeta

Titanijevo sidro

Dimenzije debelina 5.0-5.5 mm dolžina 15-20mm

Polnjeno z dvemi nitmi različnih barv, šiv #2 -  iz polietilena visoke molekulske mase (UHWMPE)

Sklop 26: sidro za ramo-rotatorna manšeta

Biokompozitno razgradljivo sidro

Material: 70% PLDLA in 30% BCP (dvofazni kalcijev fosfat)

dimenzije širina 4.6-4.9 mm dolžina 17-20mm

dodana nit #2 -  iz polietilena visoke molekulske mase (UHWMPE)

Brezvozeljno

Sklop 27: sidro za ramo-rotatorna manšeta

Biokompozitno razgradljivo sidro

Material: 70% PLDLA in 30% BCP (dvofazni kalcijev fosfat)

Dimenzije 4.6-4.9 mm dolžina 17-20 mm

Brezvozeljno

Polnjeno z trakom širine 2mm iz polietilena visoke molekulske mase (UHWMPE) različnih barv

Sklop 28: sidro za ramo-rotatorna manšeta

Sidro v celoti narejeno iz neresorbilne niti

Dimenzije širina 2.8-2.9 mm

Polnjeno z dvema neresorbilnima nitima

Sklop 29: Sidro za ramo-rekonstrukcija labruma

Sidro PEEK materiala

Dimenzije širina 2.9 mm dolžina 12-15 mm

Polnjeno z neresorbilno nitjo iz polietilena visoke molekulske mase (UHWMPE) in samozateznim mehanizmom

Brezvozeljno

Sklop 30: Sidro za ramo-rekonstrukcija labruma

Sidro v celoti narejeno iz neresorbilne niti

Dimenzije širina 1.3-1.5 mm

Polnjeno z enim ali dvema neresorbilnima nitima

Sklop 31: sidro za kolk + rekonstrukcija labruma rama

Biokompozitno razgradljivo sidro certificirano za indikacije na kolku

Material: 70% PLDLA in 30% BCP (dvofazni kalcijev fosfat)

Dimenzije širina 3.0 dolžina 12-15 mm

Napolnjeno z dvema neresorbilnima nitima jasno ločljivih barv iz polietilena visoke molekulske mase (UHWMPE)

Sklop 32: Sidro za gleženj

Sidro za artroskopsko rekonstrukcijo gleženjskih vezi

Material: 70% PLDLA in 30% BCP (dvofazni kalcijev fosfat)

Dimenzija širine 2.0-3.0mm, dolžina 10-15 mm

Brez niti,

Namenjeno za polnjenje z nitjo #0 oz. #2 oz. traku #1.3-1.5 mm

uho sidra PEEK material