Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Podporni sistem za pretočne katalitske tehnologije in karakterizacijo za krožno gospodarstvo

Ime sklopa: SKLOP 1: Senzorji

Oznaka javnega naročila: 302/37 – RIUM19-FKKT01/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Podporni sistem za pretočne katalitske tehnologije in karakterizacijo za krožno gospodarstvo« za SKLOP 1: Senzorji, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1 komplet | - Instrument za In-Situ spremljanje kemijskih reakcij v MID - IR področju Instument for In-Situ analysis of chemical reactions in MID-IR area) z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - optično merilno območje (optical measurement range): od 800 do 4000 cm-1 |  |  |
|  | - temperaturno merilno območje (temperature measurement range): -80 do 180 °C |  |  |
|  | - Instrument mora biti kompakten in enostavno prenosljiv (the instrument must be compact and easily portable). |  |  |
|  | - Za svoje delovanje ne potrebuje tekočega dušika (no liquid nitrogen is reqiured for the operation). |  |  |
|  | - hlajenje detektorja (detector cooling): 4 stopenjsko TE MCT (4 stepwise TE MCT) |  |  |
|  | - tip sonde (probe type): ATR - možnost uporabe diamantne ali silikonske sonde (possibility of using diamond or silicone probe) |  |  |
|  | - Sonda mora biti narejena brez tesnil, da zagotavlja kemijsko odpornost v širokem temperaturnem in tlačnem področju (Probe should be gasket free, so that it is chemicaly resistant in wide temperature and pressure range). Materiali sonde, ki so v stiku z reakcijskim medijem so lahko: diamant, Hastelloy C-22, zlato (probe materials that are in contact with reaction media: diamond, Hastelloy C-22, gold). |  |  |
|  | - SNR razmerje med signalom in šumom - tipično (signal to noise ratio - tipical): 3.500 : 1 |  |  |
|  | - Sonda mora imeti vgrajen temperaturni člen za istočasno merjenje temperature (temperature sensor must be incorporated in the probe for simultaneous temperature measurement). |  |  |
|  | - Sonda mora imeti vsaj 6 ali več refleksij (odbojev) za doseganje najboljše občutljivosti pri meritvah (the probe must have 6 or more reflections for maximum sensitivity of measurement). |  |  |
|  | - Srebrov halid mora biti uporabljen kot optična tehnologija steklenih vlaken (Ag halide must be applied for optical technology of glass fibers). |  |  |
|  | - občutljivost (aceton v toluenu) (sensitivity (acetone in toluene)): 0,10 % |  |  |
|  | - stabilnost (stability): +/- 1 enota v 24 urah (+/- 1 unit in 24 h) |  |  |
|  | - interferometer: Dual corner cube self-compensating |  |  |
|  | - Programska oprema mora omogočati analizo reakcij (software must enable reaction profiling). |  |  |
|  | - Omogočena mora biti uporaba kombiniranih algoritmov in zaznavanje funkcionalnih skupin ter avtomatsko obdelovanje podatkov in preračunavanje glavnih trendov med reakcijo (the use of combined algorithms and functional group detection and the automatic processing of data and the calculation of major trends during the reaction must be enabled). |  |  |
|  | - Programska oprema mora omogočati enostavno integracijo podatkov iz drugih analiznih sistemov in obratno (the software must allow easy integration of data from other analytical systems and vice versa). |  |  |
|  | - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku (the installation and at least 3 hours of training for 3 users at the location of the installation of the instrument must be provided and instructions for use in Slovenian or English must provided) |  |  |
|  | - Ponudnik mora zagotaviti servis z izšolanim serviserjem (service with a trained servicer must be available) |  |  |
|  | - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti (the warranty period must be at least two (2) years). |  |  |
| 2 kompleta | - Merilnik prevodnosti (Conductivity meter) z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Samostoječi instrument za merjenje prevodnosti s sondo z integriranim termočlenom (stand alone conductivity measurement instrument with probe with integrated thermocouple). |  |  |
|  | - merilno območje prevodnosti (conductivity measurement range): 0,001 microS/cm – 1000 miliS/cm |  |  |
|  | - resolucija merjenja prevodnosti (conductivity resolution): 0,001 – 1 |  |  |
|  | - natančnost merjenja prevodnosti (conductivity accuracy): ± 0,5 % |  |  |
|  | - temperaturno merilno območje (temperature measurement range): -30 – 130 °C |  |  |
|  | - resolucija merjenja temperature (temperature resolution): 0,1 °C |  |  |
|  | - natančnost merjenja temperature (temperature accuracy): ± 0,1 °C |  |  |
|  | - Možnost izbire končne točke: avtomatsko, ročno, časovno (choice of endpoint format (automatic, manual, timed)). |  |  |
|  | - Možnost izbire referenčne temperature (choice of reference temperature). |  |  |
|  | - Možnost izbire kompenzacije temperature: linearno, ne-linearno, brez, čista voda (choice of temperature compensation: linear, non-linear, off, pure water). |  |  |
|  | - Serijske meritve z uporabniško nastavljivimi časovnimi intervali (serial measurements with user-configurable time interval). |  |  |
|  | - Kalibracijske točke (calibration points): 1 |  |  |
|  | - Možnost ročnega vnosa konstante celice (manual input of cell constant). |  |  |
|  | - Prikaz konstante celice (display of cell constant). |  |  |
|  | - Kalibracijski opomnik (calibration remider). |  |  |
|  | - PIN zaščita za vpis, izbris podatkov in sistemskih nastavitev (PIN protection for login, deletion of data and system settings) |  |  |
|  | - zaslon (display): TFT |  |  |
|  | - priključek za prevodnost (conductivity connector): mini-DIN |  |  |
|  | - priključek za temperaturo (temperature connector): mini-DIN |  |  |
|  | - priključek za digitalno sondo (digital probe connector): mini-LTW |  |  |
|  | - priključek za komunikacijo (comunication connector): RS232, USB-A, USB-B |  |  |
|  | - priključek za mešalo (stirrer connector): mini-DIN |  |  |
|  | - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku (the installation and at least 3 hours of training for 3 users at the location of the installation of the instrument must be provided and instructions for use in Slovenian or English must provided) |  |  |
|  | - Ponudnik mora zagotaviti servis z izšolanim serviserjem (service with a trained servicer must be available). |  |  |
|  | - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti (the warranty period must be at least two (2) years). |  |  |
| 1 komplet | - Merilnik in sonda za merjenje raztopljenega CO2 (Meter and probe for measurement of dissolved CO2) z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - merilno območje (mesuring range): 10 – 1000 mbar pCO2 |  |  |
|  | - natačnost (accuracy): ± 10 % (pCO2 10 – 900 mbar), ± (pCO2 ˃ 900 mbar) |  |  |
|  | - odzivni čas: 90 % končne vrednosti ˂ 120 s pri 25 °C (response time: 90 % of end value ˂ 120 s at 25 °C |  |  |
|  | - merilni princip (masuring range): potenciometrično (Severinghaus) |  |  |
|  | - priključek (cable connection): ISM: K8S |  |  |
|  | - Procesni priključek (process connection): Pg 13,5 |  |  |
|  | - ohišje sonde iz nerjavnega jekla (stainless steel sensor body) |  |  |
|  | - membrana iz silikona (silicone membrane) |  |  |
|  | - avtomatska kompenzacija temperature (automatic temperature compensation) |  |  |
|  | - digitalni temperaturni sensor (digital temperature sensor) |  |  |
|  | - temperaturno merilno območje (temperature measuring range): 0 – 60 °C |  |  |
|  | - možnost parne sterilizacije in avtoklaviranja (possibility of steam sterilization and autoclaving) |  |  |
|  | - delovni tlak (operating pressure): 0,2 – 2 bar |  |  |
|  | - koncentracijsko merilno območje (concentration measurement range): 0 – 5000 mg/L |  |  |
|  | - natačnost merjenja koncetracije (concentration measurement accuracy): ± 1 decimalno mesto (digit) |  |  |
|  | - resolucija merjenja koncentracije (concentration measurement resolution): auto/0,001/0,01/0,1/1 |  |  |
|  | - mV območje (range): -1500 – 1500 mV |  |  |
|  | - mV resolucija (resolution): auto/0,001/0,01/0,1/1 |  |  |
|  | - mV natačnost (accuracy): ± 1 decimalno mesto (digit) |  |  |
|  | - skupno tlačno merilno območje (total measurement range): 0 – 4000 mbar |  |  |
|  | - temperaturno merilno območje (temperature measurement range): -30 – 150 °C |  |  |
|  | - resolucija merjenja temperature (T resolution): auto/0,001/0,01/0,1/1 |  |  |
|  | - natančnost merjenja temperature (T accuracy): ± 1 decimalno mesto (digit) |  |  |
|  | - Možnost shranjevanja podatkov na USB (possibility of data logging and storage on USB). |  |  |
|  | - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku (the installation and at least 3 hours of training for 3 users at the location of the installation of the instrument must be provided and instructions for use in Slovenian or English must provided) |  |  |
|  | - Ponudnik mora zagotaviti servis z izšolanim serviserjem (service with a trained servicer must be available). |  |  |
|  | - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti (the warranty period must be at least two (2) years). |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.