Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Podporni sistem za pretočne katalitske tehnologije in karakterizacijo za krožno gospodarstvo

Ime sklopa: SKLOP 2: Sistem TGA-DSC za čiste vzorce

Oznaka javnega naročila: 302/37 – RIUM19-FKKT01/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Podporni sistem za pretočne katalitske tehnologije in karakterizacijo za krožno gospodarstvo« za SKLOP 2: Sistem TGA-DSC za čiste vzorce, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1 komplet | - Aparat za termogravimetrično analizo (TGA) z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Temperaturno območje meritve: sobna temperatura – 1100 °C ali več |  |  |
|  | - Temperaturna točnost: ± 1 K |  |  |
|  | - Temperaturna natančnost: ± 0.6 K |  |  |
|  | - Hitrost segrevanja: največja vsaj 150 K/min, najmanjša 0.02K/min |  |  |
|  | - Čas ohlajanja: maksimalno 25 min (1100 °C – 100 °C) |  |  |
|  | - Tehtalno območje vgrajene tehtnice: do 5.1 g |  |  |
|  | - Razdelek tehtnice (resolucija): 0.1 μg |  |  |
|  | - Točnost tehtanja 0.005 % |  |  |
|  | - Natančnost tehtanja 0.0025% |  |  |
|  | - Hitrost zajemanja podatkov: min. 10 podatkovnih točk/s |  |  |
|  | - Volumen vzorca: instrument omogoča meritve v različnih lončkih z volumni 20 - 900 μL |  |  |
|  | - Horizontalna namestitev pečice in tehtnice za odpravo dejavnikov povezanimi z vplivi plovnosti, kar odpravlja potrebo po slepi meritvi |  |  |
|  | - Možnost meritev v različnih atmosferah z vgrajeno regulacijo pretoka |  |  |
|  | - Možnost meritev v vakuumu |  |  |
|  | - Modularna zgradba, ki omogoča morebitne nadgradnje v prihodnosti |  |  |
|  | - Možnost namestitve menjalca vzorcev (autosampler) v prihodnosti |  |  |
|  | - Možnost namestitve menjalca vzorcev (autosampler) v prihodnosti |  |  |
|  | - Možnost namestitve menjalca vzorcev (autosampler) v prihodnosti |  |  |
|  | - Možnost povezljivosti z drugimi tehnikami kot so: MS, FTIR ali GC/MS |  |  |
|  | - Kompatibilnost z aparatom DSC |  |  |
|  | - Inštrument je računalniško podprt in je voden preko ustrezne programske opreme |  |  |
|  | - Programska oprema ima vse potrebne vgrajene elemente za izvedbo meritev in evaluacijo |  |  |
|  | - Programska oprema omogoča simultano delo več različnih modulov hkrati (TGA, DSC, TMA, DMA) |  |  |
|  | - Programska oprema ima vgrajene elemente za enostavno umerjanje različnih parametrov (T, entalpija, hitrost segrevanja) |  |  |
|  | - Pri dobavi instrumenta je vključena tudi dobava ustreznega računalnika, z naloženo programsko opremo, in minimalnimi zmogljivostmi: 8 GB RAM, trdi disk 256 GB, 8x USB priključek, monitor min 60 cm, ločljivost 1920 x 1080 slikovne pike |  |  |
|  | - Ob dobavi dobaviti lončke za izvedbo meritev (vsaj 100 kosov) in standarde za umerjanje instrumenta |  |  |
|  | - Dobavitelj pri dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku |  |  |
|  | - Dobavitelj ima zagotovljen servis za dobavljen tip instrumenta |  |  |
|  | - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |  |  |
| 1 komplet | - Aparat za diferencialno dinamično kalorimetrijo (DSC) z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Temperaturno območje meritve: od -85 °C do 700 °C |  |  |
|  | - Temperaturna točnost: ± 0.2 K |  |  |
|  | - temperaturna natančnost: ± 0.02 K |  |  |
|  | - Temperaturna resolucija pečice: 0.00006 K |  |  |
|  | - Hitrost segrevanja: 0.02 do 300 K/min (od sobne T do 700 °C) |  |  |
|  | - Hitrost hlajenja: 0.02 do 50 K/min (čas 9 min od 700 °C do 100 °C) |  |  |
|  | - Vgrajen keramični senzor: število termočlenov 56 |  |  |
|  | - Časovna konstanta: 1.8 s |  |  |
|  | - Merilno področje: pri 100 °C ± 350 mW; pri 700 °C ± 200 mW |  |  |
|  | - Resolucija: 0.04 mikroW |  |  |
|  | - Dgitalna resolucija: 16.8 milijonov točk |  |  |
|  | - Hitrost zajemanja podatkov: 50 vrednosti/sekundo |  |  |
|  | - Pečica narejena iz srebra, senzor iz keramike s termočleni Au-AuPd |  |  |
|  | - Odpiranje pečice: avtomatsko s pritiskom na tipko |  |  |
|  | - Instrument omogoča merjenje vzorcev volumnov v lončkih od 20 do 900 mikroL |  |  |
|  | - Instrument omogoča uporabo menjalca vzorcev (za najmanj 34 vzorcev) |  |  |
|  | - Instrument omogoča uporabo različnih metod z različnimi tipi lončkov |  |  |
|  | - Instrument omogoča uporabo kamere za snemanje vzorcev, sistem za proženje fotokalorimetričnih meritev |  |  |
|  | - Instrument ima možnost zamenjavo senzorja s strani uporabnika za uporabo v mikro področju (mikro kalorimetrija) |  |  |
|  | - Instrument ima možnost avtomatskega prepihovanja z različnimi atmosferami ki se nastavljajo preko programa na računalniku |  |  |
|  | - Instrument je računalniško podprt in je voden preko ustrezne programske opreme |  |  |
|  | - Programska oprema ima vse potrebne vgrajene elemente za izvedbo meritev in evaluacijo |  |  |
|  | - Programska oprema omogoča simultano delo več različnih modulov hkrati (TGA, DSC, TMA, DMA) |  |  |
|  | - Programska oprema ima vgrajene elemente za enostavno umerjanje različnih parametrov (T, entalpija, hitrost segrevanja) |  |  |
|  | - Pri dobavi instrumenta je vključena tudi dobava ustreznega računalnika, z naloženo programsko opremo, in minimalnimi zmogljivostmi: 8 GB RAM, trdi disk 256 GB, 8x USB priključek, monitor min 60 cm, ločljivost 1920 x 1080 slikovne pike |  |  |
|  | - Ob dobavi dobaviti lončke za izvedbo meritev (vsaj 100 kosov) in standarde za umerjanje instrumenta |  |  |
|  | - Dobavitelj pri dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku |  |  |
|  | - Dobavitelj ima zagotovljen servis za dobavljen tip instrumenta |  |  |
|  | - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.