Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Podporni sistem za pretočne katalitske tehnologije in karakterizacijo za krožno gospodarstvo

Ime sklopa: SKLOP 3: Membrane - Elektrokinetični analizator

Oznaka javnega naročila: 302/37 – RIUM19-FKKT01/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Podporni sistem za pretočne katalitske tehnologije in karakterizacijo za krožno gospodarstvo« za SKLOP 3: Membrane - Elektrokinetični analizator, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1 komplet | - Membrane - Elektrokinetični analizator, z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Elektrokinetični analizator za določanje zeta potenciala na površini trdnih vzorcev mora temeljiti na meritvah pretočnega potenciala oz. pretočnega toka in mora vključevati: - Instrument z integrirano titracijsko enoto - Avtomatski nadzor tlaka za meritve spremljanja kinetike adsorpcije - Elektodo za merjene pH in prevodnosti Instrument mora imeti naslednje tehnološke lastnosti: - kompaktna izvedba, - avtomatska prepoznava tipa merilne celice, - enostavna programska oprema in avtomatsko shranjevanje .CSV in .XLSX datotek, - avtomatska določitev izoelektrične točke vzorca, - resolucija: 1 točka vsake 140 ms, - doseganje tlakov (do 4 bar) za analitiko močno stisnjenih vzorcev, - možna uporaba 200 mL elektrolita, - omogočena namestitev merilne celice za keramične membrane. - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. |  |  |
|  | - Set Ag/AgCl ali zlatih elektrod Vsebuje dve elektrodi: Ag/AgCl elektrodi ali zlati elektrodi |  |  |
|  | - Cilindrična merilna celica za vzorce vlaken in praškaste vzorce Merilna celica za vlakna, tkanine, netkani material, granule, praškaste vzorce (velikost delcev 25 m) vključuje: - Cilindrična merilna celica - Nosilci vzorca za praškaste materiale - Set filtrirnih diskov (25 m mesh) - Set rezervnih tesnil |  |  |
|  | - Merilna celica z nastavljivo režo za 14 mm diske - Merilna celica za diske za premer vzorcev 14 mm in max. debelino vzorca 2 mm vključuje: - Merilna celica z nastavljivo režo za 14 mm diske - Dvostranski samolepilni trak za nameščanje vzorcev - Set rezervnih tesnil - Orodje za prebijanje za 14 mm diske |  |  |
|  | - Delovna postaja z monitorjem Delovna postaja z monitorjem mora vključevati operacijsko programsko opremo, razvito za elektrokinetični analizator, ki bo služila za spremljanje in beleženje podatkov. |  |  |
|  | - Merilna celica z nastavljivo režo za ravne vzorce dimenzij 10 mm x 20 mm - Merilna celica z nastavljivo režo za ravne vzorce dimenzij 10 mm x 20 mm in debeline max. 2 mm vključuje: - Merilna celica z nastavljivo režo za ravne vzorce dimenzij 10 mm x 20 mm - Dvostranski samolepilni trak za nameščanje vzorcev - Set rezervnih tesnil - Orodje za prebijanje za vzorce dimenzij 10 mm x 20 mm |  |  |
|  | - Merilna celica za keramične membrane 30 mm - Merilna celica za tubularne keramične mikrofiltracijske membrane: - Enokanalne membrane: zunanji premer 13 mm, dolžina 100 mm - Večkanalne membrane: zunanji premer 30 mm, dolžina 100 mm |  |  |
|  | - Inštalacija instrumenta Instrument mora biti inštaliran s strani proizvajalca na lokaciji UM FKKT. Slednji mora izvesti demonstracijo meritve in predati osnovna navodila za rokovanje z instrumentom v slovenskem ali angleškem jeziku. Garancija instrumenta mora biti vsaj tri (3) leta. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.