Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Podporni sistem za pretočne katalitske tehnologije in karakterizacijo za krožno gospodarstvo

Ime sklopa: SKLOP 5: Reaktorji

Oznaka javnega naročila: 302/37 – RIUM19-FKKT01/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Podporni sistem za pretočne katalitske tehnologije in karakterizacijo za krožno gospodarstvo« za SKLOP 5: Reaktorji in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 2 kompleta | - Skupna enota – podnožje za reaktorje |  |  |
|  | - Samostojno stoječa laboratorijska enota mora biti namenjena kot podstavek za 3 različne reaktorje: šaržnega, cevnega in mešalnega pretočnega. |  |  |
|  | - Podnožje mora imeti peristaltične črpalke za nemoteno črpanje reaktantov v reaktorje z možnim pretokom od 0-220 mL/min. |  |  |
|  | - Enota mora vsebovati PID temperaturno regulacijo tople vode za uravnavanje temperature v reaktorju. |  |  |
|  | - Enota mora imeti instrumente za merjenje temperature in prevodnosti. Dva termočlena naj bosta “K” tipa. |  |  |
|  | - Senzor prevodnosti mora imeti dve območji meritev. Programska oprema naj vsebuje algoritem, ki za določeno reakcijo povezuje presnovo in električno prevodnost. |  |  |
|  | - Enota mora imeti prostor za dve 2,5 L posodi za shranjevanje reaktantov in še dve za dve 2,5 L posodi za druge kemikalije. |  |  |
|  | - Enota mora biti v celoti računalniško vodena, omogočati pa mora tudi uporabo programske opreme uporabnika. |  |  |
|  | - Programska oprema mora omogočati spreminjanje pretokov, temperature tople vode v plašču reaktorjev, uporabo PID kontrolne zanke za zagotavljanje stabilne temperature, vklop/izklop črpalke za toplo vodo, regulacijo hitrosti mešanja v reaktorjih. |  |  |
|  | - Potrebni električni priključek: 220-240V/50HZ. |  |  |
|  | - Moč naprave: minimalno 10 A oz. 2,2 kW. |  |  |
|  | - Priključna moč: 10 A. |  |  |
|  | - Senzor prevodnosti mora imeti dve območji meritev. Programska oprema naj vsebuje algoritem, ki za določeno reakcijo povezuje presnovo in električno prevodnost. |  |  |
|  | - Enota mora imeti prostor za dve 2,5 L posodi za shranjevanje reaktantov in še dve za dve 2,5 L posodi za druge kemikalije. |  |  |
|  | - Enota mora biti v celoti računalniško vodena, omogočati pa mora tudi uporabo programske opreme uporabnika. |  |  |
|  | - Programska oprema mora omogočati spreminjanje pretokov, temperature tople vode v plašču reaktorjev, uporabo PID kontrolne zanke za zagotavljanje stabilne temperature, vklop/izklop črpalke za toplo vodo, regulacijo hitrosti mešanja v reaktorjih. |  |  |
|  | - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. |  |  |
|  | - Potrebni električni priključek: 220-240V/50HZ. |  |  |
|  | - Moč naprave: minimalno 10 A oz. 2,2 kW. |  |  |
|  | - Priključna moč: 10 A. |  |  |
|  | - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |  |  |
| 1 komplet | - Šaržni reaktor |  |  |
|  | - Reaktor mora biti izveden tako, da je kompatibilen s skupno enoto (podnožjem), preko katere poteka računalniško vodenje procesa. |  |  |
|  | - Omogočiti mora meritve, na osnovi katerih se lahko določijo reakcijske konstante, vpliv koncentracije reaktantov na reakcijsko hitrost, vpliv temperature na presnovo, vpliv spreminjanja temperature eksotermne reakcije na adiabatno obratovanje. |  |  |
|  | - Reaktor mora imeti volumen 1 L. |  |  |
|  | - Posoda mora imeti plašč za prehod tople in mrzle vode. |  |  |
|  | - Mešalo mora imeti možnost obratovanja pri različnih obratih. |  |  |
|  | - Reaktor mora biti steklen. |  |  |
|  | - V primerih adiabatnih reakcij, mora reaktor omogočati možnost uporabe barvila, preko katerega se bo lahko sledila hitrost reakcije (sprememba barve kot odziv na različne stopnje presnove). |  |  |
|  | - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. |  |  |
|  | - Potrebni električni priključek: 220-240V/50HZ. |  |  |
|  | - Moč naprave: minimalno 10A oz. 2,2kW |  |  |
|  | - Napajanje preko skupne enote. |  |  |
|  | - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |  |  |
| 1 komplet | - Kontinuirni mešalni reaktor |  |  |
|  | - Reaktor mora biti konstruiran tako, da je kompatibilen s skupno enoto (podnožjem), preko katere poteka računalniško vodenje procesa. |  |  |
|  | - Aparat mora biti pomanjšana verzija industrijskega kontinuirnega mešalnega reaktorja. Izvedba mora omogočati tudi šaržno obratovanje. |  |  |
|  | - Reaktorska posoda mora imeti nastavljiv volumen med 0,4 in 1,5 L. |  |  |
|  | - Temperaturni senzor in senzor za prevodnost, ki sta povezana s skupno enoto, morata biti nameščena v reaktorju |  |  |
|  | - Za temperaturno regulacijo mora biti uporabljena grelno/hladilna kača iz nerjavnega jekla. Vir pogonskih sredstev (topla voda/mrzla voda) mora biti iz skupne enote. |  |  |
|  | - Mešalo mora imeti možnost regulacije hitrosti obratov, za boljše mešanje morajo biti dodane še odstranjive pregrade. |  |  |
|  | - Reaktor mora omogočtia stopnične spremembe vhoda z namenom ocene porazdelitve bivalnih časov. |  |  |
|  | - Reaktor mora biti izdelan iz borosilikatnega stekla in PVC s premičnimi pregradami. |  |  |
|  | - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. |  |  |
|  | - Potrebni električni priključek: 220-240V/50HZ. |  |  |
|  | - Moč naprave: minimalno 10A oz. 2,2kW. |  |  |
|  | - Napajanje preko skupne enote. |  |  |
|  | - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |  |  |
| 1 komplet | - Cevni reaktor |  |  |
|  | - Reaktor mora biti konstruiran tako, da je kompatibilen s skupno enoto (podnožjem), preko katere poteka računalniško vodenje procesa. |  |  |
|  | - Naprava z aksialno disperzijo mora omogočati karakterizacijo tokovnega režima in presnovo v stacionarnem stanju. |  |  |
|  | - Dolžina reaktorja mora biti do 1100 mm, z 1 L delovnega volumna. |  |  |
|  | - Steklena polnila v reaktorju morajo imeti premer 3 mm. |  |  |
|  | - Reaktorska kolona mora biti iz čistega akrila in pritrjena na okvir iz nerjavnega jekla. |  |  |
|  | - Pred vtokom v reaktor mora biti statično pred-mešalo, ki bo pripomoglo k izboljšanju porazdelitve tokov. |  |  |
|  | - Na okvirju reaktorja mora biti prostor za senzorja temperature in prevodnosti, vodena iz skupne enote. |  |  |
|  | - Za testiranje stopničnega ali impulznega markiranja reaktantov se mora uporabiti šest-vhodni injekcijski ventil. |  |  |
|  | - Naprava mora omogočati izvajanje eksperimentov z zaznamki in eksperimentov za spremljanje presnove. |  |  |
|  | - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. |  |  |
|  | - Potrebni električni priključek: 220-240 V/50 HZ. |  |  |
|  | - Moč naprave: minimalno 10 A oz. 2,2 kW. |  |  |
|  | - Napajanje preko skupne enote. |  |  |
|  | - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |  |  |
| 1 komplet | - Reaktor s fiksno in fluidizirano plastjo |  |  |
|  | - Z izvajanjem reakcije v tem aparatu mora biti omogočen prikaz tokov skozi fiksno ali skozi fluidizirano plast trdnih delcev. |  |  |
|  | - Sistem mora imeti 3 akrilne kolone, eno za obratovanje z vodo, dve za obratovanje z zrakom. |  |  |
|  | - Obvezna je natančna programska oprema. |  |  |
|  | - Pod aparatom mora biti podnožje iz ABS-a. V njem mora biti rezervoar s črpalko za vodo in elektronskim merilcem pretoka |  |  |
|  | - Aparat mora imeti 2 tlačna regulatorja za uravnavanje pretoka zraka skozi kolono. |  |  |
|  | - Tlačna senzorja za merjenje pretoka zraka morata biti na vrhu kolone. |  |  |
|  | - Za spremljanje padca tlaka v vseh treh kolonah je potreben diferencialni tlačni senzor. |  |  |
|  | - Vse meritve morajo biti vidne na prikazovalniku in možne za prenos na USB. |  |  |
|  | - Programska oprema mora omogočati risanje grafov. |  |  |
|  | - Programska oprema mora delovati na Windows-ih aktualnih verzij. |  |  |
|  | - Zagotovljen mora biti priključek za komprimiran zrak 50 L/min pri 2 bar (ali max 8 bar). |  |  |
|  | - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. |  |  |
|  | - Potrebni električni priključek: 220-240 V/50 HZ. |  |  |
|  | - Moč naprave: minimalno 10 A oz. 2,2 kW. |  |  |
|  | - Priključna moč: 3 A. |  |  |
|  | - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |  |  |
| 1 komplet | - Šaržni encimski reaktor |  |  |
|  | - Reaktorska enota mora omogočati določitev šaržne encimske kinetike (določanje Michaelis-Menteninih konstant, aktivnosti encimov z uporabo Michaelis-Mentenin-ega in Lineweaver-Burkovega grafa), faktorjev, ki vplivajo na encimsko kinetiko, razumevanje principov polarimetrije in Biot-Savart-ovega zakona, vpliv okoljski parametrov (pH in temperature) na aktivnost encima. |  |  |
|  | - Mešalo mora obratovati pri različnih hitrostih. |  |  |
|  | - Temperatura v reaktorju se mora vzdrževati z dvema grelnikoma in temperaturnim senzorjem, ki je v reaktorju. Vsi morajo biti povezani s PID regulatorjem. Vključene morajo biti varnostne zanke, ki preprečujejo aktivacijo grelnikov, ko v reaktorju ni dovolj tekočine ali ko je mešalo neaktivno. |  |  |
|  | - Naprava mora imeti kontinuirno zanko, ki jo poganja peristaltična črpalka, za vodenje tekočine iz reaktorja do cevnega toplotnega prenosnika, kjer se ohladi. Od tam mora skozi polarimeter, kjer se določa rotacijski kot polarizacijske svetlobe. To omogoča določitev koncentracije reaktantov in produktov. Potek reakcije se mora spremljati online s polarimetrijo. |  |  |
|  | - Na prikazovalniku morajo biti vidne vrednosti optične transmisije in rotacijskega kota. |  |  |
|  | - Programska oprema mora omogočati okno s procesno shemo in trenutnimi vrednostmi vodenih parametrov, risanje grafov. |  |  |
|  | - Okolje za programsko opremo mora biti Windows aktualnih verzij z USB vhodom. |  |  |
|  | - Reakcija mora potekati v posodi z mešanjem. Mešalo je porozna košara z imobiliziranim encimom. |  |  |
|  | - Zagotovljen mora biti polarimeter za določanje koncentracije produktov. |  |  |
|  | - Reaktor mora biti brezbarven. |  |  |
|  | - Obvezna je regulacija temperature. |  |  |
|  | - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. |  |  |
|  | - Potrebni električni priključek: 220-240 V/50 Hz. |  |  |
|  | - Moč naprave: minimalno 10 A oz 2,2 kW. |  |  |
|  | - Priključna moč: 10 A. |  |  |
|  | - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |  |  |
| 1 komplet | - Katalitski reaktor |  |  |
|  | - Rezultati, pridobljeni z eksperimenti v reaktorju, morajo omogočati določitev kinetike stacionarnega in nestacionarnega stanja. |  |  |
|  | - Izvedba mora omogočati primerjavo med delovanjem kemijskega katalizatorja (kationska smola) in biološkega katalizatorja (imobiliziran encim), določitev vpliva velikosti zrn katalizatorja na Thielejev modul in factor učinkovitosti, določitev vpliva pretoka, temperature in koncentracije napajalne zmesi na presnovo v stacionarnem stanju. |  |  |
|  | - Podnožje aparata mora biti iz ABS-a. |  |  |
|  | - Sistem mora vsebovati 3 kolone z nasutim slojem, napajalno črpalko, optični senzor in pretočni analizni sistem (flow injection analysis). |  |  |
|  | - V kolonah se mora temperatura vzdrževati preko oplaščenega sistema s toplo vodo. |  |  |
|  | - Zagotovljeni morajo biti ventili, ki omogočajo hiter preklop vtoka in iztoka iz ene kolone v drugo. |  |  |
|  | - Pretok napajalne zmesi mora biti med 0 in 15 mL/min. |  |  |
|  | - Črpalka za analitiko mora imeti pretok do 2,5 mL/min. |  |  |
|  | - Konzola mora imeti dva digitalna merilca. Prvi mora prikazovati temperaturo vode, ki kroži po plaščih kolon, drugi zaznava podatke optičnega senzorja, to je koncentracijo produktov. Odgovarjajoči signali morajo voditi do ustreznega prenosnika (ni predmet javnega naročila). |  |  |
|  | - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. |  |  |
|  | - Potrebni električni priključek: 220-240 V/50 HZ. |  |  |
|  | - Moč naprave: minimalno 10 A oz 2,2 kW. |  |  |
|  | - Priključna moč: 10 A. |  |  |
|  | - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |  |  |
| 1 komplet | - Aerobni reaktor |  |  |
|  | - Podatki, pridobljeni s poskusi v tem reaktorju, morajo biti uporabni za dejanski industrijski obrat, omogočati morajo določitev optimalnih obratovalnih temperatur, pretokov, razmerij, kontrolne kinetike, vpliva pH in koncentracije hranil na vtoku na učinkovitost čiščenja. |  |  |
|  | - Enota mora imeti dva identična reaktorja z volumnom 5 L, volumen polnila mora biti 4 L. |  |  |
|  | - Enota mora imeti dva identična zbiralnika plina z maksimalno kapaciteto 5 L. |  |  |
|  | - Podnožje aparata mora vsebovati posebno korito za morebitna razlitja in čiščenje. |  |  |
|  | - Reaktorja se lahko povežeta zaporedno ali vzporedno. |  |  |
|  | - Pretoki v reaktorja morajo biti vodeni s kalibrirano peristaltično črpalko in morajo biti med 0,2 do 7 L/d. |  |  |
|  | - Za vsak reaktor je predviden 200 W grelni plašč s PID vodenjem preko temperaturnega senzorja, ki je nameščen znotraj obeh reaktorjev. |  |  |
|  | - Temperaturna porazdelitev v obeh reaktorjih mora biti +/- 0,5 oC, temperatura v reaktorjih je lahko različna, vendar največ 55 oC. |  |  |
|  | - Posebni pokrov na reaktorjih mora omogočati konstanti tlak ves čas obratovanja. |  |  |
|  | - Na vseh ceveh so nepovratni ventili in posebni sifoni, ki morajo omogočati obratovanje obeh reaktorjev pri konstantnem volumnu brez vstopa zraka. |  |  |
|  | - Teža aparata do 50 kg. |  |  |
|  | - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. |  |  |
|  | - Potrebni električni priključek: 220-240 V/50 HZ. |  |  |
|  | - Moč naprave: minimalno 10 A oz. 2,2k W. |  |  |
|  | - Priključna moč: 10 A. |  |  |
|  | - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |  |  |
| 1 komplet | - Anaerobni reaktor |  |  |
|  | - Aparat mora biti namenjen študijam možnosti predelave odpadne vode z aktivnim blatom v laboratorijskem merilu. |  |  |
|  | - Aparat mora omogočati določanje stehiometrije in kinetike aerobne digestije, snovnega prenosa plin/tekoče, vpliva koncentracije substrata, pretoka zraka, temperature, pH, pomanjkanja hranil, pretoka odpadne vode na učinkovitost čiščenja. |  |  |
|  | - Podnožje aparata mora imeti posebno korito za morebitna razlitja in čiščenje. |  |  |
|  | - Volumen reaktorja mora biti 10 L. |  |  |
|  | - Cilindrična stena aparata mora biti iz poroznega plastičnega materiala, odstranljiva za čiščenje. |  |  |
|  | - Odpadna voda mora teči v reaktor preko peristaltične črpalke (0-30 min-1), kar odgovarja pretoku 0-40 L/d. |  |  |
|  | - Pretok se mora uravnavati s 10-stopenjskim potenciometrom. |  |  |
|  | - Zračni kompresor (240 V/120 V) mora obratovati v območju od (0-0,3 L/min). |  |  |
|  | - Temperatura reaktorja mora biti vzdrževana s PID regulatorjem v območju od sobne temperature do 35 oC. |  |  |
|  | - Za reaktor mora biti uporabljen potopni grelec 200 W. |  |  |
|  | - Potreben je pH meter. |  |  |
|  | - Merilec raztopljenega kisika mora imeti območje med 0-100 % nasičenja z 2 % odstopanjem. |  |  |
|  | - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. |  |  |
|  | - Potrebni električni priključek: 220-240 V/50 HZ. |  |  |
|  | - Moč naprave: minimalno 10A oz. 2,2kW. |  |  |
|  | - Priključna moč: 10 A. |  |  |
|  | - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.