Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Oznaka javnega naročila: 302/37 – RIUM19-FKKT01/2020

Tehnične specifikacije za podporni sistem za pretočne katalitske tehnologije in karakterizacijo za krožno gospodarstvo

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Sklopi 1: Senzorji

Predmet javnega naročila je komplet merilnikov s senzorji (instrument za In-Situ spremljanje kemijskih reakcij v MID - IR področju, merilnik prevodnosti in merilnik in sonda za merjenje raztopljenega CO2), ki bo omogočal enostavno zasledovanje poteka kemijskih in biokemijskih reakcij. S pripadajočo programsko opremo bo mogoče ovrednotiti reakcijsko kinetiko in mehanizem reakcij.

Sklop 2: Sistem TGA-DSC za čiste vzorce

Predmet javnega naročila je sistem TGA-DSC za čiste vzorce. Sistem je sestavljen iz dveh aparatov, ki sta priključena na isti procesor in isto programsko opremo, tako da dobljeni rezultati predstavljajo smiselno celoto. Termična analiza spada med osnovne postopke karakterizacije v anorganski in koordinacijski kemiji kot tudi v kemiji materialov (anorganski nanomateriali, polimeri, tekstilni materiali). Osnovni princip vsake termične analize je meritev ene ali večih fizikalnih lastnosti vzorca (masa, temperatura, dimenzije, optične lastnosti) v odvisnosti od temperature. Pri termogravimetrični analizi (TGA) spremljamo maso v odvisnosti od temperature, pri diferencialni dinamični kalorimetriji (DSC) pa merimo toplotni tok, potreben za izenačitev temperature med vzorcem in inertno referenco. Metodi sta komplementarni in skupaj dajeta pomembne informacije o termični obstojnosti vzorca, temperaturi in stopnjah razkroja, fizikalnih spremembah v vzorcu (tališče, fazni in steklasti prehodi, spremembe magnetnih lastnosti ipd.).

Sklopa 3 in 4: Membrane (Elektrokinetični analizator in TOC/TN analizator)

Predmet javnega naročila je oprema, namenjena za raziskave na področju proučevanja membranskih procesov za obdelavo pitnih, površinskih in odpadnih voda, in sicer gre za opremo za karakterizacijo membran (Elektrokinetični analizator za določanje zeta potenciala na površini trdnih vzorcev) in za analize vzorcev vod (TOC/TN analizator za merjenje skupnega organskega ogljika (TOC) in skupnega organskega dušika (TN) v tekočih vzorcih).

Sklop 5: Reaktorji

Predmet javnega naročila je dobava 9 tipov laboratorijskih reaktorjev, ki so uporabni za študije kemijskih in biokemijskih reakcij v šaržnem oziroma kontinuirnem načinu obratovanja, za izvajanje kataliziranih kemijskih oz. encimskih reakcij, biološkega aerobnega oz. anaerobnega čiščenja odpadnih voda vključno s programsko premo za njihovo delovanje.

- TEHNIČNE ZAHTEVE

Sklop 1: Senzorji

Instrument za In-Situ spremljanje kemijskih reakcij omogoča visoko kakovostno zbiranje podatkov v MID - IR področju, kar lahko uporabimo za opazovanje poteka reakcij, določanje reakcijske kinetike in mehanizma reakcij.

Merilnik prevodnosti je namenjen merjenju prevodnosti raztopin in reakcijskih mešanic v širokem razponu vrednosti prevodnosti.

Merilnik za merjenje raztopljenega CO2 je namenjen merjenju koncentracij raztopljenega CO2 v različnih raztopinah, fermentacijskem mediju in reakcijskih mešanicah v širokem razponu vrednosti koncentracij CO2.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | Instrument za In-Situ spremljanje kemijskih reakcij v MID - IR področju Instument for In-Situ analysis of chemical reactions in MID-IR area) - optično merilno območje (optical measurement range): od 800 do 4000 cm-1 - temperaturno merilno območje (temperature measurement range): -80 do 180 °C - Instrument mora biti kompakten in enostavno prenosljiv (the instrument must be compact and easily portable). - Za svoje delovanje ne potrebuje tekočega dušika (no liquid nitrogen is reqiured for the operation). - hlajenje detektorja (detector cooling): 4 stopenjsko TE MCT (4 stepwise TE MCT) - tip sonde (probe type): ATR - možnost uporabe diamantne ali silikonske sonde (possibility of using diamond or silicone probe) - Sonda mora biti narejena brez tesnil, da zagotavlja kemijsko odpornost v širokem temperaturnem in tlačnem področju (Probe must be gasket free, so that it is chemicaly resistant in wide temperature and pressure range). Materiali sonde, ki so v stiku z reakcijskim medijem so lahko: diamant, Hastelloy C-22, zlato (probe materials that are in contact with reaction media: diamond, Hastelloy C-22, gold). - SNR razmerje med signalom in šumom - tipično (signal to noise ratio - tipical): 3.500 : 1 - Sonda mora imeti vgrajen temperaturni člen za istočasno merjenje temperature (temperature sensor must be incorporated in the probe for simultaneous temperature measurement). - Sonda mora imeti vsaj 6 ali več refleksij (odbojev) za doseganje najboljše občutljivosti pri meritvah (the probe must have 6 or more reflections for maximum sensitivity of measurement). - Srebrov halid mora biti uporabljen kot optična tehnologija steklenih vlaken (Ag halide must be applied for optical technology of glass fibers). - občutljivost (aceton v toluenu) (sensitivity (acetone in toluene)): 0,10 % - stabilnost (stability): +/- 1 enota v 24 urah (+/- 1 unit in 24 h) - interferometer: Dual corner cube self-compensating - Programska oprema mora omogočati analizo reakcij (software must enable reaction profiling). - Omogočena mora biti uporaba kombiniranih algoritmov in zaznavanje funkcionalnih skupin ter avtomatsko obdelovanje podatkov in preračunavanje glavnih trendov med reakcijo (the use of combined algorithms and functional group detection and the automatic processing of data and the calculation of major trends during the reaction must be enabled). - Programska oprema mora omogočati enostavno integracijo podatkov iz drugih analiznih sistemov in obratno (the software must allow easy integration of data from other analytical systems and vice versa). - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku (the installation and at least 3 hours of training for 3 users at the location of the installation of the instrument must be provided and instructions for use in Slovenian or English must provided) - Ponudnik naj zagotavlja servis z izšolanim serviserjem (service with a trained servicer must be available). - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti (the warranty period must be at least two (2) years). |
| 1.2 | 2 | Merilnik prevodnosti (Conductivity meter) - Samostoječi instrument za merjenje prevodnosti s sondo z integriranim termočlenom (stand alone conductivity measurement instrument with probe with integrated thermocouple). - merilno območje prevodnosti (conductivity measurement range): 0,001 microS/cm – 1000 miliS/cm - resolucija merjenja prevodnosti (conductivity resolution): 0,001 – 1 - natančnost merjenja prevodnosti (conductivity accuracy): ± 0,5 % - temperaturno merilno območje (temperature measurement range): -30 – 130 °C - resolucija merjenja temperature (temperature resolution): 0,1 °C - natančnost merjenja temperature (temperature accuracy): ± 0,1 °C - Možnost izbire končne točke: avtomatsko, ročno, časovno (choice of endpoint format (automatic, manual, timed)). - Možnost izbire referenčne temperature (choice of reference temperature). - Možnost izbire kompenzacije temperature: linearno, ne-linearno, brez, čista voda (choice of temperature compensation: linear, non-linear, off, pure water). - Serijske meritve z uporabniško nastavljivimi časovnimi intervali (serial measurements with user-configurable time interval). - Kalibracijske točke (calibration points): 1 - Možnost ročnega vnosa konstante celice (manual input of cell constant). - Prikaz konstante celice (display of cell constant). - Kalibracijski opomnik (calibration remider). - PIN zaščita za vpis, izbris podatkov in sistemskih nastavitev (PIN protection for login, deletion of data and system settings) - zaslon (display): TFT - priključek za prevodnost (conductivity connector): mini-DIN - priključek za temperaturo (temperature connector): mini-DIN - priključek za digitalno sondo (digital probe connector): mini-LTW - priključek za komunikacijo (comunication connector): RS232, USB-A, USB-B - priključek za mešalo (stirrer connector): mini-DIN - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku (the installation and at least 3 hours of training for 3 users at the location of the installation of the instrument must be provided and instructions for use in Slovenian or English must provided) - Ponudnik mora zagotaviti servis z izšolanim serviserjem (service with a trained servicer must be available). - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti (the warranty period must be at least two (2) years). |
| 1.3 | 1 | Merilnik in sonda za merjenje raztopljenega CO2 (Meter and probe for measurement of dissolved CO2) - merilno območje (mesuring range): 10 – 1000 mbar pCO2 - natačnost (accuracy): ± 10 % (pCO2 10 – 900 mbar), ± (pCO2 ˃ 900 mbar) - odzivni čas: 90 % končne vrednosti ˂ 120 s pri 25 °C (response time: 90 % of end value ˂ 120 s at 25 °C - merilni princip (masuring range): potenciometrično (Severinghaus) - priključek (cable connection): ISM: K8S - procesni priključek (process connection): Pg 13,5 - ohišje sonde iz nerjavnega jekla (stainless steel sensor body) - membrana iz silikona (silicone membrane) - avtomatska kompenzacija temperature (automatic temperature compensation) - digitalni temperaturni sensor (digital temperature sensor) - temperaturno merilno območje (temperature measuring range): 0 – 60 °C - možnost parne sterilizacije in avtoklaviranja (possibility of steam sterilization and autoclaving) - delovni tlak (operating pressure): 0,2 – 2 bar - koncentracijsko merilno območje (concentration measurement range): 0 – 5000 mg/L - natačnost merjenja koncetracije (concentration measurement accuracy): ± 1 decimalno mesto (digit) - resolucija merjenja koncentracije (concentration measurement resolution): auto/0,001/0,01/0,1/1 - mV območje (range): -1500 – 1500 mV - mV resolucija (resolution): auto/0,001/0,01/0,1/1 - mV natačnost (accuracy): ± 1 decimalno mesto (digit) - skupno tlačno merilno območje (total measurement range): 0 – 4000 mbar - temperaturno merilno območje (temperature measurement range): -30 – 150 °C - resolucija merjenja temperature (T resolution): auto/0,001/0,01/0,1/1 - natančnost merjenja temperature (T accuracy): ± 1 decimalno mesto (digit) - možnost shranjevanja podatkov na USB (possibility of data logging and storage on USB). - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku (the installation and at least 3 hours of training for 3 users at the location of the installation of the instrument must be provided and instructions for use in Slovenian or English must provided) - Ponudnik mora zagotaviti servis z izšolanim serviserjem (service with a trained servicer must be available). - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti (the warranty period must be at least two (2) years). |

Sklop 2: Sistem TGA-DSC za čiste vzorce

Sistem TGA-DSC je sestavljen iz dveh aparatov, od katerih TGA meri spremembo mase vzorca v odvisnosti od temperature, DSC pa razliko v toplotnem toku med vzorcem in referenco iz inertnega materiala. Za uspešno delo je potrebna možnost meritev v različnih atmosferah (statični zrak, pretok zraka, kisik, inertna atmosfera, vakuum), široko temperaturno območje meritve, možnost uporabe merilnih lončkov iz različnih materialov ter maksimalna točnost in natančnost pri meritvi temperatur, mase in toplotnega toka.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1 | Aparat za termogravimetrično analizo (TGA) - Temperaturno območje meritve: sobna temperatura – 1100 °C ali več - Temperaturna točnost: ± 1 K - Temperaturna natančnost: ± 0.6 K - Hitrost segrevanja: največja vsaj 150 K/min, najmanjša 0.02K/min - Čas ohlajanja: maksimalno 25 min (1100 °C – 100 °C) - Tehtalno območje vgrajene tehtnice: do 5.1 g - Razdelek tehtnice (resolucija): 0.1 μg - Točnost tehtanja: 0.005 % - Natančnost tehtanja: 0.0025% - Hitrost zajemanja podatkov: min. 10 podatkovnih točk/s - Volumen vzorca: instrument omogoča meritve v različnih lončkih z volumni 20 - 900 μL - Horizontalna namestitev pečice in tehtnice za odpravo dejavnikov povezanimi z vplivi plovnosti, kar odpravlja potrebo po slepi meritvi - Možnost meritev v različnih atmosferah z vgrajeno regulacijo pretoka - Možnost meritev v vakuumu - Modularna zgradba, ki omogoča morebitne nadgradnje v prihodnosti - Možnost namestitve menjalca vzorcev (autosampler) v prihodnosti - Možnost povezljivosti z drugimi tehnikami kot so: MS, FTIR ali GC/MS - Kompatibilnost z aparatom DSC - Instrument je računalniško podprt in je voden preko ustrezne programske opreme - Programska oprema ima vse potrebne vgrajene elemente za izvedbo meritev in evaluacijo - Programska oprema omogoča simultano delo več različnih modulov hkrati (TGA, DSC, TMA, DMA) - Programska oprema ima vgrajene elemente za enostavno umerjanje različnih parametrov (T, entalpija, hitrost segrevanja) - Pri dobavi instrumenta je vključena tudi dobava ustreznega računalnika, z naloženo programsko opremo, in minimalnimi zmogljivostmi: 8 GB RAM, trdi disk 256 GB, 8x USB priključek, monitor min 60 cm, ločljivost 1920 x 1080 slikovne pike - Ob dobavi dobaviti lončke za izvedbo meritev (vsaj 100 kosov) in standarde za umerjanje instrumenta - Dobavitelj pri dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku - Dobavitelj ima zagotovljen servis za dobavljen tip instrumenta - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |

| 2.2 | 1 | Aparat za diferencialno dinamično kalorimetrijo (DSC) - Temperaturno območje meritve: od -85 °C do 700 °C - Temperaturna točnost: ± 0.2 K - temperaturna natančnost: ± 0.02 K - Temperaturna resolucija pečice: 0.00006 K - Hitrost segrevanja: 0.02 do 300 K/min (od sobne T do 700 °C) - Hitrost hlajenja: 0.02 do 50 K/min (čas 9 min od 700 °C do 100 °C) - Vgrajen keramični senzor: število termočlenov 56 - Časovna konstanta: 1.8 s - Merilno področje: pri 100 °C ± 350 mW; pri 700 °C ± 200 mW - Resolucija: 0.04 mikroW - Dgitalna resolucija: 16.8 milijonov točk - Hitrost zajemanja podatkov: 50 vrednosti/sekundo - Pečica narejena iz srebra, senzor iz keramike s termočleni Au-AuPd - Odpiranje pečice: avtomatsko s pritiskom na tipko - Instrument omogoča merjenje vzorcev volumnov v lončkih od 20 do 900 mikroL - Instrument omogoča uporabo menjalca vzorcev (za najmanj 34 vzorcev) - Instrument omogoča uporabo različnih metod z različnimi tipi lončkov - Instrument omogoča uporabo kamere za snemanje vzorcev, sistem za proženje fotokalorimetričnih meritev - Instrument ima možnost zamenjavo senzorja s strani uporabnika za uporabo v mikro področju (mikro kalorimetrija) - Instrument ima možnost avtomatskega prepihovanja z različnimi atmosferami ki se nastavljajo preko programa na računalniku - Instrument je računalniško podprt in je voden preko ustrezne programske opreme - Programska oprema ima vse potrebne vgrajene elemente za izvedbo meritev in evaluacijo - Programska oprema omogoča simultano delo več različnih modulov hkrati (TGA, DSC, TMA, DMA) - Programska oprema ima vgrajene elemente za enostavno umerjanje različnih parametrov (T, entalpija, hitrost segrevanja) - Pri dobavi instrumenta je vključena tudi dobava ustreznega računalnika, z naloženo programsko opremo, in minimalnimi zmogljivostmi: 8 GB RAM, trdi disk 256 GB, 8x USB priključek, monitor min 60 cm, ločljivost 1920 x 1080 slikovne pike - Ob dobavi dobaviti lončke za izvedbo meritev (vsaj 100 kosov) in standarde za umerjanje instrumenta - Dobavitelj pri dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku - Dobavitelj ima zagotovljen servis za dobavljen tip instrumenta - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |
| --- | --- | --- |

Sklop 3: Membrane - Elektrokinetični analizator

Sistem za karakterizacijo trdnih površin oz. za določanje zeta potenciala na makroskopskih (planarnih) površinah, kot so membrane, vlakna, makro in mikroskopski delci mora biti model 3. generacije instrumentov, ki ima avtomatsko titracijsko enoto za določitev izoelektrične točke ter za študije adsorbcije molekul na površino.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | Elektrokinetični analizator za določanje zeta potenciala na površini trdnih vzorcev mora temeljiti na meritvah pretočnega potenciala oz. pretočnega toka in mora vključevati: - Instrument z integrirano titracijsko enoto - Avtomatski nadzor tlaka za meritve spremljanja kinetike adsorpcije - Elektodo za merjene pH in prevodnosti Instrument mora imeti naslednje tehnološke lastnosti: - kompaktna izvedba, - avtomatska prepoznava tipa merilne celice, - enostavna programska oprema in avtomatsko shranjevanje .CSV in .XLSX datotek, - avtomatska določitev izoelektrične točke vzorca, - resolucija: 1 točka vsake 140 ms, - doseganje tlakov (do 4 bar) za analitiko močno stisnjenih vzorcev, - možna uporaba 200 mL elektrolita, - omogočena namestitev merilne celice za keramične membrane. - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. |
| 3.2 | 1 | Set Ag/AgCl ali zlatih elektrod Vsebuje dve elektrodi: Ag/AgCl elektrodi ali zlati elektrodi |
| 3.3 | 1 | Cilindrična merilna celica za vzorce vlaken in praškaste vzorce Merilna celica za vlakna, tkanine, netkani material, granule, praškaste vzorce (velikost delcev 25 m) vključuje: - Cilindrična merilna celica - Nosilci vzorca za praškaste materiale - Set filtrirnih diskov (25 m mesh) - Set rezervnih tesnil |
| 3.4 | 1 | Merilna celica z nastavljivo režo za 14 mm diske Merilna celica za diske za premer vzorcev 14 mm in max. debelino vzorca 2 mm vključuje: - Merilna celica z nastavljivo režo za 14 mm diske - Dvostranski samolepilni trak za nameščanje vzorcev - Set rezervnih tesnil - Orodje za prebijanje za 14 mm diske |
| 3.5 | 1 | Delovna postaja z monitorjem Delovna postaja z monitorjem mora služiti za spremljanje in beleženje podatkov preko točno določene programske opreme, razvite za elektrokinetični analizator. |
| 3.6 | 1 | Merilna celica z nastavljivo režo za ravne vzorce dimenzij 10 mm x 20 mm Merilna celica z nastavljivo režo za ravne vzorce dimenzij 10 mm x 20 mm in debeline max. 2 mm vključuje: - Merilna celica z nastavljivo režo za ravne vzorce dimenzij 10 mm x 20 mm - Dvostranski samolepilni trak za nameščanje vzorcev - Set rezervnih tesnil - Orodje za prebijanje za vzorce dimenzij 10 mm x 20 mm |
| 3.7 | 1 | Merilna celica za keramične membrane 30 mm Merilna celica za tubularne keramične mikrofiltracijske membrane: - Enokanalne membrane: zunanji premer 13 mm, dolžina 100 mm - Večkanalne membrane: zunanji premer 30 mm, dolžina 100 mm |
| 3.8 | 1 | Inštalacija instrumenta Instrument mora biti inštaliran s strani proizvajalca na lokaciji UM FKKT. Slednji mora izvesti demonstracijo meritve in predati osnovna navodila za rokovanje z instrumentom v slovenskem ali angleškem jeziku. Garancija instrumenta mora biti vsaj tri (3) leta. |

Sklop 4: Membrane - TOC/TN analizator

Inštrument za merjenje skupnega organskega ogljika (TOC) in skupnega organskega dušika (TN) v tekočih vzorcih z uporabo visoko-temperaturnega katalitskega zgorevanja. Analizator za skupni dušik uporablja detektor skupnega dušika ND25. Skupni dušik je mogoče izmeriti v razponu od nizkih ravni ppb do visokih ppm z visoko natančnostjo v kratkem času analize z uporabo kemiluminiscence (CLD). Vzorec se vbrizga v visokotemperaturno peč, kjer katalitično zgori pri 850 °C. Oksidativna piroliza povzroči, da se kemično vezani dušik pretvori v dušikov oksid, ki ga izmerimo s CLD.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 1 | TOC/TN analizator - Sistem omogoča analizo celotnega ogljika (TC), skupnega anorganskega ogljika (TIC), skupnega organskega ogljika (TOC), raztopljenega organskega ogljika (DOC) in ne(čisti) ogljik (NPOC-"non-purgeable organic carbon"). - Sistem deluje na osnovi visokotemperaturnega katalitičnega zgorevanje z infrardečo detekcijo (NDIR). - Omogočena mora biti uporaba za vzorce pitnih, površinskih, morskih, industrijskih in hladilnih vod. - Za večje število vzorcev mora biti omogočen vnos vzorca z avtomatiziranim vrtljivim vratom. - Merilno območje: do 25.000 mg/l C - Meja zaznavanja: 0,05 mg/l C - Čas analize: 3 minute za TC ali TIC - Prostornina injiciranja: 10-250 μl - Velikosti delcev: največ 450 μm (neobvezno 800 μm) - Temperatura peči: do 950°C - Sistem mora imeti vgrajene alarme za pretok plina, temperatura peči in temperatura hladilnika. - Programska oprema mora omogočati obdelavo podatkov in sicer preko izračuna površine ter več točkovno linearno regresijo, samodejno izključitev rezultatov, statistiko, urejanje tabel, samodejni zagon in zaustavitev, skladen z 21 CFR 11. - Uporabljen plin naj bo CO2- sintetičen ali zrak ničelne stopnje (zero grade), pri 200 ml/min 150 kPa - Potrebne moči: 100 - 120 V, 220 - 240 V, 60/50 Hz - Poraba energije: max 600 VA - Potrebno je namestiti programski paket za zbiranje podatkov in omogočiti nastavitev izbire volumna injekcije, vrste analize (TC, TIC, TOC, NPOC, TN in NN), mešanje in nakisanje vzorcev ter čiščenje. - Mora biti omogočeno, da se vzorci in standardi lahko nastavijo posamezno, ali se lahko vnesejo skupinsko. - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. - Garancija instrumenta mora biti vsaj dve (2) leti. |
| 4.2 | 1 | Avtomatski vzorčevalnik Sistem mora vsebovati: - pladenj za vzorce za 15 ml viale, - mešalno napravo na vrhu za homogenizacijo vzorca brez kontaminacije, - avtomatizirano dodajanje kisline in - možnost prepihovanja. |
| 4.3 | 1 | Kemilumiscentni detektor za skupni dušik (TN) Analizator TN uporablja detektor skupnega dušika ND25 za analizo skupnega dušika (TN). Skupni dušik je mogoče izmeriti v razponu od nizkih ppb do visokih ppm z visoko natančnostjo v kratkem času analize z uporabo kemilumiscence (CLD). |

Sklop 5: Reaktorji

Komplet reaktorjev je sestavljen iz 9 kosov (aparatov), ki imajo modularno zasnovo in jih je mogoče medsebojno kombinirati. Ponudnik mora za opremo v tem sklopu zagotoviti:

- da je ponujena oprema združljiva in medsebojno povezljiva,

- odpraviti vse morebitne napake pri instalaciji naprav

- v ponudbi mora biti zajet ves droben material, ki je potreben za priključitev naprav, tudi če ni izrecno naveden.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | 2 | Skupna enota – podnožje za reaktorje - Samostojno stoječa laboratorijska enota mora biti namenjena kot podstavek za 3 različne reaktorje: šaržnega, cevnega in mešalnega pretočnega. - Podnožje mora imeti peristaltične črpalke za nemoteno črpanje reaktantov v reaktorje z možnim pretokom od 0-220 mL/min. - Enota mora vsebovati PID temperaturno regulacijo tople vode za uravnavanje temperature v reaktorju. - Enota mora imeti instrumente za merjenje temperature in prevodnosti. Dva termočlena naj bosta “K” tipa. - Senzor prevodnosti mora imeti dve območji meritev. Programska oprema naj vsebuje algoritem, ki za določeno reakcijo povezuje presnovo in električno prevodnost. - Enota mora imeti prostor za dve 2,5 L posodi za shranjevanje reaktantov in še dve za dve 2,5 L posodi za druge kemikalije. - Enota mora biti v celoti računalniško vodena, omogočati pa mora tudi uporabo programske opreme uporabnika. - Programska oprema mora omogočati spreminjanje pretokov, temperature tople vode v plašču reaktorjev, uporabo PID kontrolne zanke za zagotavljanje stabilne temperature, vklop/izklop črpalke za toplo vodo, regulacijo hitrosti mešanja v reaktorjih. - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. - Potrebni električni priključek: 220-240V/50HZ. - Moč naprave: minimalno 10 A oz. 2,2 kW. - Priključna moč: 10 A. - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |
| 5.2 | 1 | Šaržni reaktor - Reaktor mora biti izveden tako, da je kompatibilen s skupno enoto (podnožjem), preko katere poteka računalniško vodenje procesa. - Omogočiti mora meritve, na osnovi katerih se lahko določijo reakcijske konstante, vpliv koncentracije reaktantov na reakcijsko hitrost, vpliv temperature na presnovo, vpliv spreminjanja temperature eksotermne reakcije na adiabatno obratovanje. - Reaktor mora imeti volumen 1 L. - Posoda mora imeti plašč za prehod tople in mrzle vode. - Mešalo mora imeti možnost obratovanja pri različnih obratih. - Reaktor mora biti steklen. - V primerih adiabatnih reakcij, mora reaktor omogočati možnost uporabe barvila, preko katerega se bo lahko sledila hitrost reakcije (sprememba barve kot odziv na različne stopnje presnove). - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. - Potrebni električni priključek: 220-240V/50HZ. - Moč naprave: minimalno 10A oz. 2,2kW - Napajanje preko skupne enote. - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |
| 5.3 | 1 | Kontinuirni mešalni reaktor - Reaktor mora biti konstruiran tako, da je kompatibilen s skupno enoto (podnožjem), preko katere poteka računalniško vodenje procesa. - Aparat mora biti pomanjšana verzija industrijskega kontinuirnega mešalnega reaktorja. Izvedba mora omogočati tudi šaržno obratovanje. - Reaktorska posoda mora imeti nastavljiv volumen med 0,4 in 1,5 L. - Temperaturni senzor in senzor za prevodnost, ki sta povezana s skupno enoto, morata biti nameščena v reaktorju. - Za temperaturno regulacijo mora biti uporabljena grelno/hladilna kača iz nerjavnega jekla. Vir pogonskih sredstev (topla voda/mrzla voda) mora biti iz skupne enote. - Mešalo mora imeti možnost regulacije hitrosti obratov, za boljše mešanje morajo biti dodane še odstranjive pregrade. - Reaktor mora omogočtia stopnične spremembe vhoda z namenom ocene porazdelitve bivalnih časov. - Reaktor mora biti izdelan iz borosilikatnega stekla in PVC s premičnimi pregradami. - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. - Potrebni električni priključek: 220-240V/50HZ. - Moč naprave: minimalno 10A oz. 2,2kW. - Napajanje preko skupne enote. - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |
| 5.4 | 1 | Cevni reaktor - Reaktor mora biti konstruiran tako, da je kompatibilen s skupno enoto (podnožjem), preko katere poteka računalniško vodenje procesa. - Naprava z aksialno disperzijo mora omogočati karakterizacijo tokovnega režima in presnovo v stacionarnem stanju. - Dolžina reaktorja mora biti do 1100 mm, z 1 L delovnega volumna. - Steklena polnila v reaktorju morajo imeti premer 3 mm. - Reaktorska kolona mora biti iz čistega akrila in pritrjena na okvir iz nerjavnega jekla. - Pred vtokom v reaktor mora biti statično pred-mešalo, ki bo pripomoglo k izboljšanju porazdelitve tokov. - Na okvirju reaktorja mora biti prostor za senzorja temperature in prevodnosti, vodena iz skupne enote. - Za testiranje stopničnega ali impulznega markiranja reaktantov se mora uporabiti šest-vhodni injekcijski ventil. - Naprava mora omogočati izvajanje eksperimentov z zaznamki in eksperimentov za spremljanje presnove. - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. - Potrebni električni priključek: 220-240 V/50 HZ. - Moč naprave: minimalno 10 A oz. 2,2 kW. - Napajanje preko skupne enote. - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |
| 5.5 | 1 | Reaktor s fiksno in fluidizirano plastjo - Z izvajanjem reakcije v tem aparatu mora biti omogočen prikaz tokov skozi fiksno ali skozi fluidizirano plast trdnih delcev. - Sistem mora imeti 3 akrilne kolone, eno za obratovanje z vodo, dve za obratovanje z zrakom. - Obvezna je natančna programska oprema. - Pod aparatom mora biti podnožje iz ABS-a. V njem mora biti rezervoar s črpalko za vodo in elektronskim merilcem pretoka - Aparat mora imeti 2 tlačna regulatorja za uravnavanje pretoka zraka skozi kolono. - Tlačna senzorja za merjenje pretoka zraka morata biti na vrhu kolone. - Za spremljanje padca tlaka v vseh treh kolonah je potreben diferencialni tlačni senzor. - Vse meritve morajo biti vidne na prikazovalniku in možne za prenos na USB. - Programska oprema mora omogočati risanje grafov. - Programska oprema mora delovati na Windows-ih aktualnih verzij. - Zagotovljen mora biti priključek za komprimiran zrak 50 L/min pri 2 bar (ali max 8 bar). - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. - Potrebni električni priključek: 220-240 V/50 HZ. - Moč naprave: minimalno 10 A oz. 2,2 kW. - Priključna moč: 3 A. - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |
| 5.6 | 1 | Šaržni encimski reaktor - Reaktorska enota mora omogočati določitev šaržne encimske kinetike (določanje Michaelis-Menteninih konstant, aktivnosti encimov z uporabo Michaelis-Mentenin-ega in Lineweaver-Burkovega grafa), faktorjev, ki vplivajo na encimsko kinetiko, razumevanje principov polarimetrije in Biot-Savart-ovega zakona, vpliv okoljski parametrov (pH in temperature) na aktivnost encima. - Mešalo mora obratovati pri različnih hitrostih. - Temperatura v reaktorju se mora vzdrževati z dvema grelnikoma in temperaturnim senzorjem, ki je v reaktorju. Vsi morajo biti povezani s PID regulatorjem. Vključene morajo biti varnostne zanke, ki preprečujejo aktivacijo grelnikov, ko v reaktorju ni dovolj tekočine ali ko je mešalo neaktivno. - Naprava mora imeti kontinuirno zanko, ki jo poganja peristaltična črpalka, za vodenje tekočine iz reaktorja do cevnega toplotnega prenosnika, kjer se ohladi. Od tam mora skozi polarimeter, kjer se določa rotacijski kot polarizacijske svetlobe. To omogoča določitev koncentracije reaktantov in produktov. Potek reakcije se mora spremljati online s polarimetrijo. - Na prikazovalniku morajo biti vidne vrednosti optične transmisije in rotacijskega kota. - Programska oprema mora omogočati okno s procesno shemo in trenutnimi vrednostmi vodenih parametrov, risanje grafov. - Okolje za programsko opremo mora biti Windows aktualnih verzij z USB vhodom. - Reakcija mora potekati v posodi z mešanjem. Mešalo je porozna košara z imobiliziranim encimom. - Zagotovljen mora biti polarimeter za določanje koncentracije produktov. - Reaktor mora biti brezbarven. - Obvezna je regulacija temperature. - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. - Potrebni električni priključek: 220-240 V/50 Hz. - Moč naprave: minimalno 10 A oz 2,2 kW. - Priključna moč: 10 A. - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |
| 5.7 | 1 | Katalitski reaktor - Rezultati, pridobljeni z eksperimenti v reaktorju, morajo omogočati določitev kinetike stacionarnega in nestacionarnega stanja. - Izvedba mora omogočati primerjavo med delovanjem kemijskega katalizatorja (kationska smola) in biološkega katalizatorja (imobiliziran encim), določitev vpliva velikosti zrn katalizatorja na Thielejev modul in factor učinkovitosti, določitev vpliva pretoka, temperature in koncentracije napajalne zmesi na presnovo v stacionarnem stanju. - Podnožje aparata mora biri iz ABS-a. - Sistem mora vsebuvati 3 kolone z nasutim slojem , napajalno črpalko, optični senzor in pretočni analizni sistem (flow injection analysis) - V kolonah se mora temperatura vzdrževati preko oplaščenega sistema s toplo vodo. - Zagotovljeni morajo biti ventili, ki omogočajo hiter preklop vtoka in iztoka iz ene kolone v drugo. - Pretok napajalne zmesi mora biti med 0 in 15 mL/min - Črpalka za analitiko mora imeti pretok do 2,5 mL/min. - Konzola mora imeti dva digitalna merilca. Prvi mora prikazovati temperaturo vode, ki kroži po plaščih kolon, drugi zaznava podatke optičnega senzorja, to je koncentracijo produktov. Odgovarjajoči signali morajo voditi do ustreznega prenosnika (ni predmet javnega naročila). - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. - Potrebni električni priključek: 220-240 V/50 HZ. - Moč naprave: minimalno 10 A oz 2,2 kW. - Priključna moč: 10 A. - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |
| 5.8 | 1 | Aerobni reaktor - Podatki, pridobljeni s poskusi v tem reaktorju, morajo biti uporabni za dejanski industrijski obrat, omogočati morajo določitev optimalnih obratovalnih temperatur, pretokov, razmerij, kontrolne kinetike, vpliva pH in koncentracije hranil na vtoku na učinkovitost čiščenja. - Enota mora imeti dva identična reaktorja z volumnom 5 L, volumen polnila mora biti 4 L. - Enota mora imeti dva identična zbiralnika plina z maksimalno kapaciteto 5 L. - Podnožje aparata mora vsebovati posebno korito za morebitna razlitja in čiščenje. - Reaktorja se lahko povežeta zaporedno ali vzporedno. - Pretoki v reaktorja morajo biti vodeni s kalibrirano peristaltično črpalko in morajo biti med 0,2 do 7 L/d. - Za vsak reaktor je predviden 200 W grelni plašč s PID vodenjem preko temperaturnega senzorja, ki je nameščen znotraj obeh reaktorjev. - Temperaturna porazdelitev v obeh reaktorjih mora biti +/- 0,5 oC, temperatura v reaktorjih je lahko različna, vendar največ 55 oC. - Posebni pokrov na reaktorjih mora omogočati konstanti tlak ves čas obratovanja. - Na vseh ceveh so nepovratni ventili in posebni sifoni, ki morajo omogočati obratovanje obeh reaktorjev pri konstantnem volumnu brez vstopa zraka. - Teža aparata do 50 kg. - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. - Potrebni električni priključek: 220-240 V/50 HZ. - Moč naprave: minimalno 10 A oz. 2,2k W. - Priključna moč: 10 A. - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |
| 5.9 | 1 | Anaerobni reaktor - Aparat mora biti namenjen študijam možnosti predelave odpadne vode z aktivnim blatom v laboratorijskem merilu. - Aparat mora omogočati določanje stehiometrije in kinetike aerobne digestije, snovnega prenosa plin/tekoče, vpliva koncentracije substrata, pretoka zraka, temperature, pH, pomanjkanja hranil, pretoka odpadne vode na učinkovitost čiščenja - Podnožje aparata mora imeti posebno korito za morebitna razlitja in čiščenje. - Volumen reaktorja mora biti 10 L. - Cilindrična stena aparata mora biti iz poroznega plastičnega materiala, odstranljiva za čiščenje. - Odpadna voda mora teči v reaktor preko peristaltične črpalke (0-30 min-1), kar odgovarja pretoku 0-40 L/d. - Pretok se mora uravnavati s 10-stopenjskim potenciometrom. - Zračni kompresor (240 V/120 V) mora obratovati v območju od (0-0,3 L/min). - Temperatura reaktorja mora biti vzdrževana s PID regulatorjem v območju od sobne temperature do 35 oC. - Za reaktor mora biti uporabljen potopni grelec 200 W. - Potreben je pH meter. - Merilec raztopljenega kisika mora imeti območje med 0-100 % nasičenja z 2 % odstopanjem. - Ponudnik od dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. - Potrebni električni priključek: 220-240 V/50 HZ. - Moč naprave: minimalno 10A oz. 2,2kW. - Priključna moč: 10 A. - Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti. |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.