## List1
| LEKARNA BOLNIŠNICE POSTOJNA Prečna 4 POSTOJNA | Javni razpis: INFUZIJSKI SISTEMI, KATETRI, SONDE
Sklop | Oznaka razpisne šifre | Dolg opis razpisne šifre | Količina za razpis | EM | Najvišja dopustna cena na EM z DDV | Dobaviteljeva šifra artikla | Kataloška številka | Črtna koda artikla | Komercialni naziv artikla | Cena za EM brez DDV | Procent DDV | Cena za EM z DDV | Število EM v pakiranju | Cena pakiranja brez DDV | Cena pakiranja z DDV | Skupna vrednost glede na planirano količino | Proizvajalec | Komentar dobavitelja
| 27 | Infuzijski sistemi, katetri, sonde
| 27.01 | Infuzijski sistemi, katetri, sonde
| 27.01.01 | Infuzijski sistemi, katetri, sonde
| 27.01.01.01 | Infuzijski sistemi, katetri, sonde
| 27.01.01.01.001 | Infuzijski sistem namenjen dajanju infuzijski raztopin s pritiskom ali gravitacijo, skladno s standardom ISO8536-8. Ima transparentno komoro in iglo. Vsebuje transparentno mikrogladko iglo, 15 mikronski filter za tekočine, natančen stišček, fleksibilno cev, natavek Luer Lock. Vsebuje pokrovček za prezračevanje s hidrofobnim bakterijskim filtrom. Dolžina sistema je 180 cm. Obvezno pakiranje na kos. | 300 | KOS | [11 empty] | 0
| 27.01.01.01.002 | Sistem transfuzijski z mehkim kapalnikom (ISO standard 1135-4, mehek kapalnik, perforator s plastično iglo in z zračnim filtrom, noben del ne sme vsebovati lateksa, stisljiva komora, ki omogoča hitro dodajanje krvi bolniku, nastvek LL). | 30 | KOS | [11 empty] | 0
| 27.01.01.01.003 | Infuzijski sistem z dvokanalno iglo, filter za delce 15 mikronov,dolžina sistema 180cm,nastvel luer lock z nepovratno valvulo, filter, ki ob izteku infuzije preprečuje prehod zraka v sistem. Zaščitni zamašek na luer lock konektu vsebuje membrano,ki ne dopušča prehoda tekočine. | 2000 | KOS | [11 empty] | 0
| 27.01.01.01.004 | Kateter urinski enopotni, ženski, CH14, dolžina 180mm | 1600 | KOS | [11 empty] | 0
| 27.01.01.01.005 | Kateter urinski,dvopotni,silikoniziran lateks,balon 5-15ml,konica nelaton,dolžina 40-42cm,CH 14 | 730 | KOS | [11 empty] | 0
| 27.01.01.01.006 | Kateter urinski, dvopotni, silikoniziran lateks, balon 5-15ml, konica nelaton, dolžina 40-42cm, CH 16 | 60 | KOS | [11 empty] | 0
| 27.01.01.01.007 | Kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom,dolžina 30 cm, CH 8 z regulatorja vleka | 720 | KOS | [11 empty] | 0
| 27.01.01.01.008 | Kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom, dolžina 50cm, CH 12, brez regulatorja vleka | 60 | KOS | [11 empty] | 0
| 27.01.01.01.009 | Kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom,dolžina 50cm, CH 6, brez regulatorja vleka | 60 | KOS | [11 empty] | 0
| 27.01.01.01.010 | Kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom,dolžina 50cm, CH 16, brez regulatorja vleka | 60 | KOS | [11 empty] | 0
| 27.01.01.01.011 | Kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom,dolžina 30cm, CH 5, brez regulatorja vleka | 60 | KOS | [11 empty] | 0
| 27.01.01.01.012 | Sonda črevesna CH28 x 400 z medicinskega PVC-ja, brez lateksa, matirana površina cevke omogoča uvajanje brez uporabe maziv, z zaprtim vrhom in dvema stranskima luknjama. | 950 | KOS | [11 empty] | 0
| 27.01.01.01.013 | Sonda za hranjenje CH 5x500 mm iz medicinskega PVC-ja, brez lateksa, matirana površina cevke omogoča uvajanje brez uporabe maziv, z zaprtim vrhom in dvema stranskima luknjama. | 50 | KOS | [11 empty] | 0
| 27.01.01.01.014 | Dren T po KHERU 3,5mm, silikonski, z Rtg nitko, 50 cm, sterilen | 10 | KOS | [11 empty] | 0
| 27.01.01.01.015 | Dren abdominalni, silikonski, dolžina 50cm, ch21, s kontrastno črto, atravmatsko odprtino na vrhu in 6 stranskih odprtin | 25 | KOS | [11 empty] | 0
0