Vsem potencialnim ponudnikom

Številka: 	430-933/2020/7

Datum: 	6. 10. 2020

Zadeva: 	Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo rokavic za enkratno uporabo za varovanje pred okužbami z nalezljivimi boleznimi, št. 430-933/2020, objavljenim v Uradnemu listu Evropske unije, dne 11. 9. 2020, pod objavo št. 2020/S 177-425037 in na portalu javnih naročil, dne 10. 9. 2020, pod objavo št. JN005618/2020-B01, smo s strani potencialnega ponudnika prejeli pisno vprašanje, na katerega v nadaljevanju podajamo odgovor in spremembe razpisne dokumentacije:

I. VPRAŠANJE IN ODGOVOR

Vprašanje:

- Spoštovani,
kot verjetno veste je na trgu z rokavicami za enkratno uporabo prišlo do velikih težav z dobavljivostjo le-teh predvsem pa nikakor ni mogoče dobiti rokavic po točno določenih zahtevah ampak le kar je na voljo, če sploh je. V kratkem dobimo količino, ki bi lahko pokrila vaše potrebe s sledečo specifikacijo:
- nitrilne rokavice brez pudra
- dolžina 240 mm
- hrapave konice prstov
- debelina konice prstov 0,15 mm
- AQL 1,5
- medicinski izdelek po direktivi 93/42
- EN 455
- standard SIST EN 420 in SIST EN 374
- EN 16523-1
- ISO 9001 in 13485
Sprejmete ponudbo z omenjeno specifikacijo?
Lp

Odgovor:

Naročnik je ponovno preveril tehnične zahteve blaga in se na podlagi trenutnih epidemioloških razmer, svojih potreb in težav pri dobavi zaščitnih rokavic na globalnem trgu, odločil za spremembo razpisne dokumentacije, kot sledi v nadaljevanju.

II. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Glede na naravo spremembe razpisne dokumentacije in vezano na čas podaje odgovora in spodaj navedene spremembe, naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer podaja naslednje spremembe razpisne dokumentacije:

- Naročnik v I. delu razpisne dokumentacije (Povabilo k oddaji ponudbe in navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) spreminja rok za oddajo ponudb in datum odpiranja ponudb kot sledi:

  - Na strani 4 v poglavju 3. (Rok in način predložitve ponudbe) se spremeni datum predložitve ponudbe, in sicer se ponudba šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 20. 10. 2020 do 11.00,

  - Na strani 4 v poglavju 4. (Odpiranje ponudb) se spremeni datum odpiranja ponudb, in sicer: odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 20. 10. 2020 in se bo začelo ob 12.00 uri.

Zahteva glede veljavnosti ponudbe ostaja nespremenjena.

2. Sprememba v ll. delu razpisne dokumentacije (Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika) in sicer se spremeni 1. točka (Predmet javnega naročila) tako, da se po novem glasi:

Predmet javnega naročila je nakup in dobava rokavic za enkratno uporabo za varovanje pred okužbami z nalezljivimi boleznimi (v nadaljevanju: blago).

Blago mora ustrezati naslednjim zahtevam naročnika:

Rokavice za enkratno uporabo – sintetične (nitril)

-	zagotavljanje zaščite po standardu SIST EN 374, SIST EN 420

-	material zunanja plast: mešanica neoprena in nitrila nitril ali kombinacija neoprena in nitrila

-	material notranja plast: nitril

-	brez pudra

-	hrapave konice prstov

-	dolžina min. 260 mm 240 mm

-	enojna debelina prstov od 0,15 do 0,17 mm, dlan 0,14 mm, zapestje 0,10mm

-	AQL od 0.65 do 1,5 (testna metoda EN 374)

-	test na kemično permeabilnost EN16523-1

-	test za penetracijo virusov ISO 16604

-	test na elektrostatičnost EN 1149-1/2/3 & 5

-	odsotnost pudra skladno z ISO 21171

-	izdelane skladno z ISO 9001 in 13485

- 	rok uporabe najmanj (4) 3 leta od datuma proizvodnje

- velikostne številke in količina: XL 500.000 kosov, L 500.000 kosov, M 100.000 kosov, S 100.000 kosov.

3. Sprememba ponudbenega predračuna – spremenjen ponudbeni predračun in njegov čistopis se nahajata v posebnih datotekah, ki sta prilogi k temu dopisu.

V primeru, da bodo ponudniki v svoji ponudbi predložili prvotni obrazec ponudbenega predračuna, objavljenega pred njegovo spremembo, bo naročnik njihov ponudbeni predračun štel za ustreznega, v kolikor bo njihovo ponujeno blago ustrezalo vsem zahtevam naročnika. V tem primeru bo naročnik izbranega ponudnika pred sklenitvijo pogodbe pozval k predložitvi izpolnjenega obrazca spremenjenega ponudbenega predračuna, skladno z njegovo ponudbo.

Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Naročnik spremembe razpisne dokumentacije objavi na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.

Lep pozdrav,

Matjaž Vede

v. d. generalnega direktorja Direktorata za 			logistiko in nabavo

Priloga:

– Ponudbeni predračun – Priloga št. 4.1 (z označenimi spremembami)

– Ponudbeni predračun – Priloga št. 4.1 (čistopis)

Poslati:

naslovnikom – preko portala javnih naročil