Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava sistema za karakterizacijo zeta potenciala na materialih

Oznaka javnega naročila: 302/38 – RIUM20-FS13/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava sistema za karakterizacijo zeta potenciala na materialih« in, da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| A. | GLAVNA OPREMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
|  | - Strojna oprema | Oznaka sistema: |  |
|  | - Elektrokinetična enota za analizo zeta potenciala na makroskopskih poroznih površinah in vlaknih, prek meritev pretočne napetosti in toka s frekvenco meritev večjo od 5 Hz. S območji meritev: - Pretočna napetost (streaming potential): ± 2000 mV ± (0,2% + 4 µV) - Pretočni tok (streaming current): ± 2 mA ± (0,2% + 1 pA) - Diferencialni tlak: 3500 mbar ± (0,2% + 0,5 mbar) - Zeta potencial na površini: neomejeno - Električna upornost: 5 Ω - 20 M Ω ± (2% + 0,5 Ω) - pH: pH 2 - 12 ± 0,05 - Prevodnost: 0,1 mS/m - 200 S/m |  |  |
|  | - ELS (electrophoretic light scattering) enota za analizo zeta potenciala na nano delcih, njihove velikosti, omogočati mora meritev lomnega količnika in kontinuirno meritev prosojnosti vzorca. S območji meritev: - Zeta potencial: >±1000 mV; (±3%) - Velikosti delcev: 0,3 nm - 10 µm - Molekulska masa: 980 Da – 20 MDa - Prepustnost (transmittance): 0 - 100% ± 1% - Lomni količnik: 1.28 - 1.50 (skladno s ISO 22412) - pH: pH 2 - 12 |  |  |
|  | - Avtomatska titracijska enota |  |  |
|  | - Popolnoma avtomatski protokol za določevanje izoelektrične točke površin in delcev |  |  |
|  | - Titratorski sistem omogoča stalni nadzor pH vrednosti |  |  |
|  | - Za izračun hitrosti elektroforezne mobilnosti delcev v suspenziji sistem upošteva signal iz referenčnega frekvenčnega detektorja modulirane laserske svetlobe |  |  |
|  | - Vir laserske svetlobe ELS enote je dolgoživa polprevodniška dioda s ogrevalnim časom krajšim od 10 minut in močjo vsaj 40mW |  |  |
|  | - ELS enota omogoča zajem signala pri treh kotih (spredaj, od strani-90° in od zadaj) in vsebuje avtomatski atenuator in avtomatski pomik fokusne leče. Omogoča meritve zeta potenciala močno redčenih proteinov (0,1 mg/mL) in hkrati tudi močno koncentriranih suspenzij (70 % w/v) |  |  |
|  | - Set dveh (2) AgCl elektrod |  |  |
|  | - Cilindrična celica za vlaknaste in praškaste vzorce |  |  |
|  | - Celica za 15mm diske s nastavljivo režo |  |  |
|  | - Celica za 14mm diske s nastavljivo režo - Celica za ploščate vzorce 10x20mm s nastavljivo režo |  |  |
|  | - Celica za keramične membrane premera 30mm in dolžine 100mm |  |  |
|  | - Celica merjenje votlih membran |  |  |
|  | - Pretočni modul za avtomatske titracijske meritve |  |  |
|  | - Dozirni sistem za poizkuse s avtomatsko titracijsko enoto |  |  |
|  | - Programska oprema za obdelavo podatkov za namestitev na do 3 računalnike |  |  |
|  | - Kivete s pretočnim kanalom v obliki črke omega za meritve zeta potenciala in velikosti delcev v homogenem električnem polju |  |  |
|  | - Kvarčne kivete dimenzij 12.5 x 12.5 x 45 mm |  |  |
|  | - Univerzalne mikro kivete (50µL vzorca) za mertive velikosti in zeta potenciala v organskih topilih znotraj kvarčne kivete s elektrodama iz paladija |  |  |
|  | - Računalnik s 6 GB RAM-a, 500GB pomnilnika, Win 10 64 bit operacijskim sistemom, monitor 24'' miško in tipokovnico |  |  |

| B. | DODATNA OPREMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
|  | Prilagoditev prostora in montaža varnostne opreme |  |  |
|  | - Obstenski delovni pult, dim.3740/750/960 mm (d/g/v): - Delovna plošča sanitarna tehnična keramika brez protirazlivnega roba, globina 750 mm, debelina 28 mm, dolžine 3740mm, bela barva - Trespa Toplab Plus, dim.480/890/960 mm (d/g/v), za zapolnitev kota - Kovinsko podnožje: - 2x C podnožje, dim1800/610/880 mm, RAL 7011 - 2x mobilni predalnik s 4 predali, dim.600/575/750 mm - Dobava in montaža laboratorijskega pulta |  |  |
|  | 2. Odsesovalna komora Zunanje dimenzije: 900/600/900 mm D/G/V, pretokom zraka: 360 m3/uro in priklopom 160 mm - Izdelana iz akrilnega stekla, prozoren, s kotnimi profili iz eloksiranega aluminija - Kislinoodporen ventilator, Ex II 3G Ex n IIB T4 Gc / NB 07 ATEX D105X, 230V in 2800 obr/min - Izvedba odsesavanja za odsesovalno namizno komoro in modifikacijaspodnjega dela okna ter izvedba izbuha v atmosfero - Sekundarno ožičenje med ventilatorjem in frekvenčnikom za nastavitev hitrosti odseseovanja - Dobava in montaža ventilatorja in frekvenčnika v prostoru |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Druge priloge«.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih

zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v Word obliki.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.