Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Oznaka javnega naročila: 302/38 – RIUM20-FS13/2020

Tehnične specifikacije sistema za karakterizacijo zeta potenciala na materialih

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je Sistem za karakterizacijo zeta potenciala na makroskopskih (planarnih) površinah, membranah, vlaknih, makro, mikro in nano delcih z avtomatsko titracijsko enoto za avtomatsko določitev izoelektrične točke ter študije adsorbcije molekul na površino s prilagoditvijo laboratorija ter prilagoditev prostora in montaža varnostne opreme.

Sistem  torej sestoji iz medsebojno usklajene glavne (A) in dodatne (B) opreme.

Rok dobave: najpozneje 60 (šestdeset) dni od veljavnosti pogodbe.

Garancijski rok:

A.	glavna oprema: minimalno 3 (tri) leta od podpisa prevzemnega zapisnika.

B.	dodatna oprema: minimalno 1 (eno) leto od podpisa prevzemnega zapisnika oz. skladno s pogoji proizvajalca te opreme.

Za vso opremo velja, da mora zanjo v času garancijskega roka proizvajalec opreme zagotavljati dostop do vseh posodobitev programske opreme brez dodatnih stroškov. Vsi popravki, servisni paketi ter nadgradnje in podpora morajo biti od proizvajalca strojne oz. programske opreme.

- TEHNIČNE ZAHTEVE

- GLAVNA OPREMA : Sistem za karakterizacijo zeta potenciala na makroskopskih (planarnih) površinah, membranah, vlaknih, makro, mikro in nano delcih z avtomatsko titracijsko enoto za avtomatsko določitev izoelektrične točke ter študije adsorbcije molekul na površino.

Sistem mora biti sestavljen iz elektrokinetične enote za analizo zeta potenciala na makroskopskih poroznih površinah in vlaknih, prek meritev pretočne napetosti in toka s frekvenco meritev večjo od 5 Hz ter ELS (electrophoretic light scattering) enote za analizo zeta potenciala na nano delcih, njihove velikosti, omogočati mora meritev lomnega količnika in kontinuirno meritev prosojnosti vzorca. Sistem vključuje avtomatsko titracijsko enoto, vse potrebne nosilce in kivete za vzorce ter delavno postajo s monitorjem.

- Sistem mora vsebovati popolnoma avtomatski protokol za določevanje izoelektrične točke površin in delcev

- Titratorski sistem  mora omogočati stalni nadzor pH vrednosti.

- Za izračun hitrosti elektroforezne mobilnosti delcev  v suspenziji mora sistem upoštevali signal iz referenčnega frekvenčnega detektorja modulirane laserske svetlobe.

- Vir laserske svetlobe ELS enote mora biti dolgoživa polprevodniška dioda s ogrevalnim časom krajšim od 10 minut in močjo vsaj 40mW.

- ELS enota mora omogočati zajem signala pri treh kotih (spredaj, od strani-90° in od zadaj) in mora vsebovati avtomatski atenuator in avtomatski pomik fokusne leče. Omogočati mora meritve zeta potenciala močno redčenih proteinov (0,1 mg/mL) in hkrati tudi močno koncentriranih suspenzij (70 % w/v).

1.	Zahtevana merilna območja elektrokinetične enote:

  - Pretočna napetost (streaming potential): ± 2000 mV ± (0,2% + 4 µV)

  - Pretočni tok (streaming current): ± 2 mA ± (0,2% + 1 pA)

  - Diferencialni tlak: 3500 mbar ± (0,2% + 0,5 mbar)

  - Zeta potencial na površini: neomejeno

  - Električna upornost: 5 Ω - 20 M Ω ± (2% + 0,5 Ω)

  - pH: pH 2 - 12 ± 0,05

  - Prevodnost: 0,1 mS/m - 200 S/m

2.	Zahtevana merilna območja ELS enote:

  - Zeta potencial: >±1000 mV; (±3%)

  - Velikosti delcev:  0,3 nm - 10 µm

  - Molekulska masa: 980 Da – 20 MDa

  - Prepustnost (transmittance): 0 - 100% ± 1%

  - Lomni količnik: 1.28 - 1.50 (skladno s ISO 22412)

  - pH: pH 2 - 12

Poleg osnovnih enot mora ponudnik vključiti v ponudbo tudi zahtevano dodatno opremo ter potrošni material; in sicer vse po 1 set/kos, razen ko je navedeno drugače:

- Set dveh (2) AgCl elektrod

- Cilindrično celico za vlaknaste in praškaste vzorce

- Celico za 15mm diske s nastavljivo režo

- Celico za 14mm diske s nastavljivo režo

- Celico za ploščate vzorce 10x20mm s nastavljivo režo

- Celico za keramične membrane premera 30mm in dolžine 100mm

- Celico merjenje votlih membran

- Pretočni modul za avtomatske titracijske meritve

- Dozirni sistem za poizkuse s avtomatsko titracijsko enoto

- Programsko opremo za obdelavo podatkov za namestitev na do 3 računalnike

- 20 kos  kivete s pretočnim kanalom v obliki črke omega za meritve zeta potenciala in velikosti delcev v homogenem električnem polju

- 4 kos kvarčne kivete dimenzij 12.5 x 12.5 x 45 mm

- 2 kos univerzalne mikro kivete (50µL vzorca) za mertive velikosti in zeta potenciala v organskih topilih znotraj kvarčne kivete s elektrodama iz paladija

- 1 komplet referenčnega materiala za zeta potencial na površini makroskopskih vlaken in nano delcev (bombaž in lateks)

- Osebni računalnik s 6 GB RAM-a, 500GB pomnilnika, Win 10 64 bit operacijskim sistemom, monitor 24'' miško in tipkovnico

Vključena dobava in instalacija sistema v prostor na FS D1-104  s celodnevnim šolanjem o uporabi in vzdrževanju inštrumenta ( za 6 ljudi) , skupaj s predajo navodil v angleškem in slovenskem jeziku.

- DODATNA  OPREMA: Prilagoditev prostora in montaža varnostne opreme

Za nemoteno delo in varnost osebja potrebujemo novo delavno površino za glavno opremo in odsesovalno komoro po slednji specifikaciji:

Izdelava laboratorijskega pohištva:

1 kpl Obstenski delovni pult, dim.3740/750/960 mm (d/g/v)

- Delovna plošča sanitarna tehnična keramika brez protirazlivnega roba, globina 750 mm, debelina 28 mm, dolžine 3740mm, bela barva

- Trespa Toplab Plus, dim.480/890/960 mm (d/g/v), za zapolnitev kota

- Kovinsko podnožje:

- 2x C podnožje, dim1800/610/880 mm, RAL 7011

- Podpultna omatra:

- 2x mobilni predalnik s 4 predali, dim.600/575/750 mm

- Dobava in montaža laboratorijskega pulta

1 kpl Odsesovalna komora s ventilatorjem

- Odsesovalna komora Zunanje dimenzije: 900/600/900 mm D/G/V, pretokom zraka: 360 m3/uro in priklopom 160 mm

- Izdelana  iz akrilnega stekla, prozoren, s kotnimi profili iz eloksiranega aluminija

- Kislino- odporen ventilator, Ex II 3G Ex n IIB T4 Gc / NB 07 ATEX D105X, 230V in 2800 obr/min

- Izvedba odsesavanja za odsesovalno namizno komoro in modifikacija spodnjega dela okna ter izvedba izbuha v atmosfero

- Sekundarno ožičenje med ventilatorjem in frekvenčnikom za nastavitev hitrosti odsesavanja

- Dobava in montaža ventilatorja in frekvenčnika v prostoru

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.