Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava 3D laserskega skenirnega konfokalnega mikroskopa

Oznaka javnega naročila: 302/50 - RIUM23-FERI03.7/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava 3D laserskega skenirnega konfokalnega mikroskopa« in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  | OPREMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  |  |  |  |  |  |  | DOKAZILO |
| 2.1 2.2 2.3 | Mikroskop: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Fotopomnoževalka s 16-bitno ločljivostjo za lasersko skeniranje s tehniko enojne luknjice (»single pinhole technique«) | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Konfokalni sistem z eno ali več luknjicami (»pinhole«) | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Konfokalni optični sistem z dvema svetlobnima viroma: - laserski vir (valovne dolžine, krajše od 410 nm) za 3D rekonstrukcijo reliefa opazovanega vzorca. - širokospketralni (beli) svetlobni vir za zajem 2D slik in barvno kompozicijo 3D slike | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | - Nabor priloženih leč, zavedenih v spodnji tabeli: Objektivna leča; Numerična odprtina - NA; Delovna razdalja [mm]. 5x; ≥ 0,13; ≥ 20. 10x; ≥ 0,3; ≥ 10. 20x; ≥ 0,4; ≥ 6 ≤ 15. 50x; ≥ 0,55; ≥ 5. 50x; ≥ 0,9; ≥ 0,3 ≤ 0,4. 100x; ≥ 0,8; ≥2 ≤ 4. | Nabor leč: |  |  | - DA |  | - NE |  |
|  | - Motoriziran pomik X in Y osi | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Pomik po X in Y-osi : ≥ 100 mm | Pomik po X-osi: ________ mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pomik po Y-osi: ________ mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pomik po Z-osi: ≥ 25 mm | Pomik po Z-osi: ________ mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Višina vzorca: ≥ 50 mm | Višina vzorca: ___________ mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Najmanjše vidno polje manjše ali enako 18 μm in največje vidno polje večje ali enako 4000 μm | Najmanjše vidno polje: _____________ μm Največje vidno polje: _____________ μm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zaslonska ločljivost po višini enaka ali boljša od 0.5 nm | Zaslonska ločljivost po višini: ___________ nm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zaslonska ločljivost po širini enaka ali boljša od 1 nm | Zaslonska ločljivost po širini: ___________ nm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ponovljivost meritev višine: Povečava; Ponovljivost σ. 5x; enaka ali boljša od 500 nm. 10x; enaka ali boljša od 100 nm. 20x; enaka ali boljša od 50 nm. 50x; enaka ali boljša od 20 nm. | - DA |  |  |  |  | - NE |  |  |
|  | - Ponovljivost meritve širine: Povečava; Ponovljivost σ. 5x; enaka ali boljša od 400 nm. 10x; enaka ali boljša od 400 nm. 20x; enaka ali boljša od 120 nm. 50x; enaka ali boljša od 50 nm. | - DA |  |  |  |  | - NE |  |  |
|  | - Točnost mikroskopa za Z-os: 0.2 + L/100 μm ali boljša | Točnost mikroskopa za Z-os: ___________ μm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Točnost mikroskopa za X in Y osi: XY: ± 2,0 % ali boljša | Točnost mikroskopa za X in Y osi: ___________ % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3D skeniranje kotov na vzorcu enakih ali večjih od 80 stopinj | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Lasersko 3D skeniranje in analiza optično transparentnih (prozornih) vzorcev | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Avtomatska navigacija za zanesljivo pozicioniranje pri visokih povečavah | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Avtomatsko merjenje in analiza vstavljenega vzorca | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Možnost programiranja nastavitev za avtomatsko analizo vzorcev | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Osvetlitev vzorca z obročno razsvetljavo ali polarizirano razsvetljavo | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Krmilnik za mikroskop | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | Računalnik za nadzor mikroskopa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Namenski računalnik z pred-nameščenim operacijskim sistemom Microsoft Windows 10 Professional 64-bit oz. enakovreden ali novejši | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Monitor: ≥ 23” HD | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Pred-nameščena vsa potrebna programska oprema za delovanje in nadzor mikroskopa na namenskem računalniku | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Pred-nameščena vsa potrebna programska oprema za analizo zajetih slik | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Podpora in vzdrževanje: - Brezplačna podpora (za priložene licence) programske opreme v trajanju vsaj 10 let za ponujeno in dobavljeno konfiguracijo namenskega računalnika - Ob morebitni odpovedi priloženega namenskega računalnika po preteku jamstvenega obdobja, bo ponudnik nudil brezplačno podporo pri konfiguraciji in namestitvi programske opreme na nadomestni namenski računalnik, katerega bo po specifikacijah ponudnika zagotovil naročnik. V kolikor bo zaradi morebitne nadgradnje namenskega računalnika potrebna zamenjava strojne opreme za komunikacijo z mikroskopom, cena le te ne sme preseči vrednosti 1000 EUR. Morebitna odpoved namenskega računalnika ne sme naročniku povzročiti pomembnejšega stroška v deset letnem obdobju. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | Zahteve, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o Zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19) za računalnik za nadzor mikroskopa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | 2. Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | 3. Glasnost osebnega računalnika je izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne presega 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | 4. Zaslon izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | Zajem in obdelava slike: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Možnost pripenjanja barvne teksture iz 2D slike na 3D sliko (kombinacija laserskega skeniranja s sliko zajeto z virom na osnovi bele laserske svetlobe) | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Različne meritve na 2D in 3D zajetih slikah, kot so meritve debeline plasti, prerezov, razlike v višini, ipd. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Merjenje volumna in stopnične višine (»step height«) vzorca | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Barvna rekonstrukcija 3D skeniranih vzorcev | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Kompenzacija nagiba pod naklonom postavljenih vzorcev | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Analiza prereza na sleherni lokaciji zajete slike vzorca | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Avtomatska analiza različnih vzorcev (primerjava vzorcev) | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Analiza sferičnih in cilindričnih struktur, kot so optična vlakna | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Merjenje debeline tankih plasti | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Analiza hrapavosti opazovanih površin vzorcev | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - HDR funkcija (slika z visokim dinamičnim območjem) | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Globinska kompozicija slike | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Nastavitve avtomatskih meritev zajete slike | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži dokazila o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev (vključno z Uredbo o zelenem javnem naročanju) ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta oz. spletnega dokumenta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.

Za postavko Računalnik za nadzor mikroskopa ponudnik kot dokazilo navede potrdilo oz. dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), kot izhaja iz Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila ter jih priloži k ponudbi, skupaj z ostalo tehnično dokumentacijo ponudnika.