Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Tehnične specifikacije za sistem za raziskave v dodajalni izdelavi kovinskih in polimernih materialov

# Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročanja je nakup in instalacija laboratorijske opreme za raziskave v dodajalni izdelavi kovinskih in polimernih materialov. Oprema omogoča izdelavo kovinskih in polimernih izdelkov ter preizkušancev in proizvodnjo kovinskih zlitin za uporabo na tej opremi. Oprema mora biti zasnovana tako, da lahko s spreminjanjem procesnih parametrov vplivamo na končne mehanske lastnosti izdelka. Slednje predstavlja še neraziskano področje na področju dodajalnih tehnologij in omogoča preboj na področje funkcijsko stopnjevanih gradiv. Opremo sestavljajo tri nosilne naprave z več podpornimi napravami, namenjenimi njihovemu nemotenemu delovanju in zagotavljanju kakovosti končnih rezultatov – preizkušancev. Osnovne naprave za dodajalno izdelavo (popularno 3D tisk) omogočajo izdelavo polimernih oziroma kovinskih izdelkov in so načeloma komercialno dostopne na trgu. Naprave, ki so predmet tega razpisa se od komercialnih razlikujejo v odprtosti procesnih nastavitev in možnosti instalaciji dodatne raziskovalne opreme.

Stroj za selektivno lasersko taljenje kovin. Je naprava, opremljena z laserjem velike moči, ki omogoča taljenje kovinskih materialov. Naprava mora omogočati uporabo reaktivnih materialov in vsebovati integriran, zaprt sistem ravnanja z materialom. Podporna oprema predstavlja generator dušika z virom stisnjenega zraka (kompresor), peč za termično poobdelavo, napravo za nadzor mehanskih lastnosti, 3D skener za nadzor natančnosti ter napravo za hitro ovrednotenje konstrukcije kot so nizkocenovne namizne naprave za sterelitografijo.

Stroj za lasersko sintranje. Opremljen je z laserjem srednje moči, predvidoma CO2 laser do 70W in omogoča izdelavo izdelkov iz polimernih praškov. Omogočati mora izdelavo tankostenskih izdelkov s čim manjšimi podrobnostmi. Naprava mora omogočati prosto nastavljanje procesnih parametrov in uporabo poljubnih polimernih materialov. Podporna oprema vključuje generator dušika, napravo za sejanje in mešanje prahu po izdelavi, in manjšo namizno napravo za selektivno lasersko sintranje za preverjanje konstrukcij in preizkušanje manjših količin polimernih praškov.

Naprava za ultrazvočno atomizacijo kovinskih prahov. Naprava mora omogočati izdelavo kovinskih praškov granulacij med 10 in 150 µm  iz surovcev v obliki žic in palic. Naprava mora biti čim bolj kompaktne izvedbe in brez posebnih prostorskih zahtev. Podporna oprema vključuje hladilnik in ultrazvočni sejalni sistem.

Dobavitelj mora blago, ki je predmet tega javnega naročila, dobaviti in namestiti najkasneje v roku sto dvajsetih (120) dni na lokacijo Univerze v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, v prostor S18/18.

# Tehnične zahteve

Sklop 1: Naprava za lasersko taljenje

Naprava za lasersko taljenje ali SLM postopek (Selective Laser Melting) omogoča izdelavo oblikovno zapletenih izdelkov iz kovinskih praškov.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | Naprava za lasersko taljenje kovinskih prahov z laserjem moči do 200W. Naprava mora omogočati uporabo reaktivnih materialov (Ti, Al, Mg) in vsebovati integriran, avtomatski ter zaprt sistem ravnanja z materialom. Omogočati mora nastavljanje (spreminjanje) vseh procesnih parametrov, vključno s položajem gorišča laserja. Velikost delovnega pladnja mora biti med 90 x 90 in 250 x 250 mm2. Naprava mora imeti prostor za namestitev dodatne raziskovalne opreme kot je visokohitrostna kamera, pirometer, UZ sonotroda za modulacijo delovnega pladnja in termokamere. |
| 1.2 | 1 | Programska oprema za postavitev izdelkov v delovni prostor in pripravo podpornih struktur. Omogočati mora nastavljanje oblike podpornih stebričkov in nastavljanje procesnih parametrov za vsak izdelek na delovnem pladnju posebej. |
| 1.3 | 1 | Generator dušika, za zagotavljanje zaščitne atmosfere v delovni komori naprave iz točke 1.1 . |
| 1.4 | 1 | Kompresor in tlačna posoda za dobavljanje stisnjenega zraka generatorju dušika pod točko 1.3. |
| 1.5 | 1 | Peč za termično obdelavo izdelkov, z vakuumsko komoro, možnostjo priklopa zaščitnega plina, možnostjo nastavitve termičnega protokola in temperaturnim razponom do 1.500 oC. |
| 1.6 | 1 | Vibracijski sejalnik za kovinski prah v zaščitni atmosferi, za pripravo prahov pred izdelavo. |
| 1.7 | 1 | Vakuumski sesalec za čiščenje delovnega prostora in izdelkov, posebej prirejen za delo z eksplozivnimi materiali (EX 22). |
| 1.8 | 1 | Grafična delovna postaja za programiranje naprave pod točko 1.1 in poganjanje programske opreme pod točko 1.2. (2 x Intel Xeon, Nvidia Quadro, 32 GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD ali enakovredna). |
| 1.9 | 1 | Naprava za hitro ovrednotenje konstrukcije pred izdelavo kovinskega izdelka. Namizna naprava za stereolitografijo z delovnim prostorom do 200 x 200 x 200 mm3. (Formlabs Form 3 ali enakovredno) |
| 1.10 | 1 | Naprava za nadzor mehanskih lastnosti z nateznim preizkusom s preizkusnim območjem do 6kN (Galbadini Quasar 25 Single Column ali enakovredno). |
| 1.11 | 1 | Dobava in namestitev v prostore naročnika - oprema postavljena na lesene palete in v celoti pripravljena za transport, - prevoz s tovornjakom od proizvajalca do kraja namestitve, - zavarovanje prevoza, - vnos opreme do prostora namestitve (interna transportna pot, ki vključuje stopnišče, možen je ogled transportne poti), - namestitev in priključitev potrebnih enot za delovanje in preverjanje delovanja. |
| 1.12 | 1 | Zagon in demonstracija delovanja opreme in usposabljanje treh (3) uporabnikov v obsegu najmanj dva (2) dni po osem (8) ur na lokaciji naročniki ter predaja navodil za uporabo. |
| 1.13 | 1 | Garancija ter podpora strojne in programske opreme pod točkama 1.1 in 1.2 za minimalno tri (3) leta od podpisa prevzemnega zapisnika, vključujoč: - popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku deset (10) delovnih dni po oddaji zahtevka (predaja okvarjenih in popravljenih ali nadomestnih delov na naslovu naročnika), - dobava novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu, - elektronska tehnična podpora, - zagotovljen dostop do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. Za ostale naprave minimalno eno (1) leto od podpisa prevzemnega zapisnika. |

Sklop 2: Naprava za lasersko sintranje

Naprava za lasersko sintranje je namenjena izdelavi oblikovno zapletenih izdelkov iz polimernih praškov.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1 | Naprava za lasersko sintranje polimernih praškov s CO laserjem, moči do 70W. Omogočati mora izdelavo tankostenskih izdelkov do 0,8mm. Naprava mora omogočati prosto nastavljanje procesnih parametrov in uporabo poljubnih polimernih materialov. Velikost delovne komore 250 x 250 x 350 mm3. Naročnik dovoljuje odstopanje +/-20%. |
| 2.2 | 1 | Programska oprema za postavitev izdelkov v delovni prostor in programiranje izdelave za napravo pod točko 2.1. Omogočati mora nastavljanje procesnih parametrov za vsak izdelek na delovnem pladnju posebej. |
| 2.3 | 1 | Generator dušika za zagotavljanje zaščitne atmosfere v delovni komori naprave iz točke 2.1. |
| 2.4 | 1 | Naprava za sejanje in mešanje prahu po izdelavi. |
| 2.5 | 1 | Namizna naprava za lasersko sintranje za preverjanje konstrukcij in preizkušanje manjših količin polimernih praškov, z delovno komoro velikosti 150 x 150 x 150 mm3 . Naročnik dovoljuje odstopanje +/-20% (Sinterit Lisa Pro ali enakovredno) |
| 2.6 | 1 | 3D optični skener za nadzor natančnosti končanih izdelkov, z natančnostjo zajemanja podatkov pod 0,01 mm, mernim volumnom 200 x 200 x 200 mm3 (naročnik dovoljuje odstopanje +/-25%) in pripadajočo programsko opremo za nadzor postopka skeniranja in analizo zajetih podatkov (GOM ATOS Core Professional ali enakovredno). |
| 2.7 | 1 | Grafična delovna postaja za programiranje naprave pod točko 2.1 in poganjanje programske opreme pod točko 2.2. (2 x Intel Xeon, Nvidia Quadro, 32 GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD ali enakovredna). |
| 2.8 | 1 | Dobava in namestitev v prostore naročnika: - oprema postavljena na lesene palete in v celoti pripravljena za transport, - prevoz s tovornjakom od proizvajalca do kraja namestitve, - zavarovanje prevoza, - vnos opreme do prostora namestitve (interna transportna pot, ki vključuje stopnišče, možen je ogled transportne poti), - namestitev in priključitev potrebnih enot za delovanje in preverjanje delovanja. |
| 2.9 | 1 | Zagon in demonstracija delovanja opreme in usposabljanje 3 uporabnikov v obsegu najmanj dva (2) dni po osem (8) ur na lokaciji naročnika ter predaja navodil za uporabo. |
| 2.10 | 1 | Garancija ter podpora strojne in programske opreme pod točkama 2.1 in 2.2 za minimalno tri (3) leta od podpisa prevzemnega zapisnika, vključujoč: - popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku deset (10) delovnih dni po oddaji zahtevka (predaja okvarjenih in popravljenih ali nadomestnih delov na naslovu naročnika), - dobava novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu, - elektronska tehnična podpora, - zagotovljen dostop do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. Za ostale naprave minimalno eno (1) leto od podpisa prevzemnega zapisnika. |

Sklop 3: Naprava za ultrazvočno atomizacijo kovinskih prahov

Naprava omogoča izdelavo kovinskih praškov iz surovcev v obliki kovinskih palic ali žic.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | Naprava mora omogočati izdelavo kovinskih praškov granulacij med 10 in 150µm iz surovcev v obliki žic in palic. Naprava mora omogočati postopek ultrazvočne atomizacije in kontinuirano podajanje surovcev. |
| 3.2 | 1 | Hladilnik za hladilno tekočino ustrezne kapacitete za uravnavanje temperature naprave iz točke 3.1. |
| 3.3 | 1 | Ultrazvočni sejalnik za sejanje prahu. |
| 3.4 | 1 | Dobava in namestitev v prostore naročnika: - oprema postavljena na lesene palete in v celoti pripravljena za transport, - prevoz s tovornjakom od proizvajalca do kraja namestitve, - zavarovanje prevoza, - vnos opreme do prostora namestitve (interna transportna pot, ki vključuje stopnišče, možen je ogled transportne poti), - namestitev in priključitev potrebnih enot za delovanje in preverjanje delovanja. |
| 3.5 | 1 | Zagon in demonstracija delovanja opreme in usposabljanje treh (3) uporabnikov v obsegu najmanj dva (2) dni po osem (8) ur na lokaciji naročnika ter predaja navodil za uporabo. |
| 3.6 | 1 | Garancija ter podpora strojne opreme pod točko 3.1 za minimalno tri (3) leta od podpisa prevzemnega zapisnika, vključujoč: - popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku deset (10) delovnih dni po oddaji zahtevka (predaja okvarjenih in popravljenih ali nadomestnih delov na naslovu naročnika), - dobava novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu, - elektronska tehnična podpora, - zagotovljen dostop do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. - Za ostale naprave minimalno eno (1) leto od podpisa prevzemnega zapisnika. |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

302/34 – RIUM16-FS10-1/2020