## List1
ŠT. SKLOPA | ZAHTEVANA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA-POGOJ | PODATEK ZA PONUJENI APARAT | STRAN V PROSPEKTNI/TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, KJER SE PODATEK NAHAJA
1 | Sklop 1 (49)
Analizator za hitro določitev bakterijske rasti v urinu
Oznaka: 32.60.5
Predvidena lokacija namestitve: 1.3.08 Prostor za kemijske urinske analize
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Analizator za hitro določanje kvantitativne bakterijske rasti v humanih vzorcih urina.
1. Število testnih mest za vzorce: vsaj 60
2. Možnost neprekinjenega vstavljanja vzorcev
3. Uporaba sterilnih tekočih gojišč, laserske merilne tehnologije in magnetnega mešala za čim večjo občutljivost
4. Zaznava mikrobiološke rasti (rastne krivulje) v času nekaj ur z visoko občutljivostjo in specifičnostjo
5. Analizator mora zaznati samo žive mikroorganizme preko mehanizma rastne krivulje
6. Rezultat kvantitativne bakterijske rasti izražen v enoti CFU/mL
7. Integriran turbidimeter, vrednost izražena v stopnjah McFarland
8. Termostatiranje na 37 °C
9. Uporaba črtnih kod za vnos ID in dvosmerne povezave analizatorja v LIS
10. Upravljanje analizatorja preko ekrana na dotik in tiskanje rezultatov analiz
11. Integriran računalniški sistem z operacijskim sistemom Windows, namenska programska oprema za mikrobiološko analizo
12. Analizator mora imeti možnost nadgradnje:
12.1. razširitve za dodatna testna mesta za vzorce: vsaj dodatnih 60 mest
12.2. za uporabo tudi za druge preiskave:
12.2.1. testiranje mikrobiološke občutljivosti na antibiotike,
12.2.2. preverjanje sterilnosti vzorcev.
2 | Sklop 2 (50)
Fazno-kontrastni diskusijski mikroskop
Oznaka: 32.19.11
Predvidena lokacija namestitve: 1.3.08 Prostor za kemijske urinske analize
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Mikroskop za pregled in raziskave urinskega sedimenta na objektnih stekelcih in standardiziranih mikroskopskih ploščicah z opazovalno enoto za diskusijo in digitalno kamero ter računalniškim programom za njeno uporabo.
1. Stabilen okvir mikroskopa z vgrajenim napajalnikom za led osvetlitev, na ohišju naj ima vgrajeno tipko za zajem digitalne slike.
2. Mikroskop mora omogočati naslednje mikroskopske tehnike: svetlo polje, fazni kontrast in opazovanje s polarizacijsko svetlobo.
3. Makro in mikro vijak za ostrenje objektov z nastavitvijo trdote pomikov.
4. Led osvetlitev: indirektna Koehlerjeva – z vgrajeno poljsko zaslonko.
5. Ergonomska mizica s križnim pomikom, desnim upravljanjem, nastavitvijo trdote pomika, vračanjem v fokus in držalom za do dve objektni stekelci. Držalo mora dobro oprijeti preparat na objektnih stekelcih in standardiziranih mikroskopskih ploščicah.
6. Najmanj 6 pozicijski objektivni revolver.
7. Ergonomski binokularni tubus z dodanim adapterjem za kamero – delilec žarka.
8. Dva okularja 10x povečave in 22 mm vidnega polja.
9. Fazno-kontrastni kondenzor za objektive od 10x do 100x povečave.
10. Polarizacija s rdečo kompenzacijo.
11. Diskusijska enota za dodatnega opazovalca »side by side«
12. Digitalna kamera (min 5,8 MP) in računalniški program za njeno uporabo.
13. Adapter za mikroskopsko kamero, ki zagotavlja kar največje vidno polje (vsaj faktor 0,55x ali manjši).
14. Računalniški program naj omogoča upravljanje s kamero, popravke, osnovne meritve živih in shranjevanje slik. Sistem naj omogoča prikaz žive slike (neposredno spremljanje slike na mikroskopu) na ekranu računalnika.
15. Objektivi: svetlobni 10x, 40x, 60x N.A. min. 0,85
16. Fazno-kontrastni: 10x , 20X, 40x N.A. min. 0,75
17. Števec celic za mikroskop s 4 ali 5 tipkami.
3 | Sklop 3 (54)
Osmometer
Oznaka: 32.60.8.2
Predvidena lokacija namestitve: 1.3.08 Prostor za kemijske urinske analize
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
1. Merjenje osmolalnosti vzorca z metodo znižanja zmrzišča.
2. Primeren za merjenje bioloških tekočin seruma in urina.
3. Omogoča merjenje majhnih prostornin vzorca: do 50 µL.
4. Ima avtomatski vzorčevalnik.
5. Čas analize vzorca do 80 sekund.
6. Širok razpon merjenja: minimalno 0- 2300 mOsmol/kg.
7. Kapaciteta: vsaj 30 vzorcev/uro.
8. Merjenje vsaj 20 vzorcev naenkrat – v isti seriji.
9. Ponovljivost: vsaj +/- 3 mOsm/kg (1 S.D.) (med 0 - 400 mOsm/kg H2O).
10. Ima čitalec črtnih kod in omogoča prenos rezultatov meritev v Laboratorijski informacijski sistem in USB vhod ter tiskalnik.
11. Za začetek meritev naj bodo priložene referenčne in kontrolne raztopine ter potrošni material.
4 | Sklop 4 (56), oznaka 32.92.4.6
HPLC z UV/VIS detektorjem in elektrokemijskim (ECD) detektorjem (1x)
Oznaka 32.92.4.6
Predvidena lokacija namestitve:
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Ponudba sistema mora vključevati:
A. Visokozmogljiv tekočinski kromatograf (HPLC) z UV/VIS detektorjem in ECD detektorjem,
B. programsko opremo za nadzor HPLC sistema ter za osnovno in napredno obdelavo podatkov,
C. analitski sistemi morajo omogočati povezavo z obstoječim laboratorijskim informacijskim sistemom (Kobis d.o.o.) po standardu ASTM.
1. Črpalka HPLC sistema
1.1. Mora omogočati uporabo 6 (šestih) mobilnih faz hkrati in mora omogočati dve ločeni poti mobilne faze (ena pot npr. za on-line ekstrakcijo na trdni fazi).
1.2. Zagotovljeno mora biti razplinjevanje vseh mobilnih faz.
1.3. Mora omogočati tlake do 700 bar pri pretoku 5ml/min in do 300 bar pri pretoku 10 ml/min pri nihanju tlaka <1,0%.
1.4. Mora zagotavljati natančnost pretoka < 0,05% RSD
1.5. Mora zagotavljati točnost pretoka vsaj ± 1,0 %
1.6. Mora aktivno kompenzirati kompresibilnost uporabljene mobilne faze.
1.7. Mora zagotavljati točnost mešanja mobilne faze vsaj ± 0,5 %.
1.8. Mora zagotavljati natančnost mešanja mobilne faze: <0,2 % RSD.
2. Vzorčevalnik
2.1. Mora biti avtomatski
2.2. Mora biti termostatiran (hlajen, omogoča temperaturno območje vsaj od 4 °C do 40 °C).
2.3. Naj vključuje stojalo za viale (vsaj 4 x 96 2mL vial) in stojalo za mikrotitrske plošče (kapaciteta za vsaj dve plošči, vsaka za 96 vzorcev).
2.4. Volumen injiciranja vzorca mora biti vsaj 0,01-100 µl, linearnost injiciranja >0,99999, natančnost injiciranja <0,25% RSD, točnost injiciranja ± 0,5% in carry over <0,0004%.
2.5. Mora omogočati injiciranje vzorca preko »metering device«, ki omogoča predkompresijo vzorca.
2.6. Mora omogočati spiranje injektorske igle. Pretok mobilne faze mora potekati preko injektorske igle ves čas analize.
3. Prostor za kromatografsko kolono
3.1. Mora biti termostatiran.
3.2. Mora omogočati vgradnjo vsaj dveh kromatografskih kolon dolžine 30 cm.
3.3. Mora zagotavljati stabilno temperaturo v temperaturnem območju vsaj od 15 °C do najmanj 85 °C s točnostjo v celotnem območju do ±0,1°C.
3.4. Zaželjena je možnost aktivnega predogrevanja mobilne faze pred vstopom na kolono in aktivno hlajenje po izstopu iz kolone.
3.5. Zaželjena je možnost gretja kolone tako s »forced air« kot tudi »still air« načinom.
3.6. Mora imeti dodatni preklopni ventil za izvajanje on-line ekstrakcije na trdno fazo.
4. UV/VIS Detektor
4.1. Mora biti tehnologije Diode Array
4.2. Mora omogočati snemanje v območju vsaj od 190 nm – 800 nm s točnostjo do ±0,1 nm pri frekvenci zajemanja ≥ 125Hz za en signal oziroma pri > 60Hz za dva signala.
4.3. Mora omogočati snemanje vsaj 8 (osem) signalov hkrati pri različnih valovnih dolžinah.
4.4. Šum mora biti <± 6 µAU
4.5. Širina reže mora biti nastavljiva v območju 1-8 nm.
4.6. Pot UV žarka skozi ≤ 13 µL vzorca mora biti vsaj 10 mm.
4.7. Mora zagotavljati linearno območje absorbanc vsaj 2,7 AU za UV območje pri RSD < 5%
5. Elektrokemijski detektor (ECD)
5.1. Delovni potencial: med -2 in +2 V
5.2. Območje vhodnega toka: do ± 50µA
5.3. Merilno območje: od 10 pA do 200 nA.
5.4. Šum: < 0,3 pA
6. Dodatne zahteve
6.1. Vsi posamezni deli HPLC instrumenta morajo imeti sistem za detekcijo puščanja in omogočati delo v pH območju od pH 1 do pH 13.
6.2. Programska oprema in gonilniki za vodenje tekočinskega kromatografa ter pobiranje in obdelavo podatkov morajo omogočati popolno kontrolo ponujene konfiguracije HPLC inštrumenta in vključevati vsa potrebna orodja za kvalitativno in kvantitativno obdelavo kromatografskih podatkov.
6.3. Vsi sestavni deli oz. moduli inštrumenta ter potrebna programska oprema in gonilniki morajo biti novi in od enega proizvajalca.
6.4. Servis za vso ponujeno strojno in programsko opremo mora biti zagotovljen s strani ponudnika, registriranega v Sloveniji.
6.5. Analitski sistemi morajo omogočati povezavo z obstoječim laboratorijskim informacijskim sistemom (Kobis d.o.o.) po standardu ASTM.
5 | Sklop 5 (58)
UHPLC-MS/MS sistem srednje do visoke občutljivosti za kvantifikacijo zdravil in drugih analitov v bioloških vzorcih (1x)
Oznaka: 32.92.8.3
Predvidena lokacija namestitve:
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
1. UHPLC
1.1. UHPLC sistem mora omogočati zanesljivo in ponovljivo (< 0.2 % RSD RT) mešanje mobilnih faz pri nizkem tlaku (v celotnem območju od 0 % do 100 %). Mešanje mobilnih faz mora biti zagotovljeno s črpalno glavo, na kateri je možno izbiranje in mešanje poljubne kombinacije štirih (4) mobilnih faz. Zagotovljeno mora biti razplinjevanje vseh mobilnih faz.
1.2. Vsi posamezni deli HPLC instrumenta morajo imeti sistem za detekcijo puščanja in omogočati delo v pH območju od pH 2,5 do pH 9,5.
1.3. UHPLC sistem mora omogočati delo s kromatografskimi kolonami z velikostjo delcev manj kot 2 µm in tlaki do 15.000 PSI. Sistem mora aktivno kompenzirati kompresibilnost uporabljene mobilne faze.
1.4. V UHPLC sistema mora biti možno vgraditi vsaj 2 koloni dolžine 30 cm. Termostat za kromatografske kolone mora zagotavljati stabilno temperaturo v temperaturnem območju vsaj od 15 °C do najmanj 80 °C. Pred vstopom na kolono mora biti mobilna faza predogrevana.
1.5. Razlivni volumen sistema mora biti manjši od 10 mikrolitrov, kar omogoča hitrejše analize z večjo resolucijsko močjo.
1.6. Točnost mešanja mobilne faze naj bo vsaj ± 0,5 %. Natančnost mešanja mobilne faze naj bo manjše od 0,2 % RSD.
1.7. Območju pretoka mora biti med 100 – 2000 µl/min, s točnostjo vsaj ± 1,0 % in natančnostjo vsaj 0,1 % RSD.
1.8. Volumen injiciranja vzorca mora biti vsaj od 0,1 do 50 µl, z linearnostjo injiciranja boljšo od 0,999.
1.9. Zaželjeno je spiranje injektorske igle z več različnimi topili, s čimer se zmanjša možnost prenosa analitov v naslednjo analizo na najmanjšo možno mero (carryover).
1.10. Vzorčevalnik mora biti termostatiran (hlajen, omogoča temperaturno območje vsaj od 5 °C do 30 °C), avtomatski in naj vključuje stojalo za viale (vsaj 96 2 mL vial) in stojalo za mikrotitrske plošče (kapaciteta za vsaj dve plošči, vsaka za 96 vzorcev).
1.11. Zaželjena je možnost dogradnje / vgradnje termostatiranega podajalnika vzorcev, ki omogoča povečanje kapacitete vsaj na 400 pozicij za 2 mL viale.
1.12. Analitski sistemi morajo omogočati povezavo z obstoječim laboratorijskim informacijskim sistemom (Kobis d.o.o.) po standardu ASTM.
2. MS/MS detektor
2.1. Detektor tipa trojni kvadrupol, ionski izvor pa tipa elektrosprej (ESI) in (APCI).
2.2. Omogočati čim hitrejše preklapljanje med načini snemanja in kar najhitrejši zajem podatkov
2.3. Čim hitrejši preklop med pozitivnim in negativnim načinom ionizacije, največ 30 milisekund.
2.4. Čim večje območje linearnega odziva detektorja (vsaj 6*106).
2.5. Vsaj en rezervoar na masnem spektrometru za kalibrant za avtomatsko kalibracijo in tuniranje masnega spektrometra.
2.6. Občutljivost pri delu s pozitivno ESI ionizacijo pri merjenju 1 pg rezerpina več kot 300.000:1, pri opazovanju prehoda 609 -> 195, ob uporabi neprocesiranih podatkov (brez glajenja ali odstranitve šuma).
2.7. Občutljivost pri delu s pozitivno ESI ionizacijo pri merjenju 1 pg kloramfenikola več kot 300.000:1, pri opazovanju prehoda 321 -> 152, ob uporabi neprocesiranih podatkov (brez glajenja ali odstranitve šuma).
2.8. Robusten ionski izvor, ki omogoča analizo kar največjega števila vzorcev brez potrebe po vmesnem vzdrževanju / čiščenju (čim večkratna sprememba smeri gibanja ionov).
2.9. Možnost merjenja v pozitivnem in negativnem načinu znotraj iste meritve.
2.10. Zagotovljena mora biti neprekinjena oskrba z dušikom.
2.11. Sistem vključuje programsko opremo za obdelavo podatkov, izdelavo analitskih izvidov in poročil, namenjena uporabi v klinične namene.
2.12. Vsak ponudnik mora zagotoviti servisno podporo na območju Republike Slovenije.
2.13. Zagotovljena mora biti možnost čiščenja sestavnih delov ionskega izvora brez prekinitve vakuma.
2.14. Analitski sistemi morajo omogočati povezavo z obstoječim laboratorijskim informacijskim sistemom (Kobis d.o.o.) po standardu ASTM.
2.15. Programska oprema za delo z LC-MS/MS sistemom mora biti popolnoma skladna za vodenje UHPLC sistema in MS/MS, omogočati mora pripravo metod, sekvenc, zajemanje ter kvalitativno in kvantitativno ovrednotenje dobljenih podatkov, samodejni prenos vnešenih podatkov za vzorce iz metode za zajem podatkov v metodo za obdelavo podatkov, utežitve umeritvene krivulje, izbiro izhodišča umeritvene krivulje, oblikovanje in izpis poročila v pdf predlogah. Imeti mora možnost samodejne optimizacije MRM prehodov tako brez kot z kolono.
2.16. Šolanje za osnovno delo s sistemom LC-MS/MS in programskim paketom mora biti vključen v ponudbo.
2.17. Dodatni material in pribor za sprotno oskrbo/vzdrževanje sistema.
2.18. Material potreben za inštalacijo in osnovno vzdrževanje sistema.
2.19. Raztopine standardov za samodejno kalibracijo masnega spektrometra.
2.20. Verifikacijo inštalacije LC/MS sistema.
2.21. Verifikacija inštalacije vseh strojnih in programskih sistemov (UHPLC, MS/MS): z GLP skladna IQ verifikacija ter OQ/PV validacija.
2.22. Transparentni in s predpisi skladni protokoli za IQ in OQ/PV validacije programske in strojne opreme (GLP smernice).
6 | Sklop 6 (61)
Plinski kromatograf z masno selektivnim detektorjem GC-MS za urgentne toksikološke preiskave (1x)
Oznaka: 32.86.5
Predvidena lokacija namestitve:
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Ponujena oprema mora vsebovati:
A. plinski kromatograf pripravljen za priklop na masno selektivni detektor
B. vzorčevalnik za vnos tekočih vzorcev
C. masno selektivni detektor z EI načinom ionizacije
D. programska oprema in NIST spektralna knjižnica
E. analitski sistemi morajo omogočati dvosmerno povezavo z obstoječim laboratorijskim informacijskim sistemom (Kobis d.o.o.) po standardu ASTM.
1. Plinski kromatograf:
1.1. vgrajena elektronska kontrola pretokov/tlakov za vse priključene pline (nosilni, gorilni...), možnost dela pri konstantnem tlaku ali konstantnem pretoku
1.2. vgrajen delilno/nedelilni injektorski vhod, možnosti različnih režimov vnosa vzorca (nedelilni, delilni, pulzni delilni, pulzni nedelilni), ponovljivost retenzijskih časov pod 0,010%, kompenzacija variiranja zunanjih pogojev s pomočjo vgrajenih senzorjev temperature in tlaka, vgrajen sistem za varčno rabo nosilnega plina, vgrajen sistem za hitro in enostavno menjavo potrošnega materiala v injektorskem vhodu brez uporabe orodja
1.3. vgrajen sistem za avtomatsko detekcijo in opozarjanje na puščanja nosilnega plina
1.4. vgrajen vmesnik s temperaturno kontrolo za povezavo plinskega kromatografa z masnim spektrometrom
1.5. vgrajen dodatni trikanalni modul za elektronsko kontrolo pretokov/tlakov plinov
1.6. vgrajen modul za enostavno izvedbo povratnega toka nosilnega plina v kromatografski koloni, delo na GC-MS sistemu brez porušitve vakuuma v masnem spektrometru (menjava kromatografske kolone, menjava tesnila injektorskega vhoda, menjava linerja injektorskega vhoda, …)
1.7. nastavitev tlakov na 0,001 PSI natančno
1.8. nastavitev temperature pečice od 4oC do 450oC nad temperaturo okolice.
1.9. nastavitev vsaj 15 dvigov temperatur v enem programu
1.10. na plinskem kromatografu nameščen na dotik občutljiv ekran za potrebe informacij o statusu instrumenta, konfiguraciji, ogleda kromatografskega signala, vnos parametrov metode, diagnostike morebitnih odstopanj delovanja, ....
1.11. možnost instalacije dodatnega injektorskega vhoda in dodatnih detektorjev
1.12. možnost programiranja prehoda sistema v ''sleep-mode'', možnost programiranja sistema iz statusa mirovanja v status obratovanja
2. Sistem za avtomatski vnos tekočega vzorca:
2.1. kapaciteta avtomatskega injektorja minimalno 15 vzorcev, avtomatska nastavitev pozicioniranja injektorja
2.2. avtomatski podajalnik vzorcev, kapaciteta vsaj 150 2ml vzorčevalnih posodic
2.3. enostavna nastavitev uporabe avtomatskega injektorja v sprednji ali zadnji poziciji
2.4. možnost uporabe injicirnih igel različnih volumnov (od 1 do 500µl), minimalni volumen injiciranja 10nl, maksimalni volumen injiciranja 200 µl
2.5. nastavljiva hitrost injiciranja, hitro injiciranje hitreje kot 100ms, nastavitev časa zadrževanja igle v injektorskem vhodu pred in/ali po injiciranju, nastavljiva hitrost praznjenja injekcijske igle v injektorski vhod
2.6. možna nastavitev sendvič injiciranja.
2.7. možnost vnosa vzorca direktno v kolono s pomočjo avtomatskega injektorja za kolone ≥0,250mm notranjega premera
2.8. detekcija manjkajoče viale
2.9. možnost termostatiranja vzorcev
2.10. opcijsko možnost uporabe vzorčevalnega sistema za pripravo vzorca na samem vzorčevalniku in za to potrebna programska oprema (redčenje, dodajanje internega standarda, mešanje in gretje vzorčevalne posodice, derivatizacija...)
3. Masni spektrometer:
3.1. tip analizatorja enojni kvadrupol, območje mas vsaj do 1000amu
3.2. EI ionski izvor iz inertnega materiala in možnost nadgradnje z PCI/NCI ionskim izvorom
3.3. detektorski sistem s triosno smerjo potovanja ionov za zmanjševanje šuma signala zaradi vpliva nevtralnih delcev
3.4. hitrost skeniranja vsaj 20.000amu/s
3.5. nastavljiva energija ionizacije (od 10 – 240eV), nastavljiva temperatura ionskega izvora in vmesnika za GC-MS povezavo (oboje vsaj do 350 ºC)
3.6. nastavljiva temperatura masnega analizatorja vsaj do 200 ºC
3.7. dve žarilni nitki EI ionskega izvora, izbira oziroma preklop med njima preko programske opreme
3.8. hkratno snemanje SCAN in SIM podatkov
3.9. avtomatsko kreiranje SIM metode iz SCAN podatkov
3.10. dinamično območje > 106
3.11. masna stabilnost boljša kot 0.10amu/48 ur
3.12. avtomatska nastavitev sistema (autotune)
3.13. možnost programiranja urnika mirovanja sistema in programiranja v prehod pripravljenosti
3.14. EI SCAN razmerje signal/šum 300 : 1 ali bolje (1μl injiciranje OFN 0,1pg/μl, skeniranje v območju od 50 do 300amu, ion 272amu), EI SIM IDL 1,5fg (8 zaporednih injiciran 1μl OFN standarda 10fg, ion 272amu)
4. Programska in strojna oprema:
4.1. programska oprema za vodenje celotnega GC-MS sistema, zajem in obdelavo podatkov, programska oprema naj ima vgrajen programski paket za avtomatsko dekonvolucijo masnih spektrov, primerjavi spektrov v NIST in/ali namenski spektralni knjižnici, avtomatsko kreiranje kvalitativnega in kvantitativnega poročila na osnovi kalibrirane metode z uporabo primernih standardov, programska oprema omogoča kalibracijo odvisnosti retenzijskega časa izbrane komponente standarda/vzorca v odvisnosti od tlaka na injektorskem vhodu (poenostavitev prenosa analiz med instrument, prenosa analize na novo kolono iste dimenzije, prenosa analize na drugi tip detektorja, …)
4.2. NIST knjižnica masnih spektrov
4.3. računalnik za instalacijo vse programske opreme za vodenje GC – MSD sistema z vzorčevalnim sistemom
4.4. 24'' LCD monitor, laserski tiskalnik, barvni, priklop na računalniško mrežo
5. V Sloveniji, s strani proizvajalca certificiran servis za kompletno instalirano GC – MSD opremo.
7 | Sklop 7 (66)
Namizni analizator za avtomatizirano izvedbo ELISA tehnik.
Oznaka: 32.86.1.1
Predvidena lokacija namestitve:
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Osnovne strokovne zahteve-pogoji :
1. Analizator mora biti v namizni izvedbi in mora vključevati (vgrajeno ali ločeno) računalnik s programsko opremo za upravljanje aparata ter zaslon in tiskalnik.
2. Analizator mora delovati brez zunanjega priključka za vodo in brez priklopa na zunanji odtok odpadnih tekočin. Zbirna posoda za odpadne tekočine mora sprejeti vsaj 3 litre tekočine.
3. Omogočati mora hkratno delo na vsaj dveh elisa ploščah s 96 mesti, prilagojen mora biti za plošče z različno obliko vdolbin (ravno in zaobljeno dno).
4. Vključevati mora vse potrebno, da je brez vmesnih posegov uporabnika možna avtomatizirana izvedba celotnega analiznega postopka: pipetiranje standardov, vzorcev, reagentov; inkubacija z opcijo stresanja plošče, spiranje, detekcija in izračun rezultatov.
5. Omogočati mora pipetiranje vzorcev s kovinsko iglo, ki se spira, ter s plastičnimi nastavki za enkratno uporabo. Ponovljivost pipetiranja mora biti znotraj kriterijev za analitske laboratorijske pipete.
6. Za uporabo na aparatu morajo biti predvidene posodice, kjer mrtvi volumni reagentov pri pipetiranju ne smejo presegati 0,5 mL, vzorcev in standardov pa 0,2 mL.
7. Inkubacija mora biti v temperaturnem območju do 37 °C z odstopanjem temperature do največ 0,5 °C od vrednosti, ki jo za metodo nastavi uporabnik v programski opremi.
8. Poleg tekočine za sistemsko spiranje sistema morata biti uporabniku na voljo vsaj dve mesti za spiralne pufre s posodami volumna vsaj en liter.
9. Pri spiranju mora biti nastavljivo sledeče: volumen spiralnega pufra, čas namakanja pred odsesavanjem, čas čakanja med cikli spiranja.
10. Pri detekciji mora biti možnost fotometrične detekcije z izbiro valovnih dolžin med 340–620 nm in možnostjo meritve pri dveh valovnih dolžinah hkrati.
11. Vključena programska oprema mora omogočiti programiranje vseh parametrov analiznega postopka vključno z izračunom rezultatov po več algoritmih (vsaj linearni, logaritemski, triparametrski in štiriparametrski model).
Dodatni kriteriji (merila):
ponujeni aparat poleg izpolnjevanja vseh osnovnih pogojev, omogoča tudi luminometrično detekcijo (20 točk)
8 | Sklop 8 (69)
Masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) in priklopom na HPLC separacijski modul
Oznaka: 32.93.7.1
Predvidena lokacija namestitve:
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Osnovne strokovne zahteve-pogoji:
1. Osnovne zahteve za ICP – MS sistem:
1.1. Masni spektrometer tipa enojni kvadropol, masno območje od 2 do 260 amu, kolizijska in reakcijska celica, RF generator; razpršilna komora hlajena s Peltier členom.
1.2. Računalniško podprta avtomatska nastavitev optimiranih parametrov delovanja instrumenta in plazme (avtotune).
1.3. Računalniška kontrola nastavitve bakle v x – y – z smereh, korak 0,1mm, računalniška kontrola pretokov uporabljenih plinov (plazemski, nosilni, kolizijski, ….).
1.4. Odpravljanje večine interferenc s kolizijo, kolizijski plin čisti helij, ena nastavitev pretoka kolizijskega plina za odpravljanje večine interferenc ne glede na tip vzorcev oz. matriksa, prehod v načinu dela brez rabe kolizijskega plina in v načinu s kolizijskim plinom 5 sekund ali manj (v eni analizi možnost preklapljanja med različnimi načini dela).
1.5. Možnost instalacije dovajanja dodatnega reakcijskega plina – vodik, amonijak, ksenon, kisik.
1.6. Sistem za čiščenje kolizijskega plina pred vstopom v kolizijsko celico.
1.7. Možnost enostavnega vzdrževanja in čiščenja ionske optike brez izklopa vakuuma.
1.8. Avtomatski vzorčevalnik z možnostjo uporabe različnih velikosti posodic za vzorce, mora omogočati analizo majhnega volumna vzorca (0,5 mL ali manj za pediatrične vzorce), vzorčevalnik izoliran/zaprt - zaščita vzorcev pred kontaminacijo iz okolice.
1.9. Sistem mora omogočati preprečevanje kontaminacije med vzorci z velikim koncentracijskim razponom; omogočati mora nastavljivo spreminjanje in aktiviranje analize naslednjega vzorca glede na spiranja vzorčevalnega sistema.
1.10. Možen vnos vzorca z visokim deležem raztopljenih snovi, redčenje s plinom v nastavljivem razmerju in avtomatska nastavitev instrumenta (plazme) glede na razmerje redčenja.
1.11. Odprt vzorčevalni del za enostaven dostop do vzorčevalnega dela in redno vzdrževanje ter čiščenje brez nevarnosti kontaminacije masnega analizatorja in detektorja z vlago iz ozračja.
1.12. Možnost nadgradnje za dovajanje kisika v primeru dela z vzorci z visoko vsebnostjo organske faze.
1.13. Sistem mora omogočati možnost semikvantitativnega dela z uporabo odpravljanja interferenc s kolizijo za vse tipe vzorcev.
1.14. Hladilni sistem, potreben za delovanje ICP-MS instrumenta.
1.15. Linearno dinamično območje: vsaj 9 velikostnih razredov, brez spreminjanja ločljivosti masnega analizatorja za povečanje koncentracijskega merilnega območja ali spreminjanja konfiguracije instrumenta.
1.16. Merjeni signal elementa naj se v času 2 ur ne spremeni za več kot 4%.
1.17. Meja detekcije z uporabo He vsaj (ppt): npr. As(75) 20, Se(78) 40 ali enakovredno.
1.18. Meja detekcije brez uporabe plina vsaj (ppt): npr. Be(9) 0,2, In(115) 0,05, Bi(209) 0,08 ali enakovredno.
1.19. Občutljivost inštrumenta vsaj (Mcps/ppm): npr. Li(7) 55, Y(89) 320, Tl (205) 250 ali enakovredno.
1.20. Razmerje oksidov CeO/Ce (%): < 2 ali enakovredno.
1.21. Razmerje dvakrat nabitih delcev (%): < 3,0.
2. Osnovne zahteve za sklopitev s separacijskimi sistemi:
2.1. Kvartena črpalka z vgrajenim vakuumskim razplinjevalcem, pretok do 10ml/min, tlak do 600 bar, pH območje od 1 do 13, kratkotrajno do 14, bioinertna izvedba, materiali: titan, zlato, PEEK, keramika, ....
2.2. Avtomatski vzorčevalnik (za HPLC), vnos vzorca iz vzorčevalnih posodic ali titrnih plošč, vnos vzorca volumen od 0,1 do 100 µl, prenos nečistoč med vzorci pod 0,003%, termostatiranje vzorcev v območju od 4 do 40oC, spiranje zunanjosti igle, možnost nadgradnje z dodatnimi tremi spiralnimi topili, bioinertna izvedba, materiali: titan, zlato, PEEK, keramika, ....
2.3. Termostat za HPLC kolone, hlajenje z dvema neodvisnima Peltier členoma, temperaturno območje od 10oC pod zunanjo temperaturo do 85oC, bioinertni izmenjevalec toplote, možnost vgradnje različnih ventilov v inertni izvedbi.
2.4. Material za sklopitev ICP – MS instrumenta s tekočinskim kromatografom.
2.5. Ponujeni separacijski sistem mora omogočati enostavno priključitev na v laboratoriju že obstoječi aparat ICP-MS (Agilent 7700) brez dodatnega poseganja uporabnika v programsko opremo (možnost uporabe kot »backup«) in ima omogočen neposredni prenos in uporabo že razvitih analiznih metod (izjava proizvajalca ali brošura) sicer mora ponudnik v primeru okvare v 24-ih urah zagotoviti možnost uporabe nadomestnega aparata iste vrste, ki omogoča neposreden prenos in uporabo lastnih razvitih analiznih metod brez sprememb za tekoči biološki material (predvsem kri, urin). V tem primeru mora ponudnik predložiti izjavo proizvajalca o možnem neposrednem prenosu lastnih validiranih metod brez sprememb na nadomestni aparat (celotni, sklopljeni sistem) in izjavo lastnika nadomestnega aparata o možni uporabi aparata. Stroške morebitnega transporta in analiz nosi ponudnik. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost navedene izjave in na stroške ponudnika zahtevati ogled laboratorija z nadomestnim aparatom.
3. Dodatne zahteve: Ponudnik mora zagotoviti razvite metode za analizo humanega biološkega materiala za uporabo na celoten sistem ICP-MS s priklopljenim HPLC separacijskim modulom (izjava ponudnika).
4. Računalniška strojna in programska oprema:
4.1. Programska oprema za vodenje instrumenta, zajem in obdelavo podatkov.
4.2. Programska oprema za sklopitev s tekočinskim kromatografom in direktna kontrola separacijskega modula v ICP – MS programski opremi.
4.3. Računalnik potreben za instalacijo programske opreme.
4.4. 2x monitor (24'').
4.5. Barvni laserski tiskalnik, dvostranski, dva predala, priklop na računalniško mrežo.
5. Storitve:
5.1. Ponudnik mora izvesti instalacijo in testiranje instalirane opreme na mestu, ki ga določi naročnik (izjava ponudnika).
5.2. Ponudnik mora ob instalaciji izvesti kvalifikacijo in validacijo instalacije (kvalifikacije performans) instalirane strojne in programske opreme (izjava ponudnika).
5.3. Ponudnik mora izvesti osnovno izobraževanja uporabnikov za redno vzdrževanje opreme in osnovno delo z instalirano opremo (vsaj 2 dni) na mestu instalacije (izjava ponudnika)
5.4. Ponudnik mora pri naročniku organizirati napredno izobraževanje uporabnikov za delo z instalirano opremo (3 dni); za to mora zagotoviti s strani proizvajalca opreme certificiranega izvajalca izobraževanja in zagotoviti tekom izobraževanja postavitev analize po željah/potrebah naročnika (izjava ponudnika).
6. Servis in rezervni deli:
6.1. Ponudnik mora imeti v Sloveniji prisotnega serviserja, ki je s strani proizvajalca certificiran za ponujeni instrument za potrebe instalacije, kvalifikacije instalacije in validacije instalirane strojne in programske opreme ter servis v skladu s protokoli proizvajalca (certifikat izdan s strani proizvajalca ).
6.2. Odzivni čas servisiranja mora biti največ 24 ur po prijavi napake (ob delovnikih), čas za odpravo napak pa največ 5 koledarskih dni (izjava ponudnika).
6.3. Omogočena mora biti možnost sporočanja morebitnih napak po telefonu ali v pisni obliki (e-pošta ali na spletni strani ponudnika) (izjava ponudnika).
6.4. doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: 7 let (izjava proizvajalca).
7. Opravila po instalaciji: ponudnik bo po zaključku instalacije naročniku izročil navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem ali angleškem jeziku, programsko opremo ter ostalo dokumentacijo, vse garancije, vse ateste in certifikate (izjava ponudnika).
8. Reference: Ponudnik mora navesti najmanj 2 referenci ponujenega sklopljenega sistema postavljenega v EU. Izpolnitev navedenega pogoja ponudnik dokaže s podpisano izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je navedena v OBRAZCU 01 razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost navedene izjave in na stroške ponudnika zahtevati ogled enega izmed dveh referenčnih laboratorijev po izbiri naročnika. Ogled mora biti omogočen za najmanj 2 strokovnjaka naročnika najkasneje v 14-ih dneh od zahteve naročnika.
Dodatni kriteriji (merila):
1. Ponudnik opreme je v Sloveniji instaliral vsaj en instrument istega tipa (celotni, sklopljeni sistem). Referenca se izkazuje s potrditvijo odgovorne osebe naročnika referenčnega aparata (6 točk).
2. Ponudnik, ki bo ponudil aparat ICP-MS z linearnim dinamičnim območjem, ki omogoča merjenje preko največjega števila velikostnih razredov brez spreminjanja ločljivosti masnega analizatorja za povečanje koncentracijskega merilnega območja ali spreminjanja konfiguracije instrumenta prejme 8 točk (izjava proizvajalca, brošure) (8 točk).
3. Možnost sklopitve s plinskim kromatografom opremljenim z avtomatskim vzorčevalnim sistemom (izjava proizvajalca, brošure) (2 točki).
4. Možnost instalacije programske opreme za sklopitev s plinskim kromatografom in direktna kontrola separacijskega modula v ICP – MS programski opremi (izjava proizvajalca, brošure) (2 točki).
5. Možnost instalacije programske opreme za analizo velikostne porazdelitve nano delcev (SP-ICP-MS) (izjava proizvajalca, brošure) (2 točki).
9 | Sklop 9 (73)
Analizator gelske elektroforeze z izoelektričnim fokusiranjem
Oznaka: 32.91.9.1
Predvidena lokacija namestitve: Prostor za imunokemijsko analizo proteinov: 1.3.03
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Strokovne zahteve:
6. Semiavtomatski sistem elektroforeze na agaroznem gelu z možnostjo izoelektričnega fokusiranja
7. Namizni aparat naj bo sestavljen iz modula za elektroforezo in modula za barvanje
8. Možnost izvajanja naslednjih testov: elektroforezna ločba visoke ločljivosti proteinov v serumu in urinu, elektroforeza proteinov seruma z imunofiksacijo za identifikacijo monoklonalnih proteinov, elektroforeza proteinov urina z imunofiksacijo za določanje monoklonalnih proteinov, glomerulnih in tubulnih proteinov v urinu na enem gelu (urinski profil), elektroforeza lipoproteinov in Lp(a), kvalitativna določitev različnih fenotipov alfa 1 antitripsina – A1AT v humanem serumu (fenotipizacija A1AT)
9. Zmogljivost ločbe serumskih proteinov: 160 vzorcev/h
10. Zmogljivost imunofiksacije proteinov: 15 vzorcev/h
11. Možnost izbire več kot 60 optimiziranih programov migracije
12. Možnost izbire več kot 10 programov za barvanje in pranje
13. Aplikatorji iz mikroporozne membrane in geli morajo biti označeni s črtno kodo
14. Vgrajen Peltierjev element za hitro in natančno temperaturno regulacijo
15. Originalna in skrajšana delovna navodila morajo biti prevedena v slovenski jezik
16. Vzdrževalni plan analizatorja v slovenskem jeziku
17. Odzivnost servisa v najmanj 3 urah po sporočanju napake
18. Popravilo analizatorja v največ 72 urah do ponovnega delovanja
19. Stroške verifikacije (po ISO 15189) krije dobavitelj/proizvajalec
10 | Sklop 10 (76)
IMPEDANČNI AGREGOMETER
Oznaka: 32.72.1.7
Predvidena lokacija namestitve: 6.1.03 (Prostor za centrifugiranje)
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Predmet razpisa je nakup impedančnega agregometra s pripadajočimi reagenti in potrošnim materialom za obdobje petih let.
1. Ponudba mora vključevati reagente za agregacijo trombocitov sproženo z
a. ADP + prostaglandin E1 (ADP);
b. arahidonsko kislino;
c. iso-Trap.
2. Ponudba mora vključevati posamične reagente za izvedbo (letno):
a. 1.200 analiz z ADP;
b. 1.200 analiz z arahidonsko kislino;
c. 1.200 analiz z iso-trap.
Impedančni agregometer mora izpolnjevati naslednje zahteve:
1. Impedančni agregometer mora imeti pet (5) merilnih kanalov.
2. Impedančni agregometer mora omogočati analizo v polni citratni krvi.
3. Impedančni agregometer mora stabilno delovati v temperaturnem območju od 18 do 30 °C.
4. Napajanje impedančnega agregometra mora biti 220 V.
5. Impedančni agregometer mora omogočati dvosmerno povezavo z obstoječim laboratorijskim informacijskim sistemom (Kobis d.o.o.) po standardu ASTM.
6. Impedančni agregometer mora podajati naslednje rezultate:
6.1. Maksimalna agregacija trombocitov (AU)
6.2. Površina pod agregacijsko krivuljo (U)
7. Impedančni agregometer mora imeti možnost izvoza rezultatov testnih analiz na sekundarne elektronske medije v obliki, ki jo je možno pregledovati s splošno uporabno programsko opremo na osebnem računalniku (npr. Microsoft Excel).
8. Ponudnik mora zagotavljati s strani proizvajalca pooblaščeno in usposobljeno (certificirano) tehnično podporo za montažo analizatorja in izvajanje rednih vzdrževalnih servisov po priporočilih proizvajalca ter odpravo napak skozi celotno pogodbeno obdobje.
9. V primeru okvare analitskega sistama, mora biti le-ta odpravljena v 24-tih urah oz. mora ponudnik zagotoviti nadomestni analizator.
10. Ponudnik mora zagotoviti šolanje vsaj treh oseb za delo z analizatorjem pred zagonom sistema, za kar izda potrdilo o usposobljenosti. Ponudnik mora nuditi tudi brezplačno strokovno in aplikativno podporo v celotnem pogodbenem obdobju.
11. Ponudnik mora v poslani dokumentaciji (prospektni material, brošure, ponudba ipd.) nazorno označiti podatke, s katerimi dokazuje izpolnjevanje teh kriterijev in meril.
11 | Sklop 11
Zamrzovalnik
Oznaka:
Predvidena lokacija namestitve:
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Zamrzovalnik mora izpolnjevati naslednje strokovne zahteve:
1. Možnost nastavitve temperature med -50 in -86 oC.
2. Kapaciteta zamrzovalne omare je 725-730 L
3. Zunanje dimenzije 1010 x 870 x 2010 mm (š x g x v) (+/-2%)
4. Posebna VIP izolacija omogoča večji izkoristek notranjega prostora in sicer se za 25% poveča notranja prostornina glede na primerljive zunanje mere pri skrinjah brez VIP izolacije.
5. CoolSafe kompresorji zmanjšajo oddajanje toplote v okolico. Garancija 5 let.
6. Temperaturna uniformnost: -86°C ± 4°C (Pogoji testa: T okolice 30°C, prazna skrinja, 4-točkovna meritev temperature zraka v notranjosti skrinje)
7. Zamrzovalna omara vsebuje poleg zunanjih vrat še dvoje notranjih vrat za dodatno zaščito vzorcev. Ob čiščenju zamrzovalne omare se notranja vrata enostavno snamejo in očistijo, medtem ko skrinja neovirano deluje, če so zaprta zunanja vrata.
8. Zamrzovalna omara je razdeljena na 2 prekata. V vsakem prekatu je ena polica.
9. Omogočeno je opremljanje z aluminijskimi nosilci za škatle s kriovialami. Za polno zapolnitev zamrzovalnika z nosilci za škatle, je potrebno 24 nosilcev.
10. Zamrzovalna omara je na kolesih
11. Skrinja vsebuje »CFC-free« ekološko neoporečne pline
12. Učinkovito tesnjenje vrat in preprečevanje zamrznitve notranjih vrat omogoča posebna topla linija okoli vrat (low frost design)
13. Zamrzovalna omara vsebuje zvočne in vidne alarme za primere prenihaja temperature za več kot 5 oC (odvisno od nastavitve), alarm ob prenehanju napajanja, alarm za zamenjavo filtra ter alarm v primeru odpovedi senzorja za merjenje temperature. Alarm je baterijsko podprt.
14. Omogočeno je testno proženje alarma
15. Zamrzovalna omara omogoča priklop na oddaljeni alarm – remote alarm
16. Zamrzovalna omara omogoča vstavitev sonde za daljinsko spremljanje temperature
17. Digitalni prikaz temperature se nahaja na zgornjem sprednjem delu skrinje in kontinuirano spremlja temperaturo.
18. Skrinjo je možno zakleniti in s tem onemogočiti dostop do vzorcev za nepooblaščene osebe.
19. Zamrzovalna omara omogoča zasilni izklop z gumbom
20. Kaskadni kompresorji so izdelani tako, da povzročajo minimalno vibriranje kar podaljšuje njihovo življenjsko dobo in zmanjšajo glasnost zamrzovalne skrinje.
21. Zamrzovalnik omogoča nadgradnjo s sistemom za zapisovanje temperature na papir.
22. Zamrzovalna omara omogoča priklop varovalnega sistema na tekoči CO2 ali N2.
12 | Sklop 12
Citocentrifuga
Oznaka:
Predvidena lokacija namestitve: 1.3.08 - Prostor za analitiko specialnih telesnih tekočin.
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Citocentrifuga mora izpolnjevati naslednje strokovne zahteve:
1. Citocentrifuga za pripravo citoloških sedimentov vzorcev telesnih tekočin (plevralna, perikardialna, peritonealna tekočina), likvorja, CAPD, BAL in urina.
2. Citocentrifuga mora omogočati centrifugiranje pod kontroliranimi pogoji, za ločitev in nanos celic v tankem sloju na majhni (označeni) površini predmetnega stekla, pri čemer morajo ostati celice nepoškodovane.
3. Imeti mora možnost nastavitve hitrosti centrifugiranja od 200 do 2000 rpm in nastavitve časa centrifugiranja.
4. Imeti mora možnost nastavitve pospeška, vsaj 3 stopnje.
5. Imeti mora možnost shranjevanja več različnih programov centrifugiranja.
6. Imeti mora prikazovalnik stanja centrifuge (odprto/zaprto).
7. Zunanji pokrov centrifuge se mora pri zapiranju zaskočiti, da je s tem onemogočeno ne željeno odpiranje med delovanjem. Imeti mora prozorno okence, ki omogoča vpogled v notranjost centrifuge tudi med delovanjem.
8. Notranji pokrov (rotorja) mora biti iz prozornega materiala in mora imeti enostaven mehanizem odpiranja, brez vijačenja.
9. Na voljo mora biti potrošni materiala za enkratno uporabo, ki mora vsebovati:
10. plastično kiveto za vzorec z volumnom do 0,5 mL in eno odprtino premera cca 6 mm,
11. ustrezen filter papir z okroglim okencem (ali dvema), ki je primeren za do 0,5 mL vzorca,
12. predmetna stekla, ki imajo označen predel za nanos vzorca s krogom v premeru cca 12 mm.
13. Pozicije odprtine kivete, filter papirja in kroga na predmetnem stekelcu se morajo med seboj ujemati.
14. Rotor centrifuge mora imeti vsaj 12 mest za vzorce.
15. Nosilec za vstavitev kompleta v centrifugo (kiveta + filter papir+ predmetno stekelce) mora biti iz materiala, ki ni občutljiv na čiščenje in dezinfekcijo.
16. Imeti mora zvočni alarm, ki opozarja na to, da centrifuga ni pravilno uravnotežena, da hitrost odstopa izven dovoljene meje glede na nastavljeno hitrost ali da pokrov ni pravilno zaprt.
17. Citocentrifuga mora biti narejena iz materialov, ki omogočajo enostavno čiščenje in dezinficiranje.
13 | Sklop 13 (78)
AGREGOMETER Z LUMINOMETROM
Oznaka: 32.72.1.6
Predvidena lokacija namestitve: 5.4 (Laboratorij III)
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Strokovne zahteve:
1. Predmet razpisa je nakup agregometra, ki omogoča sočasno optično merjenje agregacije trombocitov (princip po Bornu) in sproščanja ATP iz trombocitov z luminiscenco.
2. Agregometer mora imeti vsaj dva merilna kanala in mora omogočati izvedbo preiskave s polovičnimi volumni plazme (manj ali enako 300 uL).
3. Agregometer mora biti termostatiran (merilni kanal in »on board« reagenti) in mora homogenizirati vzorce z magnetnim mešalom z možnostjo regulacije hitrosti vrtenja. Temperaturo in hitrost vrtenja mešala mora prikazovati na zaslonu.
4. Ponudba mora vključevati pripadajočo računalniško opremo za krmiljenje agregometra in z možnostjo povezave z LIS.
5. Računalnik mora biti opremljen s programsko opremo za spremljanje poteka meritve in obdelave ter shranjevanja in izvoza rezultatov.
6. Agregometer mora stabilno delovati v temperaturnem območju od 18 do 30 °C.
7. Napajanje agregometra mora biti 220 V.
8. Ponudnik mora zagotavljati s strani proizvajalca pooblaščeno in usposobljeno (certificirano) tehnično podporo za montažo agregometra in izvajanje rednih vzdrževalnih servisov po priporočilih proizvajalca ter odpravo napak skozi celotno pogodbeno obdobje.
9. Ponudnik mora zagotoviti šolanje vsaj treh oseb za delo z analizatorjem pred zagonom sistema, za kar izda potrdilo o usposobljenosti. Ponudnik mora nuditi tudi brezplačno strokovno in aplikativno podporo v celotnem pogodbenem obdobju.
10. Ponudnik mora v poslani dokumentaciji (prospektni material, brošure, ponudba ipd.) nazorno označiti podatke, s katerimi dokazuje izpolnjevanje teh kriterijev in meril.
14 | Sklop 14 (82)
ANALIZATOR TROMBOCITNE NEODZIVNOSTI
Oznaka: 32.72.5.2
Predvidena lokacija namestitve: 5.4 (Laboratorij III)
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Strokovne zahteve:
Predmet razpisa je nakup priročnega analizatorja trombocitne neodzivnosti s pripradajočimi merilnimi celicami in potrošnim materialom za obdobje petih let.
1. Analizator meri agregacijo trombocitov v polni krvi za oceno učinkovitosti protitrombocitnega zdravljenja z acetilsalicilno kislino ali zaviralci trombocitnega receptorja P2Y12.
2. Princip analize temelji na klasični optični agregometriji po Bornu s prilagoditvijo, ki omogoča merjenje stopnje agregacije v polni krvi.
3. Ponudba mora vključevati merilne celice in potrošni material, ki bodo zadostovali za izvedbo (letno):
a. 50 testiranj učinkovitosti zdravljenja z acetilsalicilno kislino
b. 200 testiranj učinkovitosti zdravljenja z zaviralci trombocitnega receptorja P2Y12
4. Analizator aspirira vzorec neposredno iz primarnih vakumskih epruvet.
5. V primeru okvare analizatorja mora ponudnik ponuditi nadomestni analizator za čas popravila.
6. Analizator mora stabilno delovati v temperaturnem območju od 18 do 30 °C.
7. Napajanje analizatorja mora biti 220 V.
8. Ponudnik mora v poslani dokumentaciji (prospektni material, brošure, ponudba ipd.) nazorno označiti podatke, s katerimi dokazuje izpolnjevanje teh kriterijev in meril.
15 | Sklop 15 (5)
Aparat za izolacijo celic na osnovi imunomagnetnega ločevanja 1 kos
Oznaka:
Predvidena lokacija namestitve: 3.1.03 Laboratorij za kultivacijo celic in izolacija celic
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Strokovne zahteve:
1. Celoten postopek magnetne imunoselekcije zagotovljen brez vmesnih ročnih postopkov
2. Možnost priklopa na 220 V
3. Zagotavlja ločevanje celic iz vzorcev krvi, kostnega mozga, limfatičnega tkiva, tumorskega tkiva
4. Temperaturno območje delovanja 10 - 30°C
5. Vlažnost: 20 - 85% brez kondenzacije vlage
6. Možnost istočasne obdelave vsaj 4-ih vzorcev
7. Obravnava različnih volumnov vzorcev med vsaj v območju 500 μL do 5 mL
8. Možnost istočasnega izvajanja negativne in pozitivne selekcije.
9. Možnost zaporedne selekcije vsaj treh celičnih vrst iz istega vzorca.
10. Delovanje aparata zagotovljeno brez potrebe po dnevnem vzdrževanju.
11. Predhodno vneseni programi izolacije in možnost vnosa lastnih postopkov
12. Vgrajen čitalec črtnih kod
13. Zagotavljanje sledljivosti posameznega postopka
14. USB priključek 3.0
15. Priklop na medmrežje preko Etherneta ter možnost oddaljenega dostopa
16. Pri izbiri najugodnejše ponudbe bomo upoštevali:
16.1. strošek vseh potrebnih reagentov in potrošnega materiala, ki zagotavljajo izolacijo vsaj 200 vzorcev plazmatk iz kostnega mozga letno.
16.1.1 V ponudbo morajo biti vključeni vsi stroški izolacije. Če je v postopku potrebno uporabiti dodatne skladne reagente za izvedbo izolacije, ki niso sestavni del ponujenega in s kataloško številko opredeljenega reagenčnega kompleta, morajo biti navedeni kot posebna postavka s svojo ceno znotraj istega sklopa. V kolikor ne bodo navedeni, jih bo ponudnik dostavljal brezplačno.
16.1.2 V ponudbi morajo biti vključeni tudi stroški reagentov potrebnih za preverjanje aparata po preventivnem ali kurativnem servisu.
16.2. stroške servisne pogodbe, ki vključuje preventivno in kurativno vzdrževanje po izteku dvoletne garancije za dobo 5-ih let:.
6.2.1. Izbrani ponudnik zagotovi redni in izredni servis, nadgradnje, kalibracije in validacije za čas trajanja podpisane pogodbe brezplačno. Izbrani ponudnik o vsaki spremembi ali nadgradnji seznani naročnika ter v primeru večjih sprememb zagotovi šolanje uporabnikov.
6.2.2.Ponudnik zagotovi tudi vsa popravila, potrebne nadomestne dele, s tem povezane stroške dela in potne stroške brezplačno.
6.2.3.Redni preventivni servis opreme mora biti izveden v časovnih intervalih, ki jih predpisuje proizvajalec.
6.2.4.Ponudnik mora zagotoviti 24-urni odzivni čas za servis analizatorja. V kolikor odprava napake traja dlje kot 5 delovnih dni od prijave, mora biti zagotovljen nadomestni aparat ali druga ustrezna nadomestna oprema.
16 | Sklop 16 (6)
Aparat za avtomatsko predpripravo preparatov za citogenetske preiskave 1 kos
Oznaka: 32.90.10
Predvidena lokacija namestitve: 3.4.02 Molekularna citogenetika - priprava FISH (temen)
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Strokovne zahteve:
1. Aparat mora zagotavljati avtomatsko predpripravo preparatov z nanesenimi celicami/tkivi citogenetske preiskav (deparafinizacija, predobdelava FISH, spiranje stekel, barvanja) po nanosu vzorca na objektno steklo.
2. Če aparat zahteva ločen nadzor preko računalniške opreme, mora ponudnik zagotoviti tudi ustrezno zmogljiv računalnik z zaslonom in ustrezno programsko opremo.
3. Prostori za reagente (kadičke) morajo biti odporni vsaj na uporabo reagentov za predobdelavo za FISH (proteaze, 0,1 M HCl, etanola, metanol, SSC, 10% formalin, 1x PBS),reagentov za proganje kromosomov (Giemsa) ter reagentov za deparafinizacijo rezin (1M NaSCN).
4. kadičke za reagente je mogoče enostavno odstraniti za čiščenje in rokovanje z raztopinami
5. Istočasna obdelava vsaj 20-ih predmetnih stekel
6. Odprt sistem za uporabo različnih reagentov
7. Možnost proste nastavitve različnih programov za procesiranje vzorcev, ki zagotavljajo regulacijo temperature, spiranja in stresanja. Sistem ne dovoljuje začetka delovanja preden so dosežene ciljne temperature vseh reagentov, ki jih vključuje izbrani program.
8. Programska oprema omogoča nadzor poteka procesa z izpisom preostalega časa in trenutnega izvajanja operacije.
9. Aparat je namenjen predpripravi stekel, na katerih je vzorec že nanesen..
10. Pri izbiri najugodnejše ponudbe bomo upoštevali:
10.1. strošek vseh potrebnih reagentov in potrošnega materiala, ki zagotavljajo obdelavo:
10.1.1. 2000 preparatov FISH/leto; do 20/dan
10.1.2. 2500 preparatov za barvanje Giemsa (do 60/dan))
10.2. stroške servisne pogodbe, ki vključuje preventivno in kurativno vzdrževanje vzdrževanja po izteku dvoletne garancije za dobo 5-ih let..
11. Izbrani ponudnik zagotovi redni in izredni servis, nadgradnje, kalibracije in validacije za čas trajanja podpisane pogodbe brezplačno. Izbrani ponudnik o vsaki spremembi ali nadgradnji seznani naročnika ter v primeru večjih sprememb zagotovi šolanje uporabnikov.
12. Ponudnik zagotovi tudi vsa popravila, potrebne nadomestne dele, s tem povezane stroške dela in potne stroške brezplačno.
13. Redni preventivni servis opreme mora biti izveden v časovnih intervalih, ki jih predpisuje proizvajalec.
14. Ponudnik mora zagotoviti 24-urni odzivni čas za servis analizatorja. V kolikor odprava napake traja dlje kot 5 delovnih dni od prijave, mora biti zagotovljen nadomestni aparat ali druga ustrezna nadomestna oprema.
17 | Sklop 17 (9)
Oprema za citogenetske analize
Oznaka:
Predvidena lokacija namestitve: 3.5.02 Citogenetika - sistemi FISH / temnica, mikroskopiranje + 3.5.01 Citogenetika - sistemi analiza
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Strokovne zahteve:
1. Nadgradnja obstoječega avtomatiziranega fluorescenčnega mikroskopa BX61 (Olympus) za izvajanje citogenetskih preiskav
1.1. Kamera resolucije vsaj 5 MP z ustreznim C-mount adaperjem za ta mikroskop
1.2. Hitrost obnavljanja slik vsaj: 35 fps,
1.3. Dolgotrajni vir fluorescenčne svetlobe (vsaj 2000 h)
1.4. globina pikslov: 12-bitna,
1.5. velikost pikslov: 3,45 μm X 3,45μm,
1.6. vmesnik: USB 3.0;
1.7. Set filtrov za fluorescenčni mikroskop: DAPI, AQUA, FITC, TRITC, kombinirani (F,T,D), far red
1.8. Računalnik s programsko opremo za citogenetske analize, ki zagotavlja avtomatsko iskanje in slikanje metafaz, avtomatsko analizo FISH, kasnejšo analizo kariotipa, FISH scan ter FISH
2. Nadgradnja obstoječega fluorescenčnega mikroskopa BX41 (Olympus) za izvajanje citogenetskih preiskav
2.1. Računalnik s programsko opremo za citogenetske analize, ki zagotavlja ročni zajem in analizo metafaz, FISH in SKY/MFISH ter kasnejšo analizo
2.2. Kamera resolucije vsaj 5 MP z ustreznim C-mount adaperjem
2.3. Dolgotrajni vir fluorescenčne svetlobe (vsaj 2000 h)
2.4. Set filtrov za fluorescenčni mikroskop: DAPI, AQUA, FITC, TRITC, kombinirani (F,T,D), SKY oziroma vsi potrebni za MFISH
3. Delovna postaja za analizo kariotipa (2x) :
3.1. Računalnik z monitorjem s programsko opremo za analizo metafaz
3.2. Omogoča ročno kariotipizacijo predhodno skeniranih ali ročno zajetih metafaz.
4. Delovna postaja za analizo kariotipa in pregled (1x):
4.1. Računalnik z monitorjem s programsko opremo za analizo metafaz ter FISH
4.2. Omogoča ročno kariotipizacijo predhodno skeniranih ali ročno zajetih metafaz.
4.3. Omogoča vpogled v predhodno vrednotenje preparatov FISH in urejanje slik FISH.
4.4. Omogoča pregled in urejanje rezultatov.
5. V razpisni dokumentaciji na strani 20 je v DODATNIH STROKOVNIH ZAHTEVAH ZA 17. SKLOPpriložena tabela "Potrebna oprema za nadgradnjo mikroskopov in zahtevana programska oprema" kjer je z rumenim označena potrebna oprema za nadgradnjo mikroskopov in zahtevana programska oprema:
Delovna postaja
FLUORESCENČNI MOTORIZIRANI MIKROSKOP S CITOGENETSKIM SISTEMOM (FISH, Kariotip)
FLUORESCENČNI MIKROSKOP (FISH, SKY/MFISH, Kariotip)
SISTEM ZA ANALIZO KARIOTIPA
SISTEM ZA ANALIZO KARIOTIPA
SISTEM ZA ANALIZO KARIOTIPA in FISH
6. Posebne zahteve za programsko opremo za citogenetske analize
6.1. Splošne zahteve
6.1.1. Ponudnik zagotavlja ustrezno število, zmogljivost in kompatibilnost računalnikov, da celotni sistem deluje usklajeno in brez zamud. Za vse delovne postaje je potrebno zagotoviti osebni računalnik s kompatibilnim operacijskim sistemom, monitorjem in tipkovnico, s specifikacijo:
6.1.1.1. osebni računalniki za krmiljenje sistemov:
6.1.1.1.1. operacijski sistem: Windows 10 Pro,
6.1.1.1.2. procesor: Intel Xeon 3,6 GHz,
6.1.1.1.3. RAM: 8GB,
6.1.1.1.4. trdi disk: 500 GB in 2 TB,
6.1.1.2. osebni računalniki za delovne postaje vsebujejo:
6.1.1.2.1. operacijski sistem: Windows 10 Pro,
6.1.1.2.2. procesor: Intel Core i5 3,2 GHz,
6.1.1.2.3. RAM: 8GB,
6.1.1.2.4. trdi disk: 500 GB + 2TB,
6.1.1.3. monitorji:
6.1.1.3.1. resolucija vsaj: 2560 x 1440,
6.1.1.3.2. razmerje stranic: 16:9,
6.1.1.3.3. vsaj 25 in zaslon,
6.1.1.4. En skupni printer:
6.1.1.4.1. tisk formata: A4,
6.1.1.4.2. ločljivost: do 1200 DPI x 1200 DPI,
6.1.1.4.3. hitrost: vsaj 38 strani na minuto,
6.1.1.4.4. RAM: vsaj 256 MB,
6.1.1.4.5. povezavo: USB 3.0 in mrežna,
6.1.1.4.6. največja mesečna obremenitev: do 80.000 strani;
6.1.1.5. standardne tipkovnice in miške;
6.1.2. Sistem naj vsebuje vse potrebne adapterje in priključke za priklop za njegovo delovanje;
6.1.3. Za vse dele sistema je potrebno zagotoviti CE certifikat;
6.1.4. Sistem mora imeti možnost povezave z laboratorijskim informacijskim sistemom in omogočati shranjevanje podatkov;
6.1.5. Namenski server za varnostno kopiranje in arhiviranje podatkov z vseh računalnikov, povezanih v citogenetski sistem. Vsi računalniki s programsko opremo v različnih prostorih so medsebojno povezani.
6.1.6. Sistem omogoča varno hranjenje podatkov v skladu s HIPAA varnostnimi standardi.
6.1.7. Inštalacijo sistema do popolnega delovanja vseh priključenih enot vključno s samodejnim delovanjem od zajema slike, analize kariogramov, avtomatske FISH analize za osnovne tipe sond (razcepne (break appart), translokacijske, spremembe števila signalov) ter osnovnim šolanjem osebja mora opraviti servisni inženir proizvajalca (ne zastopnika!).
7. Programska oprema
7.1. Splošne zahteve
7.1.1. Programska oprema naj nadzira in usklajuje delovanje vseh petih delovnih postaj.
7.1.2. Omogoča naj upravljanje s podatki o vzorcih in analizo mikroskopskih slik.
7.1.3. Omogoča popolno sledljivost vseh dejanj po uporabnikih.
7.1.4. Delovno okolje je mogoče popolnoma prilagajati. Prav tako naj bo omogočeno prilagajanje poročil.
7.1.5. Vsi podatki o vzorcih naj se nahajajo v bazni programski opremi od koder se izvajajo vse operacije povezane s zajemanjem slik novih vzorcev, analizo vzorcev in pripravo poročil.
7.1.5.1. Pri posameznih celicah naj bo oznaka, v kateri fazi je analiza celice.
7.1.5.2. Omogoča napredno iskanje ali sortiranje po enem ali več poljih hkrati, med arhiviranimi vzorci in sortiranje vzorcev glede na stanje analize
7.1.5.3. Omogoča spremljanje poteka analize celice za posameznega uporabnika
7.1.6. Omogoča izdelavo poročil za posamezen primer s hkratnim prikazom različnih rezultatov (metafaza, kariotip, FISH, SKY/MFISH).
7.1.7. Omogoča naj izdelavo poročil za daljše obdobje z možnostjo nabora želenih parametrov (identifikacije, rezultati, naročniki, …).
7.1.8. Avtomatizirano vzdrževanje in arhiviranje podatkov - Vzdrževanje je popolnoma avtomatsko. Zaključene primere se samodejno arhivira.
7.1.9. Delovno okolje je mogoče popolnoma prilagajati. Prav tako naj bo omogočeno prilagajanje poročil.
7.2. Programska oprema za ročno kariotipizacijo naj omogoča:
7.2.1. zajem slik metafaz iz vzorcev krvi, kostnega mozga in amnijske tekočine.
7.2.2. Omogoča naj analizo kariotipa, oblikovanje poročil in primerjave kromosomov.
7.2.3. Omogoča naj avtomatsko sortiranje metafaz glede na kvaliteto, diskriminacijski pogoj kvalitete metafaze je mogoče spreminjati glede na vzorec.
7.2.4. V procesu zajema slike morajo biti vsaki metafazi dodeljene koordinate, programska oprema mora omogočati ponovno lociranje izbrane metafaze na katerem koli mikroskopu (ne glede na proizvajalca in model).
7.2.5. Kariotipizacija in analiza je možna takoj po zajemu visokokvalitetne slike metafaze, že med nadaljnjim delovanjem avtomatskega skeniranja.
7.2.6. Avtomatsko ločevanje med ozadjem in kromosomom.
7.2.7. V načinu urejanja kariotipa v celici je mogoče opravljati vsa urejanja kromosomov, vključno s dodajanjem manjkajočih telomer, brez preklapljanja pogleda.
7.2.8. Omogoča naj delo več uporabnikov naenkrat na istem vzorcu.
7.2.9. Omogoča naj avtomatsko razporejanje kromosomov v kariotip.
7.2.10. Orodje za urejanje posameznih kromosomov in kariotipa naj omogoča hitro ločevanje prekrivajočih kromosomov in dodajanje/odstranjevanje delov kromosomov. Urejanje kromosomov na bo omogočeno tudi v kariotipu.
7.2.11. Omogoča naj avtomatsko označevanje prekrivajočih kromosomov ter štetje takšnih kromosomov za potrebe kontrole kvalitete preparatov.
7.2.12. Omogoča naj primerjavo vsaj do 20 istih kromosomov drug ob drugem.
7.2.13. Omogoča izdelavo vzorcev abnormalnih kromosomskih variant za takojšnjo primerjavo ponavljajočih preureditev.
7.2.14. Omogoča prikaz idiogramov na vseh ravneh analize kariotipa.
7.2.15. Mogoče je prenašati slike metafaz in sestavljene kariotipe med različnimi primeri.
7.2.16. Mogoč je vnos slik metafaz v sistem in njihova kasnejša obdelava do kariotipa.
7.3. Programska oprema FISH naj:
7.3.1. omogoča spreminjanje nastavitve slike za izbrano FISH tehniko in jo po potrebi aplicira na vse celice v galeriji,
7.3.2. omogoča, da uporabnik pri FISH tehniki ponastavi parametre odelave slike celice in signala za ponovno analizo celic iz originalnih oziroma prvotno analiziranih stekelc,
7.3.3. omogoča definiranje dodatnih sond FISH tehnike brez podpore proizvajalca,
7.4. Programska oprema za avtomatsko zajemanje FISH ter kasnejšo analizo FISH ter SKY/MFISH naj:
7.4.1. omogoča popolnoma avtomatski zajem mikroskopskih slik s predefiniranega področja ali poljubnega dela stekla.
7.4.2. Omogoča Samodejno nanašanje imerzijskega olja.
7.4.3. omogoča algoritem za detekcijo in klasifikacijo sond za več združitev FISH tehnik, vključno z združitvijo treh ali štirih barv,
7.4.4. Po končani analizi se mora izklopiti fluorescentna osvetlitev.
7.4.5. Omogoča naj uporabo FISH sond katerega koli proizvajalca, ki jih lahko uporabnik dodaja.
7.4.6. Avtomatska prepoznava, štetje signalov in razvrstitev izbranega števila celic glede na nastavljene parametre.
7.4.7. Omogoča naj hkratni prikaz originalne in izboljšane slike signalov ter uporabniku omogoči, da sam izboljša sliko signalov.
7.4.8. Uporabnik lahko sam določa območja zajema slike pred skeniranjem ali zajemom.
7.4.9. Omogoča naj oblikovanje pogojev celotnega števila zajetih celic pri avtomatskem skeniranju.
7.4.10. Omogoča naj vrednotenje signalov vsaj dveh uporabnikov s pomočjo digitalnega avtomatskega števca in prikaz povprečja obeh.
7.4.11. Omogoča naj nastavitev števila in razdalj med Z-ravninami zajema slike.
7.4.12. V procesu zajema slike morajo biti vsaki celici dodeljene koordinate, programska oprema mora omogočati ponovno lociranje izbrane celice na katerem koli mikroskopu (ne glede na proizvajalca in model).
7.4.13. Omogoča naj analizo z ločevanjem kromosomov s pomočjo slike DAPI ali SKY/MFISH ter njihovo razvrščanje v kariotip.
8. Pri izbiri najugodnejše ponudbe bomo upoštevali stroške servisne pogodbe, ki vključuje preventivno in kurativno vzdrževanje po izteku dvoletne garancije za dobo 5-ih let in vsebuje:
8.1. Izbrani ponudnik zagotovi redni in izredni servis ter nadgradnje za čas trajanja podpisane pogodbe brezplačno. Izbrani ponudnik o vsaki spremembi ali nadgradnji seznani naročnika ter v primeru večjih sprememb zagotovi šolanje uporabnikov.
8.2. V servisno pogodbo so všteti vsi rezervni deli, stroški dela in potni stroški.
8.3. Ponudnik mora zagotoviti 24-urni odzivni čas za odpravo napak na sistemih.
8.4. Polno podporo servisne službe proizvajalca programske opreme preko oddaljenega dostopa vsaj 20 ur letno in najkasneje 48 ur od prijave napake.
8.5. V primeru, če napak ni mogoče rešiti preko oddaljenega dostopa v 72 h urah, je potrebno najkasneje v 5ih delovnih dneh zagotoviti prihod serviserja proizvajalca opreme.
18 | Sklop 18 (11)
Aparat za avtomatsko izolacijo molekul nukleinskih kislin (DNA in RNA) 1 kos
Oznaka: 32.90.21.1
Predvidena lokacija namestitve: 3.1.01 Priprava vzorcev in izolacija nukleinskih kislin – DNA (INT, PED) in priprava vzorcev in izolacija nukleinskih kislin - RNA (INT, PED)
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Strokovne zahteve:
1. Aparat zagotavlja samodejno in avtomatizirano izolacijo DNA in RNA.
2. Aparat omogoča izolacijo DNA iz različnih bioloških vzorcev kot so kri, vzorci FFPE in vzorci krvnega seruma ali plazme.
3. Aparat omogoča tudi izolacijo RNA iz krvi in tkivnih vzorcev.
4. Zmogljivost obdelave vsaj 8 vzorcev istočasno; vsaj 96 vzorcev dnevno.
5. Aparat omogoča izolacijo različno število bioloških vzorcev istočasno.
6. Možnost izolacije DNA iz manjših in večjih volumnov bioloških vzorcev
6.1. od 50 μL
6.2. Aparat naj vsebuje potrebno pripadajočo opremo za izolacijo iz različnih volumnov vzorcev (v kolikor je to potrebno)
7. Izolacijski postopek naj ne presega več kot 1 h za posamezen vzorec v primeru izolacije enega vzorca.
8. Namizna postavitev.
9. Ponudniki naj priložijo cene reagentov na izolacijo in potrebnega zahtevanega potrošnega materiala za posamezen vzorec.
10. Sistem, oziroma aparat naj zagotavlja možnost sledljivosti postopka priprave vzorcev.
11. Pri izbiri najugodnejše ponudbe bomo upoštevali:
11.1. strošek vseh potrebnih reagentov in potrošnega materiala, ki zagotavljajo izolacijo vsaj 2500 vzorcev DNA in 1000 vzorcev RNA iz krvi in mononuklearnih celic letno
11.1.1. V ponudbo morajo biti vključeni vsi stroški izolacije. Če je v postopku potrebno uporabiti dodatne skladne reagente za izvedbo izolacije, ki niso sestavni del ponujenega in s kataloško številko opredeljenega reagenčnega kompleta, morajo biti navedeni kot posebna postavka s svojo ceno znotraj istega sklopa. V kolikor ne bodo navedeni, jih bo ponudnik dostavljal brezplačno.
11.2. stroške servisne pogodbe, ki vključuje preventivno vzdrževanje po izteku dvoletne garancije za dobo 5-ih let:.
11.2.1. Redni preventivni servis opreme mora biti izveden v časovnih intervalih, ki jih predpisuje proizvajalec.
11.2.2. Ponudnik mora zagotoviti 24-urni odzivni čas za servis analizatorja. V kolikor odprava napake traja dlje kot 5 delovnih dni od prijave, mora biti zagotovljen nadomestni aparat ali druga ustrezna nadomestna oprema.
19 | Sklop 19 (14):
Kvantitativni PCR 1 kos
Oznaka: 32.90.1.5.4
Predvidena lokacija namestitve: 3.2.04 Boks z aparati
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Strokovne zahteve:
Genetski analizator uporaben za pomnoževanje in kvantitativno zaznavo nukleinskih kislin v realnem času s pomočjo verižne reakcije s polimerazo. Aparat naj bo čim bolj občutljiv, robusten in čim bolj avtomatiziran. Vzdrževanje in opravljanje z aparatom naj bo čim bolj enostavno in hitro.
1. Kapaciteta analize vzorcev: 96 na analizo.
2. Poleg standardnih blokov možnost uporabe tudi hitrih blokov, ki omogočajo krajše analize.
3. Volumen reakcije (5-100 µL).
4. Uporabo različnih reakcijskih kemij naenkrat oz. izvedbo različnih eksperimentov naenkrat:
4.1. Možnost uporabe različnih kemij (TaqMan, SYBR Green I, …), barvil (območje vidnega in rdečega spektra) in kombinacij barvil, ki so na tržišču.
4.2. Uporaba kemije in barvil mora biti skladna z aparatom ViiA7.
5. Aplikacije:
5.1. Aplikacije morajo biti skladne z aplikacijami na aparatu ViiA7 (prenos eksperimentov iz enega aparata na drugega).
5.2. Aparat mora poleg kvantitativnega PCR (genska ekspresija) omogočati vsaj še post-PCR (alelna diskriminacija), HRM analize, analize določanje števila kopij (CNV).
6. Programska oprema:
6.1. Programska oprema mora biti kompatibilna z obstoječim aparatom ViiA7.
6.2. Možnost brezplačne dodatne programske opreme za analizo podatkov ali dizajniranje protokolov.
7. Nastavitve programov:
7.1. preko računalnika
7.2. zaslona na dotik
7.3. WI_FI, LAN komunikacije
8. Uporaba blokov, ki so skladni z bloki na obstoječem aparatu ViiA7 ('back up' sistem).
9. Dodatni material – plastikovina (mikrotitrske plošče, stripov) mora biti skladna z materialom, ki se uporablja na obstoječem aparatu ViiA 7.
10. Shranjevanje podatkov in prenos podatkov preko mreže (skupni strežnik) ali izmenljivih diskov (USB).
11. Možnost dela preko oddaljenega dostopa (WI_FI, LAN komunikacije) in preko skupnega strežnika (mrežni sistem).
12. Popolna servisna podpora uporabniku in hiter odziv.
13. Aparat mora zadostit zahtevam za delo v akreditiranih laboratorijih.
14. Pri izbiri najugodnejše ponudbe bomo upoštevali:
14.1. strošek vseh potrebnih reagentov in potrošnega materiala, ki zagotavljajo izvedbo vsaj 4000 analiz letno.
14.1.1. V ponudbo morajo biti vključeni vsi stroški izolacije. Če je v postopku potrebno uporabiti dodatne skladne reagente za izvedbo izolacije, ki niso sestavni del ponujenega in s kataloško številko opredeljenega reagenčnega kompleta, morajo biti navedeni kot posebna postavka s svojo ceno znotraj istega sklopa. V kolikor ne bodo navedeni, jih bo ponudnik dostavljal brezplačno.
14.2. stroške servisne pogodbe, ki vključuje preventivno in kurativno vzdrževanje po izteku dvoletne garancije za dobo 5-ih let:.
14.2.1. Izbrani ponudnik zagotovi redni in izredni servis, nadgradnje, kalibracije in validacije za čas trajanja podpisane pogodbe brezplačno. Izbrani ponudnik o vsaki spremembi ali nadgradnji seznani naročnika ter v primeru večjih sprememb zagotovi šolanje uporabnikov.
14.2.2. Ponudnik zagotovi tudi vsa popravila, potrebne nadomestne dele, s tem povezane stroške dela in potne stroške brezplačno.
14.2.3. Ponudnik zagotovi reagent potrebne za preverjanje aparata po preventivnem ali kurativnem servisu.
14.2.4. Redni preventivni servis opreme mora biti izveden v časovnih intervalih, ki jih predpisuje proizvajalec.
14.2.5. Ponudnik mora zagotoviti 24-urni odzivni čas za servis analizatorja. V kolikor odprava napake traja dlje kot 5 delovnih dni od prijave, mora biti zagotovljen nadomestni aparat ali druga ustrezna nadomestna oprema.
20 | Sklop 20 (15)
Sistem za dokumentiranje rezultatov različnih vrst elektroforez 1 kos
Oznaka: 32.91.10.1
Predvidena lokacija namestitve: 3.3.01 Prostor za elektroforezo
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Strokovne zahteve:
Aparat je namenjen dokumentiranju rezultatov elektroforeznega ločevanja oziroma ločevanja na različnih gelih.
1. Hlajena 16 bit-na CCD kamera z resolucijo slike vsaj 6 megapikslov.
2. Aparat mora imeti vgrajen zaslon na dotik.
3. Velikost polja za slikanje gelov vsaj 20 cm x 15 cm.
4. Aparat mora imeti naslednje aplikacije:
4.1. Detekcija nukleinskih kislin
4.1.1. Geli obarvani z Etidijevim bromidom
4.1.2. Geli obarvani s SybrSafe barvili (Gold in Green)
4.2. Detekcija proteinov z metodo Westernblot
4.2.1. Kolorimetična analiza
4.2.2. Kemiluminiscenčna analiza
4.2.3. Imunofluorescenčna analiza
4.2.4. Geli obarvani s Coomassieblue in Ponceau S
5. Možnost pridobitve invertne slike.
6. Možnost nastavitve: fokusa, ekspozicijskega časa in zooma.
7. Možnost USB priklopa.
8. Pridobljena slika v formatu JPG in TIFF.
9. Možnost priklopa aparata na napajanje 230V/50Hz.
10. Zunanje mere aparata ne smejo presegati dolžine/širine/višine: 70 cm x 70 cm x 70 cm.
11. Zahteve za programsko opremo:
12. Možnost direktnega prenosa slik na računalniško omrežje (ethernet) in prenos slike v kompatibilno programsko opremo, ki omogoča:
12.1. Denzitometrično merjenje količine nukleinskih kislin in proteinov,
12.2. Obdelavo slike (svetlost, kontrast, pisanje),
12.3. Možnost inštalacije pripadajoče programske opreme na več računalnikov (Operacijski sistem Windows 10, ali novejši).
21 | Sklop 21 (18)
NGS sekvenator za hitro genetsko diagnostiko 1 kos (dodatno)
Oznaka:
Predvidena lokacija namestitve: 3.3.02 Prostor za aparate+ prostor za obdelavo in analizo rezultatov INT in PED
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
1. Osnovne zahteve
2. Aparat mora omogočati določanje zaporedja nukleinskih kislin (DNA in RNA) s tehnologijo sekvenciranja nove generacije.
3. Sekvenciranje gruč (»clustrov«) mora potekati z uporabo tehnologije sekvenciranja s sintezo (»sequencing by synthesis«) in uporabo kemije reverzibilnih terminatorjev.
4. Aparat mora omogočati tako sekvenciranje v eni smeri (»single-end sequencing«) kot tudi sekvenciranje obeh koncev posameznega fragmenta (»paired-end sequencing«).
5. Aparat mora omogočati branje zaporedij dolgih 300 baznih parov v načinu sekvenciranja obeh koncev fragmenta (»paired-end sequencing«), pri tem pa mora v tem zagonu omogočati določitev vsaj 20 milijonov branj in pridobiti vsaj 10 Gb podatkov.
6. Aparat mora omogočati sekvenciranje s tehnologijo sekvenciranja nove generacije pri čemer več kot 70% sekvenciranih baz doseže natančnost vsaj 99.9% (Q=30).
7. Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi
8. Ponudnik mora omogočati razpoložljivost slovenskega strokovnjaka za servis z odzivnim časom 24 ur po javljanju napake. Ponudnik mora zagotoviti odpravo napake v petih delovnih dneh sicer zagotovi nadomestni aprat.
9. Ponudba mora vključevati:
9.1. Stroške dostave, inštalacije, preizkus delovanja opreme, validacijo in izdajo certifikata o pravilnosti delovanja, šolanje naročnikovega strokovnega kadra za delo s ponujeno opremo, v času garancije naj vključuje nadgradnje programske opreme, ki je potrebna za delovanje samega sekvenatorja
9.2. Seznam reagentov, kartuš, pretočnih celic in ostalega potrošnega materiala (dobavljivega izključno s strani ponudnika opreme) za izvedbo osnovne priprave NGS knjižnice, analize tarčnih panelov, skupaj z ustreznimi kataloškimi številkami, cenami in številom opravljenih priprav (reakcij) na posamezni kos reagenta.
10. Pri izbiri najugodnejše ponudbe bomo upoštevali:
11. Stroški vseh potrebnih reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala, ki so potrebni za izvedbo vsaj 50 analiz (run-ov) na aparatu.
12. stroške servisne pogodbe, ki vključuje preventivno in kurativno vzdrževanje po izteku dvoletne garancije za dobo 5-ih let.. Servisna pogodba krije:
12.1. Izbrani ponudnik zagotovi redni in izredni servis, nadgradnje, kalibracije in validacije za čas trajanja podpisane pogodbe brezplačno. Izbrani ponudnik o vsaki spremembi ali nadgradnji seznani naročnika ter v primeru večjih sprememb zagotovi šolanje uporabnikov.
12.2. Ponudnik zagotovi tudi vsa popravila, potrebne nadomestne dele, s tem povezane stroške dela in potne stroške brezplačno.
12.3. Ponudnik zagotovi reagente potrebne za preverjanje aparata po preventivnem ali kurativnem servisu.
12.4. Redni preventivni servis opreme mora biti izveden v časovnih intervalih, ki jih predpisuje proizvajalec.
12.5. Ponudnik mora zagotoviti 24-urni odzivni čas za servis analizatorja. V kolikor odprava napake traja dlje kot 5 delovnih dni od prijave, mora biti zagotovljen nadomestni aparat ali druga ustrezna nadomestna oprema.
22 | Sklop 22 (23)
APARAT ZA LIZO ERITROCITOV 1 kos
Oznaka: 32.85.7
Predvidena lokacija namestitve: 2.3.01 Pretočna citometrija-Priprava vzorcev
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
1. Tehnične lastnosti:
1.1. Možnost priklopa na 220-240 V
1.2. Avtomatska liza najmanj 30-ih vzorcev hkrati za analizo na pretočnem citometru
1.3. Avtomatska zaznava števila epruvet
1.4. Možnost uporabe epruvet 12 mm x 75 mm
1.5. Minimalni volumen krvi, ki se lizira: 100 µL
1.6. Maksimalni čas lize eritrocitov: 1 min
1.7. Varnostna zapora, ki onemogoča procesiranje vzorcev tekom odprtja aparata
1.8. Uporaba aparata preko ekrana na dotik
1.9. Skladnost aparata z Evropsko direktivo CE IVD
2. Pri izbiri najugodnejše ponudbe bomo upoštevali stroške
3. Stroške potrebnih reagentov in potrošnega materiala za obdelavo 600 vzorcev letno
4. Preventivnega letnega vzdrževanja za dobo 5-ih let..
4.1. Redni preventivni servis opreme mora biti izveden v časovnih intervalih, ki jih predpisuje proizvajalec.
4.2. Ponudnik mora zagotoviti 24-urni odzivni čas za servis analizatorja. V kolikor odprava napake traja dlje kot 5 delovnih dni od prijave, mora biti zagotovljen nadomestni aparat ali druga ustrezna nadomestna oprema.
23 | Sklop 23 (26)
Pretočni citometer
Oznaka:
Predvidena lokacija namestitve: 2.3.02 Pretočna citometrija: Imunologija - delo na aparatih
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
1. Tehnične lastnosti:
1.1. Možnost priklopa na 220-240 V
1.2. Zahteve za laserje:
1.3. Trije laserji (modri, rdeči in vijolični):
1.4. Minimalna moč laserjev v pretočni celici:
1.4.1. -Modri laser: ≥ 40 mW
1.4.2. -Rdeči laser: ≥ 40 mW
1.4.3. -Vijolični laser: ≥ 50 mW
1.5. Zahteve za detektorje:
1.6. Vsaj 13 detektorjev za fluorescenco (FL1-FL13)
1.7. Detektor za prednje sipanje svetlobe (ForwardScatter detektor- FSC)
1.8. Detektor za stransko sipanje svetlobe (SideScatter detektor – SSC)
1.9. Resolucija SSC: 300 nm
1.10. Prag občutljivosti za fluorescenco 488 nm laserja: ≤40 MESF za FITC; ≤20 MESF za PE
1.11. Možnost analiziranja 13-ih barv simultano
1.12. Možnost barvne kompenzacije med in po analizi vzorca
1.13. Hitrost pretoka: vsaj 25.000 dogodkov na sekundo. Hitrost pretoka naj bo programsko spremenljiva na vsaj 3-eh ravneh od 10 do 60 µL/min
1.14. Možnost mešanja ter analize vsake posamične epruvete oziroma vzorca
1.15. Krožnik za 32 epruvet
1.16. Avtomatski podajalnik epruvet
1.17. Možnost analize v 12 x 75 mm epruvetah in v mikrotitrskih ploščicah
1.18. Kompenzacijska knjižnica
1.19. Skladnost aparata z Evropsko direktivo CE IVD
2. Strojna in programska oprema ter podpora:
- Možnost priklopa na internet
- Možnost pregleda podatkov na dveh monitorjih
- Ustrezna strojna oprema za izdelavo varnostnih kopij podatkov
2.1. Programska oprema:
2.1.1. Operacijski sistem: Microsoft Windows
2.1.2. MS Office
2.1.3. programska oprema za obdelavo podatkov namenjena klinični uporabi
2.1.4. programska oprema/aplikacija ali enakovredna rešitev za kvantitativno določanje koncentracije krvotvornih matičnih celic
2.1.5. CE IVD programska oprema za napredno ali naknadno analizo podatkov, pridobljenih v različnih stopnjah analize ali pri različnih vzorcih iz računalnika, ki ni direktno povezan s pretočnim citometrom z možnostjo dostopa do zunanje baze podatkov (vsaj 2 licenci)
3. Dodatne zahteve:
3.1. zagotovljen servis v Sloveniji, z odzivnim časom največ 12 h.
3.2. šolanje na mestu neposredno po inštalaciji za vsaj 3 udeležence s strani usposobljenega strokovnjaka proizvajalca do stopnje polnih kompetenc uporabnika za izvedbo osnovnih analiz
3.3. vsaj 3 reference za področje hematološke diagnostike v primerljivih evropskih bolnišnicah
4. Pri izbiri najugodnejše ponudbe bomo upoštevali:
4.1. Stroške vseh reagentov in potrošnega materiala za osnovno delovanje aparata za 200 delovnih dni letno.
4.2. Stroške servisne pogodbe, ki vključuje preventivno in kurativno vzdrževanje po izteku dvoletne garancije za dobo 5-ih let.
4.2.1. Izbrani ponudnik zagotovi redni in izredni servis, nadgradnje, kalibracije in validacije za čas trajanja podpisane pogodbe brezplačno. Izbrani ponudnik o vsaki spremembi ali nadgradnji seznani naročnika ter v primeru večjih sprememb zagotovi šolanje uporabnikov.
4.2.2. Ponudnik zagotovi tudi vsa popravila, potrebne nadomestne dele, s tem povezane stroške dela in potne stroške brezplačno.
4.2.3. Ponudnik zagotovi reagente potrebne za preverjanje aparata po preventivnem ali kurativnem servisu.
4.2.4. Redni preventivni servis opreme mora biti izveden v časovnih intervalih, ki jih predpisuje proizvajalec.
4.2.5. Ponudnik mora zagotoviti 24-urni odzivni čas za servis analizatorja. V kolikor odprava napake traja dlje kot 5 delovnih dni od prijave, mora biti zagotovljen nadomestni aparat ali druga ustrezna nadomestna oprema.
24 | Sklop 24 (00)
Kvantitativni PCR 1 kos
Oznaka:
Predvidena lokacija namestitve:
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Genetski analizator uporaben za pomnoževanje in kvantitativno zaznavo nukleinskih kislin v realnem času s pomočjo verižne reakcije s polimerazo. Aparat naj bo čim bolj občutljiv, robusten in čim bolj avtomatiziran. Vzdrževanje in opravljanje z aparatom naj bo čim bolj enostavno in hitro.
1. Kapaciteta analize vzorcev: 96 in/ali 384 na analizo (omogoča analizo na 96 in 384 well ploščicah).
2. Poleg standardnih blokov možnost uporabe tudi hitrih blokov, ki omogočajo krajše analize.
3. Volumen reakcije (5-100 µL).
4. Uporabo različnih reakcijskih kemij naenkrat oz. izvedbo različnih eksperimentov naenkrat:
4.1. Možnost uporabe različnih kemij (TaqMan, SYBR Green I, …),
4.2. vsaj 6 barvil (območje vidnega in rdečega spektra;
4.3. FAM, JOE, TAMRA, ROX, Cy5, Cy5.5 oz. barvil s primerljivim EX/Em spektrom in
4.4. kombinacij barvil, ki so na tržišču.
5. Aplikacije:
5.1. Aparat mora poleg kvantitativnega PCR (genska ekspresija) omogočati vsaj še:
5.2. post-PCR (alelna diskriminacija),
5.3. HRM analize,
5.4. analize določanje števila kopij (CNV).
6. Programska oprema: .
6.1. Možnost brezplačne dodatne programske opreme za analizo podatkov ali dizajniranje protokolov.
7. Nastavitve programov:
7.1. preko računalnika
7.2. zaslona na dotik
7.3. WI_FI, LAN komunikacije
8. Shranjevanje podatkov in prenos podatkov preko mreže (skupni strežnik) ali izmenljivih medijev/diskov (USB).
9. Možnost dela preko oddaljenega dostopa (WI_FI, LAN komunikacije) in preko skupnega strežnika (mrežni sistem).
10. Popolna servisna podpora uporabniku in hiter odziv.
11. Aparat mora zadostiti zahtevam za delo v akreditiranih laboratorijih
25 | Sklop 25 (NOV SKLOP)
Nadgradnja obstoječega fluorescenčnega mikroskopa BX61 (Olympus) za izvajanje citogenetskih preiskav
Oznaka:
Predvidena lokacija namestitve: prostor – bivši aCGH
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Strokovne zahteve:
1. Kamera resolucije vsaj 5 MP z ustreznim C-mount adaperjem za ta mikroskop
2. Računalnik s programsko opremo za citogenetske analize, ki zagotavlja avtomatsko iskanje in slikanje metafaz, ter kasnejšo analizo kariotipa ter FISH
3. Hitrost obnavljanja slik vsaj: 35 fps,
4. Dolgotrajni vir fluorescenčne svetlobe (vsaj 2000 h)
5. globina pikslov: 12-bitna,
6. velikost pikslov: 3,45 μm X 3,45μm,
7. vmesnik: USB 3.0;
8. Set filtrov za fluorescenčni mikroskop: DAPI, AQUA, FITC, TRITC, kombinirani (F,T,D), far red
9. Računalnik s programsko opremo za citogenetske analize, ki zagotavlja avtomatsko iskanje in slikanje metafaz, kasnejšo analizo kariotipa ter FISH, vmesnik: USB 3.0; (Omogoča ročno kariotipizacijo predhodno skeniranih ali ročno zajetih metafaz) Sistem naj vsebuje vse potrebne adapterje in priključke za priklop za njegovo delovanje;
10. Za vse dele sistema je potrebno zagotoviti CE certifikat;
11. Sistem mora imeti možnost povezave z laboratorijskim informacijskim sistemom in omogočati shranjevanje podatkov;
11.1. Omogoča vpogled v predhodno vrednotenje preparatov FISH in urejanje slik FISH.
11.2. Na mikrskopski sitem vezan barvni printer
11.3. Delovna postaja za analizo kariotipa in pregled (1x):
11.3.1. Programska oprema za ročno kariotipizacijo naj omogoča:
11.4.1.1. zajem slik metafaz iz vzorcev krvi, kostnega mozga in amnijske tekočine.
11.4.1.2. Omogoča naj analizo kariotipa, oblikovanje poročil in primerjave kromosomov.
11.4.1.3. Omogoča naj avtomatsko sortiranje metafaz glede na kvaliteto, diskriminacijski pogoj kvalitete metafaze je mogoče spreminjati glede na vzorec.
11.4.1.4. V procesu zajema slike morajo biti vsaki metafazi dodeljene koordinate, programska oprema mora omogočati ponovno lociranje izbrane metafaze na katerem koli mikroskopu (ne glede na proizvajalca in model).
11.4.1.5. Kariotipizacija in analiza je možna takoj po zajemu visokokvalitetne slike metafaze, že med nadaljnjim delovanjem avtomatskega skeniranja.
11.4.1.6. Avtomatsko ločevanje med ozadjem in kromosomom.
11.4.1.7. V načinu urejanja kariotipa v celici je mogoče opravljati vsa urejanja kromosomov, vključno s dodajanjem manjkajočih telomer, brez preklapljanja pogleda.
11.4.1.8. Omogoča naj delo več uporabnikov naenkrat na istem vzorcu.
11.4.1.9. Omogoča naj avtomatsko razporejanje kromosomov v kariotip.
11.4.1.10. Orodje za urejanje posameznih kromosomov in kariotipa naj omogoča hitro ločevanje prekrivajočih kromosomov in dodajanje/odstranjevanje delov kromosomov. Urejanje kromosomov na bo omogočeno tudi v kariotipu.
11.4.1.11. Omogoča naj avtomatsko označevanje prekrivajočih kromosomov ter štetje takšnih kromosomov za potrebe kontrole kvalitete preparatov.
11.4.1.12. Omogoča naj primerjavo vsaj do 20 istih kromosomov drug ob drugem.
11.4.1.13. Omogoča izdelavo vzorcev abnormalnih kromosomskih variant za takojšnjo primerjavo ponavljajočih preureditev.
11.4.1.14. Omogoča prikaz idiogramov na vseh ravneh analize kariotipa.
11.4.1.15. Mogoče je prenašati slike metafaz in sestavljene kariotipe med različnimi primeri.
11.4.1.16. Mogoč je vnos slik metafaz v sistem in njihova kasnejša obdelava do kariotipa.
11.3.2. Programska oprema FISH
11.3.2.1. omogoča spreminjanje nastavitve slike za izbrano FISH tehniko in jo po potrebi aplicira na vse celice v galeriji,
11.3.2.2. omogoča, da uporabnik pri FISH tehniki ponastavi parametre odelave slike celice in signala za ponovno analizo celic iz originalnih oziroma prvotno analiziranih stekelc,
11.3.2.3. omogoča definiranje dodatnih sond FISH tehnike brez podpore proizvajalca,
26 | Sklop 26 (16)
8-kapilarni sekvenator1 kos
Oznaka:
Predvidena lokacija namestitve: prostor – bivši aCGH
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Strokovne zahteve:
Genetski analizator je avtomatiziran kapilarno – elektroforezni sistem za analizo nukleinskih kislin. Avtomatsko opravlja vzorčevanje, menjavo polimera, separacijo DNA in simultano detekcijo fluorescence v 8 kapilarah. Sistem podpira istočasno na ploščici 96 well tako sekvenčno kot fragmentno analizo. Dodatno omogoča dodajanje novih vzorcev med izvajanjem analize. Genetski analizator je sestavljen iz aparata v katerem je elektronika, sistem za zajemanje surovih podatkov, optika ter del za vstavljanje vzorcev.
1. Sekvenator za sekveniranje in fragmentno analizo - 8-kapilarni sekvenator
2. - aparat naj uporablja kapilarno elektroforezo in naj omogoča simultano uporabo najmanj osmih kapilar ter naj bo v primeru povečanja potreb v laboratoriju enostavno nadgradljiv na vsaj štiriindvajset kapilar.
3. aparat naj omogoča simultano uporabo najmanj šestih fluorescentnih barvil z emitirano svetlobo samo v vidnem delu spektra
4. v primeru, da se na aparatu namerava uporabiti novo razvita barvila, naj omogoča aparat uporabo brez poseganja v optiko, vzbujevalni in detekcijski sistem
5. za vzbujanje fluorescentnih barvil v vidnem delu spektra naj se uporablja solid – state laser visoke jakosti in dolge življenjske dobe, vsaj ca 29000 delovnih ur
6. detekcija barvil naj poteka simultano na spektrometrski način z uporabo visoko občutljivega CCD detektorja
7. omogočena naj bo kompatibilnost s starimi elekroferogrami in kemijami iz vidnega dela spektra
8. avtomatsko naj vzorči iz standardnih mikrotiterskih plošč formata 96 in/ali 2 x 96 vzorcev
9. uporablja naj večje število sekvenčnih kemij (primersko in terminatorsko z detekcijo fotonov v vidnem delu spektra)
10. omogočeno naj bo spremljanje števila reakcij na kapilari, števila reakcij in življenjske dobe reagentov (polimer, pufer, kapilare) s pomočjo radiofrekvenčne detekcije in programske opreme
11. kot medij za migracijo delcev naj se uporablja enak polietilen oksidni polimer tako pri izvajanju sekvenčne kot fragmentne analize. Aparat naj istočasno omogoča izvajanje tako fragmentne kot sekvenčne analize na isti ploščici. Aparat naj omogoča, avtomatsko polnjenje bloka in kapilar s polimerom. Volumen polimera naj bo umerjen na zagotovljeno število reakcij.
12. isti standard naj se uporablja tako za umerjanje velikosti fragmentov kot za normalizacijo pridobljenih signalov
13. aparat naj omogoča visoko ponovljivost pridobljenih signalov in minimalno odstopanje med posameznimi reakcijami, različnimi kapilarami in različnimi aparati
14. aparat naj omogoča popolno avtomatizacijo (minimalno rokovanje)
15. programski paket za zajemanje surovih podatkov in obdelovanje podatkov naj bo v okolju Windows 10 (mogoča nadgradnja; programska oprema naj bo za delo enostavna in hitra (minimalno rokovanje).
16. aparat naj podpira uporabo različnih validiranih kompletov za določanje različnih genetskih in onkogenih bolezni, metilacijo, analizo tkivne istovetnosti, diagnostičnih kitov, kot je npr. komplet za določanje HIV, CF, HLA, validirani kiti za določanje istovetnosti tkiv in oseb - analiza STR markerjev ... itd.
17. možna sekundarna analiza s programi SequenceAnalysisSoftware, SeqScape Software, Variant Reporter Software, GeneMapperSoftware, Minor Variant FinderSoftware, Sequencing Analysis Modules (QC, VA, and NGC) on Connect, Fragment AnalysisModules (PS and MSA)
18. Celoten postopek magnetne imunoselekcije zagotovljen brez vmesnih ročnih postopkov
19. Možnost priklopa na 220 V
27 | Sklop 27 (17 ): NGS sekvenator visoke zmogljivosti1 kos
Osnovne strokovne zahteve-pogoji:
1. Aparat mora omogočati določanje zaporedja nukleinskih kislin (DNA in RNA) s tehnologijo sekvenciranja nove generacije.
2. Aparat mora v enem zagonu omogočati določitev vsaj 300 milijonov branj (reads) v načinu enosmernega branja (angl. single-end sequencing).
3. Aparat mora omogočati sekvenciranje s tehnologijo sekvenciranja nove generacije pri čemer več kot 70% sekvenciranih baz doseže natančnost vsaj 99.9% (Q=30).
4. Aparat mora omogočati tako sekvenciranje v eni smeri (single-end sequencing) kot tudi sekvenciranje obeh koncev posameznega fragmenta (paired-end sequencing).
5. Aparat mora omogočati analizo več vzorcev hkrati (vsaj 96 vzorcev) z uporabo označevalnih indeksnih zaporedij.
6. Aparat mora omogočati branje zaporedij dolgih vsaj 150 baznih parov, tudi v načinu sekvenciranja obeh koncev fragmenta (paired-end sequencing).
7. Aparat mora imeti kapaciteto enega zagona, ki znaša vsaj 100 gigabaz.
8. Ponudba mora vključevati:
8.1. Stroške dostave, inštalacije, preizkus delovanja opreme, validacijo in izdajo certifikata o pravilnosti delovanja, šolanje naročnikovega strokovnega kadra za delo s ponujeno opremo, v času garancije naj vključuje nadgradnje programske opreme, ki je potrebna za delovanje samega sekvenatorja
8.2. Ustrezno količino reagentov za vsaj 25 zagonov aparata na leto in 250 analiz celotnega eksoma (12Gb/vzorec). Seznam reagentov, kartuš, pretočnh celic in ostalega potrošnega materiala (dobavljivega izključno s strani ponudnika opreme) za izvedbo osnovne priprave NGS knjižnice, analize tarčnih panelov, kliničnega eksoma, celotnega humanega eksoma in celotnega humanega genoma, skupaj z ustreznimi kataloškimi številkami, cenami in številom opravljenih priprav (reakcij) na posamezni kos reagenta.
8.3. Ponudbo za 1-letno pogarancijsko servisno pogodbo, ki vključuje 1x letni preventivni servisni poseg in krije vse stroške (vključno z rezervnimi deli) izrednih servisnih posegov, ki so posledica okvare aparata.
9. Ponudba mora vključevati vzdrževanje sistema za sekvenciranje (NGS) v času trajanja garancije. Garancijsko vzdrževanje naj vsebuje (glede na predvidene postopke vzdrževanja s strani proizvajalca aparata):
9.1. preventivni letni vzdrževalni pregled, čiščenje, vse potrebne namestitve na podlagi priporočil in postopkov proizvajalca,
9.2. izdelavo poročila o vzdrževanju,
9.3. stroške dela, potne stroške, morebitne rezervne dele in potrošni material za namene rednega vzdrževanja krije ponudnik naprave
10. Ponudnik mora omogočati razpoložljivost lastnega ali tujega strokovnjaka za servis. Ponudnik mora zagotoviti odzivni čas servisa: sprožitev servisnega postoka znotraj 24 ur po javljanju napake. Ponudnik mora zagotoviti čas za odpravo napake 3-5 delovnih dni, odvisno od okvare (daljši rok popravila dni velja, kadar je potrebno naročilo rezervnih delov).
10.1.1. Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika znotraj delovnega časa ponudnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake.
11. Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi (ponudnik mora ponudbi priložiti kopijo certifikata).
Dodatni kriteriji/merila (30 točk)
1. KAPACITETA SEKVENCIRANJA: Aparat, ki ima večjo kapaciteto sekvenciranja (prikazano v sekvenciranih giga bazah) pridobi dodatne točke. (10 točk)
2. CENA SEKVENCIRANJA: Aparat z nižjo ceno sekvenciranja glede na ponujeno letno količino reagentov dobi dodatnih 20 točk
28 | Sklop 28 (24)
Pretočni citometer
Oznaka: 32.85.14.1
Predvidena lokacija namestitve:
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Nakup pretočnega citometra za izvajanje imunofenotipizacijo celic, namizna izvedba z digitalnim procesiranjem signalov in zajemom podatkov, z integriranim detekcijskim in vzbujevalnim sistemom in avtomatskim podajalnikom epruvet
Tehnične lastnosti:
1. Možnost priklopa na 220-240 V
2. Zahteve za laserje: Trije laserji (modri, rdeči in vijolični); Minimalna moč laserjev v pretočni celici: modri laser: ≥ 20 mW, rdeči laser: ≥ 35 mW, vijolični laser: ≥ 30 mW
3. Zahteve za detektorje:
3.1. Vsaj 12 detektorjev za fluorescenco (FL1-FL12)
3.2. Detektor za prednje sipanje svetlobe (ForwardScatter detektor- FSC)
3.3. Detektor za stransko sipanje svetlobe (SideScatter detektor – SSC)
3.4. Resolucija FSC in SSC: 0,2 µm
4. Prag občutljivosti za fluorescenco: <90 MESF za FITC; <50 MESF za PE
5. Možnost analiziranja 12-ih barv simultano
6. Možnost barvne kompenzacije med in po analizi vzorca
7. Hitrost pretoka: vsaj 30.000 dogodkov na sekundo. Hitrost pretoka naj bo programsko spremenljiva na vsaj treh ravneh od 12 do 120 µL/min
8. Univerzalni loader za vsaj 30 epruvet dimenzije 12 mm x 75 mm in za mikrotitrske ploščice (s 96-imi in 384-imi mesti)
9. Pretočna celica iz nerjavečega jekla
10. Skladnost aparata z Evropsko direktivo CE IVD
Strojna in programska oprema ter podpora:
1. Možnost priklopa na internet
2. Možnost pregleda podatkov na dveh monitorjih
3. Ustrezna strojna oprema za izdelavo varnostnih kopij podatkov
4. Operacijski sistem: Microsoft Windows
5. MS Office
6. programska oprema za obdelavo podatkov namenjena klinični uporabi
7. programska oprema/aplikacija ali enakovredna rešitev za kvantitativno določanje koncentracije krvotvornih matičnih celic
8. programska oprema za napredno ali naknadno analizo podatkov, pridobljenih v različnih stopnjah analize ali pri različnih vzorcih iz računalnika, ki ni direktno povezan s pretočnim citometrom z možnostjo dostopa do zunanje baze podatkov EuroFlow-a (vsaj 2 licenci)
Dodatne zahteve:
1. šolanje na mestu neposredno po inštalaciji za vsaj 3 udeležence s strani usposobljenega strokovnjaka proizvajalca do stopnje polnih kompetenc uporabnika za izvedbo osnovnih analiz
2. vsaj 2 referenci s področja diagnostike imunskih pomanjkljivosti v primerljivih Evropskih bolnišnicah
Pri izbiri najugodnejše ponudbe bomo upoštevali:
1. Stroške vseh reagentov in potrošnega materiala za osnovno delovanje aparata za 200 delovnih dni letno.
2. Stroške servisne pogodbe, ki vključuje preventivno in kurativno vzdrževanje po izteku dvoletne garancije za dobo 5 let.
Zahteve vzdrževanja:
1. Izbrani ponudnik zagotovi redni in izredni servis, nadgradnje, kalibracije in validacije za čas trajanja podpisane pogodbe brezplačno. Izbrani ponudnik o vsaki spremembi ali nadgradnji seznani naročnika ter v primeru večjih sprememb zagotovi šolanje uporabnikov.
2. Ponudnik zagotovi tudi vsa popravila, potrebne nadomestne dele, s tem povezane stroške dela in potne stroške brezplačno.
3. Ponudnik zagotovi reagente potrebne za preverjanje aparata po preventivnem ali kurativnem servisu.
4. Redni preventivni servis opreme mora biti izveden v časovnih intervalih, ki jih predpisuje proizvajalec.
5. Ponudnik mora zagotoviti 24-urni odzivni čas za servis analizatorja. V kolikor odprava napake traja dlje kot 5 delovnih dni od prijave, mora biti zagotovljen nadomestni aparat ali druga ustrezna nadomestna oprema.
29 | Sklop 29 (39)
Plinski kromatograf z masno selektivnim detektorjem GC-MS
Oznaka: 32.92.2.2
Predvidena lokacija namestitve:
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
PONUJENA OPREMA MORA VSEBOVATI:
1. plinski kromatograf pripravljen za priklop na masno selektivni detektor
2. vzorčevalnik za vnos tekočih vzorcev
3. masno selektivni detektor z EI načinom ionizacije
4. programska oprema in NIST spektralna knjižnica
5. instalacija opreme, kvalifikacija instalacije in validacija instalirane GC – MSD strojne in programske opreme
6. izobraževanje uporabnika za delo z instalirano opremo
7. analitski sistemi morajo omogočati dvosmerno povezavo z obstoječim laboratorijskim informacijskim sistemom (Kobis d.o.o.) po standardu ASTM.
OPIS KOMPONENT OPREME
1. Plinski kromatograf:
1.1. vgrajena elektronsko kontrolo pretokov/tlakov za vse priključene pline (nosilni, gorilni, ...), možnost dela pri konstantnem tlaku ali konstantnem pretoku
1.2. vgrajen delilno/nedelilni injektorski vhod, možnosti različnih režimov vnosa vzorca (nedelilni, delilni, pulzni delilni, pulzni nedelilni), ponovljivost zadrževalnih časov pod 0,008%, kompenzacija variranja zunanjih pogojev s pomočjo vgrajenih senzorjev temperature in tlaka, vgrajen sistem za varčno rabo nosilnega plina, vgrajen sistem za hitro in enostavno menjavo potrošnega materiala v injektorskem vhodu brez uporabe orodja
1.3. vgrajen sistem za avtomatsko detekcijo in opozarjanje na puščanja nosilnega plina
1.4. vgrajen vmesnik s temperaturno kontrolo za povezavo plinskega kromatografa z masnim spektrometrom
1.5. možnost instalacije dodatnega injektorskega vhoda
1.6. možnost instalacije dodatnih detektorjev
1.7. vgrajen dodatni trikanalni modul za elektronsko kontrolo pretokov/tlakov plinov
1.8. vgrajen modul za enostavno izvedbo povratnega toka nosilnega plina v kromatografski koloni, delo na GC-MS sistemu brez porušitve vakuuma v masnem spektrometru (menjava kromatografske kolone, menjava tesnila injektorskega vhoda, menjava linerja injektorskega vhoda, …)
1.9. nastavitev tlakov na 0,001 p.s.i. natančno
1.10.temperatura pečko od 4oC nad zunanjo temperaturo do 450oC
1.11.nastavitev vsaj 15 dvigov temperatur v enem programu
1.12.na plinskem kromatografu nameščen na dotik občutljiv ekran za potrebe informacij o statusu instrumenta, konfiguraciji, ogleda kromatografskega signala, vnos parametrov metode, diagnostike morebitnih odstopanj delovanja, ....
1.13.možnost programiranja prehoda sistema v ''sleep mode'', možnost programiranja sistema iz statusa mirovanja v staus obratovanja
1.14.omogočen prenos metod in podatkov iz obstoječe opreme ter nadgradnja obstoječega sistema
2. Sistem za avtomatski vnos tekočega vzorca:
2.1. kapaciteta avtomatskega injektorja minimalno 15 vzorcev, avtomatska nastavitev pozicioniranja injektorja
2.2. avtomatski podajalnik vzorcev, kapaciteta vsaj 150 2ml vzorčevalnih posodic
2.3. enostavna nastavitev uporabe avtomatskega injektorja v sprednji ali zadnji poziciji
2.4. možnost uporabe injicirnih igel različnih volumnov (od 1 do 500µl), minimalni volumen injiciranja 10nl, maksimalni volumen injiciranja 250µl
2.5. nastavljiva hitrost injiciranja, hitro injiciranje hitreje kot 100ms, nastavitev časa zadrževanja igle v injektorskem vhodu pred in/ali po injiciranju, nastavljiva hitrost praznjenja injekcijske igle v injektorski vhod
2.6. možna nastavitev sendvič injiciranja
2.7. možnost vnosa vzorca direktno v kolono s pomočjo avtomatskega injektorja za kolone ≥0,250mm notranjega premera
2.8. detekcija manjkajoče viale
2.9. možnost termostatiranja vzorcev
2.10.opcijsko možnost uporabe vzorčevalnega sistema za priprav vzorca na samem vzorčevalniku in za to potrebna programska oprema (redčenje, dodajanje internega standarda, rekonstrukcija vzorca, mešanje vzorčevalne posodice, gretje vzorčevalne posodice, derivatizacija, ….)
3. Masni spektrometer:
3.1. tip analizatorja enojni kvadrupol, območje mas vsaj do 1000amu
3.2. EI ionski izvor iz inertnega materiala in možnost nadgradnje z PCI/NCI ionskim izvorom
3.3. detektorski sistem s triosno smerjo potovanja ionov za zmanjševanje šuma signala zaradi vpliva nevtralnih delcev
3.4. hitrost skeniranja vsaj 20.000amu/s
3.5. nastavljiva energija ionizacije (od 10 – 240eV), nastavljiva temperatura ionskega izvora in vmesnika za GC-MS povezavo (oboje vsaj do 350oC)
3.6. nastavljiva temperatura masnega analizatorja vsaj do 200oC
3.7. dve žarilni nitki EI ionskega izvora, izbira oziroma preklop med njima preko programske opreme
3.8. hkratno snemanje SCAN in SIM podatkov
3.9. avtomatsko kreiranje SIM metode iz SCAN podatkov
3.10.dinamično območje > 106
3.11.masna stabilnost boljša kot 0.10amu/48 ur
3.12.avtomatska nastavitev sistema (autotune)
3.13.možnost programiranja urnika mirovanja sistema in programiranja v prehod pripravljenosti
3.14.EI SCAN razmerje signal/šum 300 : 1 ali bolje (1μl injiciranje OFN 0,1pg/μl, skeniranje v območju od 50 do 300amu, ion 272amu), EI SIM IDL 1,5fg (8 zaporednih injiciran 1μl OFN standarda 10fg, ion 272amu)
4. Programska in strojna oprema:
4.1. programska oprema za vodenje celotnega GC-MS sistema, zajem in obdelavo podatkov, programska oprema naj ima vgrajen programski paket za avtomatsko dekonvolucijo masnih spektrov, primerjavi spektrov v NIST in/ali namenski spektralni knjižnici, avtomatsko kreiranje kvalitativnega in kvantitativnega poročila na osnovi kalibrirane metode z uporabo primernih standardov, programska oprema omogoča kalibracijo odvisnosti retenzijskega časa izbrane komponente standarda/vzorca v odvisnosti od tlaka na injektorskem vhodu (poenostavitev prenosa analiz med instrument, prenosa analize na novo kolono iste dimenzije, prenosa analize na drugi tip detektorja, …)
4.2. NIST 2017 knjižnica masnih spektrov
4.3. ddodatna baza in zbirka masnih spektrov fiziološko pomembnih metabolitov (Fiehn RTL)
4.4. računalnik za instalacijo vse programske opreme za vodenje GC – MSD sistema z vzorčevalnim sistemom
4.5. 24'' LCD monitor (2x)
4.6. laserski tiskalnik, barvni, dvostranski tisk, priklop na računalniško mrežo
5. Ostale zahteve:
5.1. instalacija opreme pri naročniku
5.2. kvalifikacija instalacije vse instalirane GC – MSD programske in strojne opreme
5.3. usposabljanje naročnika za delo z dostavljeno in instalirano opremo
5.4. v Sloveniji, s strani proizvajalca certificiran servis za kompletno instalirano GC – MSD opremo
30 | Sklop 30 (66)
Namizni analizator za avtomatizirano izvedbo ELISA tehnik 1 kos
Oznaka: 32.86.1.1
Predvidena lokacija namestitve: 1.3.07 Prostor za specialne imunokemijske preiskave
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Strokovne zahteve:
1. mora omogočati hkratno delo na vsaj dveh ploščah,
2. vključevati mora avtomatizirano izvedbo celotnega postopka brez vmesnih posegov uporabnika: pipetiranje standardov, vzorcev, reagentov; inkubacija v temperaturnem območju do 37 °C z opcijo stresanja plošče, spiranje, detekcija,
3. pri detekciji mora biti možnost luminometrične detekcije in fotometrične detekcije z izbiro valovnih dolžin med 340–620 nm in možnostjo meritve pri dveh valovnih dolžinah hkrati,
4. biti mora popolnima odrt in avtomatiziran EIA in CLIA analizator
5. omogočati mora sledenje časa inkubacije za vsako posamezno vdolbino na mikrotiterski plošči
6. programska oprema mora omogočiti programiranje vseh parametrov analizne metode in izračun rezultatov,
7. omogočati mora dvosmerni priklop v LIS
8. Imeti mora vgrajen čitalec črtnih kod
31 | Sklop 31 (78)
AGREGOMETER Z LUMINOMETROM
Oznaka: 32.72.1.6
Predvidena lokacija namestitve: 5.4 (Laboratorij III)
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Strokovne zahteve:
1. Predmet razpisa je nakup agregometra, ki omogoča sočasno optično merjenje agregacije trombocitov (princip po Bornu) in sproščanja ATP iz trombocitov z luminiscenco.
2. Agregometer mora imeti vsaj dva merilna kanala in mora omogočati izvedbo preiskave s polovičnimi volumni plazme (manj ali enako 300 uL).
3. Agregometer mora biti termostatiran (merilni kanal in »on board« reagenti) in mora homogenizirati vzorce z magnetnim mešalom z možnostjo regulacije hitrosti vrtenja. Temperaturo in hitrost vrtenja mešala mora prikazovati na zaslonu.
4. Ponudba mora vključevati pripadajočo računalniško opremo za krmiljenje agregometra in z možnostjo povezave z LIS.
5. Računalnik mora biti opremljen s programsko opremo za spremljanje poteka meritve in obdelave ter shranjevanja in izvoza rezultatov.
6. Agregometer mora stabilno delovati v temperaturnem območju od 18 do 30 °C.
7. Napajanje agregometra mora biti 220 V.
8. Ponudnik mora zagotavljati s strani proizvajalca pooblaščeno in usposobljeno (certificirano) tehnično podporo za montažo agregometra in izvajanje rednih vzdrževalnih servisov po priporočilih proizvajalca ter odpravo napak skozi celotno pogodbeno obdobje.
9. Ponudnik mora zagotoviti šolanje vsaj treh oseb za delo z analizatorjem pred zagonom sistema, za kar izda potrdilo o usposobljenosti. Ponudnik mora nuditi tudi brezplačno strokovno in aplikativno podporo v celotnem pogodbenem obdobju.
10. Ponudnik mora v poslani dokumentaciji (prospektni material, brošure, ponudba ipd.) nazorno označiti podatke, s katerimi dokazuje izpolnjevanje teh kriterijev in meril.