Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Oznaka javnega naročila: 302/61 – RIUM32-FKKT02-1/2020.

Tehnične specifikacije za opremo za površinsko analizo v spektroelektrokemijskih študijah in komoro za delo v inertni atmosferi

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

SKLOP 1: Masna spektrometrija sekundarnih ionov  z analizatorjem na čas preleta (angl. Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry, TOF-SIMS)

Masna spektroskopija sekundarnih ionov je oprema za površinsko analizo s katero se izmeri masni spekter na površini trdne snovi. Spektrometer omogoča analizo elementarne sestave in molekularne strukture površin, tankih plasti in faznih mej različnih materialov (keramike, polprevodnikov, polimerov, biomaterialov, prevlek, itd…).  TOF-SIMS je vrhunska oprema, ki omogoča visoko masno ločljivost, visoko prostorsko ločljivost, globinsko profiliranje z dvojnim izvorom ionov, tako za prevodne kot tudi za izolacijske materiale. Uporaba različnih ionskih izvorov omogoča takšni opremi analizo tako anorganskih kot tudi organskih materialov (uporaba klastrov) z doseganjem visokih masnih ločljivosti tudi za lažje elemente kot so dušik, vodik in kisik ter za doseganje visoke lateralne ločljivosti (<60 nm) mikroanalize in slikanja.

Sklop 2: Mikroskop na atomsko silo (angl. Atomic force microscope, AFM)

Mikroskop na atomsko silo (AFM) je oprema za preučevanje topografije materialov atomske ločljivosti in ugotavljanje interakcij. Uporabljala se bo za analizo novih naprednih materialov za katalizatorje, primerna je tako za študij prevodnih kot tudi neprevodnih materialov. Oprema bo imela možnost sklopitve s potenciostatom/galvanostatom, kar bo omogočalo simultano izvajanje elektrokemijskih meritev ob spremljanju topografskih in morfoloških lastnosti vzorca na atomski skali. Oprema se bo uporablja tudi za določevanje topografije na večji skali za analizo novih naprednih materialov, senzorjev in komponent v mikrofluidiki.

Sklop 3: Komora za delo v inertni atmosferi

Možnost obdelave optoelektronskih materialov v pogojih brez kisika in vode ali anaerobnih bioloških materialov v sterilnih pogojih brez kisika ob maksimalni varnosti za raziskovalca. Možnost izvajanja meritev z različno prenosno opremo v suhih ali sterilnih pogojih.

- TEHNIČNE ZAHTEVE

Rok za dobavo:

SKLOP 1: Dobavitelj mora opremo, ki je predmet tega javnega naročila, dobaviti in izvesti vse aktivnosti za uspešno izvedbo postavke 1.18 tehničnih specifikacij na lokaciji Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje v roku 240 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

SKLOP 2: Dobavitelj mora opremo, ki je predmet tega javnega naročila, dobaviti in izvesti vse aktivnosti za uspešno izvedbo postavke 2.23 tehničnih specifikacij na lokaciji Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje v roku 120 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

SKLOP 3: Dobavitelj mora opremo, ki je predmet te pogodbe, dobaviti in izvesti vse aktivnosti za uspešno izvedbo postavke 3.11 tehničnih specifikacij na lokaciji Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje v roku 60 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

Garancijsko obdobje:

SKLOP 1: Za dobavljeno opremo daje dobavitelj 3 (tri) letno garancijo za brezhibno tehnično delovanje.

SKLOP 2: Za dobavljeno opremo daje dobavitelj 2 (dve) letno garancijo za brezhibno tehnično delovanje.

SKLOP 3: Za dobavljeno opremo daje dobavitelj 3 (tri) letno garancijo za brezhibno tehnično delovanje.

Sklop 1: Masna spektrometrija sekundarnih ionov  z analizatorjem na čas preleta (angl. Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry, TOF-SIMS)

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | Sistem mora vsebovati izvor primarnih ionov Bin z naslednjimi karakteristikami: - izvor mora omogočati tvorbo večjih Bin klastrov z do n=7 ter Bi1 ionov z visokimi tokovi, - skupni enosmerni električni tok mora presega 40 nA, v pulznem načinu pa mora dosegati željeni tok 40 pA, - lateralna ločljivost: manj kot 50 nm (tako s klastri Bi kot tudi z ioni Bi), - masna ločljivost: več kot 18 000 pri atomski masnih enotah 29 (z Bi1 in Bi3) - možnost delovanja v različnih načinih: visoka masna ločljivost ter majhna površina analize na vzorcu (angl. spot size) dosežena hkrati (masna ločljivost 9 000 za mase večje od 50 atomskih masnih enot in hkrati površina analize na vzorcu manjša od 90 nm), - hitro slikanje detajlov vzorca v velikosti 90 nm ali manj, Notranja Faradejeva skodelica (angl. Faraday cup) mora biti vključena v sistemu. Vključen mora biti tudi analizator na čas preleta (angl. time-of-flight, krajše TOF-analizator) in mora imeti/dosegati naslednje karakteristike: - visoko transmisijo sekundarnih ionov in hkrati visoko masno ločljivost (transmisija (angl. transmission) >8,0 x 108 Al+/nC, masna ločljivost > 7 000), - vzporedno zaznavanje vseh mas ene polaritete sekundarnih ionov, - masno območje: več kot 12 000 atomskih masnih enot, - dosegati mora masno ločljivost več kot 18 000 za manjše mase (29 atomskih masnih enot) ter 26 000 ali več za večje mase (več kot 200 atomskih masnih enot), - TOF-analizator mora vsebovati tudi detektor sekundarnih ionov s pripadajočim sistemom registracije podatkov, ki omogoča linearno zaznavanje in obdelavo z visokimi hitrostmi zajemanja podatkov (več kot 1x107 cts – cts, število na sekundo (angl. counts per second, cps)) za določeno vrsto sekundarnih ionov. Hkrati mora biti omogočeno linearno zajemanje podatkov z minimalno hitrostjo, manjšo od 0.1 cts, brez sprememb v vrednostih tokov primarnih ionov ali nastavitev analizatorja, - meritve tokov primarnih pulzirajočih ionov za posamezne mase v območju do 50 fA, - vakuumski sistem za doseganje ultra-visokega vakuuma v glavni komori manj kot 5x10–10 torr, - hrup, ki ga povzroči instrument mora biti manjši od 54 dB, Paket MS/MS (tandemska MS) za analizator TOF, ki mora omogočati preusmeritev posameznih molekul prekurzorjev v trkovno celico z visoko energijo (disociacija, ki jo povzroči trk, angl. collision induced damage (CID)). Paket MS/MS mora omogočati izbiro prekurzorja z masno ločljivostjo 3000 ali več, tako da je mogoče različne molekulske zvrsti izbrati posamezno iz iste nominalne mase. Paket MS/MS z analizatojem na čas preleta mora vključevati vso strojno in programsko opremo za izbiro prekurzorja visoke hitrosti in selektivne mase. Vsi zahtevani ionski izvori (iz postavk 1.1, 1.2 in 1.3) ter TOF analizator morajo biti nameščeni v glavni analitski komori. Analiza vzorca z različnimi ionskimi izvori mora biti izvedena brez premikanja vzorca med samo analizo. |
| 1.2 | 1 | Sistem za analizo anorganskih vzorcev mora vsebovati: - kolono z dvema ionskima izvoroma z elektronskim izbitjem (angl. electron impact) ionov (za delovanje z kisikom in plini Ar, Ne in Xe) in termično ionizacijo ionov cezija za dvojno globinsko profiliranje v kombinaciji z izvorom klastrov bizmuta, z minimalno pospeševalno energijo 100 eV ali manj, - gostota toka mora biti večja od 48 mA/cm2 (za kisik) in večja od 12 mA/cm2 (za cezij), - minimalni premer žarkov za jedkanje: 10 μm (kisikov izvor) in 5 μm (cezijev izvor), - strojno in programsko opremo za visoko-hitrostno in masno-selektivno slikanje s sekundarnimi ioni, - titanovo sublimacijsko črpalko, ki mora omogočati avtomatski izpust plinov filamentov, možnost avtomatskega preklopa med posameznimi titanovimi filamenti ter pametno krmiljenje ultra visokega vakuuma, - poseben nosilec za vzorce in napajanje za visoko-hitrostno rotacijo vzorca med samo analizo. |
| 1.3 | 1 | Sistem za analizo organskih vzorcev mora vsebovati: - ionski izvor klastrov plina argona, - možnost delovanja kisika za izvor klastrov plina, - možnost analize za ionski izvor klastrov plina s pripadajočim pulznim sistemom in programsko opremo, - možnost delovanja v dvojnem žarkovnem načinu za potrebe globinskega profiliranja, v kombinaciji z ionsko puško tekoče kovine ter možnost kratkega polzirajočega delovanja (ki mora omogočati tudi delovanja v enojnem žarkovnem načinu), - velikost mesta analize na vzorcu (angl. spot size): manjši od 50 μm (za klastre argona s tokom 10 nA ali več), - minimalen premer žarka: 5 μm ali manj, - minimalna dolžina pulza: manj kot 20 ns |
| 1.4 | 1 | Sistem za notranje čiščenje glavne komore s pomočjo uporabe grelcev in diferencialnega črpanja TOF-analizatorja. |
| 1.5 | 1 | Sistem za notranje čiščenje predkomore. |
| 1.6 | 1 | Visoko ločljivi sistem za slikovno navigacijo vzorca (refleksna kamera z 24,0 milijona slikovnih pik ali več, integrirana indirektno za osvetlitev vzorca ter USB vmesnik). |
| 1.7 | 1 | Motoriziran oder za vzorce z možnostjo premikanja v petih smereh: x, y in z ter možnost rotacije in nagiba vzorca. |
| 1.8 | 1 | Samodejno preklapljanje pretoka plina s pomočjo kontrolne vakuumske enote za vzpostavljanje inertne atmosfere/reaktivnega plina v glavni komori. Sistem mora vključevati ustrezen regulacijski ventil in šobe. |
| 1.9 | 1 | Licenčna programska oprema za izvajanje meritev in obdelavo podatkov za vsaj osem uporabnikov. |
| 1.10 | 1 | Detektor sekundarnih elektronov (SE). Omogočeno mora biti pridobivanje slik s pomočjo sekundarnih elektronov (SE) z uporabo različnih ionskih pušk z in brez napetosti (angl. extraction voltage) analizatorja. Uporabniku mora biti omogočeno nastaviti parametre kot je fokus in območje pogleda za obe polariteti sekundarnih ionov s pomočjo SE-slik. |
| 1.11 | 1 | Oprema za računalniško kontrolirano segrevanje in ohlajanje vzorca v predkomori in v glavni komori med samo analizo, z naslednjimi specifikacijami: - možnost ohlajanja vzorca do vsaj −150 °C in možnost segrevanja vzorca do vsaj 600 °C, kjer mora biti celotno temperaturno območje (od vsaj −150 °C do vsaj 600 °C) doseženo na enakem nosilcu za vzorce. - ohlajanje iz sobne temperature do −130 °C mora biti mogoče v manj kot 15 minutah, - dodaten poseben nosilec za vzorce, ki omogoča segrevanja ter ohlajanje in premikanje v x, y in z smereh ter rotacijo in nagib vzorca mora biti vključen v postavki. |
| 1.12 | 1 | Samonastavljiv sistem kompenzacije naboja z naslednjimi specifikacijami: - omogočena mora biti analiza izolacijskih materialov brez posebne predpriprave vzorca in brez posebne montaže vzorca, - nizko-energijska puška z nastavljivo energijo od 1 do 20 eV mora biti uporabljena za kompenzacijo naboja, - kompenzacija naboja mora potekati z maksimalno ponovitveno hitrostjo 50 kHz ne glede na velikost vzorca in njegovo geometrijo, - vzorec mora biti med samo meritvijo izpostavljenem konstantnemu zemeljskemu potencialu. |
| 1.13 | 1 | Računalniška oprema: - operacijski sistem MS Windows 10 Professional 64 bit, - procesor Intel® Core® i9 3,6 GHz ali enakovreden, - HP Z2 Tower G4 delovna postaja ali enakovredna, - 8 Gb RAM, snemalnik DVD-jev, 1 Tb trdi disk, 2-krat 27-palčna monitorja z ločljivostjo Full HD ali ločljivostjo višjo od Full HD. |
| 1.14 | 1 | Garancija: 36 mesecev ali več mora vključevati: - stroške zamenjave poškodovanih delov, - pripadajoče stroške dela ter stroške potovanja in nastanitve strokovnjaka iz strani ponudnika opreme. Zagotovljeni morajo biti vsi deli in storitve potrebni za vzdrževanje optimalnih pogojev delovanja instrumenta in doseganja visoke zmogljivosti. Vse kar je potrebno za uspešno površinsko analizo mora biti vključeno brez dodatnih stroškov v času trajanja garancije. Paket mora vsebovati: - vse potrebne rezervne dele, - vse potrebne potrošne dele pri delovanju instrumenta do 1200 ur na leto ali več, vključeno z njihovo menjavo na instrumentu s strani strokovnjaka ponudnika opreme, - en preventiven vzdrževalni pregled na leto (za čas trajanja dveh delovnih dni na mestu lokacije opreme), - neomejeni obiski servisiranja, - brezplačna nadgradnja programske opreme. |
| 1.15 | 1 | Osnovno šolanje uporabe instrumenta: Seznanitev z opremo in osnovno šolanje, ki ju mora opraviti strokovnjak ponudnika opreme, za vsaj 4 uporabnike v trajanju vsaj 5 delovnih dni (vključuje tudi predajo vseh potrebnih podatkov in gesel, stroške potovanja in nastanitve inženirja ponudnika opreme; izobraževanje se izvede na lokaciji FKKT UM, ki jo določi naročnik). Postavka se izvede po izvedeni dobavi, namestitvi in zagonu opreme. |
| 1.16 | 1 | Dve dodatni napredni izobraževanji za obdobje vsaj treh delovnih dni, za posamezno izobraževanje, na lokaciji ponudnika za najmanj 2 osebi v mesecu aprilu leta 2022 (3 delovne dni, prvo napredno izobraževanje) in mesecu aprilu leta 2023 (3 delovne dni, drugo napredno izobraževanje). Izobraževanje izvede strokovnjak ponudnika. Dodatno izobraževanje mora biti namenjeno usposabljanju uporabnikov o novih in naprednih metodah uporabe instrumenta. |
| 1.17 | 1 | Omogočen oddaljen dostop do opreme za potrebe umerjanja in vodenja opreme vsaj za čas trajanja garancijske dobe (3 leta). Zasnova instrumenta mora omogočati možnost upravljanja na daljo in diagnosticiranja napak. |
| 1.18 | 1 | Dobava in namestitev v prostore naročnika (FKKT UM, Maribor). Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava, namestitev in zagon opreme v prostoru naročnika, ki ga v celoti opravi ponudnik, - seznanitev z opremo in osnovno izobraževanje iz postavke 1.15, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije, - pred podpisom dokumentov o tehničnem prevzemu je potrebna demonstracija vseh specifikacij delovanja opreme iz postavk od 1.1 do 1.13 na kraju nahajanja opreme (FKKT UM). |

Sklop 2: Mikroskop na atomsko silo (angl. Atomic force microscope, AFM)

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1 | Sistem mora vsebovati glavo mikroskopa z motoriziranim skenerjem v Z-smeri (krajše Z-skener), z naslednjimi zahtevami: - minimalno območje skeniranja 15 µm ali več pri delovanju v načinu zaprte-zanke (angl. closed-loop) in odprte-zanke (angl. open-loop), - šum senzorja manjši od 35 pm (v območju od 0,1 Hz do 1 kHz), - skener mora biti kompatibilen z vsemi načini skeniranja, ki so vključeni (postavka 2.5), za delovanje na zraku in v tekočini, - nosilec za konice, ki mora biti primeren za delovanje na zraku in v tekočini. |
| 2.2 | 1 | Skener v XY-smeri (krajše XY-skener) na piezoelektričen pogon mora omogočati: - območje skeniranja več kot 100 µm (v načinu zaprte-zanke), - šum senzorja manjši od 0,6 nm (Adev, v območju od 0,1 Hz do 1 kHz), - možnost delovanja v načinu zaprte-zanke (angl. closed-loop), odprte-zanke (angl. open-loop) ter v hibridnem načinu, - vstavitev in analizo vzorcev s premerom vzorca do 80 mm ali več, - vstavitev in analizo vzorcev višina vsaj do 15 mm brez modifikacij standardnih konfiguracij ali omejitev območja premikanja odra za vzorce. |
| 2.3 | 1 | Vključena mora biti dodatna možnost preiskovanja vzorcev višine vsaj 25 mm ali več. |
| 2.4 | 1 | Osvetlitveni sistem in sistem kamer mora vsebovati: - optični pogled na vzorec od zgoraj navzdol, z možnostjo spreminjanja območja pogleda med 720 µm in 240 µm, - integriran oder za natančno pozicioniranje AFM konice čez željeno površino analize na vzorcu, - osvetlitev: LED svetlobna vlakna, - integriran optični sistem za opazovanje konice in vzorca od zgoraj (od zgoraj navzdol) in od spodaj (od spodaj navzgor), - infrardeči izvor svetlobe za merjenje odklona (angl. deflection).Valovne dolžine vidne svetlobe niso dovoljene. |
| 2.5 | 1 | Načini delovanja (na zraku in v tekočini), ki morajo biti vključeni: - kontaktni način, - način tapkanja, - način tapkanja s kontrolo faze in s Q-nadzorom, - bimodalni AC-način, - mikroskopija električne sile, - mikroskopija elektrostatske sile, - mikroskopija s Kelvinovo sondo, - mikroskopija površinskega potenciala, - mikroskopija magnetnih sil, - mikroskopija piezoelektrične sile, - dvojni AC-način, - dvojno AC-sledenje resonance, - kontaktni resonančni viskoelastični način, - spektroskopija in slikanje (angl. mapping) sil, - slikanje faze, - modulacija frekvence, - slikanje v tekočini (enake nastavitve kot za slikanje na zraku), - nanolitografija, - »nanomanipulation«. |
| 2.6 | 1 | Licenčna programska oprema za izvajanje meritev in obdelavo podatkov za vsaj tri računalnike ali več. |
| 2.7 | 1 | Sistem mora vsebovati enojni nosilec konic, ki omogoča delovanje v vseh vključenih načinih delovanja in omogoča delovanje tako na zraku kot tudi v tekočini. |
| 2.8 | 1 | Dva dodatna nosilca za vzorce: - nosilec za standardne magnetne vzorce v obliki diskov, - nosilec vzorcev z uporabo vzmetenih sponk. |
| 2.9 | 1 | Možnost samodejne kalibracije občutljivosti konice (občutljivost odklona, angl. deflection sensitivity) in konstante vzmetenja glede na izbiro tipa uporabljene konice. Opcija mora omogočati kalibracijo konice in ne uporabljati nominalnih vrednosti občutljivosti in konstante vzmetenja iz tabele podatkov. Med samo kalibracijo se konica ne sme dotakniti vzorca. |
| 2.10 | 1 | Žarek svetlobe, ki se uporablja za zaznavanje odklona, se mora približati konici v vertikalni smeri pod kotom večjim od 20 stopinj. |
| 2.11 | 1 | Izolacijsko ohišje mora omogočati: - akustično in vibracijsko zaščito (brez uporabe stisnjenega zraka), - celotna oprema (z optiko in brez kontrolne postaje) mora biti nameščena v tem izolacijskem ohišju, - vključena mora biti tudi miza za namestitev opreme. |
| 2.12 | 1 | Dodatni set za izvajanje elektrokemijske meritev, ki vsebuje: - celico za izvajanje meritev v tekočini, ki je narejena iz PEEK ali podobnega inertnega in nekovinskega materiala, - nosilec konic narejen iz PEEK ali podobnega inertnega in nekovinskega materiala, in se uporablja s potenciostatom, ki ga dobavi uporabnik, - nosilec delovne elektrode za montažo vzorca, ki je primerno tako za prevodne kot tudi izolacijske vzorce, - ogljikovo (grafitno) pomožno elektrodo, - zatesnjeno Ag/AgCl referenčno elektrodo, - električno ohišje skupaj z vsemi povezavami in programskim vmesnikom za uporabo z različnimi komercialnimi potenciostati, - rezervna tesnila in ostala oprema, - dodaten tesnilni komplet, ki omogoča delovanje elektrokemijske celice v popolnoma zatesnjeni konfiguraciji. |
| 2.13 | 1 | Sistem mora omogočati izvajanje meritev v prevodnem načinu delovanja (angl. conductive mode) za merjenje/slikanje električnega toka in možnosti I/V spektroskopije, pri izbranih napetostih v širšem območju delovanja. Set mora vsebovati: - poseben nosilec konic z integriranim dvojnim predojačevalnikom za meritve toka v širšem območju merjenja pri konstantni uporabljeni napetosti, - dva ločena izhodna kanala morata zagotavljati ojačitve 1x106 (1 µA/V) in 1x109 (1 nA/V), (4 pA do 10 µA), - poseben prevodni nosilec za vzorce z angl. bias contact, - dodatne konice za delovanje v prevodnem načinu delovanja: 20 kosov ali več, - srebrno pasto, - dodatno potrebno orodje in pribor, - sistem mora vključevati meritve tokov v območju od manj kot 1 pA do 10 μA. Hkrati mora biti omogočeno beleženje celotnega dinamičnega razpona zaznavanja toka. |
| 2.14 | 1 | Dodatna možnost podaljšanja območja delovanja glave mikroskopa v Z-meri, ki omogoča slikanje debelejših vzorcev in daljših meritev sile, v območju do 40 µm ali več. |
| 2.15 | Skupaj vsaj 30 kosov ali več | Standardni set konic, ki mora vsebovati: - 10 x (ali več) silikonske konice za delovanje v načinu tapkanja, f: 300 kHz, k: 26 N/m, brez premaza, - 10 x (ali več) srednje mehkih konic za izvajanje meritev topografije in merjenje viskoelastičnih lastnosti mehkih vzorcev, f = 70 kHz, k = 2 N/m, brez premaza - 10 x (ali več) konice trikotne oblike (material »Pyrex-Nitride«), z zlatim premazom. |
| 2.16 | Vsaj 20 ali več | Dodatne konice za način delovanja tapkanja na zraku, za mehke vzorce in srednje trde vzorce, k = 2 N/m. |
| 2.17 | Vsaj 20 ali več | Dodatne konice trikotne oblike (material »Pyrex-Nitride«), z zlatim premazom, za delovanje v tekočini. |
| 2.18 | 1 | Dodatni komplet pripomočkov mora vsebovati: - pincete, - kalibracijske pripomočke, - električni razdelilec (angl. power strip), - vse potrebne kable in dodatke. |
| 2.19 | 1 | Računalniška oprema: - Dell Precision T5810 delovna postaja ali enakovredna, - 3,5 GHz Intel štirijedrni procesor Haswell Xeon ali enakovreden, - 8 GB DDR4 RAM, 2 x trdi disk 2 TB, 1 x DVD-ROM, - AMD Radeon RX-470 4 GB grafična kartica ali enakovredno, - Hauppauge ImpactVCB-e kartica za zajemanje videa ali enakovredno, - 2 x 32" LCD monitorja, ločljivosti vsaj 3440 × 1440 ali več, - 6 x USB 2.0 vhod ali več, 4 x USB 3.0 vhod ali boljše, - operacijski sistem Microsoft Windows 10 Professional 64bit. |
| 2.20 | 1 | Osnovno šolanje uporabe instrumenta: Seznanitev z opremo in osnovno šolanje, ki ju mora opraviti strokovnjak ponudnika opreme, za 3 uporabnike v trajanju vsaj 3 delovnih dni (vključuje tudi predajo vseh potrebnih podatkov in gesel, stroške potovanja in nastanitve inženirja ponudnika; izobraževanje se izvede na lokaciji FKKT UM, ki jo določi naročnik). Postavka se izvede po izvedeni dobavi, namestitvi in zagonu opreme. |
| 2.21 | 1 | Garancija: vsaj 2 leti ali več. |
| 2.22 | 1 | Dobava in namestitev v prostore naročnika. Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava in namestitev ter zagon opreme, ki ga v celoti opravi ponudnik, - seznanitev z opremo in osnovno izobraževanje iz postavke 2.20, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije, - pred podpisom dokumentov o tehničnem prevzemu je potrebna demonstracija vseh specifikacij delovanja opreme iz postavk od 2.1 do 2.18 na kraju nahajanja opreme (FKKT UM). |
| 2.23 | 1 | Omogočen oddaljen dostop do opreme za potrebe umerjanja in vodenja opreme vsaj za čas trajanja garancijske dobe (2 leti). Zasnova instrumenta mora omogočati možnost upravljanja na daljo in diagnosticiranja napak. |

Sklop 3: Komora za delo v inertni atmosferi

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | Suha komora narejena iz nerjavnega jekla tipa 304 L ali boljše korozijske odpornosti: - vakuumska komora za predčiščenje atmosfere na ročno upravljanje premera 400 mm in dolžine 600 mm, - vakuumska komora za predčiščenje atmosfere na ročno upravljanje premera 150 mm in dolžine 400 mm s pomičnim predalnikom za prenos vzorcev, - najmanj 1 varnostni ventil, - najmanj 3 ventili za dovod/odvod plina v komori, - najmanj 1 x električna vtičnica 220 V / 16 A, - najmanj 2 x USB vmesnika za priklop med zunanjo in notranjo opremo, - najmanj 4 električni vmesniki širine 5 mm za priklop zunanjega potenciostata/galvanostata, - LED osvetljava delovne površine znotraj suhe komore, - 3 ali več polic iz enakega tipa nerjavnega jekla kot je suha komora, - najmanj dve liniji za nastavitev rokavic, vsaka s položajem za eno rokavico, ki posamezniku omogoča delo z levo in desno roko, - najmanj 1 nastavek za HEPA filter za filitriranje prašnih delcev. |
| 3.2 | 1 | Rokavici iz materiala Butyl ali enakovredno, debeline 0,4–0,5 mm, leva rokavica dolžine najmanj 50 mm. |
| 3.3 | 1 | Rokavici iz materiala Butyl ali enakovredno, debeline 0,4–0,5 mm, desna rokavica dolžine najmanj 50 mm. |
| 3.4 | 1 | Sistem za avtomatsko kontrolo dovajanja plina, tlaka v komori in čiščenja atmosfere s kapaciteto filtrov najmanj 3,5 kg za bakrov katalizator s sposobnostjo odstranitve kisika do največ 1 ppm ali enakovredno adsorbent za odstranjevanje kisika in kapaciteto filtrov najmanj 3,5 kg za molekulska sita ali ekvivalent adsorbent za odstranjevanje vode s sposobnostjo odstranitve vode do največ 1 ppm. |
| 3.5 | 1 | Analizator kisika z možnostjo meritve v merilnem območju največ 1 ppm in najmanj 1000 ppm ter natančnostjo najmanj ± 1 ppm. |
| 3.6 | 1 | Analizator vode z možnostjo meritve v merilnem območju največ 1 ppm in najmanj 500 ppm ter natančnostjo najmanj ± 1 ppm. |
| 3.7 | 1 | Vakuumska črpalka z minimalnim odsesavanjem 21 m3/h. |
| 3.8 | 1 | Najmanj 1 HEPA filter. |
| 3.9 | 1 | Adsorbent za odstranjevanje kisika, najmanj 3,5 kg. |
| 3.10 | 1 | Adsorbent za odstranjevanje vode, najmanj 3,5 kg. |
| 3.11 | 1 | Dobava in namestitev v prostore naročnika. Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava in namestitev ter zagon opreme, ki ga v celoti opravi dobavitelj, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije. |
| 3.12 | 1 | Garancija: vsaj 3 leta ali več. |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.