Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Oznaka javnega naročila: 302/63 – RIUM34-MF01/2020

Tehnične specifikacije za sekvenator naslednje generacije in sistem za analizo DNA in RNA mikromreže

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Sekvenator naslednje generacije omogoča visoko kakovostno genotipizacijo celotnega genoma z visoko natačnostjo in pokritostjo. Pridružen sistem za analizo DNA in RNA mikromrež omogoča genotipizacijo tarčnih panelov in velike količine vzorcev v kratkem času brez izgube kakovosti, kot tudi analize DNA metilacije.

Nov napreden sistem sekvenciranja nove generacije bi omogočil visoko kvalitetne analize celotnega genoma in s tem omogočil študije genomike na najvišjem nivoju. Dodatno bi sistem za analizo mikromrež omogočil cenovno učinkovite ponovitvene študije in validacije kot tudi usmerjene študije velikega števila vzorcev (npr. zdravih prostovoljcev). Opisan sistem za analizo mikromrež omogoča še študije RNA in metilacije DNA, s čimer so omogočene študije transkriptomike in epigenetike večjega obsega.

- TEHNIČNE ZAHTEVE

Postavka 1: Sekvenator naslednje generacije

Minimalne tehnične  zahteve:

- aparat mora omogočati določanje zaporedja nukleinskih kislin (DNA in RNA) s tehnologijo sekvenciranja nove generacije;

- aparat mora omogočati:

  - tarčno sekvenciranje različnih genov s pripravo knjižnic na osnovi obogatitve tarčnih regij s sondami iz naključno fragmentirane DNA in s pripravo knjižnice na osnovi PCR amplikonov. Možnosti analize DNA naj omogočajo določanje enonukleotidnih zamenjav, manjših nukleotidnih delecij in insercij najmanj do velikosti 30bp, določitev sprememb v številu kopij genov (CNV);

  - sekvenciranje RNA s pripravo knjižnice na osnovi obogatitve tarčnih regij s sondami iz naključno fragmentirane RNA in s pripravo knjižnic na osnovi PCR amplikonov. Možnosti analize RNA naj obsegajo tako analizo mRNA, analizo celotne humane RNA ali zgolj analizo tarčnih regij RNA. Omogoča naj določanje ekspresije genov, analizo strukturnih sprememb na nivoju RNA in sekvenciranje mikro RNA;

  - sekvenciranje humanega eksoma in transkriptoma;

  - sekvenciranje humanega genoma;

  - sekvenciranje bisulfidno pretvorjene DNA za analize metilacije DNA;

  - saznavanje fuzijskih genov na nivoju RNA.

- aparat naj omogoča sekvenciranje vsaj enega humanega genoma s 30x povprečno pokritostjo (z namenom detekcije variant s 50% alelno frekvenco) v enem zagonu aparata. Povprečne pokritosti naj bodo izračunane iz zmogljivosti aparatov in reagentov;

- aparat naj omogoča sekvenciranje vsaj 10 humanih eksomov (velikost eksomov je okrog 50Mbaz) s 50x povprečno pokritostjo (z namenom detekcije variant s 50% alelno frekvenco) v enem zagonu aparata. Povprečne pokritosti naj bodo izračunane iz zmogljivosti aparatov in reagentov;

- aparat mora omogočati sekvenciranje s tehnologijo sekvenciranja nove generacije pri čemer več kot  70% sekvenciranih baz doseže natančnost vsaj 99.9% (Q=30);

- aparat mora omogočati analizo več vzorcev hkrati (vsaj 96 vzorcev) z uporabo označevalnih indeksnih zaporedij;

- aparat mora omogočati branje zaporedij dolgih vsaj 150 baznih parov;

- aparat mora imeti kapaciteto enega zagona, ki znaša vsaj 100 gigabaz;

- aparat mora imeti kapaciteto enega zagona vsaj 15 vzorcev mRNA z vsaj 25 M odčitkov na vzorec (2 × 75 bp);

- aparat mora imeti kapaciteto enega zagona vsaj 7 vzorcev celokupne RNA (Total RNA) s 50 M odčitkov na vzorec (2 × 75 bp);

- aparat mora omogočati analizo / skeniranje mikročipovza določevnje metilacije v celotnem genomu, določevanje kromosomskih napak (citogenetike) in genske in strukturne variabilnosti v genomu  (delecije, duplikacije, amplifikacije, izguba heterozigotnosti, mozaikizm);

- aparat mora omogočati skeniranje enakih mikročipov za analizo DNA metilacije in kromosomskih (citogenetskih) in strukturne variabilnosti v genomu (delecija, duplikacija, amplifikacija, izguba heterozigotnosti, mozaikizem) kot sistem za analizo DNA in RNA mikromreže, ki se nabavlja sočasno v tem sklopu.

Ponudba mora vključevati:

- stroške dostave, inštalacije, preizkus delovanja naprave oz. opreme, validacijo in izdajo certifikata o pravilnosti delovanja, šolanje naročnikovega strokovnega kadra v obsegu vsaj treh (3) delovnih dni, osem (8) ur dnevno, za vsaj pet (5) sodelavcev, za delo s ponujeno opremo na lokaciji naročnika;

- v času garancije naj vključuje nadgradnje programske opreme, ki je potrebna za delovanje samega sekvenatorja;

- reagente za  potrebe zagona aparature in izvedbe šolanja, vključno z reagenti za sekvenciranje mRNA (RNAseq), sekvenciranje malih RNA in sekvenciranje celotnega eksoma;

- seznam reagentov, kartuš, pretočnh celic in ostalega potrošnega materiala (dobavljivega izključno s strani ponudnika opreme) za izvedbo osnovne priprave NGS knjižnice, analize tarčnih panelov,  kliničnega eksoma, celotnega humanega eksoma in celotnega humanega genoma, skupaj z ustreznimi kataloškimi številkami, cenami in številom opravljenih priprav (reakcij) na posamezni kos reagenta;

- štiriindvajset (24) mesečno garancijo, ki vključuje 1x letni preventivni servisni poseg in krije vse stroške (vključno z rezervnimi deli) izrednih servisnih posegov, ki so posledica okvare aparata.

- vzdrževanje sistema za sekvenciranje (NGS) v času trajanja garancije. Garancijsko vzdrževanje naj vsebuje (glede na predvidene postopke vzdrževanja s strani proizvajalca aparata):

  - preventivni letni vzdrževalni pregled, čiščenje, vse potrebne namestitve na podlagi priporočil in postopkov proizvajalca,

  - izdelavo poročila o vzdrževanju,

  - stroške dela, potne stroške, morebitne rezervne dele in potrošni material za namene rednega vzdrževanja krije ponudnik naprave.

Ponudnik mora:

- omogočati razpoložljivost lastnega ali tujega strokovnjaka za servis;

- zagotoviti odzivni čas servisa: sprožitev servisnega postoka znotraj štiriindvajset (24) ur po javljanju napake. Ponudnik mora zagotoviti čas za odpravo napake v roku pet (5) delovnih dni, odvisno od okvare (daljši rok popravila dni velja, kadar je potrebno naročilo rezervnih delov). Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v Pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika znotraj delovnega časa ponudnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake;

Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi (ponudnik mora ponudbi priložiti kopijo certifikata).

Postavka 2: Sistem za analizo DNA in RNA mikromreže

Skener za mikročipe

Minimalne tehnične zahteve:

- aparat mora omogočati skeniranje mikročipov za genotipizacijo od 8 do 24 vzorcev na mikročip, analizo variacij števila kopij (CNV) in DNA metilacije, analizo kromosomskih napak (citogenetike) in strukturne variabilnosti v genomu (mikročipov z multi-etnično genomsko vsebino ter preverjene klinične variante z vsaj 600.000 variantami;

- aparat mora omogočati skeniranje enakih mikročipov za analizo DNA metilacije in kromosomskih (citogenetskih) in strukturne variabilnosti v genomu (delecija, duplikacija, amplifikacija, izguba heterozigotnosti, mozaikizem) kot sekvenator naslednje generacije ki se nabavlja v tem sklopu;

- aparat mora vsebovati vgrajen računalnik, preko katerega se izvaja celoten postopek skeniranja:

  - vgrajen računalnik mora izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu (ponudnik ponudbi predloži potrdilo Energy Star ali potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je predmetna zahteva izpolnjena);

  - glasnost vgrajenega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk2 ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm3 v dB (ponudnik predloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je predmetna zahteva izpolnjena);

- programska oprema za analizo podatkov naj vključuje orodja za vizualizacijo ter napredno obdelavo podatkov, z možnostjo ustvarjanja poročil;

- ponudba mora vključevati vso dodatno laboratorijsko opremo za pripravo mikročipov (razen centrifuge za mikrotitrske ploščice).

Ponudba mora vključevati:

- stroške dostave, inštalacije, preizkus delovanja opreme, validacijo in izdajo certifikata o pravilnosti delovanja, šolanje naročnikovega strokovnega kadra za delo s ponujeno opremo v obsegu vsaj treh (3) delovnih dni, osem (8) ur dnevno, za vsaj pet(5) sodelavcev, na lokaciji naročnika;

- v času garancije naj vključuje nadgradnje programske opreme, ki je potrebna za delovanje samega skenerja;

- seznam reagentov, in ostalega potrošnega materiala (dobavljivega izključno s strani ponudnika opreme) za izvedbo osnovne priprave vzorcev, analize tarčnih panelov, skupaj z ustreznimi kataloškimi številkami, cenami in številom opravljenih priprav (reakcij) na posamezni kos reagenta;

- ponudba mora vključevati štiriindvajset (24) mesečno garancijo , ki vključuje 1x letni preventivni servisni poseg in krije vse stroške (vključno z rezervnimi deli) izrednih servisnih posegov, ki so posledica okvare aparata.

- reagente za  potrebe zagona aparature in izvedbe šolanja, vključno izvedbo analize genotipizacije z mikročipom za vsaj 600 000 DNA variant in analize DNA metilacije v celotnem genomu;

- vzdrževanje čitalca/skenerja v času trajanja garancije. Garancijsko vzdrževanje naj vsebuje (glede na predvidene postopke vzdrževanja s strani proizvajalca aparata):

  - preventivni letni vzdrževalni pregled, čiščenje, vse potrebne namestitve na podlagi priporočil in postopkov proizvajalca;

  - izdelavo poročila o vzdrževanju;

  - stroške dela, potne stroške, morebitne rezervne dele in potrošni material za namene rednega vzdrževanja krije ponudnik naprave;

Ponudnik mora:

- omogočati razpoložljivost lastnega ali tujega strokovnjaka za servis.

- zagotoviti odzivni čas servisa: sprožitev servisnega postoka znotraj 24 ur po javljanju napake. Ponudnik mora zagotoviti čas za odpravo napake v roku pet (5) delovnih dni, odvisno od okvare (daljši rok popravila dni velja, kadar je potrebno naročilo rezervnih delov). Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika znotraj delovnega časa ponudnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake.

Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi (ponudnik mora ponudbi priložiti kopijo certifikata).

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.