1. POPRAVEK

Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava opreme za površinsko analizo v spektroelektrokemijskih študijah in komore za delo v inertni atmosferi

Ime sklopa: SKLOP 2:  Mikroskop na atomsko silo (angl. Atomic force microscope, AFM)

Oznaka javnega naročila: 302/61 – RIUM32-FKKT02-1/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom Nabava opreme za površinsko analizo v spektroelektrokemijskih študijah in komore za delo v inertni atmosferi za sklop 2: Mikroskop na atomsko silo (angl. Atomic force microscope, AFM), in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| Mikroskop na atomsko silo (angl. Atomic force microscope, AFM) z naslednjimi značilnostmi: |  |  |  |  |
| 2.1 | 1 | Sistem mora vsebovati glavo mikroskopa z ročnim pomikanjem skenerja v Z-smeri (krajše Z-skener), z naslednjimi zahtevami: - minimalno območje skeniranja 15 µm ali več pri delovanju v načinu zaprte-zanke (angl. closed-loop) in odprte-zanke (angl. open-loop), - šum senzorja manjši od 250 pm (v območju od 0,1 Hz do 1 kHz), - skener mora biti kompatibilen z vsemi načini skeniranja, ki so vključeni (postavka 2.5), za delovanje na zraku in v tekočini, - nosilec za konice, ki mora biti primeren za delovanje na zraku in v tekočini. |  |  |
| 2.2 | 1 | Skener v XY-smeri (krajše XY-skener) na piezoelektričen pogon mora omogočati: - območje skeniranja več kot 100 µm (v načinu zaprte-zanke), - šum senzorja manjši od 0,6 nm (Adev, v območju od 0,1 Hz do 1 kHz), - možnost delovanja v načinu zaprte-zanke (angl. closed-loop), odprte-zanke (angl. open-loop) ter v hibridnem načinu, - vstavitev in analizo vzorcev s premerom vzorca do 80 mm ali več, - vstavitev in analizo vzorcev višina vsaj do 15 mm brez modifikacij standardnih konfiguracij ali omejitev območja premikanja odra za vzorce. |  |  |
| 2.3 | 1 | Vključena mora biti dodatna možnost preiskovanja vzorcev višine vsaj 25 mm ali več. |  |  |
| 2.4 | 1 | Osvetlitveni sistem in sistem kamer mora vsebovati: - optični pogled na vzorec od zgoraj navzdol, z možnostjo spreminjanja območja pogleda med 720 µm in 240 µm, - integriran oder za natančno pozicioniranje AFM konice čez željeno površino analize na vzorcu, - osvetlitev: LED svetlobna vlakna, - integriran optični sistem za opazovanje konice in vzorca od zgoraj (od zgoraj navzdol) in od spodaj (od spodaj navzgor), - infrardeči izvor svetlobe za merjenje odklona (angl. deflection).Valovne dolžine vidne svetlobe niso dovoljene. |  |  |
| 2.5 | 1 | Načini delovanja (na zraku in v tekočini), ki morajo biti vključeni: - kontaktni način, - način tapkanja, - način tapkanja s kontrolo faze in s Q-nadzorom, - bimodalni AC-način, - mikroskopija električne sile, - mikroskopija elektrostatske sile, - mikroskopija s Kelvinovo sondo, - mikroskopija površinskega potenciala, - mikroskopija magnetnih sil, - mikroskopija piezoelektrične sile, - dvojni AC-način, - dvojno AC-sledenje resonance, - kontaktni resonančni viskoelastični način, - spektroskopija in slikanje (angl. mapping) sil, - slikanje faze, - modulacija frekvence, - slikanje v tekočini (enake nastavitve kot za slikanje na zraku), - nanolitografija, - »nanomanipulation«. |  |  |
| 2.6 | 1 | Licenčna programska oprema za izvajanje meritev in obdelavo podatkov za vsaj tri računalnike ali več. |  |  |
| 2.7 | 1 | Sistem mora vsebovati enojni nosilec konic, ki omogoča delovanje v vseh vključenih načinih delovanja in omogoča delovanje tako na zraku kot tudi v tekočini. |  |  |
| 2.8 | 1 | Dva dodatna nosilca za vzorce: - nosilec za standardne magnetne vzorce v obliki diskov, - nosilec vzorcev z uporabo vzmetenih sponk. |  |  |
| 2.9 | 1 | Možnost samodejne kalibracije občutljivosti konice (občutljivost odklona, angl. deflection sensitivity) in konstante vzmetenja glede na izbiro tipa uporabljene konice. Opcija mora omogočati kalibracijo konice in ne uporabljati nominalnih vrednosti občutljivosti in konstante vzmetenja iz tabele podatkov. Med samo kalibracijo se konica ne sme dotakniti vzorca. |  |  |
| 2.10 | 1 | Žarek svetlobe, ki se uporablja za zaznavanje odklona, se mora približati konici v vertikalni smeri pod kotom večjim od 20 stopinj. |  |  |
| 2.11 | 1 | Izolacijsko ohišje mora omogočati: - akustično in vibracijsko zaščito (brez uporabe stisnjenega zraka), - celotna oprema (z optiko in brez kontrolne postaje) mora biti nameščena v tem izolacijskem ohišju, - vključena mora biti tudi miza za namestitev opreme. |  |  |
| 2.12 | 1 | Dodatni set za izvajanje elektrokemijske meritev, ki vsebuje: - celico za izvajanje meritev v tekočini, ki je narejena iz PEEK ali podobnega inertnega in nekovinskega materiala, - nosilec konic narejen iz PEEK ali podobnega inertnega in nekovinskega materiala, in se uporablja s potenciostatom, ki ga dobavi uporabnik, - nosilec delovne elektrode za montažo vzorca, ki je primerno tako za prevodne kot tudi izolacijske vzorce, - ogljikovo (grafitno) pomožno elektrodo, - zatesnjeno Ag/AgCl referenčno elektrodo, - električno ohišje skupaj z vsemi povezavami in programskim vmesnikom za uporabo z različnimi komercialnimi potenciostati, - rezervna tesnila in ostala oprema, - dodaten tesnilni komplet, ki omogoča delovanje elektrokemijske celice v popolnoma zatesnjeni konfiguraciji. |  |  |
| 2.13 | 1 | Sistem mora omogočati izvajanje meritev v prevodnem načinu delovanja (angl. conductive mode) za merjenje/slikanje električnega toka in možnosti I/V spektroskopije, pri izbranih napetostih v širšem območju delovanja. Set mora vsebovati: - poseben nosilec konic z integriranim dvojnim predojačevalnikom za meritve toka v širšem območju merjenja pri konstantni uporabljeni napetosti, - dva ločena izhodna kanala morata zagotavljati ojačitve 1x106 (1 µA/V) in 1x109 (1 nA/V), (4 pA do 10 µA), - poseben prevodni nosilec za vzorce z angl. bias contact, - dodatne konice za delovanje v prevodnem načinu delovanja: 20 kosov ali več, - srebrno pasto, - dodatno potrebno orodje in pribor, - sistem mora vključevati meritve tokov v območju od manj kot 1 pA do 10 μA. Hkrati mora biti omogočeno beleženje celotnega dinamičnega razpona zaznavanja toka. |  |  |
| 2.14 | 1 | Dodatna možnost podaljšanja območja delovanja glave mikroskopa v Z-meri, ki omogoča slikanje debelejših vzorcev in daljših meritev sile, v območju do 40 µm ali več. |  |  |
| 2.15 | Skupaj vsaj 30 kosov ali več | Standardni set konic, ki mora vsebovati: - 10 x (ali več) silikonske konice za delovanje v načinu tapkanja, f: 300 kHz, k: 26 N/m, brez premaza, - 10 x (ali več) srednje mehkih konic za izvajanje meritev topografije in merjenje viskoelastičnih lastnosti mehkih vzorcev, f = 70 kHz, k = 2 N/m, brez premaza - 10 x (ali več) konice trikotne oblike (material »Pyrex-Nitride«), z zlatim premazom. |  |  |
| 2.16 | Vsaj 20 ali več | Dodatne konice za način delovanja tapkanja na zraku, za mehke vzorce in srednje trde vzorce, k = 2 N/m. |  |  |
| 2.17 | Vsaj 20 ali več | Dodatne konice trikotne oblike (material »Pyrex-Nitride«), z zlatim premazom, za delovanje v tekočini. |  |  |
| 2.18 | 1 | Dodatni komplet pripomočkov mora vsebovati: - pincete, - kalibracijske pripomočke, - električni razdelilec (angl. power strip), - vse potrebne kable in dodatke. |  |  |
| 2.19 | 1 | Računalniška oprema: - Dell Precision T5810 delovna postaja ali enakovredna, - 3,5 GHz Intel štirijedrni procesor Haswell Xeon ali enakovreden, - 8 GB DDR4 RAM, 2 x trdi disk 2 TB, 1 x DVD-ROM, - AMD Radeon RX-470 4 GB grafična kartica ali enakovredno, - Hauppauge ImpactVCB-e kartica za zajemanje videa ali enakovredno, - 2 x 32" LCD monitorja, ločljivosti vsaj 3440 × 1440 ali več, - 6 x USB 2.0 vhod ali več, 4 x USB 3.0 vhod ali boljše, - operacijski sistem Microsoft Windows 10 Professional 64bit. |  |  |
| 2.20 | 1 | Osnovno šolanje uporabe instrumenta: Seznanitev z opremo in osnovno šolanje, ki ju mora opraviti strokovnjak ponudnika opreme, za 3 uporabnike v trajanju vsaj 3 delovnih dni (vključuje tudi predajo vseh potrebnih podatkov in gesel, stroške potovanja in nastanitve inženirja ponudnika; izobraževanje se izvede na lokaciji FKKT UM, ki jo določi naročnik). Postavka se izvede po izvedeni dobavi, namestitvi in zagonu opreme. |  |  |
| 2.21 | 1 | Garancija: vsaj 2 leti ali več. |  |  |
| 2.22 | 1 | Dobava in namestitev v prostore naročnika. Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava in namestitev ter zagon opreme, ki ga v celoti opravi ponudnik, - seznanitev z opremo in osnovno izobraževanje iz postavke 2.20, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije, - pred podpisom dokumentov o tehničnem prevzemu je potrebna demonstracija vseh specifikacij delovanja opreme iz postavk od 2.1 do 2.18 na kraju nahajanja opreme (FKKT UM). |  |  |
| 2.23 | 1 | Omogočen oddaljen dostop do opreme za potrebe umerjanja in vodenja opreme vsaj za čas trajanja garancijske dobe (2 leti). Zasnova instrumenta mora omogočati možnost upravljanja na daljo in diagnosticiranja napak. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.