Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Preizkuševalna temperaturna komora in varilna robotska roka  z modulom za hitro kemično analizo materialov

Ime sklopa: SKLOP 1:  Preizkuševalna temperaturna komora

Oznaka javnega naročila: 302/59 – RIUM30-FE02/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom Preizkuševalna temperaturna komora in varilna robotska roka  z modulom za hitro kemično analizo materialov za sklop 1: Preizkuševalna temperaturna komora in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| Preizkuševalna temperaturna komora z naslednjimi značilnostmi: |  |  |  |  |
| 1.1 | 1 | - Ponujena oprema mora biti geometrijsko, mehansko, električno in programsko kompatibilna z obstoječim lomnim strojem proizvajalca ZwickRoell tip Z150SW z dodatno opremo. - Ponujena oprema mora zagotavljati natančne preskuse pri temperaturah od -80˚C do +1200˚C. Hlajenje naj bo izvedeno z uporabo tekočega dušika (LN2), ogrevanje z električnimi grelci. Oprema mora vsebovati komoro za tekoči dušik in 2 polni jeklenki tekočega dušika. Omogočeno mora biti merjenje temperature neposredno na preskušancu in regulacijo temperature hlajenja in gretja s ciljem zagotavljanja temperature vzorca znotraj ±2 K, skladno s standardom ASTM E 139. |  |  |
| 1.2 | 1 | Tipalni elementi za ekstenziometer za uporabo v temperaturni komori: - Ponujena oprema mora omogočati uporabo obstoječega ekstenziometra ZwickRoell makroXtens, ki je klasificiran za delo od - -80˚C do +250˚C z uporabo novih tipalnih elementov za natezne preskuse ali 3-točkovne upogibne preskuse. Vsebovati mora 3 CTOD merilce za lomno žilavost. |  |  |
| 1.3 | 1 | Senzorji z aksialnim vstopom za uporabo v temperaturni komor: - Ponujena oprema mora za območje od največ +250˚C do najmanj +850˚C omogočati merjenje raztezka na okroglih vzorcij z dvema TTL senzorjema z aksialnim vstopom. Senzorja morata izpolnjevati zahteve razreda točnosti 0.5 po ISO 9513, B-1 po ASTM E 83 v območju od največ 20µm do najmanj 25mm. Montažni obročki za senzorja na preskušancih naj bodo Ø 7.2mm z naklonom 90˚. |  |  |
| 1.4 | 1 | Spojni elementi za uporabo v temperaturni komori: Ponujena oprema mora omogočati natezno preskušanje okroglih preskušancev z navojno glavo M6 pri temperaturah do najmanj 1200˚C. Spoji med gredama obstoječega stroja in nosilci preskušancev morajo biti krogelno uležajeni. |  |  |
| 1.5 | 1 | Programska oprema za krmiljenje temperaturne komore: Ponujena oprema mora biti krmiljena preko obstoječega programskega paketa ZwickRoell testXpert III in mora omogočati analize soodvisnosti mehanskih in termičnih lastnosti. |  |  |
| 1.6 | 1 | Varnost pri uporabi temperaturne komore: - Ponujena oprema mora izpolnjevati zahteve pravilnika o varnosti strojev i druge varnostne regulative, ter mora biti opremljena s CE znakom in deklaracijo o skladnosti. Ponujena oprema ne sme vplivati na skladnost obstoječega stroja in opreme. - Oprema mora izpopolnjevati vse relevantne predpise za varnost pri delu in mora vključevati osebna zaščitna sredstva za delo pri povišanih ali znišanih temperaturah. |  |  |
| 1.7 | 1 | Vgradnja in usposabljanje uporabe temperaturne komore: - Zagotoviti je treba dokumentacijo navodil za delo v angleščini in slovenščini. - Zagotoviti je potrebno transport do inštituta Vrbina, Krško in vnos opreme v laboratorij, kompletno montažo na obstoječo opremo, kalibracijo ponujenih senzorjev in osnovne enote, ter usposabljanje štirih (4) uporabnikov v obsegu najmanj 54 delovnih ur (9 dni po 6 ur šolanja), ter izdelavo preizkušancev in material, ki se bo uporabljal v času usposabljanja. Usposabljanje mora voditi oseba z dokazilom o usposobljenosti. Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti od podpisa prevzemnega zapisnika za dobavljeno opremo. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.