Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Oznaka javnega naročila: 302/59 – RIUM30-FE02/2020

Tehnične specifikacije za Preizkuševalno temperaturno komoro in varilno robotsko roko  z modulom za hitro kemično analizo materialov

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

V tem primeru gre za nabavo raziskovalne opreme, ki predstavlja nadgradnjo obstoječe raziskovalne opreme in mora biti kompatibilna z obstoječo osnovno raziskovalno opremo, ki je že v fazi delovanja v laboratoriju EMI, Vrbina, Krško.

Sklop 1: Predmet javnega naročila je Preizkuševalna temperaturna komora za vgradnjo v lomnomehanski stroj proizvajalca ZwickRoell, tip Z150SW. Temperaturna komora se bo uporabljala za spreminjanje temperturnih pogojev preskušanja v širokem razponu od -80˚C do +1200˚C med samim izvajanje nateznih, tlačnih ali upogibnih preskusov in omogočila določanje mehanskih lastnosti v odvisnosti od temperaturnih pogojev. Naprava mora biti  kompatibilna z obstoječo osnovno enoto ZwickRoell, tip Z150SW.

Sklop 2: Predmet javnega naročila je naprava, ki  omogoča gradnjo krožnih zvarnih spojev (npr. cevovodov) in ravnih zvarnih spojev, ki so lahko enovarkovni ali večvarkovni zvarni spoji in so lahko zgrajeni tudi s polnjeno varilno žico. Robotska celica omogoča ponovljivost gradnje zvarnih spojev z enakimi varilnimi parametri in izbrano tehnologijo varjenja, zaradi tega je posebno primerna za gradnjo realnih zvarnih spojev za natančne laboratorijske raziskave zvarnih spojev in mora biti kompatibilna z obstoječim varilnim strojem Daihen Varstroj-Welbee P500 L.

Sklop 3: Predmet javnega naročila je Modul za hitro rentgensko spektralno kemično analizo materialov. V različnih materialih je izredno pomembna natančna in hitra določitev kemične sestave v vsaki točki prereza, kar nam omogoča modul za hitro rentgensko spektralno kemično analizo.

Naprava mora biti  kompatibilna z obstoječo osnovno rentgensko spektralno enoto XL3 980 GOLDD.

Dobavni rok:

Sklop 1: najpozneje 90 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

Sklop 2: najpozneje 45 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

Sklop 3: najpozneje 60 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

Garancijski rok:

Sklopi 1-3: najmanj 2 leti od podpisa prevzemnega zapisnika.

- TEHNIČNE ZAHTEVE

Sklop 1: Preizkuševalna temperaturna komora

Temperaturna komora se bo uporabljala za spreminjanje temperaturnih pogojev preskušanja v širokem razponu od -80˚C do +1200˚C med samim izvajanje nateznih, tlačnih ali upogibnih preskusov in omogočila določanje mehanskih lastnosti v odvisnosti od temperaturnih pogojev.

| Številka postavke | Število kompletov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | - Ponujena oprema mora biti geometrijsko, mehansko, električno in programsko kompatibilna z obstoječim lomnim strojem proizvajalca ZwickRoell tip Z150SW z dodatno opremo. - Ponujena oprema mora zagotavljati natančne preskuse pri temperaturah od -80˚C do +1200˚C. Hlajenje naj bo izvedeno z uporabo tekočega dušika (LN2), ogrevanje z električnimi grelci. Oprema mora vsebovati komoro za tekoči dušik in 2 polni jeklenki tekočega dušika. Omogočeno mora biti merjenje temperature neposredno na preskušancu in regulacijo temperature hlajenja in gretja s ciljem zagotavljanja temperature vzorca znotraj ±2 K, skladno s standardom ASTM E 139. |
| 1.2 | 1 | Tipalni elementi za ekstenziometer za uporabo v temperaturni komori: - Ponujena oprema mora omogočati uporabo obstoječega ekstenziometra ZwickRoell makroXtens, ki je klasificiran za delo od -80˚C do +250˚C z uporabo novih tipalnih elementov za natezne preskuse ali 3-točkovne upogibne preskuse. Vsebovati mora 3 CTOD merilce za lomno žilavost. |
| 1.3 | 1 | Senzorji z aksialnim vstopom za uporabo v temperaturni komor: - Ponujena oprema mora za območje od največ +250˚C do najmanj +850˚C omogočati merjenje raztezka na okroglih vzorcij z dvema TTL senzorjema z aksialnim vstopom. Senzorja morata izpolnjevati zahteve razreda točnosti 0.5 po ISO 9513, B-1 po ASTM E 83 v območju od največ 20µm do najmanj 25mm. Montažni obročki za senzorja na preskušancih naj bodo Ø 7.2mm z naklonom 90˚. |
| 1.4 | 1 | Spojni elementi za uporabo v temperaturni komori: - Ponujena oprema mora omogočati natezno preskušanje okroglih preskušancev z navojno glavo M6 pri temperaturah do najmanj 1200˚C. Spoji med gredama obstoječega stroja in nosilci preskušancev morajo biti krogelno uležajeni. |
| 1.5 | 1 | Programska oprema za krmiljenje temperaturne komore: - Ponujena oprema mora biti krmiljena preko obstoječega programskega paketa ZwickRoell testXpert III in mora omogočati analize soodvisnosti mehanskih in termičnih lastnosti. |
| 1.6 | 1 | Varnost pri uporabi temperaturne komore: - Ponujena oprema mora izpolnjevati zahteve pravilnika o varnosti strojev i druge varnostne regulative, ter mora biti opremljena s CE znakom in deklaracijo o skladnosti. Ponujena oprema ne sme vplivati na skladnost obstoječega stroja in opreme. - Oprema mora izpopolnjevati vse relevantne predpise za varnost pri delu in mora vključevati osebna zaščitna sredstva za delo pri povišanih ali znišanih temperaturah. |
| 1.7 | 1 | Vgradnja in usposabljanje uporabe temperaturne komore: - Zagotoviti je treba dokumentacijo navodil za delo v angleščini in slovenščini. - Zagotoviti je potrebno transport do inštituta Vrbina, Krško in vnos opreme v laboratorij, kompletno montažo na obstoječo opremo, kalibracijo ponujenih senzorjev in osnovne enote, ter usposabljanje štirih (4) uporabnikov v obsegu najmanj 54 delovnih ur (9 dni po 6 ur šolanja), ter izdelavo preizkušancev in material, ki se bo uporabljal v času usposabljanja. Usposabljanje mora voditi oseba z dokazilom o usposobljenosti. Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti od podpisa prevzemnega zapisnika za dobavljeno opremo. |

Sklop 2: 6-osna varilna robotska roka  s krmiljem in premično varilno celico na kolesih

Šest-osna varilna robotska roka  s krmiljem in premično varilno celico na kolesih omogoča ponovljivost gradnje zvarnih spojev z enakimi varilnimi parametri in izbrano tehnologijo varjenja, zaradi tega je posebno primerna za gradnjo realnih zvarnih spojev za natančne laboratorijske raziskave zvarnih spojev in mora biti kompatibilna z obstoječim varilnim strojem Daihen Varstroj-Welbee P500 L.

| Številka postavke | Število kompletov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1 | Robot : Št. osi; 6. Maks. dovoljena nosilnost; 6 kg. Maksimalni dovoljen doseg; R = max.1.450 mm. Ponovljivost; ± 0,08 mm. Maksimalna masa; Max.150 kg. Pozicija za montažo; Stoječa in viseča. Maksimalna hitrost; Roka J1 [240°/s], J2 [240°/s], J3 [230°/s]; Zglob J4, J5 [430°/s], J6 [630°/s]. Rotacija/Zgornja/Spodnja roka; Roka J1 [± 170°], J2 [-155° ~ +90°], J3 [-170° ~ + 190°]. Rotacija/nagib gorilnika; Zglob J4 [± 180°], J5 [-50° ~ + 230°]. Rotacija; Zglob J6 [±360°]. |
| 2.2 | 1 | Robotsko krmilje : Maksimalne dovoljene dimenzije (DxŠxV); 600x550x700 mm. Max.masa; 65 kg. Delovna Temperatura okolice; 0 – 45° C. Relativna vlažnost; 20 – 80% (Brez kondenzacije). Priključna napetost; 3Ph 200/220 VAC + 10%, -15%, 50/60 Hz. Št. vhodov/izhodov; 8 / 8. Kapaciteta spomina; 160.000 PTP ukazov/proces. Maks. št. programov; 9.999. |
| 2.3 | 1 | Brezžični učni panel: - Istočasno lahko programira do 99 robotov - Max. dovoljena Teža: 1.400 g - Avtonomija: do 5 ur (4 ure brezžičnega dela – 1 ura dela s kablom – 4 ure brezžičnega dela, ...) - Varnost krmilnih sistema.: ISO 13849 - Delovni nivo: razred d - Varnostni standard: IEC 61508 SIL 2/ISO |
| 2.4 | 1 | Dodatna oprema za robotsko varjenje: - držalo gorilnika - kontrolni trn za gorilnik - cevni paket za gorilnik - podajalni mehanizem za varilno žico - nosilec vmesnega cevnega paketa - vmesni cevni paket - nosilec varilne žice - vodilo varilne žice - 2 koluta varilne žice - 2 polni jeklenki varilnega plina |
| 2.5 | 1 | Varilna miza: - Maksimalne dimenzije varilne mize so lahko 1mx2m - Mora biti primerna za uporabo standardnih vpenjalnih elementov - 1 set standardnih vpenjalnih elementov Vrtljivi pozicioner s prosto podporno enoto - 1 x eno-osni vrtljivi pozicioner - 1 x prosta vrtljiva enota - Max. dovoljena nosilnost 250kg - Sinhrono delovanje pozicionerja z robotom Upravljanje pozicionerja se naj vrši z učnega panela robota; Sinhrono delovanja varilnega robota s pozicionerjem; Kompaktna izvedba pozicionerja omogoča dobro izrabo prostora; Integriran priključek za maso (500 A); Vse pogonske komponente so v notranjosti pozicionerja in so ustrezno zaščitene. |
| 2.6 | 1 | Programska oprema za »offline programiranje«: - Sistem za off-line programiranje varjenja z robotom mora biti popolnoma kompatibilen s krmiljem . Program razpolaga z enakimi funkcijami in ukazi, kot bo obstoječe robotsko krmilje. - Imeti mora ustrezen 3-D model virtualne robotske celice, ki ga lahko implementiramo v programski paket. - Po postavitvi varilne robotske celice se morajo izvesti meritve dejanske postavitve in opraviti kalibracijo 3-D modela virtualne robotske celice. - Prenosni računalnik za namestitev programske opreme mora imeti naslednjo konfiguracijo: - Procesor: Intel® Core i7-9850H vProTM z Intel ali enakovredno® UHD Graphics 630 (2.6 GHz osnovna frekvenca, do 4.6 GHz z Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB predpomnilnika, 6 jeder) - Pomnilnik: 32GB (2x16GB) DDR4-2666 (2x prosta reža), max. 64GB - Trdi disk: 512GB PCIe NVME TLC (možnost vgradnje dodatnih diskov 2x M.2 2280 in 1x 2.5" SATA) - Optična enota: BREZ - Zaslon: 43.9 cm (17.3") diagonal FHD IPS anti-glare WLED-backlit, 300 nits, 72% NTSC (1920 x 1080), Ambient Light Sensor Prenosni računalnik mora izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu. Zahteva se dokaže s predložitvijo tehnične dokumentacije proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene. Glasnost prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 33 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. Zahteva se dokaže s predložitvijo ustreznega dokazila, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. |
| 2.7 | 1 | Ostale zahteve: - Zagotoviti je treba dokumentacijo navodil za delo v slovenščini. - Zagotoviti je potrebno transport do inštituta Vrbina, Krško in vnos opreme v laboratorij, kompletno montažo na obstoječo opremo, opraviti dvig nosilne proge za zaščitno zaveso za 70 cm in izvesti potreben premik obstoječe varilne mize in uskladiti odsesovalno cev z odsesovalno napravo. Izvesti je treba kalibracijo robota in povezavo z osnovno enoto in izvesti inštalacijo programske opreme na prenosni računalnik. Zagotoviti je treba usposabljanje štirih (4) uporabnikov opreme najmanj v obsegu 42 delovnih ur (7 dni po 6 ur), ter izdelavo preizkušancev in material, ki se bo uporabljal v času usposabljanja. Usposabljanje mora voditi oseba z dokazilom o usposobljenosti. Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti od podpisa prevzemnega zapisnika za dobavljeno opremo. |

Sklop 3: Modul za hitro rentgensko spektralno kemično analizo materialov

V različnih materialih je izredno pomembna natančna in hitra določitev kemične sestave v vsaki točki prereza, kar nam omogoča modul za hitro rentgensko spektralno kemično analizo.

Naprava mora biti  kompatibilna z obstoječo osnovno rentgensko spektralno enoto XL3 980 GOLDD.

| Številka postavke | Število kompletov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | MODUL "H" ZA XRF PRENOSNI SPEKTORMETER SERIJE XL3t IN XL2 Kemični elementi: Ba, Sb, Sn, Cd, Br, Se, Bi, Pb, As, Au, Hg, Zn, Cu, Ni, Fe, Cr, V, Ti, Cl Za XL3, XL2 in XL2-100 serijo |
| 3.2 | 1 | MODUL "M" ZA XRF PRENOSNI SPEKTORMETER SERIJE XL3t IN XL2 Kemični elementi: K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, |
| 3.3 | 1 | MODUL "D" ZA XRF PRENOSNI SPEKTORMETER SERIJE XL3t IN XL2 Kemični elementi: Ba Sb Sn Cd Ag Pd Zr Sr Rb Pb Se As Hg Au ZnW Cu Ni Co Fe Mn Cr Ti (23) XL3 serija; FXL: Ba Cs Te Sb Sn Cd Ag Pd Mo Zr Sr U Rb Th Pb Se As Hg Au Zn W Cu Ni Co Fe Mn Cr V Ti Sc Ca K S (33) |
| 3.4 | 1 | KOMPLET ZA VZORČENJE, NITON XL2 / XL3 Za analizo težkih kovin in vzorcev polimerov |
| 3.5 | 1 | KOMPLET ZA VZORČENJE, MLETJE IN STISKANJE, NITON XL2 / XL3 ZA ZEMLJO IN RUDNINE |
| 3.6 | 1 | PRENOSNO TESTNO STOJALO - PTS XL2/3 – ONSCITE |
| 3.7 | 1 | Ostale zahteve: - Zagotoviti je treba dokumentacijo navodil za delo v angleščini in slovenščini. - Zagotoviti je potrebno transport opreme do inštituta Vrbina, Krško in vnos opreme v laboratorij, kompletno montažo na obstoječo opremo. Opraviti kalibracijo vseh modulov in osnovne enote. Izvesti demonstracijsko merjenje in testno-zagonsko predstavitev naprave. Zagotoviti je treba usposabljanje štirih (4) uporabnikov opreme v obsegu najmanj 12 delovnih ur (2 dni po 6 ur) v povezavi z osnovno enoto rentgenskega spektrometra, ter izdelavo preizkušancev in material, ki se bo uporabljal v času usposabljanja. Usposabljanje mora voditi oseba z dokazilom o usposobljenosti. Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti od podpisa prevzemnega zapisnika za dobavljeno opremo. |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.