Oblakova ulica 5

3000  Celje

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila

»Dobava srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev za obdobje 4 let«

Javno naročilo po odprtem postopku

Vsebina:

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe ( OBR-1),

- Podatki o ponudniku (OBR-1/1),

- Izvedba naročila v primeru skupne ponudbe (OBR-1/2),

- Seznam podizvajalcev (OBR-1/3),

- Podatki o podizvajalcu (OBR-1/4),

- Predračun  (OBR-2),

- Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-3/1),

- Vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3/2),

- Vzorec komisijske pogodbe (OBR-3/3),

- Izjava  (OBR-4),

- Izjava za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih oseb (OBR-5),

- Izjava za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih  oseb (OBR-6),

- Izjava o lastniških razmerjih (OBR-7),

- Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev (OBR-8),

- Zahteve naročnika (OBR-9).

Celje,  februar 2021

OBR-1

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Številka sklepa: 9/SKL-2021

  - SPLOŠNO

- Podatki o naročniku

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje.

Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

Skupna ponudba ali ponudba s podizvajalci:

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo, mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- OBR-1/1

- OBR-1/2

- akt o skupni izvedbi naročila

- pooblastilo za podpis skupne ponudbe

- ESPD obrazec

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca predložiti še naslednje dokumente:

- OBR-1/3

- OBR-1/4

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije),

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije)

- ESPD obrazec za izkazovanje obveznih pogojev za usposobljenost iz 75. člena ZJN-3

Poleg splošnega dela razpisne dokumentacije so vsi našteti zgornji dokumenti objavljeni na Portalu javnih naročil. Vse sestavine in priloge razpisne dokumentacije mora ponudnik pri izdelavi svoje ponudbe obvezno in dosledno upoštevati.

2. Vrsta postopka

Naročnik bo v skladu s 40. in 48. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 in št. 14/2018; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel naročilo po odprtem postopku, za predmet naročila: Dobava srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev za obdobje 4 let

3. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je" Dobava srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev za obdobje 4 let".

Vrste in količine so podane v obrazcu predračuna. Količine so okvirne.

Ponudnik lahko odda ponudbo na posamezen sklop, več sklopov  ali vse razpisane sklope.

Naročnik bo s ponudniki, za katere bo ugotovil, da izpolnjujejo vse zahteve iz te razpisne dokumentacije, sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca okvirnega sporazuma iz teh navodil. Okvirni sporazum se sklene za obdobje 48  mesecev od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik bo nadaljnjo konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma odpiral na 24 mesecev. Naročnik ima pravico odstopiti od sklenjenega okvirnega sporazuma pred iztekom njegove veljavnosti, v primeru predčasnega prenehanja potreb po materialu. V tem primeru ponudniki nimajo pravice do morebitne odškodnine in s sprejemom pogojev te razpisne dokumentacije s tem izrecno strinjajo.

Naročnik si pridržuje pravico spreminjati oz. dopolnjevati seznam razpisanih artiklov v posameznem obdobju okvirnega sporazuma v kolikor nastane potreba po novih vrstah blaga oz. pride na trg kakšna druga vrsta artikla. V tem primeru lahko naročnik stranke okvirnega sporazuma kadarkoli pozove, da za to blago predložijo cene oz. popuste.

Okvirni sporazum je treba podpisati v roku treh (3) dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu sporazuma.

Naročnik bo odpiral konkurenco med ponudniki okvirnega sporazuma glede na dejanske potrebe po artiklih posameznega sklopa. Naročnik bo za dobavitelja v posameznem obdobju izbral ponudnika, ki bo sklenitelj okvirnega sporazuma. Izbor bo izvedel na podlagi merila najnižje ponudbene cene ter z njim sklenil kupoprodajno pogodbo po določilih vzorca kupoprodajne pogodbe teh navodil.

Naročnik bo posredoval skleniteljem okvirnega sporazuma Predračun ter povabilo k oddaji ponudbe pisno. Ponudniki bodo morali posredovati izpolnjen Predračun (pisno in elektronsko) v skladu z navodili, ki jih bo definiral naročnik.

4. Sodelovanje v postopku

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

4.1. Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 11. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 11.1.1. in 11.1.2. in 11.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 11.1.1., 11.1.2. in 11.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

4.2. Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (OBR-1/3 in OBR-1/4) navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 11.1. II. poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente zahtevane s to razpisno dokumentacijo za podizvajalce.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

4.3. Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini (vodilni partner bo podpisnik pogodbe o izvedbi javnega naročila),

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v OBR-1/2 navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk 11.1. in 11.2. II. poglavja teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

4.4. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

5. Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi do vključno roka, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil najpozneje šest  dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

6. Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest dni ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

7. Zaupnost podatkov in postopka

Naročnik bo ponudniku zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po določilih Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list št. 22/2019) in priložiti ustrezni sklep o določitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora upoštevati določbe ZJN-3 in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 19/14, 50/14 in 19/15 - odl. US).

Ponudnik označi dokument s poslovno skrivnostjo tako, da v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami napiše »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa mora biti podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če je poslovna skrivnost samo določen podatek v dokumentu, mora biti ta del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti napisano »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno. Če bodo kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče poslovne skrivnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti  specifikacija ponujenega blaga, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. Prav tako se podatki, ki se nanašajo na merila, ne morejo označiti kot poslovna skrivnost. Če bo ponudnik te podatke označil kot poslovno skrivnost, naročnik skladno z določili zakona te oznake ne bo upošteval.

8. Merilo za izbiro ponudbe

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe v posameznem sklopu  je najnižja ponudbena cena v EUR z DDV (OBR-2), ob izpolnjevanju tehničnih zahtev, ki so priloga te razpisne dokumentacije.

- PONUDBA

Ponujeno blago mora v celoti ustrezati vsem navedenim kriterijem kvalitete – zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti. Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. V tem primeru ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji originalni dokument v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

Izjema so lahko prospekti, katalogi, certifikati, tehnična dokazila, preizkusi in drugi dokumenti v zvezi z dokazovanjem tehničnih lastnosti, ki so lahko tudi v angleškem jeziku brez slovenskega prevoda.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja dokumentacija v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan le v tujem jeziku, pa tuji jezik.

2. Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

3. Izpolnitev in priprava ponudbe

Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

V primeru, če bo ponudnik spreminjal in dopolnjeval tekst predračunskega popisa, predstavlja to razlog za izločitev ponudbe.

Vsaka stran predračunskega popisa v pdf datoteki mora biti ožigosana in parafirana.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec Excelova tabela pa se naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Ponudbenem predračunu, naloženim v razdelek »Predračun«, in obrazcem Predračun, naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v obrazcu Predračun »Drugi dokumenti«. Ponudnik mora popise predložiti v pdf obliki.

Pri sestavi ponudbene cene mora ponudnik upoštevati vse vsebine, zajete z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, vse pričakovane stroške, ki jih bo imel z realizacijo naročila, vse popuste in vse druge sestavine cene, tako, da naročnik na ceno ponudnika ne plačuje nobenih dodatkov.

4. Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do ure in datuma, objavljenega na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na objavljeni povezavi, ki izhaja iz Portala javnih naročil.

5.  Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne in ob uri, kot bo objavljeno na portalu javnih naročil in na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

6. Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

7. Popravljanje napak

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih, ki so potrebni za popravilo ponudnikovih napak. V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe, ki so podpisniki ponudbe.

8. Dopustne dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe  brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

9. Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

  - v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

  - če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

10. Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

11. Obvezni pogoji

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 11.1.1. in 11.1.2. in 11.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 11.1.1., 11.1.2. in 11.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži vsa zahtevana dokazila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnika, da dopolni ali pojasni predložena potrdila.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam, lahko naročnik preveri v uradni evidenci.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

11.1. Osnovna sposobnost ponudnika

Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen ESPD obrazec mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

11.1.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

11.1.2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih ___ let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

11.1.3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

11.1.4.  Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

11.1.5.  Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila unovčena garancija za dobro izvedbo del ali za odpravo napak v garancijski dobi;

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

11.1.6.  Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

11.1.7.  Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

11.1.8.  Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Pogoje usposobljenosti mora izpolnjevati tudi vsak  nominirani podizvajalec in zato predložiti ESPD obrazec (na zahtevo naročnika pa tudi ustrezna dokazila).

11.2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

    - Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

11.3. Tehnična in/ali strokovna sposobnost

- Da  zagotavlja dostavo blaga ddp Splošna bolnišnica Celje, razloženo Lekarna naročnika(v delovnem času naročnika od ponedeljka do petka).

Dokazilo: Izjava OBR- 10 ter Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

- Da ponuja blago, ki ustreza vsem tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika, opredeljenih v  Specifikaciji zahtev naročnika.

Dokazilo: Izjava OBR- 10 ter Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

- Da zagotavlja vse vrste in količine blaga, za katere podaja ponudbo.

Dokazilo: Izjava OBR- 10 ter Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

- Da bo v roku 3. delovnih dni po datumu za odpiranje ponudb dostavil na naslov naročnika vzorec kot potrditev tehnične ustreznosti  nudenega z zahtevami naročnika iz OBR-9. Zahtevana količina za test je 1 sc (do 50 kom). Naročnik vzorcev testa ne bo vrnil. Na embalaži testa morajo biti vsaj naslednji podatki; artikel številka, proizvajalec, standard, drugi podatki za zagotavljanje sledljivosti, rok uporabe. Naročnik ne bo podal dodatnih pozivov za predložitev vzorcev. Dostava vzorcev se izvede na naslov naročnika Splošna bolnišnica Celje, Nabava za medicinsko opremo, medicinski potrošni material in storitve, Oblakova ulica 5, 3000 Celje. Prevzem vzorcev se izvede v delovnem času od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00.  Vzorec je za naročnika brezplačen.

Dokazilo: Izjava OBR- 10 ter Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila –

ESPD

- Da bodo imeli dostavljeni medicinski pripomočki rok trajanja praviloma najmanj dve tretjini deklariranega roka uporabe, ki ga navaja proizvajalec ponujenega blaga. V primeru krajšega roka uporabe pa mora ponudnik pridobiti pisno soglasje naročnika.

Dokazilo: Izjava OBR- 10 ter Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

- Da ima  veljavno Potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke. Velja za medicinske pripomočke in ne osebno varovalno opremo.

Dokazilo: Izjava OBR- 10 ter Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila.

12. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati 3 mesece od dneva javnega odpiranja ponudb. V primeru, da nastopijo razlogi (vložitev zahtevka za revizijo, višja sila…) zaradi katerih podpis pogodbe ne bi bil opravljen do navedenega roka, mora ponudnik zagotoviti, da se bo veljavnost ponudbe podaljšala najmanj za toliko časa, kot je trajal razlog, ki je preprečil podpis pogodbe.

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

Naročnik si pridružuje pravico, da zavrne vsako ponudbo, ki ne ustreza določilom razpisne dokumentacije ali da razveljavi razpisni postopek in zavrne vse ponudbe kadarkoli pred sklepanjem pogodbe in to ne glede ali izpolnjujejo razpisne pogoje ali ne.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o spremembi izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

13. Izločitev ponudbe

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 11.1.1., 11.1.2, 11.1.3. in 11.1.4. točke 11.1. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke 11.1.1. točke 11.1. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

Naročnik bo izločil ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

15. Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.

Če bo naročnik ugotovil, da neobičajno nizka cena ali stroški izhajajo iz neupoštevanja socialnega, delovnega ali okoljskega prava ali neupoštevanja določb mednarodnega delovnega prava, kot ti izhaja iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, bo naročnik tako ponudbo zavrnil.

16. Podatki o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

17. Podpis pogodbe

Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo najkasneje v roku  3 delovnih dni po prejemu poziva za podpis pogodbe, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti. Poziv za podpis pogodb bo ponudniku poslan po pravnomočnosti  Odločitve o oddaji javnega naročila.

III.   JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

IV.      USTAVITEV POSTOPKA IN ZAVRNITEV PONUDB

Naročnik lahko skladno s 1. odst. 90. čl. ZJN-3 do roka za odpiranje ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik lahko skladno s 5. odst. 90. čl. ZJN-3 po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe.

V.	PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Zahtevek se vloži na informacijski portal Državne revizijske komisije – portal eRevizija.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT KODA: BSLJSI2X. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu kot referenco vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

v. d. Direktorja Splošne bolnišnice Celje

dr. Dragan Kovačič , dr. med.

OBR-1/1

PODATKI O PONUDNIKU

(ali nosilcu ponudbe v primeru skupne ponudbe)

Predmet naročila: »Dobava srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev za obdobje 4 let«

Naziv oz. firma ponudnika:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedež ponudnika:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovorna(e) oseba (e) oziroma zakoniti zastopnik(i) oziroma podpisnik(i) pogodbe:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Matična številka:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikacijska številka za DDV:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pristojni davčni urad:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Številka transakcijskega računa ponudnika (IBAN):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktna oseba:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon kontaktne osebe:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefax:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Elektronski naslov kontaktne osebe:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponudnik MSP:				DA / NE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponudnik nastopa: (način nastopa ponudnik ustrezno obkroži):

- sam (samostojno)

- s skupno ponudbo

- s podizvajalci

Izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.

- da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

| Datum: | Žig | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | ______________ |

OBR-1/2

IZVEDBA NAROČILA V

PRIMERU SKUPNE PONUDBE

To obrazec izpolnijo ponudniki v primeru, da bodo javno naročilo izvedli v skupni izvedbi. Hkrati vsak od so-ponudnikov izpolni obrazec OBR-1/1.

| Št. | Naziv oz. firma so-ponudnika v skupni ponudbi | Vrsta del, ki jih bo izvajal* | Vrednost del (brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- |

* vrsta del mora biti identična vsebini v aktu o skupni izvedbi naročila

So-ponudnik:

Datum:	žig:	Podpis so-ponudnika:

So-ponudnik:

Datum:	žig:	Podpis so-ponudnika:

So-ponudnik:

Datum:	žig:	Podpis so-ponudnika:

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- OBR-1/1

- OBR-1/2

- akt o skupni izvedbi naročila

- pooblastilo za podpis skupne ponudbe

Opomba:

OBR-1/2 podpišejo predstavniki vseh ponudnikov, ki so predložili skupno ponudbo.

OBR-1/3

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| št. | naziv oz. firma | Opis dela izvedbe naročila, ki |
| --- | --- | --- |
|  | podizvajalca | ga bo izvedel podizvajalec |

Vrednost:

Podizvajalec št. __

_____________________________ EUR brez DDV

_____________________________ DDV – 22%

_____________________________ EUR z DDV

Delež _________ %, ki ga bo izvedel podizvajalec.

Podizvajalec št. __

_____________________________ EUR brez DDV

_____________________________ DDV – 22%

_____________________________ EUR z DDV

Delež _________ %, ki ga bo izvedel podizvajalec.

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.

V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalci, mora on oziroma podizvajalci k ponudbi priložiti za vsakega od v zgornji tabeli navedenega podizvajalca naslednje dokumente:

- OBR-1/3

- OBR-1/4

- ESPD obrazec

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije),

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije)

| Datum: | Žig | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | _______________ |

Opomba:

OBR-1/3 ponudnik izpolni le v primeru, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci.

OBR-1/4

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv oz. firma podizvajalca:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedež podizvajalca:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovorna(e) oseba (e) oziroma zakoniti zastopnik(i) oziroma podpisnik(i) pogodbe:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Matična številka:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikacijska številka za DDV:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pristojni davčni urad:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Številka transakcijskega računa ponudnika (IBAN):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktna oseba:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon kontaktne osebe:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefax:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Elektronski naslov kontaktne osebe:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

| Kraj in datum: | Žig | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | ______________ |

OBR-2

PREDRAČUN -

(se vloži v razdelek «predračun« na portalu e-JN)

Ponudnik:	_____________________________________________________________________

Na osnovi javnega naročila » Dobava srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev za obdobje 4 let «, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave _________dne ________in v skladu z dokumentacijo, dajemo ponudbo za predmet naročila:

| Sklop | Naziv artikla | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Srčni spodbujevalnik SSIR (AAIR / VVIR – varianta A |  |
| 2 | Srčni spodbujevalnik SSIR (AAIR / VVIR – varianta B |  |
| 3 | Srčni spodbujevalnik SSIR (AAIR / VVIR – varianta C |  |
| 4 | Srčni spodbujevalniki DDDR – varianta A |  |
| 5 | Srčni spodbujevalniki DDDR – varianta B |  |
| 6 | Srčni spodbujevalniki – DDDRP ( z dodatnimi funkcijami)-A |  |
| 7 | Srčni spodbujevalniki – DDDRP ( z dodatnimi funkcijami)-B |  |
| 8 | Srčni spodbujevalniki – z dodatnimi funkcijami in NMR SSIR varianta |  |
| 9 | Srčni spodbujevalniki – z dodatnimi funkcijami in NMR DDDR varianta |  |
| 10 | 5) Srčni spodbujevalnik za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu varianta A |  |
| 11 | 5) Srčni spodbujevalnik za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu varianta b |  |
| 12 | Uvajalo za elektrode |  |
| 13 | ICD (VR) – eno-votlinski – osnovni model |  |
|  | D) Telemonitoring |  |
| 14 | ICD (VR) – eno-votlinski – višji defibrilacijski prag |  |
|  | D) Telemonitoring |  |
| 15 | ICD (VR) – eno-votlinski – dodatne funkcije |  |
|  | D) Telemonitoring |  |
| 16 | ICD (VR) – eno-votlinski – pro MRI- celotno telo |  |
|  | D) Telemonitoring |  |
| 17 | ICD (VR) s funkcijo aktivne atrijske diagnostike |  |
|  | D) Telemonitoring |  |
| 18 | ICD (DR) osnovni model |  |
|  | D) Telemonitoring |  |
| 19 | ICD (DR) –pro MRI |  |
|  | D) Telemonitoring |  |
| 20 | A. Uvajala za elektrode ICD-jev |  |
| 21 | Snemalnik srčnega ritma - varianta A |  |
| 22 | Snemalnik srčnega ritma - varianta B |  |
| 23 | Snemalnik srčnega ritma - varianta C |  |

| Datum: | Žig | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | ______________ |

OBR-3/1

Naročnik: Splošna bolnišnica Celje,

Oblakova ulica 5, 3000 CELJE

ID za DDV: SI 42119022

ki jo zastopa

v. d. direktorja: dr. Dragan Kovačič, dr. med.

in

Stranka okvirnega sporazuma/dobavitelj

____________________________

identifikacijska številka za DDV:

ki jo zastopa:

sta sklenili naslednji

OKVIRNI SPORAZUM

- člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) na podlagi javnega naročila " Dobava srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev za obdobje 4 let", ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, št. ________, z dne ____________ oddal naročilo po odprtem postopku (okvirni sporazum), za dobavo blaga, ki je predmet te pogodbe.

Okvirni sporazum se sklene za 48 mesecev, in sicer od ______________ do _________________.

- člen

S tem sporazumom se naročnik in dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila, o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju v prometu blaga. Sestavni del tega sporazuma so pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno dokumentacijo strank okvirnega sporazuma.

- Predmet sporazuma

- člen

Naročnik bo naročal blago na osnovi sporazumov, sklenjenih za dobavo posameznega potrošnega materiala, pri tistem dobavitelj/stranki okvirnega sporazuma, ki bo ponudil najnižje cene za posamezni artikel, in je njegova ponudba dopustna.

Naročnik bo med vsemi strankami okvirnih sporazumov, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum, vsako leto izvedel konkurenco na ta način, da jih bo pozval k predložitvi predračuna iz sklopov za katere je sklenjen posamezni sporazum.

Stranke bodo naročniku posredovale predračune s cenami za artikle, ki bodo na seznamu, v roku, ki ga bo določil naročnik v povabilu k oddaji ponudbe-predračuna. Naročnik bo vse stranke okvirnega sporazuma obvestil o izidu postopka in izbiri. Izbiro bo opravil v skladu z merili iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo nabavljal blago na osnovi sporazuma pri tistem dobavitelj/stranki okvirnega sporazuma, ki bo ponudil najnižje cene po ponudbenem predračunu iz tekočega obdobja.

Naročnik bo odpiral konkurenco med ponudniki okvirnega sporazuma glede na dejanske potrebe po artiklih posameznega sklopa.

Dobavitelj je dolžan aktivno sodelovati v postopkih ponovnega odpiranja konkurence.

- Splošne določbe

- člen

Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila:

- Dobavitelji/stranke okvirnega sporazuma se obvezujejo, da bodo predložili finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla v skladu z naročnikovimi zahtevami.

- Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne in za naročnika niso obvezujoče.

- Naročnik in dobavitelji/stranke okvirnega sporazuma se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v obdobju trajanja tega sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval. Naročnik se ne zavezuje kupiti točno določene količine, saj bodo količine natančno opredeljene s posamičnimi naročili.

- Naročnik in dobavitelji/stranke tega okvirnega sporazuma se nadalje dogovorijo, da lahko naročnik pri stranki okvirnega sporazuma (dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma), ki bo ponudil najnižje cene, kupuje tudi druge vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval.

- Za te artikle, ki niso navedeni na predračunu, veljajo cene po ceniku, ki ga mora stranka tega sporazuma predložiti naročniku na njegov poziv.

- Dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma se obvezujejo, da bodo blago dobavljali naročniku po predhodnem telefonskem, telefaks ali elektronskem naročilu. Dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma se zavezujejo, da bodo v roku 2 (dveh) ur od prejema naročila, naročniku potrdili prejem naročila in obvestiti naročnika o morebitni nedobavi naročenih artiklov.

Dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma se obvezuje zagotoviti blaga po pravilih dobre transportne prakse in kjer je to potrebno, zagotavljati hladno verigo ter to označiti na transportni embalaži. Za onkološka zdravila mora dobavitelj zagotoviti transport v ločenih zabojnikih in v skladu z veljavnimi Standardi kakovosti za področje onkološke farmacevtske dejavnosti

V primeru, da bi dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma prenehal izvajati določila tega sporazuma, bo naročnik izvedel med vsemi dobavitelji/strankami okvirnega sporazuma novo povpraševanje za predmetno blago. Dobavitelju/stranki bo v tem primeru naročnik zaračunal morebitno razliko v ceni, za celotno obdobje nabave.

- Cena

- člen

Cene za zdravila morajo biti v skladu z veljavnim zakonskimi določbami in Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS št. 32/15 in 15/16)

Cene za posamezne artikle, ki jih ponudi dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma, niso fiksne za čas trajanja pogodbe in se usklajujejo v veljavnim zakonskimi določbami in Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS št. 32/15 in 15/16), ob upoštevanju ponujenega popusta ponudbe, ki ostaja fiksen za celotno posamezno obdobje veljavnosti pogodbe.

Dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma je dolžan naročnika redno obveščati o spremembah najvišjih dovoljenih cen oziroma dogovornih cen z ZZZS.

V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (dobave blaga, vzorcev, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…) vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp Lekarna naročnika razloženo.

V primeru spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, kakršnega drugega zakona ali podzakonskega predpisa, s katerim se spremeni davčna stopnja za blago iz dobaviteljeve ponudbe (ponudbe stranke okvirnega sporazuma), v času trajanja okvirnega sporazuma, lahko dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma spremeni cene iz svoje ponudbe v višini nastale davčne spremembe.

- Dobava in prevzem

- člen

Naročnik bo pri izbranem dobavitelju/stranki okvirnega sporazuma naročal blago s pisno naročilnico, ponudnik pa je dolžan najkasneje v roku dveh ur od prejema naročila, potrditi prejem naročila in obvestiti naročnika o morebitni zamudi pri dobavi ali zamenjavi istovrstnega blaga.

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago fco Splošna bolnišnica Celje, razloženo Lekarna, dobavil v naslednjih rokih od prejema :

  - ………….

  - ………..

  - ………..

v nujnih primerih in po predhodnem dogovoru z naročnikom je lahko dobavni čas tudi krajši.

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži oziroma spremljajočih dokumentih. Blago mora ustrezati tudi pogojem in zahtevam, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji naročnika in strokovnim kriterijem oz. značilnostim.

Blago mora biti obvezno pakirano v originalni embalaži (kot izhaja iz proizvajalčevega kataloga). Blago mora imeti oznako CE.

Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj dve tretjini deklariranega roka uporabe, ki ga navaja proizvajalec ponujenega blaga. V primeru krajšega roka uporabe mora ponudnik pred dostavo pridobiti pisno soglasje naročnika.

Naročnik lahko zahteva, da mu dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma v roku 3. delovnih dni, šteto od dneva prejema poziva, predloži vzorce blaga, da jih lahko kupec preizkusi, in se na osnovi tega odloči o naročilu, pri čemer je prodajalec na zahtevo kupca dolžan predstaviti tudi uporabo blaga.

Naročnik lahko zahteva, da mu dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma v roku 3. delovnih dni, šteto od dneva prejema poziva, predloži originalni prospektni material proizvajalca ali drugo originalno dokumentacijo proizvajalca za ponujen artikel, ki je predmet ponudbe.

- člen

Naročnik se obvezuje blago prevzeti v celoti na podlagi pravilno izpolnjene dobavnice.

Šteje se, da je dobavnica pravilno izpolnjena, če vsebuje najmanj naslednje:

- naziv artikla

- cena na enoto mere

- količina

- morebitni popust

- kataloška številka artikla

- črtna koda

- dobaviteljeva šifra

- serijsko številko artikla

- rok uporabnosti

- stopnjo DDV-ja

- številka naročilnice.

Količinski prevzem blaga oz. pregled se opravi takoj ob prevzemu blaga. Količinska odstopanja, ki jih ni bilo moč ugotoviti ob prevzemu, mora posamezni naročnik pisno reklamirati najkasneje v treh (8) delovnih dneh od prevzema.

Dobavljeno blago mora ustrezati dogovorjeni kakovosti ter biti v skladu s tem sporazumom in njegovimi prilogami za vsak artikel posebej. Kakovostna odstopanja lahko posamezni naročnik pisno reklamira najkasneje v 30. (tridesetih) dneh od prevzema blaga.

Če dobava ne ustreza naročeni količini in/ali kakovosti, je dobavitelj dolžan pomanjkljivosti nemudoma brezplačno odpraviti. V kolikor dobavitelj napak ne odpravi v roku dveh delovnih dni od prejema reklamacije, to lahko stori posamezni naročnik na stroške dobavitelja in zahteva od dobavitelja povrnitev nastale škode.

- Obveznosti strank

- člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo:

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno dobavo;

- izvajal vse svoje obveznosti po tem sporazumu do naročnika po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in v dogovorjenih rokih;

- dobavljal blago, ki nima pravnih in stvarnih napak;

- dobavljeno blago izpolnjevalo vse zahteve opisa predmeta naročila razvidnega iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca;

- da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani dobavitelja oziroma proizvajalca;

- da bo nosil vse stroške (razliko v ceni), ki bi nastali zaradi ne dobave dogovorjenega blaga naročniku in ki bi naročnika prisililo h kritnemu nakupu blaga pri drugem ponudniku z višjo ceno;

Dobavitelj mora ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma zagotavljati veljavnost dokumentov za ponujene artikle (CE certifikate ter izjave o skladnosti). Dobavitelj je dolžan naročniku na njegov poziv dostaviti zahtevan dokument, v primeru, ko dokumentu poteče rok veljavnosti.

VI. Rok plačila

- člen

Naročnik bo poravnal stroške za dobavljeno blago 60 dni po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo in bo izstavljena po dobavi blaga oziroma po posamezni odjavi porabljenega blaga.

Vsak izstavljen račun mora vsebovati podatke o naročnikovi številki okvirnega sporazuma, naročnikovi številki pogodbe, naročilnice oz. odjave porabljenega blaga in dobavnice, ter vse elemente kot dobavnica :

- naziv artikla

- cena na enoto mere

- količina

- morebitni popust

- kataloška številka artikla

- črtna koda

- dobaviteljeva šifra

- serijsko številko artikla

- rok uporabnosti

- stopnjo DDV-ja

- številka naročilnice.

Izstavljen račun mora imeti prilogo

- naročilnice oz. odjave porabljenega blaga

- dobavnice

Dobavitelj mora vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

VII. Pogodbena kazen

- člen

Naročnik lahko dobavitelju za vsak dan zamude dobave pri pogodbeno določenem roku zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % (pol odstotka) od vrednosti posameznega naročila, vendar ne več kot do vključno 10 (deset) dni zamude.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude dobavitelja stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen iz prvega odstavka tega člena, je dobavitelj poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu dobav.

Po roku za uveljavljanje količinske in kakovostne neuspešne reklamacije dobavljenega artikla lahko naročnik za posamezno naročilo zaračuna dobavitelju pogodbeno kazen v višini 1.000,00 EUR.

Vsaka zavrnitev posameznega naročila dobavitelja ali da dobava ni izvedena v skladu s pogodbo, okvirnim sporazumom in zahtevami razpisne dokumentacije, pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup. Stroški kritnega nakupa, to je morebitna razlika med dobaviteljevo ceno in ceno po kritnem nakupu, bremenijo dobavitelja.

V primeru, da naročnik dobavitelju za posamezni artikel najmanj 3-krat uveljavi kritni nakup, lahko naročnik za ta artikel odpove okvirni sporazum.

Dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma naročniku odgovarja za vso škodo, ki bi mu nastala zaradi kršitve pravic tretjih oseb in drugo škodo, ki bi jo naročnik imel zaradi protipravnih ravnanj dobavitelja/stranke okvirnega sporazuma.

V primeru, da dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma katero od pogodbenih obveznosti opusti in je to vzrok za kazensko, upravno in/ali odškodninsko odgovornost naročnika, je dolžan naročniku poravnati vse stroške, ki nastanejo zaradi plačil kazni zaradi kršitve zakonodaje, stroške honorarjev, zastopanja in odškodnin kot tudi kakršnekoli druge izgube zaradi neustreznosti blaga, poškodb blaga in podobno. Prav tako je dolžan poravnati vse stroške, ki nastanejo zaradi škode naročniku ali tretji osebi kot posledica neizpolnjevanja dobaviteljevih pogodbenih obveznosti. Navedena obveznost dobavitelja/stranke okvirnega sporazuma velja za čas trajanja te pogodbe in tudi po njenem izteku, če se posledice opustitve dobaviteljevih obveznosti, ki prizadenejo naročnika, nanašajo na to pogodbo.

VIII	Varstvo podatkov

- člen

Skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov podpisnici sporazuma soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Podpisnici sporazuma bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

- Skrbnik sporazuma

- člen

Kontaktna oseba in skrbnika sporazuma naročnika je ______________

Kontaktna oseba in skrbnik sporazuma s strani dobavitelja/stranke okvirnega sporazuma je: ________________________.

- Posebne in končne določbe

- člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal dobavitelju/stranki okvirnega sporazuma v pisni obliki. Če dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik dobavitelja/stranko okvirnega sporazuma izključi iz tega sporazuma. O izključitvi, naročnik pisno obvesti dobavitelja/stranko okvirnega sporazuma.

- člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Če katerokoli od določil sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- Veljavnost in odstop sporazuma

- člen

Stranke tega sporazuma so sporazumne, da začne sporazum veljati z dnem obojestranskega podpisa sporazuma.

Naročnik lahko odstopi od sporazuma. Odpovedni rok je 1 (en) mesec. Odstop mora biti pisen.

V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil sporazuma (npr. neutemeljeno zavrnjeno naročilo, zamuja z izvedbo naročila, ne izvaja naročila v skladu z razpisno dokumentacijo in dobro poslovno prakso, in podobno) lahko odstopi od sporazuma katerakoli od pogodbenih strank. Odstopni rok je v tem primeru 1 (en) teden. V primeru uveljavljanja skrajšanega odpovednega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve.

Med veljavnostjo tega sporazuma lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- prenehanja potrebe za dobavo artiklov zaradi prenehanja epidemije COVID-19,

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

- člen

Dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma pri izvajanju predmetnega javnega naročila oziroma tega sporazuma, v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta vsa sporna vprašanja reševala sporazumno v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da spora ne rešita sporazumno, je za razrešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče s sedežem v Celju.

- člen

Sporazum je sestavljen in podpisan v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.

| Datum : Št. pogodbe: | Datum : Št. pogodbe: |
| --- | --- |
| Stranka okvirnega sporazuma: | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje v. d. Direktorja dr. Dragan Kovačič, dr. med. |
| Žig in podpis: | Žig in podpis: |

OBR-3/2

  - VZOREC KUPOPRODAJNE  POGODBE

Naročnik: Splošna bolnišnica Celje,

Oblakova ulica 5, 3000  CELJE

ID za DDV: SI 42119022

Matična številka: 5064716000

ki jo zastopa

v.d. direktorja: dr. Dragan Kovačič, dr. med.

in

Dobavitelj: _______________________,

_________________________________,

ID številka za DDV: ________________,

Matična številka: __________________

ki ga/jo zastopa direktor/ica __________________________(v nadaljevanju dobavitelj)

sta sklenila naslednjo

KUPOPRODAJNO POGODBO

- SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju ( ZJN-3) na podlagi javnega naročila » Dobava srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev za obdobje 4 let «, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave……………. pod številko objave: …………………………… oddal naročilo po odprtem postopku za dobavo blaga, ki je predmet te pogodbe.

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila, o načinu in pogojih dobave blaga in o vseh ostalih pravicah in obveznosti strank iz tega razmerja.

- člen

Ponudba in Predračun so priloge in se uporabljajo kot sestavni del te kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju: pogodba).

- člen

Za razlago pogodbe veljajo tudi vsi drugi pogoji predmetnega javnega naročila.

- CENE

- člen

Cene za blago so nespremenljive za čas trajanja te  kupoprodajne pogodbe. Če izvajalec cene zviša, lahko naročnik predčasno razdre pogodbo.

V primeru spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, kakršnega drugega zakona ali podzakonskega predpisa, s katerim se spremeni davčna stopnja za blago iz dobaviteljeve  ponudbe, lahko dobavitelj spremeni cene iz svoje ponudbe v višini nastale davčne spremembe.

- člen

Cene iz Predračuna so izražene v evrih. V ceni so zajeti vsi stroški (dobave blaga, prevozni, carinski ter vsi morebitni drugi stroški), vsi popusti in rabati razen davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp  skladišče naročnika, razloženo.

- NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI ROK

- člen

Dobavitelj zagotavlja dostavo blaga ddp Splošna bolnišnica Celje, razloženo Lekarna naročnika (v delovnem času naročnika od ponedeljka do petka). Ponudnik mora zagotavljati dobavo celotne  naročene količine v roku  najkasneje 5. delovnih dni oziroma v nujnih primerih manj, po predhodnem dogovoru z naročnikom (v delovnem času od ponedeljka do petka).

Naročnik bo v naročilnici opredeliti vrste in količine blaga. Dobavitelj je dolžan najkasneje v roku dveh ur od prejema naročila, potrditi  prejem naročila in obvestiti naročnika o morebitno zamudi pri dobavi ali zamenjavi istovrstnega blaga.

- PREVZEM IN KAKOVOST BLAGA

- člen

Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi dobavnic. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora vsebovati naslednje elemente:

- naziv artikla

- cena na enoto mere

- količina

- morebitni popust

- kataloška številka artikla

- črtna koda

- dobaviteljeva šifra

- serijsko številko artikla

- stopnjo DDV-ja

- številka naročilnice

Dobavitelj se obvezuje zagotavljati načelo sledljivosti blaga, pri čemer se bo ob dobavah blaga skliceval na naročilnico blaga naročnika in zagotavljal ujemanje podatkov: naziv blaga, enota mere in kataloška številka proizvajalca, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži.

Blago mora biti obvezno pakirano v originalni embalaži (kot izhaja iz proizvajalčevega kataloga). Na  osnovnem pakiranju (primarni embalaži) morajo biti vsaj naslednji podatki : naziv uvoznika, naziv izdelka, kataloška številka, proizvajalec, št. kosov v osnovnem pakiranju,  standard, rok uporabnosti, lot, CE oznaka.

- člen

Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu blaga. Količinska odstopanja, ki jih ni bilo moč ugotoviti ob prevzemu, mora naročnik pisno reklamirati najkasneje v treh (3) delovnih dneh od prevzema.

- člen

Dobavljeno blago mora ustrezati dogovorjeni kvaliteti za vsak artikel posebej.

Kakovostna odstopanja lahko naročnik pisno reklamira najkasneje v 30 dneh od prevzema blaga.

Če dobava ne ustreza naročeni količini in/ali kakovosti, je dobavitelj dolžan pomanjkljivosti nemudoma brezplačno odpraviti. V kolikor dobavitelj napak ne odpravi v roku dveh delovnih dni od prejema reklamacije, to lahko stori posamezni naročnik na stroške dobavitelja in zahteva od dobavitelja povrnitev nastale škode

- člen

Dobavitelj se obvezuje:

- da bo dostavil kvalitetno blago, ki popolnoma ustreza vsem opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile opredeljene v Razpisni dokumentaciji,

- da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani ponudnika oziroma proizvajalca blaga.

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno dobavo;

- izvajal vse svoje obveznosti po tem sporazumu do naročnika po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in v dogovorjenih rokih;

- dobavljal blago, ki nima pravnih in stvarnih napak;

- da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani dobavitelja oziroma proizvajalca;

- da bo nosil vse stroške (razliko v ceni), ki bi nastali zaradi ne dobave dogovorjenega blaga naročniku in ki bi naročnika prisililo h kritnemu nakupu blaga pri drugem ponudniku z višjo ceno;

Dobavitelj mora ves čas trajanja te pogodbe zagotavljati veljavnost dokumentov za ponujene artikle (CE certifikate ter izjave o skladnosti). Dobavitelj je dolžan naročniku na njegov poziv dostaviti zahtevan dokument, v primeru, ko dokumentu poteče rok veljavnosti.

- PLAČILNI POGOJI

- člen

Naročnik se zavezuje naročena ter dobavljeno blago plačati 60 dni po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo in bo izstavljena po dobavi blaga.

Dobavitelj lahko izstavi en račun za več dobav skupaj.

Vsak izstavljen račun mora  vsebovati podatke o naročnikovi številki pogodbe, naročilnice blaga in dobavnice, ter vse elemente kot dobavnica :

- naziv artikla

- cena na enoto mere

- količina

- morebitni popust

- kataloška številka artikla

- črtna koda

- dobaviteljeva šifra

- serijsko številko artikla

- stopnjo DDV-ja

Izstavljen račun mora imeti prilogo

- naročilnice

- dobavnice

Dobavitelj mora vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Plačilo naročnik izvede na transakcijski račun ponudnika št.:………………………………………., odprt pri ……………………………banki.

- člen

Dobavitelj je dolžan račun za dobavljeno blago izstaviti  najkasneje v osmih (8) dni od datuma dobave blaga.

Vsak izstavljen račun bo vseboval podatke o naročnikovi številki pogodbe, naročilnice blaga in dobavnice.

- SKRBNIKI POGODBE

- člen

# Za naročnika

- Vanja Herman Gril, Sabina Špeglič, Klavdija Žerjav

Za dobavitelja _______________________

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe. Odpovedni rok je 1 (en) mesec. Odstop mora biti pisen. Odpovedni rok prične teči z dnem  prejema poštne pošiljke.

V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe lahko odstopi od pogodbe katerakoli od pogodbenih strank. Odstopni rok je v tem primeru 1 (en) teden. V primeru uveljavljanja skrajšanega odpovednega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve.

- REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.

- VELJAVNOST POGODBE

- člen

Ta pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in se uporablja za obdobje od________ do ____________________.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Vse morebitne spremembe po tej pogodbi  pogodbeni stranki dogovorita pisno, z aneksom k tej pogodbi.

- člen

Dobavitelj pri izvajanju  predmetnega javnega naročila oziroma te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

XI.     PROTIKORUPCIJKA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en (1) izvod.

| Datum : Št. pogodbe: | Datum : Št. pogodbe: |
| --- | --- |
| Dobavitelj: | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje v. d. Direktorja dr. Dragan Kovačič, dr.med. |
| Žig in podpis: | Žig in podpis: |

OBR-3/3

VZOREC KOMISIJSKE POGODBE

KOMISIONAR

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, ki jo zastopa v. d. direktorja dr. Dragan Kovačić, dr. med.(v nadaljevanju komisionar)

ID številka za DDV: SI42119022

Matična številka: 5064716000

in

KOMITENT

__________________________________________________, ki ga/jo zastopa direktor/ica __________________________(v nadaljevanju komitent)

ID številka za DDV: ________________

Matična številka: ____________

sta sklenila naslednjo

KOMISIJSKO POGODBO

- člen

Komisionar in komitent te pogodbe ugotavljata, da je komisionar izvedel postopek oddaje javnega naročila »Srčni spodbujevalniki in defibrilatorji«, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave __________________, številka objave ____________ in v Uradnem listu EU, datum objave ___________________, številka objave __________________.

2. člen

Komisionar in komitent sklepata to pogodbo za naslednje vrste blaga:

Ponudba komitenta št. ___________ z dne ____________ in celotna razpisna dokumentacija se uporabljata kot sestavni del te komisijske pogodbe.

3. člen

Ta pogodba se sklepa za obdobje dveh let in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank ter se uporablja od ___________ do ______________ in ko komitent komisionarju  predloži finančno zavarovanje  za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

4. člen

Predmet te pogodbe so stalne nabave blaga iz 2. člena te pogodbe, ki jih komisionar po obsegu in času ne more vnaprej natančno določiti.

Komisionar in komitent se dogovorita, da so količine in vrste blaga iz posameznega sklopa po Predračunu  okvirne. Komitent bo v pogodbenem obdobju,  dobavljal le tiste vrste in količine blaga iz posameznega sklopa po Predračunu, ki jih bo komisionar v tem obdobju dejansko potreboval.

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila, o načinu in pogojih komisijske dobave blaga komisionarju, ki je tudi izključni končni uporabnik proizvodov.

5. člen

Komitent bo komisionarju dobavljal blago iz posameznega sklopa na podlagi odjav porabljenega blaga v komisijskem skladišču oziroma izstavljenih pisnih naročilnic. Komisionar bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

Komitent se zavezuje, da bo blago dobavil najkasneje v roku dveh (2) dni oz. v nujnih primerih v roku 24-ih ur po prejemu naročila ter da bo pri vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga.

Komitent zagotavlja dostavo blaga fco Splošna bolnišnica Celje, razloženo v komisijsko skladišče naročnika.

Komitent se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbel za odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga.

- člen

Komisionar se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku. Dobavljeno blago po dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mer, enako kataloško številko in naveden naziv komisionarja.

Dobavljeno blago mora ustrezati dogovorjeni kvaliteti za vsak artikel posebej.

Kakovostna odstopanja lahko komisionar pisno reklamira najkasneje v 30 dneh od prevzema.

O morebitnih količinskih odstopanjih, očitnih napakah in poškodovani embalaži  prevzetega blaga, je komisionar dolžan sestaviti reklamacijski zapisnik in obvestiti komitenta o reklamaciji, najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga.

O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, komisionar ravna v skladu z določili obligacijskega zakonika.

7. člen

V času trajanja te pogodbe bo komisionar od komitenta kupoval posamezne vrste blaga po cenah iz ponudbe iz 2. člena te pogodbe.

Komitent se obvezuje, da bo komisionarju v sklopu ponudbene cene zagotovil brezplačno uporabo ustreznega instrumentarija za vse ponujeno blago.

V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišče komisionarja, razloženo.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz komitentove specifikacije ponudbe s cenami v času trajanja pogodbe, lahko komitent spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

Skupna vrednost posameznih vrst blaga se izračuna tako, da se cena blaga pomnoži s številom dobavljenega blaga.

Skupna vrednost dobavljenega blaga se izračuna tako, da se seštejejo skupne vrednosti vsega dobavljenega blaga, izračunane na način iz predhodnega odstavka tega člena.

8. člen

Komitent se obvezuje, da bo v komisijskem skladišču na lokaciji komisionarja zagotavljal vrste in količine blaga iz posameznega sklopa, navedenega v Seznamu skladiščnega blaga, pri čemer se vsebina komisijskega skladišča sprotno usklajuje glede na dejanske potrebe komisionarja, in sicer v okviru  razpisanega blaga iz Predračuna.

9. člen

V času trajanja te pogodbe bo komisionar od komitenta nabavljal blago iz posameznega sklopa po cenah iz ponudbe iz 2. člena te pogodbe.

Cene za blago iz posameznega sklopa, določene v ponudnikovem Predračunu so fiksne za čas trajanja posameznega obdobja.

Po 12 mesecih se cene lahko spremenijo v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (UL RS, št. 1/2004), na osnovi uradno objavljenega indeksa življenjskih potrebščin.

Če komitent na trgu prodaja po nižjih cenah, kot jih je ponudil v ponudbi za posamezno obdobje, mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.

10. člen

Komitent se obvezuje, da pred posameznimi komisijskimi dobavami pooblaščenega predstavnika komisionarja telefonsko obvesti o datumu in uri posamezne dobave blaga.

V primeru, da komitent blaga ne bo dobavil pravočasno, lahko komisionar zahteva povrnitev stroškov zaradi nastale škode, povzročene zaradi nepravočasne dobave.

11. člen

Dobavljeno komisijsko blago ostane v lasti komitenta do njegove končne uporabe s strani komisionarja.

Odgovornost za blago in tveganje v zvezi z blagom nosi do prevzema blaga v komisijsko skladišče komitent, po prevzemu blaga v komisijsko skladišče pa komisionar.

12. člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga. Kakovost blaga se izkaže s CE oznako.

Blago je označeno s črtno kodo, ki vsebuje podatke vsaj o artiklu in serijski številki.

Komitent komisionarju jamči:

- da bo imelo blago rok trajanja praviloma najmanj 2 leti od dneva dostave,

izjemoma manj s predhodnim soglasjem komisionarja;

- da dobavljeno blago ne bo imelo pravnih napak;

- da bo dostavil kvalitetno blago, ki popolnoma ustreza vsem opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne ali ponudbene dokumentacije;

- da bo blago pakirano v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi v Republiki Sloveniji;

- da bo na željo komisionarja posredoval vse informacije in podatke o neželenih učinkih;

- da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani komitenta oziroma proizvajalca blaga.

13. člen

Komitent za dobavljeno blago komisionarju zagotavlja garancijo za čas roka trajanja uporabnosti posameznega blaga in zagotavlja, da je dejanska kvaliteta blaga enaka deklarirani kvaliteti na  proizvajalčevih deklaracijah. Komitentove obveznosti iz garancije so omejene na zamenjavo  blaga s tovarniško napako ali na vračilo kupnine in potečejo z dnem poteka roka trajanja uporabe blaga.

Garancija ne velja v primeru nepravilne uporabe blaga, v primeru nepravilnega rokovanja z blagom  ter v primeru nepravilnega skladiščenja blaga s strani komisionarja.

14. člen

Pooblaščen predstavnik komisionarja ob prevzemu blaga podpiše dokument komitenta o prevzemu blaga.

15. člen

Komisionar se obvezuje omogočiti komitentu dostop do zaloge blaga v komisijskem skladišču za namen inventure komisijskega blaga in usklajevanje vsebine blaga v komisijskem skladišču s potrebami komisionarja, predvidoma najmanj enkrat letno, ob prisotnosti predstavnika komisionarja, pooblaščenega za hrambo in kontrolo blaga ter nadzor nad porabo blaga, in sicer v času in terminu po dogovoru med predstavniki pogodbenih strank.

16. člen

Komitent na podlagi potrjenih odjav blaga ali na podlagi ugotovljenih inventurnih manjkov, komisionarju izstavi račun za porabljeno blago.

Za porabo blaga se ne šteje blago, kateremu je potekel rok uporabe. Odgovornost za spremljanje roka uporabe blaga nosi komitent, ki je dolžan blago pred iztekom roka uporabe ob rednih mesečnih inventurah  izločiti oz. nadomestiti z istovrstnim blagom novejšega datuma.

17. člen

Komisionar se zavezuje porabljeno blago plačati na podlagi potrjenih odjav, in sicer v roku 30 dni od datuma uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po posamezni odjavi blaga, na transakcijski račun komitenta št.:………………………………………., odprt pri ……………………………banki.

Komitent bo račun za porabljeno blago izstavil v osmih (8) dneh od datuma odjave blaga.

Vsak izstavljen račun bo vseboval podatke o številki pogodbe, naročilnice oz. odjave porabljenega blaga in dobavnice.

18. člen

Pooblaščene osebe pri izvajanju te pogodbe so:

- za komisionarja:  ___________________________

- za komitenta: ____________________________.

19. člen

V primeru, da kdo v imenu ali na račun komitenta predstavnikom komisionarja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je komitentu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom komitenta ali posredniku komitenta, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

20. člen

Vse morebitne spremembe po tej pogodbi  pogodbeni stranki dogovorita pisno, z aneksom k tej pogodbi.

Ob podpisu Pogodbe bo moral izbrani ponudnik/komitent kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti:

- menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 5% od vrednosti Pogodbe (z DDV). Ponudnik mora zagotoviti, da bo ves čas trajanja Pogodbe menica unovčljiva.

Veljavnost menice mora biti še najmanj 30 dni po izteku veljavnosti Pogodbe.

21. člen

Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke.

22. člen

Komitent se  zavezuje, da bo z dnem prenehanja veljavnosti te pogodbe, na lastne stroške  odstranil iz komisijskega skladišča naročnika  predmetno blago, ki je v njegovi lasti in za katerega ne bo izbran za naslednje pogodbeno obdobje.

Komitent se  zavezuje, da bo tudi v primeru odpovedi te komisijske pogodbe na lastne stroške odstranil predmetno blago, ki je v njegovi lasti.

23. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.

24. člen

Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva (2) izvoda.

Datum:                                                                         	Datum:

KOMITENT:                                               			KOMISIONAR:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

Dr. Dragan Kovačić, dr. med.

OBR-4

IZJAVA

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Izjavljamo:

- da nismo v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila imeli blokiranega transakcijskega računa;

- da nudimo 60 dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem pravilno izstavljenega računa;

- da izpolnjujemo vse pogoje in zahteve, ki jih je naročnik določil s to razpisno dokumentacijo.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis:  Dobava srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev za obdobje 4 let

objavljen na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________ in v Uradnem listu  EU.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-5

IZJAVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Izjavljamo, da soglašamo, da naročnik, za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Dobava srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev za obdobje 4 let« (številka objave na Portalu javnih naročil: ______________________ z dne ________________________) pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb pri Ministrstvu za pravosodje.

Polni ime pravne osebe:	___________________________

Sedež pravne osebe:	___________________________

Občina sedeža pravne osebe:    ___________________________

Matična številka pravne osebe:   _______________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo: »Dobava srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev za obdobje 4 let« (številka objave na Portalu javnih naročil: _________________________ z dne _______________).

Kraj in datum:                                    Žig:                   Podpis ponudnika:

_____________________                                            	_________________________

___________________                                   		________________________

OBR-6

IZJAVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

_____________________________________(ime in priimek pooblastitelja) izjavljam, da soglašam, da naročnik, za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila: »Dobava srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev za obdobje 4 let« (številka objave na Portalu javnih naročil: _______________________ z dne ___________) pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb pri Ministrstvu za pravosodje.

EMŠO: _________________________________________

IME IN PRIIMEK: _________________________________________

DATUM ROJSTVA: _________________________________________

KRAJ ROJSTVA: _________________________________________

OBČINA ROJSTVA: _________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: _________________________________________

NASLOV STALNEGA/STALNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka): _________________________________________

(poštna številka in pošta): _________________________________________

DRŽAVLJANSTVO: _________________________________________

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO: _________________________________________

Kraj in datum:                                    Žig:                   Podpis pooblastitelja:

_____________________                                            ______________________________

___________________                                  	 ________________________

Opomba:

Samostojni podjetnik posameznik izpolni le ta obrazec z osebnimi podatki ustanovitelja.

Izjava se po potrebi kopira glede na število zastopnikov (oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta in ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem).

OBR-7

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »DOBAVA SRČNIH SPODBUJEVALNIKOV IN DEFIBRILATORJEV ZA OBDOBJE 4 LET,

«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Firma pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................

OBR-8

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN KADROVSKIH POGOJEV

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

- da zagotavljamo dostavo blaga ddp Splošna bolnišnica Celje, razloženo Lekarna naročnika (v

delovnem času naročnika od ponedeljka do petka),

- da ponujamo blago, ki ustreza vsem tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika, opredeljenih v  Predračunu.

- da zagotavljamo vse vrste in količine blaga, za katere podaja ponudbo.

- da bomo v roku 3. delovnih dni po datumu za odpiranje ponudb dostavil na naslov naročnika vzorec kot potrditev tehnične ustreznosti  nudenega z zahtevami naročnika iz OBR-9. Zahtevana količina za test je 1 sc (do 50 kom). Naročnik vzorcev testa ne bo vrnil. Na embalaži testa morajo biti vsaj naslednji podatki; artikel številka, proizvajalec, standard, drugi podatki za zagotavljanje sledljivosti, rok uporabe. Naročnik ne bo podal dodatnih pozivov za predložitev vzorcev. Dostava vzorcev se izvede na naslov naročnika Splošna bolnišnica Celje, Nabava za medicinsko opremo, medicinski potrošni material in storitve, Oblakova ulica 5, 3000 Celje. Prevzem vzorcev se izvede v delovnem času od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00.  Vzorec je za naročnika brezplačen.

- da bodo imeli dostavljeni medicinski pripomočki rok trajanja praviloma najmanj dve tretjini deklariranega roka uporabe, ki ga navaja proizvajalec ponujenega blaga. V primeru krajšega roka uporabe pa mora ponudnik pridobiti pisno soglasje naročnika.

- da imamo veljavno Potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.(velja za medicinske pripomočke, za OVO ni potrebno)

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila.

Datum:................................ 		Žig 		              	             Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................

ZAHTEVE NAROČNIKA								(OBR-9)

Javni razpis : dobava vgradnih srčnih spodbujevalnikov

Splošne specifikacije zahtev naročnika

- Ponudnik mora zagotoviti najmanj dva brezhibno delujoča programatorja za celotno življenjsko obdobje svojih spodbujevalnikov. Vsaj eden mora imeti program za meritve ob vstavitvi (PSA).

- Programator mora jasno označiti opozorilo o potrebi po zamenjavi baterije spodbujevalnika (elective replacement indicated, ERI).

- V primeru tehničnih težav z opremo in/ali srčnim spodbujevalnikom mora biti zagotovljena 24 urna strokovna pomoč.

- Ponudnik mora zagotoviti servis oz. zamenjavo  okvarjenega programatorja v najmanj 24 urah na delovne dneve, sicer pa maksimalno v 48 urah. Servis oziroma zamenjavo okvarjenega programatorja zagotovi na svoje stroške.

- Ponudnik mora na svoje stroške zamenjati tudi okvarjen spodbujevalnik in/ali elektrode, kadar je neustrezno delovanje posledica napake proizvajalca.

- Vsi spodbujevalniki morajo imeti potrdilo proizvajalca, da ob upoštevanju navodil za uporabo in delovanje spodbujevalnika, mobilni telefon ne moti njegovega delovanja.

- Za brezhibno delovanje določenih programov spodbujevalnika se uporabljajo originalne elektrode proizvajalca, ki zagotavljajo ustrezno delovanje teh programov.

- V primeru neustreznega in/ali pomanjkljivega delovanja zahtevanega programa spodbujevalnika, se lahko prekine pogodba pred iztekom pogodbenega roka.

- Ponudnik se obvezuje, da bo zagotovil ustrezno izobraževanje osebja za same implantacije, delo s programatorjem in v follow up-u ambulanti.

- Ponujen mora biti komplet z elektrodami, ki zagotavljajo ustrezno in optimalno delovanje vseh funkcij spodbujevalnika in ne smejo odstopati od osnovnih  tehničnih zahtev za elektrode iz razpisa.

- Vse ponujene elektrode morajo biti bipolarne.

- Vse ponujene elektrode (atrijske in prekatne) morajo na vrhu elektrode imeti dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga ….).

- Vse elektrode (atrijske in/ali  prekatne) morajo imeti IS-1 konektor.

- Ponujene atrijske elektrode naj omogočajo aktivno fiksacijo z J predoblikovano elektrodo ali ravno elektrodo z aktivno fiksacijo in J predoblikovano stileto.

- V poglavjih, kjer zahtevamo pro MRI tehnologijo, je potrebno priložiti pisno izjavo proizvajalca, da je možno varno MRI slikanje celotnega telesa. Izjava naj bo priložena razpisni dokumentaciji.

- Iz ponudbe mora biti razvidna cena spodbujevalnika in posameznega tipa elektrode, ker bomo za potrebe iztrošenih spodbujevalnikov in/ali okvarjenih elektrod naročali tudi samo spodbujevalnike oz. posamezne elektrode.

- Posamezno število spodbujevalnikov in elektrod je okvirno, naročilo pa bo potekalo odvisno od dejanskih potreb in medicinskih indikacij za implantacije.

B) Elektrode za srčne spodbujevalnike

1.	Prekatna elektroda – pasivna fiksacija

a.	Bipolarna

b.	Pasivna fiksacija

c.	Možnost izbire več dolžin

d.	Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…)

e.	Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj

f.	Konektor IS – 1

2.	Elektroda – J predoblikovana - za aktivno fiksacijo v atrij

a.	Bipolarna

b.	Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in)

c.	Možnost izbire več dolžin

d.	Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…)

e.	Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj

f.	Konektor IS – 1

3.	Elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat

a.	Bipolarna

b.	Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in)

c.	Možnost izbire več dolžin

d.	Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…)

e.	Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj

f.	Konektor IS – 1

4.	Elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij in/ali prekat, ki omogoča varno slikanje  z magnetno resonanco (NMR)

a.	Bipolarna

b.	Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in)

c.	Možnost izbire vsaj dveh dolžin

d.	Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…)

e.	Možnost vstavitve skozi introduktor 7 F ali manj

f.	Konektor IS – 1

g.	Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco (pisna izjava proizvajalca)

C) Uvajalo za elektrode (Peel-Away Introducer, Lead Introducer System,)    [400] kosov

- Različni premeri: 5F do 9F,

- Dolžina sheath-a 14 cm.

- Sterilna vsebina škatle mora vsebovati:

- Brizgalko

- Iglo (običajno 18 gauge)

- J žico

- Dilatator

- Peel-away sheath

D) Srčni spodbujevalniki

I) Srčni spodbujevalniki –SSIR (AAIR/VVIR) varianta A

[okvirno število je 40 PM in elektrode iz točke: B1 20 in B3 20  pogojev tega razpisa]

- Možnosti programiranja:

- Način: AAI, AAIR, AAT, VVI, VVIR, VVT

- Polarnost: unipolarno / bipolarno

- Frekvenca: osnovna /zgornja

- Trajanje impulza

- Amplituda impulza

- Občutljivost (Sensitivity)

- Histereza

- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja

- Diagnostične možnosti:

- Zapis srčne frekvence v času

- % (atrijske / prekatne) stimulacije

- Histogram frekvence

- Monitoriranje upornosti elektrode z grafičnim prikazom več meritev v trendu

- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG

- Možnosti meritve:

- Prag draženja s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza

- Upornost elektrode

- Amplituda P / R vala

- Stopnja iztrošenosti baterije

- Možnosti ročnega vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika

- Bolnikovi podatki

- Datum vstavitve

- Vrsta elektrod

- Polariteta elektrode

- Fizične lastnosti baterije:

- Volumen: manj kot 12 cm3

- Življenjska doba: več kot 15 let: pri 60 utripov na min., 2,5V amplitudi pri 0,4 ms ob 100% stimulacija, 500 Ohmov upornosti elektrode z vključenima kontrolo zajema (avto capture) in intrakardialnim EKG-ejem.

- Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več

- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve

- Avtomatske funkcije:

- Avtomatska kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim back-up utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo.

- Avtomatsko prepoznavanje datuma vstavitve z avtomatično nastavitvijo unipolarnega in bipolarnega zaznavanja ter unipolarne in bipolarne polaritete draženja.

- Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti

- Avtomatsko spremljanje upornosti in avtomatska prilagoditev polaritete elektrode.

- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključ, ali tiskanje .

I) Srčni spodbujevalniki –SSIR (AAIR/VVIR) varianta B

[okvirno število  je 40 PM, elektrode iz točke B1 20 in B3 20  pogojev tega razpisa]

- Možnosti programiranja:

- Način: AAI, AAIR, AAT, VVI, VVIR, VVT

- Polarnost: unipolarno / bipolarno

- Frekvenca: osnovna /zgornja

- Trajanje impulza

- Amplituda impulza

- Občutljivost (Sensitivity)

- Histereza

- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja

- Diagnostične možnosti:

- Zapis srčne frekvence v času

- % (atrijske / prekatne) stimulacije

- Histogram frekvence

- Monitoriranje upornosti elektrode z grafičnim prikazom več meritev v trendu

- EKG markerji in inrakardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah

- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG (SEGM/EGM).

- Možnosti meritve:

- Prag draženja s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza

- Upornost elektrode

- Amplituda P / R vala

- Stopnja iztrošenosti baterije

- Možnosti ročnega vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika

- Bolnikovi podatki

- Datum vstavitve

- Vrsta elektrod

- Polariteta elektrode

- Fizične lastnosti baterije

- Volumen:< 10 cm3

- Življenjska doba: > 10 let pri 60 utripov na min., 2,0V amplitudi pri 0,4 ms ob 100% stimulacija v VVI, 1000 Ohmov upornosti elektrode, z vključeno varno stimulacijo prekata (back-up) in intrakrdialnim EKG-jem (SEGM/EGM) .

- Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več

- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve

- Avtomatske funkcije:

- Avtomatske meritve praga draženja in prilagajanje izhodnih parametrov impulza. Algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo. - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo v bipolarnem načinu zaznavanja in bipolarne polaritete draženja. - Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in uravnavanje občutljivosti. - Avtomatski preklop iz bipolarne v unipolarno stimulacijo v primeru okvare elektrode.

- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali tiskanje.

- a) Varno slikanje celotnega telesa z MRI do 3 T ( pisna izjava proizvajalca)

I) Srčni spodbujevalniki –SSIR (AAIR/VVIR) varianta C

[okvirno število je 40 PM in elektrode iz točke: B1 20 in B3 20  pogojev tega razpisa]

- Možnosti programiranja:. - Način: AAI, AAIR, AAT, VVI, VVIR, VVT. - Polarnost: unipolarno / bipolarno. - Frekvenca: osnovna /zgornja. - Trajanje impulza. - Amplituda impulza. - Občutljivost (Sensitivity). - Histereza. - Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja. - Diagnostične možnosti:. - Zapis srčne frekvence v času. - % (atrijske / prekatne) stimulacije. - Histogram frekvence. - Monitoriranje upornosti elektrode z grafičnim prikazom več meritev v trendu. - Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG. - Možnosti meritve:. - Prag draženja s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza. - Upornost elektrode. - Amplituda P / R vala. - Stopnja iztrošenosti baterije. - Možnosti ročnega vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika. - Bolnikovi podatki. - Datum vstavitve. - Vrsta elektrod. - Polariteta elektrode. - Fizične lastnosti baterije:. - Volumen: manj kot 10 cm3. - Življenjska doba: več kot 13 let: pri 60 utripov na min., 2,5V amplitudi pri 0,4 ms ob 100% stimulacija, 500 Ohmov upornosti elektrode z vključenim intrakardialnim EKG-ejem.. - Senzorji aktivnosti:. - Eden ali več. - Pomoč pri optimalizaciji nastavitve. - Avtomatske funkcije:. - Avtomatska kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim back-up utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo.. - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo bipolarnega zaznavanja in bipolarne polaritete draženja.. - Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti. - Avtomatsko spremljanje upornosti in avtomatska prilagoditev polaritete elektrode.. - Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključ, ali tiskanje . - Avtomatski preklop iz bipolarne v unipolarno stimulacijo v primeru okvare elektrode. - Algoritem za supresijo AF pri implantaciji v preddvor..

II) srčni spodbujevalniki DDDR varianta A

[okvirno število je 40 PM, elektrode iz točke B1: 20 , B3: 20 in B 2 ali B3:20 pogojev tega razpisa]

- Možnost programiranja:

- Način: DDDR, DDD, DDI, AAIR, VVIR

- Frekvenca: osnovna / zgornja

- Polarnost: atrij / prekat: unipolarno / bipolarno

- Trajanja impulza atrij in prekat

- Amplituda impulza atrij in prekat

- Histereza

- Občutljivost (sensing) atrija in prekata (na atrijskem kanalu od 0,20 mV v bipolarnem delovanju)

- Verzel (atrij / prekat) ali refraktarna doba (V)

- Atrij – prekat ali P-V zakasnitev

- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja

- Možnost nastavitve PVARP

- Diagnostične možnosti:

- Prikaz frekvence atrija in prekata v času

- % stimulacije atrija in prekata

- % P-V ali atrij – prekat sinhronizacije

- Numerično, ali %, ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij

- Število preklopov načina (mode switching)

- Urejanje po času trajanja tahikardij

- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG (EGM/SEGM)

- Možnosti meritve:

- Prag draženja (atrij / prekat) s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza

- Upornost elektrod (atrij / prekat)

- Amplituda P in R vala

- Stopnja iztrošenosti baterije

- Možnosti ročnega vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika

- Bolnikovi podatki

- Datum vstavitve spodbujevalnika

- Vrsta elektrod (atrijska / prekatna)

- Tip elektrode

- Fizične lastnosti:

- Volumen: 13 cm3 ali manj

- Življenjska doba: več kot 10 let v DDDR načinu, pri 60 utripih/min, 0,4 ms., 1,5 V amplitudi atrij in 2,5 V prekat ob 100% stimulacija, 500 Ohmov upornosti elektrod, ob vključeni varni stimulaciji prekata in intrakardialnim EKG.

- Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več

- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve

- Avtomatske funkcije:

- Menjava načina delovanja (mode switching) ob nastanku atrijske fibrilacije. - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo v bipolarnem načinu zaznavanja in bipolarne polaritete draženja.

- Avtomatske meritve praga draženja in prilagajanje izhodnih parametrov impulza, ki omogočajo varno back-up stimulacijo prekata. Algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo.

- Avtomatska detekcija PMT tahikardij in njeno prekinjanje.

- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali tiskanje.

- Dodatne funkcije

- Algoritem za zmanjševanje nepotrebne prekatne stimulacije. - Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije

- a. varno slikanje celotnega telesa s 3 T (pisna izjava proizvajalca) II) srčni spodbujevalniki DDDR varianta B

[okvirno število je 40 PM, elektrode iz točke B1: 20 , B3: 20 in B2 ali B3: 20 pogojev tega razpisa]

- Možnost programiranja:

- Način: DDDR, DDD, DDI,VDD, AAIR, VVIR

- Frekvenca : osnovna / zgornja

- Polarnost: atrij / prekat: unipolarno / bipolarno

- Trajanja impulza atrij in prekat

- Amplituda impulza atrij in prekat

- Občutljivost (sensing) atrija in prekata (na atrijskem kanalu od 0,10 mV v bipolarnem delovanju)

- Histereza

- Verzel (atrij / prekat) ali refraktarna doba (prekat)

- Atrij – prekat ali P-V zakasnitev

- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja

- Ob pojavu AF možnost ločenega programiranja parametrov preklopov načina delovanja (mode switching) za de- in resinhronizacijo

- Far-field zaščita: možnost ločenega programiranja za Vs in VP

- Možnost nastavitve PVARP

- Diagnostične možnosti:

- Prikaz frekvence atrija in prekata v času

- % stimulacije atrija in prekata

- % P-V ali atrij – prekat sinhronizacije

- Numerični, ali %, ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij

- Število preklopov načina delovanja (mode switching)

- Urejanje po času trajanja tahikardij

- Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom v času (več kot 10 meritev)

- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG (SEGM/EGM).

- Možnosti meritve:

- Prag draženja (atrij / prekat) s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza

- Upornost elektrod (atrij / prekat)

- Amplituda P in R vala

- Možnost testiranja retrogradnega prevajanja

- Stopnja iztrošenosti baterije

- Možnosti ročnega vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika

- Bolnikovi podatki

- Datum vstavitve spodbujevalnika

- Vrsta elektrod (atrijska / prekatna)

- Tip elektrod

- Fizične lastnosti:

- Volumen: 12 cm3 ali manj

- Življenjska doba: več kot 10 let pri 60 utripih/ min., 2,5 V prekat in 2,5 V atrij ob 100% stimulacija, 500 Ohmov upornosti elektrode ob vključenima kontroli zajema (avto capture) in intrakardialnim EKG.

- Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več

- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve

- Avtomatske funkcije:

- Menjava načina delovanja (mode switching) nastanku atrijske fibrilacije.

- Avtomatske kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim (back-up) utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo.

- Avtomatsko merjenje praga draženja in prilagoditev napetosti impulza v atriju in prekatu.

- Avtomatsko spremljanje impedance elektrode in prilagoditev polaritete elektrode.

- Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti v atriju in prekatu.

- Avtomatsko prepoznavanje datuma vstavitve z avtomatično nastavitvijo unipolarnega in bipolarnega zaznavanja ter unipolarne in bipolarne polaritete draženja..

- Avtomatska detekcija PMT tahikardij in njeno prekinjanje.

- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali tiskanje.

- Dodatne funkcije:

- Agoritem za zmanjševanje nepotrebne prekatne stimulacije.

III) SRČNI SPODBUJEVALNIKI - DDDRP (z dodatnimi funkcijami) A

[okvirno število je 30 PM, elektrode iz točke B3: 30 in B2 ali B3: 30 pogojev tega razpisa]

1. Možnosti programiranja

- Način: DDDR, DDD, DDI, AAIR, VVIR, ADI (R) <=>DDD(R)

- Osnovna frekvenca

- Zgornja frekvenca

- Polarnost atrij/prekat: unipolarno/bipolarno

- Trajanje impulza atrij / prekat

- Amplituda impulza atrij / prekat

- Občutljivost (sensing) atrij / prekat ( na atrijskem kanalu od 0,10 mV v bipolarnem delovanju)

- Vrzel (atrij / prekat ) ali refrakterna perioda (prekat)

- Atrij-prekat ali P-V zakasnitev

- Histereza

- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja

- Far-field zaščita.

- Ob pojavu AF možnost ločenega programiranja parametrov preklopov načina delovanja (mode switching) za de- in resinhronizacijo

- Možnost avtomatske in ročne nastavitve PVARP-a.

2. Diagnostične možnosti

- Prikaz frekvence atrij / prekat v času

- % stimulacije atrij / prekat

- % P-V ali atrij - prekat sinhronizacije

- Numerični, ali grafični, ali % ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij

- Število preklopov načina (mode switching) in grupiranje po času trajanja

- EKG označevalci in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah

- Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom (več kot 10 meritev)

- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG

3. Možnosti meritve

- Prag draženja s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza (atrij / prekat)

- Upornost elektrode (atrij / prekat )

- Amplituda P in R zobcev

- Možnost testiranja retrogradnega prevajanja

- Stopnja iztrošenosti baterije

4. Možnosti ročnega vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika

- Bolnikovi podatki

- Datum vstavitve spodbujevalnika

- Vrsta elektrod (atrijska / prekatna)

- Način vstavitve elektrod

5. Fizične lastnosti

- Volumen < 11 cm³

- Življenjska doba > 10 let, pri 60 utripih/min., 2,5 V prekat in atrij ob100% stimulaciji, 500 Ohmov upornost elektrode in ob vključeni kontroli zajema (avto capture) ter intrakardialnim EKG.

6. Senzorji aktivnosti

- Dva neodvisna senzorja, od tega en senzor na podlagi fiziološkega prilagajanja ritma, reagira tudi na mentalni stres, baziran na primarnih kardialnih parametrih, neodvisen od tipa elektrode.

- Pomoč pri optimizaciji nastavitve senzorja.

7. Avtomatske funkcije

- Avtomatske meritve praga draženja in prilagajanje izhodnih parametrov impulza v prekatu in preddvoru.

- Avtomatske kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim (back-up) utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo

- Avtomatsko prepoznavanje datuma vstavitve z avtomatičnim vklopom diagnostičnih funkcij in avtomatično nastavitvijo unipolarnega in bipolarnega zaznavanja ter unipolarne in bipolarne polaritete draženja.

- Avtomatske meritve spontanega potenciala v obeh votlinah.

- Menjava načina delovanja (mode switching) ob pojavu atrijske fibrilacije.

- Avtomatska detekcija PMT tahikardij in njeno prekinjanje

- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali tiskanje.

8. Dodatne funkcije

- Dva različna algoritma za iskanje intrinzičnega utripa prekata

- Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije

- Algoritem za preprečevanje vazovagalne sinkope

III) SRČNI SPODBUJEVALNIKI - DDDRP (z dodatnimi funkcijami) B

[okvirno število je 30  PM, elektrode iz točke  B3: 30 in  B2 ali B3:30 pogojev tega razpisa]

1. Možnosti programiranja

- Način: DDDR, DDD, DDI, VDD, AAIR, VVIR

- Osnovna frekvenca

- Zgornja frekvenca

- Polarnost atrij/prekat: unipolarno/bipolarno

- Trajanje impulza atrij / prekat

- Amplituda impulza atrij / prekat

- Histereza

- Občutljivost (sensing) atrij / prekat ( na atrijskem kanalu od 0,20 mV v bipolarnem delovanju)

- Vrzel (atrij / prekat ) ali refrakterna perioda (prekat)

- Atrij-prekat ali P-V zakasnitev

- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja

- Možnost programiranja PVARP-a.

2. Diagnostične možnosti

- Prikaz frekvence atrij / prekat v času

- % stimulacije atrij / prekat

- % P-V ali atrij - prekat sinhronizacije

- Numerični, grafični ali % prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij

- Število preklopov načina (mode switching)

- Urejanje po času trajanja tahiaritmij

- EKG označevalci in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah

- Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom (več kot 10 meritev)

- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG

3. Možnosti meritve

- Prag draženja s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza (atrij / prekat)

- Upornost elektrode (atrij / prekat )

- Amplituda P in R zobcev

- Možnost testiranja retrogradnega prevajanja

- Stopnja iztrošenosti baterije

4. Možnosti ročnega vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika

- Bolnikovi podatki

- Datum vstavitve spodbujevalnika

- Vrsta elektrod (atrijska / prekatna)

- Način vstavitve elektrod

5. Fizične lastnosti

- Volumen < 11 cm³

- Življenjska doba > 10 let, pri 60 utripov, 2,5 V amplitudi, 50% stimulacijo, 500 Ohmov upornost elektrode ob vklopljenem intrakardialnim EKG (EGM/SEGM) .

6. Senzorji aktivnosti

- Eden ali več senzorja

- Pomoč pri optimizaciji nastavitve senzorja.

7. Avtomatske funkcije

- Avtomatske meritve praga draženja in prilagajanje izhodnih parametrov impulza.

- Menjava načina delovanja (mode switching) ob pojavu atrijske fibrilacije. - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo v bipolarnem načinu zaznavanja in bipolarne polaritete draženja.

- Avtomatska detekcija PMT tahikardij in njeno prekinjanje.

- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali tiskanje.

8. Dodatne funkcije

- Algoritem za iskanje intrinzičnega utripa prekata

- Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije

- Algoritem za preprečevanje vazovagalne sinkope

IV) SRČNI SPODBUJEVALNIKI - z dodatnimi funkcijami in NMR SSIR varianta

[okvirno število je 30 PM, 30 elektrod iz točke B4 pogojev tega razpisa]

1.Možnosti programiranja:

- Način: AAI, AAIR, AAT, VVI, VVIR, VVT

- Polarnost: unipolarno / bipolarno

- Frekvenca: osnovna /zgornja

- Trajanje impulza

- Amplituda impulza

- Občutljivost (Sensitivity)

- Histereza

- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja

2.Diagnostične možnosti:

- Zapis srčne frekvence v času

- % atrijske / prekatne stimulacije

- Histogram frekvence

- Monitoriranje upornosti elektrode z grafičnim prikazom več meritev v trendu

3.Možnosti meritve:

- Prag draženja s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza

- Upornost elektrode

- Amplituda P / R vala

- Stopnja iztrošenosti baterije

4.Možnosti ročnega vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika

- Bolnikovi podatki

- Datum vstavitve

- Vrsta elektrod

- Polariteta elektrode

5.Fizične lastnosti:

- Volumen: manj kot 10 cm3

- Življenjska doba: več kot 13 let pri 60 utripov na min., 2,5V amplitudi pri 0,4 ms ob 100% stimulacija, 500 Ohmov upornosti elektrode z vključenima intrakardialnim EKG.

6.Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več

- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve

7.Avtomatske funkcije:

- Avtomatska kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim (back-up) utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno ali bipolarno elektrodo.

- Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo v bipolarnem načinu zaznavanja in bipolarne polaritete draženja.

- Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti

- Avtomatsko spremljanje upornosti in avtomatska prilagoditev polaritete elektrode.

- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali tiskanje.

8.) Omogočati mora varno slikanje z magnetno resonanco celega telesa – pisna izjava proizvajalca.

IV) SRČNI SPODBUJEVALNIKI - z dodatnimi funkcijami in NMR DDDR varianta

[okvirno število je 30 PM in 60 elektrode iz točke B4 pogojev tega razpisa]

1. Možnosti programiranja

- Način: DDDR, DDD, DDI, VDD, AAIR, VVIR, ADI(R) <-> DDD(R) ali AAI<->DDD

- Osnovna frekvenca

- Zgornja frekvenca

- Polarnost atrij / prekat : unipolarno / bipolarno

- Trajanje impulza atrij / prekat

- Amplituda impulza atrij / prekat

- Histereza

- Občutljivost (sensing) atrij / prekat ( na atrijskem kanalu od 0, 2 mV v bipolarnem delovanju)

- Vrzel (atrij / prekat) ali refraktarna perioda (prekata)

- Atrij -prekat ali P - V zakasnitev

- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja

- Far-field zaščita: možnost ločenega programiranja za Vs in Vp.

- Menjava načina delovanja (mode switching) ob pojavu atrijske fibrilacije.

- Avtomatsko in ročno programiranje PVARPa

2. Diagnostične možnosti

- Prikaz frekvence atrij / prekat v času

- % stimulacije (atrij / prekat)

- % P-V ali Atrij-prekat sinhronizacije

- Numerični, ali grafični ali % prikaz ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij

- Število preklopov načina (mode switching)

- EKG označevalci in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah

- Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom (več kot 10 meritev)

- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG

3. Možnosti meritve

- Prag draženja s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza (atrij / prekat)

- Upornost elektrode (atrij / prekat)

- Amplituda P in R zobcev

- Stopnja iztrošenosti baterije

- Možnost testiranja retrogradnega prevajanja

4. Možnosti ročnega vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika

- Bolnikovi podatki

- Datum vstavitve spodbujevalnika

- Vrsta elektrod (atrijska / prekatna)

- Način vstavitve elektrod

5. Fizične lastnosti

- Volumen < 12 cm³

- Življenjska doba > 10 let, pri 60 utripov/min, 2,5 V atrij in prekat ob 100% stimulacijo, 500 Ohmov upornost elektrode, z vključeno kontrolo zajema (avto capture) in intrakardialnim EKG.

6. Senzorji aktivnosti

- Eden ali več

- Pomoč pri optimizaciji nastavitve senzorja

7. Avtomatske funkcije

- Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo unipolarnega in bipolarnega zaznavanja ter unipolarne in bipolarne polaritete draženja.

- Avtomatske meritve praga draženja in prilagajanje izhodnih parametrov impulza v obeh srčnih votlinah.

- Avtomatske kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim (back-up) utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo

- Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in avtomatsko prilagajanje občutljivosti v preddvoru.

- Avtomatsko preklapljanje iz bipolarnega na unipolarno spodbujanje v primeru poškodbe elektrodnega katetra.

- Avtomatska detekcija PMT tahikardij in njeno prekinjanje

- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali tiskanje.

8. Dodatne funkcije

- Dva različna algoritma za iskanje intrinzičnega utripa prekata.

- Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije.

- Algoritem za preprečevanje vazovagalne sinkope.

9. Možnost varnega slikanja celega telesa z magnetno resonanco. Pisna izjava proizvajalca.

Javni razpis: Dobava vgradnih srčnih defibrilatorjev-kardioverterjev (ICD) – splošni pogoji

- Ponudnik mora zagotoviti najmanj dva brezhibno delujoča programatorja za celotno življenjsko obdobje ponujenih ICD- jev. Vsaj eden mora imeti program za meritve ob vstavitvi (PSA).

- Programator mora jasno označiti opozorilo o potrebi po zamenjavi baterije ICD (elective replacement indicated, ERI).

- Pri vgradnji (implantaciji) mora obvezno prisostvovati ustrezno strokovno usposobljen predstavnik ponudnika. Potrebna je pisna izjava proizvajalca, da je določena oseba strokovno usposobljena za delo z njihovimi  ICD-ji. Pisna izjava proizvajalca naj bo priložena razpisni dokumentaciji.

- Ponudnik mora zagotoviti servis oz. zamenjavo  okvarjenega programatorja v najmanj 24 urah na delovne dneve, sicer pa maksimalno v 48 urah. Servis oziroma zamenjavo okvarjenega programatorja zagotovi na svoje stroške.

- Pri vsi ponujeni ICD-ji mora biti zagotovljena brezžična povezava s programatorjem.

- Naročnik – SB Celje se obvezuje, da bo vgradnjo ICD-ja najavil vsaj 24ur pred samim posegom.

- V primeru tehničnih težav z opremo in/ali ICD-jem mora biti zagotovljena 24 urna strokovna pomoč.

- Ponudnik mora na svoje stroške zamenjati okvarjen ali kako drugače poškodovan ICD in/ali elektrode, če je to posledica tehnične napake pri izdelav ali pri transportu do bolnišnice.

- Vsi ponujeni ICD-ji morajo poleg defibrilacije in kardioverterske funkcije omogočati še stimulacijo srca (pace maker).

- Vsi ICD-ji morajo imeti potrdilo proizvajalca, da ob upoštevanju navodil za uporabo in delovanje, mobilni telefon ne moti njegovega delovanja.

- Za brezhibno delovanje določenih programov ICD-ja se uporabljajo originalne elektrode proizvajalca, kar zagotavljajo ustrezno delovanje naprave.

- V primeru neustreznega in/ali pomanjkljivega delovanja zahtevanega programa ICD-ja, se lahko prekine pogodba pred iztekom pogodbenega roka.

- Ponudnik se obvezuje, da bo zagotovil ustrezno izobraževanje osebja za implantacije, delo s programatorjem in v follow up-u ambulanti.

- Vse ponujene elektrode morajo biti bipolarne.

- Vse ponujene elektrode (atrijske in/ali prekatne) morajo na vrhu elektrode imeti dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga ….).

- Vse ponujene prekatne elektrode  morajo imeti DF – 4 konektor  ali  DF-1 /IS-1 konektor (ponujeni morata biti obe varianti);

- Vse atrjiske elektrode morajo imeti IS-1 konektor.

- Ponujene atrijske elektrode naj omogočajo aktivno fiksacijo z J predoblikovano elektrodo ali ravno elektrodo z aktivno fiksacijo z J predoblikovano stileto.

- V poglavjih, kjer zahtevamo pro MRI tehnologijo, je potrebno priložiti pisno izjavo proizvajalca, da je možno varno MRI slikanje celotnega telesa. Pisna izjava naj bo priložena razpisni dokumentaciji.

- Za vse ponujene proizvode mora ponudnik priložiti originalen ali natisnjen kataloški material (tekstovni in/ali slikovni),  kjer naj označi točke, s katerimi izpolnjuje strokovne zahteve tega razpisa.

- Iz ponudbe mora biti razvidna cena ICD- ja in posameznega tipa elektrode, ker bomo za potrebe iztrošenih baterij in/ali okvarjenih elektrod naročali tudi samo generatorje oz. posamezne elektrode.

- Posamezno število ICD-jev in elektrod je okvirno, naročilo pa bo potekalo odvisno od dejanskih potreb in medicinskih indikacij za implantacije.

- V poglavju »C vgradni kardioverter – defibrilator«  lahko ponudniki ponudijo tudi možnost telemonitoringa (poglavje D).

- Za izpolnitev posameznih točk v poglavju »vgradni kardioverter – defibrilator« bomo upoštevali izpolnjene strokovne pogoje razpisa in ceno za generator ICD s pripadajočimi elektrodami, ne pa tudi cene naprav za telemoniroing.

A) Uvajala za elektrode ICD- jev :

Predvideno število: 120 komadov

- Premer uvajala: od 9 F do  11 F

- Dolžina uvajala 14 cm in več ( max. do  23 cm).

- V sterilnem pakiranju pa mora biti še:

  - Brizgalka

  - Igla ( običajno 18 gauge)

  - Vodilna žica (katere en od  krakov je mehak)

  - Ustrezen dilatator

  - Peel-away sheat

B) ICD elektrode

- Prekatna elektroda (enoprekatni ICD) – aktivna fiksacija

  - Fiksiranje: aktivno

  - Zaznavanje: bipolarno

  - Možnost izbire več dolžin elektrode

  - Možnost izbire med enim ali dvema visokonapetostnima zvitkoma

  - Možnost izbire med različnimi razmaki med visokonapetostnima zvitkoma

  - Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid)

  - Možnost vstavitve skozi 9F introduktor ali manjšega

  - Konektor DF - 4 in DF-1/IS-1 (obe možnosti)

  - Žice (stileti) za navedene elektrode morajo biti v posebnem pakiranju zardi ev. potrebe po reviziji.

- Prekatna elektroda (enoprekatni ICD) – aktivna fiksacija, pro MRI

  - Fiksiranje: aktivno

  - Zaznavanje: bipolarno

  - Možnost izbire več dolžin elektrode

  - Možnost izbire med enim ali dvema visokonapetostnima zvitkoma

  - Možnost izbire med različnimi razmaki med visokonapetostnima zvitkoma

  - Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid)

  - Možnost vstavitve skozi 9F introduktor ali manjšega

  - Konektor DF - 4 in DF-1/IS-1 (obe možnosti)

  - Žice (stileti) za navedene elektrode morajo biti v posebnem pakiranju zardi ev. potrebe po reviziji.

  - Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco (pisna izjava proizvajalca)

- Prekatna elektroda (enoprekatni ICD) z možnostjo dve-votlinske diagnostike

  - Fiksiranje: aktivno

  - Zaznavanje: bipolarno

  - Možnost izbire več dolžin elektrode

  - En visokonapetostni zvitek

  - Možnost zaznavanja signalov v atriju

  - Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid)

  - Možnost vstavitve skozi 8F introduktor ali manjšega

  - Žice (stileti) za navedene elektrode morajo biti v posebnem pakiranju zardi ev. potrebe po reviziji.

  - Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco (pisna izjava proizvajalca)

- Atrijska elektroda – aktivna, pro MRI pri DR ICD – ju za  DDD(R) stimulacijo

  - Fiksiranje: aktivno

  - Zaznavanje: bipolarno

  - Možnost izbire več dolžin elektrode

  - Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid)

  - Možnost vstavitve skozi 7F introduktor ali manjšega

  - Konektor IS - 1

  - Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco (pisna izjava proizvajalca)

C) Vgradni kardioverter- defibrilator (ICD)

1) ICD (VR) – eno-votlinski – osnovni model (14 komadov)

- Tip stimulacije: VVI(R)

- Volumen: manj kot 40 cm3

- Masa: manj kot 75 g

- Možnost nastavitve defibrilacijske  energije do vključno 35 J

- Izbira dveh ali več načinov antitahikardne stimulacije (ATP)

- Brezžična komunikacija s programatorjem

- Algoritem za spremljanje integritete elektrode z avtomatskim reprogramiranjem parametrov detekcije VT/VF v izogib nepotrebnemu šoku

- Zvočni alarm, ko se doseže elektivni indikator za zamenjavo baterije ter ob pomembnih kliničnih in tehničnih dogodkih

- Možnost softverske izključitve visokonapetostne elektrode v SVC in/ali ohišja zaradi spremembe vektorja šoka

- Možnost programiranja zaznavanja (sensing)  dveh vektorjev na RV ICD elektrodi za detekcijo VT/VF

- Možnost ATP terapije pri prekatnih motnjah ritma do 300/min, pred in med polnjenjem kondenzatorja, z zmožnostjo avtomatskega preklopa med obema načinoma

- Neodvisno programabilno  frekvenčno prilagajanje v dveh področjih povprečne in visoke obremenitve.

- Sistem za svetovanje programiranja glede na stanje in diagnozo bolnika

- Prikaz diagnostičnih trendov frekvence, aktivnosti bolnika  za obdobje vsaj 12 mesecev

- Konektor DF -4 ali DF1/IS-1  (ponudba obe varianti)

Pripadajoča elektroda (14 komadov): B1: 8 in B2: 6.

2) ICD (VR) – eno-votlinski – višji defibrilacijski prag  (14 komadov)

- Tip stimulacije: VVI(R)

- Volumen: manj kot 34 cm3

- Debelina: manj kot 12 mm

- Teža: manj kot 85 g

- Možnost nastavitve defibrilacijske  energije  do vključno 40 J

- Trajanje baterije: več kot 11 let ob 15 % stimulaciji, pri: 2,5 V / 0,4 ms, 60/ min., 500 Ohm, 2 šoka z max. energijo/leto, ob vključenih vseh diagnostičnih in monitoring funkcijah.

- Možnost  avtomatičnega prekinjanja preddvornih tahikardij (ATP)  z možnosti prekinitve polnjenja kondenzatorjev.

- 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP;

- Možnost programiranja 8 šok-ov, max. 40 J energije z nastavljivo obliko in polariteto šoka (možnost tudi izmenjavanja (alternacije)).

- Razlikovanje med vrstami tahikardij tudi na temelju morfologije elektrogramov.

- Avtomatsko spremljanje praga draženja.

- Statistika bradikardnih funkcij stimulacije, zaznavanja in shranjevanje parametrov, ki prikazujejo in vplivajo na stanje pacienta,

- Shranjevanje IEGM-ov za  RV in FF.

- Možnost merjenja  impedance defibrilacijskega sistema.

- Brezžična komunikacija s programatorjem.

- Možnost programiranja parametrov defibrilatorja preko različnih prednastavljenih ali lastnih shranjenih nastavitev na programatorju glede na bolnika

- Konektor DF -4 ali DF1/IS-1  (ponudba obe varianti)

Pripadajoča elektroda (14 komadov): B1: 8, B2: 6

3) ICD (VR) – eno-votlinski – dodatne funkcije (14 komadov)

- Tip stimulacije: VVI (R)

- Volumen: manj kot 32 cm3

- Teža: manj kot 70 g

- Možnost nastavitve defibrilacijske  energije do vključno 35 J

- Alarm, ko se doseže elektivni indikator za zamenjavo in /ali pri drugih pomembnejših kliničnih in/ali tehnoloških dogodkih

- Trajanje baterije: več kot 10 let ob dveh šokih maksimalne energijo/leto.

- Dva ali več  načinov antitahikardne stimulacije (ATP)

- 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP

- Možnost ATP  v času polnjenja kondenzatorja tudi v VF coni, vsaj do 300/ min

- Brezžična komunikacija s programatorjem

- Prekinitev terapije ob spontani prekinitvi VT tudi med polnjenjem kondenzatorja

- Algoritem za razlikovanje med SVT in VT

- Razlikovanje tahikardij na podlagi morfologije elektrokardiogramov

- Možnost programiranja vektorja šoka: med RV/SVC/ ohišje,  z izključitvijo ohišja v primeru poškodbe elektrode v RV.

- Zgodnje zaznavane srčnega popuščanja preko merjenja impedance v presnem košu

- Prikaz okna z epizodami in alarmi  na programatorju

- Prikaz preostanka življenjske dobe baterije na programatorju (v letih)

- Avtomatska prilagoditev praga draženja

- Avtomatska kontrola občutljivosti

- Grafični prikaz upornosti elektrode, zaznavanja in praga draženja

- Konektor DF- 4 in DF-1/IS-1 (ponudba obe varianti)

Pripadajoča elektroda (14 komadov): B1: 8, B2: 6.

4) ICD (VR) – enovotlinski – pro MRI - celotno telo (8 komadov))

- Tip stimulacije: VVI (R)

- Volumen: manj kot 35 cm3

- Teža: manj kot 80 g

- Možnost nastavitve defibrilacijske  energije  do vključno 35 J

- Trajanje baterije: več kot 10 let ob  2 šoki z max. energijo/leto.

- Brezžična komunikacija s programatorjem

- Algoritem za spremljanje integritete elektrode z avtomatskim reprogramiranjem parametrov detekcije VT/VF v izogib nepotrebnemu šoku

- Zgodnje zaznavane srčnega popuščanja preko merjenja impedance v presnem košu

- Možnost ATP terapije pri prekatnih aritmijah frekvence do 300/min med in pred polnjenjem kondenzatorja z možnostjo avtomatskega preklopa med načinoma.

- Možnost softverske izključitve aktivne visokonapetostne elektrode v SVC in ohišja zaradi spremembe vektorja šoka

- Možnost programiranja zaznavanja (sensing)  dveh vektorjev na RV ICD elektrodi za detekcijo VT/VF

- Razlikovanje tahikardij na podlagi morfologije elektrokardiogramov

- Avtomatsko merjenje praga in prilagajanje energije stimulacije

- Neodvisno programabilno  frekvenčno prilagajanje v dveh področjih povprečne in visoke obremenitve.

- Prikaz diagnostičnih trendov za obdobje vsaj 12 mesecev

- Prikaz okna z epizodami in alarmi  na programatorju

- Varno MRI snemanje celega telesa brez izključitvenih zon  z 1,5 T  (pisna izjava proizvajalca)

- Konektor DF -4 ali DF1/IS-1 (ponudba obe varianti)

Pripadajoča elektroda ( 8 komadov) : B2

5) ICD (VR) s funkcijo aktivne atrijske diagnostike (14 komadov)

- Tip stimulacije VDD (če je ritem atrijsko voden)

- Volumen: manjša od 34cm³

- Debelina: manjša od 12mm

- Teža: pod 85 g

- Možnost nastavitve defibrilacijske  energije do vključno 40 J

- Trajanje baterije min. 11 let ob 15% stimulaciji V RV, pri: 2,5 V / 0,4 ms, 60/min, 500 Ohm, 2 šoka z max. energijo/leto, ob vključenih vseh diagnostičnih in monitoring funkcijah vključno z eventualnim dnevnim prenosom podatkov preko monitoringa pacientov na daljavo.

- Atrijska diagnostika poteka preko aktivnega zaznavanja signalov na dipolu elektrode v predelu atrija.

- Možnost avtomatičnega prekinjanja preddvornih tahikardij s hitro stimulacijo (ATP) za prekinitev hitrih preddvornih tahikardij ob možnosti prekinitve polnjenja kondenzatorjev.

- 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP;

- Možnost programiranja 8 šokov do max. 40 J energije, nastavljiva oblika in polariteta šoka (možnost izmenjavanja (alternacije)).

- Dva ali več načinov razlikovanja med vrstami tahikardij, obvezno pa mora eden temeljiti na morfologiji elektrogramov.

- Avtomatska kontrola praga draženja in prilagajanje napetosti impulza.

- Statistika bradikardnih funkcij stimulacije, zaznavanja in shranjevanje parametrov, ki prikazujejo in vplivajo na stanje pacienta,

- IEGM holter s shranjevanje IEGM-ov za A, RV in FF.

- Brezžična komunikacija s programatorjem.

- Možnost programiranja parametrov defibrilatorja preko različnih prednastavljenih ali lastnih shranjenih nastavitev na programatorju glede na bolnika.

Pripadajoča elektroda (14 komadov): B3

6) ICD (DR) – osnovni model ( 8 komadov)

- Tip stimulacije DDD(R)

- Volumen: manjša od 32 cm³

- Teža: pod 70 g

- Možnost nastavitve defibrilacijske  energije  do vključno 35 J

- Trajanje baterije: več kot  8 let ob 15%  RV stimulaciji, 1% RA stimulaciji z 2,5 V / 0,5 ms, 60/min, 700 Ohm, 4 šoki z max. energijo/leto.

- Alarm, ko se doseže elektivni indikator za zamenjavo in /ali pri drugih pomembnejših kliničnih in/ali tehnoloških dogodkih

- Dva ali več  načinov antitahikardne stimulacije (ATP)

- 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP

- Možnost ATP  v času polnjenja kondenzatorja tudi v VF coni, vsaj do 300/ min

- Brezžična komunikacija s programatorjem

- Prekinitev terapije ob spontani prekinitvi VT tudi med polnjenjem kondenzatorja

- Algoritem za razlikovanje med SVT in VT

- Razlikovanje tahikardij na podlagi morfologije elektrokardiogramov

- Možnost programiranja vektorja šoka: med RV/SVC/ ohišje,  z izključitvijo ohišja v primeru poškodbe elektrode v RV.

- Zgodnje zaznavane srčnega popuščanja preko merjenja impedance v presnem košu

- Prikaz okna z epizodami in alarmi  na programatorju

- Prikaz preostanka življenjske dobe baterije na programatorju (v letih)

- Avtomatska prilagoditev praga draženja  v atriju in prekatu

- Avtomatska kontrola občutljivosti pri vsakem utripu v prekatu

- Algoritem za preprečevanje nepotrebne prekatne stimulacije

- Grafični prikaz upornosti elektrode, zaznavanja in praga draženja

- IEMG prikazovanje in shranjevanje tudi ob AF in AT.

- Konektor DF- 4 in DF-1/IS-1 (ponudba obe varianti)

Pripadajoča elektroda: B1 ali B2(8 komadov) in B4 (8 komadov)

7) ICD (DR) – pro MRI  (8 komadi)

- Tip stimulacije DDD(R)

- Volumen: 34 cm³  ali manj

- Teža: 85 g ali manj

- Možnost nastavitve defibrilacijske  energije do vključno 40 J

- Trajanje baterije: min. 10 let ob 50 % stimulaciji v RA in 15% stimulaciji V RV, pri: 2,5 V / 0,4 ms, 60 ppm, 500 Ohm, 2 šoka z max. energijo/leto, ob vključenih vseh diagnostičnih in monitoring funkcijah vključno z eventualnim dnevnim prenosom podatkov preko monitoringa pacientov na daljavo.

- Možnost avtomatičnega prekinjanja preddvornih tahikardij s hitro stimulacijo za končanje hitrih preddvornih tahikardij ob možnosti prekinitve polnjenja kondenzatorjev.

- 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP

- 8 nastavljivih šokov do max. 40 J energije z nastavljiva oblika in polariteta šoka (možnost izmenjavanja (alternacije)).

- Razlikovanje med vrstami tahikardij tudi na temelju morfologije elektrogramov

- Avtomatska kontrola praga draženja in prilagajanje napetosti impulza

- IEGM prikazovanje in shranjevanje za A, RV in FF

- Algoritem za zmanjševanje prekatne stimulacije, z možnostjo DDD(R)-ADI(R) načina programiranja

- Brezžična komunikacija s programatorjem

- Možnost programiranja parametrov defibrilatorja preko različnih prednastavljenih ali lastnih shranjenih nastavitev na programatorju glede na  bolnika

- Omogočati mora varno MRI slikanje celotnega telesa brez izključitvenih con z močjo 1,5T (pisna izjava proizvajalca)

- Konektor DF- 4 in DF-1/IS-1 (ponudba obe varianti)

Pripadajoča elektroda: B2 (8 komadi) in B4(8 komadi).

D) Telemonitoring

- Prenosna naprava namenjena za napredno daljinsko spremljanje  stanja implantiranega sistema.

- Omogoča  varen prenos podatkov o delovanju same naprave in motnjah srčnega ritma v določen center za bolnike iz različnih geografskih področji.

- Naprava mora delovati samostojno, brez bolnikovega sodelovanja, ob predpogoju, da bolnik skrbi za napolnjenost baterije.

- Preko naprave ni možno programirati in/ali izključiti naprav ( PM, ICD, CRT).

- Ponudniki se obvežejo, da bodo upoštevali vse zakone in predpise iz tega področja (npr. varovanje in opravljanje z osebnimi podatki bolnikov ..), ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji (pisna izjava)

- Omogočena mora biti tudi ločena nabava naprave, da jo bomo lahko nabavili za bolnike, ki že imajo implantirane sisteme (PM, ICD,CRT).

- Okvirno število do 10, dejansko število nabav pa je odvisno od medicinskih indikacij.

Snemalniki srčnega ritma:

Varianta A

- Trajanje baterije: 2 leti ali več

- Teža naprave : 4 g ali manj

- Možnost programiranja frekvence tahiaritmij in /ali bradikardij

- Avtomatska detekcija  atrijske fibrilacije, atrijske tahikardije, ventrikularne tahikardije, bardikardije, asistolnih pavz.

- Nastavitev snemanja srčnega ritma pred in po detekciji aritmije vsaj 25 s

- Možnost programiranja kontinuiranega snemanja aritmije po ročni aktivaciji naprave vsaj 5 min

- Vsaj 30 minut celotnega holterskega spomina

- Prikaz povprečne frekvence preko dneva in noči

- Naprava mora biti PRO MRI (1,5 T pisna izjava proizvajalca)

- Ustrezni programator

- Možnost aktivacije naprave ob težavah s strani bolnika z zunanjo aktivacijsko enoto, ki jo je možno nabaviti ločeno od snemalnika.

Varianta B

- Trajanje baterije: 2 leti ali več

- Teža naprave : 4 g ali manj

- Možnost programiranja frekvence tahiaritmij in /ali bradikardij

- Avtomatska detekcija  atrijske fibrilacije, atrijske tahikardije, ventrikularne tahikardije, bardikardije, asistolnih pavz.

- Nastavitev snemanja srčnega ritma pred in po detekciji aritmije vsaj 25 s

- Možnost programiranja kontinuiranega snemanja aritmije po ročni aktivaciji naprave vsaj 5 min

- Vsaj 30 minut celotnega holterskega spomina

- Prikaz povprečne frekvence preko dneva in noči

- Naprava mora biti PRO MRI (1,5 T pisna izjava proizvajalca)

- Ustrezni programator

- Možnost aktivacije naprave ob težavah s strani bolnika z aktivacijsko enoto, ki je sestavni del kompleta.

Varianta C

- Trajanje baterije: 2 leti ali več

- Teža naprave : 4 g ali manj

- Možnost programiranja frekvence tahiaritmij in /ali bradikardij

- Avtomatska detekcija  atrijske fibrilacije, atrijske tahikardije, ventrikularne tahikardije, bardikardije, asistolnih pavz.

- Nastavitev snemanja srčnega ritma pred in po detekciji aritmije vsaj 25 s

- Možnost programiranja kontinuiranega snemanja aritmije po ročni aktivaciji naprave vsaj 5 min

- Vsaj 30 minut celotnega holterskega spomina

- Prikaz povprečne frekvence preko dneva in noči

- Naprava mora biti PRO MRI (1,5 T pisna izjava proizvajalca)

- Ustrezni programator

- Možnost aktivacije naprave ob težavah s strani bolnika z napredno aktivacijsko enoto (npr. pametni telefon…).

Srčni spodbujevalnik za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu s pripadajočo elektrodo (Hiss pacing)

- Elektroda za stimuliranje na izbranem mestu v desnem prekatu

- Bipolarna

- Aktivna fiksacija

- Možnost izbire več dolžin elektrode

- Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode

- Konektor IS – 1

- Zunanji premer elektrode  manj kot 4,5 Fr

- Implantacija s pomočjo vodilnega vodljivega in /ali predoblikovanega katetra

- Pro MRI ( pisna izjava proizvajalca)

- Vodilni kateter

- Vodljiv ali predoblikovan kateter

- Izbira različnih dolžin

- Notranji premer katetra kompatibilen za vstavitev prekatne elektrode na izbrano mesto

- Možnost varnega reza z rezilom

- Rezilo

- Dve različni obliki

- Ergonomična oblika rezilnika, ki omogoča varno rezanje vodilnega katetra.

- Elektroda za aktivno fiksacijo v atrij in/ali prekat (pro MR)

- Bipolarna

- Aktivna fikasacija

- Možnost izbire več dolžin

- Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode

- Konektor IS-1

- Vstavitev skozi introduktor 7 F ali manj

- Možnost varnega slikanja z MRI (pisna izjava proizvajalca)

5)   Srčni spodbujevalnik za desnega prekata na izbranem mestu.

- Pri spodbujanju  desnega prekata na izbranem mestu bomo tudi uporabljali back up ventrikularno elektrodo.

- Izbrani ponudnik mora zagotoviti za čas implantacije tudi ustrezno elektrofiziološko opremo za mirjenje Hiss potencialov med implantacijo elektrode/PM.

Varianta A (10 komadov)

- Možnost programiranja:

- Način: DDDR, DDD, DDI, AAIR, VVIR, AAI(R) DDD(R)

- Frekvenca : osnovna / zgornja

- Polarnost: atrij / prekat: unipolarno / bipolarno

- Trajanja impulza atrij in prekat

- Amplituda impulza atrij in prekat

- Občutljivost (sensing) atrija in prekata (na atrijskem kanalu od 0,15 mV v bipolarnem delovanju)

- Histereza

- Verzel (atrij / prekat) ali refraktarna doba (prekat)

- Atrij – prekat ali P-V zakasnitev

- Neodvisno programabilnofrekvenčno prilagajanje v dveh področjih povprečne in visoke obremenitve.

- Ob pojavu AF možnost ločenega programiranja parametrov preklopov načina delovanja (mode switching) za de- in resinhronizacijo

- Far-field zaščita

- Možnost avtomatske in ročne nastavitve PVARP

- Diagnostične možnosti:

- Prikaz frekvence atrija in prekata v času

- % stimulacije atrija in prekata

- % P-V ali atrij – prekat sinhronizacije

- Numerični, ali %, ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij

- Število preklopov načina delovanja (mode switching)

- Urejanje po času trajanja tahikardij

- Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom v času (več kot 10 meritev)

- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG (EGM).

- Možnosti meritve:

- Prag draženja (atrij / prekat) s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza

- Upornost elektrod (atrij / prekat)

- Amplituda P in R vala

- Stopnja iztrošenosti baterije

- Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika

- Bolnikovi podatki

- Datum vstavitve spodbujevalnika

- Vrsta elektrod (atrijska / prekatna)

- Tip elektrod

- Fizične lastnosti:

- Volumen: 15 cm3 ali manj

- Življenjska doba: 11 let ali več pri 60 utripih/ min., 2,5 V prekat in 2,5 V atrij ob 100% stimulacija, 500 Ohmov upornosti elektrode ob vključenima kontroli zajema in intrakardialnim EKG.

- Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več

- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve

- Avtomatske funkcije:

- Menjava načina delovanja (mode switching) nastanku atrijske fibrilacije.

- Avtomatsko merjenje praga draženja in prilagoditev napetosti impulza v atriju in prekatu.

- Avtomatsko spremljanje impedance elektrode in prilagoditev polaritete elektrode.

- Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti v atriju in prekatu.

- Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatičnim prilagajanjem polaritete spodbujanja in občutljivosti.

- Avtomatska detekcija PMT tahikardij in njeno prekinjanje.

- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali print.

- Dodatne funkcije: - Agoritem za zmanjševanje nepotrebne prekatne stimulacije. - Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije - Algoritem za preprečevanje vazovagalne sinkope - Možnost avtomatičnega prekinjanja nadprekatnih tahikardij s ATP terapijo - Sistem za svetovanje programiranja glede na stanje in diagnozo bolnika

- Varno slikanje z MRI do 3 T ( pisna izjava proizvajalca)

Varianta B (10 komadov)

- Možnost programiranja:

- Način PM: DDDR, DDD, DDI, AAIR, VVIR, AAI(R) DDD(R) - Način CRT P : RV, RV -> LV, LV -> RV, LV

- Frekvenca : osnovna / zgornja

- Polarnost: atrij / prekat: unipolarno / bipolarno

- Trajanja impulza atrij in prekat (RV in LV)

- Amplituda impulza atrij in prekat (RV in LV) - Nastavljiva V-V zakasnitev

- Občutljivost (sensing) atrija in prekata (na atrijskem kanalu od 0,15 mV v bipolarnem delovanju)

- Verzel (atrij / prekat) ali refraktarna doba (prekat)

- Atrij – prekat ali P-V zakasnitev

- Neodvisno programabilno frekvenčno prilagajanje v dveh področjih povprečne in visoke obremenitve.

- Far-field zaščita

- Možnost avtomatske in ročne nastavitve PVARP

- Diagnostične možnosti:

- Prikaz frekvence atrija in prekata v času

- % stimulacije atrija in prekata

- % P-V ali atrij – prekat sinhronizacije

- Numerični, ali %, ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij

- Število preklopov načina delovanja (mode switching)

- Urejanje po času trajanja tahikardij

- Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom v času (več kot 10 meritev)

- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG (EGM).

- Možnosti meritve:

- Prag draženja (atrij / prekat) s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza

- Upornost elektrod (atrij / prekat)

- Amplituda P in R vala

- Stopnja iztrošenosti baterije

- Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika

- Bolnikovi podatki

- Datum vstavitve spodbujevalnika

- Vrsta elektrod (atrijska / prekatna)

- Tip elektrod

- Fizične lastnosti:

- Volumen: 25 cm3 ali manj

- Življenjska doba: več kot 9 let pri 60 utripih/ min., 2,5 V prekat in 2,5 V atrij ob 100 % stimulacija, 600 Ohmov upornosti elektrode ob vključenima kontroli zajema in intrakardialnim EKG.

- Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več

- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve

- Avtomatske funkcije:

- Menjava načina delovanja (mode switching) nastanku atrijske fibrilacije.

- Avtomatsko merjenje praga draženja in prilagoditev napetosti impulza v atriju in prekatu.

- Avtomatsko spremljanje impedance elektrode in prilagoditev polaritete elektrode.

- Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti v atriju in prekatu.

- Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatičnim prilagajanjem polaritete spodbujanja in občutljivosti.

- Avtomatska detekcija PMT tahikardij in njeno prekinjanje.

- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali print.

- Dodatne funkcije: - Agoritem za zmanjševanje nepotrebne prekatne stimulacije. - Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije - Algoritem za preprečevanje vazovagalne sinkope - Možnost avtomatičnega prekinjanja nadprekatnih tahikardij s ATP terapijo - Sistem za svetovanje programiranja glede na stanje in diagnozo bolnika

- Varno slikanje z MRI do 3 T ( pisna izjava proizvajalca)

Ponudba naj obsega v ceni:

Varianta A: srčni spodbujevalnik, eno elektrodo za stimuliranje na izbranem mestu v desnem prekatu, eno elektrodo za aktivno fiksacijo v atrij in /ali prekat (back up elektroda), vodilni kateter in rezilo.

Varianta B: srčni spodbujevalnik, eno elektrodo za stimuliranje na izbranem mestu v desnem prekatu, dve elektrodi za aktivno fiksacijo v atrij in prekat (back up elektrodi), vodilni kateter in rezilo.