## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080110-131-20
Nakup sistemov za stimulacijo globokih možganskih jeder
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Pretvornik pakiranja | Cena na pakiranje brez DDV | Iid postavka jn
10 | Medicinsko potrošni material za vršenje stimulacije globokih možganskih jeder (DBS) | implantabilni, programabilni, dvokanalni nevrostimulator z nepolnilno baterijo (non rechargable) | Možno pogojno MR slikanje celotnega telesa pri jakosti magneta 1.5 T in 3 T. Slikanje pacienta v MR napravi mora biti možno v pozicijah na hrbtu in na trebuhu. Z možnostjo tehnologije, ki preko vsajene stalne DBS elektrode omogoča zaznavanje in snemanje možganskih lokalnih potencialov ter dostopanje do podatkov o možganskih lokalnih potencialih z uporabo zdravnikovega programatorja. |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 48045
20 |  | implantabilni, programabilni, dvokanalni nevrostimulator s polnilno baterijo (rechargable) | Možno pogojno MR slikanje celotnega telesa pri jakosti magneta 1.5 T. Slikanje pacienta v MR napravi mora biti možno v pozicijah na hrbtu in na trebuhu. Življenjska doba nevrostimulatorja vsaj 15 let. |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 48046
30 |  | elektrode za DBS, komplet | elektroda za DBS (Vim, Gpi) razdalja med kontakti= 1,5mm, dolžina kontakta = 6mm, dolžina elektrode (xx) = 28cm | Možno pogojno MR slikanje celotnega telesa pri jakosti magneta 1.5 T in 3 T. Kompatibilnost z nepolnilnimi in polnilnimi nevrostimulatorji. |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 48047
40 |  |  | elektroda za DBS (Vim, Gpi) razdalja med kontakti= 1,5mm, dolžina kontakta = 6mm, dolžina elektrode (xx) = 40 cm | Možno pogojno MR slikanje celotnega telesa pri jakosti magneta 1.5 T in 3 T. Kompatibilnost z nepolnilnimi in polnilnimi nevrostimulatorji |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 48048
50 |  |  | elektroda za DBS (STN), razdalja med kontakti = 0,5mm, dolžina kontakta = 6mm, dolžina elektrode (xx) = 28cm | Možno pogojno MR slikanje celotnega telesa pri jakosti magneta 1.5 T in 3 T. Kompatibilnost z nepolnilnimi in polnilnimi nevrostimulatorji. |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 48049
60 |  |  | elektroda za DBS (STN), razdalja med kontakti = 0,5mm, dolžina kontakta = 6mm, dolžina elektrode (xx) = 40 cm | Možno pogojno MR slikanje celotnega telesa pri jakosti magneta 1.5 T in 3 T. Kompatibilnost z nepolnilnimi in polnilnimi nevrostimulatorji. |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 6 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 48050
70 |  | podaljšek kabla za dvostranski stimulator | podaljšek za dvostranski nevrostimulator s polnilno baterijo (rechargable) | dolžina 40 cm |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 2 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 48051
80 |  |  |  | dolžina 60 cm |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 48052
90 |  |  |  | dolžina 95 cm |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 2 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 48053
100 |  |  | podaljšek za dvostranski nevrostimulator z nepolnilno baterijo (non-rechargable) | Dolžina 40 cm |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 12 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 48054
110 |  |  |  | Dolžina 60 cm |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 12 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 48055
120 |  |  |  | Dolžina 95 cm |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 12 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 48056
130 |  | vodilo za vstavljanje kabla stimulatorja |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 15 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 48057
140 |  | programator za bolnika | brezžični programator za dvostranski nevrostimulator z nepolnilno baterijo (non-rechargable) | možnost spreminjanja amplitude, širine pulza in frekvence |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 15 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 48058
150 |  |  | brezžični programator za dvostranski nevrostimulator s polnilno baterijo (rechargable) | možnost spreminjanja amplitude, širine pulza in frekvence |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 48059
160 |  | Zaklop stalne DBS elektrode |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 48060
170 |  | elektrode za mikrorekording | Kombinirana mikro-makro elektroda z 1.5 mm razliko med mikro in makro konico, dolžine 300 mm, omogoča bipolarno snemanje potencialov in monopolarno stimulacijo. |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 90 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 48061
180 |  | vodila za vstavljanje elektrod za mikrorekording | Vodilo, kompatibilno s kombinirano mikro-makro elektrodo in stalno DBS elektrodo s karakteristiko 10/30 mm oddaljenosti od tarče. |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 100 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 48062
190 |  | Kabel za monitoring in stimulacijo | Kabel, kompatibilen s kombinirano mikro-makro elektrodo in obstoječo osnovno opremo (aparat za intraoperativno nevrofiziologijo) |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 48063
200 |  | Čep za zaščito stimulatorja |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 4 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 48064
210 |  | Komplet za polnjenje nevrostimulatorja s polnilno baterijo (rechargable) |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 48065
211 |  | Nosilec polnilnega kompleta |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 49705
220 |  | Antibiotična mrežica | Popolnoma biorazgradljiva ovojnica za vgradne nevrostimulatorje, namenjena zmanjševanju možnosti okužb pri podkožni vstavitvi nevrostimulatorja v telo (implantaciji). Vsebuje naj najmanj dva anibiotika (minociklin in rifampicin). Mrežica naj bo v dveh velikostih in tako primerna za manjše in večje nevrostimulatorje. |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 48066
[20 empty] | 0 | 0 | 0

## Rekapitulacija
Objava javnega naročila 845080110-131-20
Nakup sistemov za stimulacijo globokih možganskih jeder
Sklop | Material | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV
0001 | Medicinsko potrošni material za vršenje stimulacije globokih možganskih jeder (DBS) | 0 | 0
0002 | Antibiotična mrežica | 0 | 0