Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Oznaka javnega naročila: 302/6 - RIUM32-FKKT02-1/2021

Tehnične specifikacije za nabavo opreme za površinsko analizo v spektroelektrokemijskih študijah

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Masna spektrometrija sekundarnih ionov z analizatorjem na čas preleta (angl. Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry, TOF-SIMS) je oprema za površinsko analizo, s katero se izmeri masni spekter na površini trdne snovi. Spektrometer omogoča analizo elementarne sestave in molekularne strukture površin, tankih plasti in faznih mej različnih materialov (keramike, polprevodnikov, polimerov, biomaterialov, prevlek, itd…). TOF-SIMS je vrhunska oprema, ki omogoča visoko masno ločljivost, visoko prostorsko ločljivost, globinsko profiliranje z dvojnim izvorom ionov, tako za prevodne kot tudi za izolacijske materiale. Uporaba različnih ionskih izvorov omogoča takšni opremi analizo tako anorganskih kot tudi organskih materialov (uporaba klastrov) z doseganjem visokih masnih ločljivosti tudi za lažje elemente kot so dušik, vodik in kisik ter za doseganje visoke lateralne ločljivosti (<60 nm) mikroanalize in slikanja.

- TEHNIČNE ZAHTEVE

Rok za dobavo: Dobavitelj mora opremo, ki je predmet tega javnega naročila, dobaviti in izvesti vse aktivnosti za uspešno izvedbo postavke 1.17 tehničnih specifikacij na lokaciji Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje v roku 240 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

Garancijsko obdobje: Za dobavljeno opremo daje dobavitelj 3 (tri) letno garancijo za brezhibno tehnično delovanje.

Masna spektrometrija sekundarnih ionov  z analizatorjem na čas preleta (angl. Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry, TOF-SIMS)

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | Sistem mora vsebovati izvor primarnih ionov Bin z naslednjimi karakteristikami: - izvor mora omogočati tvorbo večjih Bin klastrov z do n=7 ter Bi1 ionov z visokimi tokovi, - skupni enosmerni električni tok mora presega 40 nA, v pulznem načinu pa mora dosegati željeni tok 40 pA, - lateralna ločljivost: manj kot 50 nm (tako s klastri Bi kot tudi z ioni Bi), - masna ločljivost: več kot 18 000 pri atomski masnih enotah 29 (z Bi1 in Bi3) - možnost delovanja v različnih načinih: visoka masna ločljivost ter majhna površina analize na vzorcu (angl. spot size) dosežena hkrati (masna ločljivost 9 000 za mase večje od 50 atomskih masnih enot in hkrati površina analize na vzorcu manjša od 90 nm), - hitro slikanje detajlov vzorca v velikosti 90 nm ali manj, Notranja Faradejeva skodelica (angl. Faraday cup) mora biti vključena v sistemu. Vključen mora biti tudi analizator na čas preleta (angl. time-of-flight, krajše TOF-analizator) in mora imeti/dosegati naslednje karakteristike: - visoko transmisijo sekundarnih ionov in hkrati visoko masno ločljivost (transmisija (angl. transmission) >8,0 x 108 Al+/nC, masna ločljivost > 7 000), - vzporedno zaznavanje vseh mas ene polaritete sekundarnih ionov, - masno območje: več kot 12 000 atomskih masnih enot, - dosegati mora masno ločljivost več kot 18 000 za manjše mase (29 atomskih masnih enot) ter 26 000 ali več za večje mase (več kot 200 atomskih masnih enot), - TOF-analizator mora vsebovati tudi detektor sekundarnih ionov s pripadajočim sistemom registracije podatkov, ki omogoča linearno zaznavanje in obdelavo z visokimi hitrostmi zajemanja podatkov (več kot 1x107 cts – cts, število na sekundo (angl. counts per second, cps)) za določeno vrsto sekundarnih ionov. Hkrati mora biti omogočeno linearno zajemanje podatkov z minimalno hitrostjo, manjšo od 0.1 cts, brez sprememb v vrednostih tokov primarnih ionov ali nastavitev analizatorja, - meritve tokov primarnih pulzirajočih ionov za posamezne mase v območju do 50 fA, - vakuumski sistem za doseganje ultra-visokega vakuuma v glavni komori manj kot 5x10–10 torr, - hrup, ki ga povzroči instrument mora biti manjši od 54 dB, Paket MS/MS (tandemska MS) za analizator TOF, ki mora omogočati preusmeritev posameznih molekul prekurzorjev v trkovno celico z visoko energijo (disociacija, ki jo povzroči trk, angl. collision induced damage (CID)). Paket MS/MS mora omogočati izbiro prekurzorja z masno ločljivostjo 3000 ali več, tako da je mogoče različne molekulske zvrsti izbrati posamezno iz iste nominalne mase. Paket MS/MS z analizatojem na čas preleta mora vključevati vso strojno in programsko opremo za izbiro prekurzorja visoke hitrosti in selektivne mase. Vsi zahtevani ionski izvori (iz postavk 1.1, 1.2 in 1.3) ter TOF analizator morajo biti nameščeni v glavni analitski komori. Analiza vzorca z različnimi ionskimi izvori mora biti izvedena brez premikanja vzorca med samo analizo. |
| 1.2 | 1 | Sistem za analizo anorganskih vzorcev mora vsebovati: - kolono z dvema ionskima izvoroma z elektronskim izbitjem (angl. electron impact) ionov (za delovanje z kisikom in plini Ar, Ne in Xe) in termično ionizacijo ionov cezija za dvojno globinsko profiliranje v kombinaciji z izvorom klastrov bizmuta, z minimalno pospeševalno energijo 100 eV ali manj, - gostota toka mora biti večja od 48 mA/cm2 (za kisik) in večja od 12 mA/cm2 (za cezij), - minimalni premer žarkov za jedkanje: 10 μm (kisikov izvor) in 5 μm (cezijev izvor), - strojno in programsko opremo za visoko-hitrostno in masno-selektivno slikanje s sekundarnimi ioni, - titanovo sublimacijsko črpalko, ki mora omogočati avtomatski izpust plinov filamentov, možnost avtomatskega preklopa med posameznimi titanovimi filamenti ter pametno krmiljenje ultra visokega vakuuma, - poseben nosilec za vzorce in napajanje za visoko-hitrostno rotacijo vzorca med samo analizo. |
| 1.3 | 1 | Sistem za analizo organskih vzorcev mora vsebovati: - ionski izvor klastrov plina argona, - možnost delovanja kisika za izvor klastrov plina, - možnost analize za ionski izvor klastrov plina s pripadajočim pulznim sistemom in programsko opremo, - možnost delovanja v dvojnem žarkovnem načinu za potrebe globinskega profiliranja, v kombinaciji z ionsko puško tekoče kovine ter možnost kratkega polzirajočega delovanja (ki mora omogočati tudi delovanja v enojnem žarkovnem načinu), - velikost mesta analize na vzorcu (angl. spot size): manjši od 50 μm (za klastre argona s tokom 10 nA ali več), - minimalen premer žarka: 5 μm ali manj, - minimalna dolžina pulza: manj kot 20 ns |
| 1.4 | 1 | Sistem za notranje čiščenje glavne komore s pomočjo uporabe grelcev in diferencialnega črpanja TOF-analizatorja. |
| 1.5 | 1 | Sistem za notranje čiščenje predkomore. |
| 1.6 | 1 | Visoko ločljivi sistem za slikovno navigacijo vzorca (refleksna kamera z 24,0 milijona slikovnih pik ali več, integrirana indirektno za osvetlitev vzorca ter USB vmesnik). |
| 1.7 | 1 | Motoriziran oder za vzorce z možnostjo premikanja v petih smereh: x, y in z ter možnost rotacije in nagiba vzorca. |
| 1.8 | 1 | Samodejno preklapljanje pretoka plina s pomočjo kontrolne vakuumske enote za vzpostavljanje inertne atmosfere/reaktivnega plina v glavni komori. Sistem mora vključevati ustrezen regulacijski ventil in šobe. |
| 1.9 | 1 | Licenčna programska oprema za izvajanje meritev in obdelavo podatkov za vsaj osem uporabnikov. |
| 1.10 | 1 | Detektor sekundarnih elektronov (SE). Omogočeno mora biti pridobivanje slik s pomočjo sekundarnih elektronov (SE) z uporabo različnih ionskih pušk z in brez napetosti (angl. extraction voltage) analizatorja. Uporabniku mora biti omogočeno nastaviti parametre kot je fokus in območje pogleda za obe polariteti sekundarnih ionov s pomočjo SE-slik. |
| 1.11 | 1 | Oprema za računalniško kontrolirano segrevanje in ohlajanje vzorca v predkomori in v glavni komori med samo analizo, z naslednjimi specifikacijami: - možnost ohlajanja vzorca do vsaj −150 °C in možnost segrevanja vzorca do vsaj 600 °C, kjer mora biti celotno temperaturno območje (od vsaj −150 °C do vsaj 600 °C) doseženo na enakem nosilcu za vzorce. - ohlajanje iz sobne temperature do −130 °C mora biti mogoče v manj kot 15 minutah, - dodaten poseben nosilec za vzorce, ki omogoča segrevanja ter ohlajanje in premikanje v x, y in z smereh ter rotacijo in nagib vzorca mora biti vključen v postavki. |
| 1.12 | 1 | Samonastavljiv sistem kompenzacije naboja z naslednjimi specifikacijami: - omogočena mora biti analiza izolacijskih materialov brez posebne predpriprave vzorca in brez posebne montaže vzorca, - nizko-energijska puška z nastavljivo energijo od 1 do 20 eV mora biti uporabljena za kompenzacijo naboja, - kompenzacija naboja mora potekati z maksimalno ponovitveno hitrostjo 50 kHz ne glede na velikost vzorca in njegovo geometrijo, - vzorec mora biti med samo meritvijo izpostavljenem konstantnemu zemeljskemu potencialu. |
| 1.13 | 1 | Računalniška oprema: - operacijski sistem MS Windows 10 Professional 64 bit, - procesor Intel® Core® i9 3,6 GHz ali enakovreden, - HP Z2 Tower G4 delovna postaja ali enakovredna, - 8 Gb RAM, snemalnik DVD-jev, 1 Tb trdi disk, 2-krat 27-palčna monitorja z ločljivostjo Full HD ali ločljivostjo višjo od Full HD. |
| 1.14 | 1 | Garancija: 36 mesecev ali več mora vključevati: - stroške zamenjave poškodovanih delov, - pripadajoče stroške dela ter stroške potovanja in nastanitve strokovnjaka iz strani ponudnika opreme. Zagotovljeni morajo biti vsi deli in storitve potrebni za vzdrževanje optimalnih pogojev delovanja instrumenta in doseganja visoke zmogljivosti. Vse kar je potrebno za uspešno površinsko analizo mora biti vključeno brez dodatnih stroškov v času trajanja garancije. Paket mora vsebovati: - vse potrebne rezervne dele, - vse potrebne potrošne dele pri delovanju instrumenta do 1200 ur na leto ali več, vključeno z njihovo menjavo na instrumentu s strani strokovnjaka ponudnika opreme, - en preventiven vzdrževalni pregled na leto (za čas trajanja dveh delovnih dni na mestu lokacije opreme), - neomejeni obiski servisiranja, - brezplačna nadgradnja programske opreme. |
| 1.15 | 1 | Osnovno šolanje uporabe instrumenta: Seznanitev z opremo in osnovno šolanje, ki ju mora opraviti strokovnjak ponudnika opreme, za vsaj 4 uporabnike v trajanju vsaj 5 delovnih dni (vključuje tudi predajo vseh potrebnih podatkov in gesel, stroške potovanja in nastanitve inženirja ponudnika opreme; izobraževanje se izvede na lokaciji FKKT UM, ki jo določi naročnik). Postavka se izvede po izvedeni dobavi, namestitvi in zagonu opreme. |
| 1.16 | 1 | Omogočen oddaljen dostop do opreme za potrebe umerjanja in vodenja opreme vsaj za čas trajanja garancijske dobe (3 leta). Zasnova instrumenta mora omogočati možnost upravljanja na daljo in diagnosticiranja napak. |
| 1.17 | 1 | Dobava in namestitev v prostore naročnika (FKKT UM, Maribor). Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava, namestitev in zagon opreme v prostoru naročnika, ki ga v celoti opravi ponudnik, - seznanitev z opremo in osnovno izobraževanje iz postavke 1.15, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije, - pred podpisom dokumentov o tehničnem prevzemu je potrebna demonstracija vseh specifikacij delovanja opreme iz postavk od 1.1 do 1.13 na kraju nahajanja opreme (FKKT UM). |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.