## List1
PONUDNIK:
Opozorilo: Ponudnik mora izpolniti specifikacijo ponudbe in sicer tako, da v tabelo za vsako posamezno zahtevano karakteristiko (stolpec 2 ) vpiše v stolpec 3 dejanske podatke za ponujeni aparat v stolpec 4 pa stran priložene prospektne/tehnične dokumentacije na kateri se podatek nahaja. V kolikor podatki, ki jih bo navedel ponudnik ne bodo v celoti izpolnjevali vse zahteve iz stolpca 2 , če bo naročnik iz priložene tehnične dokumentacije in prospektov ugotovil, da podatki navedeni v stolpcu 3 niso resnični ali, če ponudnik ne bo vpisal vseh zahtevanih podatkov bo naročnik njegovo ponudbo kot strokovno neustrezno izločil iz nadaljnjega postopka.
ŠT. SKLOPA | STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA | PODATEK ZA PONUJENI APARAT | STRAN V PROSPEKTNI/TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, KJER SE PODATEK NAHAJA
1 | 2 | 3 | 4
2 | OPREMA V SKLOPU 2:
2.1. Komora za laminarnim pretokom zraka (LAF-laminar air flow) za pripravo radiofarmakov (gama sevalci)
PROIZVAJALEC
TIP OPREME
LETO IZDELAVE
2.1.1. zaščitni razred II - SIST EN 12469:2000 in DIN 12980:2005
2.1.2. razred II, tip A2 – NSF:2008
2.1.3. delovno področje razred A po GMP oz. razred 5 po ISO 14644-1:1999
2.1.4. površinsko zaščitena kovinska konstrukcija iz kvalitetne nerjaveče jeklene pločevine (AISI 316L)
2.1.5. delovni prostor je v celoti izdelan iz krtačenega nerjavečega jekla AISI 316L (EN 1.4404)
2.1.6. delovni pult sestavljen iz segmentov, omogočeno enostavno čiščenje z uporabo vseh vrst čistil uporabljanih v prostorih kjer se vrši aseptična priprava zdravil in avtoklaviranje
2.1.7. višina delovne površine za polsedeč položaj - 950 mm
2.1.8. izbrani ponudnik dobavi stol z naslonom primeren za delo v dobavljeni komori (prilagajanje višine), ter certificiran za delo v čistih prostorih
2.1.9. dimenzije delovnega prostora komore: 1800x600x600 mm
2.1.10. motoriziran dvig sprednjega varnostnega stekla (avtomatska postavitev na ustrezno višino glede na izbrani režim)
2.1.11. mikroprocesorska kontrola delovanja in varnostnih funkcij (alarmiranje mejnih vrednosti)
2.1.12. uporabniški zaslon za izbiro režima dela in nastavljanje parametrov (v primeru validacije in servisa)
2.1.13. absolutna filtracija izhodnega zraka in zraka v delovnem področju, s filtri kakovosti vsaj H14-EN1822:2010
2.1.14. integrirani priključki za izvedbo integritete absolutnih H14 filtrov (DOP/DEHS test)
2.1.15. v delovni prostor (zadnja stena komore) vgrajeno UV žarilo, za dezinfekcijo prostora
2.1.16. v zadnjo steno komore vgrajen monitor (vsaj 23")
2.1.17. v pult komore vgrajen radionuklidni kalibrator (IBC radionuklidni kalibrator z VIK-203 ionizacijsko celico) s primerno, ter delu v čistih prostorih namenjeno strojno opremo (računalnik brez ventilatorja, miška, tipkovnica, tiskalnik signatur (nalepk)), drugo potrebno strojno opremo (laserski barvni tiskalnik), ter pripadajočo programsko opremo (IBC-LITE) in dodatno opremo nujno za nemoteno uporabo radionuklidnega kalibratorja v LAF (»well liner«, «sample holder/dipper«, Mo-99 breakthrough set, vir Cs-137)
2.1.18. USB in ostale potrebne povezave za priklop in delovanje radionuklidnega kalibratorja, ter ostale strojne opreme, v skladu z dogovorom z naročnikom
2.1.19. senzor hitrosti pretoka zraka v delovnem prostoru komore, z nadzorom na kontrolnem panelu komore
2.1.20. senzor temperature in vlage v delovnem prostoru komore, z možnostjo priključitve na nadzorni sistem uporabnika/naročnika (ustrezna povezava na zunanji strani komore)
2.1.21. sonda za štetje delcev v delovnem prostoru komore, ter priklop za števec števila delcev v zraku na zunanji strani komore
2.1.22. dostava in sestavitev komore v predvidenem prostoru uporabe(»on site«), v primeru nujnih posegov v prostore z namenom montaže (nezmožnost sestavitve »on site«) le te nosi izbrani ponudnik
2.1.23. FAT, »mock up« pri proizvajalcu komore
2.1.24. IQ/OQ/PQ komore
2.1.26. demontaža in odvoz obstoječe opreme
2.1.27. potrebna svinčena (Pb) zaščita vgrajena v komori, prilagojena za pripravo radiofarmakov z gama sevalci (Tc-99m):
2.1.1.1. zaščita delovnega prostora 10 mm Pb
2.1.1.2. zaščitno pomično steklo enakovredno 10 mm Pb, širine vsaj 30 cm
2.1.1.3. predal za dva generatorja 50 Pb (ločen mehanizem za dvig vsakega izmed generatorjev v nivo delovnega pulta v komori)
2.1.1.4. predal/prostor za odpadke 10 mm Pb
2.1.1.5. predal/prostor za radionuklidni kalibrator 20 mm Pb
2.1.28. priklopi v delovnem področju:
2.1.28.1. 2x USB priključek (povezava notranji delovni prostor - zunanja stranica)
2.1.28.2. ostali potrebni priklopi v skladu z dogovorom z naročnikom
2.1.29. garancija najmanj 1 leto (veljavna od podpisa prevzemnega zapisnika)
2.1.30. pogarancijska servisna podpora, v skladu s splošnimi zahtevami in pogoji za opremo, ter vzorcem pogodbe za vzdrževanje opreme
2.2. Komora za laminarnim pretokom zraka (LAF-laminar air flow) in pripadajoča oprema za radiooznačevanje celic
PROIZVAJALEC
TIP OPREME
LETO IZDELAVE
2.2.1. zaščitni razred II - SIST EN 12469:2000 in DIN 12980:2005
2.2.2. razred II, tip A2 – NSF:2008
2.2.3. delovno področje razred A po GMP oz. razred 5 po ISO 14644-1:1999
2.2.4. površinsko zaščitena kovinska konstrukcija iz kvalitetne nerjaveče jeklene pločevine (AISI 316L)
2.2.5. delovni prostor je v celoti izdelan iz krtačenega nerjavečega jekla AISI 316L (EN 1.4404)
2.2.6. delovni pult sestavljen iz segmentov, omogočeno enostavno čiščenje z uporabo vseh vrst čistil uporabljanih v prostorih kjer se vrši aseptična priprava zdravil in avtoklaviranje
2.2.7. višina delovne površine za polsedeč položaj - 950 mm
2.2.8. izbrani ponudnik dobavi stol z naslonom primeren za delo v dobavljeni komori (prilagajanje višine), ter certificiran za delo v čistih prostorih
2.2.9. dimenzije delovnega prostora komre: 1200x600x600 mm
2.2.10. motoriziran dvig sprednjega varnostnega stekla (avtomatska postavitev na ustrezno višino glede na izbrani režim)
2.2.11. mikroprocesorska kontrola delovanja in varnostnih funkcij (alarmiranje mejnih vrednosti)
2.2.12. uporabniški zaslon za izbiro režima dela in nastavljanje parametrov (v primeru validacije in servisa)
2.2.13. absolutna filtracije izhodnega zraka in zraka v delovnem področju, s filtri kakovosti najmanj H14-EN1822:2010
2.2.14. integrirani priključki za izvedbo integritete absolutnih H14 filtrov (DOP/DEHS test)
2.2.15. v delovni prostor (zadnja stena komore) vgrajeno UV žarilo, za dezinfekcijo prostora
2.2.16. senzor temperature in vlage v delovnem prostoru komore, z možnostjo priključitve na nadzorni sistem uporabnika/naročnika (ustrezna povezava na zunanji strani komore)
2.2.17. sonda za štetje delcev v delovnem prostoru komore, ter priklop za števec števila delcev v zraku na zunanji strani komore
2.2.18. dostava in sestavitev komore v predvidenem prostoru uporabe(»on site«), v primeru nujnih posegov v prostore z namenom montaže (nezmožnost sestavitve »on site«) le te nosi izbrani ponudnik
2.2.19. FAT, »mock up« pri proizvajalcu komore
2.2.20. IQ/OQ/PQ komore
2.2.22. demontaža in odvoz obstoječe opreme
2.2.23. oprema za delo za pripravo radiofarmakov:
2.2.23.1. Zaščita delovnega prostora 10 mm Pb
2.2.23.2. Zaščitno pomično steklo enakovredno 10 mm Pb
2.2.24. Ostala pripadajoča oprema potrebna za označevanje celic:
2.2.24.1. V delovni pult (nerjaveča jeklena pločevina AISI 316L) v prostoru poleg komore vgrajen radionuklidni kalibrator (IBC radionuklidni kalibrator z VIK-203 ionizacijsko celico, celica obdana z 20mm Pb zaščito) z primerno, ter delu v čistih prostorih namenjeno strojno opremo (računalnik brez ventilatorja, monitor ( vsaj 23"), miška, tipkovnica, tiskalnik signatur (nalepk)), drugo potrebno strojno opremo ( laserski barvni tiskalnik), ter pripadajočo programsko opremo (IBC-LITE) in dodatno opremo nujno za nemoteno uporabo radionuklidnega kalibratorja (»Well liner«,«sample holder/dipper«, vir Cs-137)
2.2.24.2. centrifuga primerna/namenjena za uporabo pri radiooznačevanju celic (npr.Hettich Rotofix 32A ali primerljiva, z ustreznimi rotorji in nastavki), po dogovoru z naročnikom/uporabnikom
2.2.24.3. rotacijski stresalnik prilagojen/primeren za uporabo v postopku radiooznačevanja celic, po dogovoru z naročnikom/uporabnikom
2.2.24.4. garancija najmanj 1 leto (veljavna od podpisa prevzemnega zapisnika)
2.2.24.5. pogarancijska servisna podpora, v skladu s splošnimi zahtevami in pogoji za opremo, ter vzorcem pogodbe za vzdrževanje opreme
2.3. Digestorij za delo z organskimi topili ter radioaktivnimi snovmi
PROIZVAJALEC
TIP OPREME
LETO IZDELAVE
2.3.1. zunanje dimenzije cca 1000x700x2500 mm
2.3.2. delovni prostor cca 850x500x700 mm
2.3.3. protipožarna prepihovana podpultna omarica
2.3.4. loputa izhodnega zraka iz digestorija z zaporo (on/off) in ventilatorjem
2.3.5. pomičen zaslon (levo, desno) s svinčenim steklom (ekvivalent 30 mm Pb); dimenzije švinčenega stekla vsaj 250mm dolžine in vsaj 200mm širine
2.3.6. delovna površina, leva in desna stran delovnega prostora, 50 mm Pb zaščite, prednja zaščina stena v višini cca 300 mm; spodnja stranica delovnega prostora 20 mm Pb zaščite, zadnja stranica delovnega prostora 10 mm Pb zaščite
2.3.7. 4x el. vtičnica v delovnem prostoru
2.3.8. 2x priključek za medicinske pline
2.3.9. 2x odprtina za prehod kablov
2.3.10. prostor za radionuklidni kalibrator, zaščita 10 mm Pb, s sprednje strani urejen dostop do merilne celice kalibratorja
2.3.11. potrebni priključki za merilno opremo, v dogovoru z naročnikom
2.3.12. garancija najmanj 1 leto (veljavna od podpisa prevzemnega zapisnika)
2.3.13. pogarancijska servisna podpora, v skladu s splošnimi zahtevami in pogoji za opremo, ter vzorcem pogodbe za vzdrževanje opreme
3 | OPREMA V SKLOPU 3:
3.1. Čitalec kromatografskih ploščic (thin layer radiochromatograph oz. TLC-scanner)
PROIZVAJALEC
TIP OPREME
LETO IZDELAVE
3.1.1. detektor: NaI detektor za detekcijo »medium energy« gama žarkov (npr. za detekcijo tehnecija-99m)
3.1.2. detekcija različnih dolžin kromatografskih ploščic (0-20 cm) z različnimi hitrostmi potovanja detektorja
3.1.3. USB priklop na računalnik
3.1.4. kompatibilnost s programsko opremo, ki jo na Kliniki za nuklearno medicino že uporabljamo za radiokromatografijo (možnost upravljanja več naprav HPLC in TLC z enako programsko opremo ter preko enega računalnika)
3.1.5. strojna oprema (prenosni računalnik, miška, barvni laserski tiskalnik), s pripadajočo programsko opremo za nemoteno uporabo čitalca kromatografskih ploščic
3.1.6. vgradnja opreme ter izobraževanje uporabnika
3.1.7. kvalifikacija vgradnje (IQ) in kvalifikacija delovanja (OQ) celotne strojne opreme
3.1.8. garancija najmanj 1 leto (veljavna od podpisa prevzemnega zapisnika)
3.1.9. pogarancijska servisna podpora, v skladu s splošnimi zahtevami in pogoji za opremo, ter vzorcem pogodbe za vzdrževanje opreme
3.1.10. prednost pri izbiri bo imel ponujen sistem ki bo omogočal kompatibilnost s programsko opremo, ki jo na Kliniki za nuklearno medicino že uporabljamo v procesu kontrole kakovosti radiofarmakov oz. QC (možnost upravljanja več naprav HPLC in TLC, večkanalnega analizatorja za ɣ-spektroskopijo z enako programsko opremo ter preko enega računalnika)
3.2. Tekočinski kromatograf visoke ločljivosti (HPLC – high pressure liquid chromatography) za kontrolo kakovosti radiofarmakov
PROIZVAJALEC
TIP OPREME
LETO IZDELAVE
3.2.1. kvarterna črpalka (maksimalni tlak vsaj 600 bar)
3.2.2. razplinjevalec
3.2.3. avtomatski vzorčevalnik (termostatiran)
3.2.4. možnost hkratnega priklopa (vsaj) 3 kolon hkrati
3.2.5. radiodetektor z možnostjo analize različnih radionuklidov (tehnecij-99m, galij-68, lutecij-177)
3.2.6. radioaktivni viri za kalibracijo radiodetektorja z ustreznim nosilcem
3.2.7. programska oprema za upravljanje inštrumenta, zajemanje signala in analizo
3.2.8. snemanje in obdelava UV/VIS ter radiosignala z isto programsko opremo
3.2.9. kompatibilnost s programsko opremo, ki jo na Kliniki za nuklearno medicino že uporabljamo za radiokromatografijo (možnost upravljanja več naprav HPLC in TLC z enako programsko opremo ter preko enega računalnika)
3.2.10. strojna oprema (prenosni računalnik, miška, barvni laserski tiskalnik)
3.2.11. vgradnja opreme ter izobraževanje uporabnika
3.2.12. kvalifikacija vgradnje (IQ) in kvalifikacija delovanja (OQ) celotne strojne opreme (HPLC ter radiodetektor)
3.2.13. garancija najmanj 1 leto (veljavna od podpisa prevzemnega zapisnika)
3.2.14. pogarancijska servisna podpora, v skladu s splošnimi zahtevami in pogoji za opremo, ter vzorcem pogodbe za vzdrževanje opreme
3.2.15. prednost pri izbiri bo imel ponujen sistem ki bo omogočal kompatibilnost s programsko opremo, ki jo na Kliniki za nuklearno medicino že uporabljamo v procesu kontrole kakovosti radiofarmakov oz. QC (možnost upravljanja več naprav HPLC in TLC, večkanalnega analizatorja za ɣ-spektroskopijo z enako programsko opremo ter preko enega računalnika)
3.3. Večkanalni analizator za ɣ-spektroskopijo
PROIZVAJALEC
TIP OPREME
LETO IZDELAVE
3.3.1. namenjen spektroskopski analizi vzorcev z izredno nizko aktivnostjo radionuklidov (določitev radionuklidnih nečistot v vzorcu)
3.3.2. detektor NaI (dimenzije: 3x3”)
3.3.3. namenjen uporabi na laboratorijskem pultu
3.3.4. število kanalov: 1024 in/ali 2048
3.3.5. programska oprema za upravljanje inštrumenta, zajemanje signala in analizo
3.3.6. programska oprema omogoča prikaz spektra analiziranega vzorca »v živo«, ter izbiro energijskega območja radionuklidov (nizko, sredne, visoko)
3.3.7. programska oprema omogoča selektivno izbiro interesnega obomočja (ROI – region of interest) radionuklidov v spektru
3.3.8. avtomatska kalibracija energije radionuklidov, z uporabo primernega 137Cs kalibracijskega vira ter ostalih za kalibracijo potrebnih virov (vključen v ponudbi)
3.3.9. sistem omogoča spremljanje spektra ozadja lahko kumulativno ali njegovo avtomatsko odstranitev
3.3.10. sistem omogoča kalibracijo v Bq
3.3.11. sistem omogoča primerno hrambo podatkov, ter njihovo obdelavo
3.3.12. sistem je namenjen in omogoča izvajanje kontrole kakovosti pozitronskih sevalcev
3.3.13. sistem omogoča prikaz radionuklidnih nečistot v %
3.3.14. ponujen sistem vsebuje vso potrebno strojno opremo (računalnik, monitor ( vsaj 23"), miška, tipkovnica, barvni laserski tiskalnik)
3.3.15. oprema sistema vsebuje uporabi namenjeno (pozitronski sevalci) svinčeno zaščito (5 cm) detektorja
3.3.16. vgradnja opreme ter izobraževanje uporabnika
3.3.17. kvalifikacija inštalacije (IQ) in kvalifikacija delovanja (OQ) celotnega hardware-a
3.3.18. garancija najmanj 1 leto (veljavna od podpisa prevzemnega zapisnika)
3.3.19. pogarancijska servisna podpora, v skladu s splošnimi zahtevami in pogoji za opremo, ter vzorcem pogodbe za vzdrževanje opreme
3.3.20. prednost pri izbiri bo imel ponujen sistem ki bo omogočal kompatibilnost s programsko opremo, ki jo na Kliniki za nuklearno medicino že uporabljamo v procesu QC (možnost upravljanja več naprav HPLC in TLC, večkanalnega analizatorja za ɣ-spektroskopijo z enako programsko opremo ter preko enega računalnika)
4 | OPREMA V SKLOPU 4:
4.1. Sistem nadzora pogojev v prostoru (T, RV, razlika tlakov, hitrost doze sevanja)
PROIZVAJALEC
TIP OPREME
LETO IZDELAVE
4.1.1. sistem omogoča samodejno in neprekinjeno merjenje, prikaz in beleženje pogojev okolja (temperatura, relativna vlaga, tlak ter hitrost doze sevanja) v vseh nadzorovanih prostorih radiofarmacevtske lekarne
4.1.2. tipalo za temperaturo, relativno vlago ter tlak – 8 kom
4.1.3. detektor hitrosti doze sevanja z alarmnim sistemom (vizualnim ter slišnim): 5 kom
4.1.4. povezava vseh tipal in detektorjev na enoten nadzorni sistem (npr. LAN)
4.1.5. prikaz vrednosti veličine na posameznem tipalu in detektorju ali prikaz na ločenem prikazovalnem tabloju v vsakem prostoru.
4.1.6. prikaz in beleženje vseh pogojev v vseh prostorih z ustrezno programsko opremo, ki omogoča tudi prikaz pogojev na virtualnem načrtu prostorov radiofarmacevtske lekarne
4.1.7. možnost obveščanja o alarmih preko elektronske pošte / telefona
4.1.8. vgradnja opreme, kvalifikacija in izobraževanje uporabnika
4.1.9. garancija najmanj 1 leto (veljavna od podpisa prevzemnega zapisnika)
4.1.10. pogarancijska servisna podpora, v skladu s splošnimi zahtevami in pogoji za opremo, ter vzorcem pogodbe za vzdrževanje opreme
Note on B7: Aljaz: znesek brez DDV
Note on B35: Aljaz: garancija v skladu z zahtevami JN prosim za izbris te postavke, v nadaljevanju ponovljena
Note on B46: Aljaz: v skladu s splošnimi zahtevami in pogoji JN
Note on B47: Aljaz: pogodba za servisno podporo, v skladu s splošnimi zahtevami in pogoji JN
Note on B72: Aljaz: ven
Note on B81: Aljaz: v skladu s splošnimi zahtevami JN
Note on B82: Aljaz: pogodba za servisno podporo, v skladu s splošnimi zahtevami in pogoji JN
Note on B98: Aljaz: v skladu s splošnimi zahtevami JN
Note on B99: Aljaz: pogodba za 4-letno servisno podporo, v skladu s splošnimi zahtevami JN
Note on B112: Aljaz: v skladu s splošnimi zahtevami JN
Note on B113: Aljaz: pogodba za 4-letno servisno podporo, v skladu s splošnimi zahtevami JN
Note on B131: Aljaz: v skladu s splošnimi zahtevami JN
Note on B132: Aljaz: pogodba za 4-letno servisno podporo, v skladu s splošnimi zahtevami JN
Note on B155: Aljaz: v skladu s splošnimi zahtevami JN
Note on B156: Aljaz: pogodba za 4-letno servisno podporo, v skladu s splošnimi zahtevami JN
Note on B171: Aljaz: v skladu s splošnimi zahtevami JN
Note on B172: Aljaz: pogodba za 4-letno servisno podporo, v skladu s splošnimi zahtevami JN