OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

PONUDBENI PREDRAČUN

JAVNO NAROČILO: 	Dobava in montaža vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo (FE-SEM) z možnostjo delovanja v nizkem vakuumu z energijsko disperzijskim spektrometrom (EDS), difrakcijo povratno sipanih elektronov (EBSD) in katodoluminiscenco (CL)

| # Naročnik: | # Geološki zavod Slovenije |
| --- | --- |
| # Naslov naročnika: | Dimičeva ulica 14 # 1000 Ljubljana |
| # Predmet javnega naročila | # Dobava in montaža vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo (FE-SEM) z možnostjo delovanja v nizkem vakuumu z energijsko disperzijskim spektrometrom (EDS), difrakcijo povratno sipanih elektronov (EBSD) in katodoluminiscenco (CL) |

|  | (naziv ponudnika) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |

PONUDBA ŠT. ______________________

DOBAVA IN MONTAŽA VRSTIČNEGA ELEKTRONSKEGA MIKROSKOPA NA POLJSKO EMISIJO (FE-SEM) Z MOŽNOSTJO DELOVANJA V NIZKEM VAKUUMU Z ENERGIJSKO DISPERZIJSKIM SPEKTROMETROM (EDS), DIFRAKCIJO POVRATNO SIPANIH ELEKTRONOV (EBSD) IN KATODOLUMINISCENCO (CL)

| Zap. št. | Postavka | Količina | Enota | Cena/enoto (brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo (FE-SEM) z možnostjo delovanja v nizkem vakuumu (mora izpolnjevati Tehnične specifikacije-OBRAZEC 2) | 1 | kos |  |
| 2 | Energijsko disperzijski spektrometer (EDS) (mora izpolnjevati Tehnične specifikacije-OBRAZEC 2) | 1 | kos |  |
| 3 | Difrakcija povratno sipanih elektronov (EBSD) (mora izpolnjevati Tehnične specifikacije-OBRAZEC 2) | 1 | kos |  |
| 4 | Katodoluminiscenca (CL) (mora izpolnjevati Tehnične specifikacije-OBRAZEC 2) | 1 | kos |  |
| 5 | Montaža (z diagnostiko delovanja opreme) | 1 | kos |  |
| 6 | Usposabljanje na lokaciji naročnika s strani strokovnjaka (zaposleni pri proizvajalcu opreme oziroma pooblaščeni od proizvajalca) | 4 | dni |  |
|  | SKUPAJ ponudbena vrednost (s popustom) brez DDV |  |  |  |
|  | DDV 22% |  |  |  |
|  | SKUPAJ ponudbena vrednost (s popustom) z DDV |  |  |  |

PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENE OPREME ________________________________________

Veljavnost ponudbe je do 22. 7. 2021.

Ponudnik naj k ponudbi priloži (v razdelek »Druge priloge« v sistemu eJN) originalno tehnično dokumentacijo proizvajalca za ponujeno opremo. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi preverjanja ponudbe od ponudnika zahteva dodatne tehnične specifikacije ponujene opreme, iz katere bo razvidno izpolnjevanje zahtevanih tehničnih karakteristik!

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

OBRAZEC 1: PONUDBA

Za oddajo javnega naročila po odprtem postopku: »Dobava in montaža vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo (FE-SEM) z možnostjo delovanja v nizkem vakuumu z energijsko disperzijskim spektrometrom (EDS), difrakcijo povratno sipanih elektronov (EBSD) in katodoluminiscenco (CL)«, objavljenega na Portalu javnih naročil št. ______________________z dne _______2021, dajemo ponudbo, kot sledi:

Številka:_______________________

Datum:	_______________________

- Ponudnik oz. partnerji v skupnem nastopu (v primeru skupne ponudbe se navedejo vsi partnerji):

Ponudnik______________________________________________________________________

Naslov:

Matična številka:

Id. št. za DDV:

Partner 1:_____________________________________________________________________

Naslov:

Matična številka:

Id. št. za DDV:

Partner 2:______________________________________________________________________

Naslov:

Matična številka:

Id. št. za DDV:

- Ponudbo oddajamo kot (ustrezno označiti):

    - samostojni ponudnik

    - skupna ponudba

    - ponudba s podizvajalci

    - ponudba z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov

- Pogoji ponudbe:

1. Veljavnost ponudbe je do 22. 7. 2021.

2. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od izvajanja naročila ne bodo povrnjeni ponudnikom nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

3. Ponudbena cena (skupna) in ponudbena cena za vsako postavko v dokumentu ponudbeni predračun je fiksna in vključuje vse stroške, davke, prispevke in druge dajatve v skladu z razpisno dokumentacijo in pogodbo.

4. Plačilni pogoji in predvideni roki za izvedbo naročila so razvidni iz pogodbe ter razpisne dokumentacije in jih v celoti sprejemamo.

5. Ponudbeno dokumentacijo smo pripravili v skladu s predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Svoje pogodbene obveznosti bomo izpolnili po navodilih naročnika in predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

6. Z oddajo ponudbe se zavezujemo, da bomo kot izbrani ponudnik v skladu z določbami razpisne dokumentacije naročniku izročili zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

7. V celoti sprejemamo pogoje v zvezi z oddajo javnega naročila in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- Obrazec 2: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Za oddajo javnega naročila po odprtem postopku: »Dobava in montaža vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo (FE-SEM) z možnostjo delovanja v nizkem vakuumu z energijsko disperzijskim spektrometrom (EDS), difrakcijo povratno sipanih elektronov (EBSD) in katodoluminiscenco (CL)«,

Ponudniki morajo priložiti podpisan in izpolnjen dokument Tehnične specifikacije.

| Tehnične specifikacije opreme | Vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo (FE-SEM): |
| --- | --- |
|  | - Stolp s Schottkyjevim termičnim izvorom elektronov z emisijo polja |
|  | - Pospeševalna napetost z razponom vsaj 0,2 kV do 30 kV, zvezno nastavljiva |
|  | - Tok snopa elektronov vsaj 20 nA, zvezno nastavljiv |
|  | - Način delovanja v spremenljivem tlaku z generalnim tlakom v celotni komori vsaj 130 Pa |
|  | - Ločljivost v navadnem načinu sekundarnih elektronov mora doseči vsaj: |
|  | - 0,8 nm pri 15 kV ali 20 kV v visokem vakuumu |
|  | - 1,4 nm pri 1 kV v visokem vakuumu |
|  | - 1,5 nm pri 30 kV (ali 15 kV) v načinu spremenljivega tlaka |
|  | - Efektivna (uporabna) povečava vsaj: 20× - 1.000.000× |
|  | - FE-SEM mora biti opremljen vsaj s sledečimi detektorji: |
|  | - Dvema (2) detektorjema sekundarnih elektronov znotraj leče (In-lens) |
|  | - Everhart-Thornley-evim detektorjem sekundarnih elektronov |
|  | - Integriran detektor absorbiranega toka |
|  | - Detektor sekundarnih elektronov za opazovanje v načinu spremenljivega tlaka |
|  | - Občutljiv, visoko ločljivostni detektor povratno sipanih elektronov, ki omogoča Z-kontrast (po sestavi) in topografski kontrast. Segmentiran oziroma kombiniran detektor povratno sipanih elektronov. Omogočena sočasna uporaba BSE in CL detektorjev. |
|  | - Kamera za zajem slik vzorca za potrebe navigacije |
|  | - Infrardeča CCD kamera |
|  | - FE-SEM mora biti opremljen s plazemskim čistilcem |
|  | - Mizica za vzorce mora imeti vsaj naslednje lastnosti: |
|  | - 5-osna motorizirana mizica |
|  | - Premik v X = Y smeri vsaj 50 mm |
|  | - Premik v Z smeri vsaj 40 mm |
|  | - Nagib -4° do 70° ali več |
|  | - Rotacija 360° |
|  | - Nosilci za vzorce morajo dopuščati hkratno nameščanje več nastavkov za vzorce. Potreben je tudi nosilec za vzorce zbruskov |
|  | - FE-SEM mora omogočati kompenzacijo premika (drift compensation) |
|  | - FE-SEM mora omogočati opazovanje magnetnih vzorcev (magnetnih delcev) |
|  | - Možnost izvoza SEM slik v TIFF, BMP in JPEG formatih |
|  | - Programska oprema FE-SEM mora omogočati korelativno mikroskopijo |
|  | Energijsko disperzijski spektrometer (EDS): |
|  | - EDS mora vsebovati suhi silicon-drift (SDD) detektor z vsaj 65 mm2 in ločljivostjo vsaj 125 eV pri Mn Ka in 100.000 cps. Programska oprema EDS mora omogočati polno kvantitativno (s standardi) in kvalitativno analizo, točkovno analizo, linijsko analizo, elementni mapping (površinski in linijski), samodejni mapping faz, kvantitativni mapping, mapping s korekcijo prekrivanja in ozadja, mapping po večji površini, analizo in klasifikacijo delcev in vključkov, samodejno kompenzacijo premika vzorca in zaznavanje elementov od Be naprej |
|  | Difrakcija povratno sipanih elektronov (EBSD): |
|  | - EBSD mora vsebovati 5 diod za detekcijo naprej sipanih elektronov (FSD) in mora omogočati zajem slik z ločljivostjo vsaj 1244 x 1024 slikovnih pik in hitrost indeksiranja >4000 pps. Programska oprema EBSD mora omogočati točkovno analizo, linijsko analizo in mapping. Vsebovati mora tudi baze podatkov o strukturah in fazah potrebne za karakterizacijo geoloških materialov (podatkovna baza geoloških faz) |
|  | Katodoluminiscenca (CL): |
|  | - CL detektor mora delovati v vseh vakuumskih načinih, omogočati zaznavanje emitiranega EM valovanja valovnih dolžin v razponu vsaj 350 - 850 nm ali več ter mora biti samodejno izvlečljiv/uvlečljiv |
|  | Možnost naknadne nadgradnje opreme (FE-SEM/EDS/EBSD/CL): |
|  | - Oprema mora dopuščati možnost nadgradnje s kompatibilnim sistemom za Ramansko spektroskopijo |
|  | - Možnost naknadne vgradnje mizice za hlajenje in segrevanje |
|  | Razno: |
|  | - Računalniki za upravljanje opreme in vseh njenih komponent morajo temeljiti na operacijskem sistemu Windows vsaj različice 7 ali novejše (po možnosti Windows 10) |
|  | - SEM mora biti opremljen s kontrolno ploščo za ročno upravljanje in nastavljanje parametrov mikroskopa (fokus, povečava, svetlost/kontrast, položaj mizice) preko gumbov in/ali krmilne palčke |
|  | - Celotna oprema mora biti dobavljena s toliko osebnimi računalniki (PC) in monitorji, kolikor jih je potrebno za delovanje in upravljanje vseh komponent opreme (SEM, EDS, EBSD, CL) |
|  | - Zagotovljeni morajo biti tudi kompresor za zrak, hladilec (chiller), brezoljne vakuumske črpalke in vse druge dodatne komponente potrebne za polno delujočo napravo (po končnem testiranju in zagonu s strani ponudnika) |
|  | - Zagotovljeno ustrezno neprekinjeno napajanje (2x UPS) za vsaj 15 minut neodvisnega delovanja celotne opreme (FE-SEM/EDS/EBSD/CL) pod polno obremenitvijo |
|  | Izobraževanje: |
|  | - Dostava, montaža (testiranje in zagon) celotne opreme in 12 mesecev garancije |
|  | - Najmanj 4-dnevno usposabljanje za FE-SEM in 4-dnevno usposabljanje za analitske komponente (EDS, EBSD) na lokaciji naročnika s strani strokovnjaka (zaposleni pri proizvajalcu opreme oziroma pooblaščeni od proizvajalca). Po usposabljanju mora biti naročniku oz. osebam, ki so se udeležile usposabljanja, izdano potrdilo o usposabljanju. |

| Dodatne zahteve | Ponudniki morajo ob prijavi na razpis oddati tudi originalno tehnično specifikacijo (karakteristike) proizvajalca (ki je preverljiva po spletu) za vsako komponento opreme (FE-SEM, EDS, EBSD, CL), ki dokazuje skladnost s specifikacijo (potrebami) naročnika predloženi v javnem naročilu (v tem dokumentu (razpisu)). V kolikor bo priložena tehnična dokumentacija odstopala od dokumentacije dostopne na spletu, bo naročnik kot verodostojni dokument upošteval dokumentacijo s spleta. | da | ne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izbrani ponudnik mora dostaviti in montirati opremo na lokaciji naročnika najkasneje v 5 (petih) mesecih po veljavnosti pogodbe. | da | ne |
|  | Ponudnik mora zagotavljati, da bo dobavljen aparat kompleten po naročnikovi specifikaciji, predloženi v javnem naročilu in mora ponudbenemu predračunu priložiti pisno izjavo proizvajalca, da bo aparat tovarniško nov (nerabljen) in bodo v vse komponente aparata vgrajeni vsi in tovarniško novi (nerabljeni) deli ter tudi dejansko dobaviti takšno opremo. | da | ne |
|  | Ponudnik mora zagotavljati originalne rezervne dele in potrošni material, vezan izključno na proizvajalca vseh glavnih komponent naprave, ter vzdrževanje in servis vseh komponent opreme vsaj 10 let po poteku garancijskega roka. | da | ne |
|  | Storitve servisiranja v obdobju garancije in vsaj 10 let po poteku garancijskega roka mora izvajati usposobljen serviser, pooblaščen s strani proizvajalca opreme, z aktivnim znanjem slovenskega jezika. | da | ne |
|  | Garancija na življenjsko dobo izvora elektronov z emisijo polja | da | ne |
|  | Izbrani ponudnik bo po sklenitvi pogodbe in pred dobavo opreme izvedel ogled lokacije, kjer bo oprema montirana, in opravil meritve vibracij in elektromagnetnega valovanja, preveril ustreznost prostora ter predlagal ustrezne ukrepe za ureditev prostora. | da | ne |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- Obrazec 3: PODATKI O PONUDNIKU

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  |
| ID za DDV: |  |  |  |
| Matična številka gospodarskega subjekta: |  |  |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA |  | NE |
| OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem: | Ime in priimek ter funkcija vsakega posameznika: |  |  |
| Registrirani smo za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in sicer: | Šifra dejavnosti: | Naziv dejavnosti: |  |
| Poklicni ali poslovni register, v katerega smo vpisani: |  |  |  |
| Del javnega naročila, ki ga bomo neposredno izvedli sami (z lastnimi kadri, opremo in drugimi sredstvi) - vrsta/opis del: |  |  |  |
| Vrednost del, ki jih bomo izvedli neposredno sami: |  |  |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Opomba: V primeru skupne ponudbe ta obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi.

- Obrazec 4: UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom »Dobava in montaža vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo (FE-SEM) z možnostjo delovanja v nizkem vakuumu z energijsko disperzijskim spektrometrom (EDS), difrakcijo povratno sipanih elektronov (EBSD) in katodoluminiscenco (CL)«, objavljenim na Portalu javnih naročil št. _______________-________z dne ______2021,

izjavljamo (obkrožiti in po potrebi izpolniti):

a) da ne nastopamo s podizvajalcem

b) da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo podatke o njih:

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |  |  |  |  |  |
| Elektronski naslov: |  |  |  |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  |  |  |  |
| ID za DDV: |  |  |  |  |  |  |
| Matična številka gospodarskega subjekta: |  |  |  |  |  |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |  |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES |  | DA |  |  |  | NE |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačila: |  | DA |  |  |  | NE |
| V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo: |  |  |  |  |  |  |
|  | SOGLAŠAMO |  |  |  | NE SOGLAŠAMO |  |
| da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem nastopamo kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, na podlagi izstavljenih situacij oziroma računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu oziroma situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec. |  |  |  |  |  |  |
| V kolikor podizvajalec neposrednega plačila ne zahteva bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela neposredno povezana s predmetom javnega naročila. |  |  |  |  |  |  |
| OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem: |  | Ime in priimek ter funkcija vsakega posameznika: |  |  |  |  |
| Registrirani smo za dejavnost, ki jo prevzemamo v okviru predmetnega javnega naročila, in sicer: |  | Šifra dejavnosti: |  | Naziv dejavnosti: |  |  |
| Poklicni ali poslovni register, v katerega smo vpisani: |  |  |  |  |  |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del): |  |  |  |  |  |  |
| Vrednost del, ki se oddajajo v podizvajanje: |  |  |  |  |  |  |

Izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in da z njo v celoti soglašamo.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Podizvajalec: Žig in podpis: |

Opomba: Ta obrazec se kopira za vsakega podizvajalca posebej. Obrazec podpišeta ponudnik oz. vodilni partner in podizvajalec!

- Obrazec 5: UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

V zvezi z javnim naročilom »Dobava in montaža vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo (FE-SEM) z možnostjo delovanja v nizkem vakuumu z energijsko disperzijskim spektrometrom (EDS), difrakcijo povratno sipanih elektronov (EBSD) in katodoluminiscenco (CL)«, objavljenim na Portalu javnih naročil št. ______________________z dne __________2021,

Izjavljamo,

da uporabljamo zmogljivosti naslednjih gospodarskih subjektov:

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |  |
| Elektronski naslov: |  |  |
| Telefon: |  |  |
| ID za DDV: |  |  |
| Matična številka gospodarskega subjekta: |  |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA | NE |
| OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem: | Ime in priimek ter funkcija vsakega posameznika: |  |

| Registrirani smo za dejavnost, ki jo prevzemamo v okviru predmetnega javnega naročila, in sicer: | Šifra dejavnosti: | Naziv dejavnosti: |
| --- | --- | --- |
| Poklicni ali poslovni register, v katerega smo vpisani: |  |  |
| Zmogljivosti gospodarskega subjekta, ki jih uporablja ponudnik (opis zmogljivosti): |  |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

Opomba: Ta obrazec se kopira za vsak subjekt, na zmogljivosti katerega se v ponudbi sklicuje, posebej. Obrazec podpiše tisti subjekt, ki te zmogljivosti uporablja.

NAVODILO: Ta obrazec se ne uporablja za tiste primere, ko je gospodarski subjekt, zmogljivosti katerega se uporabljajo, v ponudbo vključen kot ponudnik, partner ali podizvajalec.

- Obrazec 6: FIZIČNA OSEBA - POOBLASTILO

V zvezi z javnim naročilom »Dobava in montaža vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo (FE-SEM) z možnostjo delovanja v nizkem vakuumu z energijsko disperzijskim spektrometrom (EDS), difrakcijo povratno sipanih elektronov (EBSD) in katodoluminiscenco (CL)«, objavljenim na Portalu javnih naročil št. ________________________z dne __________________2021,

Spodaj podpisani izjavljam, da dajem Geološkemu zavodu Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, kot naročniku pooblastilo skladno s 77. členom ZJN-3 in z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi podatke, da mi ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. členu ZJN-3.

Naročniku dajem tudi pooblastilo, da v kolikor nam bo predmetno javno naročilo dodeljeno, na podlagi predmetnega pooblastila kadarkoli preveri izpolnjevanje pogojev tekom izvedbe, tako da pridobi podatke, da mi ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Naziv gospodarskega subjekta in funkcija v gospodarskem subjektu: |  |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Ulica (naslov stalnega prebivališča): |  |
| Poštna številka in kraj stalnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Prejšnji priimek: |  |

Kraj in datum:

Ime in priimek:

Podpis:

Opomba: Obrazec je treba predložiti za vse člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vsakega sodelujočega gospodarskega subjekta. Pooblastilo mora podpisati vsaka oseba sama.

- Obrazec 7: PRAVNA OSEBA - POOBLASTILO

V zvezi z javnim naročilom »Dobava in montaža vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo (FE-SEM) z možnostjo delovanja v nizkem vakuumu z energijsko disperzijskim spektrometrom (EDS), difrakcijo povratno sipanih elektronov (EBSD) in katodoluminiscenco (CL)«, objavljenim na Portalu javnih naročil št. ________________________z dne __________________2021,

izjavljamo, da Geološkemu zavodu Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, kot naročniku, dajemo pooblastilo, skladno s 77. členom ZJN-3 in z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi podatke, da nam kot gospodarskemu subjektu ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Naročniku dajemo tudi pooblastilo, da v kolikor nam bo predmetno javno naročilo dodeljeno, na podlagi predmetnega pooblastila kadarkoli preveri izpolnjevanje pogojev tekom izvedbe, tako da pridobi podatke, da nam kot gospodarskemu subjektu ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

| Subjekt (polno ime): |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |
| Občina sedeža: |  |
| Davčna številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |

Kraj in datum:

Podpis ponudnika:

Žig:

Opomba: Obrazec se predloži za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

OBRAZEC 8: MERILA

JAVNO NAROČILO: 	»Dobava in montaža vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo (FE-SEM) z možnostjo delovanja v nizkem vakuumu z energijsko disperzijskim spektrometrom (EDS), difrakcijo povratno sipanih elektronov (EBSD) in katodoluminiscenco (CL)«

Prosimo, da navajate le reference, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Točka B.06 Merila za izbor).

| MERILO B – TEHNIČNE LASTNOSTI | Vrednost po originalni tehnični specifikaciji proizvajalca | Referenčni dokument (originalna tehnična specifikacija proizvajalca – ime dokumenta in stran) |
| --- | --- | --- |
| Vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo (FE-SEM): |  |  |
| M1., M5. Specificirana ločljivost v načinu sekundarnih elektronov v visokem vakuumu pri 15 kV ali 20 kV je:* (podati v nm in pri kateri pospeševalni napetosti) |  |  |
| M2., M6. Specificirana ločljivost v načinu sekundarnih elektronov v visokem vakuumu pri 1 kV je:* (v nm) |  |  |
| M3., M4. Specificirana ločljivost v načinu sekundarnih elektronov v visokem vakuumu pri 15 kV, > 5 nA in 10 mm WD je:* (v nm) |  |  |
| M7., M8. Premik mizice v X, Y in Z smereh: |  |  |
| M9. Nosilnost mizice: (v kg) |  |  |
| M10. Najvišji dosežen tlak v načinu spremenljivega tlaka: (v Pa) |  |  |
| M11.-M13. Garantirana življenjska doba izvora elektronov z emisijo polja vsaj: (v letih) |  |  |
| Katodoluminiscenca (CL): |  |  |
| M14. CL slika (barvna ali črnobela) |  |  |

* Ponudnik izpolni le najvišjo specifikacijo, ki jo še dosega glede na referenčni dokument proizvajalca, ki mora biti priložen k temu obrazcu (zaželeno je, da je podatek v dokumentu tudi jasno označen).

| MERILO C – VREDNOST REDNEGA VZDRŽEVANJA FE-SEM ZA OBDOBJE 4 LET | Vrednost po originalnem veljavnem ceniku ponudnika z morebitnimi popusti (v EUR brez DDV)* |
| --- | --- |
| Vrednost rednega vzdrževanja FE-SEM za obdobje 4 let vključno s stroški dela, intervencij zaradi napak v delovanju FE-SEM in materiala (zamenjanih delov v sklopu rednega vzdrževanja) ter 1x menjavo izvora elektronov |  |

* Ponudnik mora k temu obrazcu priložiti originalni veljavni cenik za vzdrževanje in za rezervne dele rednega vzdrževanja (vključno z izvorom elektronov) in navesti morebitne popuste. Znesek, ki ga ponudnik vpiše v tabelo zgoraj, mora že upoštevati popuste (če so ti ponujeni). Morebitne računske napake pri izračunu vrednosti vzdrževanja bo odpravil naročnik, in sicer tako da bo upošteval cene po originalnem ceniku in morebiti ponujeni popust.

Kot ponudnik smo seznanjeni s tem, da vzdrževanje dobavljene opreme ni predmet tega naročila. Hkrati izjavljamo, da bomo z naročnikom sklenili pogodbo o vzdrževanju opreme, v kolikor bomo izbrani kot dobavitelj opreme in se bo naročnik odločil, da bo za dobavljeno opremo sklenil tudi pogodbo o vzdrževanju. V kolikor bomo pozvani k oddaji ponudbe za vzdrževanje opreme, ki je predmet naše ponudbe, se zavezujemo, da bo zgoraj navedena vrednost rednega vzdrževanja naprave za obdobje 4 let izhodišče za pogajanja z naročnikom ter da tudi končni ponujeni oz. pogodbeni znesek te vrednosti ne more preseči. V tem smislu je zgoraj navedena vrednost rednega vzdrževanja FE-SEM za obdobje 4 let za nas zavezujoča.

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVIH OSEB V        LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

(izpolni in odda le izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe)

Ponudnik  …………………………………………….

…………………………………………….

izjavljamo, da bomo pri sklepanju pogodbe z naročnikom ravnali v skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/02010, 26/2011 in 43/2011), in v skladu s šestim odstavkom 14. člena navedenega zakona zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj podajamo sledeče podatke:

Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Podatki o udeležbi tihih družbenikov, ter podatki o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ponudnik izjavlja, da je seznanjen, da je naročnik zgoraj navedene podatke dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije na njeno zahtevo.

Ponudnik zagotavlja pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je sestavni del pogodbe, resnična in izkazuje resnične podatke. V kolikor se ugotovi, da je lažna ali da vsebuje neresnične podatke, je pogodba nična.

Kraj in datum:

Podpis pooblaščene osebe ponudnika:

Žig:

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

(izpolni in odda le izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: BANČNA GARANCIJA NA PRVI POZIV

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja)

UPRAVIČENEC: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe)

ZNESEK:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta - EUR)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena, garancija na prvi poziv upravičenca.

Garancija mora veljati vsaj 30 (trideset) dni od dneva podpisa pogodbe št.       z dne      , naročnik garancije je dolžan upravičencu brez poziva, najmanj 30 dni pred iztekom veljavnosti te bančne garancije posredovati novo, identično bančno garancijo na prvi poziv, sicer upravičenec pred iztekom veljavnosti te bančne garancije le-to unovči. Novo, identično bančno garancijo na prvi poziv, je pred iztekom stare, naročnik dolžan predložiti upravičencu vse do izpolnitve vseh njegovih obveznosti iz pogodbe.

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega razpisa izbranega prejemnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu – Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000  Ljubljana, na prvi pisni poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja. Pisni poziv/zahteva za plačilo mora biti predložena na način in v obliki določeni zgoraj, podpisan s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov) skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo poziva/zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, priloženi pozivu/zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, z navedbo, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju mora garant prejeti pred iztekom datuma veljavnosti zavarovanja v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI PO EPGP-758

(izpolni in odda le izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: BANČNA GARANCIJA NA PRVI POZIV

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena, garancija na prvi poziv upravičenca.

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Za storitve rednega vzdrževanja bo, v kolikor se bo naročnik tako odločil, po ustreznem postopku javnega naročanja sklenjena pogodba o rednem vzdrževanju naprave. V kolikor je javno naročilo za dobavo opreme dodeljeno ponudniku, je ponudnik v postopku za sklenitev pogodbe o rednem letnem vzdrževanju naprave zavezan upoštevati izhodišča glede vzdrževanja, ki so določena v tej dokumentaciji, ter za vzdrževanje ne more ponuditi višje cene, kot jo je navedel v svoji ponudbi v tem postopku.

V tem obrazcu navedeni kontaktni podatki se uporabijo za komuniciranje s ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila. V času od poteka roka za oddajo ponudbe do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila se za komunikacijo med naročnikom in ponudnikom uporablja informacijski sistem e-JN, pod pogojem da ta to omogoča.