Datum: Marec 2021

Številka: JN-10/2021

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila

OPREMA STERILIZACIJE ZD LJUBLJANA

po odprtem postopku z oznako

JN-10/2021

Žig:					direktor ZD Ljubljana:

Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

VSEBINA:

1.	POVABILO IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE	4

KUPEC	4

2.	OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	4

3.	NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	4

4.	rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	4

5.	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	5

6.	PRAVNA PODLAGA	5

7.	TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	5

7.1	obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	5

8.	ugotavljanje sposobnosti	5

8.1	ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila	5

8.1.1	Razlogi za izključitev	6

8.1.2	Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti	7

8.1.3	Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja	7

8.1.4	Pogoji za sodelovanje glede tehnične, strokovne in kadrovske sposobnosti	7

8.1.5	Zahteve glede tehničnih lastnosti	8

8.1.6	Zahteve glede servisiranja opreme	9

8.1.7	Drugi pogoji	9

8.1.8	Finančno zavarovanje	9

9.	merila	10

10.	ponudba	10

10.1	ponudbena dokumentacija	10

10.2	sestavljanje ponudbe	11

10.2.1	Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij	11

10.2.2	Obrazec »Predračun«	11

10.2.3	Vzorci, katalogi, ogled	12

10.2.4	Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte	12

10.3	druga določila za pripravo ponudbe	12

10.3.1	Ponudba s podizvajalci	12

10.3.2	Lokacije dobave in montaže, ogled prostorov:	13

10.3.3	Variantne ponudbe	13

10.3.4	Jezik ponudbe	13

10.3.5	Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN	14

10.3.6	Veljavnost ponudbe	14

10.3.7	Stroški ponudbe	14

10.3.8	Protikorupcijsko določilo	14

11.	obvestilo o odločitvi o oddaji naročila	14

12.	odstop od izvedbe javnega naročila	14

13.	pogodba	14

14.	pravno varstvo	15

Priloga 1: PODATKI O PONUDNIKU	16

Priloga 2:  POVZETEK PREDRAČUNA – REKAPITULACIJA JN-10/2021	17

Priloga 3: PONUDBENI PREDRAČUN JN-10/2021 OPREMA ZA STERILIZACIJO ZD LJUBLJANA	18

PRILOGA 4: KATALOGI, PROSPEKTI IN NAVODILA	37

Priloga 5: vzorec POGODBA	38

Priloga 6: ESPD OBRAZEC	44

Priloga 7: IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV S POOBLASTILOM	45

PRILOGA 8: PRIJAVA IN SOGASJE PODIZVAJALCA	46

Priloga 9: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN KADROVSKIH SPOSOBNOSTI – REFERENČNA LISTA	47

Priloga 10: CERTIFIKAT, KOT POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI SERVISERJA	49

Priloga 11: Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	50

Priloga 12: Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku	52

POVABILO IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

- KUPEC

To naročilo izvaja ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, Ljubljana (v nadaljevanju: kupec), v svojem imenu in za svoj račun.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), kupec vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in sodelujejo v odprtem postopku.

OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: JN-10/2021

Predmet: Oprema Sterilizacije ZD Ljubljana

NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.

Kupec bo naročilo oddal v celoti.

Ponudnik mora ponuditi vse razpisane postavke ponudbenega predračuna. V primeru, da bo ponudnik na posamezno postavko vnesel 0 (nič) ali jo bo pustil neizpolnjeno, bo kupec smatral, da bo ponudnik postavko ponudil brezplačno.

Za naročilo se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v točki 8.1.1. teh navodil. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane. Ponudnik predloži ponudbo pripravljeno skladno s to razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku. Ponudnik ne sme črtati, popravljati ali kako drugače spreminjati razpisne dokumentacije ali prilog. Vsaka sprememba razpisne dokumentacije se šteje za neobstoječo in se ne bo upoštevala.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3. dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajo ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonik). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo kupec prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 03.05.2021 do 09:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je kupec v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je kupcu v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=759

ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Zbiranje ponudb bo zaključeno dne 03.05.2021 ob 09:00 uri. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 03.05.2021 in se bo začelo ob 09:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

PRAVNA PODLAGA

Kupec izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 16.04.2021 do 09:00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik bo na vsa vprašanja odgovoril najkasneje do 19.04.2021, do 14:00 ure.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

ugotavljanje sposobnosti

ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo kupec namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 8.1.1 do 8.1.8 teh navodil.

Ponudnik mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo kupec potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi kupec.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.8. teh navodil.

Ponudnik  lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1. 8. teh navodil predloži tudi sam. Kupec si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točko 10.3.1 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

Razlogi za izključitev

Ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je ponudnik v položaju iz zgornjega odstavka, lahko kupcu v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse ponudnike v ponudbi

Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile kupca za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil kupec ne bo zahteval.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

Ponudnik mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države kupca, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Ponudnik v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ RS ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katere mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil« za vse ponudnike v ponudbi

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnike, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko kupec v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo kupec od ponudnika zahteval predložitev dokazil.

Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja

Da ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih (šteto od roka za oddajo ponudb) niso bili blokirani.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske in finančne zahteve«).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko kupec v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo kupec od ponudnika zahteval predložitev potrdil vseh bank pri katerih ima ponudnik odprte račune ali BON obrazec.

Pogoji za sodelovanje glede tehnične, strokovne in kadrovske sposobnosti

ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno, kvalitetno, strokovno, pravilno ter v pogodbenih rokih opravil vsaj eno dobavo in montažo parnega sterilizatorja proizvajalca, katerega opremo ponuja, na področju Slovenije ali EU s primerljivo kapaciteto in tehničnimi specifikacijami za to javno naročilo, vsaj eno dobavo in montažo termodezinfektorja, proizvajalca, katerega opremo ponuja, na  področju Slovenije ali EU s primerljivo kapaciteto in tehničnimi specifikacijami za to javno naročilo ter vsaj eno dobavo in montažo ali nadgradnjo informacijskega sistema za sledljivost sterilnega materiala v sterilizaciji, proizvajalca, katerega opremo ponuja (od sprejema, preko nečistega v čisti in nato v sterilni del) v Sloveniji ali na področju EU s primerljivo kapaciteto in tehničnimi specifikacijami, kot izhaja iz zahtev za zadevno javno naročilo. Zahtevane reference za posamezni artikel so lahko od različnih naročnikov.

Ponudnik mora biti tehnično usposobljen za izvedbo naročila.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročanje blaga: vzorci, opisi ali fotografije s potrdilom pristnosti«).

Ponudnik mora biti usposobljen za izvedbo popravil v garancijski dobi, za redno vzdrževanje ponujene opreme. Redno delovno razmerje ali pogodbeno razmerje mora imeti sklenjeno z najmanj enim usposobljenim serviserjem, z najmanj 5-letnimi delovnimi izkušnjami. Svojo usposobljenost mora serviser dokazati s potrdilom, ki se glasi na ime serviserja, o uspešno opravljenem usposabljanju – certifikatu proizvajalca opreme, ki ga ponudnik ponuja, z datumov pred objavo tega javnega naročila in istočasno mora eden od ponudnikovih zaposlenih ali pogodbenih partnerjev imeti najmanj 5 let izkušenj na področju ISSSM sledljivosti materiala za sterilizacijo v zdravstvu – dokazilo izjava

Proizvajalec mora  imeti najmanj 10 inštalacij ponujenega sistema v zadnjih 5 letih v večjih bolnišnicah po Evropi. Potrebno je dokazilo - spisek ustanov potrjen s strani proizvajalca. Naročnik ima pravico zahtevati potrjene reference.

Ponudnik mora priložiti tudi izjavi najmanj dveh odgovornih oseb kupcev, katerim je ponudnik že dostavil opremo in jo vzdržuje oziroma servisira.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost«).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko kupec v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo kupec od ponudnika zahteval predložitev ustreznega dokumenta (na primer: referenčno potrdilo kupca storitve ali ustreznega certifikata).

Zahteve glede tehničnih lastnosti, dobavnega roka in garancijske dobe

        - SPECIFIKACIJA TEHNIČNIH ZAHTEV

Ponujena oprema mora biti nova, LETNIK IZDELAVE 2021 (iz tekoče proizvodnje in neuporabljena, ne sme biti demonstracijski model), tehnično brezhibni, brez stvarnih napak, kar lahko izbrani ponudnik dokaže s predloženo izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti naprave ob dobavi naprave kupcu.

- Ponujena oprema morajo biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami, navedenimi v Ponudbenem predračunu, Priloga 3,, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.

- Ponujena oprema mora imeti vsa dovoljenja za dajanje na trg.

- Ponujena oprema mora ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam, ki so navedene v ponudbenem predračunu, Priloga 3.

- Ponudnik mora zagotoviti garancijsko dobo v tajanju najmanj 24 mesecev

- Ponudnik zagotavlja dobavni rok največ 16 tednov od podpisa pogodbe.

V ponudbenem predračunu ponudnik izpolni izpolnjevanje zahteve z DA. V primeru, da zahteve ne izpolnjuje, označi NE ter, ko bo ponudnik postavko pustil neoznačeno, bo naročnik smatral, da ponudnik zahteve ne izpolnjuje in bo njegova ponudba obravnavana kot ponudba, ki ni dopustna ter bo izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.

Sedanjo opremo z navedenimi inventarnimi številkami:

- ZDL0043477 Sterilizator namizni ,leto nabave 1997
- ZDL0043474 Sterilizator, leto nabave 1997
- ZDL0043471 Destilator z rezervoarjem , leto nabave 1997
- ZDL0043469 Voziček 150kg za sterilizator, leto nabave 1997
- ZDL0043468 Voziček 150kg za sterilizator , leto nabave 1997
- ZDL0043467 Dezinfektor decomat , leto nabave 1997
- ZDL0043464 Pištola za izpiranje, leto nabave 1997
- ZDL0043463 Pištola za izpiranje, leto nabave 1997
- ZDL0043462 Svetilka z lupo, leto nabave 1997
- ZDL0043322 Aparat za mehčanje vode, leto nabave 1997
- ZDL0070566 Demineralizator z merilcem kvalitete, leto nabave 2015
- ZDL0070565 Avtomatski mehčalec vode, leto nabave 2015, se ponudnik obveže, da jih  odkupi. V primeru, da jih bo uničil, naročniku pošlje potrdilo o uničenju.

Zahteve glede servisiranja opreme

Za ponujeno opremo mora biti zagotovljen servis v Sloveniji, zagotovljen mora biti zahtevani odzivni čas in čas, ki je zahtevan za odpravo napak. Istočasno morajo biti zagotovljeni rezervni deli za opremo, ki jo ponudnik ponuja. Zahtevani odzivni čas mora biti največ 2 uri od sprejema obvestila o napaki. Rok za odpravo napake je 48 ur od obvestila o napaki, v primeru, ko je rezervni del potrebno pripeljati iz tujine, pa največ 5 dni. Rezervni deli za ponujeno opremo morajo biti na razpolago še najmanj sedem (7) let po dobavi opreme.

V primeru okvare, ki bi zahtevala daljši čas, ponudnik zagotovi nadomestno opremo.

Drugi pogoji

Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z kupcem.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje…«) za vse ponudnike v ponudbi.

V kolikor naročnik ne bo prejel vseh zahtevanih prilog ali mu tekom ocenjevanja ponudb  katero od dokazovanja pogojev ne bo jasno, bo ponudnika pozval k dopolnitvi svoje ponudbe oziroma k pojasnilu te. Komunikacija bo potekala preko e-pošte. V kolikor ponudnik do roka za oddajo ne bo priložil dokazila, bo njegova ponudba označena kot ponudb a, ki ni dopustna in bo izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.

Finančno zavarovanje

#### Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Prodajalec mora kupcu ob podpisu pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV, s trajanjem garancije 10 dni po preteku roka za dobavo in montažo. Uporabi se oblika finančnega zavarovanja, ki je navedena v razpisni dokumentaciji (vzorec). Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga, gradbenega dela ali storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost.

Pogodba je veljavna ob predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik ga lahko unovči, če izbrani ponudnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, obsegu in količini. Vzorec finančnega zavarovanja je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik parafira vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s čimer jamči, da se je seznanil z vsebino garancije, ki jo bo moral izročiti naročniku v primeru, da bo izbran.

Ponudnik predloži parafiran vzorec finančnega zavarovanja (s strani ponudnika), ki je priložen v razpisni dokumentaciji.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Ob primopredaji mora dobavitelj naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku ___ v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik predloži na unovčenje, če ponudnik:

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak;

- če dobavljeno blago nima lastnosti/certifikatov h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku.

V kolikor ponudnik naročniku ob primopredaji ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, si naročnik pridržuje pravico zadržati plačilo v višini 10 % pogodbene vrednosti naročila z DDV dokler finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi ne bo predloženo.

merila

Merilo za priznanje sposobnosti - naročnik odda javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe – 100 % cena.

Naročnik bo najprej razvrstil ponudbe po vrsti, od najnižje ponudbe, proti najvišji ponudbi iz Ponudbenega predračuna. Izbran bo ponudnik, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo njegova ponudba ustrezala vsem tehničnih zahtevam razpisne dokumentacije in bo njegova ponudba najugodnejša.

Izbran bo ponudnik, ki bo za posamezni sklop oddal najbolj ugodno dopustno ponudbo.

- ponudba

ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- Priloga 1: Podatki o ponudniku,

- Priloga 2: izpolnjen obrazec POVZETEK PREDRAČUNA - REKAPITULACIJA,

- Priloga 3: izpolnjen obrazec PONUDBENI PREDRAČUN,

- Priloga 4: katalogi, prospekti,

- Priloga 5: vzorec POGODBA,

- Priloga 6: Izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi),

- Priloga 7: Izjava za pridobitev osebnih podatkov s pooblastilom,

- Priloga 8: Izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila),

- Priloga 9: Izjava o izpolnjevanju tehničnih zmogljivosti in kadrovskih sposobnosti – referenčna lista,

- Priloga 10: Certifikat, kot potrdilo o usposobljenosti serviserja

- Priloga 11: vzorec Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- Priloga 12: vzorec Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.

Ponudnik skladno z zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« Priloga 2, v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« Priloga 3 pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Po pregledu ponudb si kupec v skladu z 77. členom ZJN-3 pridrži pravico, da bo ponudnike pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno pri zahtevanih pogojih za sodelovanje oziroma razlogom za izključitev.

Na poziv kupca bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- ponudnikih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik kupcu odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

sestavljanje ponudbe

Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije, zaokroženo na največ dve decimalni mesti. Ponudnik mora označiti vse postavke tehničnih zahtev. V primeru oznake DA, mora tudi v priloženem katalogu označiti mesto, kjer je tehnična zahteva navedena. V primeru, da zahteve ne izpolnjuje, označi NE in če bo ponudnik postavko pustil neoznačeno, bo naročnik smatral, da ponudnik zahteve ne izpolnjuje in bo njegova ponudba obravnavana kot ponudba, ki ni dopustna ter bo izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu in mora ponuditi vse razpisane storitve. V primeru, da bo ponudnik na posamezno postavko vnesel 0 (nič) ali jo bo pustil neizpolnjeno, bo naročnik smatral, da bo ponudnik storitev izvajal brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobava blaga, špedicijske, prevozne, carinske ter morebitne druge stroške …).

Izbrani ponudnik staro opremo sterilizacije na lastne stroške odstrani in trenutne lokacije, kjer se oprema nahaja. Ponudnik staro opremo lahko uniči ali jo uporabi za nadaljnjo uporabo. O svoji nameri napiše izjavo in jo pošlje kupcu.

Seznam stare opreme:

- ZDL0043477 Sterilizator namizni ,leto nabave 1997
- ZDL0043474 Sterilizator , leto nabave 1997
- ZDL0043471 Destilator z rezervoarjem , leto nabave 1997
- ZDL0043469 Voziček 150kg za sterilizator, leto nabave 1997
- ZDL0043468 Voziček 150kg za sterilizator , leto nabave 1997
- ZDL0043467 Dezinfektor decomat , leto nabave 1997
- ZDL0043464 Pištola za izpiranje, leto nabave 1997
- ZDL0043463 Pištola za izpiranje, leto nabave 1997
- ZDL0043462 Svetilka z lupo, leto nabave 1997
- ZDL0043322 Aparat za mehčanje vode, leto nabave 1997
- ZDL0070566 Demineralizator z merilcem kvalitete, leto nabave 2015
- ZDL0070565 Avtomatski mehčalec vode, leto nabave 2015.

Vzorci, katalogi

Ponudnik mora pod prilogo 4 obvezno priložiti specifikacijo ponudbe ter kataloge oz. prospekte, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam oz. izpolnjuje vse zahteve iz točke 8.1.5 Zahteve glede tehničnih lastnosti oziroma iz Ponudbenega predračuna.

V katalogu naj ponudnik označi z zaporedno številko izpolnjevanje posameznih tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije in ponudbenega predračuna. V kolikor izpolnjevanje posameznih zahtev ne bo razvidno iz priloge 3 in priloge 4, ponudnik le-te lahko dokaže tudi z ogledom ponujene opreme, ki ga zagotovi na lastne stroške. O ogledu se opravi zapisnik.

Primer: za parni sterilizator, pod zahtevo 16. Dno komore nagnjeno k drenaži, ponudnik v katalogu označi 1 (zaporedna številka parnega sterilizatorja v ponudbenem predračunu) in 16, kar predstavlja zahtevo št. 16, torej, 1.16.

Naročnik si pridržuje pravico do naknadne zahteve po dodatni dokumentaciji (kot. npr. navodil za uporabo, dodatni opisi ipd.), če je to potrebno. Ponudnik mora dokumentacijo predložiti naročniku najkasneje v 2 delovnih dneh od prejema poziva (po elektronski pošti), drugače bo njegova ponudba spoznana za ponudbo, ki ni dopustna in bo izključena iz nadaljnjega ocenjevanja. 

Katalogi, prospekti in navodila so sestavni del ponudbe ter tako stroškovno bremenijo ponudnika, ki jih mora naročniku posredovati brezplačno.

V primeru, da naročniku izkazovanje tehničnih zahtev ne bo razumljivo, bo tekom ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteval dodatna pojasnila.

- Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt kupčev obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki., pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

druga določila za pripravo ponudbe

Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 8.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila kupca obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako kupca kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti kupca, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega kupec namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo kupec od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo kupec Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Lokacije dobave in montaže, ogled prostorov:

Izbrani ponudnik bo naprave iz javnega naročila dostavil na naslednje lokacije:

- Enota Bežigrad, Kržičeva ulica 10

- Ogled prostorov je možen po predhodnem dogovoru na tel.št. 01 3003 320, v tednu od 06. 04. do 12.04.2021.

Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 01.08.2021 (90 dni od datuma za prejem).

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri kupcu pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

pogodba

Pogodbo bo podpisal Zdravstveni dom Ljubljana.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv kupca, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti kupcu pogodbo v roku 5 delovnih dni po prejemu s strani kupca podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.S podpisom obrazca ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 2.000 eur mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico.

- Priloga 1: PODATKI O PONUDNIKU

JN-10/2021

OPREMA ZA STREILIZACIJO ZD LJUBLJANA

PODATKI O PONUDNIKU

| Firma oz. ime |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Matična številka |  |
| Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje?(glede na kriterije v priročniku Komisije 2003/361/ES) |  |
| Davčna številka / ID za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Banka, pri kateri je račun odprt |  |
| Kontaktna oseba za pojasnila ponudbe |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

- Priloga 2:  POVZETEK PREDRAČUNA – REKAPITULACIJA JN-10/2021

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

POVZETEK PREDRAČUNA – REKAPITULACIJA JN-10/2021

|  | EUR brez DDV | EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| Vrednost opreme |  |  |
| Odkup stare opreme |  |  |
| SKUPAJ VREDNOST PONUDBE |  |  |

Ponudba je veljavna do:

Datum:

Žig		Podpis pooblaščene osebe:

- Priloga 3: PONUDBENI PREDRAČUN JN-10/2021 OPREMA ZA STERILIZACIJO ZD LJUBLJANA

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

PONUDBENI PREDRAČUN JN-10/2021

OPREMA ZA STERILIZACIJO ZD LJUBLJANA

Vsa oprema:

- Ponujena oprema mora biti nova (iz tekoče proizvodnje leta 2021 in neuporabljena, ne sme biti demonstracijski model)

- Ponujena oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije

- Ponujena oprema mora imeti vsa dovoljenja za dajanje na trg

|  |  |  | Količina |  | Cena/kos EUR brez DDV | Cena/kos EUR z DDV | Vrednost v EUR z DDV | Proizvajalec | Tip |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PARNI STERILIZATOR |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | TERMODEZINFEKTOR |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | PIŠTOLA ZRAČNA Z NASTAVKI |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | PIŠTOLA VODNA Z NASTAVKI |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ULTRAZVOČNI ČISTILEC |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | APARAT ZA VARJENJE PVC FOLIJE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | SVETILKA INSPEKCIJSKA |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | DISPENZER ZA LEPILNI TRAK |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | VOZIČEK Z DVEMA POLICAMA ZA PREVOZ TORB |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | VOZIČEK ZA NOTRANJI TRANSPORT KOŠAR |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | KOŠARA MODULARNA - VIŠJA |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | MEHČALEC VODE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | REVERZNA OZMOZA |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ZAPRT TRANSPORTNI VOZIČEK |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | OMARICA ZA DETRGENTE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | INFORMACIJSKI SISTEM |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garancijska doba |  | mesecev |  | minimalna zahtevana garancijska doba traja 24 |  |  | mesecev |  |  |

- Ponujena oprema mora ustrezati naslednjim minimalnim osnovnim tehničnim zahtevam:

| - PARNI STERILIZATOR Zahtevane lastnosti: | Izpolnjevanje tehnične zahteve |  | Stran v katalogu | Proizvajalec | Tip | Kataloška številka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 X PARNI STERLIZATOR – PREHODNI – 1X LEVI SERVIS, 1X DESNI SERVIS - lokacija: 2x Sterilizacija čisto |  |  |  |  |  |  |
| - Polno avtomatski parni sterilizator za sterilizacijo različnega materiala obstojnega pri temp. 121 – 134 °C | DA | NE |  |  |  |  |
| - Prehodni model z dvojimi vertikalno pomičnimi vrati | DA | NE |  |  |  |  |
| - Ogrevanje preko vgrajenega električnega generatorja pare nameščenega v sklopu sterilizatorja | DA | NE |  |  |  |  |
| - Zunanje dimenzije: 900-1250 / 1300-1350 / 2000-2200 mm (š x g x v) | DA | NE |  |  |  |  |
| PRIKLJUČKI |  |  |  |  |  |  |
| - Elektrika 3 x 400 V, 50 Hz – max 60 kW | DA | NE |  |  |  |  |
| - Demi voda 1/2" za napajanje parogeneratorja | DA | NE |  |  |  |  |
| - Mehčana voda 1/2" za hladilni in vakuumski sistem | DA | NE |  |  |  |  |
| - Odtok | DA | NE |  |  |  |  |
| - komprimiran zrak 6-8 bar | DA | NE |  |  |  |  |
| KOMORA |  |  |  |  |  |  |
| - Dimenzije komore: 650/1000/650 mm (š x g x v) (+/- 10%) | DA | NE |  |  |  |  |
| - Volumen komore 450 – 500 litrov, kapaciteta 6 STE (60/30/30 cm), 6 ISO (60/40/20 cm), 6 SPRI (58,5/39,5/19,5 cm) | DA | NE |  |  |  |  |
| - Izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 316L / EN 1.4404 ali boljšega | DA | NE |  |  |  |  |
| - Komora naj bo pravokotne oblike | DA | NE |  |  |  |  |
| - Notranjost komore visoko polirana | DA | NE |  |  |  |  |
| - Zaokroženi notranji robovi komore | DA | NE |  |  |  |  |
| - Dno komore nagnjeno k drenaži zaradi odtekanja kondenza. | DA | NE |  |  |  |  |
| - Izolirana z mineralno volno brez klorida in zaščitena z aluminijastimi ploščami | DA | NE |  |  |  |  |
| - Validacijski priključek za opcijski manometer | DA | NE |  |  |  |  |
| - Validacijski priključek za testne temperaturne sonde | DA | NE |  |  |  |  |
| - Nosilec za košare v komori | DA | NE |  |  |  |  |
| - Nameščena na protikorozijsko zaščiteno nosilno ogrodje | DA | NE |  |  |  |  |
| VRATA KOMORE STERILIZATORJA |  |  |  |  |  |  |
| - Avtomatska pomična vertikala pnevmatsko ali električno gnana vrata, brez tečajev | DA | NE |  |  |  |  |
| - Izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 316L / EN 1.4404 ali boljšega | DA | NE |  |  |  |  |
| - Notranja površina vrat ravna in enake obdelave kot notranjost komore | DA | NE |  |  |  |  |
| - Varnostni sistem zaustavljanja pri zapiranju zaradi kakršnekoli ovire | DA | NE |  |  |  |  |
| - Varnostni sistem pri odpiranju, v primeru, da je v komori pritisk višji od atmosferskega | DA | NE |  |  |  |  |
| ELEKTRIČNI GENERATOR PARE |  |  |  |  |  |  |
| - Generator je kot samostojna enota nameščen na nosilno ogrodje sterilizatorja | DA | NE |  |  |  |  |
| - Avtomatsko čiščenje parogeneratorja | DA | NE |  |  |  |  |
| - Imeti mora sistem za odplinjevanje nekondenziranih plinov | DA | NE |  |  |  |  |
| VAKUUMSKI SISTEM |  |  |  |  |  |  |
| - Visoko zmogljiva, minimalno dvostopenjska vakuumska črpalka nameščena na ogrodje sterilizatorja – »liquid ring vacuum pump« | DA | NE |  |  |  |  |
| PROCESNI VENTILI IN CEVNI RAZVODNI SISTEM ZA PARO |  |  |  |  |  |  |
| - Pnevmatski procesni ventili zaradi večje varnosti in zanesljivosti | DA | NE |  |  |  |  |
| - Cevni sistem izdelan iz nerjavečega jekla in izoliran | DA | NE |  |  |  |  |
| STERILIZACIJSKI PROGRAMI – MINIMALNA ZAHTEVA |  |  |  |  |  |  |
| - Zapakirani inštrumenti in tekstil pri 134°C - z nastavljivo možnostjo sušenja na koncu programa - Testiran v skladu z MDD | DA | NE |  |  |  |  |
| - Zapakirani inštrumenti, tekstil, plastika, guma in votli inštrumenti pri 121°C - z nastavljivo možnostjo sušenja na koncu programa - Testiran v skladu z MDD | DA | NE |  |  |  |  |
| - Hitri program za nepakirane inštrumente pri 134°C | DA | NE |  |  |  |  |
| - Bowie & Dick testni program po veljavnih standardih | DA | NE |  |  |  |  |
| - Avtomatski zagon sterilizatorja za segrevanje pred prvo uporabo. Čas zagona se mora dati nastaviti poljubno | DA | NE |  |  |  |  |
| - Avtomatski test tesnosti sterilizatorja – leak test | DA | NE |  |  |  |  |
| ZAHTEVE ZA FILTER ZA VSTOPNI ZRAK V KOMORO |  |  |  |  |  |  |
| - Zračni filter za vstop zraka v komoro naj omogoča 99,995% filtracijo delcev velikosti 0,3 µm | DA | NE |  |  |  |  |
| KONTROLNA ENOTA, KI VODI PROCES STERILIZACIJE |  |  |  |  |  |  |
| - Mikroprocesorska kontrolna enota za avtomatsko vodenje vseh procesov sterilizacije | DA | NE |  |  |  |  |
| - Sistem upravlja delovanje sterilizatorja, izvaja kontrolo delovanja, alarmira in omogoča vizualni vpogled v trenutno stanje procesa | DA | NE |  |  |  |  |
| - Možnost spremljanja različnih parametrov in nastavitev na različnih nivojih. Nivoji uporabnika so varovani z gesli. | DA | NE |  |  |  |  |
| - Servisni program z nastavitvijo servisnih intervalov in shranjevanje zgodovine napak | DA | NE |  |  |  |  |
| - V primeru okvare ali procesne nepravilnosti mora izdati vizualno in slišno opozorilo | DA | NE |  |  |  |  |
| UPORABNIŠKI VMESNIK |  |  |  |  |  |  |
| - Barvni zaslon na dotik–»touch screen«, na čisti in sterilni strani sterilizatorja. Minimalna velikosti zaslona na dotik 10" | DA | NE |  |  |  |  |
| - Uporabniški meni v slovenskem jeziku | DA | NE |  |  |  |  |
| - Možnost spremljanja procesa v realnem času na zaslonu v alfanumeričnem, grafičnem ali shematskem prikazu | DA | NE |  |  |  |  |
| NEODVISNI SISTEM ZA NADZOR DELOVANJA STERILIZATORJA |  |  |  |  |  |  |
| - Vgrajen mora biti povsem neodvisni računalniški sistem za nadzor delovanja sterilizatorja z neodvisnimi senzorji za tlak in temperaturo. Sistem mora prejete podatke iz kontrolne enote sterilizatorja neprestano primerjati s svojimi neodvisnimi senzorji. Dobljeni podatki morajo biti v okviru mejnih vrednosti sterilizacije, določene s standardom EN285. V nasprotnem primeru mora sistem javiti napako. | DA | NE |  |  |  |  |
| KOMUNIKACIJA |  |  |  |  |  |  |
| - Kontrolna enota mora biti povezljiva s ponujenim informacijskim sistemom za sledljivost sterilnega materiala. | DA | NE |  |  |  |  |
| PROGRAMSKA OPREMA ZA NADZOR IN SERVISNO DIAGNOSTIKO |  |  |  |  |  |  |
| - Sterilizator naj bo opremljen s strojno in programsko opremo, ki omogoča povezovanje sterilizatorja preko interneta na bazo podatkov v oblaku »cloud« za potrebe diagnosticiranja in alarmiranja (komunikacija mora biti enosmerna in sicer – sterilizator proti oblaku) komunikacijski protokol mora zagotavljati šifrirano in varno povezavo do oblaka - komunikacijski protokol priložiti k ponudbi. | DA | NE |  |  |  |  |
| - Istočasno mora omogočati več uporabnikom, kot npr. osebju v CS, tehnični službi ZD ali zunanji servisni službi, samodejni prenos podatkov o stanju sterilizatorja v realnem času. Vrsta podatkov se lahko določi glede na izbran nivo uporabnika. Prenos podatkov mora biti omogočen na mobilni telefon, tablico ali računalnik. | DA | NE |  |  |  |  |
| - Istočasno mora omogočati več uporabnikom samodejno avtomatsko obveščanje o uspešnem zaključenem ciklu ali morebitni napaki z opisom napake po e-mailu in SMS-u. | DA | NE |  |  |  |  |
| - Servisni službi naj omogoča oddaljen dostop do podatkov kontrolne enote v oblaku. Omogoča naj oglede v procese sterilizacije in diagnostiko napak z vpogledom posamičnih komponent sterilizatorja. Zagotavljati mora statistiko podatkov o opravljenih procesih, tipih procesov, pogostosti uporabe in morebitnih napakah ter avtomatsko izdajo mesečnih poročil na e-mail. | DA | NE |  |  |  |  |
| DRUGE ZAHTEVE |  |  |  |  |  |  |
| - Skupni servisni prostor: 1x iz leve in 1x iz desne strani | DA | NE |  |  |  |  |
| - Vsi napisi in oznake v slovenskem jeziku | DA | NE |  |  |  |  |
| - Integriran tiskalnik za izpis procesa | DA | NE |  |  |  |  |
| - Čas sterilizacije s polno polnitvijo komore za enaki tip sterilizatorja po tipskem testu iz SIST EN 285-16.2 ( full load termometric) pri 134°C -max 35 min ( dokazilo – testno poročilo) | DA | NE |  |  |  |  |
| STANDARDI |  |  |  |  |  |  |
| - Medical device directive 93/42/EEC z dopolnilom direktive 2007/47/EC | DA | NE |  |  |  |  |
| - Presure equipment directve 2014/68/EU | DA | NE |  |  |  |  |
| - SIST EN 285 | DA | NE |  |  |  |  |
| - SIST EN 13485 – Medical device – Quality management system | DA | NE |  |  |  |  |
| OPREMA ZA POLNJENJE IN PRAZNENJE STERILIZATORJA |  |  |  |  |  |  |
| - 4 x Zunanji voziček za transport in polnjenje sterilizatorja z vložnimi sanmi za košare | DA | NE |  |  |  |  |
| - Izdelan iz visokokvalitetnega nerjavnega jekla ASI304 ali boljše kvalitete | DA | NE |  |  |  |  |
| - Kompatibilen s sterilizatorjem | DA | NE |  |  |  |  |
| - Voziček mora imeti mehanizem za zaklepanje vložnih sani med transportom | DA | NE |  |  |  |  |
| - Mehanizem mora omogočati istočasni priklop vozička na sterilizator med polnjenjem in sprostitev zaklenjenega materiala na vozičku za polnjenje. | DA | NE |  |  |  |  |
| - Zadnji kolesi morata imeti zavoro | DA | NE |  |  |  |  |
| - 4 x Vložne sani na kolesih za polnjene sterilizatorja s košarami | DA | NE |  |  |  |  |
| - Sani so namenjene za polnjenje sterilizatorja s 6 ISO (60/40/20 cm) ali 6 SPRI (58,5/39,5/19,5 cm) košarami | DA | NE |  |  |  |  |
| - Sani izdelane iz nerjaveče pločevine kvalitete 304 ali boljše | DA | NE |  |  |  |  |
| - Sani opremljene s kolesi in mehanizmom za zaklepanje košar med transportom v sterilizator | DA | NE |  |  |  |  |
| - Montažna stena (v prostoru 28 sterilizacija – čisto) - NERJAVEČE JEKLO s profilnimi nosilci - dolžina cca 360 cm, višina do spuščenega stropa 300 cm - stena naj ima čim manj stikov, ti morajo biti zatesnjeni (med sterilizatorjema je servisni prostor, kjer so vrata dim. 60 x 200 cm za dostop do sterilizatorjev za servisiranje) | DA | NE | Katalog |  |  |  |
| - Montažna stena (v prostoru 25. sterilizacija – sterilno) - NERJAVEČE JEKLO s profilnimi nosilci - dolžina stene cca 340 cm, višina do spuščenega stropa 300 cm - stena naj ima čim manj stikov, ti morajo biti zatesnjeni - izvajalec pred izvedbo stene, naročniku dostavi načrt in pridobi naročnikovo potrditev | DA | NE | Katalog |  |  |  |

| 2. TERMODEZINFEKTOR Zahtevane lastnosti: | Izpolnjevanje tehnične zahteve |  | Stran v katalogu | Proizvajalec | Tip | Kataloška številka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 X TERMODEZINFEKTOR, PREHODNI - lokacija: sterilizacija - nečisto |  |  |  |  |  |  |
| - Avtomatski prehodni termodezinfektor za pranje, termodezinfekcijo in sušenje inštrumentov, oddelčnega pribora, dentalnega pribora in votlih inštrumentov | DA | NE |  |  |  |  |
| - Izdelan kot prehodni model z dvojimi vrati | DA | NE |  |  |  |  |
| - Zunanje dimenzije termodezinfektorja: 650x700x2000 mm (š x g x v) ± 5% zaradi omejitve v prostoru | DA | NE |  |  |  |  |
| - Kapaciteta komore: 10 DIN košar dim: 480 x 250 x 50 mm | DA | NE |  |  |  |  |
| - Termična dezinfekcija 90-93°C (po Ao 3000/600 konceptu) z najmanj tremi tovarniško nastavljenimi programi različnih intenzitet | DA | NE |  |  |  |  |
| - Sušenje z vgrajenim HEPA filtrom, toplotnim izmenjevalcem in ventilatorjem – po končanem procesu mora biti material popolnoma suh. | DA | NE |  |  |  |  |
| KOMORA |  |  |  |  |  |  |
| - Izdelana iz odpornega nerjavnega jekla | DA | NE |  |  |  |  |
| - Opremljene z dvema rotacijskima pralnima ročicama, ena na dnu in ena na vrhu komore | DA | NE |  |  |  |  |
| - Pralne ročice morajo omogočati enostavno čiščenje, s snemljivim končnim delom ročice (brez vijačenja) | DA | NE |  |  |  |  |
| - Na dnu komore nameščeni grobi in fini filter za umazanijo, ki se da odstraniti iz komore in ga lahko sname in očisti uporabnik. | DA | NE |  |  |  |  |
| - Električni grelec naj bo nameščen tako, da ne ovira čiščenja komore in da je zaščiten s filtrom komore. | DA | NE |  |  |  |  |
| - Validacijski priključek | DA | NE |  |  |  |  |
| - Luč v komori – notranja osvetlitev komore zaradi vizualnega spremljana procesa. | DA | NE |  |  |  |  |
| VRATA |  |  |  |  |  |  |
| - Vrata naj imajo vgrajeno transparentno okno po celotni površini vrat zaradi lažje vizualne kontrole procesa | DA | NE |  |  |  |  |
| - Vrata se odpirajo ročno iz zaprtega vertikalnega položaja v odprti horizontalni položaj. | DA | NE |  |  |  |  |
| - Polnjenje in praznjenje na stojni višini | DA | NE |  |  |  |  |
| - Vrata naj služijo kot vložna polica za vozičke v termodezinfektor | DA | NE |  |  |  |  |
| - Vrata naj imajo nameščen blažilec za kontrolirano odpiranje vrat in blažilec za lažje zapiranje vrat | DA | NE |  |  |  |  |
| KONTRLOLNA ENOTA |  |  |  |  |  |  |
| - Mikroprocesorska kontrolna enota, naj omogoča avtomatsko delovanje in kontrolo izbranih programov termodezinfektorja. Zaslon mora omogočati prikaz številke oziroma ime programa , trenutni status programa, prikaz napake. | DA | NE |  |  |  |  |
| - Kontrolna enota mora omogočati min. 15 programskih mest | DA | NE |  |  |  |  |
| PROGRAMSKA OPREMA ZA NADZOR IN SERVISNO DIAGNOSTIKO |  |  |  |  |  |  |
| - Termodezinfektor naj bo opremljen s strojno in programsko opremo, ki omogoča povezovanje termodezinfektorja preko interneta na bazo podatkov v oblaku »cloud« za potrebe diagnosticiranja in alarmiranja (komunikacija mora biti enosmerna in sicer – termodezinfektor proti oblaku) komunikacijski protokol mora zagotavljati šifrirano in varno povezavo do oblaka - komunikacijski protokol priložiti k ponudbi. | DA | NE |  |  |  |  |
| - Istočasno mora omogočati več uporabnikom, kot npr. osebju v CS, tehnični službi ZD ali zunanji servisni službi, samodejni prenos podatkov o stanju termodezinfektorja v realnem času. Vrsta podatkov se lahko določi glede na izbran nivo uporabnika. Prenos podatkov mora biti omogočen na mobilni telefon, tablico ali računalnik. | DA | NE |  |  |  |  |
| - Istočasno mora omogočati več uporabnikom samodejno avtomatsko obveščanje o uspešnem zaključenem ciklu ali morebitni napaki z opisom napake po e-mailu in SMS-u. | DA | NE |  |  |  |  |
| - Servisni službi naj omogoča oddaljen dostop do podatkov kontrolne enote v oblaku. Omogoča naj oglede v procese termodezinfektorja in diagnostiko napak. Zagotavljati mora statistiko podatkov o opravljenih procesih, tipih procesov, pogostosti uporabe in morebitnih napakah ter avtomatsko izdajo mesečnih poročil na e-mail. | DA | NE |  |  |  |  |
| DODATNE KARATERISTIKE |  |  |  |  |  |  |
| - Vgrajen električni grelec za gretje vode | DA | NE |  |  |  |  |
| - Integriran tiskalnik za izpis procesa | DA | NE |  |  |  |  |
| - Vgrajene 3 avtomatske dozirne črpalke za detergente s kontrolo nivoja dozirnih sredstev | DA | NE |  |  |  |  |
| - 3 x kontrola pretoka dozirnih sredstev kot je zahtevano po EN ISO 15883 | DA | NE |  |  |  |  |
| - Termodezinfektor mora imeti prostor za shranjevanje čistilnih sredstev v sklopu ogrodja stroja. Prostor mora omogočati shranjevanje najmanj 3 x 5 l vsebnike | DA | NE |  |  |  |  |
| - Integriran tiskalnik za izpis procesa | DA | NE |  |  |  |  |
| - hlajenje iztoka | DA | NE |  |  |  |  |
| PRIKLJUČKI NA OBJEKTU |  |  |  |  |  |  |
| - Elektrika, 400 V,3N, 50 Hz, max 16 A | DA | NE |  |  |  |  |
| - UTP priključek | DA | NE |  |  |  |  |
| - Voda: vroča 1-8 bar | DA | NE |  |  |  |  |
| - Voda. Mrzla mehčana 1-8 bar | DA | NE |  |  |  |  |
| - Demi voda za končno izpiranje 1-8 bar | DA | NE |  |  |  |  |
| - Odtok v tleh Ø 50 mm | DA | NE |  |  |  |  |
| STANDARDI IN CERTIFIKATI |  |  |  |  |  |  |
| - Izdelan po EN ISO 15883-1/ -2 | DA | NE |  |  |  |  |
| - Deklaracija o ustreznosti z MDD 93/42/EEC z listo proizvodov-priložiti ponudbi | DA | NE |  |  |  |  |
| - EC certifikat pristojnega organa za proizvajalca opreme v skladu z MDD 93/42/EEC – priložiti k ponudbi | DA | NE |  |  |  |  |
| - Certifikat proizvajalca, da je tipsko testiran v skladu z EN ISO 15883-1/ -2 | DA | NE |  |  |  |  |
| - SIST EN 13485 – medical device – Quality management system | DA | NE |  |  |  |  |
| DODATNA OPREMA SKUPAJ ZA OBA TERMODEZINFEKTORJA |  |  |  |  |  |  |
| - 2 x 5 etažni vložni voziček za pranje inštrumentov s kapaciteto 10 DIN košar (480x250x50 mm). Pralne ročice in police v vložnem vozičku se morajo ločeno snemati v vsakem nivoju posebej, brez vijačenja, zaradi fleksibilnosti polnjenja vozička. Po odstranitvi ročice, mora biti prosta celotna površina police, brez ovir. Voziček mora imeti vgrajene nastavke za pranje cevi (min.6 nastavkov). pralne ročice morajo omogočati enostavno čiščenje z enostavno snemljivim končnim delom ročice (brez vijačenja) | DA | NE |  |  |  |  |
| - 24 x DIN košar dim: 480 x 250 x 50 mm izdelanih iz RF žice | DA | NE |  |  |  |  |
| - 1 x vstavek za 36 stomatoloških nasadnih inštrumentov, kot so kolenčniki, turbine itd. | DA | NE |  |  |  |  |
| - 4 x vstavek za kirurške dentalne kontejnerje kapacitete min. 8 kontejnerjev | DA | NE |  |  |  |  |
| - 2 x nosilec za pranje ledvičk kapacitete min. 14 ledvičk | DA | NE |  |  |  |  |
| - 2 x držalo za fine inštrumente in kirete s silikonskimi nosilci primerno za DIN košare 480 x 250 x 50 mm. Vsako držalo ima po dolžini dve sistema za pritrditev inštrumentov. Dim: min. 400x230x50 mm | DA | NE |  |  |  |  |
| - 6 x fina košarica za pranje manjših ostrih finih inštrumentov s pokrovom. Izdelana iz nerjaveče jeklene žice. Dim:60x60x45mm. Gostota mrežice 1,5mm | DA | NE |  |  |  |  |
| - 5 x fina inštrumentna košarica s pokrovom za pranje finih inštrumentov. Izdelana iz nerjaveče jeklene žice. Dim: 420x30x40 mm. | DA | NE |  |  |  |  |
| - Montažna stena (med prostorom 30 nečisto in 28 čisto) Izdelana iz aluminijastih profilov, aluminijastih plošč in pleksi stekla. Dolžina stene cca 300 cm, višina do spuščenega stropa 300 cm. Stena naj ima čim manj stikov. Steklene površine so nad termodezinfektorji in pri strani. Stena za omarico za detergente je do višine 900mm iz aluminijastih plošč. Od te višine da spuščenega stropa pa je pleksi steklo. Izvajalec pred izvedbo stene, naročniku dostavi načrt in pridobi naročnikovo potrditev. | DA | NE |  |  |  |  |

| 3. PIŠTOLA ZRAČNA Z NASTAVKI Zahtevane lastnosti: | Izpolnjevanje tehničnih zahtev |  | Stran v katalogu | Proizvajalec | Tip | Kataloška številka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 X PIŠTOLA ZRAČNA Z NASTAVKI - lokacija: 1x sterilizacija - nečisto |  |  |  |  |  |  |
| - Naprava za prepihovanje in sušenje inštrumentov na stisnjen zrak | DA | NE |  |  |  |  |
| - Komplet 8 različnih univerzalnih nastavkov, nosilce za nastavke, pritrdilni material za nosilec in priključna cev | DA | NE |  |  |  |  |
| - Priklop na objektu: stisnjen zrak: 1/2" | DA | NE |  |  |  |  |

| - PIŠTOLA VODNA Z NASTAVKI Zahtevane lastnosti: | Izpolnjevanje tehničnih zahtev |  | Stran v katalogu | Proizvajalec | Tip | Kataloška številka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 X PIŠTOLA VODNA Z NASTAVKI - lokacija: 1x sterilizacija - nečisto |  |  |  |  |  |  |
| - Naprava za čiščenje inštrumentov z demineralizirano vodo | DA | NE |  |  |  |  |
| - Izdelana iz nerjavečega jekla | DA | NE |  |  |  |  |
| - Komplet 6 različnih univerzalnih nastavkov, nosilce za nastavke, pritrdilni material za nosilec in priključna cev | DA | NE |  |  |  |  |
| - Priklop na objektu - demineralizirana voda 1/2" | DA | NE |  |  |  |  |

| - ULTRAZVOČNI ČISTILEC Zahtevane lastnosti: | Izpolnjevanj tehničnih zahtev |  | Stran v katalogu | Proizvajalec | Tip | Kataloška številka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 X ULTRAZVOČNI ČISTILEC - lokacija: sterilizacija - nečisto |  |  |  |  |  |  |
| - Kapaciteta min 15 l | DA | NE |  |  |  |  |
| - Velikost komore: min. 30x30x20 cm,nerjavna jeklena površina | DA | NE |  |  |  |  |
| - Nastavljiv timer, termostat za regulacijo gretja in sistem za razplinjavanje vode | DA | NE |  |  |  |  |
| - Frekvenca od 35 do 40kHz | DA | NE |  |  |  |  |
| DODATNA OPREMA |  |  |  |  |  |  |
| - Pokrov iz nerjavne pločevine | DA | NE |  |  |  |  |
| - Vložna košara za inštrumente min. dim 280x250x110 mm | DA | NE |  |  |  |  |
| - Odtočni ventil in cev | DA | NE |  |  |  |  |

| - APARAT ZA VARJENJE PVC FOLIJE Zahtevane lastnosti: | Izpolnjevanj tehničnih zahtev |  | Stran v katalogu | Proizvajalec | Tip | Kataloška številka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 X APARAT ZA VARJENJE PVC FOLIJE - lokacija: sterilizacija - čisto |  |  |  |  |  |  |
| - Avtomatski varilec za varjenje sterilizacijskih vrečk in rokavov | DA | NE |  |  |  |  |
| - Prostostoječi model z električnimi grelci | DA | NE |  |  |  |  |
| - Velikost 600x250x160 mm ( d x š x v )( +/- 5%) | DA | NE |  |  |  |  |
| - Temperatura varjenja nastavljiva, največ od 100 -200°C | DA | NE |  |  |  |  |
| - Pritisk varjenja 40-100 N | DA | NE |  |  |  |  |
| - Neskončni trak za transport vrečke skozi varilec z vklopom in s senzorjem | DA | NE |  |  |  |  |
| - Avtomatski izklop | DA | NE |  |  |  |  |
| - Mikroprocesorsko voden, validirano varjenje | DA | NE |  |  |  |  |
| - Avtomatsko zaznavanje vrečke | DA | NE |  |  |  |  |
| - Vgrajen printer z možnostjo priklopa na zunanji tiskalnik črtnih kod | DA | NE |  |  |  |  |
| - Barvni ekran na dotik min velikosti 4" z možnostjo vnosa podatkov in spreminjanja nastavitev. | DA | NE |  |  |  |  |
| - Možnost shranjevanja podatkov | DA | NE |  |  |  |  |
| - Kontrolna enota mora zagotavljati priklop na ponujeni informacijski sistem za sledljivost sterilnega materiala – ponudbi priložiti navodila za priklop na informacijski sistem | DA | NE |  |  |  |  |
| - Števec varjenja | DA | NE |  |  |  |  |
| - CE oznaka | DA | NE |  |  |  |  |
| - Deklaracija o ustreznosti | DA | NE |  |  |  |  |
| - SIST EN 13485 – Quality management system | DA | NE |  |  |  |  |
| - V skladu s SIST EN ISO 11607-2 | DA | NE |  |  |  |  |

| - SVETILKA INŠPEKCIJSKA Zahtevane lastnosti: | Izpolnjevanj tehničnih zahtev |  | Stran v katalogu | Proizvajalec | Tip | Kataloška številka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 X SVETILKA INŠPEKCIJSKA - lokacija: 4x sterilizacija - čisto |  |  |  |  |  |  |
| - Okrogla fluorescentna cev z lečo min Ø 125 mm, na dveh gibljivih nosilcih | DA | NE |  |  |  |  |
| - Možnost pritrditve na rob mize ali na polico mize | DA | NE |  |  |  |  |
| - Elektrika: 220/240 V, max 22 W | DA | NE |  |  |  |  |

| - DISPENZER ZA LEPILNI TRAK Zahtevane lastnosti: | Izpolnjevanj tehničnih zahtev |  | Stran v katalogu | Proizvajalec | Tip | Kataloška številka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 X DISPENZER ZA LEPILNI TRAK - lokacija: 4x sterilizacija - čisto |  |  |  |  |  |  |
| - namizni model. Kovinsko ohišje s protizdrsno gumo. – 2 nosilca za kolute z lepilnim trakom | DA | NE |  |  |  |  |

| - VOZIČEK Z DVEMA POLICAMA ZA PREVOZ TORB Zahtevane lastnosti: | Izpolnjevanj tehničnih zahtev |  | Stran v katalogu | Proizvajalec | Tip | Kataloška številka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 X VOZIČEK Z DVEMA POLICAMA ZA PREVOZ TORB - lokacija: sterilizacija expedit notranji, sprejem nečisto, predprostor |  |  |  |  |  |  |
| - Voziček z dvema policama | DA | NE |  |  |  |  |
| - Velikost police min: 900x500 mm | DA | NE |  |  |  |  |
| - Na krajši strani vozička ima ročaj za vodenje vozička | DA | NE |  |  |  |  |
| - 4 antistatična kolesa, dve kolesi imata zavoro, odbojniki | DA | NE |  |  |  |  |
| - Nosilno ogrodje iz nerjavnih jeklenih profilov in police iz nerjavne pločevine, brez ostrih robov, gladka površina, primerna za čiščenje | DA | NE |  |  |  |  |

| - VOZIČEK NOTRANJI ZA TRANSPORT KOŠAR Zahtevane lastnosti: | Izpolnjevanj tehničnih zahtev |  | Stran v katalogu | Proizvajalec | Tip | Kataloška številka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 x VOZIČEK NOTRANJI ZA TRANSPORT KOŠAR - lokacija: 2x soba 25, 2x soba 28 |  |  |  |  |  |  |
| - Narejen iz nerjavečega jekla | DA | NE |  |  |  |  |
| - Površine so gladke ter omogočajo lahko čiščenje | DA | NE |  |  |  |  |
| - Štiri kolesa, dvoja z zavoro | DA | NE |  |  |  |  |
| - Na eni strani ima ročaj za lažji transport, ki se lahko odstrani | DA | NE |  |  |  |  |
| - Kapaciteta vozička; 5 x modularna košara 58,5 x 39,5 x 19,5 cm | DA | NE |  |  |  |  |
| - Šine za vlaganje košar | DA | NE |  |  |  |  |
| - Dimenzije: min: 700x400x1500 mm ( d x g x v ) | DA | NE |  |  |  |  |

| - KOŠARA MODULARNA VIŠJA Zahtevane lastnosti: | Izpolnjevanj tehničnih zahtev |  | Stran v katalogu | Proizvajalec | Tip | Kataloška številka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 X KOŠARA MODULARNA VIŠJA - lokacija: sterilizacija - sterilno |  |  |  |  |  |  |
| - Dimenzije: 58,5 x 39,5 x 19,5 cm | DA | NE |  |  |  |  |
| - Material: nerjavna jeklena žična visoko, polirana | DA | NE |  |  |  |  |
| - Košara je take oblike, da omogoča shranjevanje ena v drugo, ko so prazne, zaradi prostorske omejitve. | DA | NE |  |  |  |  |
| - Ko so polne, se lahko shranjujejo ena na drugo | DA | NE |  |  |  |  |

| - MEHČALNA NAPRAVA – DVOJNA IZMENIČNA Zahtevane lastnosti: | Izpolnjevanj tehničnih zahtev |  | Stran v katalogu | Proizvajalec | Tip | Kataloška številka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 X MEHČALNA NAPRAVA – DVOJNA IZMENIČNA - Lokacija: kletni prostori |  |  |  |  |  |  |
| - Popolnoma avtomatska dvojna mehčalna naprava z volumetričnim in časovnim krmiljenjem za pripravo vode v industriji | DA | NE |  |  |  |  |
| - Tlačni posodi iz armiranega polietilena-min. 2 x 50 litrov ionske mase | DA | NE |  |  |  |  |
| - Solna posoda iz visoko odpornega polietilena-HDPE – min. 100 litrov | DA | NE |  |  |  |  |
| - Avtomatsko delovanje krmilnika | DA | NE |  |  |  |  |
| - Priključki DN25 | DA | NE |  |  |  |  |
| - Pretok vode: 0,2 – 3 m³/h | DA | NE |  |  |  |  |
| - Delovni tlak: 1,5 – 6 bar | DA | NE |  |  |  |  |
| - By-pass ventil, razvod za RO napravo in vzorčenje vode | DA | NE |  |  |  |  |
| - Dimenzije rezervoarja za solnico. Max 400 x 400 x 1200 mm (šxgxv) | DA | NE |  |  |  |  |
| - Dodatni elementi: samočistilni ročni mehanski filter s povratnim izpiranjem z vgrajenim nepovratnim ventilom, 80-90 mcr, DN25, dvojno ohišje za filtre velikosti 20« z filtri5 mcr in aktivno oglje ter priključki DN25 Z manometri. | DA | NE |  |  |  |  |

| - REVERZNA OSMOZA Zahtevane lastnosti: | Izpolnjevanj tehničnih zahtev |  | Stran v katalogu | Proizvajalec | Tip | Kataloška številka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 X REVERZNA OSMOZA Z ZBIRALNIKOM IN KROŽNIM DISTRIBUCIJSKIM SISTEMOM IZ KLETI - Lokacija: kletni prostori |  |  |  |  |  |  |
| - Reverzna osmoza zmogljivost pri 15° dotekajoče vode, minimalno 300l/h | DA | NE |  |  |  |  |
| - Opremljena z RO krmilnikom za upravljanje s prikazom prevodnosti in temperature vode, manometri in indikatorji pretokov koncentrata in permeata. Centrifugalno črpalko in pred filtracijo ter membrano UltraLowPressure membrane ULP21-4040 ali boljšo montirano v nerjavnem ogrodju. | DA | NE |  |  |  |  |
| - Rezervoar za RO vodo 1000 litrov, opremljen s sesalnim ventilom, sesalno cevjo, zapornim ventilom, dihalnim mikrobiološkim filtrom 0,2 mic, varnostnim prelivom s sifonom, gravitačno zaporo, plovnim stikalom za delovanje RO in plovnim stikalom za zaščito distribucijske črpalke. | DA | NE |  |  |  |  |
| - Distribucijska večstopenjska črpalka Ebara EVMSL1-8, 8F5BEG E/0,37, vertikalna, izdelana iz nerjavečega jekla AISI 316L ali boljša z elektronskim frekvenčnim krmilnikom in tlačnim senzorjem | DA | NE |  |  |  |  |
| - UV dezinfekcijskim sistemom, MIN. moči 70W, priključki DN25, indikatorjem pravilnega delovanja, opomnikom za menjavo žarnice, indikatorjem življenjske dobe žarnice - NSF/EPA standard (40mJ/cm2): 4,1 m³/h ( 68 lit/min) | DA | NE |  |  |  |  |
| - DEMI kolona za pripravo demi vode – minimalno 18 litrov | DA | NE |  |  |  |  |
| - Povezava mehke in RO vode na obstoječo lokacijo, predhodna dezinfekcija razvoda RO inštalacije. | DA | NE |  |  |  |  |

| - ZAPRT TRANSPORTNI VOZIČEK Zahtevane lastnosti: | Izpolnjevanj tehničnih zahtev |  | Stran v katalogu | Proizvajalec | Tip | Kataloška številka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 X ZAPRT TRANSPORTNI VOZIČEK ZA TRASPORT 9 STE |  |  |  |  |  |  |
| - Za prevoz nečistega in sterilnega materiala po oddelkih znotraj ZD | DA | NE |  |  |  |  |
| - Izdelan iz nerjavnega jekla AISI 304 ( 1.4301) | DA | NE |  |  |  |  |
| - Varjen po robotiziranem postopku TIG | DA | NE |  |  |  |  |
| - Opremljen s 4 kolesi, dve fiksni in dve vrtljiv kolesi z zavoro | DA | NE |  |  |  |  |
| - V notranjosti dve polici | DA | NE |  |  |  |  |
| - Vrata naj bodo polnjena (sendvič) s ploščo iz poliuretana | DA | NE |  |  |  |  |
| - Vrata obrobljena s profilom z vgrajeno zamenljivo silikonsko gumo | DA | NE |  |  |  |  |
| - Možnost odpiranja vrat za 270° z možnostjo blokade | DA | NE |  |  |  |  |
| - Vrata opremljena s ključavnico | DA | NE |  |  |  |  |
| - Na vogalih opremljen z ročaji po višini | DA | NE |  |  |  |  |
| - Zunanje dimenzije: max 1300x750x1500 mm (š x g x v) | DA | NE |  |  |  |  |
| - Notranje dimenzije: min. 1000x600x1100 mm (š x g x v) | DA | NE |  |  |  |  |

| - OMARICA ZA DETERGENTE Zahtevane lastnosti: | Izpolnjevanj tehničnih zahtev |  | Stran v katalogu | Proizvajalec | Tip |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 X OMARICA ZA DETERGENTE - lokacija: sterilizacija - nečisto |  |  |  |  |  |  |
| - Namenjena za shranjevaje polnih in praznih 5 l vsebnikov s čistilnimi sredstvi. | DA | NE |  |  |  |  |
| - Izdelan iz nerjavečega pločevine | DA | NE |  |  |  |  |
| - Nosilna konstrukcija iz kvadratnih profilov | DA | NE |  |  |  |  |
| - Površina omarice iz nerjavne pločevine min. deb. 1,5 mm | DA | NE |  |  |  |  |
| - Zavihek ob strani in zadnji steni višine min. 6 cm od deloven površine | DA | NE |  |  |  |  |
| - Opremljena z dvema policama | DA | NE |  |  |  |  |
| - Enokrilna vrata s cilindrično ključavnico | DA | NE |  |  |  |  |
| - Dim: 500x700x900 mm (šxgxv)(širina +/- 5%) | DA | NE |  |  |  |  |

| - ISSSM Zahtevane lastnosti: | Izpolnjevanj tehničnih zahtev |  | Stran v katalogu | Proizvajalec | Kataloška oznaka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORMACIJSKI SISTEM ZA SLEDLJIVOST STERILNEGA MATERIALA S STROJNO OPREMO - ISSSM |  |  |  |  |  |
| - Informacijski sistem mora biti kompatibilen s kontrolno enoto in programsko opremo sterilizatorjev, termodezinfektorjev in varilnih strojčkov za sterilizacijske vrečke | DA | NE |  |  |  |
| SPLOŠNE ZAHTEVE |  |  |  |  |  |
| - Sistem mora s pomočjo identifikacijskih tehnologij omogočati spremljanje celotnega postopka delovanja v okviru centralne sterilizacije, vključno z osebami, sterilizacijskimi seti, ter aparati za obdelavo materiala v sterilizaciji. | DA | NE |  |  |  |
| - Program informacijskega sistema za popolno sledljivost obdelovanega materiala v centralni sterilizaciji mora biti kompatibilen s kontrolno enoto in programsko opremo izbranih sterilizatorjev, termodezinfektorjev in varilnih strojčkov za sterilizacijske vrečke | DA | NE |  |  |  |
| ZAHTEVE ZA PROIZVAJALCA, SISTEM IN PONUDNIKA |  |  |  |  |  |
| - Proizvajalec mora imeti najmanj 10-letne izkušnje na področju sledljivosti materiala za sterilizacijo v zdravstvu. Potrebno je priložiti dokazilo proizvajalca - izjava | DA | NE |  |  |  |
| - Ponudnik mora zagotoviti popolno dobavo sistema, ki vključuje programsko opremo, strojno opremo, (računalnike, čitalce črtnih kod, tiskalnike itd,), inštalacijo, šolanje uporabnika v slovenskem jeziku in kasnejše redno vzdrževanje pri stranki in/ali on line. | DA | NE |  |  |  |
| - Sistem mora biti lahek za uporabo, z enostavnimi meniji za uporabo | DA | NE |  |  |  |
| - Sistem mora zagotavljati redno posodabljanje in nadgrajevanje programa | DA | NE |  |  |  |
| - Sistem mora zagotavljati obširno on-line pomoč/navodila za uporabo programa, | DA | NE |  |  |  |
| - Sistem mora omogočati modularno gradnjo, z različnimi vrstami modulov | DA | NE |  |  |  |
| - Sistem mora omogočati GDPR skladnost | DA | NE |  |  |  |
| - Sistem mora omogočati UDI sledljivost v skladu MDR | DA | NE |  |  |  |
| ZAHTEVE ZA SLEDLJIVOST |  |  |  |  |  |
| - Sistem mora zagotavljati sledljivost sterilizacijskih setov in košar skozi proces sprejema v CS, pakiranja, sterilizacije in izdaje materiala iz CS. V okviru tega postopka mora zabeležiti vsako fazo procesa. | DA | NE |  |  |  |
| - Sistem mora zagotoviti v realnem času informacije kot so: kdo je obdeloval / rokoval z določenim materialom in kdaj, kje se material trenutno nahaja, kdo je naročil kateri inštrument in kdaj, itd. | DA | NE |  |  |  |
| - Sistem mora imeti sposobnost izslediti košare / sete po serijski številki zapisani v obliki črtne kode, ta funkcija mora biti razvidna iz programa | DA | NE |  |  |  |
| - Sistem mora omogočati uporabo programa v vseh fazah obdelave samo s čitalniki črtnih kod ( brez uporabe tipkovnice). | DA | NE |  |  |  |
| - Sistem mora zagotavljati slikovni in video prikaz s tonskim zapisom o pakiranju posameznega seta/instrumenta, zaradi točnega pakiranja in optimalnega hitrega šolanja novega osebja. | DA | NE |  |  |  |
| - Sistem mora omogočati direktno povezavo v realnem času s sterilizatorji in termodezinfektorji ter zagotoviti shranjevanje vseh parametrov termodezinfektorjev in sterilizatorjev ter prikazovanje stanja le teh v realnem času. | DA | NE |  |  |  |
| - Sistem mora zabeležiti in hraniti sledeče podatke za vsako košaro ali set, ki se obdeluje: številko ST, dan in čas procesa ST, izbran program ST, začetek in konec procesa ST, številka cikla ST ter kompletne parametre cikla skupaj s podatki neodvisnega sistema nadzora ST in morebitnimi napakami cikla | DA | NE |  |  |  |
| - Črtna koda mora vsebovati naslednje podatke: ime artikla, datum obdelave, serijsko številko, datum preteka sterilnosti, številko sterilizacijskega programa. | DA | NE |  |  |  |
| - Omogočati mora nivojski sistem varovan z gesli za posameznega uporabnika, glede na njegove omejitve pri uporabi programa, kakor tudi zaradi varovanja podatkov o pacientih. | DA | NE |  |  |  |
| - Uporabniški program za sledljivost mora bit v slovenskem jeziku | DA | NE |  |  |  |
| - Za vsak set mora program uporabniku omogočati dodajanje serije slik, video ali PDF dokumenta. | DA | NE |  |  |  |
| - Za celovit sistem je v CS predvidenih 5 delovnih postaj, opremljenih za nemoteno delovanje . Delovna postaja mora vsebovati vso strojno in programsko opremo za kompletno samostojno funkcionalno delovanje (računalnik,operacijski sistem, tipkovnica, miška, tiskalnik, čitalec črtnih kod itd.). 5 x komplet računalnik z ekranom 24 palcev (inch), miško in tipkovnico, min. 4 x brezžični čitalec črtnih kod min. 3 x tiskalnik črtnih kod, min. 2 x laserski tiskalnik, min. 1 x barvni laserski tiskalnik | DA | NE |  |  |  |
| ZAHTEVE ZA MODULE VKLJUČENE V PROGRAM |  |  |  |  |  |
| - Osnovni modu, ki mora zagotavljati administrativno upravljanje, podatkovno bazo, standardna poročila, tiskanje skeniranega postopka, sledljivost serijskih številk, načrtovanje varnostnega kopiranja, opomniki za vnesena dejanja, arhiviranje; | DA | NE |  |  |  |
| - Skrbniški modul, ki mora omogočati skrbniku vnos osnovni podatkov, kot so instrumenti, seti, stroji, kupci, dobavitelji in se ga da nenehno posodabljajo s pomočjo administracije. Omogočati mora tudi spremljanje sledljivosti posamezne enote/paketa in kreiranje standardnih poročil, ki jih je enostavno razumeti, vključno z vizualnimi funkcijami, kot so grafi in slike. Omogočati mora tudi predogled poročil pred tiskanjem in tiskanje v datoteko; | DA | NE |  |  |  |
| - Modul optičnega čitalnika naj omogoča upravljanje ene ali več funkcij na istem optičnem čitalniku kot npr. kombiniranje funkcije vračanja in pakiranja na istem optičnem čitalniku s tem, da se da funkcijo spremeniti s skeniranje črtne kode; | DA | NE |  |  |  |
| - Modul registracije sarže za sterilizator naj omogoča sledenje enotam/paketom v posameznem sterilizatorju s pomočjo saržne številke. Modul mora tudi zagotavljati, da se s pomočjo saržne številke enota/paket vstavi v pravi sterilizator/sterilizacijski program glede na vsebimo enote/paketa | DA | NE |  |  |  |
| - Modul seta/košare mora omogočati enostavno registracijo posameznih enot v setu/košari, ki gre v določeno saržo, kar pomeni, da lahko že v pakiranju določimo, v katerem setu/košari bo posamezni paket in ga pred registracijo v sterilizator ni potrebno ponovno registrirati. Optično se prebere samo košara; | DA | NE |  |  |  |
| - Modul za pravilno pakiranje mora omogočati, da se s pomočjo črtne kode pojavi na ekranu seznam za pakiranje določenega seta. S pomočjo seznama na zaslonu mora osebje potrditi, da je vsak instrument vključen v set pred njegovo registracijo in nadaljnjo obdelavo; | DA | NE |  |  |  |
| - Multimedia modul, ki omogoča upravljanje slik, videoposnetkov in zvokov in ga je možno upravljati na vseh delovnih mestih. Omogoča naj uvoz slik, videoposnetkov in zvočnih zapisov preko digitalne kamere, tabličnega računalnika ali pametnega telefona. Slike, videoposnetki in zvočni zapisi služijo za lažjo in enostavno rokovanje z inštrumenti in seti na delovnih postajah, lažje učenje novih uporabnikov, nego inštrumentov, pravilno pakiranje itd. | DA | NE |  |  |  |
| - Modul za registracijo varilnika sterilizacijskih vrečk | DA | NE |  |  |  |
| ZAHTEVE ZA KASNEJŠO NADGRADNJO |  |  |  |  |  |
| - Modul za registracije sarže v termodezinfektorju | DA | NE |  |  |  |
| - Modul za upravljanje zalog sterilnega in nesterilnega materiala, dobavljenega od zunanjih dobaviteljev, | DA | NE |  |  |  |
| - Modul za hitro sledenje – prednostno obdelavo | DA | NE |  |  |  |
| - Modul za popravilo/vzdrževanje inštrumentov, | DA | NE |  |  |  |
| - Modul za fakturiranje | DA | NE |  |  |  |
| - Modul za biološke indikatorje | DA | NE |  |  |  |
| - Zagotavljati mora obširno on-line pomoč s priloženimi navodili za uporabo v slovenskem jeziku | DA | NE |  |  |  |
| - sistem mora podpirati inštalacijo na Microsoft Windows | DA | NE |  |  |  |
| - kapaciteta baze vsaj 250.000 enot | DA | NE |  |  |  |

Ponudnik mora vse zahtevane tehnične lastnosti označiti z DA. V primeru, da postavko pusti neoznačeno ali bo označil NE bo naročnik smatral, da ponujena oprema ne omogoča zahtevane tehnične lastnosti. Taka ponudba bo označena kot ponudba, ki ni dopustna in bo izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.

V zahtevah, kjer je zahtevano nerjavno jeklo velja jeklo št. 1.403 oznaka X5CrNi 18-10; SIST EN 10088, AISI 316

V zahtevah kjer je zahtevano kislinsko odporno jeko velja jeklo št. 14404 oznaka X2CrNiMo 17-12-2; SIST EN 10088, AISI 316

- PRILOGA 4: KATALOGI, PROSPEKTI IN NAVODILA

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

KATALOGI, PROSPEKTI IN NAVODILA

Obvezna priloga Ponudbenega predračuna so katalogi oziroma prospekti, kamor ponudnik označi zahtevane lastnosti z zaporedno številko, ki ustreza zahtevanim tehničnim lastnostim.

Primer: za parni sterilizator, pod zahtevo 16. Dno komore nagnjeno k drenaži, ponudnik v katalogu označi 1 (zaporedna številka parnega sterilizatorja v ponudbenem predračunu) in 16, kar predstavlja zahtevo št. 16, torej, 1.16.

- Priloga 5: vzorec POGODBA

POGODBA št. JN-10/2021 OPREMA STERILIZACIJE ZD LJUBLJANA

ki jo sklepata

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Rudi Dolšak, mag.posl.ved, MBA, kot kupec

Matična štev.: 5056063

IŠ za DDV.: SI80683568

in

……………………………………………………………………………………………….……………………..…, ki ga zastopa …………………………………………………, kot prodajalec

Matična štev.: ………….

IŠ za DDV.: ……………

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je nakup:

- oprema za sterilizacijo, dostava, montaža, poskusno obratovanje, izobraževanje uporabnikov in vzdrževanje v garancijskem roku v skladu s standardi, po specifikaciji iz ponudbe JN-10/2021, ki je sestavni del in priloga te pogodbe v ponudbeni vrednosti …………………..……..EUR brez DDV, z DDV v višini………….………EUR, skupaj ……………………………………………..EUR z DDV,

II. KVALITETA BLAGA

- člen

Oprema, ki se dobavi v skladu s prvim členom te pogodbe, je nova, prihaja iz tekoče proizvodnje leta 2021, narejena iz standardnih prvorazrednih materialov.

Oprema ustreza namenu, navedenem v navodilih za uporabo in deklarirani kvaliteti na embalaži izdelka.

Navodila za uporabo in vzdrževanje morajo biti v slovenskem jeziku.

Prodajalec zagotavlja, da lastnosti opreme, ki je predmet pogodbe, ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za uporabo. Prodajalec se obvezuje, da bo oprema, ki je predmet pogodbe, izdelana po preizkušenem postopku in da niso predvidene nobene še nepreizkušene spremembe. Tovarniški atesti in certifikati, ki dokazujejo kakovost opreme, se predajo kupcu istočasno z dobavo.

Prodajalec opreme izjavlja, da je oprema, ki je predmet te pogodbe, izdelana skladno z zakonodajo o varstvu pri delu v Republiki Sloveniji.

III. NAČIN IN ROK DOBAVE IN MONTAŽE OPREME

- člen

Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dobavil in montiral opremo, specificirano v prilogi, v enoti ZD Ljubljana, najkasneje v roku 16 tednov od dneva podpisa pogodbe. Istočasno se zavezuje, da staro opremo odstrani in napiše izjavo o njenem uničenju oziroma nadaljnji uporabi.

IV. KOLIČINSKI PREVZEM

- člen

Količinski prevzem opreme se opravi takoj po prevzemu. O morebitnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v osmih dneh posredovati prodajalcu.

V. KAKOVOSTNI PREVZEM

- člen

Dobavljena in montirana oprema mora ustrezati dogovorjeni kvaliteti skladno s specifikacijo iz priloge, za katero se je v času poskusnega obratovanja izkazalo, da dosega garantirano vrednost glede kvalitete in kapacitete za vsak del enote posebej.

Če dobava ne ustreza kvaliteti določeni v prilogi te pogodbe, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od specifikacije iz priloge pogodbe, bo zavrnjena.

- člen

Po montaži se izvede zagon celotne opreme, ki mora biti izveden v prisotnosti prodajalca – pooblaščenega serviserja.

Po končanem zagonu začne teči poskusno obratovanje – krajši uvajalni prikaz delovanja celotnega sistema, vendar šele, ko je prodajalec odpravil do tistega trenutka ugotovljene pomanjkljivosti, preveril posamezne dele in okvarjene zamenjal.

- člen

Poskusno obratovanje traja neprekinjeno 10 delovnih dni. V tem času poteka tudi osnovno izobraževanje uporabnika. Med poskusnim obratovanjem se vodi zapisnik. V zapisnik je treba vnesti vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti, katere prodajalec na lastne stroške odpravi.

Če se med poskusnim obratovanjem ugotovi napaka v konstrukciji, opremi ali v izvedbi montaže in je v roku 2 dni ni mogoče odpraviti, potem prodajalec in kupec skupaj določita rok za odstranitev napake.

Po odpravi napake se določi nov termin za ponovitev 10-dnevnega neprekinjenega poskusnega obratovanja.

Stroške te ponovitve nosi prodajalec.

Šteje se, da je poskusno obratovanje zaključeno, ko je oprema, ki je predmet te pogodbe, obratovala brezhibno 10 delovnih dni.

- člen

Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju se, na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno potrjene opreme ter spremljajočih listin, prevzem opravi s podpisom prevzemnega zapisnika, ki ga podpišejo:

- predstavnik prodajalca,

- s strani kupca uporabnik, katerega ime bo kupec prodajalcu sporočil ob podpisu pogodbe.

V tem trenutku prične teči garancija.

Brez predložene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da primopredaja ni opravljena.

VI. CENE IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Cena za celotno opremo iz 1. člena te pogodbe je fiksna in izhaja iz ponudbe, ki je sestavni del te pogodbe (priloga).

Cena je oblikovana po pariteti DDP naročnik, to so posamezne enote ZD Ljubljana, in vključuje nabavno vrednost opreme z vsemi popusti, davki ter stroški dostave, montaže, demontaže in odvoza stare opreme, poskusnega obratovanja, izobraževanja uporabnikov in vzdrževanja v garancijskem roku v skladu s standardi.

- člen

Kupec bo pogodbeno vrednost plačal prodajalcu na njegov transakcijski račun št. …………................................. pri …………................... v 60 dneh po podpisu prevzemnega zapisnika.

V primeru zamude plačila se lahko zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

VII. GARANCIJA

- člen

Garancija dobavljene opreme po tej pogodbi traja skupaj 24 mesecev, oziroma __________________ mesecev šteto od dne podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bil posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči garancijski rok znova.

Prodajalec jamči, da je dobavljena oprema kompletna in garantira kupcu ob pravilni uporabi normalno delovanje v skladu s kvalitativnimi normami, navedenimi v tej pogodbi in prilogi.

V času trajanja garancije bo prodajalec vse okvare, ki bodo nastale na opremi, brezplačno odpravil, zamenjal oz. popravil v roku, navedenem v 13. členu te pogodbe.

Vsi transportni in drugi stroški (npr. dnevnice, kilometrine ipd.) v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

VIII. SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE

- člen

Prodajalec zagotavlja za prodano opremo pooblaščen servis, ki ga bo izvajal ........................................................... (naziv podjetja, ki bo izvajalo servisne storitve).

Servis na opremi bo izvajal: ………………………………………………………………………………… (ime in priimek serviserja)

Kupec/uporabnik bo o nastalih okvarah na najeti opremi prodajalcu poročal na:

- e-naslov: ……………………………….

- telefon: …………………………………

Prodajalec v času garancije jamči brezplačen preventivni in korektivni servis po pozivu, ki obsega kontrolo delovanja, čiščenje ter morebitne manjše posege.

Prodajalec zagotavlja pri pooblaščenem servisu odzivni čas največ 2 uri od obvestila.

Okvara bo odpravljena v največ 48 urah od obvestila, če je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v 5 dneh od prijave napake. Prodajalec se zaveže, da bo v primeru, če se bo enaka napaka na opremi ponovila najmanj trikrat, tako opremo zamenjal za enakovredno novo opremo.

IX. REZERVNI DELI

- člen

Prodajalec bo zagotavljal dobavo rezervnih delov še najmanj 7 let po dobavi opreme.

Prodajalec je dolžan dopustiti in omogočiti kupcu in uporabniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih rezervnih delov in opravljenih storitev.

X. ODGOVORNOST IN OBVEZNOST PRODAJALCA

- člen

Prodajalec je kupcu odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti, za vso škodo, ki bi nastala kupcu zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja opreme, ki je predmet pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti.

Prodajalec odgovarja tudi za vso škodo, ki bi kupcu nastala zaradi njegovega nekvalitetno ali malomarno opravljenega ali zaradi neopravljenega dela, ki ga je dobavitelj dolžan opraviti po tej pogodbi.

Kupec je v primeru neizpolnjevanja obveznosti dobavitelja ali druge odgovornosti (vključno s kršitvami, malomarnostjo, neodzivnostjo, napačnim prikazovanjem ali kakršnimkoli drugim pogodbenim oziroma odškodninskim zahtevkom), upravičen do povračila škode (odškodnine) s strani prodajalca. Prodajalec kupcu odškodninsko odgovarja za vse zahtevke, ki izhajajo iz predmeta pogodbe ali so povezani s predmetom pogodbe oziroma kakorkoli drugače izhajajo iz te pogodbe, največ do višine celotne pogodbene vrednosti iz 1. člena te pogodbe.

Prodajalec se obvezuje:

- dobaviti opremo, ki je predmet pogodbe, v kvaliteti, roku in mestu dostave, ki so dogovorjeni, opremljeno z navodili v slovenskem jeziku,

- nemudoma obvestiti kupca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti,

- zagotoviti osnovno izobraževanje in usposabljanje uporabnikov opreme ob montaži in v času poskusnega obratovanja.

- člen

Prodajalec izpolnitev obveznosti brez soglasja kupca ne sme prenesti na koga drugega oz. dati v izvedbo drugim izvajalcem. Prav tako ni možen prenos terjatev iz naslova sklenjene pogodbe brez privolitve kupca.

XI. OBVEZNOSTI KUPCA

- člen

Kupec se obvezuje:

- zagotoviti primeren prostor in vso potrebno infrastrukturo za namestitev opreme,

- prevzeti opremo, ki je predmet te pogodbe,

- nemudoma obvestiti prodajalca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti,

- poravnati svojo finančno obveznost do prodajalca.

XII. FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Prodajalec mora kupcu ob podpisu pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti, s trajanjem garancije 10 dni po preteku roka za dobavo in montažo.

Kupec lahko garancijo unovči:

- če dobavljena oprema ni skladna s specifikacijo,

- če bo kupec razdrl pogodbo zaradi napak opreme,

- če bo kupec razdrl pogodbo zaradi prodajalčeve zamude z dobavo za več kot 30 dni.

Kupec lahko bančno garancijo uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa prodajalca o tem, da jo je uveljavil, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.

- člen

Prodajalec mora ob dobavi opreme kupcu izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od pogodbene vrednosti, s trajanjem še 1 dan po preteku garancijske dobe.

Kupec lahko garancijo uveljavi, če prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je določeno v pogodbi.

Kupec lahko bančno garancijo uveljavi, če je predhodno pisno ali po faksu obvestil prodajalca o kršitvi garancijskih obveznosti in zahteval takojšnjo izpolnitev, prodajalec pa ni zadovoljivo ukrepal.

Kupec mora prodajalca o tem, da je uveljavil garancijo obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.

XIII. POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da okvara ne bo odpravljena v roku, navedenem v 13. členu, mora prodajalec kupcu po preteku tega roka za čas popravila zagotoviti nadomestno opremo, v nasprotnem primeru je dolžan prodajalec kupcu plačati pogodbeno kazen v višini 0,25 % pogodbene vrednosti za vsak dan zakasnitve, vendar je omejena na največ 10 % pogodbene vrednosti.

- člen

V primeru, da je prodajalec v zamudi pri dobavi opreme, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca za več kot 7 dni, je dolžan plačati kupcu pogodbeno kazen v višini 0,25 % od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar je omejena na največ 3,5 % pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Kupec ni dolžan sporočiti prodajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel opremo potem, ko je prodajalec z njeno dobavo zamujal.

V primeru, da prodajalec zamuja pri dobavi več kot 30 dni, lahko kupec zahteva od prodajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je povzročil z zamudo. Kupec v tem primeru lahko razdre pogodbo in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA IN RAZVEZNI POGOJ

- člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Če predstavnik  izvajalca v svojem imenu ali na svoj račun, predstavniku naročnika ali posredniku naročnika ali njegovega organa obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali njegovemu organu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, njegovemu posredniku ali njegovemu organu, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je to pogodbeno razmerje med strankama nično.

RAZVEZNI POGOJ

Razvezni pogoj se uresniči v primerih javnih naročil, ki niso zajeti v 1. odst. 67. a člena ZJN-3, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz 2. odstavka 3. člena ZJN-3A s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. dan od seznanitve s kršitvijo.

XV. VELJAVNOST POGODBE

- člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, ob pogoju, da prodajalec predloži kupcu finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ob podpisu prevzemnega zapisnika pa finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Skrbnik pogodbe s strani kupca: vodja centralne sterilizacije: Silva Pintar Gorše

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca:...........……………………………………………………………………………………

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stran po 1 izvod.

Vsak izvod pogodbe in priloge je podpisan in žigosan s strani obeh strank.

| Kraj, dne | V Ljubljani, dne |
| --- | --- |
|  | Številka: 2002-1/2021- |

| Prodajalec: | Kupec: |
| --- | --- |
|  | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA |
|  | Direktor: |
|  | Rudi Dolšak, mag.posl.ved, MBA |

- Priloga 6: ESPD OBRAZEC

ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži izpolnjen ter elektronsko podpisan obrazec ESPD

- Priloga 7: IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV S POOBLASTILOM

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV S POOBLASTILOM

Ponudnik priloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo

Ponudnik 			_______________________________________________________

Polni naziv podjetja: 		_______________________________________________________

Sedež in njegova občina: 		_______________________________________________________

Matična številka podjetja: 		_______________________________________________________

Izjavljamo, da lahko naročnik Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, Ljubljana, za namene javnega naročila. JN-10/2021 Oprema sterilizacije ZD Ljubljana, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO |  |
| Kraj in datum rojstva |  |
| Stalno bivališče |  |
| Podpis |  |

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO |  |
| Kraj in datum rojstva |  |
| Stalno bivališče |  |
| Podpis |  |

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO |  |
| Kraj in datum rojstva |  |
| Stalno bivališče |  |
| Podpis |  |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

- PRILOGA 8: PRIJAVA IN SOGASJE PODIZVAJALCA

PRIJAVA IN SOGASJE PODIZVAJALCA

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

V zvezi s prijavo na javno naročilo JN-10/2021 Oprema sterilizacije ZD Ljubljana izjavljamo, da:

- Ne nastopamo s podizvajalci.

- Nastopamo s podizvajalci

V primeru, ko ponudnik namerava nastopati s podizvajalci mora:

  - navesti deleža javnega naročila, ki ga izvaja,

  - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

  - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

  - izpolnjene ESPD obnrazce podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

  - predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

  - soglasje podizvajalca, na podlagi katerega kupec namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika

Seznanjeni smo z dejstvom, da ima kupec, v primeru da ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če nekdo ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.

- Priloga 9: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN KADROVSKIH SPOSOBNOSTI – REFERENČNA LISTA

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN KADROVSKIH SPOSOBNOSTI – REFERENČNA LISTA

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

V zvezi s prijavo na javni razpis štev. JN-10/2021 Oprema sterilizacije ZD Ljubljana izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno, kvalitetno, strokovno, pravilno ter v pogodbenih rokih opravili dobavo in montažo trem različnim naročnikom:

Parni sterilizator

| Zap. št. | Kupec (naziv, naslov) | Čas realizacije mesec_leto) | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

TERMODEZINFEKTOR

| Zap. št. | Kupec (naziv, naslov) | Čas realizacije (mesec_leto) | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

INFORMACIJSKI SISTEM

| Zap. št. | Kupec (naziv, naslov) | Čas realizacije (mesec_leto) | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Redno delovno razmerje ali pogodbeno razmerje mora imeti sklenjeno z najmanj enim  usposobljenim serviserjem, z najmanj 5-letnimi delovnimi izkušnjami. Svojo usposobljenost mora serviser dokazati s potrdilom, ki se glasi na ime serviserja, o uspešno opravljenem usposabljanju – certifikatu proizvajalca opreme, ki ga ponudnik ponuja, z datumov pred objavo tega javnega naročila in istočasno mora eden od ponudnikovih zaposlenih ali pogodbenih partnerjev imeti najmanj 5 let izkušenj na področju ISSSM sledljivosti materiala za sterilizacijo v zdravstvu – dokazilo izjava

| Zap. št. | Kupec (naziv, naslov) | Čas realizacije (od mesec_leto do mesec_leto) | Ime serviserja | Cetrifikat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | DA NE |

Priloga CERTIFIKAT o šolanju z datumi

Ponudnik mora priložiti tudi izjavi najmanj dveh odgovornih oseb kupcev, katerim je ponudnik že dostavil opremo in jo vzdržuje oziroma servisira.

| Zap. št. | Naročnik - Kupec (naziv, naslov) | Čas realizacije (od mesec_leto do mesec_leto) | Odgovorna oseba naročnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Proizvajalec mora  imeti najmanj 10 inštalacij ponujenega sistema v zadnjih 5 letih v večjih bolnišnicah po Evropi. Potrebno je dokazilo - spisek ustanov potrjen s strani proizvajalca. Naročnik ima pravico zahtevati potrjene reference.

| Zap. št. | Naročnik - Kupec (naziv, naslov) | Čas realizacije (od mesec_leto do mesec_leto) | Odgovorna oseba naročnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

- Priloga 10: CERTIFIKAT, KOT POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI SERVISERJA

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

CERTIFIKAT, KOT POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI SERVISERJA

IZJAVA PROIZVAJALCA O NAJMANJ 10-LETNIH IZKUŠNJAH NA PODROČJU SLEDLJIVOSTI

Obvezna priloga so certifikati, izdani s strani proizvajalca ponujene opreme za sterilizacijo za navedenega serviserja, s katerimi dokazuje usposobljenost .

- Priloga 11: Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

VZOREC

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

garant											(žig in podpis)

- Priloga 12: Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je oprema za sterilizacijo (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

garant									(žig in podpis)

Ponudnik mora vse zahtevane tehnične lastnosti označiti z DA. V primeru, da postavko pusti neoznačeno ali bo označil NE bo naročnik smatral, da ponujena oprema ne omogoča zahtevane tehnične lastnosti. Taka ponudba ni dopustna ponudba in bo izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.

Direktiva za medicinske pripomočke

Direktiva za medicinske pripomočke

Označitev v katalogu ni potrebna

Označitev v katalogu ni potrebna

Ponudnik mora vse zahtevane tehnične lastnosti označiti z DA. V primeru, da postavko pusti neoznačeno ali bo označil NE bo naročnik smatral, da ponujena oprema ne omogoča zahtevane tehnične lastnosti. Taka ponudba ni dopustna