Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava mikroskopa na atomsko silo (angl. Atomic force microscope, AFM) in komore za delo v inertni atmosferi

Ime sklopa: SKLOP 2:  Komora za delo v inertni atmosferi

Oznaka javnega naročila: 302/7 – RIUM32-FKKT02-1/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom Nabava mikroskopa na atomsko silo (angl. Atomic force microscope, AFM) in komore za delo v inertni atmosferi za sklop 2: Komora za delo v inertni atmosferi, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| Komora za delo v inertni atmosferi z naslednjimi značilnostmi: |  |  |  |  |
| 2.1 | 1 | Suha komora narejena iz nerjavnega jekla tipa 304 L ali 304 ali boljše korozijske odpornosti: - vakuumska komora za predčiščenje atmosfere na ročno upravljanje premera 400 mm ali 390 mm in dolžine 600 mm, - vakuumska komora za predčiščenje atmosfere na ročno upravljanje premera 150 mm in dolžine 400 mm s pomičnim predalnikom za prenos vzorcev, - najmanj 1 varnostni ventil, - najmanj 3 ventili za dovod/odvod plina v komori (dovod/odvod plina v komoro, dovod/odvod plina v večjo predkomoro in dovod/odvod plina v manjšo predkomoro; za vse tri prostore mora biti zagotovljena možnost zamenjave atmosfere (gas purging)), - najmanj 1 x električna vtičnica 220 V / 16 A, - najmanj 2 x USB vmesnika za priklop med zunanjo in notranjo opremo, kompatibilna za standard USB 3.0 A, z ženskim konektorjem na notranji strani glavne komore in moškim konektorjem ali podaljškom dolžine vsaj 1 m na zunanji strani glavne komore, - najmanj 4 električni vmesniki širine 5 mm za priklop zunanjega potenciostata/galvanostata, vrsta: standardni banana konektor – 4 mm, na obeh straneh komore so lahko ženski konektorji, - LED osvetljava delovne površine znotraj suhe komore, - 3 ali več polic iz enakega tipa nerjavnega jekla kot je suha komora, - najmanj dve liniji za nastavitev rokavic, vsaka linija s položajem za eno rokavico, ki posamezniku omogoča delo z levo in desno roko na način, da lahko dela ena oseba z obema rokama hkrati (1 linija je mišljena kot nastavek za 1 rokavico, 2 liniji pa kot nastavek za 2 rokavici, pri čemer je en nastavek za levo roko, drugi pa za desno, - najmanj 1 nastavek za HEPA filter za filitriranje prašnih delcev. |  |  |
| 2.2 | 1 | Rokavica iz materiala Butyl ali enakovredno, debeline 0,4–0,5 mm, leva rokavica dolžine najmanj 500 mm ali 0,5 m. |  |  |
| 2.3 | 1 | Rokavica iz materiala Butyl ali enakovredno, debeline 0,4–0,5 mm, desna rokavica dolžine najmanj 500 mm ali 0,5 m. |  |  |
| 2.4 | 1 | Sistem za avtomatsko kontrolo dovajanja plina, tlaka v komori in čiščenja atmosfere s kapaciteto filtrov najmanj 3,5 kg za bakrov katalizator s sposobnostjo odstranitve kisika do največ 1 ppm ali enakovredno adsorbent za odstranjevanje kisika in kapaciteto filtrov najmanj 3,5 kg za molekulska sita ali ekvivalent adsorbent za odstranjevanje vode s sposobnostjo odstranitve vode do največ 1 ppm. |  |  |
| 2.5 | 1 | Analizator kisika z možnostjo meritve v merilnem območju največ 1 ppm in najmanj 1000 ppm ter natančnostjo najmanj ± 1 ppm. |  |  |
| 2.6 | 1 | Analizator vode z možnostjo meritve v merilnem območju največ 1 ppm in najmanj 500 ppm ter natančnostjo najmanj ± 1 ppm. |  |  |
| 2.7 | 1 | Vakuumska črpalka z minimalnim odsesavanjem 17 m3/h. |  |  |
| 2.8 | 1 | Najmanj 1 HEPA filter. |  |  |
| 2.9 | 1 | Adsorbent za odstranjevanje kisika, najmanj 3,5 kg. |  |  |
| 2.10 | 1 | Adsorbent za odstranjevanje vode, najmanj 3,5 kg. |  |  |
| 2.11 | 1 | Dobava in namestitev v prostore naročnika. Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava in namestitev ter zagon opreme, ki ga v celoti opravi dobavitelj, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije. |  |  |
| 2.12 | 1 | Garancija: vsaj 3 leta ali več. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.