Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Oznaka javnega naročila: 302/7 – RIUM32-FKKT02-1/2021

Tehnične specifikacije za mikroskop na atomsko silo (angl. Atomic force microscope, AFM) in komoro za delo v inertni atmosferi

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Sklop 1: Mikroskop na atomsko silo (angl. Atomic force microscope, AFM)

Mikroskop na atomsko silo (AFM) je oprema za preučevanje topografije materialov atomske ločljivosti in ugotavljanje interakcij. Uporabljala se bo za analizo novih naprednih materialov za katalizatorje, primerna je tako za študij prevodnih kot tudi neprevodnih materialov. Oprema bo imela možnost sklopitve s potenciostatom/galvanostatom, kar bo omogočalo simultano izvajanje elektrokemijskih meritev ob spremljanju topografskih in morfoloških lastnosti vzorca na atomski skali. Oprema se bo uporablja tudi za določevanje topografije na večji skali za analizo novih naprednih materialov, senzorjev in komponent v mikrofluidiki.

Sklop 2: Komora za delo v inertni atmosferi

Možnost obdelave optoelektronskih materialov v pogojih brez kisika in vode ali anaerobnih bioloških materialov v sterilnih pogojih brez kisika ob maksimalni varnosti za raziskovalca. Možnost izvajanja meritev z različno prenosno opremo v suhih ali sterilnih pogojih.

- TEHNIČNE ZAHTEVE

Rok za dobavo:

SKLOP 1: Dobavitelj mora opremo, ki je predmet tega javnega naročila, dobaviti in izvesti vse aktivnosti za uspešno izvedbo postavke 1.22 tehničnih specifikacij na lokaciji Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje v roku 120 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

SKLOP 2: Dobavitelj mora opremo, ki je predmet te pogodbe, dobaviti in izvesti vse aktivnosti za uspešno izvedbo postavke 2.11 tehničnih specifikacij na lokaciji Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje v roku 60 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

Garancijsko obdobje:

SKLOP 1: Za dobavljeno opremo daje dobavitelj 2 (dve) letno garancijo za brezhibno tehnično delovanje.

SKLOP 2:  Za dobavljeno opremo daje dobavitelj 3 (tri) letno garancijo za brezhibno tehnično delovanje.

Sklop 1: Mikroskop na atomsko silo (angl. Atomic force microscope, AFM)

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | Sistem mora vsebovati glavo mikroskopa z ročnim pomikanjem skenerja v Z-smeri (krajše Z-skener), z naslednjimi zahtevami: - minimalno območje skeniranja 15 µm ali več pri delovanju v načinu zaprte-zanke (angl. closed-loop) in odprte-zanke (angl. open-loop), - šum senzorja manjši od 250 pm (v območju od 0,1 Hz do 1 kHz), - skener mora biti kompatibilen z vsemi načini skeniranja, ki so vključeni (postavka 2.5), za delovanje na zraku in v tekočini, - nosilec za konice, ki mora biti primeren za delovanje na zraku in v tekočini. |
| 1.2 | 1 | Skener v XY-smeri (krajše XY-skener) na piezoelektričen pogon mora omogočati: - območje skeniranja več kot 100 µm (v načinu zaprte-zanke), - šum senzorja manjši od 0,6 nm (Adev, v območju od 0,1 Hz do 1 kHz), - možnost delovanja v načinu zaprte-zanke (angl. closed-loop), odprte-zanke (angl. open-loop) ter v hibridnem načinu, - vstavitev in analizo vzorcev s premerom vzorca do 80 mm ali več, - vstavitev in analizo vzorcev višina vsaj do 15 mm brez modifikacij standardnih konfiguracij ali omejitev območja premikanja odra za vzorce. |
| 1.3 | 1 | Vključena mora biti dodatna možnost preiskovanja vzorcev višine vsaj 25 mm ali več. |
| 1.4 | 1 | Osvetlitveni sistem in sistem kamer mora vsebovati: - optični pogled na vzorec od zgoraj navzdol, z možnostjo spreminjanja območja pogleda med 720 µm in 240 µm, - integriran oder za natančno pozicioniranje AFM konice čez željeno površino analize na vzorcu, - osvetlitev: LED svetlobna vlakna, - integriran optični sistem za opazovanje konice in vzorca od zgoraj (od zgoraj navzdol) in od spodaj (od spodaj navzgor), - infrardeči izvor svetlobe za merjenje odklona (angl. deflection).Valovne dolžine vidne svetlobe niso dovoljene. |
| 1.5 | 1 | Načini delovanja (na zraku in v tekočini), ki morajo biti vključeni: - kontaktni način, - način tapkanja, - način tapkanja s kontrolo faze in s Q-nadzorom, - bimodalni AC-način, - mikroskopija električne sile, - mikroskopija elektrostatske sile, - mikroskopija s Kelvinovo sondo, - mikroskopija površinskega potenciala, - mikroskopija magnetnih sil, - mikroskopija piezoelektrične sile, - dvojni AC-način, - dvojno AC-sledenje resonance, - kontaktni resonančni viskoelastični način, - spektroskopija in slikanje (angl. mapping) sil, - slikanje faze, - modulacija frekvence, - slikanje v tekočini (enake nastavitve kot za slikanje na zraku), - nanolitografija, - »nanomanipulation«. |
| 1.6 | 1 | Licenčna programska oprema za izvajanje meritev in obdelavo podatkov za vsaj tri računalnike ali več. |
| 1.7 | 1 | Sistem mora vsebovati enojni nosilec konic, ki omogoča delovanje v vseh vključenih načinih delovanja in omogoča delovanje tako na zraku kot tudi v tekočini. |
| 1.8 | 1 | Dva dodatna nosilca za vzorce: - nosilec za standardne magnetne vzorce v obliki diskov, - nosilec vzorcev z uporabo vzmetenih sponk. |
| 1.9 | 1 | Možnost samodejne kalibracije občutljivosti konice (občutljivost odklona, angl. deflection sensitivity) in konstante vzmetenja glede na izbiro tipa uporabljene konice. Opcija mora omogočati kalibracijo konice in ne uporabljati nominalnih vrednosti občutljivosti in konstante vzmetenja iz tabele podatkov. Med samo kalibracijo se konica ne sme dotakniti vzorca. |
| 1.10 | 1 | Žarek svetlobe, ki se uporablja za zaznavanje odklona, se mora približati konici v vertikalni smeri pod kotom večjim od 20 stopinj. |
| 1.11 | 1 | Izolacijsko ohišje mora omogočati: - akustično in vibracijsko zaščito (brez uporabe stisnjenega zraka), - celotna oprema (z optiko in brez kontrolne postaje) mora biti nameščena v tem izolacijskem ohišju, - vključena mora biti tudi miza za namestitev opreme. |
| 1.12 | 1 | Dodatni set za izvajanje elektrokemijske meritev, ki vsebuje: - celico za izvajanje meritev v tekočini, ki je narejena iz PEEK ali podobnega inertnega in nekovinskega materiala, - nosilec konic narejen iz PEEK ali podobnega inertnega in nekovinskega materiala, in se uporablja s potenciostatom, ki ga dobavi uporabnik, - nosilec delovne elektrode za montažo vzorca, ki je primerno tako za prevodne kot tudi izolacijske vzorce, - ogljikovo (grafitno) pomožno elektrodo, - zatesnjeno Ag/AgCl referenčno elektrodo, - električno ohišje skupaj z vsemi povezavami in programskim vmesnikom za uporabo z različnimi komercialnimi potenciostati, - rezervna tesnila in ostala oprema, - dodaten tesnilni komplet, ki omogoča delovanje elektrokemijske celice v popolnoma zatesnjeni konfiguraciji. |
| 1.13 | 1 | Sistem mora omogočati izvajanje meritev v prevodnem načinu delovanja (angl. conductive mode) za merjenje/slikanje električnega toka in možnosti I/V spektroskopije, pri izbranih napetostih v širšem območju delovanja. Set mora vsebovati: - poseben nosilec konic z integriranim dvojnim predojačevalnikom za meritve toka v širšem območju merjenja pri konstantni uporabljeni napetosti, - dva ločena izhodna kanala morata zagotavljati ojačitve 1x106 (1 µA/V) in 1x109 (1 nA/V), (4 pA do 10 µA), - poseben prevodni nosilec za vzorce z angl. bias contact, - dodatne konice za delovanje v prevodnem načinu delovanja: 20 kosov ali več, - srebrno pasto, - dodatno potrebno orodje in pribor, - sistem mora vključevati meritve tokov v območju od manj kot 1 pA do 10 μA. Hkrati mora biti omogočeno beleženje celotnega dinamičnega razpona zaznavanja toka. |
| 1.14 | 1 | Dodatna možnost podaljšanja območja delovanja glave mikroskopa v Z-meri, ki omogoča slikanje debelejših vzorcev in daljših meritev sile, v območju do 40 µm ali več. |
| 1.15 | Skupaj vsaj 30 kosov ali več | Standardni set konic, ki mora vsebovati: - 10 x (ali več) silikonske konice za delovanje v načinu tapkanja, f: 300 kHz, k: 26 N/m, brez premaza, - 10 x (ali več) srednje mehkih konic za izvajanje meritev topografije in merjenje viskoelastičnih lastnosti mehkih vzorcev, f = 70 kHz, k = 2 N/m, brez premaza - 10 x (ali več) konice trikotne oblike (material »Pyrex-Nitride«), z zlatim premazom. |
| 1.16 | Vsaj 20 ali več | Dodatne konice za način delovanja tapkanja na zraku, za mehke vzorce in srednje trde vzorce, k = 2 N/m. |
| 1.17 | Vsaj 20 ali več | Dodatne konice trikotne oblike (material »Pyrex-Nitride«), z zlatim premazom, za delovanje v tekočini. |
| 1.18 | 1 | Dodatni komplet pripomočkov mora vsebovati: - pincete, - kalibracijske pripomočke, - električni razdelilec (angl. power strip), - vse potrebne kable in dodatke. |
| 1.19 | 1 | Računalniška oprema: - Dell Precision T5810 delovna postaja ali enakovredna, - 3,5 GHz Intel štirijedrni procesor Haswell Xeon ali enakovreden, - 8 GB DDR4 RAM, 2 x trdi disk 2 TB, 1 x DVD-ROM, - AMD Radeon RX-470 4 GB grafična kartica ali enakovredno, - Hauppauge ImpactVCB-e kartica za zajemanje videa ali enakovredno, - 2 x 32" LCD monitorja, ločljivosti vsaj 3440 × 1440 ali več, - 6 x USB 2.0 vhod ali več, 4 x USB 3.0 vhod ali boljše, - operacijski sistem Microsoft Windows 10 Professional 64bit. |
| 1.20 | 1 | Osnovno šolanje uporabe instrumenta: Seznanitev z opremo in osnovno šolanje, ki ju mora opraviti strokovnjak ponudnika opreme, za 3 uporabnike v trajanju vsaj 3 delovnih dni (vključuje tudi predajo vseh potrebnih podatkov in gesel, stroške potovanja in nastanitve inženirja ponudnika; izobraževanje se izvede na lokaciji FKKT UM, ki jo določi naročnik). Postavka se izvede po izvedeni dobavi, namestitvi in zagonu opreme. |
| 1.21 | 1 | Garancija: vsaj 2 leti ali več. |
| 1.22 | 1 | Dobava in namestitev v prostore naročnika. Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava in namestitev ter zagon opreme, ki ga v celoti opravi ponudnik, - seznanitev z opremo in osnovno izobraževanje iz postavke 1.20, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije, - pred podpisom dokumentov o tehničnem prevzemu je potrebna demonstracija vseh specifikacij delovanja opreme iz postavk od 1.1 do 1.18 na kraju nahajanja opreme (FKKT UM). |
| 1.23 | 1 | Omogočen oddaljen dostop do opreme za potrebe umerjanja in vodenja opreme vsaj za čas trajanja garancijske dobe (2 leti). Zasnova instrumenta mora omogočati možnost upravljanja na daljo in diagnosticiranja napak. |

POSEBNE ZAHTEVE ZA POSTAVKO 1.19

Oprema v postavki 1.19 Računalniška delovna postaja in dodatki mora v celoti izpolnjevati tehnične specifikacije, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP), in sicer:

OSEBNI RAČUNALNIK

- Osebni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. Način dokazovanja: Ponudnik mora na poziv naročnik predložiti: - potrdilo Energy Star ali - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

- Osebni računalniki morajo biti zasnovani tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. Način dokazovanja: Ponudnik mora na poziv naročnika predložiti: - jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode (npr. sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in potrebna orodja, videoposnetek), in - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

- Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. Način dokazovanja: Ponudnik mora na poziv naročnika predložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

ZASLONI

- Zasloni morajo izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. Način dokazovanja: Ponudnik mora na poziv naročnika predložiti: - potrdilo Energy Star ali - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Sklop 2: Komora za delo v inertni atmosferi

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1 | Suha komora narejena iz nerjavnega jekla tipa 304L ali 304 ali boljše korozijske odpornosti: - vakuumska komora za predčiščenje atmosfere na ročno upravljanje premera 400 mm ali 390 mm in dolžine 600 mm, - vakuumska komora za predčiščenje atmosfere na ročno upravljanje premera 150 mm in dolžine 400 mm s pomičnim predalnikom za prenos vzorcev, - najmanj 1 varnostni ventil, - najmanj 3 ventili za dovod/odvod plina v komori (dovod/odvod plina v komoro, dovod/odvod plina v večjo predkomoro in dovod/odvod plina v manjšo predkomoro; za vse tri prostore mora biti zagotovljena možnost zamenjave atmosfere (gas purging)), - najmanj 1 x električna vtičnica 220 V / 16 A, - najmanj 2 x USB vmesnika za priklop med zunanjo in notranjo opremo, kompatibilna za standard USB 3.0 A, z ženskim konektorjem na notranji strani glavne komore in moškim konektorjem ali podaljškom dolžine vsaj 1 m na zunanji strani glavne komore, - najmanj 4 električni vmesniki širine 5 mm za priklop zunanjega potenciostata/galvanostata, vrsta: standardni banana konektor – 4 mm, na obeh straneh komore so lahko ženski konektorji, - LED osvetljava delovne površine znotraj suhe komore, - 3 ali več polic iz enakega tipa nerjavnega jekla kot je suha komora, - najmanj dve liniji za nastavitev rokavic, vsaka linija s položajem za eno rokavico, ki posamezniku omogoča delo z levo in desno roko na način, da lahko dela ena oseba z obema rokama hkrati (1 linija je mišljena kot nastavek za 1 rokavico, 2 liniji pa kot nastavek za 2 rokavici, pri čemer je en nastavek za levo roko, drugi pa za desno), - najmanj 1 nastavek za HEPA filter za filitriranje prašnih delcev. |
| 2.2 | 1 | Rokavica iz materiala Butyl ali enakovredno, debeline 0,4–0,5 mm, leva rokavica dolžine najmanj 500 mm ali 0,5 m. |
| 2.3 | 1 | Rokavica iz materiala Butyl ali enakovredno, debeline 0,4–0,5 mm, desna rokavica dolžine najmanj 500 mm ali 0,5 m. |
| 2.4 | 1 | Sistem za avtomatsko kontrolo dovajanja plina, tlaka v komori in čiščenja atmosfere s kapaciteto filtrov najmanj 3,5 kg za bakrov katalizator s sposobnostjo odstranitve kisika do največ 1 ppm ali enakovredno adsorbent za odstranjevanje kisika in kapaciteto filtrov najmanj 3,5 kg za molekulska sita ali ekvivalent adsorbent za odstranjevanje vode s sposobnostjo odstranitve vode do največ 1 ppm. |
| 2.5 | 1 | Analizator kisika z možnostjo meritve v merilnem območju največ 1 ppm in najmanj 1000 ppm ter natančnostjo najmanj ± 1 ppm. |
| 2.6 | 1 | Analizator vode z možnostjo meritve v merilnem območju največ 1 ppm in najmanj 500 ppm ter natančnostjo najmanj ± 1 ppm. |
| 2.7 | 1 | Vakuumska črpalka z minimalnim odsesavanjem 17 m3/h. |
| 2.8 | 1 | Najmanj 1 HEPA filter. |
| 2.9 | 1 | Adsorbent za odstranjevanje kisika, najmanj 3,5 kg. |
| 2.10 | 1 | Adsorbent za odstranjevanje vode, najmanj 3,5 kg. |
| 2.11 | 1 | Dobava in namestitev v prostore naročnika. Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava in namestitev ter zagon opreme, ki ga v celoti opravi dobavitelj, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije. |
| 2.12 | 1 | Garancija: vsaj 3 leta ali več. |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Standardi ENERGY STAR: http://www.eu-energystar.org/. Različica, veljavna ob izdaji teh okoljskih primerov in meril, je 6.1, posodobitve pa so dostopne na spletni strani http://www.eu-energystar.org/specifications.htm.

Hard Drive Operating.

LpAm (Low power AM) je oznaka za tlak zvočnih emisij.

Standardi Energy Star: http://www.eu-energystar.org/. Različica, veljavna ob izdaji teh okoljskih primerov in meril, je 7.0, posodobitve pa so dostopne na spletni strani http://www.eu-energystar.org/specifications.htm.