Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Sistem za termoanalizo in reakcijsko tehniko

Ime sklopa: SKLOP 2: Membrane - TOC/TN analizator

Oznaka javnega naročila: 302/3 – RIUM19-FKKT01/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Sistem za termoanalizo in reakcijsko tehniko« za SKLOP 2: Membrane - TOC/TN analizator, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1 komplet | - Membrane - TOC/TN analizator, z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - TOC/TN analizator - Sistem omogoča analizo celotnega ogljika (TC), skupnega anorganskega ogljika (TIC), skupnega organskega ogljika (TOC), raztopljenega organskega ogljika (DOC) in ne(čisti) ogljik (NPOC-"non-purgeable organic carbon"). - Sistem deluje na osnovi visokotemperaturnega katalitičnega zgorevanje z infrardečo detekcijo (NDIR). - Omogočena mora biti uporaba za vzorce pitnih, površinskih, morskih, industrijskih in hladilnih vod. - Za večje število vzorcev mora biti omogočen vnos vzorca z avtomatiziranim vrtljivim vratom. - Merilno območje: do 25.000 mg/l C - Meja zaznavanja: 0,05 mg/l C - Čas analize: 3 minute za TC ali TIC - Prostornina injiciranja: 10-250 μl - Velikosti delcev: največ 450 μm (neobvezno 800 μm) - Temperatura peči: do 950°C - Sistem mora imeti vgrajene alarme za pretok plina, temperatura peči in temperatura hladilnika. - Programska oprema mora omogočati obdelavo podatkov in sicer preko izračuna površine ter več točkovno linearno regresijo, samodejno izključitev rezultatov, statistiko, urejanje tabel, samodejni zagon in zaustavitev, skladen z 21 CFR 11. - Uporabljen plin naj bo CO2- sintetičen ali zrak ničelne stopnje (zero grade), pri 200 ml/min 150 kPa - Potrebne moči: 100 - 120 V, 220 - 240 V, 60/50 Hz - Poraba energije: max 600 VA - Potrebno je namestiti programski paket za zbiranje podatkov in omogočiti nastavitev izbire volumna injekcije, vrste analize (TC, TIC, TOC, NPOC, TN in NN), mešanje in nakisanje vzorcev ter čiščenje. - Mora biti omogočeno, da se vzorci in standardi lahko nastavijo posamezno, ali se lahko vnesejo skupinsko. - Ponudnik ob dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje 3 uporabnikov na lokaciji UM FKKT ter dobavi navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku. - Garancija instrumenta mora biti vsaj eno (1) leto. |  |  |
|  | - Avtomatski vzorčevalnik Sistem mora vsebovati: - pladenj za vzorce za 15 ml viale, - mešalno napravo na vrhu za homogenizacijo vzorca brez kontaminacije, - avtomatizirano dodajanje kisline in - možnost prepihovanja, - priprava naslednjega vzorca (avtomatizirano nakisanje in prepihovanje) ob hkratni analizi trenutnega vzorca. |  |  |
|  | - Kemilumiscentni detektor za skupni dušik (TN) Analizator TN uporablja detektor skupnega dušika ND25 za analizo skupnega dušika (TN). Skupni dušik je mogoče izmeriti v razponu od nizkih ppb do visokih ppm z visoko natančnostjo v kratkem času analize z uporabo kemilumiscence (CLD). |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.