- Obrazec 2: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Za oddajo javnega naročila po odprtem postopku: »Dobava in montaža vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo (FE-SEM) z možnostjo delovanja v nizkem vakuumu z energijsko disperzijskim spektrometrom (EDS), difrakcijo povratno sipanih elektronov (EBSD) in katodoluminiscenco (CL)«,

Ponudniki morajo priložiti podpisan in izpolnjen dokument Tehnične specifikacije.

| Tehnične specifikacije opreme | Vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo (FE-SEM): |
| --- | --- |
|  | - Stolp s Schottkyjevim termičnim izvorom elektronov z emisijo polja |
|  | - Pospeševalna napetost z razponom vsaj 0,2 kV do 30 kV, zvezno nastavljiva |
|  | - Tok snopa elektronov vsaj 20 nA, zvezno nastavljiv |
|  | - Način delovanja v spremenljivem tlaku z generalnim tlakom v celotni komori vsaj 130 Pa |
|  | - Ločljivost v navadnem načinu sekundarnih elektronov mora doseči vsaj: |
|  | - 0,8 nm pri 15 kV ali 20 kV v visokem vakuumu |
|  | - 1,4 nm pri 1 kV v visokem vakuumu |
|  | - 1,5 nm pri 30 kV (ali 15 kV) v načinu spremenljivega tlaka |
|  | - Efektivna (uporabna) povečava vsaj: 20× - 1.000.000× |
|  | - FE-SEM mora biti opremljen vsaj s sledečimi detektorji: |
|  | - Dvema (2) detektorjema sekundarnih elektronov znotraj leče (In-lens) |
|  | - Everhart-Thornley-evim detektorjem sekundarnih elektronov |
|  | - Integriran detektor absorbiranega toka |
|  | - Detektor sekundarnih elektronov za opazovanje v načinu spremenljivega tlaka |
|  | - Občutljiv, visoko ločljivostni detektor povratno sipanih elektronov, ki omogoča Z-kontrast (po sestavi) in topografski kontrast. Segmentiran oziroma kombiniran detektor povratno sipanih elektronov. Omogočena sočasna uporaba BSE in CL detektorjev. |
|  | - Kamera za zajem slik vzorca za potrebe navigacije |
|  | - Infrardeča CCD kamera |
|  | - FE-SEM mora biti opremljen s plazemskim čistilcem |
|  | - Mizica za vzorce mora imeti vsaj naslednje lastnosti: |
|  | - 5-osna motorizirana mizica |
|  | - Premik v X = Y smeri vsaj 50 mm |
|  | - Premik v Z smeri vsaj 40 mm |
|  | - Nagib -4° do 70° ali več |
|  | - Rotacija 360° |
|  | - Nosilci za vzorce morajo dopuščati hkratno nameščanje več nastavkov za vzorce. Potreben je tudi nosilec za vzorce zbruskov |
|  | - FE-SEM mora omogočati kompenzacijo premika (drift compensation) |
|  | - FE-SEM mora omogočati opazovanje magnetnih vzorcev (magnetnih delcev) |
|  | - Možnost izvoza SEM slik v TIFF, BMP in JPEG formatih |
|  | - Programska oprema FE-SEM mora omogočati korelativno mikroskopijo |
|  | Energijsko disperzijski spektrometer (EDS): |
|  | - EDS mora vsebovati suhi silicon-drift (SDD) detektor z vsaj 65 mm2 in ločljivostjo vsaj 125 eV pri Mn Ka in 100.000 cps. Programska oprema EDS mora omogočati polno kvantitativno (s standardi) in kvalitativno analizo, točkovno analizo, linijsko analizo, elementni mapping (površinski in linijski), samodejni mapping faz, kvantitativni mapping, mapping s korekcijo prekrivanja in ozadja, mapping po večji površini, analizo in klasifikacijo delcev in vključkov, samodejno kompenzacijo premika vzorca in zaznavanje elementov od Be naprej |
|  | Difrakcija povratno sipanih elektronov (EBSD): |
|  | - EBSD mora vsebovati 5 diod za detekcijo naprej sipanih elektronov (FSD) in mora omogočati zajem slik z ločljivostjo vsaj 1244 x 1024 slikovnih pik in hitrost indeksiranja >4000 pps. Programska oprema EBSD mora omogočati točkovno analizo, linijsko analizo in mapping. Vsebovati mora tudi baze podatkov o strukturah in fazah potrebne za karakterizacijo geoloških materialov (podatkovna baza geoloških faz) |
|  | Katodoluminiscenca (CL): |
|  | - CL detektor mora delovati v vseh vakuumskih načinih, omogočati zaznavanje emitiranega EM valovanja valovnih dolžin v razponu vsaj 350 - 850 nm ali več ter mora biti samodejno izvlečljiv/uvlečljiv |
|  | Možnost naknadne nadgradnje opreme (FE-SEM/EDS/EBSD/CL): |
|  | - Oprema mora dopuščati možnost nadgradnje s kompatibilnim sistemom za Ramansko spektroskopijo |
|  | - Možnost naknadne vgradnje mizice za hlajenje in segrevanje |
|  | Razno: |
|  | - Računalniki za upravljanje opreme in vseh njenih komponent morajo temeljiti na operacijskem sistemu Windows vsaj različice 7 ali novejše (po možnosti Windows 10) |
|  | - SEM mora biti opremljen s kontrolno ploščo za ročno upravljanje in nastavljanje parametrov mikroskopa (fokus, povečava, svetlost/kontrast, položaj mizice) preko gumbov in/ali krmilne palčke |
|  | - Celotna oprema mora biti dobavljena s toliko osebnimi računalniki (PC) in monitorji, kolikor jih je potrebno za delovanje in upravljanje vseh komponent opreme (SEM, EDS, EBSD, CL) |
|  | - Zagotovljeni morajo biti tudi kompresor za zrak, hladilec (chiller), brezoljne vakuumske črpalke in vse druge dodatne komponente potrebne za polno delujočo napravo (po končnem testiranju in zagonu s strani ponudnika) |
|  | - Zagotovljeno ustrezno neprekinjeno napajanje (2x UPS) za vsaj 15 minut neodvisnega delovanja celotne opreme (FE-SEM/EDS/EBSD/CL) pod polno obremenitvijo |
|  | Izobraževanje: |
|  | - Dostava, montaža (testiranje in zagon) celotne opreme in 12 mesecev garancije |
|  | - Najmanj 4-dnevno usposabljanje za FE-SEM in 4-dnevno usposabljanje za analitske komponente (EDS, EBSD) na lokaciji naročnika s strani strokovnjaka (zaposleni pri proizvajalcu opreme oziroma pooblaščeni od proizvajalca). Po usposabljanju mora biti naročniku oz. osebam, ki so se udeležile usposabljanja, izdano potrdilo o usposabljanju. |

| Dodatne zahteve | Ponudniki morajo ob prijavi na razpis oddati tudi originalno dokumentacijo proizvajalca, ki mora biti javno dostopna in objektivno preverljiva, za vsako komponento opreme (FE-SEM, EDS, EBSD, CL), ki dokazuje skladnost s specifikacijo (potrebami) naročnika predloženo v javnem naročilu (v tem dokumentu (razpisu)). Ponudnik mora navesti na kakšen način se lahko naročnik po potrebi javno seznani z originalno dokumentacijo proizvajalca in objektivno preveri tehnično ustreznost ponujene opreme. | da | ne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izbrani ponudnik mora dostaviti in montirati opremo na lokaciji naročnika najkasneje v 5 (petih) mesecih po veljavnosti pogodbe. | da | ne |
|  | Ponudnik mora zagotavljati, da bo dobavljen aparat kompleten po naročnikovi specifikaciji, predloženi v javnem naročilu in mora ponudbenemu predračunu priložiti pisno izjavo proizvajalca, da bo aparat tovarniško nov (nerabljen) in bodo v vse komponente aparata vgrajeni vsi in tovarniško novi (nerabljeni) deli ter tudi dejansko dobaviti takšno opremo. | da | ne |
|  | Ponudnik mora zagotavljati originalne rezervne dele in potrošni material, vezan izključno na proizvajalca vseh glavnih komponent naprave, ter vzdrževanje in servis vseh komponent opreme vsaj 10 let po poteku garancijskega roka. | da | ne |
|  | Storitve servisiranja v obdobju garancije in vsaj 10 let po poteku garancijskega roka mora izvajati usposobljen serviser, pooblaščen s strani proizvajalca opreme, z aktivnim znanjem slovenskega jezika. | da | ne |
|  | Garancija na življenjsko dobo izvora elektronov z emisijo polja | da | ne |
|  | Izbrani ponudnik bo po sklenitvi pogodbe in pred dobavo opreme izvedel ogled lokacije, kjer bo oprema montirana, in opravil meritve vibracij in elektromagnetnega valovanja, preveril ustreznost prostora ter predlagal ustrezne ukrepe za ureditev prostora. | da | ne |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Za storitve rednega vzdrževanja bo, v kolikor se bo naročnik tako odločil, po ustreznem postopku javnega naročanja sklenjena pogodba o rednem vzdrževanju naprave. V kolikor je javno naročilo za dobavo opreme dodeljeno ponudniku, je ponudnik v postopku za sklenitev pogodbe o rednem letnem vzdrževanju naprave zavezan upoštevati izhodišča glede vzdrževanja, ki so določena v tej dokumentaciji, ter za vzdrževanje ne more ponuditi višje cene, kot jo je navedel v svoji ponudbi v tem postopku.