Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme - Popravek 1

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Sistem za termoanalizo in reakcijsko tehniko

Ime sklopa: SKLOP 3: Torefikacija 1.del

Oznaka javnega naročila:

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Sistem za termoanalizo in reakcijsko tehniko« za SKLOP 3: Torefikacija 1.del in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1 komplet | - FTIR spektrofotometer |  |  |
|  | - Spektrometer mora samodejno pokrivati širok spekter modulov in povezavo s TGA instrumentom. |  |  |
|  | - Sistem naj bo konfiguriran tako, da obsega celoten obseg uporabe, od čistih materialov ali zmesi, trdnih snovi, tekočin ali plinov. |  |  |
|  | - Vgrajena plinska celica |  |  |
|  | - Spektralni razpon 7800 – 350 cm-1 |  |  |
|  | - Optična resolucija 0,09 cm-1 |  |  |
|  | - Linearna hitrost 0,158 – 6,33 cm/s |  |  |
|  | - Hitro skeniranje |  |  |
|  | - Infrardeča IR mikroskopija |  |  |
|  | - Vključena mora biti ustrezna vakuumska črpalka |  |  |
|  | - Vključen mora biti ustrezen generator vlažnosti |  |  |
|  | - Ponudnik ob dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje vsaj 2 uporabnikov. |  |  |
|  | - Garancijska doba vsaj 1 leto |  |  |
| 1 komplet | - Precizna tehtnica |  |  |
|  | - Vgrajena naj bo funkcija avtomatskega zaznavanja pravilne lege tehtnice z opozorilnim svetlobnim signalom in vodenim protokolom za niveliranje tehtnice |  |  |
|  | - Največja zmogljivost: 6 200 g |  |  |
|  | - Odčitavanje: 0,01 g |  |  |
|  | - Vmesniki: RS232 |  |  |
|  | - Umerjanje: Notranja / FACT |  |  |
|  | - Pravno ustrezno za trgovanje. |  |  |
|  | - Možnost ponavljanja (običajna): 0,007 g |  |  |
|  | - Velikost tehtalne plošče: vsaj 170 X 200 mm |  |  |
|  | - 7-palčni barvni zaslon na dotik TFT z intuitivnim vmesnikom, ki lahko podatke prikaže grafično. |  |  |
|  | - Povsem samodejno notranje prilagajanje na podlagi časovnega in temperaturnega nadzora, ki upošteva spremembe v temperaturi, ki lahko vplivajo na natančnost rezultatov. |  |  |
|  | - Kovinsko ohišje za zaščito tehtalne celice pred okoljskimi vplivi. Odporno naj bo na agresivne kemikalije. |  |  |
|  | - Začetni kvalifikacijski paket, ki mora zagotavljati: • Zakonsko žigosanje tehtnice (nalepka M), • Potrdilo proizvajalca o skladnosti s predpisi, • Kalibracija tehtnice z izdanim certifikatom s strani DKD akreditiranega laboratorija, • Inštalacija tehtnice skladno z navodili proizvajalca, • Kvalifikacija tehtnice (IQ/OQ) z IPac dokumentacijo, uvajanje uporabnika v delo, potrjena garancijska listina |  |  |
|  | Garancijska doba vsaj 1 leto |  |  |
| - komplet | - Sistem za termično analizo TGA/DSC |  |  |
|  | - Kombiniran instrument za termogravimetrične meritve in meritve dinamične diferenčne kalorimetrije mora omogočati istočasno meritev spremembe mase vzorca (termogravimetrija) in merjenje toplotnega toka (DSC). |  |  |
|  | - Instrument mora zagotavljati povezljivost z drugimi tehnikami, kot so masna spektroskopija in FTIR in hkratno uporabo obeh (MS, FTIR) |  |  |
|  | - Aparat mora imeti možnost uporabe treh različnih senzorjev-enostavno zamenljive s strani uporabnika: SDTA, DTA, DSC, avtomatsko prepihovanje z različnimi atmosferami |  |  |
|  | - Vzorčenje: 10 podatkovnih točk / sek |  |  |
|  | - Tehtnica TGA z nenehnim merjenjem do 50 milijonov ločljivostnih točk – spremembe teže 5-gramskega vzorca se izmerijo na 0,1 μg. |  |  |
|  | - Nizka minimalna teža zagotavlja, da so točno izmerjeni tudi majhni vzorci blizu najnižje vrednosti razpona tehtanja. |  |  |
|  | - TGA/DSC 3+ omogoča zamenjavo DSC senzorja s SDTA ali DTA senzorji. |  |  |
|  | - Visoko temperaturna peč (TGA/DSC 3+) - temperaturno območje: od sobne T do vsaj 1600 °C - temperaturna točnost: +/- 0.5 K - temperaturna natančnost: +/- 0.3 K - temperaturna resolucija pečice: 0.002 K - čas segrevanja: 10 min (od sobne T do 1600 °C) - čas hlajenja: 27 min (1600 °C – do 100 °C) - hitrost hlajenja s helijem: manjše od 13 min (1600 °C – do 100 °C) - hitrost segrevanja: 100 K/min - hitrost hlajenja: -20 K/min (nad 200 °C) - tehtalno območje vgrajene tehtnice: do 5.1 g - razdelek tehtnice (resolucija): 0.1 µg - slepa krivulja ponovljivost: boljše od +/- 10 µg čez celo T področje - kalorimetrični podatki za senzorje SDTA, DTA in DSC: - tip senzorja DSC: št. T členov vsaj 6, - material keramika. - časovna konstanta 14s, - občutljivost: 0.1 mW, t - emp. resolucija pečice: 0.00003K, ponovljivost entalpije: boljše kot 5 %. |  |  |
|  | - Ultra- mikro tehtnica • Ločljivosti tehtnice: 0,1 µg • Razpon merjenja do: 5 g • Natančnost tehtanja: 0,005 % • Točnost tehtanja: 0,0025 % • Ultra-mikrogramska ločljivost v celotnem merilnem razponu. |  |  |
|  | - TGA Senzor HT (DSC nosilec) - Temperaturno območje: 25 °C – 1 600 °C - Omogoča merjene platinastih strupov in sredstev za tvorbo zlitin - Senzor TGA v obliki DSC brez vidnih termoparov |  |  |
|  | - Regulator plina GC - Prostorninski pretok: 0,1 mL/min – 200 mL/min - Vgrajeno krmiljenje pretoka plina. Vgrajena plinska omarica z dodatnim MFC-jem. Ta vgrajeni dovod plina mora imeti dva krmilnika masnega pretoka (MFC) in plin dostavi v bližino vzorca. Poleg natančne in ponovljive dostave plina in preklapljanja reaktivnega plina med poskusi mora ponujati tudi popoln nadzor nad celičnim plinom. - Podprti morajo biti naslednji plini: zrak, dušik, kisik, helij, argon, ogljikov dioksid, inertiziran vodik. |  |  |
|  | - Sistem za hlajenje |  |  |
|  | - Sistem za prepihovanje |  |  |
|  | - Software - Zmogljiva in vsestranska programska oprema mora ponujati fleksibilnost in neomejene ocenjevalne možnosti. - Programska oprema naj bo zasnovana okoli zmogljive osnovne programske opreme; možnost samostojnega dodajanja, prilagojene aplikaciji. - Programska oprema naj uporablja vsaj pet programov, medsebojno povezanih prek zbirke podatkov: Inštalacija, Nadzor modula, Način, Poskus in Ocenjevanje. Dodatno naj bodo vgrajene aplikacije za določitev specifične toplote in evalvacijo DSC. |  |  |
|  | - Ponudnik ob dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje vsaj 2 uporabnikov. |  |  |
|  | - Garancijska doba vsaj 1 leto. |  |  |
| 1 komplet | - Prenosni računalnik |  |  |
|  | - Procesor: Pentiumn I5 ali boljše |  |  |
|  | - Pomnilnik: RAM 16 GB DDR4 |  |  |
|  | - Monitor: 43,9 cm, ločljivosti 1980x1080, nebleščeč |  |  |
|  | - Priključki: vsaj 3x USB 3.1, 1xHDMI 2.0, |  |  |
|  | - Povezljivost: WiFi (802.11ac), mrežna (Ethernet 100/1000M) |  |  |
|  | - Tipkovnica: slovenska, ločen numerični del |  |  |
|  | - Baterija in napajanje: Integrirana baterija + napajalnik |  |  |
|  | - Operacijski sistem: zagotovljena mora biti kompatibilnost sistema z Windows 10 |  |  |
|  | - Prenosni računalnik mora izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu. Zahteva se dokaže s predložitvijo tehnične dokumentacije proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene. |  |  |
|  | - Glasnost prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 33 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. Zahteva se dokaže s predložitvijo ustreznega dokazila, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. |  |  |
|  | - Garancijska doba vsaj 1 leto |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.