| SKLOP 2: qPCR APARAT s hitrim 96-well blokom in dodatnim 384-well blokom - 2 kos | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne karakteristike: |  |  |
| qPCR APARAT s hitrim 96-well blokom in dodatnim 384-well blokom |  |  |
| Omogoča izvajanje verižne reakcije s polimerazo v realnem času (kvantitativni PCR) kot post – PCR analizo. |  |  |
| Mora dovoljevati uporabo posameznih epic, stripov in mikrotitrske ploščice v formatu 96-well in 384 well mikrotitrskih plošč. |  |  |
| Mora omogočati avtomatske menjave blokov, brez dodatnega orodja. Omogoča naj uporabo bloka za 96 vzorcev, hitrega bloka za 96 vzorcev, 384 vzorcev ter bloka za mikrofluidne kartice. |  |  |
| Blok za 96 vzorcev naj bo razdeljen na vsaj 5 ločenih enot, vsaka enota naj omogoča nastavitev svoje lastne temperature (omogoča naj nastavitev temperature v območju vsaj +/- 5 stopinjami Celzija med sosednjimi enotami). |  |  |
| Podpira naj barvila kot so FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy®3, JUN, ROX/Texas Red, Mustang Purple, Cy®5/LIZ, Cy®5.5. |  |  |
| Aparat naj podpira vsaj 6 filtrov v eksitacijskem valovnem področju od vsaj 450–670 nm in emisijskem valovnem področju vsaj 500–720 nm. |  |  |
| Optika naj omogoča izvajanje več reakcij v eni tubici »multiplex« in sicer naj omogoča vsaj 6 plex reakcije. |  |  |
| Garancija opreme mora biti najmanj 12 mesecev |  |  |
| Omogočati mora uporabo vsaj 20 možnih kombinacij barvil za označevanje. |  |  |
| Omogočati mora reakcijske volumne 10 μL do vsaj 30 μL. |  |  |
| Podpira naj standardno kot tudi fast kemijo. |  |  |
| Proizvajalec naj zagotavlja že predpripravljene sisteme za ekspresijo, SNP, miRNA, siRNA, proteine, omogoča naj tudi sintezo za dobavo omenjenih sistemov po želji uporabnika. |  |  |
| Proizvajalec naj z aparatom zagotavlja tudi licenco za opravljanje verižne reakcije s polimerazo (PCR) in za uporabo fluorogenega 5' nukleaznega postopka (TaqMan kemija). |  |  |
| Izvoz rezultatov v formatu RDML in je v smernicah MIQE |  |  |
| Omogoča upravljanje preko zaslona na dotik ali preko računalnika. |  |  |
| Za vzbujanje barvil naj se uporablja dolgoživa bela dioda ali primerljiva tehnologija. |  |  |
| Aparat naj omogoča delo brez in z uporabo interne pasivne reference za minimiziranje variabilnosti med deli mikrotitrske ploščice. |  |  |
| Linearnost naj bo zagotovljena vsaj 10 logaritemskih redov, aparat naj zazna vsaj 1,5-kratnik razlike pomnožka. |  |  |
| Instrument naj omogoča tudi programsko opremo za preprosto in zanesljivo načrtovanje novih eksperimentov. |  |  |
| Instrument naj omogoča izvajanje različnih PCR protokolov pod enakimi pogoji ter ločeno izvajanje PCR protokolov pod posebnimi pogoji. |  |  |
| Omogočena stalna lokalna strokovna podpora specialista, izšolanega pri proizvajalcu. |  |  |
| Instrument skladen s smernicami 21 CFR Part 11. |  |  |
| Povezava preko lokalne mreže ali Wi-Fi. Omogočena naj bo povezava v oblak in možnost pregleda stanja na instrumentu med delovanjem v realnem času preko zaslona na dotik na instrumentu, na osebnem računalniku, preko mobilnega telefona ali tablice. |  |  |

| Po garancijsko preventivno in korektivno vzdrževanje za obdobje 48 mesecev mora zajemati: | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Potrditev izpolnjevanja strokovnih zahtev DA/NE |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne tehnične zahteve |  |  |
| 1. Pregled in nadgradnja programske opreme |  |  |
| - . Pregled in čiščenje celotnega aparata in njegovih sestavnih delov: |  |  |
| - Zamenjava delov za katere proizvajalec v ustreznem časovnem okvirju predvideva menjavo (npr. Filtri, cevi, svetlobni viri.....oz. vse ostalo glede na predpisan protokol proizvajalca. |  |  |
| - Ponovna kvalifikacija aparata: - Test delovanja vseh gibljivih delov/zglobov; - Test delovanja optike in optičnih sistemov; - Test delovanja termo-regulatornih elektronskih in mehanskih elementov (npr. grelci, hladilniki, ventilatorji, seznorji itd.) |  |  |
| - Izdelava poročila |  |  |
| - Vključuje menjavo rezervnih delov ob napaki instrumenta |  |  |
| - Vključuje kritične in nekritične nadgradnje sistema in programske opreme |  |  |
| - Odzivni čas ob okvari je: znotraj 24 ur po javljeni napaki. Ponudnik mora zagotoviti čas za odpravo napake 3-5 delovnih dni, odvisno od okvare (daljši rok (5 dni) popravila velja, kadar je potrebno naročilo rezervnih delov) |  |  |