| SKLOP 3: Sistem za mikrofluidne analize fragmentov DNA in RNA – 1 kos | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne karakteristike: |  |  |
| Sistem za mikrofluidne analize fragmentov DNA in RNA |  |  |
| - sistem z mikrofluidno tehnologijo za avtomatizirano elektroforezno analizo nukeinskih kisli |  |  |
| - detekcija fragmentov z meritvijo fluorescence, vzbujene z laserjem |  |  |
| - analiza fregmentov DNA in RNA s hitrostjo manj kot 2 minuti/vzorec |  |  |
| - aparat je primeren za analizo dolžin fragmentov DNA pri pripravi knjižnic za sekvenciranje naslednje generacije. |  |  |
| - aparat omogoča določanje kakovosti vzorcev RNA in DNA (izračun ocene kvalitete vzorca |  |  |
| - aparat omogoča analizo do 96 vzorčkov DNA z eno inicializacij |  |  |
| - omogoča večkratno uporabo aparata z enkratnim polnenjem reagentov za izvajanje zaporednih analiz |  |  |
| - avtomatsko vzorčevanje iz mikrotitrske plošče s 96 in/ali 384 luknjicami |  |  |
| 9. analiza RNA v območju od 20 ali manj do vsaj 6000 nukleotidov ( lahko z različnimi kompleti reagentov. |  |  |
| 10. analiza DNA v območju od 25 ali manj do vsaj 6000 baznih parov (lahko z različnimi kompleti reagentov) |  |  |
| 11. analiza integritete genomske DNA tudi v območju nad 30000 baznih parov |  |  |
| - poraba vzorca: manj kot 2 µL |  |  |
| - prikaz podatkov v obliki elektroferograma, navideznega gela in v tabeli |  |  |
| - omogoča primerjanje vzorcev s prekrivanjem elektroferogramov (overlay |  |  |
| - omogoča prikaz številnih značilnosti (čistost; masna koncentracija; molarnost; velikost fragmentov; širina, višina in površina vrhov, širina vrha na polovici maksimuma ipd.) |  |  |
| - omogoča avtomatsko izvažanja podatkov preko računalniškega omrežja ali v laboratorijski informacijski sistem (LIMS) |  |  |
| - omogoča sočasno vizualizacijo, primerjave in analize vzorcev iz celotnega arhiva meritev |  |  |
| - programska oprema za pregledovanje in analizo rezultatov z licenco za neomejeno število računalnikov |  |  |

| Po garancijsko preventivno in korektivno vzdrževanje za obdobje 48 mesecev mora zajemati: | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Potrditev izpolnjevanja strokovnih zahtev DA/NE |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne tehnične zahteve |  |  |
| 1. Pregled in nadgradnja programske opreme |  |  |
| - Pregled in čiščenje celotnega aparata in njegovih sestavnih delov |  |  |
| - Zamenjava delov za katere proizvajalec v ustreznem časovnem okvirju predvideva menjavo (npr. Filtri, cevi., svetlobni viri....oz. vse ostalo glede na predpisan protokol proizvajalca. |  |  |
| - Ponovna kvalifikacija aparata: - Test delovanja vseh gibljivih delov/zglobov; - Test delovanja optike in optičnih sistemov; - Test delovanja fluidike, pretočnosti cev in delovanja ventilov ter črpalk; - Test delovanja termo-regulatornih elektronskih in mehanskih elementov (npr. grelci, hladilniki, ventilatorji, seznorji itd.) |  |  |
| - Izdelava poročila |  |  |
| - Vključuje menjavo rezervnih delov in reagentov za analize ob napaki instrumenta |  |  |
| - Vključuje kritične in nekritične nadgradnje sistema in programske opreme |  |  |
| - Odzivni čas ob okvari je: znotraj 24 ur po javljeni napaki. Ponudnik mora zagotoviti čas za odpravo napake 3-5 delovnih dni, odvisno od okvare (daljši rok (5 dni) popravila velja, kadar je potrebno naročilo rezervnih delov) |  |  |

| POTROŠNI MATERIAL je razviden iz specifikacije predložene predračunu za potrošni material. Naročnik bo izvedel cca: |  |
| --- | --- |
| 60 zagonov (na letni ravni) | DNA visoke občutljivosti (HS, vsaj vsaj 4kb velike fragmente in detekcijo koncentracije fragmenta 50pg/uL ali manj) |
| 20 zagonov (na letni ravni) | DNA za NGS knjižnice (namenski reagenčni komplet za NGS) |
| 20 zagonov (na letni ravni) | DNA max dolžina fragmentov (vsaj 30kb dolge fragmente) |
| 20 zagonov (na letni ravni) | RNA visoke občutljivosti (detekcija koncentracije vsaj 1ng/uL ali manj) |
| 10 zagonov (na letni ravni) | RNA majhne molekule (small RNA) |