| SKLOP 1: qPCR APARAT – 1 kos | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne karakteristike: |  |  |
| qPCR APARAT - Genetski analizator uporaben za pomnoževanje in kvantitativno zaznavo nukleinskih kislin v realnem času s pomočjo verižne reakcije s polimerazo. Aparat naj bo čim bolj občutljiv, robusten in čim bolj avtomatiziran. Vzdrževanje in opravljanje z aparatom naj bo čim bolj enostavno in hitro. |  |  |
| 1. Kapaciteta analize vzorcev: 96 na analizo. |  |  |
| 2. Poleg standardnih blokov možnost uporabe tudi hitrih blokov, ki omogočajo krajše analize. |  |  |
| 3. Volumen reakcije (5-100 µL). |  |  |
| 4. Uporabo različnih reakcijskih kemij naenkrat oz. izvedbo različnih eksperimentov naenkrat: |  |  |
| 4.1. Uporablja naj različne kemije (TaqMan, SYBR Green I, …), barvil (območje vidnega in rdečega spektra) in kombinacij barvil, ki so na tržišču. |  |  |
| 4.2. Uporaba kemije in barvil mora biti skladna z aparatom ViiA7. |  |  |
| 5. Aplikacije: |  |  |
| 5.1. Aplikacije morajo biti skladne z aplikacijami na aparatu ViiA7 (prenos eksperimentov iz enega aparata na drugega). |  |  |
| 5.2. Aparat mora poleg kvantitativnega PCR (genska ekspresija) omogočati vsaj še post-PCR (alelna diskriminacija), HRM analize, analize določanje števila kopij (CNV). |  |  |
| 6. Programska oprema: |  |  |
| 6.1. Programska oprema mora biti kompatibilna z obstoječim aparatom ViiA7. |  |  |
| 6.2. Možnost brezplačne dodatne programske opreme za analizo podatkov ali dizajniranje protokolov. |  |  |
| 7. Nastavitve programov: |  |  |
| 7.1. preko računalnika |  |  |
| 7.2. zaslona na dotik |  |  |
| 7.3. WI_FI ali LAN komunikacija |  |  |
| 8. Uporaba blokov, ki so skladni z bloki na obstoječem aparatu ViiA7 ('back up' sistem). |  |  |
| 9. Dodatni material – plastikovina (mikrotitrske plošče, stripov) mora biti skladna z materialom, ki se uporablja na obstoječem aparatu ViiA 7. |  |  |
| 10. Shranjevanje podatkov in prenos podatkov preko mreže (skupni strežnik) ali izmenljivih diskov (USB). |  |  |
| 11. Možnost dela preko oddaljenega dostopa (WI_FI, LAN komunikacije) in preko skupnega strežnika (mrežni sistem). |  |  |
| 12. Popolna servisna podpora uporabniku in hiter odziv. |  |  |
| 13. Aparat mora zadostit zahtevam za delo v akreditiranih laboratorijih. |  |  |

| Po garancijsko preventivno in korektivno vzdrževanje za obdobje 48 mesecev mora zajemati: | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Potrditev izpolnjevanja strokovnih zahtev DA/NE |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne tehnične zahteve |  |  |
| 1. Pregled in nadgradnja programske opreme |  |  |
| 2. Pregled in čiščenje celotnega aparata in njegovih sestavnih delov: |  |  |
| - Zamenjava delov za katere proizvajalec v ustreznem časovnem okvirju predvideva menjavo (npr. Filtri, cevi, svetlobni viri.....oz. vse ostalo glede na predpisan protokol proizvajalca. |  |  |
| - Ponovna kvalifikacija aparata: - Test delovanja vseh gibljivih delov/zglobov; - Test delovanja optike in optičnih sistemov; - Test delovanja termo-regulatornih elektronskih in mehanskih elementov (npr. grelci, hladilniki, ventilatorji, seznorji itd.) |  |  |
| - Izdelava poročila |  |  |
| - Vključuje menjavo rezervnih delov ob napaki instrumenta |  |  |
| - Vključuje kritične in nekritične nadgradnje sistema in programske opreme |  |  |
| - Odzivni čas ob okvari je: znotraj 24 ur po javljeni napaki. Ponudnik mora zagotoviti čas za odpravo napake 3-5 delovnih dni, odvisno od okvare (daljši rok (5 dni) popravila velja, kadar je potrebno naročilo rezervnih delov) |  |  |