## Rekapitulacija 2 SKLOP
ADAPTACIJA IN POVEČANJE PROSTORA ZA NEINVAZIVNE POSEGE, DTS -1F PRITLIČJE
Datum: september2019
SKUPNA REKAPITULACIJA 2. SKLOP
03. | OSTALA DELA | 0
07. | MEDICINSKA OPREMA | 0
08. | POHIŠTVENA OPREMA | 0
09. | DOKUMENTACIJA | upoštevano v ceni ponudbe
10. | 5 LETNO POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE | 0
| Skupaj brez DDV | 0
| DDV - 22% | 0
| Skupaj z DDV | 0

## Splošno
ADAPTACIJA IN POVEČANJE PROSTORA ZA NEINVAZIVNE POSEGE, DTS -1F PRITLIČJE
SPLOŠNA NAVODILA
SPLOŠNE OPOMBE, KI JIH MORA PONUDNIK UPOŠTEVATI V CENI/ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE OB IZDELAVI PONUDBE TER KASNEJE IZBRANI IZVAJALEC V FAZI IZVAJANJA DEL
POMEMBNO:
1. | Ponudnik mora v ponudbeno ceno za montažo opreme vključiti GOI izvajalce za vso opremo,
ki zahteva poseganje v dokončan objekt (stene, strop, tla, konstrukcijo....) in priključevanje
na pripravljene instalacijske priključke .
2. | Izbrani ponudnik mora po končani montaži opreme izvesti teste / meritve vseh izvedenih
instalacij (elektro, strojne, medicinski plini) s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci
meritev), funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložiti ustrezna poročila.
3. | Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) v celico, ki je obarvana z rumeno navesti
proizvajalca in tip ponujene opreme.
Obvezna je navedba tipa ponujenega izdelka kjer se to zahteva.
4. | Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop-celoten komplet, ki gre v skupen
seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov vsakega kompleta-v barvno
označene celice. Cene se vpisujejo v stolpec E.
5. | Ponudniki ponudbi priložijo izpolnjene ponudbe (popise) za vsak ponujeni sklop in
PREDRAČUNSKO REKAPITILACIJO!
Vsak dokument mora biti žigosan in podpisan!
V objekt se smejo vgrajevati samo proizvodi kateri imajo ustrezne certifikate, tehnična soglasja in izjave o skladnosti, iz katerih je razvidna ustreznost in skladnost kvalitete in tehnične karakteristike glede na zahteve projektne dokumentacije.
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati uporabo uporabo standardnih, na tržišču preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoštevanjem tehničnih zahtev in detajlov projektanta (razen če ni drugače navedeno)!
Skladnost ponujenih materialov z zahtevami projekta mora izvajalec dokazati z vzorci, katere mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant. Zahteva za izdelavo vzorcev je navedena v posameznem sklopu del ali posamezni postavki!
Vsi stroški, vezani na pridobivanje certifikatov, atestiranje, preiskave in/ali meritve v celoti bremenijo izvajalca (kot npr. meritve tampona, preiskave betonov, tlačni preizkusi itd.)
Vsa dela se izvajajo v obstoječem objektu, zato se dela izvajajo pod posebnimi pogoji. Predmetna rekonstrukcija dela objekta meji na prostore, ki bodo ves čas rekonstrukcije ostali v funkciji.
Izvajalec mora pred izvedbo posameznih del dostaviti vse potrebne delavniške in tehnološke načrte, električne sheme v kolikor niso natančneje definirane v projektu, protokole preizkušanj, itd…(za potrditev nadzora). Izvajanje na objektu se lahko začne s podpisom nadzora oziroma projektanta.
Vsi stroški električne energije, vode, plinov in ostalih energentov v času izvajanja projekta do primopredaje so strošek izvajalca.
Vse zaščite za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb so strošek izvajalca in morajo biti vključeni v pogodbeno ceno.
Izvajalec mora do primopredaje poskrbeti za fizično zaščito in zaščito pred krajo za vso dobavljeno opremo in material.
Izvajalec oziroma ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, ki jo nudi, prilagoditi oziroma popraviti PZI dokumentacijo na svoje lastne stroške. Popravki PZI dokumentacije morajo obsegati tudi vse elemente oziroma območja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter tehnologije na katere ima izbrana oprema direktni ali posredno vpliv. Vse za funkcionalno delovanje in za validacijo prostora.
Izvajalec mora uporabnika o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, obvestiti vsaj 3 delovne dni pred začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava uporabnika (usklajevanje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele, itd…).
Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant ali naročnik oz. uporabnik.
Izvajalec mora zagotavljati funkcionalno in brezhibno delovanje vse opreme, ki je predmet pogodbe.
Izvajalec mora za naročnikovo opremo, ki jo mora izključiti ali odstraniti za izvedbo projekta oziroma investicije, pridobiti soglasje od naročnika. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del.
Izvajalec mora uporabnika o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, obvestiti vsaj 3 delovne dni pred začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava uporabnika (usklajevanje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele, itd…).
Za vso tehnološko, medicinsko, elektro in strojno opremo ter za vse naprave mora ponudnik za funkcionalno delovanje predmeta pogodbe kot celote zagotavljati servis oz. pooblaščene serviserje z aktualno licenco, izdano s strani proizvajalca opreme ali naprave. Pooblaščen servis mora biti zagotovljen v razdalji do 300km. Zahtevano licenco ponudnik predloži v ponudbi.
Enotna cena mora vsebovati tudi :
o Vsa potrebna pripravljalna dela,
o Vso potrebno delo in režijske stroške,
o Vse potrebne stroške iz naslova načina dela zaradi Covid (zaporedno delo, zagotavljanje razdalje in ostalih higienskih pogojev, omejeno število ljudi na gradbišču, itd…)
o Vse potrebne transporte (notranje in zunanje),
o Vsa potrebna pomožna sredstva,
o Vsa potrebna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni in fasadni odri in podobno (razen če je kje ločeno definirano)
o Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, investitorjem, naročnikom, uporabnikom, itd…,
o terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, ter uporabnikom
o Vse stroške, ki bodo nastali, zaradi prilagajanja izvajalca GOI del ponudniku medicinske opreme iz drugega razpisa za isti objekt (terminsko usklajevanje, mikrolokacije priključkov, itd…).
o Čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo ter sprotno vsakodnevno čiščenje gradbišča
o Plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
o Vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču,
o Izdelavo tehnoloških risb,
o Izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnilna dela nujna za pravilno funkcionalno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta.
o Meritve in merjenja na objektu,
o Skladiščenje opreme,
o Varovanje opreme do primopredaje,
o Preiskušanja kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
o Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice, itd…
o Požarno stražo, ki jo morajo opravljati izključno gasilci iz Gasilskega društva Ljubljana mesto. Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost. Pred izvajanjem požarne straže je potrebno od Službe za varnost in zdravje pri delu UKCL pridobiti DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE POŽARNO NEVARNIH DEL.
o Popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
o Popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku,
o Vse potrebne zaščitne premaze,
o Popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov,
o Izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli,
o Izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov s potrebnimi ojačitvami,
o Izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
o Pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil, itd…,
o Sprotno vnašanje sprememb v PZI načrte z namenom dobre izdelave PID dokumentacije,
o V času gradnje tudi posodobitev konfiguracij računalniških komponent skladno z aktualno ponudbo na trgu,
o Upoštevanje vseh veljavnih tehničnih predpisov, standardov, itd…
o Vse stroške za trajno ali začasno izključitev ali odstranitev naročnikove oziroma uporabnikove opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del,
o V končni ponudbeni vrednosti so zajeti vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transport, montaža, šolanje, garancijski rok skladno z razpisnimi pogoji, redno, izredno, periodično in preventivno (redno) vzdrževanje najmanj v času z razpisno dokumentacijo zahtevane garancije po programu proizvajalca opreme in naprav vključno z dobavo in vgradnjo materiala, ki je potreben za odpravo napak (iztrošenost delov), ki bodo nastale ob normalni uporabi postroja, dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo vse ostalih potrebnih rezervnih delov, materiala (npr. inhibitorji, biocidi,…) in potrošnega materiala, vse stroške dela (prevoz, dnevnice in druge odvisne stroške povezane z izvajanjem obveznosti preventivnega vzdrževanja) in ostalih potrebnih posegov, ki bodo potrebni v garancijski dobi, da bo garancija veljavna in da bo zagotovljeno nemoteno delovanje sistema, stroški izdelave projektov PID in NOV, sodelovanje pri validacijskem postopku, idr. Vse v skladu s strokovnimi in splošnimi zahtevami iz predmetne razpisne dokumentacije) in DDV.
o Stroške zavarovanja opreme in elementov pred onesnaženjem in poškodbami,
o Vsi stroški povezani z ojačitvami, detajli, senčnimi fugami, itd…
o Vsi stroški dvigal, žerjavov, transportov, zaščit, ureditve gradbišča, itd….
V posamezni ceni na enoto je potrebno upoštevati tudi postavke za meritve in analize, ki jih mora izvajalec izvesti za funkcionalno delovanje prostorov:
o meritve gradbene fizike (termo kamera, itd…);
o meritve za dobro izvedbo del (tlačni preizkusi, preizkusi materialov, itd…)
o meritve DEA in TP, obremenilni oziroma bremenski testi, itd…
o meritve in analize za funkcionalno delovanje prostorov kot npr:
§ za vodo (klorni šok, mikrobiološke analize, tlačni preizkusi, legionela, itd…);
§ za prezračevanje (mikroklima (temperature, vlažnost, hitrost zraka), meritve spor gliv, dezinfekcija prezračevalnih kanalov, hrup, itd…);
§ električne meritve (klasične, meritve EDISON, pod napetostjo, itd…);
§ CNS - PA (analiziranje ekranskih prikazov, testiranje ukazov, itd…);
o meritve iz protokola poizkusnega obratovanja (PQ);
o vse meritve, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki, itd…
o meritve in analize za akreditacijo (npr. laboratorijev, farmacije, itd…);
§ za vodo (klorni šok, mikrobiološke analize, tlačni preizkusi, legionela, itd…);
§ za prezračevanje (mikroklima, spor glive, dezinfekcija prezračevalnih kanalov, hrup, itd…);
§ električne meritve (klasične, meritve EDISON, pod napetostjo, itd…);
§ CNS - PA (analiziranje ekranskih prikazov, testiranje ukazov, itd…);
o sodelovanje z drugimi izvajalci in koordinacija
Izvajalec mora ob koncu gradnje predati:
o Podpisano dokazilo o zanesljivosti objekta s strani OVD in OVP;
o Dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi podpisi (vse izjave, atesti, požarni pregledi, dokazila, certifikati, itd…) v šestih (6) izvodih, 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);
o Mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami – 1 original v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);
o Navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV) – 2 izvoda v papirnatem izvodu ter 2 izvoda na elektronskem mediju CD (PDF verzija)
o V primeru gradbenega dovoljenja – uporabno dovoljenje;
o V primeru akreditacije – dovoljenje akreditatorja.
o Končno situacijo z vsemi popisi del in kopijo podpisane gradbene knjige.
o Izvajalec mora sprotno pisno obveščati projektanta o spremembah projekta z namenom dobre izdelave PID dokumentacije
OPOMBE:
-vse cene so brez upoštevanja DDV!
-pri izdelavi ponudbe in izvedbi so merodajni detajli in opisi iz projekta, kar je OBVEZNO upoštevati!
-pri vseh delih je potrebno upoštevati vsa potrebna dela in material, manipulacije, tekočega vzdrževanja do predaje naročniku, za izvedbo posamezne postavke v celoti!
-izvajalec mora v primeru nejasnosti pred pričetkom izdelave za pojasnilo in potrditev pridobiti mnenje projektanta!
-izbrani izvajalec mora pred vgradnjo izdelkov predložiti tip in proizvajalca ponujenega izdelka ter zanj na zahtevo naročnika predložiti dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev ( katalogi, tehnični listi, navodila za uporabo ….)
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNI POGOJI, KATERE JE PONUDNIK V CELOTI DOLŽAN UPOŠTEVATI!!

## 7. Med oprema-SKLOP 2.0
Sklop 2 | Vsebina
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI:
- RADIOLOŠKI APARAT
- ULTRAZVOČNI APARAT
MEDICINSKI NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI ZA KORONOGRAFIJO
SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
APARAT ZA DEZINFEKCIJO
Splošne zahteve
Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za
uporabo.
Zagotovljen mora biti servis v Sloveniji
Ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis/serviserja v Sloveniji ali v EU, ki ima
certifikat s strani proizvajalca za servisiranje - vzdrževanje ponujene opreme
Serviser mora komunicirati v slovenskem jeziku.
Zagotovljen potrošni material v času življenske dobe naprave ali aparata, če je potreben
Za vsa dela oziroma vse pozicije upoštevati dobavo, montažo, splošne zahteve in ostale zahteve iz RD.
Skladnost s standardi
Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) v celico, ki je obarvana z rumeno,
navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - v barvno označene celice, kjer je zahtevano
1. | Ponudnik mora v ponudbeno ceno za montažo opreme vključiti GOI izvajalce za vso
opremo, ki zahteva poseganje v dokončan objekt (stene, strop, tla, konstrukcijo....) in
priključevanje na pripravljene instalacijske priključke .
2. | Izbrani ponudnik mora po končani montaži opreme izvesti teste / meritve vseh izvedenih
instalacij (elektro, strojne, medicinski plini) s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci
meritev), funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložiti ustrezna poročila.
3. | Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
4. | Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
Garancija opreme skladno s pogodbo (vsaj 24 mesecev).
št.opreme | opis opreme | kosi | Proizvajalec, tip, kataloška številka | cena / kos EUR | skupaj EUR
RADIOLOŠKI APARAT
33.8.3.1 | rentgenski aparat za intervencijske posege v kardiologiji | 1 | Tip ponujene opreme: |  | 0
| Prostor: 2-Prostor za neinvazivne posege (velikost 50,19 m²) |  |  | ceno podati za vse točke do vključno 1.08
Splošne zahteve
- aparat mora izpolniti najvišje strokovno-tehnične zahteve, ki so pogoj za kakovostno
in varno izvedbo najzahtevnejših posegov intervencijske kardiologije, elektrofiziologije
(ablacije in stimulatorji) in hibridnih kardiokirurških posegov.
- naprava mora biti nova, iz tekoče proizvodnje
Strokovno-tehnične zahteve
1. | Komponente aparata:
1.01 | C-lok
1.02 | miza za bolnika
1.03 | generator
1.04 | RTG cev in zaslonke
1.05 | slikovni sprejemnik
1.06 | sistem za zajemanje, digitalno procesiranje in prikaz slike
1.07 | monitorji
1.08 | merilno mesto
1.09 | injektor kontrastnega sredstva
1.10 | ostala oprema
1.11 | splošno
1.01 | C-lok
- zaradi bližine MR aparatov, katerih vpliva ni mogoče izločiti, ima prednost sistem
s talnim C-lokom
Ponudnik mora zagotoviti, da njegove aparature ne bodo vplivale na delovanje magnetnih resonanc, ki so in bodo nad omenjenim prostorom, saj lahko pride do motenj v izvajanju MR.
- postavitve C-loka v položaj za glavo pacienta, ob strani levo in desno ter nad zapestje
levo in desno pri položaju za radialni pristop
- motorizirani premiki C-loka (vsaj angulacija in orbitalna rotacija)
- omogočeno mora biti vrtenja C-loka okoli pacienta z ohranjanjem pogleda na sliki
(»head up display«)
- C-lok mora omogočati uporabo potrebnih projekciji vsaj v dveh pozicijah C-loka (za
glavo pacienta, ob strani levo)
- omogočen odmik C-loka ali preiskovalne mize izven preiskovalnega območja
(omogočen popoln dostop do pacienta s treh strani – anestezija, reanimacija itd.)
- zaščita pred trkom z s pacientom in opremo v preiskovalnem prostoru
- omogočen popoln in neoviran dostop do pacienta s treh strani
- nastavljiva razdalja med goriščem RTG cevi in digitalnim slikovnim sprejemnikom v
območju najmanj od 90 do 120 cm, dovoljeno odstopanje +/-5%.
- sistem mora omogočati shranjevanje položajev (pred nastavljenih), ki zajemajo
položaj C-loka in slikovnega sprejemnika, razdaljo SID, položaj kolimatorja, filtracijo ter
nagib in višino mize
- ena brezžična multifunkcijska stopalka za proženje fluoroskopskega in radiogrfskega
načina z vsaj eno dodatno programabilno stopalko za kontrolo ostalih funkcij
1.02 | Plavajoča miza za bolnika
- po višini nastavljiva, talna izvedba z možnostjo nagiba v vseh smereh; obseg
nastavitve višine najmanj med 80 in 110 cm, dovoljeno odstopanje +/-10%.
- plavajoča mizna plošča: prečni premik v obsegu najmanj 35 28 cm, vzdolžni premik v
obsegu najmanj 125 110 cm; širina mizne plošče najmanj 45 cm, vendar naj bo za
nemoteno gibanje C-loka čim ožja
- miza mora omogočati čim večjo nosilnost, najmanj 200 kg za pacienta in za dodatno
opremo 100 kg
- miza mora biti vrtljiva okoli vertikalne osi (PIVOT) z vmesnimi položaji, ki jih je možno
fiksirati; pivot v obsegu najmanj ±120° ali pivot v obsegu 90 do +180 stopinj ali +90 do -190 stopinj
- miza mora biti čim daljša z vsaj 200 cm previsnim delom, območje ki je brez kovinskih delov pa je dolgo vsaj 125cm
- konzola za upravljanje s C-lokom, ekspozicijskimi parametri in procesiranje slike
mora biti ob plavajoči mizi z možnostjo pritrditve na levo, desno ali zadnjo stran mize
ter na voziček
- voziček za kontrolno konzolo
- dodatna oprema: blazina, radiolucentna opora za roke, nastavek za roke, ki se
uporablja za radialni pristop, trakovi za fiksacijo bolnika
1.03 | Generator
- visokofrekvenčen
- nominalna moč vsaj 100 kW
- obseg napetosti slikanja vsaj 40-125 kV ali vsaj 50-125 kV
- tehnične lastnosti celotnega sistema (generator + RTG cev) morajo dosegati najvišje
tehnične zahteve (kot primer: razpon napetosti vsaj 40-125 kV (dovoljeno odstopanje pri spodnji meji za +30%) v korakih po med 0,01 - 1 kV;
tok pri radiografskem slikanju vsaj 1000 mA v korakih po med 0,01 - 1 mA; tok pri pulzni
fluoroskopiji vsaj 250 140 mA v korakih po med 0,01 - 1 mA; frekvenca pulzov za pulzno
fluoroskopijo vsaj v območju od 0,5-30 p/s (dovoli se tudi območje med 3,75-30 p/s))
- samodejna kontrola ekspozicije, ki samodejno prilagaja vsaj 3‒5 parametrov slikanja
(kV, mA, t, filtracijo in velikost fokusa) v odvisnosti od prepustnosti slikanega objekta
v realnem času (filtracija se lahko tudi samodejno umakne pri zelo debelem bolniku)
1.04 | RTG cev, zaslonke
- tehnične lastnosti RTG cevi morajo dosegati najvišje tehnične zahteve (kot primer:
RTG cev ima dve gorišči čim manjših dimenzij; manjše gorišče ne več kot 0,4 0,5 mm in
večje gorišče ne več kot 0,7 1 mm, merjeno po SIST EN 60336; maksimalna hitrosti
hlajenja anode (kontinuirana) vsaj 1,52 0,52 MHU/min)
- možnost nastavljanja zaslonk z virtualnim prikazom na zamrznjeni sliki (LIH), brez
dodatnega sevanja
- kolimator vsebuje tudi dodatne polprosojne zaslonke s prosto nastavitvijo brez
uporabe fluoroskopije (klinasti filtri)
- vsaj 3‒5 dodatnih Cu (ali adekvatnih) filtrov za zniževanje vstopne kožne doze, ki se
avtomatično spreminjajo glede na propustnost slikane anatomije
- zaslonka in detektor se sinhronizirano obračata, da je zagotovljen stalni pokončni
prikaz slike
1.05 | Ploščati slikovni sprejemnik
- digitalni, ploščati tip detektorja na osnovi amorfnega silicija s scintilatorjem iz CsJ
- zunanje dimenzije detektorja z ohišjem naj bodo čim manjše, diagonala največ 50cm,
aktivno polje detektorja vsaj 17cm x 17cm
- sistema mora imeti vsaj 4 velikosti polja
- sistem mora omogočati digitalno povečavo slike
- velikost piksla največ 190 200 mikronov
- prostorska ločljivost vsaj 2,7 2,5 lp/mm – Nyquistov kriterij
- snemljiva radiografska rešetka
- digitalizacijska globina vsaj 14 bit
1.06 | Sistem za zajemanje, digitalno procesiranje in prikaz slike
- pulzna fluoroskopija (0,5-30 p/s) (dovoli se tudi območje med 3,75-30 p/s))
- EKG prožena/prikazana fluoroskopija
- shranitev in prikaz zadnje slike in fluoroskopske sekvence vsaj 20 sekund
- kardiološki zajem DR in DSA s hitrostjo do 30 f/s
- programska oprema za izboljšan prikaz stentov: Izboljšana vizualizacija stenta na
predhodno zajeti sliki in, ali izboljšan prikaz stenta na živi sliki, v realnem času,
s stabilizacijo stenta na sliki
- programska oprema za zajem in integracijo slikovnih meritev intrakavitarnega (ICE),
transezofagealnega (TEE), intravaskularnega ultrazvoka (IVUS) in optične koherentne
tomografije (OCT), s koregistracijo z angiografijo, slika intrakavitarnega (ICE) pa se prikazuje na glavnem monitorju skupaj z živo sliko angiografije (fluoroskopije).
- 3D rekonstrukcija (iz rotacijske angiografije) koronarnega ožilja
- programska oprema za avtomatizirano ali delno avtomatizirano analizo stenoz in analizo levega prekata ter
za avtomatizirano segmentacijo anatomskih struktur in 3D rekonstrukcij (CT in MR slik)
- prenos segmentiranih in 3D struktur v elektrofiziološki kartografski sistem
- vključen 3D elektroanatomski kartografski sistem za zahtevne elektrofiziološke
posege (CARTO ali Rhythmia)
- povezovanje v računalniško mrežo na osnovi DICOM standardov:
DICOM Get Worklist; DICOM MPPS; DICOM Query/Retrive; DICOM Send; DICOM
RDSR; DICOM Storage Commitement, itd.
- programska oprema za podporo in vodenje posegov TAVI s koraki
samodejnega procesiranja: avtomatska ali delno avtomatizirana segmentacija anatomskih struktur, anatomske
označitvene točke in anatomske ravnine iz predhodno zajetih ustreznih DICOM CT ali
CBCT podatkov; slikovno vodenje v realnem času s pomočjo uvožene CT, MR in žive
UZ slike (TTE, TEE, ICE), sinhronizirane s fluoroskopsko sliko, z zadostnim številom
licenc; povezava s samodejno postavitvijo in sledenjem C-loka. Slika TTE in ICE se prikazuje na glavnem monitorju skupaj z živo sliko angiografije (fluoroskopije).
- programska oprema za podporo zdravljenja popolnih koronarnih
okluzij s samodejno ali delno avtomatizirano segmentacijo koronarnih arterij na podlagi predhodno zajete
CTA slike
- programska oprema za podporo elektrofiziološkim posegom: samodejno
(z enim klikom) ali delno avtomatizirano segmentiranje levega atrija in endoskopski pogled iz CBCT, CT ali MR
slike za planiranje elektrofizioloških posegov v 3D
- programska oprema za podporo zdravljenja kongenitalnih srčnih bolezni;
možnost označevanja točk in struktur na 3D sliki in njihov prikaz s prekrivanjem na živi
fluoroskopski sliki
1.07 | Monitorji
monitorji z vgrajeno baterijo, da omogočajo brezprekinitveno delovanje.
V preiskovalnem prostoru:
- velik medicinski LCD monitor (z diagonalo vsaj 60'' (dovoljeno odstopanje +/-10%))
in primerno svetilnostjo in širšim kotom vpogleda
- monitor mora omogočati prikaz slik vsaj 18 16 različnih izvorov
- dodatno mora omogočati prikaz koregistracijo angiografske slike z IVUS ter meritve
FFR/iFR
- omogočati mora koregistracijo označenih točk / območij / meritev na 3D TEE živi sliki z
angiografsko sliko in koregistracijo le teh na živi fluoroskopski sliki; prikaz snopa TEE
UZ snopa na živi fluoroskopski sliki (zaželeno) ali pa mora omogočati
koregistracijo CT + ultrazvočno (3D TEE) živo sliko, in angiografsko + CT sliko,
in koregistracijo le teh na živi fluoroskopski sliki (zaželeno)
- dodatno poseben monitor za prikaz signalov življenjskih funkcij, EKG in
intrakardialnih signalov z diagonalo vsaj 19' (dovoljeno odstopanje +/-20%) in ustrezno svetilnostjo. Prikaz
življenjskih funkcij in intrakardialnih signalov na velikem monitorju
- sistem omogoča prikaz on line analize posnetih intrakardialnih oziroma
hemodinamskih meritev
- monitorji morajo biti nameščeni na gibljivem stropnem nosilcu, ki omogoča izvedbo
vseh kardioloških preiskav
V nadzornem prostoru:
- v nadzornem prostoru naj bosta 2 konzoli z velikima 30'' monitorjema (dovoljeno odstopanje +/-20%), ki
omogočata deljeni prikaz in nadzor nad vso funkcionalnostjo (RTG aparat,
procesiranje preiskav, PACS/RIS, IVUS, kartografski sistem)
1.0.8 | Merilno mesto
- merilno mesto za nadzor in prikaz življenjskih funkcij, primerno za hemodinamske in
elektrofiziološke preiskave (Zahteva se merilno mesto z vsaj 12-odvodnim EKG-jem, analiza segmenta ST ni nujna.)
- omogoča priklop vseh elektrofizioloških signalov (vsaj 64 96 kanalov)
- funkcije za pregled zajemanje in reprodukcijo posnetkov intrakavitarnih
elektrokardiogramov
- priključitev elektrofiziološkega stimulatorja
- alarmi za življenjske funkcije
- izračun hemodinamskih meritev in indeksov ter informacijski paket za dokumentiranje
in poročanje, z ureditvijo povezave v BIS
- vmesnik za povezovanje z elektroanatomskim kartografskim sistemom
1.09 | Injektor (33.17.1) | 1 | Tip ponujene opreme: |  | 0
- konstantna kontrola infuzije kontrastnega sredstva in fiziološke raztopine s strani
zdravnika
- izpiranje linije s fiziološko raztopino brez uporabe dodatnih brizg
- detekcija zračnih mehurčkov na liniji za enkratno uporabo
- sistem za injiciranje kontrastnega sredstva na aparatu za večkratno uporabo
- zaščita pred kontaminacijo sistema in preostalega kontrastnega sredstva
1.10 | Ostala oprema
| - opora oz. podpora za glavo | 1 |  |  | 0
| - stropna zaščita pred sevanjem za operaterja | 1 |  |  | 0
| - zaščita za spodnji del telesa na obeh straneh mize – pritrjena na mizo, premična v | 1 |  |  | 0
pivotu kompl.
| - zaščita pred sevanjem za bolnika: stranska in končna (zaščita bolnika z zavesicami s treh strani mize (»Red Pad«) pri implantacijah stimulatorjev) kompl. | 1 |  |  | 0
| - operacijska luč (minimalna svetilnost 100.000 lx / 100 cm - glej opis 16.1.2 | 1 |  |  | ceno se vpiše spodaj pri postavki 16.1.0
| - sistem za komunikacijo med preiskovalnim in kontrolnim prostorom | 1 |  |  | 0
| - sistem za začasno neprekinjeno električno napajanje računalniškega dela v izogib | 1 |  |  | 0
izgube slik ob nenadnem izpadu elektrike; ob nenadnem izpadu elektrike mora biti do
sinhronizacije z generatorjem na voljo vsaj fluoroskopija
| - elektrofiziološki stimulator (avtomatiziran standardni stimulator za opravilo elektrofiziološke preiskave) | 1 |  |  | 0
1.11 | Splošno
- garancija skladno s pogodbo
| - pogarancijsko vzdrževanje po principu "all inclusive" v UKCL za obdobje najmanj 5 let | 5 | letni servis / pogarancijsko vzdrževanje |  | cena se vpiše v zavihek "10"
| - sistem mora omogočati oddaljen dostop za serviserje |  |  | cena na leto
- ponudnik mora podati potrdila o izšolanosti serviserjev opreme (certifikati)
- ob primopredaji aparatov je ponudnik dolžan priložiti pregled tehnične kakovosti RTG
aparata v skladu z veljavno zakonodajo
- stroške dodatnih pregledov tehnične kakovosti RTG aparat v času garancije krije
ponudnik (npr. okvara RTG cevi)
- šolanje uporabnikov najmanj 5 dni
- vsi fiksni aparati morajo imeti stikala na vstopnih vratih hodnika za paciente, ki
preprečujejo izvedbo ekspozicije
- RTG aparat mora biti nov, proizvodnja v tekočem letu in neuporabljen
- navodila za uporabo morajo biti dostavljena pred aplikacijskim šolanjem
- vsa oprema mora imeti pridobljeno oznako CE EGS
- obvezna povezava z ultrazvočnim aparatom
ULTRAZVOČNI APARAT
35.3.1.1 | UZ aparat - visokokvalitetni diagnostični, z najnovejšo popolno digitalizirano | 1 | Tip ponujene opreme: |  | 0
| tehnologijo |  |  | ceno podati za vse točke do vključno točke D
Prostor: 2-Prostor za neinvazivne posege
Splošne zahteve
1. | Vrhunski diagnostični UZ aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ki
omogoča izvedbo najzahtevnejših posegov intervencijske kardiologije, elektrofiziologije
(ablacije in stimulatorji) in hibridnih kardiokirurških posegov.
2. | Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta
ponudbe:
− natančen opis ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika
− kataloge in/ali tehnično dokumentacijo za ponujeno opremo, iz katere morajo biti
jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme, ki izhajajo iz
naročnikovih strokovnih zahtev
3. | Garancijska doba za ponujeno opremo mora biti najmanj 24 mesecev od končne
primopredaje, garancija mora kriti tudi popravilo okvar kot posledica padcev (aparat in
sonde)
4. | Preventivno vzdrževanje se izvaja po priporočilu proizvajalca vendar najmanj 1x letno
5. | Ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis/serviserja v Sloveniji ali v EU, ki ima
certifikat s strani proizvajalca za servisiranje - vzdrževanje ponujene opreme
Serviser mora komunicirati v slovenskem jeziku.
6. | Čas za odpravo napak mora biti največ 24 ur od poteka odzivnega časa. V kolikor
odprava napake v tem roku ni mogoča, mora izvajalec najkasneje v roku 3 dni
pokvarjeno opremo takoj brezplačno nadomestiti z nadomestno opremo enake kvalitete
in funkcionalnosti.
7. | Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele za ponujeni aparat še najmanj 5 let po poteku
garancijskega obdobja
8. | Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda
z zakonodajo v EU in evropskimi standardi
9. | Ponudnik mora izpolniti pogodbeno obveznost maksimalno v šestdesetih (60) dneh od
datuma veljavnosti pogodbe.
10. | Ponudnik mora tekom postopka ocenjevanja ponudb, na lastne stroške, na morebitno
pisno zahtevo naročnika, le-temu omogočiti demonstracijo ponujene opreme v prostorih
naročnika v roku največ desetih (10) delovnih dni od prejema naročnikove pisne zahteve
na osnovi katere se bo naročnik prepričal, da ponujena oprema izpolnjuje opredeljene
strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
11. | V ceno preventivnega vzdrževanja so vključeni tudi vsi rezervni deli oz. nadomestni
deli ter vsi stroški dela.
12. | Za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme mora ponudnik
zagotoviti usposabljanje (šolanje) v prostorih naročnika za razumno število delavcev,
ki jih bo določil uporabnik.
13. | Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa sodobna čistila in
razkuževalna sredstva, ki se uporabljajo za medicinsko čiščenje
A. | Strokovno-tehnične zahteve
1. | Vrhunski diagnostični UZ aparat z nanjovejšo digitalizirano tehnologijo
2. | Operacijski sitem Windows 10 ali novejši (ali enakovreden)
3. | Frekvenčno območje UZ signala 1-25 MHz ali 1,1-10MHz
4. | Širokopasovni oblikovalec snopa (beamformer)
5. | Najmanj 64 paralelnih snopov
6. | Aparat mora omogočati brezfokusno tehnologijo
7. | Najmanj 21-inčni LCD monitor visoke ločljivosti
8. | Zahtevani prikazi:
- 2D prikaz (dinamika prikaza vsaj 2140 3000 slik/s)
- 2D Barvni Doppler (dinamika prikaza vsaj 332 700 slik/s)
- Kontinuiran (CW) Doppler
- M-Prikaz
- Pulzni Doppler
- Barvni tkivni Doppler (dinamika prikaza vsaj 349 1200 slik/s)
- Prikaz sledenja tkiva (Tissue Tracking)
- Pulzni tkivni Doppler
- Visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, brez uporabe kontrastnih sredstev in
Dopplerja (kot npr. B-Flow)
- Prikaz s fazno invertiranimi harmoniki
- Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz
- Bi-plani, Tri-plani in 4D prikaz
- Bi-plani in Tri-plani prikaz z Barvnim Dopplerjem
9. | 4D prikaz srca z različnimi načini obdelave tkiva (omogočati mora 4D prikaz tudi pri
maksimalni širini UZ sektorja brez proženja z EKG signalom
10. | Vsaj 3 aktivna priključna 5 aktivnih priključnih mesta za UZ sonde (Lahko so tudi z brez pinskimi konektorji, od tega vsaj 3 z brez pinskimi konektorji,
v kolikor ponudnik nudi več aktivnih priključnih mest naj bodo vsaj 3 z brez pinskimi konektorji), za boljši prenos signala med UZ sondo in UZ sprejemnikom.
11. | Slikovni compound (sestavljeni) prikaz
12. | Avtomatska optimizacija 2D slike
13. | Penetracija-globina UZ sektorja vsaj do 30 50 cm (lahko tudi več).
14. | Nastavitev upravljalne konzole gor-dol in levo-desno.
15. | Upravljanje z aparatom s pregledno in funkcionalno nadzorno ploščo ali z vsaj 12-inčnim dotikalnim zaslonom.
16. | Zaradi narave dela naj bodo odlagalna mesta za UZ sonde in UZ gel na obeh straneh
upravljalne konzole.
17. | Zaradi večje fleksibilnosti naj teža UZ aparata ne presega 140 100 kg, višina s položenim
monitorjem pa naj ne presega 120 cm, širina do 65 cm
18. | Programska oprema za kardiovaskularne meritve.
19. | Programska oprema za izboljšanje orientacije v 3D/4D posnetku (kot npr. 4D Markers)
20. | Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo anulusa aortne zaklopke iz 4D posnetka
21. | Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo mitralne zaklopke iz 4D posnetka
22. | Avtomatična optimizacija 2D UZ slike, Kontinuiranega (CW) in Pulznega (PW) Dopplerja
23. | Avtomatične Dopplerske meritve v živi ali zamrznjeni sliki (ponudnik lahko ponudi avtomatske Dooplerske meritve samo v živi sliki ne pa tudi v zamrznjeni sliki)
24. | Aparat mora biti kompatibilen z že obstoječim sistemom za shranjevanje (ImageVault-EchoPac).
Naročnik zahteva ustrezen vrhunski UZ aparat, ki omogoča shranjevanje v obstoječem sistemu (ImageVault-Echopack) 2D in 3D posnetke. Na obstoječem sistemu (ImageVault-Echpack) ni nujno potrebna možnost obdelave 3D posnetkov.
25. | Programska oprema za priklop intrakardialne UZ sonde (ICE), vključno z adapterjem, ki
omogoča priklop omenjene ICE UZ sonde
26. | DICOM vmesnik
27. | Modul za brezprekinitveno napajanje, ki prepreči izgubo podatkov ob izpadu el.omrežja,
ter omogoča da je aparat v zelo kratkem času pripravljen za delo
28. | EKG modul s priborom
29. | Možnost brezžične povezave v lokalno omrežje
30. | Aparat mora omogočati povezavo z angiografskim rentgenskim sistemom, ki omogoča
prenos markerjev in modelov zaklopk, hkrati pa se C-lok samodejno sinhronizira glede
na položaj sonde, združena slika pa je prikazana na monitorju RTG aparata.
Ponudnik lahko predlaga tudi kak drugi način funkcionalne povezave.
B. | Programska oprema za delo s kontrastnim sredstvom (LVO)
Sonde
- kardiološka 2D transtorakalna sonda s frekvenčnim območjem vsaj 1,25 – 4,5 MHz ali 1 - 3,4 MHz s
3D/4D Transezofagealna (4D TEE) UZ sonda: 3 – 8 MHz ali 2,3 - 6,8 MHz
- linearna UZ sonda: 2,5 – 10 MHz
- ICE sonde (intrakardialna UZ sonda)
Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah ± 5%
C. | Povezave
- najmanj 2 1T interni HDD
- prenašanje slik in sekvenc po DICOM protokolu ali v RAW obliki (DICOM print, storage
committment, worklist, MPPS, query/retrieve) preko mreže, žično in brezžično (zaradi
mobilnega dela)
- možnost prenašanja slik in posnetkov v DICOM ali PC obliki, z in brez podatka o
pacientu, na USB spominsko enoto
- najmanj 6 5 USB priključkov za izvoz DICOM in PC datotek, od tega morata biti najmanj
2 enostavno dostopna, na kontrolni plošči
D. | Dodatne zahteve
- delovna postaja, ki omogoča enake funkcionalnosti in kvantifikacije, kot ultrazvočni
aparat, in omogoča povezave na že obstoječe ultrazvočne delovne postaje v
bolnišnici (za odloženo analizo)
- ureditev povezav, tako da bo aparat deloval v obstoječem workflow okolju za UZ
(IMAGEVAULT)
- vsa razpoložljiva programska oprema za obdelavo podatkov na delovni postaji, ki
vključuje kardiovaskularne meritve, avtomatske 3D/4D meritve srčnih zaklopk in obdelavo
3D/4D slik
- obvezna povezava z koronografom
E | Splošno
- garancija skladno s pogodbo
| - pogarancijsko vzdrževanje po principu "all inclusive" v UKCL za obdobje najmanj 5 let | 5 | letni servis / pogarancijsko vzdrževanje |  | cena se vpiše v zavihek "10"
cena na leto
MEDICINSKI NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI ZA KORONOGRAFIJO
20.16.1 | sistem za 3D navigacijo in kartografijo | 1 | Tip ponujene opreme: |  | 0
| Postor: 2-Prostor za neinvazivne posege |  |  | ceno podati za vse točke do vključno točke 2
OPIS:
Sistem za 3-dimenzionalno navigacijo in kartografijo pri katetrski ablaciji aritmij
(natančen prikaz položaja in vodenje katetrov v srcu), najnovejše strojne in
programske izvedbe
- omogočati mora natančno in visoko ločljivo rekonstrukcijo srčnih votlin z natančnostjo
vsaj 1mm
- imeti mora modul ki zagotavlja brezprekinitveno napajanje, ki prepreči izgubo podatkov
ob izpadu el.omrežja, ter omogoča da je sistem v zelo kratkem času pripravljen za delo
1.0 | Sistem za 3D navigacijo in kartografijo vsebuje:
1.1 | komunikacijsko enoto za zbiranje in procesiranje intrakardialnih EKG signalov
1.2 | lokacijsko enoto, ki temelji na magnetnem in električnem polju
1.3 | delovno enoto na vozičku
2. | Radiofrekvenčni generator in črpalka
3. | Registracijski sistem za zajem električnih signalov
1.1 | Komunikacijska enota za zbiranje in procesiranje intrakardialnih EKG signalov
- modul za definiranje jakosti sile pritiska v gramih; prikaz smeri pritiska katetra ali kot smerni vektor za prikaz smeri
pritiska, ki je barvno kodiran, ali grafično barvno kodiran prikaz smeri pritiska ali
kot različne geometrijske oblike (stožec, valj, plošček), ki so barvno kodirane (orientiranost katetra v odvisnosti na tkivo)
- ablacijske oznake vključujejo kriterij sil kontakta; vsi ablacijski parametri so
vključeni v komandni plošči; vsi podatki se shranjujejo
- modul za avtomatsko sledenje parametrov ablacije: sila, moč, čas, impedenca,
temperatura, stabilnost lokacije katetra, ablacijski indeks, lokalni aktivacijski čas,
voltaža, dolžina cikla
- avtomatizirano multielektrodno mapiranje; anotacija po principu wavefront
Vključeni parametri: indeks oddaljenosti tkiva, respiracijska kompenzacija, dolžina cikla,
lokalni aktivacijski čas, ujemanje vzorca cikla (pattern matching), stabilnost, gostota
točk
- možnost retroaktivnega prikaza / zajemanja točk (anatomska električna informacija)
- sinhroniziran pogled katetra s pogledom na mapi
- natančen prikaz različnih vrst map: LAT, unipolarna, bipolarna, mrežna, anatomska,
impedenčna; prikaz zdravega srčnega tkiva ter brazgotin
- sprememba mape t.i."glass" pogled z enim klikom
1.2 | Lokacijska enota
- enota, ki generira magnetno polje za ugotavljanje referenčnih točk za natančen prikaz
lokacije katetra v prostoru; omogoča natančnost sledenje katetra v prostoru vsaj 1mm
- kompenzacija respiratornih pomikov
1.3 | Delovna enota
- računalnik s programsko opremo za prikaz 3D elektro anatomskih map in procesiranje
podatkov, pridobljenih iz komunikacijske enote
- monitor 24" - 2x
- vsi potrebni kabli za povezavo / komunikacijo s komunikacijsko enoto
V kolikor je delovna enota na vozičku, mora biti na vozičku mesto za:
izolatorski transformator, električni razdelilnik, glavno stikalo, nosilec za 2 monitorja
voziček je opremljen z elektroprevodnimi kolesi in ročajem za pomikanje sistema
2. | Radiofrekvenčni generator in črpalka
- sistem (RF generator, črpalka in daljinski upravljalnik) mora biti integriran s sistemom
za 3D navigacijo in kartografijo in kompatibilen z ablacijskimi katetri vseh proizvajalcev
- prikaz ablacijskih parametrov v realnem času na monitorjih na dotik ali preko gumbov
- prikaz vseh ablacijskih parametrov v 3D sistemu
- avtomatsko prilagajanje izpiranja pri spremembi jakosti generatorja
- optimiziran senzor mehurčkov
- shranjevanje nastavitev (npr. do 80)
- možnost povezave ezofagialne temperaturne sonde ali z možnostjo ločene enote za priklop ezofagialne temperaturne sonde
- zvočni signal pri dosegu RF energijskega platoja
- daljinsko upravljanje
3. | Registracijski sistem za zajem električnih signalov | 1 | Tip ponujene opreme: |  | 0
mora imeti naslednje značilnosti:
- zabeležiti mora signale 0,05-1000 Hz+
- AD konverzija 24 ali 32-bitna
- vsaj 2000 Hz vzorčenje signala
- vsaj 96 kanalov za zajem
Splošno
- garancija skladno s pogodbo
| - pogarancijsko vzdrževanje po principu "all inclusive" v UKCL za obdobje najmanj 5 let | 5 | letni servis / pogarancijsko vzdrževanje |  | cena se vpiše v zavihek "10"
cena na leto
22.1.3 | visokofrekvenčna kirurška enota (kauter) | 1 | Tip ponujene opreme: |  | 0
Prostor: 2-Prostor za neinvazivne posege
OPIS:
visokofrekvenčna kirurška enota:
- mono in bipolarni generator
- avtomatska regulacija moči, električnega toka in napetosti
- vsaj en monopolarni izhod
- vsaj en bipolarni izhod
- 2 načina rezanja z vsaj 100W z možnostjo nastavitve
- 2 načina koagulacije z vsaj 100 80W z možnostjo nastavitve
- možnost vizualnaga in zvočnaga opozorila
- LCD ekran z možnostjo prikaza nastavitev aparata
Dodatna oprema:
- voziček za napravo in dodatno opremo
- priključni kabel za nevtralne elektrode
- set nevtralnih elektrod
- bipolarna pinceta s priključnim kablom
Splošno
- garancija skladno s pogodbo
| - pogarancijsko vzdrževanje po principu "all inclusive" v UKCL za obdobje najmanj 5 let | 5 | letni servis / pogarancijsko vzdrževanje |  | cena se vpiše v zavihek "10"
cena na leto
21.15.9 | ACT aparat (monitor za strjevanje krvi) | 1 | Tip ponujene opreme: |  | 0
Prostor: 2-Prostor za neinvazivne posege
OPIS:
Aparat za ACT (activated clotting time), mikroprocesorsko kontroliran instrument za
določanje koagulacije iz vzorcev sveže in citrirane polne krvi:
ACT+, PT, ACT-LR, APTT, citrate PT, citrate APTT
- merjenje učinkov heparina od 1,0 do 6,0 enot/ml krvi
- občutljivost za nizke doze heparina 0,0 do 2,5 enot/ml krvi
- efektivni rang INR od 0,8 do 10,0
- uporaba prstne igle ali venskega vzorca krvi
- sistem ne sme biti občutljiv na pojav hemodilucije ali hipotermije
- kivete morajo biti skladne z OSHA (Occupational Safety and Health Act ) standardi
(29 CFR 1910.1030) za zaščito pred patogeni, ki se širijo preko krvi in drugih telesnih
tekočin (blood-borne pathogens)
- integriran čitalnik črtne kode za skeniranje podatkov kivet, identifikacija pacienta in
uporabnika
- s programsko opremo s povezavo na zunanji računalnik,
- možnost povezave v bolnišnični informacijski sistem
- delovanje na elektriko in/ali na baterije do 2 uri
- avtomatski notranji elektronski nadzor kvalitete
- zagotovljen servis s 24 urno odzivnostjo
Splošno
- garancija skladno s pogodbo
| - pogarancijsko vzdrževanje po principu "all inclusive" v UKCL za obdobje najmanj 5 let | 5 | letni servis / pogarancijsko vzdrževanje |  | cena se vpiše v zavihek "10"
cena na leto
RAZNA SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
- garancija skladno s pogodbo
14.8.0 | HLADILNIKI ZA ZDRAVILA
Splošne zahteve:
- izdelani iz nerjavnih materialov
- hladilni sistemi ekološki
- varčni z energijo
- ustrezna izolacija
- avtomatsko odtajevanje
- avtomatsko izparevanje kondenzata
- ventilatorsko hlajenje
- upravljalna enota
- zaščita pred nihanjem temperature
- hladilniki morajo imeti zaščito pred minus temperaturo
- samodejno zapiranje vrat
- osvetlitev notranjosti
- nivo hrupa do 40dB
- vsi opremljeni s prikazovalnikom temperature, alarmnimi sistemi in pod.
- tipalo in komplet za povezavo z oddaljenim centralnim sistemom LabGuard*
(Evisense) za nadzor hladilnikov in zamrzovalnikov v UKCL (uvodnica za vstavitev
eksternega tipala, oddajnik in sprejemnik, senzor temperature s kablom 2m, napajalnik
+ kalibracija in izvedba inštalacije aparata)
(Opomba: * proizvajalec BIOMERIEUX S.A.)
- vrata s ključavnico, zaklepanje
- dobavitelj mora zagotoviti 24-urno servisiranje (odpravo napake skladno s pogoji iz pogodb)
- v primeru dolgotrajnejšega servisa mora dobavitelj zagotoviti nadomestni aparat
14.8.3 | hladilnik za zdravila, vgradni | 1 | Tip ponujene opreme: |  | 0
Prostor: 3-Bolniška soba
OPIS
- hladilnik za vgradnjo v omaro (2.2.22)
- volumen cca. 95 lit
- temperatura vsaj v območju od + 2°C do + 20°C
- digitalno kazalo temperature
- predpriprava za vgradnjo temperaturnega tipala
- notranja oprema: 3 predali za zdravila z delilniki, 1 polica - rešetka
- nosilec / držalo za etikete
16.1.0 | OP SVETILKA
OP svetilka - glavna
Prostor: 2-Prostor za neinvazivne posege
OPOMBA
Opis OP svetilke je na tem mestu. Ista OP svetilka je navedena tudi pri 33.8.3.1 -
rentgenski aparat za intervencijske posege v kardiologiji. Ponudi se lahko samostojno
ali v kompletu z rentgenskim aparatom.
SPLOŠNE ZAHTEVE
1. | Izbrani izvajalec opreme mora zagotoviti izdelavo in montažo nosilne podkonstrukcije
v medstropju, upoštevati mora vse dodatne obremenitve, ki so vezane na ponujeno
opremo (event. dodatne ročice za monitorje in pod.)
Svetika mora biti montirana na eni sami stropni konstrukciji.
Vključeno mora biti tudi okrasno finalno blindiranje odprtine v stropu.
2. | Ponudnik mora v ponudbi zajeti vse stroške za montažo opreme, vključno z vsemi
potrebnimi preddeli, montažo in finalnimi deli (event. demontaža in ponovna montaža
že izvedenih spuščenih stropov, event. izrezi v stenah za potrebe vgradnje in
montaže opreme, event. dodatni razvodi instalacij, dodatne ojačitve in pod.).
Po končani montaži opreme mora biti prostor kompletno finalno izdelan
Naročnik in uporabnik ne bosta organizirala nobenih demontaž in ponovnih montaž v
finalno izdelanih prostorih.
3. | Pri OP svetilki zagotoviti rezervno napajanje - modul za neprekinjeno napajanje moči
ustrezne OP luči.
4. | Roke svetilke morajo omogočati neovirano namestitev položaja svetilke.
Dimenzije rok morajo zagotavljati neovirano manipuliranje oz. uporabo (približevanje in
oddaljevanje od pacienta) z upoštevanjem vseh pogojev v prostoru - površina
prostora, višina stropa, dispozicija angiografskega aparata, OP mize, raznih stropnih
stativov, vpihovalnikov itd.
5. | Svetlo višino prostora in višino v mestropju obvezno preveriti na samem mestu
vgradnje pred dobavo in montažo.
6. | Izbrani ponudnik opreme mora v okviru ponudbene cene izvesti pouk osebja o varnem
in pravilnem ravnanju z opremo, na lokaciji uporabe.
7. | Predložiti mora vsa navodila za uporabo v slovenskem jeziku
8. | Predložiti mora certifikate o skladnosti opreme s standardi
OPIS:
16.1.2 | OP svetilka - glavna | 1 | Tip ponujene opreme: |  | 0
OP svetilka pritrjena na podkonstrukcijo v tehničnem stropu
- OP svetilko dobaviti z ustrezno preklopno priključno omarico za dvostransko
napajanje iz 230VAC in 24VDC vira napajanja
- imeti mora avtomatski preklop napajanja na baterije ob izpadu glavnega mrežnega
napajanja
- LED tehnologija
- distribucija svetlobe na mizo brez vročih mest, krogov svetlobe in drugih motečih
pojavov
- horizontalno in vertikalno rotiranje roke
- zagotovljena mora biti stabilna osvetlitev, ne glede na nihanje napetosti
- sistemsko pripravljena za HD kamero
OP svetilka - glavna:
- premer koncentriranega svetlobnega snopa: 240 med 160 in 250mm, ponudnik lahko ponudi tudi stopenjsko nastavljivost
- homogen snop svetlobe brez potrebe po fokusiranju svetlobnih teles
- globina homogenega svetlobnega polja: med 104 120 in 194 cm
- centralna svetilnost koncentriranega snopa: najmanj 100 000 lux / 100 cm
- upravljanje funkcij svetilke preko komandnega panela na roki svetilke in preko
stenskega tabloja (lahko je tudi brezžični stenski tablo)
- nastavitev osvetlitve: 30-100% na kontrolnem panelu na svetilki ali na stenskem
displeju na dotik izven sterilnega polja
- življenska doba žarnice min. 60.000 ur
SKLADNOST S STANDARDI:
SIST EN 60601, SIST EN 60601-2-41,
Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
18.0 | STATIVI
SPLOŠNE ZAHTEVE
1. | Ponudnik opreme mora zagotoviti izdelavo in montažo nosilne podkonstrukcije v
medstropju, upoštevati mora vse dodatne obremenitve, ki so vezane na ponujeno
opremo (dodatne aparature in drugo opremo)
2. | Višina prostora v medstropovju med stropno ploščo in obešenim stropom je 120cm,
če je nosilec pa je med obešenim stropom in spodnjim robom nosilca 92 cm.
Svetla višina prostorov je 280 cm. Spodnji rob AB plošče je na 400 cm od tal.
3. | Ponudnik mora v ponudbi zajeti vse stroške za montažo opreme, vključno z vsemi
potrebnimi preddeli, montažo in finalnimi deli (demontaža in ponovna montaža že
izvedenih spuščenih stropov, event. izrezi v stenah za potrebe vgradnje in montaže
opreme, event. dodatnimi razvodi instalacij in pod.),
Po končani montaži opreme mora biti prostor kompletno finalno izdelan
Naročnik in uporabnik ne bosta organizirala nobenih demontaž in ponovnih montaž v
prostorih.
4. | Svetlo višino prostora preveriti na samem mestu vgradnje
5. | Dobava in montaža stativov z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim
materialom za montažo na nosilno stropno konstrukcijo
- ožičenje in povezave na pripravljene izpuste v stropu
- nosilna konstrukcija v medstropu;
6. | Izbrani ponudnik opreme mora v okviru ponudbene cene izvesti pouk osebja o varnem
in pravilnem ravnanju z opremo, na lokaciji uporabe,
7 | Predložiti mora vsa navodila za uporabo v slovenskem jeziku
18.2.1 | anestezijski stativ, stropni | 1 | Tip ponujene opreme: |  | 0
OPIS:
pritrjen na podkonstrukcijo v tehničnem stropu
anestezijski stativ, stropni - premičen v vse smeri, in po višini
- nosilnost najmanj 100 kg
- električno višinsko nastavljiva za najmanj 600 mm
- v vseh zglobih horizontalno vrtljiv najmanj za 330° v obe smeri
- tihi elektro-magnetni zavorni sistem na dveh oseh (brez uporabe plina)
- delovanje zavornega sistema po principu "primi in premakni" - brez pritiska gumbov
- mehko in tiho ustavljanje na vsaki osi
- korpus višine najmanj 750 mm s paneli za vgradnjo električnih in plinskih priključkov
- modularni korpus, ki omogoča enostavno spreminjanje pozicij dodatne opreme po
vertikalnih tirnicah in v prihodnosti omogoča nadgradjo stativa z dodatno opremo
(police, roke za monitor, infuzijska stojala…)
Opremljenost s priključki :
- 20x šuko vtičnica (8 mreža, 6 agregat, 6 UPS),
- 6x informacijska vtičnica
- medicinski plini: 2x kisik (O₂), 2x komprimiran zrak 5bar, 2x vakuum, 1x oksidul (N₂O),
1x odvod anestezijskih plinov
Dodatna oprema:
- 1x polica velikosti vsaj 630x449 480 mm, lahko tudi z dodanimi stranskimi tirnicami na obeh straneh.
Višino police lahko uporabnik poljubno nastavlja po korpusu stativa.
42.0 | APARATI ZA DEZINFEKCIJO
42.9.2.1 | termo dezinfektor za nočne posode oddelčni pribor in instrumentarij (vlaganje posode spredaj) | 1 | Tip ponujene opreme: |  | 0
Prostor:
OPIS:
Termo dezinfektor za oddelčni pribor, instrumentarij, steklovino, posode z izpiranjem za nočne posode:
-Naprava mora biti izdelana iz nerjavečega jekla, površina mora biti visoko polirana in jo je možno mokro čistiti in z razkuževati z razkužili. -Zunanje dimenzije naprave: Š 900 mm x G 600-700 mm x V800-860mm (opomba: v kolikor je nad termodezinfektorjem RF pult mora ponudnik aparata ponuditi tudi neko zaporo med pultom in aparatom, da se ne bo nabiral prah ali prišlo do izliva vode na oz v termodezinfektor) -Naprava mora biti na tistih mestih kjer obstaja nevarnost opeklin opremljena z opozorilnimi znaki (nalepka) z napisom: »Pozor! Vroča površina nevarnost opeklin«. -Termodezinfektor mora imeti vgrajen prostor za hrambo tekočega pomivalnega in nevtralizacijskega sredstva ( 2 kanistra po min.5 l ) in avtomatski dozirni napravi za oboje. Za izplakovalno sredstvo pa v notranjosti stroja. -Pomivalna komora mora biti visoko polirana, z zaobljenimi notranjimi robovi in izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla -Naprava mora imeti avdio/vizualni prikazovalnik napak delovanja. -Termodezinfektor se mora priključiti na hladno, toplo in demineralizirano vodo. -Sušenje z integriranim sušilnim agregatom, s filtrom za trdne delce/najmanj Hepa-Filter H13. Po končnem postopku morajo biti pomivanci 100% suhi. -Prikazovalnik in funkcije tipk na komandni plošči morajo biti razumljive, displey mora prikazovati tudi faze pranja. -Rotirajoča pralna glava na spodnji in zgornji strani pralne komore ter na standardnih košarah za pranje. -Na dnu komore mora biti nameščen fini in grobi filter za enostavno čiščenje, ki ga lahko sname in očisti uporabnik.
-Naprava mora zagotavljati tudi zavarovanje proti izlivu vode. -Gibljiva odtočna cev. -Termična dezinfekcija po konceptu A03000 in A0 600; z najmanj 3 programi različnih intenzitet. Termodezinfektor pa mora omogočati tudi kemijsko dezinfekcijo za instrumente, ki niso termično stabilni. -Imeti mora vgrajen kondenzator pare. -Naprava mora vsebovati košare in vložke za čiščenje in termično dezinfekcijo različnih pripomočkov, posod, instrumentarija, itd.. -Naprava mora biti uporabna v okoljskih razmerah: temperatura v razponu od +5 do 40C, relativna vlažnost 0-80%; atmosferskim tlakom 700-1060hPa.
- odpiranje in vlaganje posode s prednje strani stroja.
- stroj mora biti izdelan iz nerjavečih materialov, površina mora biti visoko polirana in
mora zadoščati vsem higienskim standardom (omogočati mokro čiščenje in
razkuževanje).
- naprava mora omogočati čiščenje/dezinfekcijo urinskih steklenic, nočnih posod oddelčnega pribora, inštrumentarija ter
ostalih pripomočkov po konceptu A0 = 60 z možnostjo nastavitvena A0= 600 (skladno
s standardom SIST EN ISO 15883 -1 in 15883 -3).
- opremljen mora biti z dvema avtomatskima dozirnima napravama in sicer za
detergent / čistilno sredstvo in izpiralno sredstvo s kontrolo nivoja sredstev v kanticah;
čistilno sredstvo in izpiralno sredstvo morata biti spravljena v ohišju stroja
- naprava naj bo prosto stoječa
- dimenzije: 90x60x85 cm (šxgxv) odstopanje od dimenzij ± 10%
Tehnične karakteristike stroja:
- priključna moč: do max. 6 9,9 kW, 50Hz, 3F,
- temperatura vode ob iztoku naj ne presega 60°C
- glasnosti stroja v delovanju naj ne presega 60 65 dB
- stroj mora biti toplotno in zvočno izoliran
- imeti mora možnost priklopa na hladno in toplo vodo ter demineralizirano vodo
- lega odtoka mora omogočati talni ali stenski odtok premera Ø 100 mm ± 10%.
Pralna komora naj ima minimalno 2 rotirajoči šobi in minimalno 6 fiksnih šob
- dezinfekcija naj poteka po istih razvodnih ceveh in šobah kot predhodno pranje
- funkcija tipk in prikazovalnikov na komandni plošči za rokovanje z napravo mora biti
jasna in razumljiva. Opremljen mora biti z zaslonom za prikaz statusa naprave v
slovenskem jeziku
- komora mora biti narejena iz enega kosa (brez dodatnih varov); vsi notranji robovi
komore morajo biti zaobljeni, da je preprečeno nabiranje nečistoč; po končanem
postopku termo dezinfekcije mora biti notranjost komore čista
- vrata se morajo ob vklopu stroja avtomatsko zakleniti in ostati zaklenjena do konca
programa; ostati morajo zaklenjena tudi ob neizvedeni termo dezinfekciji ali kakršnikoli
drugi napaki
- naprava mora biti prilagojena termo dezinfekciji različnih dimenzij nočnih posod in / ali
urinskih steklenic; omogočiti mora, da se lahko naenkrat pomiva najmanj ena nočna
posoda, ena urinska steklenica in en pokrov; imeti mora multifunkcijsko vložišče za
različne nočne posode, pokrove ter urinske steklenice, ali pa mora ponudnik ponuditi
predelavo vložišča v termo dezinfektorju za že obstoječe nočne posode, pokrove ter
urinske steklenice
Naprava mora biti opremljena z mikroprocesorsko enoto, ki avtomatsko vodi celoten
postopek pranja in dezinfekcije. Vgrajena naj bosta vsaj 2 programa:
- standardni program
- intenzivni program
Čas najdaljšega programa (postopka) naj ne presega 20 min.
Naprava mora zagotavljati:
- temeljito čiščenje in dezinfekcijo pripomočkov, instrumentarija, oddelčnega pribora, steklovino, posode
- po končanem programu mora biti pripomoček osušen in ohlajen do take mere, da se
lahko takoj uporabi in da je varennem za rokovanje
- termo dezinfektor mora imeti integrirano varnostno napravo oz. sistem, ki preprečuje
delovanje stroja v primeru zamašenega odtoka in drugih napak pri delovanju. Naprava
mora zagotavljati zavarovanje proti izlivu vode.
- termo dezinfektor mora vsebovati sistem oz. funkcijo izlivnika , kar omogoča vlaganje
polnih posod s sprednje strani stroja in praznjenje le teh ob zapiranju vrat
- naprava mora imeti vgrajen sistem za prisilno sušenje (skladno s standardom
SIST EN ISO 15883 -1 in 15883 -3).
Splošne zahteve:
- ponudnik naj navede čistilno sredstvo, ki ga je v stroju potrebno uporabljati. Predloži
naj podatke o predvideni mesečni porabi sredstva pri 30 izvedeni ciklih dnevno.
- uporabniku mora omogočati enostavno, brezhibno in jasno uporabo.
- navodila v slovenščini in v angleškem jeziku, vključno s hitrimi navodili na plastificiranem A4 formatu
- dobavitelj zagotovi nadomestni stroj v primeru, da ocena izpada, (popravila) traja več
kot 24 ur.
- ponudnik mora predložiti originalni katalog / brošuro iz katerega bo razviden ponujeni
artikel (kataloška številka) z vsemi karakteristikam; v katalogu naj bodo jasno označene
strokovne in tehnične zahteve za ponujeni artikel
- ponudnik mora zagotoviti montažo in zagon ponujenega termo dezinfektorja.
- dobavitelj mora zagotoviti brezplačno šolanje o uporabi termo dezinfektorja za
uporabnike in za delavca TVS UKCL
SKLADNOST S STANDARDI:
- certifikat, da je termo dezinfektor tipsko testiran v skladu s standardom SIST EN ISO
15883 -1 in 15883 -3, veljavna certifikata SIST EN ISO 15883 -1:2009 in 15883 -2: 2009 ( oz. novejša verzija), ki morata biti izdana s strani neodvisne inštitucije,
- EC deklaracijo - Declaration of conformity (izjava o skladnosti) izdano s strani proizvajalca. certifikat pristojnega organa za proizvajalca opreme v skladu z MDD 93/42/EEC
- CE certifikat (to je certifikat za verodostojnost uporabe določenega tipa naprav in
aparatov v Evropski uniji), da bo vidno na stroju.
Ponudnik mora zagotoviti montažo (vodovodne inšt.) ter priklop stroja na el. omrežje z glavnim servisnim stikalom
42.9.2.2 | naprava za pripravo prečiščene (demi) vode za termodezinfektorja, 1kpl (funkcionalna celota) | 1 |  |  | 0
Ponudnik mora poleg stroja ponuditi tudi ustrezno RO (reverzno osmozo), katera se nahaja v neposredni bližini stroja , ter A-K kartušo za končno čiščenje/filtracijo vode. Ponudnik mora zagotoviti sistem za javljanje iztrošenosti (merilec prevodnosti) A-K vsebnosti.
DRUGA DELA
| Vsa dela, ki so potrebna za funkcionalno uporabo in delovanje ponujene opreme. | 1 |  |  | upoštevano v ceni ponudbe
| Vsa dela, ki so zapisana v splošnih zahtevah in pogodbi | 1 |  |  | upoštevano v ceni ponudbe
| Vsi ostali stroški, ki bi lahko nastali zaradi drugačnih zahtev in karakteristik ponujene opreme ponudnika glede na izdelano projektno dokumentacijo PZI (npr. večja potreba po moči elektrike, dodatno projektiranje in spremembe projekta za izvedbo, vsi stroški GOI del, ki bodo nastali zaradi sprememb projektne dokumentacije, zaradi ponujene opreme ponudnika, dodatni prosootr za UPS za zagotavljanje nemotenega delovanja opreme, itd..). | 1 |  |  | upoštevano v ceni ponudbe
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV - 22% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## 10. pogarancijsko vzdrž. opreme
5 LETNO POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME
Splošne zahteve
Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za
uporabo.
Ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis/serviserja v Sloveniji ali v EU, ki ima
certifikat s strani proizvajalca za servisiranje - vzdrževanje ponujene opreme
Serviser mora komunicirati v slovenskem jeziku.
Zagotovljen potrošni material v času življenske dobe naprave ali aparata, če je potreben
Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele za ponujeni aparat še najmanj 5 let po poteku
Preventivno vzdrževanje se izvaja po priporočilu proizvajalca vendar najmanj 1x letno
Za vsa dela oziroma vse pozicije upoštevati dobavo, montažo, splošne zahteve in ostale zahteve iz RD.
Upoštevati vse zahteve iz pogodbe o pogarancijskem vzdrževanju
pogarancijsko vzdrževanje po principu "all inclusive" v UKCL za obdobje najmanj 5 let
Skladnost s standardi
Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
št.opreme | opis opreme | let |  | cena / leto EUR | skupaj EUR
RADIOLOŠKI APARAT
33.8.3.1 | rentgenski aparat za intervencijske posege v kardiologiji
pogarancijsko vzdrževanje
| - pogarancijsko vzdrževanje po principu "all inclusive" v UKCL za obdobje najmanj 5 let | 5 | letni servis / pogarancijsko vzdrževanje |  | 0
cena na leto
ULTRAZVOČNI APARAT
35.3.1.1 | UZ aparat - visokokvalitetni diagnostični, z najnovejšo popolno digitalizirano
tehnologijo
pogarancijsko vzdrževanje
| - pogarancijsko vzdrževanje po principu "all inclusive" v UKCL za obdobje najmanj 5 let | 5 | letni servis / pogarancijsko vzdrževanje |  | 0
cena na leto
MEDICINSKI NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI ZA KORONOGRAFIJO
20.16.1 | sistem za 3D navigacijo in kartografijo
pogarancijsko vzdrževanje
| - pogarancijsko vzdrževanje po principu "all inclusive" v UKCL za obdobje najmanj 5 let | 5 | letni servis / pogarancijsko vzdrževanje |  | 0
cena na leto
22.1.3 | visokofrekvenčna kirurška enota (kauter)
pogarancijsko vzdrževanje
| - pogarancijsko vzdrževanje po principu "all inclusive" v UKCL za obdobje najmanj 5 let | 5 | letni servis / pogarancijsko vzdrževanje |  | 0
cena na leto
21.15.9 | ACT aparat (monitor za strjevanje krvi)
pogarancijsko vzdrževanje
| - pogarancijsko vzdrževanje po principu "all inclusive" v UKCL za obdobje najmanj 5 let | 5 | letni servis / pogarancijsko vzdrževanje |  | 0
cena na leto
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV - 22% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## 8.Oprema SKLOP 2.1
Sklop 1 | Vsebina:
POHIŠTVENA OPREMA - PO NAROČILU IN SERIJSKA
1.0 | PULTI
2.0 | OMARE
2.7 | PREDALNIKI
2.8.0 | OMARICE STENSKE IN NIZI STENSKIH OMARIC
4.0 | MIZE
5.0 | KOVINSKO POHIŠTVO IN RAZNA KOVINSKA OPREMA
6.5.0 | GARDEROBNE STENE
O | STENSKE OBLOGE ZA UMIVALNIKI
7.0 | SEDEŽNO POHIŠTVO
8.0 | SERIJSKA SPLOŠNA OPREMA
11.0 | SANITARNA OPREMA
I. | Splošno
1.1 | Vsak element, ki je predmet tega javnega naročila (v nadaljevanju: oprema) mora biti izdelan tako, da je primeren za uporabo za predviden namen
v okolju bolnišnice.
1.2 | Primerna za uporabo je oprema, ki je trdna oziroma stabilna ter brez prekomerne obrabe ali poškodb prenese vplive normalne uporabe v ekonomski dobi,
zagotavlja varno uporabo in ne povzroča ali povečuje tveganja za zdravje in varnost ter izpolnjuje druge predpisane oziroma s splošno veljavnimi in
razpisnimi tehničnimi specifikacijami določene lastnosti.
1.3 | Oprema mora biti, glede na svoj namen, odporna na običajna bolnišnična čistila in razkužila.
1.4 | Barve oziroma barvni odtenki opreme, ki ima površine obdelane z nanosi oziroma premazi snovi, morajo biti v skladu z barvno študijo.
1.5 | Oprema mora biti dobavljena, sestavljena, vgrajena oziroma nameščena v prostore na način, ki je skladen z načrtom dispozicije opreme po prostorih,
namenom njene uporabe in zahtevah uporabnika. Oprema mora biti izročena v delujočem stanju.
1.6 | Dobavitelj je dolžan opremo dobaviti in razpakirati v stavbi, kjer bo montirana. Na svoje stroške mora počistiti vse prostore, kjer bo transportiral in nameščal
opremo, ter odstraniti vso embalažo.
1.7 | Izvajalec je dolžan opremo, ki jo je dobavil in vgradil njegov predhodnik, čuvati in ohranjati v nespremenjenem stanju. Kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročil
na že izvedenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih delih ali na že vgrajeni opremi, bo dolžan na lastne stroške odpraviti.
2.1 | Tehnične zahteve izražene v obliki - najmanj oz. največ ali v območju od najmanj do največ so za ponudnika zavezujoče.
2.2 | V popisih navedeni tehnični podatki v zvezi z dimenzijo in težo opreme so zgolj informativni, vendar pa izražajo namen rabe opreme in s tem povezana
pričakovanja uporabnika. Čeprav navedeni podatki za ponudnika niso zavezujoči, je ponudnik dolžan ponuditi opremo, ki v zvezi
z dimenzijami v celoti izpolnjuje zahteve kot sledi:
- oprema, namenjena neposredni rabi uporabnikov (bolnikov oziroma osebja), mora izpolnjevati vse ergonomske zahteve oz. mora biti tako dimenzijsko kot
oblikovno tej rabi prilagojena,
- izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo. V primeru ugotovitve
neskladja načrtov z izvedenimi prostori bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo na način, ki bo v celoti zagotavljal prilagojenost opreme dejanskim
razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema vgrajena v pohištveno, mobilna oprema itd.)
2.3 | Ponudnik je dolžan izvesti ogled vseh prostorov, predvidenih za namestitev opreme, ki jo nudi in preveriti izvedbo instalacij v prostoru.
V primeru, da se bo oprema izbranega ponudnika izkazala za neprimerno glede na razmere v prostoru, jo bo ponudnik pred montažo
dolžan zamenjati za primerno oziroma na lastne stroške izvesti vsa potrebna dela v zvezi s prilagoditvijo instalacijskih priključkov in finalna dela
za sanacijo teh posegov.
2.4 | Aparati in naprave: v tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve uporabnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in
ostalim zahtevam uporabnika, se ponudba izloči.
2.5 | Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo. Zagotovljen mora biti servis.
3.1 | Ponudniki so dolžni izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz popisov opreme in z upoštevanjem načrtov vseh etaž s tlorisno dispozicijo opreme
ter shem in detajlov opreme (oboje je priloga temu razpisu)
3.2 | Izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
3.3 | V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena
prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema - vgrajena v pohištveno, mobilna oprema itd.).
3.4 | Izbrani izvajalci so dolžni upoštevati vse splošne opise posameznih vrst ne serijske opreme ne glede na to, da morda določeno skupino opreme
ne bodo izdelali sami. V posameznem prostoru mora biti vsa oprema po naročilu usklajena po materialih in barvah.
3.5 | Izbrani izvajalec je dolžan za zahtevnejše elemente opreme izdelati delavniške načrte.
3.6 | Za vsako podskupino opreme je izvajalec dolžan predhodno izdelati vzorčni izdelek, ki mora izkazovati izpolnjevanje vseh zahtev iz pogodbenih popisov
in načrtov. Po naročnikovi (investitor, uporabnik, nadzornik in projektant) potrditvi le tega lahko prične z izdelavo in dobavo celotne predmetne
podskupine opreme.
II. | Zahtevani vzorčni kosi opreme po naročilu:
1. | Tekoči meter vseh vrst pultov (iz nerjavne pločevine, HPL plošče) s primerom pulta z vgrajenim koritom z armaturo.
2. | Po en (1) primer omare, viseče omarice, podstavne omarice, mize, police - lesene in iz nerjavne pločevine, nasadila, ročaja, ključavnice, nosilca
in konzole za police, podstavka in eventualne druge vzorce po zahtevi naročnika.
III. | Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov:
1. | Vodoodporne iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312
2. | Laminat (debeline manj kot 2 mm), robni trakovi - SIST EN 438-3
3. | Dekorativne laminatne plošče, stisnjene pod visokimi pritiski – HPL (high pressure laminates), debeline več kot 2 mm, SIST EN 438-4
4. | Oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322
5. | Nerjavna jeklena pločevina - št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18 -10 (SIST EN 10088)
6. | Blago za oblazinjeno pohištvo mora imeti sledeče lastnosti:
- odpornost proti vlagi in madežem,
- omogočeno zračenje notranjih delov,
- prijetnost na dotik,
- antibakterijsko,
- neprepustno za vodo,
- biološko razgradljivo,
- teža min. 350 g/m²,
- s certifikatom EKO Tex Standard 100,
- SIST EN 1021-1, 2, klasifikacija po BS 5852-1,2 del 5
IV. | Skladnost s standardi:
1. | Pisarniško pohištvo:
SIST EN 527-1:2001, SIST EN 527-1:2001/AC:2003, SIST EN 527-2:2003,
SIST EN 527-3:2003,
SIST EN 14074: 2004,
SIST-TP CEN/TR 14073-1:2004, SIST EN 14073-2:2004, SIST EN 14073-3:2004
2. | Pohištveno okovje:
SIST EN 15338: 2007/FprA1, SIST EN 15570:2008, SIST EN 15706: 2010
3. | Pohištvo - odpornost površin:
SIST EN 12720:2009+A1:2014, SIST EN 12722:2009+A1:2014,
SIST EN 12721: 2009+A1:2013, SIST ISO 4211 1-4:1995,
SIST-TS CEN/TS 15185:2006, SIST-TS CEN/TS 15186:2006
4. | Stoli in mize za vzgojno-izobraževalne ustanove
SIST EN 1729-1: 2006, SIST EN 1729-2:2006
5. | Trdnost, trajnost, varnost - pohištvo in sedežno pohištvo:
SIST EN 15372: 2008, SIST EN 15373:2007
6. | Pohištvo - površine:
SIST EN 13721: 2004, SIST EN 13722:2004, SIST EN 15187:2007
7. | Vžigljivost oblazinjenega pohištva:
SIST EN 1021-1:2006, SIST EN 1021-2:2006
8. | Stoli:
SIST EN 1335-1, SIST EN 1335-2, SIST EN 1335-3,
V. | Zahteve v zvezi s certifikati in dokazili:
1. | Izbrani ponudnik bo dolžan predložiti dokazila o izpolnjevanju zahtev iz "Uredbe o zelenem javnem naročanju" (Ur. list RS št. 51/17, 64/19), za katere je
obvezno upoštevanje okoljskih vidikov (člen 4):
točka 5: elektronska pisarniška oprema
točke 7: hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilne stroje, sesalniki in klimatske naprave
točka 8: pohištvo
2. | Pri opremi, kjer so zahtevani certifikati, bo izbrani ponudnik dolžan predložiti ustrezne veljavne certifikate.
VI. | Dodatno
1. | Priložen mora biti originalen prospekt ponujenega elementa opreme z vsebovano kataloško številko - oznake na prospektu morajo jasno in nedvoumno
določati posamezen tip artikla.
2. | Na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčen primer proizvoda in dodatne opreme, ki so identični s ponujeno vsebino - dostava
na lokacijo uporabnika po pisnem pozivu.
3. | Izbrani izvajalec bo dolžan zagotoviti servis in originalne in nove rezervne dele v času garancijskega roka oz. za predvideno življenjsko dobo proizvoda
(odvisno od naprave),
4. | Ob okvari naprave je po pozivu odzivni čas do 24 ur za življenjsko pomembne naprave, v kolikor ni v pogodbi drugače dogovorjeno
5. | Izbrani izvajalec ponudnik bo dolžan zagotoviti brezplačen pouk osebja o varnem ravnanju oz. rokovanju s proizvodom na lokaciji naročnika (z izdajo potrdila)
6. | Vsa spremna dokumentacija vključno s prospekti in navodili za uporabo, montažo, demontažo, čiščenje mora biti v slovenskem jeziku (tudi v slikovni obliki).
VII. | Navodilo
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - z barvno označene celice, kjer je zahtevano
št.opreme | opis opreme | kosi | cena / kos EUR | skupaj EUR
1.0. | POHIŠTVENA OPREMA - PO NAROČILU IN SERIJSKA
OPOZORILO:
Vsaka od pozicij opreme je detajlno opredeljena v shemah (tloris, prerez, pogled,
dimenzije, opis, navedba lokacije v objektu itd.), ki jih je ponudnik dolžan dosledno
upoštevati.
* OPOMBA:
- vse dimenzije kovinskih konstrukcij in nosilcev so okvirne, izvajalec mora
zagotoviti statično stabilnost predvidene konstrukcije,
- po končani izvedbi mora izvajalec predložiti dokazilo o nosilnosti elementov
1.1.0 | PULTI
1.2.0 | PULTI IZ LESENE VEZANE PLOŠČE s finalno obdelavo iz HPL
1.2.2.150 | pult delovni / pisalni, pritrjen na steno, obdelava HPL, dim. 150x60x75cm | 2 |  | 0
Prostor: 9a-Glavna sestra, 12-Tajništvo
OPIS:
Nosilna konzolna podkonstrukcija:
- 2x L-nosilec dim. 540x612mm iz jeklenega C-profila 100x80mm, debeline 5mm,
porezan pod kotom - po detajlu
- vsi robovi nosilcev morajo biti gladki in zaobljeni,
- nosilci so konzolno vpeti v mavčno-kartonske stene - sidrani na višini 25 cm
in 65 cm od tal
- kot dodatna ojačitev so v mavčno-kartonski steni predvidene horizontalne ojačitve
v območju pulta, fiksirane v ojačano nosilno Knauf konstrukcijo deb. 2mm
- pozicije nosilcev: osno po rastru stropa (praviloma na 50 ali 100 cm)
- kjer se pult konča ob steni ali pa je v niši, je na prečno steno pult pritrjen še
s kotnikom 50x50mm, dolžine L=55cm
* OPOMBA:
- vse dimenzije kovinskih pod konstrukcij in nosilcev so okvirne,
- izvajalec mora pred izvedbo izdelati statični izračun,
- po končani izvedbi mora izvajalec predložiti dokazilo o nosilnosti elementov
Delovna površina:
- na kovinsko podkonstrukcijo so pritrjene (privijačene) lesene vezane plošče (28mm)
s finalno obdelavo iz HPL (high pressure laminate) skupne debeline 30 mm, ki so
površinsko obdelane po postforming tehnologiji,
- sprednji rob plošče je odrezan pod kotom - po detajlu
- finalna obloga pulta HPL z visoko stopnjo zaščite proti obrabi, vlagi in udarce,
odporen na čistila in razkužila
- vse spodnje strani gladko obdelane
Dodatna oprema:
- izvlečna polica za tipkovnico
Barve:
- barve prilagojene barvni študiji in po potrditvi odgovornega projektanta
PULT S FINALNO OBDELAVO IZ NERJAVNE JEKLENE PLOČEVINE
1.2.3.295 | delovni pult, delovna površina iz nerjavne pločevine, dim.295x60x90 cm obešen na steno, obdelava - kovinska podkonstrukcija, prašno barvana; vodoodporne iverne plošče, površinska obdelava - nerjavna pločevina | 1 |  | 0
Prostor: 2-Prostor za neinvazivne posege
OPIS:
- pult je izdelan, položen in montiran na konzolno podkonstrukcijo
- izdelan iz vodoodporne iverne plošče debeline 30 mm s finalno površino iz
nerjavne jeklene pločevine debeline 1,25 mm (jeklo št.1.4301, oznaka X5CrNi18-10,
SIST EN 10088),
- površina mora biti antirefleksna, odporna za korozijo, rjavenje in uporabo razkužil
Nosilna konzolna podkonstrukcija:
- 3x L-nosilec dim. 540x612mm iz jeklenega C-profila 100x80mm, debeline 5mm,
porezan pod kotom - po detajlu
- vsi robovi nosilcev morajo biti gladki in zaobljeni
- kot dodatna ojačitev so v mavčno-kartonski steni predvidene horizontalne ojačitve
v območju pulta, fiksirane v ojačano nosilno Knauf konstrukcijo deb. 2mm
- pozicije nosilcev po načrtu
SPODNJI NIZI ČAJNIH KUHINJ - PULTI
1.2.8.135 | spodnji niz čajne kuhinje, dim. 135x 60x90cm, pult obdelava HPL, z vgrajenim enojnim koritom, dim. cca 35x42x18 cm brez preliva, z vgrajeno steklokeramično ali indukcijsko kuhalno ploščo, podpultne omarice pritrjene na steno 25 cm od tal, višine 62cm: 1x omarica z dvojnimi vrati š= 75cm, 1x omara za vgradni podpultni hladilnik š=60cm | 1 |  | 0
Prostor: 9-Osebje
DODATEN OPIS:
Spodnji niz čajnih kuhinj sestavljajo pult, podpultne omarice ter vgrajena oprema
(kot npr. korito, električna kuhalna plošča, vgradni hladilnik, ...)
Pult / delovna plošča
- pult / delovna plošča je izdelan iz lesene vezane plošče s finalno obdelavo HPL
(high pressure laminate) skupne debeline 3 cm, ki so površinsko obdelane po
postforming tehnologiji
- HPL z visoko stopnjo zaščite proti obrabi, vlagi in udarcem, odporen za čistila in
razkužila
- delovni pult je izdelan, položen in montiran na podstavne omarice
Dodatna oprema pultov:
- korito iz nerjavne pločevine, jeklo št. 1.4301, oznaka X5CrNi18-10, SIST EN 10088,
opremljeno z odtokom, sifonom in zidno enoročno mešalno armaturo s podaljšano
ročico in perlatorjem (mrežico)
- vsa korita morajo ustrezati vsem higienskim zahtevam za uporabo v bolnišnicah in
so brez preliva,
- vgradna električna kuhalna plošča (glej opisi pod št. 8.1.8)
Podpultne omarice
Korpus omarice (stranice, strop, dno):
- izdelan iz oplemenitene iverne plošče debelne 19mm,
- vsi robovi zaščiteni, spredaj s PP nalimkom debeline 2mm,
ostali s PP nalimkom 0,5mm.
Police:
- izdelane iz oplemenitene iverne plošče debeline 25mm, obdelava enako kot korpus
- vsi robovi so zaščiteni, spredaj s PP nalimkom debeline 2mm, ostali s PP nalimkom
0,5mm
- vsi nosilci polic kovinski
- možnost prestavljanja polic po višini
Hrbtišča omaric:
- izdelano iz oplemenitene iverne plošče debeline 8mm
- vstavljeno je v utore, kar omogoča enostavno odstranitev in dostop do instalacij
- omarice vijačene na stene morajo imeti na mestih sidranja ojačeno hrbtišče po celi
širini omare (na višini sidranja) s ploščatim profilom iz nerjavnega jekla dim.40/2 mm
- hrbtišča omar, ki so predvidene za vgradnjo opreme, ki je vezana na instalacije
(korito, umivalnik, hladilnik, pomivalni stroj itd.), morajo biti temu prilagojena
Odprtine za preboj instalacij v hrbtišču morajo biti izvedene natančno ter biti
zatesnjene (rozete). V primeru, da je do instalacij potreben servisni dostop, je
potrebno izvesti revizijsko odprtino s demontažnim pokrovom
Okovje:
- vse omarice, ki so pritrjene na steno, so opremljene z okovjem, ki omogoča
globinsko in višinsko regulacijo skozi notranjost omare (zakrito s plastičnimi čepi)
- okovje je montirano na bočno stranico korpusa na hrbtni strani, zahtevana nosilnost
je najmanj 130kg (kvalitetni razred kot npr. Grass SH62)
- podstavne omarice obešene na steno so dodatno podrte s kotnim profilom
dim 70x50 mm na višini 25 cm od tal, ki je vijačen v steno
Vratna krila omaric:
- izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 19 mm,
- zgornji sloj je iz melamina (HPL) kot npr. Fundermax,
- omogočeno mora biti mokro čiščenje in razkuževanje,
Odmične spone vrat (''panti''):
- morajo biti primerne za veliko frekvenco uporabe - zagotovljeno najmanj
60.000 odpiranj;
- zahtevana mora biti fina višinska in globinska regulacija vrat
Ročaji:
- ročaji so iz nerjavnih jeklenih profilov ali iz ALU profilov, velikost in oblika po
izbiri arhitekta
Predalniki
- korpus in lica predalnika izdelani enako kot omarica
Ogrodje predalov :
- kovinska dvojna stena,
- vodila morajo sinhronizirana in morajo omogočati popoln in stabilen izvlek ter zračno
(mehko) zapiranje,
- nosilnost min. 40 kg predala z licem višine 15 cm in z možnostjo nastavitve v vseh
smereh ter regulacijo naklona ličnic,
- nosilnost 70 kg predala višine 30 cm in z možnostjo nastavitve v vseh smereh ter
regulacijo naklona ličnic (kvalitetni razred kot npr.Grass Nova Pro Classic)
- skupna višina kovinske stranice predala z licem višine 15 cm je min.12 cm
Ročaji:
- enako kot pri omaricah
Dodatna oprema omaric:
- vgradni hladilnik
- vgradni pomivalni stroj
1.3.0 | PULTI IZ NERJAVNE PLOČEVINE - SPODNJI NIZ
SPLOŠEN OPIS:
Spodnji niz sestavljajo:
- pult delovni
- podstavne omarice
Pult
- pult je izdelan, položen in montiran na podstavne omarice
- izdelan iz vodoodporne iverne plošče debeline 30 mm s finalno površino iz nerjavne
jeklene pločevine debeline 1,25 mm (jeklo št.1.4301, oznaka X5CrNi18-10,
SIST EN 10088)
- površina mora biti antirefleksna, odporna za korozijo, rjavenje in uporabo razkužila
- pri pultih z vgrajenim koritom se izdela profilirana poglobitev v površini pulta,
ob zadnji strani pulta je zavihek 20 cm,
- korita so iz nerjavne jeklene pločevine, jeklo št. 1.4301, oznaka X5CrNi18-10,
SIST EN 10088, vgrajena v pult, opremljena z odtokom, sifonom in enoročno
mešalno baterijo s perlatorjem
- vsa korita morajo ustrezati vsem higienskim zahtevam za uporabo v bolnišnicah
in so brez preliva,
- vsa kovinska oprema mora biti priključena na ozemljitveni vod
Omarice
Korpus omarice (stranice, strop, dno):
- izdelan iz oplemenitene iverne plošče debelne 19mm,
- vsi robovi zaščiteni, spredaj s PP nalimkom debeline 2mm,
ostali s PP nalimkom 0,5mm.
Hrbtišča omaric:
- izdelano iz oplemenitene iverne plošče debeline 8mm
- vstavljeno je v utore, kar omogoča enostavno odstranitev in dostop do instalacij
- omarice vijačene na stene morajo imeti na mestih sidranja ojačeno hrbtišče po celi
širini omare (na višini sidranja) s ploščatim profilom iz nerjavnega jekla dim.40/2 mm
- hrbtišča omar, ki so predvidene za vgradnjo opreme, ki je vezana na instalacije
(korito, umivalnik, hladilnik, pomivalni stroj itd.), morajo biti temu prilagojena
Odprtine za preboj instalacij v hrbtišču morajo biti izvedene natančno ter biti
zatesnjene (rozete). V primeru, da je do instalacij potreben servisni dostop, je
potrebno izvesti revizijsko odprtino s demontažnim pokrovom
Okovje:
- vse omarice, ki so pritrjene na steno, so opremljene z okovjem, ki omogoča
globinsko in višinsko regulacijo skozi notranjost omare (zakrito s plastičnimi čepi)
- okovje je montirano na bočno stranico korpusa na hrbtni strani, zahtevana nosilnost
je najmanj 130kg (kvalitetni razred kot npr. Grass SH62)
- podstavne omarice obešene na steno so dodatno podrte s kotnim profilom
dim 70x50 mm na višini 25 cm od tal, ki je vijačen v steno
Vratna krila omaric:
- izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 19 mm,
- zgornji sloj je iz melamina (HPL) kot npr. Fundermax,
- omogočeno mora biti mokro čiščenje in razkuževanje,
Odmične spone vrat (''panti''):
- morajo biti primerne za veliko frekvenco uporabe - zagotovljeno najmanj
60.000 odpiranj;
- zahtevana mora biti fina višinska in globinska regulacija vrat
Ročaji:
- ročaji so iz nerjavnih jeklenih profilov ali iz ALU profilov, velikost in oblika po
izbiri arhitekta
Predalniki:
- izdelani enako kot omarica
Ogrodje predalov:
- kovinska dvojna stena,
- vodila morajo sinhronizirana in morajo omogočati popoln in stabilen izvlek ter zračno
(mehko) zapiranje,
- nosilnost min. 40 kg predala z licem višine 15 cm in z možnostjo nastavitve v vseh
smereh ter regulacijo naklona ličnic,
- nosilnost 70 kg predala višine 30 cm in z možnostjo nastavitve v vseh smereh ter
regulacijo naklona ličnic (kvalitetni razred kot npr.Grass Nova Pro Classic)
- skupna višina kovinske stranice predala z licem višine 15 cm je min.12 cm
Ključnice:
- vse omarice in predalniki s ključavnicami, opremljene s sistemskimi ključi
1.3.195 | delovni pult obdelan z nerjavno pločevino, dim. 195x60x90cm, s podpultnimi omaricami, omarice pritrjene na steno 25 cm od tal, višine 62cm: 3x predalnik š= 50 cm 1x predalnik š= 45 cm obdelava - vodoodporne iverne plošče, površinsko obdelane z nerjavno pločevino | 1 |  | 0
Prostor: 2-Prostor za ne invanzivne posege
DODATEN OPIS:
- pult je izdelan, položen in montiran na omarice
- niz sestavljajo podpultne omarice - predalniki globine 60 cm, višine 62 cm,
- 3x predalnik širine 50 cm
- 1x predalnik širine 45 cm
- vsak predalnik z 2 predaloma višine 15 cm in 1 predalom višine 30 cm
- omarice / predalniki pritrjeni na steno, spodnji rob 25 cm od tal, podprte s kotnikom
1.3.215 | delovni pult obdelan z nerjavno pločevino, dim. 215x60x90cm, z vgrajenim enojnim koritom, dim. ca 35x42x18 cm, brez preliva, podpultnimi omaricami, pod koritom prostor za koš za smeti, zaščita za sifon; omarice pritrjene na steno 25 cm od tal, višine 62cm: 1x predalnik š= 57.5 cm, 1x omarica z dvojnimi vrati š= 100cm obdelava - vodoodporne iverne plošče, površinsko obdelane z nerjavno pločevino; korito iz nerjavne pločevine | 1 |  | 0
Prostor: 3-Bolniška soba
DODATEN OPIS:
- delovni pult z vgrajenim koritom, postavljen in montiran na podpultne omarice
- korito dim cca. 35x42x18cm, postavitev korita na pultu desno
- podpultne omarice globine 60 cm:
- 1x omarica š=100cm, v=62cm, dvojna polna vrata, po višini nastavljiva polica
- 1x predalnik, š=57,5cm, v=62cm, 2x predal višine 15 cm, 1x predal višine 30 cm
- 1x omarica pod koritom š=57,5cm, v=62cm brez vrat z zaščito sifona iz nerjavne
jeklene pločevine z revizijskimi vratci dim. 30x30cm in možnostjo postavitve koša za
odpadke pod koritom
2.0 | OMARE
SPLOŠEN OPIS:
Korpus omare (stranice, strop, dno):
- izdelan iz oplemenitene iverne plošče debelne 19mm,
- vsi robovi zaščiteni, spredaj s PP nalimkom debeline 2mm,
ostali s PP nalimkom 0,5mm.
Police:
- izdelane iz oplemenitene iverne plošče debeline 25mm, enako kot korpus
- vsi robovi so zaščiteni, spredaj s PP nalimkom debeline 2mm, ostali s PP nalimkom
0,5mm.
- vsi nosilci polic kovinski
Hrbtišča omar:
- izdelano iz oplemenitene iverne plošče debeline 8mm,
- vstavljeno je v utore, kar omogoča enostavno odstranitev in dostop do instalacij
- omare, vijačene na stene, morajo imeti na mestih sidranja ojačeno hrbtišče
po celi širini omare (na višini sidranja) s ploščatim profilom iz nerjavnega jekla
dim. 40/2 mm,
- hrbtišča omar, ki so predvidene za vgradnjo opreme, ki je vezana na inštalacije
(korito, umivalnik, hladilnik, pomivalni stroj itd.), morajo biti temu prilagojena
Odprtine za prehod instalacij v hrbtišču morajo biti izvedene natančno ter biti
zatesnjene (rozete). V primeru, da je do instalacij potreben servisni dostop,
je potrebno izvesti revizijsko odprtino z demontažnim pokrovom
Okovje
- vse omare, ki so pritrjene na steno, so opremljene z okovjem, ki omogoča
globinsko in višinsko regulacijo skozi notranjost omare (zakrito s plastičnimi čepi).
- okovje je montirano na bočno stranico korpusa na hrbtni strani, zahtevana
nosilnost je najmanj 130kg (kvalitetni razred kot npr. Grass SH62)
- vse visoke omare obešene na steno so dodatno podrte s kotnim profilom
dim 30x30 mm na višini 25 cm od tal, ki je vijačen v steno
Vratna krila omar
- izdelana iz visokotlačne laminatne plošče deb. 13mm
- zgornjim sloj je iz melamina (HPL) z visoko stopnjo zaščite proti obrabi,
vlagi in udarcem,
- omogočeno mora biti mokro čiščenje z agresivnimi kemičnimi sredstvi
- če so vratna krila steklena, so izdelana iz prosojnega kaljenega
stekla debeline 5mm.
Odmične spone vrat (''panti'')
- morajo omogočati odpiranje najmanj 135° in morajo biti primerne za veliko
frekvenco uporabe (zagotavljati morajo najmanj 60.000 odpiranj),
- zahtevana je fina višinska in globinska regulacija vrat
(kvalitetni razred kot npr.Grass MB-6310)
- za omare z ISO moduli je priporočeno odpiranje 165° (spona s širokim kotom
odpiranja), da je omogočen izvlek modulov
Ročaji
- ročaji so iz eloksiranih ALU profilov, velikost in oblika po izbiri arhitekta
Ključavnice
- ključavnice so pri vseh omarah in predalnikih, s katerimi upravlja
osebje, opremljene s sistemskimi ključi (razen garderobnih omar in kuhinjskih
omaric)
Omare na tleh
- omare postavljene na tla stojijo na nogah višine 10 cm z možnostjo nivelacije
višine, spredaj zapora z masko s kovinskimi vzmetmi za pritrjevanje na noge,
enako velja ob strani, če omara stoji prosto v prostoru
- obdelava maske je enaka kot obdelava omare, maska ima na spodnjem robu
utor z gumijastim trakom za tesno prileganje k tlom
OPOMBE
- vsa vrata morajo imeti možnost odpiranja levo ali desno glede na položaj v
prostoru
- vse zapore do stropa obdelane enako kot omare
- glej sheme in detajle
2.1.1.29 | omara za čisto perilo, dim. 92,5x40x208,6 cm + zapora do stropa 61,4 cm, odprta, brez vrat, police nastavljive po višini, pritrjena na steno, spodnji rob 25 cm od tal | 1 |  | 0
Prostor: 6-Filter čisto
DODATEN OPIS:
- visoka omara, brez vrat, pritrjena na steno, spodnji rob 25 cm od tal
- omara predeljena v dva dela
- na vsaki strani 4x polica prestavljiva po višini
- zapora do stropa višine 71,4 cm
2.1.36.2 | omara visoka za shranjevanje medicinskega materiala, dim.100x40x208,6cm + 61,4cm zapora do stropa1x dvokrilna polna vrata s ključavnico, s policami (police nastavljive po višini), omara na nogah, obdelava laminat, vrata HPL | 9 |  | 0
Prostor: 1-Glavni hodnik
DODATEN OPIS:
- visoka omara
- 4x prestavljiva polica
- polna dvokrilna vrata, opremljena s ključavnico
- omara postavljena na nogah zakritih z masko višine 10 cm
- zapora do stropa
2.1.36.3 | omara nizka za shranjevanje vozičkov, dm. 105x117,5x91 cm; višina do parapeta, spodaj vrata z obeh strani, zgoraj pult, 2x dvojna polna vrata s ključavnico; obdelava pulta in vrat HPL | 1 |  | 0
Prostor: 1-Glavni hodnik
DODATEN OPIS:
- nizka omara, vgrajena med stebrom in okenskim parapetom
- na obeh straneh enokrilna vrata s ključavnico širine 70 cm, ostali del fiksno zaprt
širine 47,5 cm
- na omarici pritrjen pult deb. 3 cm
2.1.36.4 | omara visoka, dim.115x40x208,6cm + 61,4cm zapora do stropa, 1x dvokrilna polna vrata s ključavnico, s policami (police nastavljive po višini), omara na nogah, obdelava = laminat, vrata=HPL | 1 |  | 0
Prostor: 12-Tajništvo
DODATEN OPIS:
- visoka omara, vgrajena v niši
- polna dvokrilna vrata, opremljena s ključavnico
- 4 police nastavljive po višini
- zapora do stropa
- omara postavljena na nogah zakritih z masko višine 10 cm
2.1.5S | omara pisarniška, dim. 92,5x40x183,6 cm + 61,4cm zapora do stropa, dvojna vrata s ključavnico, s policami, pritrjena na steno, spodnji rob 25 cm od tal; obdelava = laminat, vrata=HPL, police nastavljive po višini | 1 |  | 0
Prostor: 9a-Glavna sestra
DODATEN OPIS:
- visoka stenska omara, spodnji rob 25 cm od tal, podprta s kotnikom vijačenim v steno
- 4x polica prestavljiva po višini
- brez vrat
- omara je montirana na steno, spodnji rob 25 cm od tal
2.2.10.5.1 | omara visoka za shranjevanje anestezijskega sanitetnega materiala, dim.65,6x50x208,6cm + zapora do stropa 61,4cm, z izvlečnimi košarami; 1x polna vrata s ključavnico, obdelava = laminat, vrata=HPL | 1 |  | 0
Prostor: 4-Hodnik
DODATEN OPIS:
- visoka omara
- z izvečnimi ISO košarami, z vodili za popoln izvlek košar
- 4x košara višine 20 cm / spodaj
- 5x košara višine 10 cm / zgoraj
- polna enokrilna vrata, opremljena s ključavnico
- omara postavljena na nogah zakritih z masko višine 10 cm
- zapora do stropa
2.2.11.3S | omara visoka za medicinski material, stoječa, dim. 66x60x208,6cm + 81.4cm zapora do stropa s polnimi enojnimi vrati, z izvlečnimi košarami, širina in globina omare je prilagojena ISO modulu 60cm, obdelava = laminat, vrata=HPL | 2 |  | 0
Prostor: 2-Prostor za neinvazivne posege
DODATEN OPIS:
- visoka omara
- z izvečnimi ISO košarami, z vodili za popoln izvlek košar
- 4x košara višine 20 cm / spodaj
- 5x košara višine 10 cm / zgoraj
- polna enokrilna vrata, opremljena s ključavnico
- omara postavljena na nogah
- zapora do stropa
2.2.22 | omara visoka za vgradni medicinski hladilnik, dim. 60x60x183,6cm + zapora do stropa 61.4cm spodnji rob 25 cm nad tlemi, podprta z nogo, spodaj predali, zgoraj enokrilna polna vrata, obdelava = laminat, vrata=HPL | 1 |  | 0
Prostor: 3-Bolniška soba
DODATEN OPIS:
- visoka omara za vgradnjo medicinskega hladilnika (14.8.3), stoječa na tleh
- v spodnjem delu omare predali: 2x višine 15cm, 1x višine 10cm in izvlečna polica
- zračna reža višina 15 cm z rešetko
- nad spodnjim in srednjim delom fiksna polica
- srednji del s polnimi enokrilnimi vrati v=108cm za vgradni medicinski hladilnik, vrata
morajo imeti sistemsko ključavnico, nad vrati zračna reža v=15cm z rešetko
- v zadnji stranici izrez za priključke hladilnika (elektrika, informacijske vtičnice)
- zapora do stropa 61,4cm
- omara postavljena na tla stoji na nogi Ø 80 - 100 mm, višine 25 cm z možnostjo
nivelacije višine
- dimenzije in izvedba omare morajo biti prilagojene vgradnji hladilnika,
- v omari bo vgrajen medicinski hladilnik (glej: 14.8.1)
2.2.6.3.1 | omara za medicinski material, dim. 50x60x183,6cm + 61.4cm zapora do stropa s policami, 1x enojna zastekljena vrata, 6x predal, zapora do stropa, pritrjena na steno, spodnji rob 25cm nad tlemi, obdelava = laminat, vrata=HPL in kaljeno steklo | 1 |  | 0
Prostor: 3-Bolniška soba
DODATEN OPIS:
- omara visoka, pritrjena na steno, spodnji rob 25 cm od tal
- v spodnjem delu omare 6 predalo višine 15 cm z vodili za popoln izvlek predala
- v gornjem delu višine 90,5 cm, omara z eno prestavljivo polico
- zgornji del zaprt z enokrilnimi steklenimi vrati, s ključavnico
- v omarici bo vgrajen sef za narkotike
- zapora do stropa 61,4 cm
2.3.6 | omara visoka, dim. 92,5x60x183,6 cm + zapora do stropa 61,4 cm, omara deljena po višini, 1x dvokrilna vrata na zaklepanje, prestavljive police, obešena na steno, spodnji rob 25 cm od tal, obdelava = laminat, vrata=HPL | 1 |  | 0
Prostor: 13-Nečisto-pomivanje
DODATEN OPIS:
- visoka omara, pritrjena na steno, spodnji rob 25 cm od tal
- polna dvokrilna vrata, opremljena s ključavnico
- 4 police nastavljive po višini
- zapora do stropa
2.4.2.140 | omara garderobna kasetirana, 25 kaset, dim.140x40x183,6 cm + zapora do stropa 61,4 cm, pritrjena na steno, spodnji rob 25cm od tal, obdelava = laminat, vrata=HPL, zaklepanje | 1 |  | 0
Prostor: 9-Osebje
DODATEN OPIS:
- kasetirana omara - 25 kaset, velikost kasete 28x37x50 cm (šxvxg)
- 25x enokrilna vrata, vsaka s ključavnico
- omara montirana na steno, spodnji rob 25 cm od tal
- omara podprta s kotnim profilom vijačenim v steno
2.4.92S | omara garderobna kasetirana, 15 kaset, dim. 92,5x50x183,6 cm + zapora do stropa 61,4 cm, pritrjena na steno, spodnji rob 25cm od tal, obdelava = laminat, vrata=HPL, ključavnica | 1 |  | 0
Prostor: 9-Osebje
DODATEN OPIS:
- kasetirana omara - 15 kaset, velikost kaset: 31x37x50 cm (šxvxg) in 30x37x50 cm
- 15x enokrilna vrata, vsaka s ključavnico
- omara montirana na steno, spodnji rob 25 cm od tal
- omara podprta s kotnim profilom vijačenim v steno
2.6.26.1 | omara nizka dim. 100x60x90 cm, z dvokrilnimi vrati, prostostoječa, na nogah; 1x polica nastavljiva po višini, obdelava = laminat, vrata=HPL | 2 |  | 0
Prostor: 12-Tajništvo
DODATEN OPIS:
- omara nizka, postavljena na nogah, zakritih z masko višine 10 cm
- polna, dvokrilna vrata
- polica premakljiva po višini
2.7.0 | PREDALNIKI | 4 |  | 0
SPLOŠEN OPIS:
Korpus predalnika (stranice, strop, dno)
- izdelan iz oplemenitene iverne plošče debeline 19mm,
- vsi robovi so zaščiteni, spredaj s PP nalimkom deb. 2mm, ostali s PP
nalimkom 0,5mm,
Hrbtišče predalnika:
- izdelano iz oplemenitene iverne plošče debeline 8mm, vstavljeno v utore
Lica predalov:
- izdelana iz visokotlačne laminatne plošče debeline 13mm
- zgornjim sloj je iz melamina (HPL) z visoko stopnjo zaščite proti obrabi, vlagi in
udarcem, omogočeno mora biti mokro čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
Ogrodje predalov:
- kovinska dvojna stena,
- vodila morajo sinhronizirana in morajo omogočati popoln in stabilen izvlek ter
zračno (mehko) zapiranje.
- nosilnost min. 40 kg predala z licem višine 16 cm in z možnostjo nastavitve
v vseh smereh ter regulacijo naklona ličnic,
- nosilnost 70 kg predala višine 31 cm in z možnostjo nastavitve v vseh smereh
ter regulacijo naklona ličnic (kvalitetni razred kot npr.Grass Nova Pro Classic)
- skupna višina kovinske stranice predala z licem višine 15 cm je min.10 cm,
z višino lica 31 cm pa 23 cm z Dodaten kovinskim relingom pravokotne oblike
- dolžina predala 450 mm je za predalnik globine 500mm
dolžina predala 55 mm za predalnik globine 600mm,
Kolesa:
- kolesa morajo biti v izvedbi za trdo podlago, s pritrdilno ploščico in z osmi
s krogličnimi ležaji,
- dve kolesi z zavoro
2.7.1 | predalnik s tremi predali, na kolesih, dim. 45x60x56,4 cm, obdelava = laminat, ličnice predalov=HPL | 4 |  | 0
Prostor: 9a-Sestra, 11-Sikalni prostor, 12-Tajništvo, 3-Bolniška soba
DODATEN OPIS:
- predalnik s 3 predali, višine 1x 15 cm, 2x 15,5 cm
- centralno zaklepanje predalov, ključavnica na zgornjem predalu
2.7.5 | omara nizka na kolesih za katetre, dim. 75x50x125cm zgoraj odprta, s kovinskimi nosilci za kavlje (5x prečni nosilec s po 7 kavljev), obdelava = laminat | 2 |  | 0
Prostor: 2 - Prostor za neinvazivne posege
OPIS:
- omarica odprta zgoraj, vse stranske stranice polne (glej shemo!)
- v omarico vstavljene predelne plošče/stene z nosilci s po 7 kavlji za obešanje
katetrov,
- nosilci in kavlji iz nerjavnega jekla, polirani
- omarica na 4 dvojnih kolesih Ø75 mm, dva z zavoro
- kolesa iz materialov, ki ne puščajo sledi na dotiku z drugim materialom
2.8.0 | OMARICE STENSKE IN NIZI STENSKIH OMARIC
OPIS: velja splošni opis kot za 2.0 OMARE
OPOMBA.
- vse omarice razen kuhinjskih so opremljene s ključavnicami s sistemskimi ključi
2.8.1S | omarica stenska, dim. 50x35x76,5 cm + 61,4cm zapora do stropa, pritrjena 132,1 cm od tal, omarica z enojnimi polnimi vrati na zaklepanje, 1x polica prestavljiva po višini, obdelava = laminat, vrata=HPL | 2 |  | 0
Prostor: 9a-Sestra, 12-Tajništvo
DODATEN OPIS:
- omarica, velikost 50x35x76,5 cm + zapora do stropa 61,4 cm
- polna enokrilna vrata, opremljena s ključavnico
- 1x polica prestavljiva po višini
- omarica montirana na steno, spodnji rob 132,1 cm od tal
2.8.2S | omarica stenska, dim.100x35x76,5 cm + 61,4cm zapora do stropa, pritrjena 132,1 cm od tal 1x dvokrilna polna vrata na zaklepanje, 1x polica nastavljiva po višini, obdelava = laminat, vrata=HPL | 2 |  | 0
Prostor: 12-Tajništvo
DODATEN OPIS:
1x omarica, š=100 cm, z dvokrilnimi polnimi vrati, z zaklepanjem
- 1x polica prestavljiva po višini
- zapora do stropa 61,4 cm
- omarica montirana na steno, spodnji rob 132,1 cm od tal
2.8.2.57 | omarica viseča, dim. 57,5x35x61,2 cm + 61,4cm maska do stropa, pritrjena 147,4cm od tal - 1x omarica odprta s polico, š=65cm obdelava = laminat, vrata=HPL | 1 |  | 0
Prostor: 3 - Bolniška soba
DODATEN OPIS:
1x omarica, š=57,5 cm
- 1x polica prestavljiva po višini
- zapora do stropa 61,4 cm
- omarica montirana na steno, spodnji rob 147,4 cm od tal
2.8.2.135S | omarice viseče - niz, dim. 135x35x61,2 cm + 61,4cm maska do stropa, pritrjene na steno, spodnji rob 147,4cm od tal: 1x omarica z dvokrilnimi vrati, polica prestavljiva po višini, š=92,5cm 1x odprta omarica, s polico nastavljivo po višini, š=42,5cm | 1 |  | 0
Prostor: 9-Osebje
DODATEN OPIS:
- niz sestavljata 2 omarici:
- 1x omarica š=92,5cm, z dvokrilnimi vrati, s polico prestavljivo po višini,
- 1x odprta omarica š=42,5cm, s polico nastavljivo po višini,
- zapora do stropa 61,4 cm
- omarici montirani na steno, spodnji rob 147,4 cm od tal
2.8.2.250 | omarice viseče - niz, dim. 250x35x61,2 cm + 81,4cm maska do stropa, pritrjene 147,4cm od tal: 1x omarica z rolo vrati, š=100cm 1x omarica z rolo vrati, š=50cm | 1 |  | 0
Prostor: 2-Prostor za neinvazivne posege
DODATEN OPIS:
- niz sestavljata 2 omarici:
- 1x omarica š=100cm, zaprta z rolo vrati,
- 1x omarica š=50cm, zaprta z rolo vrati,
- zapora do stropa 81,4 cm
- omarici montirani na steno, spodnji rob 147,4 cm od tal
4.0 | MIZE
SPLOŠEN OPIS:
MIZE PISALNE / DELOVNE
- plošča pisalne mize je pritrjena na podnožju z nogami, število nog je odvisno od
velikosti mize in oblike, s priklopno mizo ali brez
- kovinsko podnožje / okvirni sistem z nogami iz okroglih profilov Ø50mm,
prašno barvano, s čepi na nogah z možnostjo nastavitve oz. nivelacije
višine +/- 2,5 cm,
- plošča mize je izdelana iz vezane plošče d= 30 mm, zgornji sloj je HPL
d=2mm, odporen na obrabo, vlago in udarce,
- robovi plošče so oblikovani, prirezani pod kotom, glej shemo miz
MIZE JEDILNE
- mize so sestavljene iz podnožja s 4 nogami in jedilne plošče,
- kovinsko podnožje / okvirni sistem s 4 nogami je iz jeklenih profilov, prašno
barvano, s čepi na nogah za možnostjo nastavitve oz. nivelacije višine +/- 2,5 cm,
- jedilna ploskev pritrjena na podnožje izdelana iz vezane plošče 3 cm in
zgornjega sloja HPL 2mm
- robovi plošče so oblikovani, prirezani pod kotom, glej shemo miz
4.1.1.2.2 | miza pisalna z zaslonom, na nogah, dim. 157,5x75x75 cm obdelava - visokotlačna kompaktna plošča; podkonstrukcija - kovinski okvirni sistem z okroglimi profili, ∅50, prašno barvani; perforirana zaščitna pločevina | 1 |  | 0
Prostor: 3-Bolniška soba
4.1.7.2 | miza pisalna, na nogah, dim. 162,5x60x75 cm obdelava - visokotlačna kompaktna plošča; podkonstrukcija - kovinski okvirni sistem z okroglimi profili ∅50, prašno barvani | 1 |  | 0
Prostor: 11 - Stikalni prostor
4.1.24.1 | kontrolni stikalni pult, dim. 162,5x80x75cm, obdelava - visokotlačna kompaktna plošča; podkonstrukcija - kovinski okvirni sistem z okroglimi profili ∅50, prašno barvani | 1 |  | 0
Prostor: 11 - Stikalni prostor
4.2.3 | miza jedilna, dim. 175x75x75 cm | 1 |  | 0
Prostor: 9 - Osebje
5.0 | RAZNA KOVINSKA OPREMA
5.2.15 | kovinski nosilec za računalnik obešen pod pult, dim. 28x52x36 cm | 4 |  | 0
Prostori: 3-Priprava /recovery, 9a - Glavna sestra, 12- Tajništvo - 2x
OPIS:
- velikost cca. 28x36x52 cm (šxgxv)
- izdelan iz perforirane jeklene pločevine, zaščitene z epoksidnim suho prašnim nanosom
barve,
- sestavljen iz dveh delov, spodaj možnost za nastavitev širine,
- obešen pod mizo ali pultom
5.0 | POHIŠTVO IZ NERJAVNE PLOČEVINE
SPLOŠEN OPIS:
Kovinsko pohištvo - posameznih elementov ali sestava posameznih sklopov omar,
pultov ali nizov omaric mora biti izdelana po shemah opreme in v skladu z načrti opreme
po prostorih
Vsa kovinska oprema mora biti priključena na ozemljitveni vod
Material:
- nerjavna jeklena pločevina št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18 -10 (SIST EN 10088
AISI 304)
- mora biti odporna na udarce, rezanje in razkužila
OMARE / OMARICE
Korpusi omar morajo biti samonosilne dvostenske konstrukcije, zvočno izolirane,
zunaj in znotraj gladke površine, omogočeno mora biti enostavno čiščenje in
razkuževanje
- hrbtišče je lahko enostensko, z ojačitvijo v predelu, kjer se obešajo na stene
- stranice omar z ISO moduli, morajo biti opremljene z vodili oz. stenskimi vodili
za namestitev modularnih elementov
- omare montirane na steno so dodatno podprte s kotnim profilom pod spodnjim
robom omare, dim.70x50mm profilom iz nerjavnega jekla
Vrata omar morajo biti iz dvostenskega sendvič elementa z vložkom iz satovja
za toplotno in zvočno izolacijo,
- opremljena s hitro zamenljivim tesnilom odpornim na razkuževanje in morajo
ustrezati vsem higienskim zahtevam za uporabo v bolnišnicah - v sanitarno
najzahtevnejših prostorih,
- odmične spone vrat ('panti') morajo omogočajo odpiranje vratnega krila za
135°– 220°, odvisno od postavitve omar,
- nastavitev zapiranja / odpiranja krila na 90° brez dodatnih držal ali magnetov
tako, da je svetla mera notranjosti omare v celoti dostopna za namestitev različnih
vodil, polic, modularnih elementov ali vgradnjo različnih aparatov,
- oblika in delovanje nasadil mora ustrezati vsem higienskim zahtevam za uporabo
v bolnišnicah,
- vratna krila opremljena z ročajem, iz materialov odpornih na razenje in razkužila
- vsa vratna krila morajo biti na zaklepanje (univerzalno zaklepanje), opremljena
s ključavnico (velja tudi za viseče omarice)
Police v omarah izdelane iz nerjavne jeklene pločevine deb. 1,9mm, dvostenske
debeline najmanj 21mm z zavihkom na vseh straneh.
PREDALI
- fronte predalov iz dvostenskega sendvič elementa z vložkom iz satovja za toplotno
za toplotno in zvočno izolacijo ter tesnilnim profilom,
- ročaji enaki kot na vratih omar,
- fronte predalov morajo biti hitro in enostavno snemljive, da je omogočeno popolno
čiščenje dna predala,
- predali - kovinski, dno in stranice izdelani v enem kosu, vodila zakrita, izvlek mora biti
nadzorovan in sinhroniziran z obremenitvijo predala,
- zapiranje gladko, tekoče, neslišno in 2 cm pred korpusom samodejno,
- predali naj bodo izdelani za popolni izvlek
- predali so opremljeni s sistemsko ključavnico
ZAPORE
- prostor od omare do spuščenega stropa ali do stene se zapira z blendami
v enakem materialu, obdelavi, konstrukciji in rastru kot so omare, ki jih zapore /
blende dopolnjujejo
PULTI
- plošča deb.30mm, z oblogo delovne površine izdelan iz nerjaveče pločevine
deb. 1,25 mm, št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18 -10 (SIST EN 10088)
- površina antirefleksno obdelana, odporna na korozijo in uporabo razkužil,
- pri pultih z vgrajenim koritom se izdela profilirana poglobitev v površini pulta,
ob zadnji strani pulta mora biti dvignjen zavihan rob 2/4 cm,
- polnilo zvočno izolirano iz dvojne vodoodporne vezane plošče
- korita iz nerjaveče pločevine, št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18 -10 (SIST EN
10088), brezšivno varjena v površino pulta, opremljena z odtokom in sifonom,
- dno korita v nagibu proti odtoku,
- vsa korita morajo ustrezati vsem sanitarne zahtevam za uporabo v bolnišnicah
in so brez preliva
OPOMBA
- glej shemo in detajle opreme
5.3.2.297 | niz visečih omaric, nerjavna pločevina (INOX), dim. 297,5x35x60 cm + 60cm zapora do stropa, omarice pritrjene na steno, spodnji rob 150 cm od tal: 2x viseča omarica brez vrat š=100 cm, 1x viseča omarica z dvojnimi vrati š=100 cm | 1 |  | 0
Prostor: 13-nečisto
5.3.3.197 | spodnji niz, nerjavna pločevine (INOX), dim. 197,5x60x90cm, pult s podpultnimi omaricami, omarice pritrjene na steno, spodnji rob 25 cm od tal, višine 62cm: 1x predalnik š=50 cm, 1x predalnik š=47,5 cm, 1x omarica z dvojnimi vrati š= 100 cm | 1 |  | 0
Prostor: 13-nečisto
5.3.3.297 | spodnji niz, nerjavna pločevina (INOX), dim. 297,5x70x90cm, pult z vgrajenim enojnim koritom in podpultnimi omaricami ter zaščito za sifon, omarice pritrjene na steno, spodnji rob 25 cm od tal, višine 62cm: 1x omarica z dvojnimi vrati š= 100 cm | 1 |  | 0
Prostor: 13-nečisto
REGALI
- polični regali izdelan iz nerjavnega jekla - police in nosilna konstrukcija,
- hrbtni strani prečne ojačitve regala, ki zagotavljajo stabilnost regala
- stranice regala kovinski T profili, široki 50 mm z nastavki za montažo polic v
razmakih 25 mm
- stranice regalov in police naj se sestavljajo brez vijačenja tako da je omogočena
enostavna montaža in demontaža brez orodja
- police izdelane iz nerjavne jeklene pločevine, prestavljive po višini
- nosilnost police najmanj 110 - 150 kg kontinuirane obremenitve,
- najvišja polica je hkrati pokrov regala, je enaka kot vse ostale police
5.2.9.80 | regal visok, iz nerjavne pločevine, dim. 80x42x270cm za škatle srčnih zaklopk | 1 |  | 0
Prostor: 15-Shramba zaklopk
5.2.9.80.1 | regal visok, iz nerjavne pločevine, dim. 80x52.5x270cm za škatle srčnih zaklopk | 1 |  | 0
Prostor: 15-Shramba zaklopk
5.2.9.285 | regal visok, iz nerjavne pločevine, dim. 285x42x270cm za škatle srčnih zaklopk | 1 |  | 0
Prostor: 15-Shramba zaklopk
5.3.2.197 | niz visečih omaric, nerjavna pločevina (INOX), dim. 197,5x35x60 cm + 60cm zapora do stropa, omarice pritrjene na steno, spodnji rob 150 cm od tal: 1x viseča omarica brez vrat š=100 cm, 1x viseča omarica z enojnimi vrati š=50 cm, 1x viseča omarica z enojnimi vrati š=47,5 cm | 1 |  | 0
Prostor: 13-nečisto
6.5.0 | GARDEROBNE STENE
SPLOŠEN OPIS:
- izdelana iz oplemenitene iverne plošče debelne 19mm,
- vsi robovi zaščiteni s PP nalimkom debeline 2mm,
- vključno pritrdilni material za mavčno kartonske plošče,
6.5.1 | garderobna stena, dim. 50x2x198,6 cm, spodnji rob 10cm nad tlemi | 2 |  | 0
Prostor: 9 - Osebje, 12- Tajništvo
O | STENSKE OBLOGE ZA UMIVALNIKI
Opis stenske obloge:
- material: plošča iz HPL d= 1cm, vsi robovi obdelani
- obloga je namenjena zaščiti stene in namestitvi dodatne opreme,
- obloga MK-stene je ravna, višine 200 cm (namestitev 10 cm nad gotovim tlakom),
širina oblog: 90 cm, 92,5 cm, 100 cm
- na oblogo je pritrjeno ogledalo višine 75cm, širine 50 cm (namestitev 125 cm nad
gotovim tlakom)
- ob ogledalu so stikala,
- vse odprtine v stenski oblogi uskladiti z dobavitelji inštalacijske opreme
- postavitev umivalnika in razmestitev ostale opreme po shemah
Barve:
- barva plošč prilagojena barvni študiji in po potrditvi odgovornega projektanta,
OPOZORILO: detajlnejši opisi opreme in načina montaže so navedeni v
shemah opreme in detajlih
O1 | stenska obloga za umivalnikom, dim.85x260cm, obdelava HPL, spodnji rob 10cm nad tlemi | 1 |  | 0
Prostor: 8 - WC
O2 | stenska obloga za umivalnikom, dim.100x260cm, obdelava HPL, spodnji rob 10cm nad tlemi | 1 |  | 0
Prostor: 3 - Bolniška soba
7.0 | SEDEŽNO POHIŠTVO
SPLOŠEN OPIS
- stoli morajo ustrezajo standardom SIST EN 1335-1:01, SIST EN 1335-2:09,
SIST EN 1335-3:09,
- vse površine morajo biti izvedene v kvaliteti, ki omogoča pogosto mokro čiščenje
in uporabo razkužilnih sredstev, enako velja za zaščitne lake pri lesenih stolih;
prevleke tapeciranih sedežev morajo biti izvedene iz materialov v kvaliteti, ki
zagotavlja ognje varnost, vodoodpornost, odpornost za urine in umazanijo, biti
morajo antibakterijski in antigljivični;
- kolesa morajo biti prilagojena trdemu tlaku in ne smejo puščati sledi,
kolesa morajo biti dvojna; na stabilnem podnožju
- izbor barvnih tonov po barvni študiji oz. navodilih arhitekta
7.1.1 | stol pisarniški, vrtiljak | 9 |  | 0
Prostori: 2-Prostor za neinvazivne posege - 2x, 3-Bolniška soba - 1x, 9a-Glavna sestra - 1x, 11-Stikalni prostor - 4x, 12-Tajništvo - 1x
DODATEN OPIS:
- sestavljen iz centralne noge z zvezdastim podnožjem s kolesi (5 koles)
sedež s hrbtiščem in nasloni za roke
- nastavitev višine in sinhron mehanizem
- mehansko nastavljiva višina hrbtnega naslona
- nastavljiva višina in smer ročnih naslonov
- sedež in visok naslon iz oblikovane vezane plošče oblazinjena s kvalitetnim
tekstilnim usnjem, polnilo ergonomsko rezana PU pena d=50-30mm
- sedež in naslon zaščitena z masko iz črnega PU
- višinsko nastavljiva ročna opirala (npr. tip Ginger), kromirana, s PU črno blazino,
- kolesa antistatična, kolesa ne smejo puščati sledi
7.1.5 | stol jedilni | 6 |  | 0
Prostor: 9-Osebje
OPIS:
- kromirano kovinsko ogrodje,
- sedež in naslon integrirana lupina - oblikovana vezana plošča-les,
- brez ročnih opiral,
- nakladalen
7.1.30.1 | klop garderobna, dim. 80x35x45/180 cm, enostranska z obešali, obdelava = vezani les (d=30 mm), konstrukcija 60x30 mm kovinske cevi prašno barvane | 1 |  | 0
Prostor: 5-Filter nečisto
7.1.30.2 | klop prestopna, dim.90x20x20cm | 1 |  | 0
Prostor: prehod med 5-Filter nečisto in 6-Filter čisto
OPIS:
- prestopna klop, samostoječa
- izdelana iz vezanega lesa debeline 20 mm
- na spodnjem robu utor z gumijastim trakom za tesno prileganje k tlom
8.0 | SPLOŠNA SERIJSKA OPREMA
8.1.8 | električna steklokeramična ali indukcijska plošča z dvema kuhalnima mestoma | 1 |  | 0
Prostor: 9-Osebje
OPIS:
- dvomestni steklokeramičen ali indukcijski modul za vgradnjo v pult
- upravljanje na dotik
- timer kuhališča
- povečana moč delovanja PowerBoost
- tiho delovanje
- pokazatelj preostale temperature
- energetsko varčen
8.1.9 | hladilnik gospodinjski, vgradni v podpultni omarici | 1 |  | 0
Prostor: 9-Osebje
OPIS:
- hladilnik z zamrzovalnim delom, gospodinjski vgradni, pod pultom
- hladilni del cca. 130 litrov
- zvočni alarm za predolgo odprta vrata
- digitalni prikaz temperature
- inteligentni sistem pomnjenja
- energetsko varčen
8.4.2 | obešalna kljukica, dvojna | 1 |  | 0
Prostor: 8-WC
OPIS:
- kljukica, obešalna, dvojna na rozeti, iz kromiranega jekla
- montaža na viš. 195 cm od tal ali na vratno krilo
8.4.12 | tabla informacijska, magnetna, dim. 100x120 cm | 1 |  | 0
Prostor: 9-Osebje
OPIS:
- tabla, informacije, bela, magnetna, pisanje s flomastri
- v zaščitnem okvirju
- obešanje na ojačitev v steni na višini 195 cm
- set flomastrov, brisalec + rezervni brisalci
- set magnetov - najmanj 10 kosov, premera 2,5 cm
8.4.21.1 | koš za papir | 3 |  | 0
Prostor: 9a-Glavna sestra, 11-Stikalni prostor, 12-Tajništvo
OPIS:
- koš kovinski, iz perforirane alu pločevine, polno dno
- velikost: cca. Ø25x32(h) cm
8.4.21.2 | koš za komunalne odpadke | 3 |  | 0
Prostor: 9-Osebje, 11-Stikalni prostor-2x
OPIS:
- koš kovinski, iz perforirane alu pločevine, polno dno
- velikost: cca. Ø25x32(h) cm
8.4.22 | svetilka namizna | 2 |  | 0
Prostor: 12-Tajništvo, 9a-Glavna sestra
OPIS:
- tipska namizna svetilka, namenjena dodatni osvetlitvi delovnega mesta
- celotno nosilno ogrodje je izvedeno iz kromiranih profilov
- svetilka je na nosilnem podstavku z gibljivo ročico z enojnim pregibom
- žarnice: LED
8.4.52 | lestev dvokraka | 2 |  | 0
Prostor: 15-Shramba srčnih zaklopk
OPIS:
- lestev, dvokraka, zložljiva, izdelana iz aliminija
- 6 stopnic - nedrseče nastopne ploskve, širina 8 cm,
- zgornja razširjena polica
11.0 | SANITARNA OPREMA
Opomba:
Sanitarna oprema umivalnih mest in WC-jev je v UKC standardizirana, je že dobavljena
in skladiščena. Ob vsakem elementu, ki je označen, se navede le ceno montaže
11.1.1.1 | dispenzer za razkužilo - samo montaža | 6 |  | 0
Prostor: 2-Prostor za neinvazivne posege, 3-Bolniška soba - 2x, 7-Kirurško umivanje,
9-Osebje, 11-Kontrolni / stikalni prostor
OPIS:
- nosilec za dispenzer za razkužilo (volumen 500 ml), z ročico za proženje razkužila
dolžine cca.14 cm,
11.1.1.3 | dispenzer za tekoče milo - samo montaža | 5 |  | 0
Prostor: 3-Bolniška soba - 2x, 7-Kirurško umivanje, 8-WC, 9-Osebje,
OPIS:
- nosilec za dispenzer za tekoče milo (volumen 500 ml), z ročico za proženje
dolžine cca.14 cm
11.1.1.4 | podajalnik za papirne brisače - samo montaža | 4 |  | 0
Prostor: 3-Bolniška soba -2x, 8-WC, 9-Osebje
OPIS:
- kapaciteta cca. 360 kosov, s ključavnico
- izdelan iz barvane pločevine
- brisače zloženke, dimenzije 10x23 cm (zloženke, ki se uporabljajo v UKC)
11.1.1.5 | vpenjalni okvir za vrečo - samo montaža | 2 |  | 0
Prostor: 3-Bolniška soba, 8-WC
OPIS:
- vpenjalni okvir za PVC vrečo, za uporabljene papirne brisače
- velikost vrečke cca. 50x55 cm (vrečke, ki se uporabljajo v UKC)
- izdelan iz nerjavne jeklene žice, žica polirana na visoki sijaj, ustreznih dimenzij
da se ne zvija ali krivi
- montaža na ojačitev v steni na višini cca. 80 cm
11.1.1.7 | nosilec za toaletni papir - samo montaža | 1 |  | 0
Prostor: 8-WC
OPIS:
- doza za WC papir v roli
- velikost cca. Ø 26 cm, količina doziranja cca 400 m,
- izbor uskladiti z zahtevami higienske službe v UKC Ljubljana,
11.1.1.8 | podajalnik ščitnikov za WC desko - samo montaža | 1 |  | 0
Prostor: 8-WC
OPIS:
- podajalnik za prekrivala WC školjke, s ključavnico
- velikost cca. 42x27x4,5 cm, količina doziranja cca. 200 prekrival
11.1.1.9 | nosilec kasete za higienske vrečke - samo montaža | 1 |  | 0
Prostor: 8-WC
OPIS:
- podajalnik za PVC higienske vrečke, s pritrdilnim trakom iz nerjavne jeklene pločevine
11.1.1.11 | nosilec podajalnika za sterilne ščetke | 1 |  | 0
Prostor: 7-Kirurško umivanje
OPIS:
- stensko obešalo izdelano iz nerjavne jeklene pločevine, za tovarniško pripravljen
podajalnik sterilnih ščetk
11.1.1.12 | podajalnik sterilnih brisač | 1 |  | 0
Prostor: 7-Kirurško umivanje
OPIS:
- podajalnik za sterilne brisače in stensko obešalo za podajalnik iz nerjavne pločevine
- velikost podajalnika cca. 27x18x30 cm,
- kapaciteta cca. 360 kosov, s ključavnico
OGLEDALA
11.1.1.6 | ogledalo | 2 |  | 0
Prostor: 3-Bolniška soba, 8-WC
OPIS:
- material: kristalno ogledalo z brušenimi robovi, dim. 75x80 cm
- pritrjeni na podlago s finalno obdelavo kompaktna plošča 8mm (kot npr. ABET)
- montažni material iz nerjavnega jekla za montažo na mavčno-kartonsko steno
- montaža ogledala 130 cm od tal
11.1.1.6.135 | ogledalo | 1 |  | 0
Prostor: 7-Kirurško umivanje
OPIS:
- material: kristalno ogledalo z brušenimi robovi, dim. 135x80 cm
- pritrjeni na podlago s finalno obdelavo kompaktna plošča 8mm (kot npr. ABET)
- montažni material iz nerjavnega jekla za montažo na mavčno-kartonsko steno
- montaža ogledala 130 cm od tal
KIRURŠKO KORITO
11.2.1 | kirurško korito - enomestno, izdelano iz nerjavne pločevine | 1 |  | 0
Prostor: 7-Kirurško umivanje
OPIS:
- izdelano je iz nerjavne jeklene pločevine, mat polirane, debeline najmanj 1,2 mm
(jeklo št. 1403, oznaka X5CrNi18-10, SIST EN 10088),
- velikost kirurškega korita – cca. 75x55x110 cm,
- korito je konzolno, spodnji rob korita 30 cm od tal,
- sidrano na ojačitve v steni,
- vsi vogali zaokroženi zaradi lažjega čiščenja in dezinfekcije,
- zadnja stena je debeline cca 10 cm za razvod instalacij,
- snemljiva maska za dostop do instalacij,
- avtomatska časovna nastavitev umivanja in ščetkanja, temperatura do 46°C,
s termostatskim mešalnim ventilom, z regulatorjem pretoka,
- možnost izvedbe temperaturnega šoka,
- 1x elektronska termostatska armatura z dolgo ročico
Bolniške tirnice
14.3.20D | stenska tirnica, dvojna, l= 200cm | 2 |  | 0
Prostor: 3-Bolniška soba
OPIS:
Stenska tirnica, pritrjena na ojačitve v steni
- stenska tirnica enojna (zgornja ali spodnja):
- pritrjevanje na višini +50 cm in +140 cm od gotovih tal (oz. po načrtu),
- pritrjevanje 20 cm od začetka / konca tirnice in na cca. 60 cm
- pritrjevalni elementi, distančniki
- ozemljitev vsake tirnice
- material: nerjavni jekleni ali alu pravokotni profil dim. 10x25x1 mm
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV - 22% |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0

## 3.OSTALA_Rek
ADAPTACIJA IN POVEČANJE PROSTORA ZA NEINVAZIVNE POSEGE, DTS -1F PRITLIČJE
REKAPITULACIJA
03. | OSTALA DELA | 0
03.01. | NOSILNA KONSTRUKCIJA ZA APARAT, MIZO, itd… | 0
03.02. | RTG ZAŠČITE | 0
03.03. | VRATA Z RTG ZAŠČITO | 0
03.04. | STEKLARSKA DELA Z RTG ZAŠČITO | 0
03.05. | dodaten UPS za potrebe opreme | 0

## 3. OSTALA DELA
ADAPTACIJA IN POVEČANJE PROSTORA ZA NEINVAZIVNE POSEGE, DTS -1F PRITLIČJE
OSTALA DELA
Oznaka | Opis postavke | Em | Količina | Cena ( € ) | Znesek ( € )
03.01. | NOSILNA KONSTRUKCIJA ZA APARAT, MIZO, itd… |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Vsi elementi ključavničarskih del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Elementi za vgrajevanje ključavničarskih izdelkov (vijaki, sidra in drugo) morajo biti takih dimenzij in nosilnosti, da ustrezajo obremenitvam, za katere so namenjeni.
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati uporabo uporabo standardnih, na tržišču preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoštevanjem tehničnih zahtev in detajlov projektanta (razen če ni drugače navedeno)!
Delavniško dokumentacijo za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo.
V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.
Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe.
Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Sestavni del Ključavničarskih del je tudi pokrivanje stika elementa s konstrukcijo v katero se vgrajujejo, na način ki ga določi izvajalec del v tehnoloških risbah za proizvodnjo.
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove po “Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”, Ur. L. št. Ur. list št. 50/2004.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- vsklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
- vse potrebno delo do končnega izdelka in montaže na objektu
- ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- delavniška dokumentacija,
- statični izračun za stropno konstrukcijo izdelava projekta za izvedbo
- vse potrebne transporte do mesta ugrajevanja
- skladiščenje materiala na gradbišču
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- finalna površinska obdelava elementov po opisu
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in
opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
03.01. | Podstavek za talni aparat in mizo (temelj)
- Mikroarmirani beton C20/25, d=9cm - SYLOMER trakovi, po izračunu za določeno napravo, ali enakovredno - mikroarmirani beton,C16/20, fino zaglajen, jeklena mikroarmatura: vsebnost min.20kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno, deb. 7 cm - akustična izolacija in ločilni sloj, deb. 0,5 cm - PE ekspandirana folija, DL'nw = 18 dB, npr.: GEFICELL T-DZ 6-1 mm ali enakovredno - polnilo, polnilo iz penjenga betona, deb. 10 cm, - kolilčina ocenjena
Odstranitev vseh slojev do AB konstrukcije na območju tememlja, deb. Cca 18 cm (sestava Tp-01-O) - R8, za izvedbo podstavka za talni aparat. (AB estrih). Pozicija odvisna od izbranega aparata. ocenjena vrednost m2.
ali
Jeklena nosilna konstrukcija za stropni RTG aparat in temelj za mizo
Naprava, dobava in montaža jeklene konstrukcije za potrebe obešanja angiografa. Predvideti je potrebno tudi premostitveno konstrukcijo in montažo stropnih vodil (tirnic) angiografskega aparata, ki se pritrdi na AB ploščo. Jeklena konstrukcija je sestavljena iz stojk varjenih na raznosne plošče, vijačene s Hilti vijaki v AB ploščo. Na stojke so varjeni jekleni profili v vzdolžni smeri, v prečni smeri so stojke med seboj povezane nad elementi laminarnega stropa z jeklenimiprofili. V ceni upoštevati statični izračun glede na težo RTG aparata.
Za temelj mize glej zgornji opis.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.02 | RTG ZAŠČITE |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati uporabo uporabo standardnih, na tržišču preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoštevanjem tehničnih zahtev in detajlov projektanta (razen če ni drugače navedeno)!
V sistem montažnih pregradnih sten se vključujejo tudi vrata. Vratni okvirji se pritrjujejo na nosilne vertikalne profile pregradnih sten in tako s steno tvorijo celoto.
V področju vrat se menjajo gradbeno fizikalne karakteristike stene, kar je določeno z opisom vrat.
Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe montažnih pregradnih sten tudi:
- izvedbe stikov montažnih pregradnih sten z zidanimi in betonskimi stenami in stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca pregradnih sten, vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
- bandažiranje stikov mavčno kartonskih plošč medsebojno
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. l. št. 34/08.
Požarna upornost
Glede na zahteve za požarno odpornost, morajo biti stene požarne upornosti EI 30.
Stene morajo biti izdelane iz negorljivih materialov. Tehnologijo izdelave pregradnih sten predlaga izvajalec, debelina izolacijskega materiala, zračnega sloja in slojev mavčno kartonskih plošč mora ustrezati zahtevani požarni upornosti.
Vsi stiki med posameznimi elementi stene, stene in tlaka in stene in stropa, prehoda inštalacij, morajo imeti glede na zahtevano požarno upornost iste karakteristike kot stena sama.
Izvajalec pregradnih sten je dolžan predložiti atest o hitrosti širjenja plamena in atest o nestrupenosti plinov ki se razvijejo pri gorenju, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
Zvočna izolirnost
Tehnologijo izdelave pregradne stene predlaga izvajalec, debelina izolacijskega materiala, zračnega sloja in slojev mavčno kartonskih plošč morajo ustrezati zahtevani zvočni izolirnosti.
Vsi stiki med posameznimi elementi stene, stene s tlakom oziroma stropom, morajo imeti iste zvočna karakteristike kot stena sama.
Izvajalec pregradnih sten je dolžan predložiti atest o zvočni izolirnosti.
Statična stabilnost
Nosilni vertikalni profili pregradne stene morajo biti postavljeni v takem rastru in takih dimenzij, da prenesejo vse statične in dinamične obremenitve in obremenitve opreme pritrjene na stene.
Dimenzijo vertikalnih profilov in raster, v katerem se postavljajo je dokazati z analizo konstrukcij. Mavčno kartonske plošče, ki se pritrjujejo na nosilno konstrukcijo morajo biti ustrezne debeline, kar je dokazati z analizo konstrukcij.
Na pregradne stene se enostransko ali obojestransko pritrjuje oprema. Kot pripravo podlage za opremo glej detajlni opis v postavki!
Vsa oprema, ki se obeša na pregradne stene mora biti sidrana na točno določenih mestih s specialnimi vijaki ustrezne dimenzije in dolžine. Način pritrjevanja opreme ne sme zmanjšati zvočne izolirnosti stene.
Vertikalni profili na katere se pritrjujejo vrata morajo biti sposobni prenesti obremenitve vrat.
DETALJNI OPIS IZVEDBE MONTAŽNIH PREGRADNIH STEN
MONTAŽNE PREGRADNE STENE IZ MAVČNO KARTONSKIH PLOŠČ
Stene so sestavljene iz nosilnih pocinkanih profilov, horizontalnih in vertikalnih, preko katerih so pritrjene plošče debeline najmanj 12,5 mm, po dve na vsaki strani.
Spodnji horizontalni profil se postavlja v osnem rastru pregradnih sten na betonsko ploščo
Zgornji horizontalni profil se pritrjuje na stropno ploščo. Vertikalni profili se postavljajo v rastru pregradnih sten do profila na stropni plošči.
V območju tehničnega tlaka se stene postavljajo na ab ploščo
Preko nosilne konstrukcije stene so pritrjene mavčno kartonske plošče. Pritrjevanje mora biti elastično, tako da ustreza vsem zahtevam zvočne zaščite.
Zračni prostor med mavčno kartonskimi ploščami je izpolnjen zaradi požarne upornosti in zvočne izolirnosti, z izolacijskim slojem. Debelina izolacijskega sloja je odvisna od zahtevane požarne upornosti in zvočne izolirnosti.
Vse stike med ploščami medsebojno, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandažirati oziroma izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Način izvedbe določi izvajalec, kateri tudi garantira za kvaliteto izvedbe.
Površina gotove pregradne stene mora biti popolnoma ravna in pripravljena za končno površinsko obdelavo.
Sestava montažne pregradne stene je odvisna od zahtevane požarne upornosti in zvočne izolirnosti, tehnologija izvedbe se propušča izvajalcu.
Montažne pregradne stene se montirajo na noislno AB ploščo, finalna talna obloga se zaključi s stensko obrobo na montažni steni.
V sredini montažnih pregradnih sten med mavčno kartonskimi ploščami se izvedejo inštalacije jakega in šibkega toka.
Izvajalec pregradnih sten mora po načrtu inštalacij vgraditi v pregradne stene ustrezne cevi za razvod inštalacij in zagotoviti ustrezen način. Pri tem se ne smejo zmanjšati gradbeno fizikalne karakteristike stene.
Razvod inštalacij je izvesti ko je postavljena nosilna konstrukcija in so plošče na eni strani že pritrjene, vendar pred zapiranjem stene s ploščami na drugi strani.
Medsebojno usklajevanje postavljanja pregradnih sten in izvedbe inštalacij je uskladiti s terminskim planom.
Glede na položaj pregradne stene in funkcionalne zahteve, se namesto mavčno kartonskih plošč običajne kvalitete, pritrjujejo plošče različnih kvalitete:
- impregnirane mavčne plošče (kot GKBI proizvajlca KNAUF ali enakovredno)
- cementne plošče okrog tuš kabin (kot AQUAPANEL proizvajalca KNAUF ali enakovredno)
Vrsto plošč izbere izvajalec, zahtevano kvaliteto pa mora dokazati z atesti.
V predelu nad spuščenim stropom do stropne konstrukcije so skozi stene speljane inštalacije. Prehodi inštalacij morajo biti izvedeni na način, da zvočna izolirnost in požarna odpornost ostaneta nespremenjene.
Za prehod inštalacij skozi pregradne stene v pasu nad spuščenim stropom, se v stenah izrežejo odprtine, stike z inštalacijami je tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevane zvočne izolirnosti in požarne upornosti za pregradno steno.
Razvod inštalacij nad spuščenim stropom sme biti speljan samo v poljih med montažnim rastrom.
Zato je izvajalec pregradnih sten dolžan pred pričetkom razvoda inštalacij, na tlak in strop označiti trase pregradnih sten, da izvajalec inštalacij v teh področjih nebi izvedel razvoda inštalacij.
Horizontalni razvodi vseh inštalacij so po pravilu speljani v posebnih razvodnih energetskih kanalih, montiranih na pregradne stene.
Vsi razvodi inštalacij, horizontalno in vertikalno morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
Kovinski profili za ojačitev robov odprtin, na katere se pritrjujejo okvirji vrat so sestavni del montažnih pregradnih sten.
Obliko in dimenzijo ojačitev robov določi izvajalec vrat, odvisna pa je od teže vrat in vrste stene, v katero se vgrajujejo. Profili za ojačitev robov odprtin morajo biti vgrajeni v steno tako, da nobena površina profila ne izstopa iz stene.
Stenske montažne obloge se izvedejo na enak način kot so pregradne stene, samo da je podkonstrukcija izdelana iz stropnih profilov.
Za pritrditev konzolno obešene opreme je v montažne pregradne stene vgrajena podkonstrukcija, ki mora biti izdelana iz serijskih elementov za montažne pregradne stene in v skladu z zahtevami iz načrta dispozicije opreme (po tehnologiji ponudnika predelnih sten).
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- izdelava delavniških risb za izvedbo s potrebnimi detajli
- preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
- vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov montažne pregradne stene
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom
- finalna obdelava elementov po opisu
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
01. | Montažne pregradne stene, izdelane iz mavčno kartonskih plošč, v postavki je zajeto:
- nosilna pocinkana podkonstrukcija
- pocinkani profili okrog vratnih odprtin, na katere se vrata pritrjujejo
- po dve plošči na vsaki strani
- zunanja plošča je mavčno kartonska, ki mora biti kvalitete odvisno od zahtevane požarne upornost, zvočne izolirnosti in funkcije prostora, pritrjene na nosilno podkonstrukcijo
- izolacijski sloj med ploščami, samonosna izolacija, debelina je odvisna od zahtevane požarne upornosti in zvočne izolirnosti
- izdelava odprtin za vgradnjo inštalacijskih elementov
- izdelava dilatacij v stenah daljših od 10,00 m
- zaščita izbočenih vertikalnih in horizontalnih robov s serijskim profilom, plastičnim ali aluminijskim
- bandažiranje in kitanje stikov med montažnimi stenami
Izvedba ob upoštevanju detajlov po projektu!
Obračun po m1 izdelane stene!
Opomba: Vse stene in obloge so višine 408cm!!
GLEJ ŠIFRANT STEN V PRILOGI!
Če oprema ponudnika zahteva dodatno zaščito, kot je predvidena po projektu (stene, vrata, stekla,..), mora to dodatno zaščito zagotavljati dobavitelj opreme oziroma ponudnik sklopa 2. Skladno z opombami iz tehničnega opisa arhitekture mora dobavitelj opreme oziroma ponudnik 2 sklopa nuditi vso potrebno in ustrezno zaščito, tudi »MRI schilding«. Po potrebi oz. zahtevi dobavitelja aparata se nad stropom prostora za neinvanzivne posege izvede svinčena zaščita debeline 2mm po celotni površini prostora. Strošek izdelave izračuna za ustrezno RTG zaščito, ki ga mora izdelati pooblaščena ustanova (ZVD) prevzame dobavitelj aparata. Montažna stena z RTG zaščito, ki je predvidena v prostoru za neinvanzivne posege mora zagotavljati stopnjo zaščite proti sevanju, ekvivalentno zaščiti, ki jo zagotavlja svinčena zaščita debeline 2mm oz mora izpolniti zahteve, ki jih zahteva dobavitelj opreme. Strošek izdelave izračuna za ustrezno RTG zaščito, ki ga mora izdelati pooblaščena ustanova (ZVD) prevzame dobavitelj aparata. ITD. V kolikor je zahteva po dodatni zaščiti mora to v ceni ponudbe upoštevati ponudnik iz sklopa 2.
01.08 | MK obloga - RTG zaščita Oznaka - O9R.02A60 | m2 | 7.43 |  | 0
01.16 | MK stena - RTG zaščita Oznaka - M5R.02A60 | m2 | 78.5 |  | 0
01.17 | MK stena - RTG zaščita Oznaka - M5R.02K60 | m2 | 12.61 |  | 0
01.19. | Stropna zaščita in MRI schilding | kpl | 1 |  | 0
03.03 | VRATA Z RTG ZAŠČITO |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti ustrezati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave.
Okovje zajema nasadila, kljuko, ključavnico, ščitnike, zapah pri dvokrilnih vratih in odbojnike vrat, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in s podpisom potrditi projektant.
Ključavnica ima cilindrični vložek za sistemski ključ po skupinah prostorov, določene po posebnem načrtu IZVAJALCA, ki je izdelan na podlagi posredovanih zahtev s strani UPORABNIKA.
Vratna nasadila morajo biti poglobljena, ustrezne nosilnosti glede na težo vratnega krila in vrste glede na izbran vratni okvir.
Nosilnost in potrebno število nasadil mora izvajalec del prilagoditi pričakovanim obremenitvam in ustreznost dokazati z atesti in certifikati. Vsaka vrata morajo imeti najmanj tri nasadila.
Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti.
Ko je vratno krilo odprto visi na vratnih nasadilih, katera morajo biti dovolj močna in togo vgrajena v vratni okvir.
Rozete kljuke in ključavnice morajo biti s kovinsko podkonstrukcijo, pritrjene na vratno krilo tako, da je pritrditev kljuke in rozete nevidna.
Vrata opremljena z mehanizmom za kontrolo vstopa ter požarna vrata morajo biti opremljena z mehaničnim zunanjim samozapiralom.
Pri odpiranje vrat s kodo, na magnetno kartico ali testaturo, je mehanizem za odpiranje vrat skupaj s karticami sestavni del vrat, dovod inštalacij do ključavnice je zajet v načrtu inštalacij.
Mehanizmi za odpiranje vrat morajo biti povezani z računalnikom za registracijo odpiranja vrat.
Zunanje mehanično samozapiralo je sestavljeno iz ohišja iz lahke nerjaveče kovine in mehanizma z nastavljivo močjo in hitrostjo zapiranja vrata, pritrjen na vrhu vratnega krila in podboja
Vrsta in kvaliteta lesa in lesnih plošč za izdelavo vrat mora ustrezati klimatskim zahtevam in temperaturnim obremenitvam v pogledu funkcije, stabilnosti, varnosti, natančnosti in življenske dobe.
Izbran les ali lesne plošče za izdelavo vrat mora biti obstojen, odporen na zunanje vplive in
temperaturne razlike, odporen pred napadom škodljivcev, primeren za izbrano površinsko obdelavo.
Pri konstruiranju posameznih elementov vrat mora izvajalec izbrati ustrezen les in upoštevati delovanje lesa.
Zaključni sloj vratnih kril in plošč za zapiranje nadsvetlob je laminat, po izbiri projektanta.
Okvirji vrat izdelani iz pocinkane pločevine debeline 2,0 mm. Zaključni sloj je prašna barva. Oblika vratnega podboja je po detajlu projektanta.
Vratni okvir je oblikovano tako da je površina vratnega krila in podboja v zaprtem položaju poravnana s površino stene.
Vratni okvir je nestandardne oblike z devetimi spremembami smeri, tako da je površina vratnega krila in podboja v zaprtem položaju poravnana s površino stene.
Vgrajevanje vrat mora biti usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta.
Pritrjevanje vrat na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslabša funkcija, zmanjša zvočna izolirnost in požarna upornost vrat, biti mora elastično in čvrsto.
Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.
Vsa vrata morajo biti površinsko obdelana na način kot je navedeno.
Vse zasteklitve v vratnih krilih ali v nadsvetlobi morajo biti zastekljene s kaljenim prozornim brezbarvnim steklom debeline najmanj 6 mm.
Delavniške risbe za proizvodnjo mora izvajalec del na osnovi svoje tehnologijo izdelati v skladu s projektno dokumentacijo.
Vsi elementi vrat so po izbiri projektanta.
V kolikor želi izvajalec del prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.
Požarna odpornost
Požarno odporna vrata morajo biti izdelana iz negorljivega materiala in opremljena z vsem potrebnim okovjem za požarno odporna vrata, po veljanih tehničnih predpisih, glede na zahtevano stopnjo.
Sestava vratnih kril in tehnologija izvedbe se prepušča izvajalcu del, in mora ustrezati zahtevani požarni odpornosti. Debelina vratnega krila je 40 do 50 mm.
Sestavni del dimonepropustnih vrat ali požarno odpornih vrat so naprave za samodejno zapiranje vrat za požarno odporna vrata, ustrezne moči ki omogoča ročno odpiranje vratnega krila.
Vsi stiki med posameznimi elementi vrat medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevam požarne odpornosti, enako kot vrata sama.
Izvajalec vrat je dolžan predložiti atest o požarni odpornosti po zahtevah veljavnega pravilnika in standardov.
Glede na zahtevano požarno odpornost vrat so sestavni del vrat tudi posebna tesnila in polnila, da se doseže zahtevano požarna odpornost.
Zvočna izolirnost
Sestava vratnega krila in tehnologija izvajanja se prepušča izvajalcu, in mora ustrezati zahtevani zvočni izolirnosti. Debelina vratnega krila je 40 do 50 mm.
Vsi stiki med posameznimi elementi vrat medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevani zvočni izolirnosti, enako kot vrata sama. Izvajalec vrat je dolžan predložiti atest o zvočni izolirnosti po veljanih predpisih.
Da se doseže zahtevana zvočna izolirnost vrat so sestavni del vrat tudi posebna tesnila in polnila.
Izvedba vrat mora biti po veljavnih standardih in sicer:
SIST EN 1125: 2008 – Ključavnice in stavbno okovje – Zapore z vodoravnim pritisnim drogom za izhod ob paniki – Zahteve in preizkusne metode
SIST EN 1154:2000 – Stavbnno okovje – Naprave za samodejno zapiranje vrat – Zahteve in preizkusne metode
SIST EN 1155:2000/A1:2003/AC:2006 – Stavbno okovje – Električne naprave za nadzor zapiranje vrat – Zahteve in preizkusne metode
SIST EN 12209:2004 – Stavbno okovje – Ključavnice in zapahi – Mehanske ključavnice, zapahi in prijemniki – Zahteve in preskusne metode
SIST ISO/TR 5925-2: 1998 - Dimna vrata z opremo - 2. del: Komentar k preskusni metodi in uporabi rezultatov preskusa
oSIST prEN 15269-1:2005 - Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti za vrata in zaporne elemente - Za vrata in lopute - 1. del: Splošne zahteve za požarno odpornost
oSIST prEN 15269-20:2007 - Razširjena uporaba rezultatov preskusov nadzora dima za vrata in zaporne elemente - 20. del: Lesena in jeklena vrata s tečaji
oSIST prEN 15269-3:2005 - Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti za vrata in zaporne elemente - 3. del: Lesena krilna vrata
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. l. št. 34/08.
Pri izdelavi ponudbe je obvezno upoštevati ŠIFRANT NOTRANJIH VRAT po tem projektu!
VA, WA, YA - STANDARDNA VRATA (LESENA ALI PODOBNO, STANDARDNO ODPIRANJE VRATNIH KRIL
Vratna krila so na vseh površinah (površine vratnega krilaskupaj s stranicami robov) obložena z obložnimi ploščami iz sintetičnega materiala odpornega na obrabo (kot Tacon, Melanim, Resopal) ali drugega materiala enakih lastnosti.
Sestava vratnega krila je odvisna od zahtevane požarne odpornosti in zvočne izolirnosti, tehnologija izdelave se prepušča izvajalcu. Material za vratna krila je les ali plošče ustrezne kvalitete, glede na zahtevano požarno odpornost.
Skupna debelina vratnega krila je od 40 do 50 mm. Vertikalne robove vratnega krila je izvesti tako, da so odporni proti mehaničnim poškodbam (robne letve PUR, trd les ali drug material z istimi karakteristikami).
Kovinski vratni okvir je izdelan iz profilirane pocinkane pločevine debeline najmanj 2 mm, po detajlu projektanta, površinsko obdelan s sintetičnim lakom odpornim na udarce.
Tesnenje vratnega krila z vratnim podbojem je izdelati s profilom iz sintetičnega kaučuka, vgrajenega v vratni okvir. Vratni okvir je izdelan po detajlu projektanta.
Nadsvetloba nad vratnim krilom je zaprta z elementom ali je zastekljena. Element je enake sestave kot vratno krilo, vgrajen v okvir v isti ravnini kot vratno krilo.
Vse zasteklitve v vratnih krilih in nadsvetlobi je izvesti s steklom ustrezne debeline in kvalitete, odvisno od velikosti zasteklitve, zahtevane ognjeodpornosti, zvočne izolirnosti in posebnih zahtev.
Zasteklitve v vratih brez kakršnih koli zahtev ali z zahtevo za zvočno izolirnost je izvesti s kaljenim brezbarvnim in prosojnim steklom. Zasteklitve v vratih z zahtevo ognjeodpornosti je izvesti z ognjeodpornim steklom.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- vsklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
- izdelava vzorca in vgradnja na objektu
- vse potrebno delo do končnega izdelka in montaže na objektu
- ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- vse potrebne transporte do mesta ugrajevanja
- skladiščenje materiala na gradbišču
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- terminsko vsklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- finalna površinska obdelava elementov po opisu
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
02. | NOTRANJA VRATA
Notranja lesena vrata, v postavki je zajeto:
- podboj je izdelana iz pocinkane pločevine debeline 2 mm, nestandardne oblike, finalno površinsko obdelava mora biti s prašno barvo
- vratna krila morajo biti izdelana iz kompaktnih lesnih plošč, zaključni sloj je laminat, robovi vratnih kril morajo biti izdelani iz trdega masivnega lesa
- zasteklitve v ratnih krilih ali nadsvetlobi, kaljeno prozorno steklo debeline najmanj 6 mm
- vse potrebno okovje, standardno in dodatno določeno s popisom del,
- tesnenje pripir z EPDM tesnili
- ves potreben pritrdilni material, tesnilni in vezni material, potreben za montažo na objektu
Vrata so opremljena z vsem potrebnim okovjem in sicer:
- vsako vratno krilo mora imeti najmanj tri nasadila, odvisno od teže vratnega krila
- kljuka mora biti na koncu zakrivljena proti vratnemu krilu
- ključavnica za sistemski ključ
- zunanje mehanično zapiralo
- odbojnik za vrata, vgrajen v tlak ali na steno
- pri vseh vratih potrebno upoštevati štoperje
Nosilna pocinkana podkonstrukcija vrat, za obešanje drsnih in zložljivih vrat na nosilno konstrukcijo objekta, ni zajeta v tej postavki.
Navedene velikosti so svetle mere vrat.
02.10 | - enokrilna vrata VCX1K3D0240, dim. 80/210 cm tip: enokrilna krilo in podboj: leseno laminirano, kovinski za smučna vrata, RTG zaščita obilka vrat: brez nadsvetlobe vrsta in širina zidu: mavčno kartonski, d=15cm smer odpiranja: desna požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 29dB oprema vrat: odpiranje na gumb dodatne zahteve: brez zahtev | kos | 1 |  | 0
02.11 | - enokrilna vrata VCX1K3D0200, dim. 80/210 cm tip: enokrilna krilo in podboj: leseno laminirano, kovinski za smučna vrata, RTG zaščita obilka vrat: brez nadsvetlobe vrsta in širina zidu: mavčno kartonski, d=15cm smer odpiranja: desna požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 29dB oprema vrat: brez zahtev dodatne zahteve: brez zahtev | kos | 1 |  | 0
02.12 | - enokrilna vrata VAX1K3L0200, dim. 70/210 cm tip: enokrilna krilo in podboj: leseno laminirano, kovinski normalni, RTG zaščita obilka vrat: brez nadsvetlobe vrsta in širina zidu: mavčno kartonski, d=15cm smer odpiranja: leva požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 29dB oprema vrat: brez zahtev dodatne zahteve: brez zahtev | kos | 1 |  | 0
02.12.1 | - enokrilna vrata VAX1K3L0200, dim. 80/210 cm tip: enokrilna krilo in podboj: leseno laminirano, kovinski normalni, RTG zaščita obilka vrat: brez nadsvetlobe vrsta in širina zidu: mavčno kartonski, d=15cm smer odpiranja: leva požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 29dB oprema vrat: brez zahtev dodatne zahteve: brez zahtev | kos | 1 |  | 0
02.13 | - enokrilna vrata VCX1K3L0240, dim. 140/210 cm tip: enokrilna krilo in podboj: leseno laminirano, kovinski za smučna vrata, RTG zaščita obilka vrat: brez nadsvetlobe vrsta in širina zidu: mavčno kartonski, d=15cm smer odpiranja: leva požarne zahteve: brez zahtev zvočne zahteve: 29dB oprema vrat: odpiranje na gumb dodatne zahteve: brez zahtev | kos | 1 |  | 0
03.04. | STEKLARSKA DELA Z RTG ZAŠČITO |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati uporabo standardnih, na tržišču preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoštevanjem tehničnih zahtev in detajlov projektanta (razen če ni drugače navedeno)!
Delavniško dokumentacijo za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo, z upoštevanjem dejanskega stanja na gradbišču. Zato mora izvajalec del sam narediti izmere izvedenega stanja.
V kolikor želi izvajalec del prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli.
Delavniško in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe.
S - STEKLENE PREDELNE STENE V OBJEKTU
Zasteklitev je izvesti od tlaka do spuščenega stropa.
Celoten sestav stene, okvirji z vgrajenimi stekli, mora ustrezati zahtevani zvočni izolirnosti.
Steklene stene z zahtevano požarno upornost so vgrajene v kovinske okvirje površinsko obdelane s sintetičnim lakom odpornim na udarce.
Steklene stene z zahtevano požarno upornost EI 60 izvedene na parapetu iz MK stene EI 60, d=10cm in enakim panelom nad zasteklitvijo so 4-slojne v širini parapeta
SISTEM:
Pregradne stene z dvojno zasteklitvijo H. 2750 mm, izdelane s prozornim steklom deb. 2x (5 + 5 + PVB 0,38), s H polikarbonatnim prozornim profilom z lepilnim pritrjevanjem
Konstrukcija - okvirji dim. 50X100mm, izdelano iz anodiziranih aluminijastih profilov, ki so sestavljeni iz strukturnega cevastega profila 40x30 z debelino 3mm iz aluminijaste zlitine 6082, opremljene z nastavitvami po izbiri +/- 15mm. Podporni dvojni cevasti profil za steklo iz aluminijaste zlitine aluminija 6060, sponka, zaključni srednji pokrov in tesnila.
Steklo, ki je nameščeno na nosilni profil, je pritrjeno z barvanimi železnimi ploščami ali aluminijem 7003, s samoreznimi vijaki, ki so tesni s ploščatimi tesnili v prozornem PVC.
Stene so opremljene z mikro venetskimi žaluzijami z debelino 15 mm, vložene med barvanim aluminijastim steklom v sijajni / mat elektro barvi glede na barvanje, električno upravljanje za nagibanje in dviganje.
PARAPETNO POLNILO;
Kjer je parapet obdelan s polnilom, je le to izdelano v izvedbi in po detajlih: -MDF obloga po izboru projektantra -satasta izolacija iz celuloznih vlaken -MDF obloga po izboru projektanta Vse skupaj v minmalnem Alu bravanem profilu
VRATA V PREDELNIH STENAH:
Nihalna vrata - enokrilna : iz kaljenega stekla 10 mm, s štirimi stranicami z naravnim anodiziranim aluminijastim profilom 6060 profila mm 40x13 (horizontalni spodnji profil mm40x35, vključno z giljotino). Opremljeno s PVC tesnilo, vrtljivi tečaji, s tremi nastavljivimi tečaji, elektronska magnetna ključavnica s cilindrično ključavnico, inox ročajem. Avtomatski odpiralni in zapiralni sistem motoriziran in nameščen v posebni aluminijasti škatli z varnostnim sistemom v primeru okvare ali pomanjkanja električne energije.
Nihalna vrata - dvokrilna : iz kaljenega stekla 10 mm, s štirimi stranicami z naravnim anodiziranim aluminijastim profilom 6060 profila mm 40x13 (horizontalni spodnji profil mm40x35, vključno z giljotino). Opremljeno s PVC tesnilo, vrtljivi tečaji, s tremi nastavljivimi tečaji, elektronska magnetna ključavnica s cilindrično ključavnico, inox ročajem. Avtomatski odpiralni in zapiralni sistem motoriziran in nameščen v posebni aluminijasti škatli z varnostnim sistemom v primeru okvare ali pomanjkanja električne energije.
Drsna vrata: vrata dim.1000x2750mm, izdelano iz prosojnega kaljenega stekla 10 mm s štirimi stranicami z naravno anodiziranimi aluminijevimi zlitinami 6060 profil, vertikalno 40x13mm, vodoravno 40x35mm, opremljeno z ročajem 300mm. Drsna tirnica, obojestransko obložena, z elektromotornim kompletom, fotoelektrično celico in varnostnim sistemom v primeru okvare ali pomanjkanja električne energije
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- izdelava delavniških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
- izdelava vzorca in vgradnja na objektu
- vse potrebno delo do končnega izdelka in montaže na objektu
- ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- vse potrebne transporte do mesta ugrajevanja
- skladiščenje materiala na gradbišču
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- terminsko vsklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- finalna površinska obdelava elementov po opisu
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
UPOŠTEVATI ŠIFRANT STEKLENIH STEN:
01. | Notranje steklene stene in zasteklitve
Opomba: Upošteva se tudi MK zapora do plošče (v medstropovju). Pri požarnih stenah se upošteva požarna MK zapora. Gumb in kartica sta določena po šifri
01.08 | Okno v MK steni - DP.Z01, z RTG zaščito -dimenzija 1,775+0,625/1,10 m - parapet 1,05 m -okno je s predajno lino, 1kom - šifra stene =M5R.02K60 (stena z RTG zaščito)-parapet višine 105cm | kos | 1 |  | 0
03.05. | dodaten UPS za potrebe opreme |  |  |  | 0
01. | dodaten UPS za potrebe dobavitelja opreme
V kolikor dobavitelj RTG aparata potrebuje dodaten UPS za svojo ponujeno opremo in posebej prostor, mora zagotoviti UPS ustrezne moči in vse ostalo potrebno za funkcionalno delovanje UPS-a in naprave RTG. 6. V kolikor ponudnik opreme RTG-a potrebuje dodaten prostor za dodaten UPS za potrebe opreme mora tudi sam zagotoviti vse potrebno za njegovo umestitev in povezave z ustreznimi napravami in ostalimi inštalacijami. Ponudniku opreme je za umestitev dodatnega UPS-a na razpolago prostor 10. Tehnični prostor. V kolikor bo v tem prostoru premalo prostora lahko izkoristi prostor pri prostoru 12 Tajništvo, prostor za omaro 2.1.36.4. (V tem primeru mora ponudnik opreme zagotoviti celoten prostor, vrata, povezave, finalni pod, hlajenje prostora, razsvetljavo, slikopleskarska dela, itd..., vse kot funkcionalni ključ iz naslova tega dodatnega UPS-a in njegovega umeščanja v prostor).
|  | kpl | 1 |  | 0
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:

## Dokumentacija
| DOKUMENTACIJA | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Meritve:
1.1. | potrebne meritve na področju medicinske tehnologije in medicinsko tehnološke opreme | kpl | 1 |  | upoštevano v ceni ponudbe
1.2. | CNS - PA (analiziranje ekranskih prikazov, testiranje ukazov, itd…); | kpl | 1 |  | upoštevano v ceni ponudbe
1.6. | Meritve iz protokola poizkusnega obratovanja (PQ); | kpl | 1 |  | upoštevano v ceni ponudbe
1.7. | OSTALE meritve, pregledi, zapisniki, tabele IQ-OQ, dokumenti, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki, itd…in da je projekt varen za uporabo. | kpl | 1 |  | upoštevano v ceni ponudbe
1.8. | Meritve, pregledi, zapisniki, tabele IQ-OQ, dokumenti, izračuni, delavniška dokumentacija, ostala dokumentacija, itd…, za ostala dela. | kpl | 1 |  | upoštevano v ceni ponudbe
2. | Delavniški načrti. | kpl | 1 |  | upoštevano v ceni ponudbe
3. | Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), vsi atesti, certifikati, meritve, dokazila, preizkusi, šolanja, itd., vključno s podpisano izjavo odgovornih oseb po GZ, v 3 papirnatih izvodih (1x original + 2x kopiji) in 2 izvodih na zgoščenkah CD (PDF verzija) | kpl | 1 |  | upoštevano v ceni ponudbe
4. | Mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami – v 3 papirnatih izvodih (1x original 2 x kopiji) in 2 izvodih na zgoščenkah CD (PDF verzija),) vključno z original bančno garancijo in krovno garancijsko izjavo. | kpl | 1 |  | upoštevano v ceni ponudbe
6. | Navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV) – 1 original in 2 kopiji v papirnatem izvodu ter 2 izvoda na elektronskem mediju CD (PDF verzija), vključno s šolanjem uporabnika. | kpl | 1 |  | upoštevano v ceni ponudbe
7. | Pregledi, spremljanje, certifikati in dovoljenja raznih inštitucij za posamezne sklope, ki dokazujejo in dovoljujejo varno uporabo tehnološke opreme oziroma projekta (objekta - delovišča). | kpl | 1 |  | upoštevano v ceni ponudbe
8. | Šolanja | kpl | 1 |  | upoštevano v ceni ponudbe
| SKUPAJ DOKUMENTACIJA: |  |  |  | upoštevano v ceni ponudbe