NAROČNIK:

Kemijski Inštitut

Hajdrihova 19

1000 Ljubljana

Razpisna dokumentacija za javno naročilo

Nakup rentgenskega fotoelektronskega spektrometra (XPS)

Tip postopka: odprti postopek

Oznaka: JN 3/2021

Ljubljana, junij 2021

KAZALO

1.	Predmet in podatki o javnem naročilu	5

2.	Oddaja ponudb, rok za oddajo in odpiranje ponudb, veljavnost ponudbe	5

3.	Pridobitev razpisne dokumentacije in pojasnila razpisne dokumentacije	7

4.	Ponudba	7

5.	Veljavnost ponudbe	9

6.	Skupna ponudba	10

7.	Ponudba s podizvajalci	10

8.	Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	11

9.	Posredovanje podatkov naročniku	12

10.	Pogodba	12

11.	Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila	13

12.	Merilo in ponudbena cena	22

13.	Posebne določbe glede uvoza opreme	25

14.	Pogoji za ugotavljanje sposobnosti	26

15.	Razlogi za izključitev	26

16.	Finančna zavarovanja	30

17.	Protikorupcijsko določilo	32

18.	Odstop od izvedbe javnega naročila	32

19.	Odločitev o oddaji, pravna podlaga in pravno sredstvo	32

20.	Priloge	34

# NAVODILA PONUDNIKOM

# Predmet in podatki o javnem naročilu

Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3), izvaja javno naročilo »Nakup rentgenskega fotoelektronskega spektrometra (XPS)«.

Kemijski inštitut izvaja to naročilo v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun:

- Univerze v Ljubljani, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

- Inštituta Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

- Inštituta za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana

| predmet | Nakup rentgenskega fotoelektronskega spektrometra (XPS) |
| --- | --- |
| oznaka | JN 3/2021 |
| Vrsta postopka | postopek se skladno s 40. čl. ZJN-3 vodi po odprtem postopku |
| Razdelitev na sklope | javno naročilo ni razdeljeno na sklope |
| Variante ponudbe | variantne ponudbe niso dopustne |
| Rok za oddajo ponudbe | 13.7.2021 do 12.00 |
| Rok za postavitev vprašanj | 30.6.2021 do 12.00 |
| Povezava za oddajo elektronske ponudbe | Razvidna iz objave na Portalu javnih naročil |
| Odpiranje ponudb | 13.7.2021 ob 12.01 |
| Zahtevan čas veljavnosti ponudbe | 4 mesece od roka za oddajo ponudb |

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij.

# Oddaja ponudb, rok za oddajo in odpiranje ponudb, veljavnost ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Ponudnik pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do datuma in ure, ki sta navedena v prvi točki teh navodil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ni več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je naveden v prvi točki teh navodil.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, na dan in uro, ki sta navedena v prvi točki teh navodil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Ponudba mora veljati najmanj do datuma, navedenega v 1. točki teh navodil.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

# Pridobitev razpisne dokumentacije in pojasnila razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na spletni strani naročnika ter na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si). Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do roka, ki je naveden v prvi točki navodil, upoštevaje, da je zadnji zakonsko določen dan za naročnikove odgovore oziroma pojasnila v odprtem postopku 6 (šest) dni pred datumom, ki je določen za oddajo ponudb. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Zaradi specifičnosti opreme, ki je predmet javnega naročila, se za tolmačenje specifikacij predmeta naročila uporablja angleška različica razpisne dokumentacije.

# Ponudba

## Ponudbena dokumentacija

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej razpisni dokumentaciji. Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

-	svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

-	gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

  - Obrazec »Izjava«

ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdil ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov (enotnem informacijskem sistemu), ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Če je to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročila, lahko naročnik ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddajo ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uprave informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Tuji ponudnik, ki bi želel izpolniti obrazec ESPD v angleškem jeziku, naj ponudbi priloži obrazec »ESPD-eng«, ki je razpisni dokumentaciji priložen v xml. Obliki, pri čemer izpolnjevanje navedenega obrazca poteka preko spletne strani https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=sl, navodila za oddajo so objavljena na spletni strani https://ec.europa.eu/tools/espd.

Ponudniki, ki bodo izpolnili obrazec »ESPD-eng« morajo ponudbi priložiti tudi izjavo » 10.11.	Izjava o neobstoju razlogov za izključitev«

  - Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, v Predračunu ponujati vso predvideno blago oz. storitve ter v obrazcu »Predračun« izpolniti vse postavke v obrazcu, in sicer na največ dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene za posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Vsebine predračuna po roku za iztek oddaje ponudb ni dovoljeno spreminjati.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske stroške, stroške potrebnih zavarovanj, garancij, predvidenega vzdrževanja, usposabljanja ter vse morebitne druge stroške).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim (7) odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

## Oblika, jezik in stroški ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku, v kolikor ni drugače navedeno pri posameznem dokumentu.

Ponudnik lahko tehnično dokumentacijo poda v angleškem jeziku.

Ponudbe se oddajo v slovenskem ali angleškem jeziku, v kolikor ni drugače navedeno pri posameznem dokumentu. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež oz., ki je matična država osebe. V kolikor dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika niso podane v slovenskem ali angleškem jeziku, morajo biti prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača.

Ponudniki lahko predložijo v tujem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki jo bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, uradno prevesti v slovenski jezik, v določenem roku.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Kadar ni izrecno zahtevano, ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega.

Ponujeno blago oziroma storitev mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo ponudbe izrecno strinjajo.

# Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do datuma, navedenega v prvi točki te razpisne dokumentacije. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba kot nepopolna izloči.

Naročnik lahko v primeru nepredvidenih ali izjemnih okoliščin zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje, pri čemer lahko naročnik skupaj z zahtevo za podaljšanje ponudbe zahteva tudi podaljšanje zavarovanje za resnost ponudbe.

# Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V razpisni dokumentaciji je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v tem primeru mora vsak ponudnik v skupni ponudbi podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično. Razpisna dokumentacija določa tudi katere pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerji skupaj (kumulativno), v tem primeru morajo dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje pogojev, podati katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani nosilca posla). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbeni dokumentaciji navesti vse, ki bodo sodelovali v ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo v ponudbi navesti nosilca posla.

V primeru, da bo skupna ponudba izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, morajo ponudniki, na poziv naročnika, pred podpisom okvirnega sporazuma predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega naročila. Iz pogodbe mora biti izhajati sledeče:

imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis okvirnega sporazuma ter morebitnih aneksov k pogodbi,

izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji in da z njimi v celoti soglašajo,

izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni ter se strinjajo s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila

navedba, da vsi partnerji naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo solidarno in vsak posebej v celoti

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik okvirnega sporazuma in glavni kontakt z naročnikom. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

# Ponudba s podizvajalci

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce

- predložiti izpolnjene obrazce »ESPD« obrazce za vsakega podizvajalca

- navesti vsak del javnega naročila, ki ga ponudnik namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

- za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer razpisna dokumentacija tega ne predvideva

Prijavljeni podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje, ki so v tej razpisni dokumentaciji določeni za podizvajalce, kar podizvajalci izkažejo s podpisom in izpolnitvijo obrazca »Izjava«.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora glavni izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne predloži navedene dokumentacije, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

# Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov o specifikacijah ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količine iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« umakne sam.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

# Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv, v skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK), v 8 dneh od prejema poziva naročniku predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost okvirnega sporazuma.

# Pogodba

S podpisom obrazca »ESPD« ponudnik potrdi, da v celoti sprejema vsebino vzorca pogodbe, pri čemer se bo pogodba naknadno smiselno spreminjala le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, glede na morebitne zahteve sofinanciranja iz sredstev Evropske Unije, ipd.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku treh (3) delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe. Če se ponudnik v treh (3) delovnih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika zahteval povračilo za vso morebitno dodatno nastalo škodo zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem sklene pogodbo le v primeru zagotovljenih sredstev. V kolikor naročnik nima zagotovljenih finančnih sredstev, naročnik ne bo sklenil pogodbe. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oz. razveljavi javno naročilo ali zmanjša obseg dobav.

S podpisom obrazca Izjava obrazca ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v gornjem odstavku.

V skladu z 89. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila.

Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja, kot izhaja iz te razpisne dokumentacije.

# Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila

Predmet javnega naročila je nakup rentgenskega fotoelektronskega spektrometra (XPS) ter druge obveznosti, storitve in dobave, navedene v tej razpisni dokumentaciji. Ponudba mora ustrezati vsem spodaj navedenim specifikacijam in vključevati izvedbo drugih obveznosti, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji ali v njenih prilogah.

Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila - tehnične specifikacije opreme,  iz katerih je jasno razvidno, da naprava dosega spodaj navedene karakteristike.

Predmet naročila je najsodobnejši rentgenski fotoelektronski spektrometer, ki omogoča površinsko kemijsko analizo trdnih vzorcev. Naprava mora biti opremljena z monokromatskim Al rentgenskim izvorom, pet-osnim motoriziranim nastavkom za pritrjevanje nosilcev z vzorci, analizatorjem energije elektronov in pripadajočo elektronsko optiko, UHV vakuumskim sistemom z vsemi potrebnimi črpalkami, predkomoro za hitro in enostavno vstavitev vzorcev v instrument, argonsko ionsko puško za jedkanje vzorcev in globinsko profiliranje, ločenim vhodom za vstavljanje UHV vzorcev v glavno analizno komoro, suho komoro za vnos vzorcev občutljivih na zrak, ki je neposredno povezana z predkomoro XPS naprave in računalnikom, ki upravlja popolnoma integriran sistem ter obdeluje in shranjuje podatke. Instrument mora imeti možnost daljinskega upravljanja. Predmet naročila so tudi druge storitve, dobave in obveznsoti, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji.

| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE |  |
| --- | --- |
| Zmogljivost analize večjih območij na čistem vzorcu Ag z uporabo vrha Ag 3d5/2 |  |
| 1 | Ločljivost vrha (angl. full width at half maximum) 0.6 eV ali manj, z občutljivostjo 1 500 000 CPS ali več. |
| 2 | Ločljivost vrha (angl. full width at half maximum) 1.0 eV ali manj, z občutljivostjo 5 000 000 CPS ali več. |
| Zmogljivost analize manjših območij na čistem vzorcu Ag z uporabo vrha Ag 3d5/2 |  |
| 3 | Minimalni premer območja analize 15 m ali manj, z ločljivostjo vrha (angl. full width at half maximum) največ 0.6 eV in občutljivostjo 6 000 CPS ali več. |
| 4 | Minimalni premer območja analize 15 m ali manj, z ločljivostjo vrha (angl. full width at half maximum) največ 1.0 eV in občutljivostjo 6 000 CPS ali več. |
| Nevtralizacija naboja in XPS slikovna obdelava |  |
| 5 | Ločljivost vrha 0.85 eV ali manj, z občutljivostjo več kot 4 000 CPS. |
| 6 | Garantirana prostorska ločljivost XPS slik 10 µm ali manj. |
| Predkomora |  |
| 7 | Ustrezen komplet črpalk (turbo molekularna črpalka, ionsko-jedkalna črpalka, ionski merilnik, avtomatizirani elektromagnetni ventil, rotacijska krmilna črpalka, pekača, suha črpalka, filter za izpust in druge vakuumske komponente). Priloženi kabli in cevi morajo biti prilagodljivi po dolžini do najmanj 8 m ali več. |
| 8 | Popolnoma računalniško kontrolirano sekvenco črpanja in odzračevanja (angl. pump/vent). |
| 9 | Odzračevalni sistem mora biti optimiziran za uporabo plinskega argona. |
| 10 | Mehanizem za vnos vzorcev, ki omogoča vnos vzorcev v glavno komoro brez prekinitve vakuuma. Mehanizem za vnos vzorca je opremljen s turbomolekularno črpalko z zračnim ali vodnim hlajenjem, ločeno od črpalke glavne komore, ki lahko doseže tlak manjši od 2.67 x 10-6 mbar v 15 minutah ali manj po aktiviranju črpalke (brez vzorca na nosilcu). |
| 11 | Optična digitalna kamera visoke ločljivosti, ki samodejno posname sliko celotnega nosilca z vzorci v predkomori. Omogočati mora možnost uporabe posnete fotografije za določitev mest izvajanja analize preko računalnika. Če ima XPS naprava več ločenih vhodov s predkomorami, ki niso med seboj povezani (na primer ločen vhod za UHV kovček), mora imeti vsak vhod enako ločeno digitalno kamero. |
| 12 | Najmanjša površina nosilca vzorcev, ki je na voljo za pritrjevanje vzorcev, mora biti 2000 mm2 ali več. |
| 13 | Predkomora mora omogočati segrevanje in hlajenje vzorcev. |
| 14 | Predkomora mora biti združljiva s posodo za prenos vzorcev v zaščiteni atmosferi, poleg vnosa vzorcev preko suhe komore. |
| Glavna komora za analizo |  |
| 15 | Ustrezen komplet črpalk (turbo molekularna črpalka, ionsko-jedkalna črpalka, ionski merilnik širokega razpona, avtomatizirani elektromagnetni ventil, rotacijska loputalna črpalka, titanova sublimacijska črpalka, črpalka za segrevalno degaziranje, suha črpalka, filter oljne megle in druge vakuumske komponente). Vakuumski sistem mora biti popolnoma avtomatiziran in mora vključevati avtomatsko krmiljenje za vsakega od ventilov in črpalk v instrumentu. Priloženi kabli in cevi morajo biti prilagodljivi po dolžini do najmanj 8 m ali več. |
| 16 | Kamera z optičnim zoomom v glavni komori za analizo, za pregled vzorca in določanje lokacije analize na vzorcu. |
| 17 | Minimalni tlak v glavni komori za analizo mora biti 7 x 10-10 mbar ali manj. Sistem mora vključevati avtomatsko zapiranje v primeru nastanka nadtlaka. |
| 18 | Programska oprema z avtomatizirano rutino za nastavitev višine vzorca pred analizo. |
| 19 | Set vzorcev standardov Cu, Au, Ag, SiO2, mrežic za uravnavanje in Faradejeva skodelica (angl. Faraday cup) za umerjanje. |
| 20 | Mu-kovinska komora za boljšo magnetno zaščito glavne komore za analizo. |
| 21 | Možnost avtomatskega degaziranja sistema na povišani temperaturi (angl. bakeout) za čas, ki ga definira uporabnik. Postopek segrevalnega degaziranja mora vključevati samodejni izklop po končanem procesu, in interloke za prekinitev degaziranja v primeru tlačne preobremenitve, okvare črpalke glavne komore ali previsokih temperatur. |
| 22 | Notranja razsvetljava, ki omogoča neposreden ogled vzorcev in notranjih komponent v glavni komori. Notranji sistem razsvetljave ne sme ovirati zbiranja podatkov. |
| 23 | Oknca za pogled v notranost komore, ki operaterju omogočajo ogled vstavitve nosilca vzorcev in pravilno usmeritev vzorca na položaju analize. Oknca morajo imeti zadostno zaščitno sposobnost, da absorbirajo kateri koli rentgenski tok, ki ga proizvaja instrument. |
| Izvor rentgenskih žarkov |  |
| 24 | Izvor fokusiranih monokromatskih Al Kα rentgenskih žarkov |
| 25 | Možnost večtočkovne analize na področjih vzorca 15 m ali manj v vidnem polju brez premikanja odra. Vrste analiz vključujejo pregledne spektre, spektre visoke ločljivosti, mapiranje, linijskih profilov in profiliranje globine na več področjih. |
| Analizator energije elektronov |  |
| 26 | Hemisferični 180° analizator energije elektronov, ki omogoča visoko občutljivost analize energije fotoelektronov, induciranih z rentgenskimi žarki, tako na majhnih kot tudi večih področjih vzorca. |
| 27 | Enaka ali manjša od 5° kotna sprejemljivost za analizo z spreminjanjem kota nagiba vzorca (angl. anlge resolved XPS, ARXPS). |
| 28 | Mora imeti večkanalni detektor, ki lahko zbira spektralne in slikovne podatke. |
| 29 | Mora omogočati zbiranje 128-kanalnih XPS map in globinskih profilov brez skeniranja. Na neskeniranih mapah mora vsaka slikovna pika vsebovati celoten fotoelektronski spekter. |
| Nevtralizacija naboja |  |
| 30 | Možnost nevtralizacije naboja, ki omogoča analizo električno izolacijskih materialov. |
| 31 | Shema nevtralizacije mora učinkovito stabilizirati površinski potencial neprevodnih vzorcev. Ponudnik je dolžan pred primopredajo tu navedeno zahtevo testirati na njegovem standardnem vzorcu - z merjenjem XPS na polimernem filmu iz polietilen tereftalata (PET), ki ga dobavi ponudnik. Nevtralizacija naboja, izmerjena na neprevodnem vzorcu polimernega filma PET pri velikosti rentgenskega žarka 100 µm: - najvišja ločljivost (angl. full width half maximum) manjša od 0.85 eV za komponento O = C-O, z več kot 4000 CPS za vrh C-C. |
| Izvor argonovih ionov |  |
| 32 | Instrument mora omogočati nastanek argonovih monoatomskih ionov ter klastrov ionov. Izvor je lahko sestavljen iz dveh pušk, od katerih ena proizvaja monoatomske ione, druga pa klastri ionov, ali imeti dve samostojni puški. |
| 33 | Mora omogočati sledeči pospeševalne napetosti ter velikosti klastrov: - pospeševalna napetost od 0.5 do 5 kV ali več v monatomskem načinu, - pospeševalna napetost od 2.5 do 20 kV ali več v načinu uporabe klastrov ionov, - maksimalna velikost klastra 2500 atomov ali več, - minimalna velikost klastra 600 atomov ali manj. |
| 34 | Operacijska programska oprema za upravljanje instrumenta mora biti zmožna samodejno izklopiti žarilno nitko ionizatorja in pretok argona po zaključku nenadzorovane prednastavljene XPS analize. |
| 35 | Kolona z ionsko puško mora vsebovati masni filter, kjer se odstranijo manjši klastri in monoatomski argon, ter napravo za odstranjevanje nevtralnih delcev iz ionskega žarka. |
| Izvor ultravijolčnih žarkov za ultavijolično fotoelektronsko spektroskopijo (UPS) |  |
| 36 | Popolnoma računalniško nadzorovan brezoknski UV izvor z visoko intenzivnostjo, ki ga je mogoče degazirati s segrevanjem (angl. bakeout), in ki proizvaja He(I) in He(II) fotone, vključno z dvostopenjskim diferencialnim črpanjem z avtomatiziranim vžigom UV žarnice ter dovodom plina. |
| 37 | - UPS občutljivost več kot 1.000.000 CPS na Ag 4d vrhu - energijska ločljivost Fermijevega roba na 80/20 širine naklona manj kot 120 meV pri sobni temperaturi. |
| 38 | UV izvor mora imeti sistem diferencialnega črpanja, sestavljen iz rotacijske črpalke in turbomolekularne črpalke. |
| 39 | Naprava mora imeti možnost računalniško vodenega spreminjanja potenciala vzorca pri merjenju izstopnega dela. |
| 40 | Možnost zmanjšanja moči UV izvora za občutljive materiale (polimere). |
| Splošni nastavek za nosilec vzrocev in nosilci vzorcev |  |
| 41 | Mora biti pet-osen (X, Y, Z, vrtenje, nagib), motoriziran, z visoko stopnjo natančnosti. Njegovo delovanje mora biti v celoti integrirano v programsko opremo za navigacijo in določanje položaja vzorca ter omogočati kompucentrično vrtenje vsaj 170⁰ in kompucentrični avtomatizirani nagib vsaj 90⁰. |
| 42 | Mora imeti možnost samodejnega izmeničnega nagiba in/ali vrtenja med jedkanjem in snemanjem spektrov pri izvajanju globinskega profiliranja. |
| 43 | Mora imeti možnost motoriziranega azimutnega vrtenja ± 170 ° med ionskim jedkanjem, pri čemer središče vrtenja je mogoče izbrati na kateri koli točki vzorca, ki je oddaljena do najmanj 8 mm ali več od središča nosilca vzorca. |
| 44 | Mora biti primeren za nosilec vzorcev, na katerega so pritrjeni ravni vzorci do 13 mm višine ali več. Za analizo morajo dostopni vsi položaji na celotnem nosilcu vzorcev. Nosilec za višje mora biti priložen. |
| 45 | Priloženih vsaj 5 splošnih nosilcev vzorcev za pritrditev ravnih vzorcev. V primeru različnih velikosti nosilcev vzorcev je potrebnih 5 večjih in 4 manjši nosilci. Vsaj en nosilec vzorcev mora imeti možnost namestitve standardnih nosilcev vzorcev SEM s pini, s premerom zgornje povšine 12.7 mm in dolžino pina vsaj 6 mm. |
| Nastavek/nosilec za hlajenje/segrevanje vzorca |  |
| 46 | Neposredno segrevanje in hlajenje vzorca v glavni analizni komori na položaju analize. - možnost hlajenja vzorca na najmanj -100 ° C ali nižje na položaju analize. - možnost segrevanja vzorca na najmanj + 800⁰C ali višje na položaju analize. Komplet za segrevanje in hlajenje mora vsebovati: - nosilec vzorcev za segrevanje in hlajenje vzorca v glavni vzorčni komori, - grelni element in termočlen, ki se uporablja za merjenje temperature, morata biti nameščena znotraj nosilca vzorcev. - računalniško programsko opremo za nadzor segrevalnih in hladilnih funkcij. |
| 47 | Med izvajanjem eksperimentov s segrevanjem in/ali hlajenjem mora biti na voljo celoten obseg gibanja nosilca vzorcev na vsaj 4 oseh ali več. |
| Nosilec za vzorce s 4 električnimi kontakti ter možnostjo hlajenja in segrevanja |  |
| 48 | Nosilec mora imeti 4 električne kontakte za in situ elektrokemijske poskuse, z možnostjo napajanja do 100 V enosmernega toka in več, in do 1 A enosmernega toka na vsako od 4 kontaktnih elektrod. |
| 49 | Nosilec mora biti zmožen segrevanja in hlajenja in situ v temperaturnem območju med ST/-50° C ali nižje do ST/+400° C ali višje z razpoložljivimi 4 kontakti za elektrokemijske in situ eksperimente. |
| 50 | Grelec in termočlen morata biti vgrajena v nosilec za vzorce za večjo zanesljivost in nadzor temperature. |
| 51 | Med poskusi segrevanja in hlajenja mora biti na voljo celoten obseg gibanja nosilca vzorcev na vsaj 4 oseh ali več. |
| 52 | Mora omogočati pritrjevanje in prenos vzorcev v zaščiteni atmosferi. |
| 53 | Elektrokemijska celica mora biti opremljena z držalom, primernim za pritrditev prerezanih vzorcev z višino vzorca do 8.5 mm, ki ga je nato mogoče pravilno priključiti na kontakte nosilca in ciklati. |
| Posoda za prenos vzorca v inertni atmosferi |  |
| 54 | Posoda za prenos vzorca v inertni atmosferi brez izpostavljanja zraku iz suhe komore do instrumenta. |
| Suha komora z vgrajenim vmesnikom do predkomore XPS naprave |  |
| 55 | Popolnoma funkcionalna suha komora z atmosfero argona z dvema ali tremi vhodi za rokavice, s tehničnimi specifikacijami, navedenimi v Tabeli 1. |
| 56 | Strojni priključni vmesnik za prestavljanje nosilca v predkomoro XPS naprave iz suhe komore, vključno z vsemi potrebnimi integracijami in interloki za zaščito vakuuma. |
| 57 | Povezava suhe komore z glavno komoro za analizo XPS naprave mora biti fizično ločena od povezave za prenos nosilcev iz UHV kovčka. Poleg tega mora XPS naprava imeti možnost vstavljanja nosilca neposredno v predkomoro XPS, neodvisno od suhe komore. |
| 58 | Vsa potrebna orodja, kompleti za črpanje, blokade nadtlaka in povezovalni mehanizmi, potrebni za učinkovit prenos nosilca vzorcev iz suhe komore v predkomoro in nazaj v neprekinjenih pogojih zaščitene atmosfere. Priloženi kabli in cevi morajo biti prilagodljivi po dolžini do najmanj 8 m ali več. |
| 59 | Odzračevalni sistem mora biti optimiziran za uporabo plinskega argona. |
| Vgrajen strojni vmesnik za UHV vzorce tipa »flag«, združljiv s UHV kovčkom |  |
| 60 | Vmesnik za pritrjevanje UHV kovčka za vstavljanje UHV vzorcev, vključno z vso potrebno strojno opremo, roko za prenos z grabežem za premikanje vzorca »flag« tipa, podpornim okvirjem za komoro in ohišje UHV kovčka, dvižnim vozičkom za podporo kovčka UHV itd., ter prilagojenim nosilcem vzorcev z ustreznim sprejemnikom za vzorce tipa »flag«. |
| 61 | Ločena povezava vmesnika za pritrjevanje UHV kovčka na glavno analizno komoro XPS naprave, opremljena z ločenim sistemom za segrevalno degaziranje, kompletom za UHV črpanje, in opremljena z vsemi ustreznemi prilagoditvami, orodji in mehanizmi za pravilno vstavljanje nosilcev vzorcev tipa »flag« pod pogoji UHV. Priloženi kabli in cevi morajo biti prilagodljivi po dolžini do najmanj 8 m ali več. |
| 62 | Oknca za vpogled v notranost, ki operaterju omogočajo ogled vstavitve nosilca in pravilno usmeritev vzorca na položaju analize. Oknca morajo imeti zadostno zaščitno sposobnost, da absorbirajo kateri koli rentgenski žarek, ki ga proizvaja instrument. |
| 63 | Optična digitalna kamera visoke ločljivosti, s katero se lahko posname sliko celotnega nosilca vzorcev v predkomori UHV. Omogočati mora uporabo posnete fotografije za določitev mest izvajanja analize preko računalnika. |
| Periferne naprave, programska oprema, osebni računalniki, monitorji, upravljanje XPS naprave na daljavo |  |
| 64 | Glavna napajalna enota za celotno napravo. Priloženi kabli in cevi morajo biti prilagodljivi po dolžini do najmanj 8 m ali več. |
| 65 | Dotok in recirkulacija hladne vode, hladilni sistem za celotno napravo. Priloženi kabli in cevi morajo biti prilagodljivi po dolžini do najmanj 8 m ali več. |
| 66 | Sistem neprekinjenega napajanja z ustreznimi lastnostmi moči in avtonomijo napajanja najmanj 30 minut. Sistem mora biti opremljen s stikalom, ki omogoča delovanje XPS naprave tudi v primeru, ko sistem ne deluje (angl. bypass switch). Priloženi kabli in cevi morajo biti prilagodljivi po dolžini do najmanj 8 m ali več. |
| 67 | Zadnjo na trgu, v času oddaje ponudbe, dostopno različico elektronike z zanesljivo USB komunikacijo in pretakanjem podatkov neposredno v sistemski računalnik s programsko kalibracijo energetske skale; odčitavanje napetosti v programski opremi za diagnostiko na daljavo; nizka poraba sistema med pridobivanjem podatkov; prikaz podatkov v realnem času ter prikaz tekočega stanja meritve. |
| 68 | Zadnjo generacijo na trgu, v času oddaje ponudbe, dostopnega računalnika, ki vključuje zapisljiv / izbrisljiv pogon DVD, z najmanj 16 Gb RAM-a ali več, vsaj 1 Tb ali več trdega diska, 2 x 26-palčna IPS LED osvetljena monitorja, in operacijskim sistemom MS Windows 10 Professional 64 bit. |
| 69 | Zadnjo na trgu, v času oddaje ponudbe, dostopno različico programske opreme za zajemanje podatkov s popolno analitično zmogljivostjo, vključno s možnostjo zajemanja preglednih spektrov, multipleksov z visoko ločljivostjo, jedkanja in analize globinskih profilov, linijskih profilov, kemijskih slik, XPS s spreminjanjem kota nagiba vzorca (angl. ARXPS), avtomatiziranih analiz in možnostjo določevanja nastavitev uporabnikom, z možnostjo brezplačne nadgradnje programske opreme v garancijskem roku. |
| 70 | Sistem mora podpirati delovanje in diagnostiko napak na daljavo. |
| 71 | Vsaj 15 licenc najnovejših različic programske opreme za analizo podatkov po zajemanju z obsežno knjižnico algoritmov za obdelavo podatkov po analizi, vključno z: kvantifikacijo atomske koncentracije, odštevanjem ozadja, glajenjem, identifikacijo vrhov, analizo preko linearnega prilagajanja najmanjših kvadratov, analizo ciljnega faktorja, analiza krivulj in vrhov ter ločevanje več kemijskih stanj na mapih, linijskih analizah in profilih. |
| 72 | Vsaj 4 licence programske opreme morajo omogočati tako oceno debelin plasti tankoplastne strukture z uporabo spektralnih podatkov posnetih z enojnim kotom, kot izračun debeline diskretnih plasti. |
| 73 | Ponudnik mora dobaviti komplet posebnih orodij in rezervnih delov, potrebnih za začetno vzdrževanje instrumenta. |
| Dobava, instalacija |  |
| 74 | Ponudba mora vključevati dostavo naprave v prostore na Kemijskem inštitutu, Ljubljana, Slovenija, v kletni prostor namenjen za instalacijo naprave. |
| 75 | Namestitev glavnega instrumenta in z njim povezanih naprav, suhe komore in povezovalne strojne opreme ter UHV vhoda in priključne strojne opreme. Izvedba začetnih nastavitev, ki je vključena v ponudbeno ceno, preverjanje in potrditev vseh specifikacij. |
| 76 | Ponudnik doseganje zahtevanih specifikacij potrdi s preizkušanjem delovanja naprave na njegovi lokaciji s standardnimi vzorci za testiranje, ki jih je dolžan zagotoviti dobavitelj. Preizkus se izvede po namestitvi naprave ter pred podpisom primopredajnega zapisnika. Rezultati testiranja morajo biti tako v skladu z tehničnimi specifikacijami instrumenta, v skladu s tovarniškimi sprejemnimi preizkusi instrumenta, ki jih pridobi dobavitelj in ki so na razpolago za vpogled uporabniku ter v skladu z drugimi zahtevami iz te razpisne dokumentacije |
| 77 | Ponudnik je dobavo in instalacijo naprave ter zagotavljanje vseh v tej razpisni dokumentaciji predvidenih zahtev dolžan zagotoviti najkasneje do 10.12.2021. Naročnik bo navedeno potrdil s podpisom primopredajnega zapisnika. |

Garancija in servisna podpora

Ponudnik mora za napravo zagotavljati garancijo, ki zajema celoten instrument, povezavo s suho komoro in povezavo z UHV kovčkom, vključno z vsem potrebnim potrošnim materialom in ne sme biti krajša od obdobja treh (3) let od podpisa primopredajnega zapisnika. Glede suhe komore je ponudnik dolžan zagotoviti garancijo v obdobju dveh (2) let od podpisa primopredajnega zapisnika, za napajalnik pa garancijo v obdobju enega leta od podpisa primopredajnega zapisnika.

V garancijskem obdobju se garancija razteza na vse karakteristike naprave, kot izhajajo iz tehničnih zahtev, v okviru garancijske dobe mora ponudnik zagotoviti brezhibno delovanje dobavljene opreme ter odpravo posledic nastalih zaradi nepravilnega delovanja ali vgradnje opreme. Ponudnik mora v času garancijskega obdobja zagotavljati brezplačno servisiranje in popravilo opreme, pri čemer naročnika v zvezi z navedenim ne bremenijo dodatni stroški za servis, garancijo, morebitni potni in drugi stroški serviserjev, stroški delov, ki jih je zaradi garancije ali servisa v garancijskem obdobju potrebno zamenjati ipd.

Ponudnik mora predložiti garancijsko izjavo proizvajalca opreme, v kolikor opreme ne izdeluje sam. V kolikor proizvajalec izdaja garancijo za krajše obdobje, mora ponudnik kriti časovno razliko garancije proizvajalca do zahtevanega garancijskega obdobja.

Garancijsko obdobje začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika s strani ponudnika in naročnika. Naročnik primopredajni zapisnik podpiše, ko preveri, ali nameščeni instrument uspešno izpolnjuje vse specifikacije, ki so zahtevane s to razpisno dokumentacijo.

Ponudnik mora v garancijski dobi zagotavljati reden pregled in servis naprave, ki ga je dolžan izvesti vsaj enkrat letno, neomejeno število nujnih obiskov zaradi odprave napak ali drugih pomanjkljivosti in neomejeno telefonsko podporo v zvezi z navedenim. Naročnika z vidika uveljavljanja garancije ne bremenijo nobeni dodatni stroški  kot so delovna sila, potni stroški, dnevnice, nadomestni deli, izposojeni deli, hitra dostava, stroški nadomestnih delov ipd, velja tudi za redni letni pregled in servis.

Ponudnik mora v garancijskem obdobju v zvezi z uveljavljanjem garancije, nuditi:

Ponudnik mora omogočati diagnosticiranje napak on- line. V kolikor on-line diagnostika ne da odgovora za razlog za nepravilno ali pomanjkljivo delovanje ali v kolikor je po on-line diagnostiki zahtevan obisk na lokaciji, mora priti pooblaščeni serviser on-site v roku treh (3) delovnih dni od trenutka ugotovitve potrebe po obisku serviserja na lokaciji montaže opreme.

- podporo in diagnosticiranje napak on-line ali preko telefona, e-pošte ter analitično  v roku 3 ur od prejema poziva v delovnih dneh, med 9.00 in 15.00.

- v kolikor on-line diagnostika ne da odgovora za razlog za nepravilno ali pomanjkljivo delovanje ali v kolikor je po on-line diagnostiki zahtevan obisk na lokaciji, mora priti pooblaščeni serviser on-site v roku treh (3) delovnih dni od trenutka ugotovitve potrebe po obisku serviserja na lokaciji naročnika

- zagotovitev ter brezplačno uporabo potrebnih nadomestnih izposojevalnih in/ali menjalnih enot, pri čemer so izposojevalne in menjalne enote so celotne enote elektronske konzole ali črpalke

- dostavo izposojevalnih enot, menjalnih enot in delov v dveh delovnih dnevih od prejema poziva

- vzdrževanje in popravila z uporabo kontrolnih seznamov

- neomejeno število obiskov v roku 3 delovnih dni od prejema obvestila o napaki oz. potrebi po izvedbi storitev v zvezi z garancijo,

- popravilo okvarjenih enot

- posodobitve programske opreme in nadgradnja programske opreme tekoma garancijskega obdobja(brez sprememb strojne opreme in operacijskega sistema)

Tabela 1: Suha komora, ki omogoča neposredno vstavljanje na zrak občutljivih vzorcev v predkomoro XPS naprave, s tehničnimi karakteristikami:

Enojna oz. enojna in pol suha komora, z glavno predkomoro, dimenzije 1250 x 900 x 780 (ŠxVxG) mm. Dovoljeno dimenzijsko odstopanje +/- 2%. Steklo naj bo pod kotom 5° do 7° zaradi lažjega dela.

Zahtevane specifikacije:

- material nerjaveče jeklo 1.4301

- postavitev na stojalo, vključujoč kolesca in po višini nastavljive noge; postavitev mora biti višinsko prilagojena višini vstopne komore XPS naprave

- na praske in kemikalije odporno prednje steklo, prevlečeno s safirno oblogo

- 2 kosa ali 3 kosi odprtine za rokavice, d=220 mm, za butilne rokavice, debeline najmanj 0.4 mm, velikost L

- LED osvetlitev delovnega prostora

- 3 kosi po višini nastavljive police na zadnji strani v notranjosti

- 2 kosa HEPA filtra, vhod in izhod delovnega plina

- 4 kosi prirobnice DN40KF za različne priključke: 230V, 1 ph

- Glavna predkomora vsaj 390mm premera, vsaj 600mm dolžine, z drsnim pladnjem, pozicionirana na nasprotni od XPS strani

- Pomožna predkomora, premera vsaj 150mm, dolžine vsaj 400mm, z drsnim pladnjem, pozicionirana zraven glavne predkomore

- Senzorja za O2 in H2O, H2O-analyzer:

- O2: vsaj 0 do 1000 ppm merilnega območja, resolucija 1 ppm

- H2O: Vsaj 0-500 ppm merilnega območja, resolucija 1ppm

- Ventila za nadtlak in podtlak, za varnost sistema

- Sistem za čiščenje atmosfere z naslednjimi zahtevami:

- Odstranjevanje kisika in vode pod 1ppm, maksimalno puščanje za O2 po ISO 10648-2 naj bo 0.05 Vol%/h ali manjše

- Kapaciteta filtra za čiščenje vsaj 19 l za O2 in 880 g za H2O (komora z 2 rokavicami), ali vsaj 36 l za O2 in 1350 g za H2O (komora in pol s 3 rokavicami)

- Frekvenčno nadzorovan motor cirkulacije, vodno hlajen, z zmanjšanimi vibracijami, s kapaciteto vsaj 43 m³/h (komora z 2 rokavicami), ali vsaj 88 m³/h (komora in pol s 3 rokavicami).

- Elektro-pnevmatski ventili za nadzor krogotoka čez filter, kontrolirani s PLC-jem

- Avtomatska sekvenca za regeneracijo filtra

- Vsaj 7-inčni zaslon na dotik za nadzor sistema, barvni, Siemens ali ekvivalenten

- Avtomatski nadzor podtlaka ali nadtlaka v komori, v rangu vsaj -14 do +14 mbar, delovanje v podtlaku in nadtlaku, s tlačnim senzorjem

- Nožno stikalo za regulacijo podtlaka/nadtlaka

- Vakuumska črpalka s kapaciteto vsaj 16 m³/h, z oljnim filtrom na izpuhu

- Aparat naj bo pripravljen za priključitev na XPS instrument, vključno z vsemi potrebnimi prirobnicami na strani XPS priključka. Višina stojala naj bo cca 800mm (+/- 5%)

- Sistem inertizacije (angl. purging):

- Avtomatski sistem za prvo inertizacijo suhe komore (purging)

- PLC kontrolirani ventili

- Čas naj bo nastavljiv (od 0 do vsaj 999 min)

- Prikaz koncentracij O2 in H2O med prepihovanjem

- Sistem naj omogoča varčevanje z energijo  in zmanjšanje glasnosti v primeru ne-aktivnosti (nedela), vsaj izklop vakuumske črpalke, izklop osvetlitve in zmanjšanje moči motorja cirkulacije.

- Sistem mora v primeru alarma oddati zunanji signal ven (prosti konci), da zaustavi evakuacijo XPS vnosne komore v primeru, ko notranji tlak suhe komore pada pod nastavljeno mejo.

- Priloženi kabli in cevi morajo biti prilagodljivi po dolžini do najmanj 8 m ali več.

Usposabljanje kadra in druga dokumentacija

Ponudnik mora naročniku pred podpisom primopredajnega zapisnika predati digitalno verzijo ter štiri (4) tiskane izvode priročnika za referenčne spektre XPS,  ter uporabniški priročniki za upravljanje naprave in zajem podatkov.

Ponudba mora vsebovati praktično izobraževanje uporabnikov v prostorih naročnika.

Osnovno usposabljanje mora biti izvedeno v obsegu vsaj  treh (3) delovnih dni za delo na napravi na naročnikovi lokaciji, ki ga izvede inženir ponudnika, ki razpolaga z znanjem s predmetnega področja. Izobraževanje se bo po predhodnem dogovoru naročnika in ponudnika izvedlo v roku 15 delovnih dni po podpisu primopredajnega zapisnika v terminu, ki ga bosta ponudnik in naročnik določila naknadno.

Ponudnik bo zagotovil tudi vsaj tri (3) delovne dni ali več praktičnega naprednega analitičnega usposabljanja na lokaciji naročnika, ki ga izvede aplikativni znanstvenik dobavitelja ter vsaj dva (2) delovna dneva nadaljevalnega naprednega usposabljanja preko spleta za določene aplikacije, oboje v roku 3 do 6 mesecev po podpisu primopredajnega zapisnika.

Rezervni deli:
Ponudnik je dolžan naročniku zagotavljati razpoložljivost rezervnih delov za dobavljeno napravo, in sicer za dobo najmanj 10 let po poteku garancijske dobe.

Dobavni rok:

Ponudnik je dobavo in instalacijo naprave ter zagotavljanje vseh v tej razpisni dokumentaciji predvidenih zahtev dolžan zagotoviti najkasneje do 10.12.2021. Naročnik bo navedeno potrdil s podpisom primopredajnega zapisnika.

Naročilo se šteje za dobavljeno, ko ponudnik in naročnik podpišeta primopredajni zapisnik. Ponudnik bo po podpisu primopredajnega zapisnika, skladno z določbami te razpisne dokumentacije, izvedel usposabljanje kadrov, pri čemer bosta termine usposabljanja naknadno določila naročnik in ponudnik.

Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila – brošure oziroma tehnične liste opreme s specifikacijami opreme, iz katerih je jasno razvidno, da naprava dosega zgoraj navedene karakteristike. Ponudnik lahko dokazila predloži v slovenskem ali angleškem jeziku.

Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vsega blaga in storitev, ali če ponujeno blago ne ustreza tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

# Merilo in ponudbena cena

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo, izbral na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje ponudbene cene ter na podlagi posameznih, spodaj navedenih, karakteristik ponujene naprave. Naročnik bo kot ponudnika, ki je podal ekonomsko najugodnejšo ponudbo, izbral ponudnika, ki bo na podlagi danih meril dosegel najvišje število točk.

Naročnik bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila najnižje cene ter meril, ki so, s predvidenim številom točk, ki jih za posamezno merilo prejme ponudba, navedena v spodnji preglednici.

Število točk, ki jih prejme ponudba ponudnika

Posamezna ponudba lahko doseže:

po merilu najnižje cene največ  40 točk

po merilu izbranih tehničnih karakteristik naprave kumulativno največ 17 točk

skupno število točk po zgoraj navedenih merilih je največ 57 točk.

Skupno število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba, se izračuna tako, da se za vsako posamezno merilo izračuna število točk, ki jih ponudba prejme za ocenjevano merilo, nato pa se točke, ki jih ponudba prejme za vsako posamično merilo, seštejejo.

Merilo najnižje cene

Število točk, ki jih ponudba ocenjevanega ponudnika prejme za to merilo, bo naročnik izračunal po naslednji formuli:

Csmin1 – najnižja skupna ponudbena cena brez DDV

Cspon1 – ponudbena cena iz ocenjevane ponudbe brez DDV

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Ponudnik mora navesti ponudbeno ceno v ponudbenem predračunu in navedene cene predstavljajo končno ceno.

C3=Csmin1Cspon1×40

Končna ponudbena cena v EUR brez DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena ter vse stroške (zavarovanja, dostave, redno vzdrževanje skladno z določili iz te razpisne dokumentacije, usposabljanja, stroške carine ...), davke (razen DDV) in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancije, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške, povezane z izvedbo javnega naročila, ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, zagon aparature, zavarovanja, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje naprave. Ponudba mora vključevati dobavo, dostavo in instalacijo opreme v prostor naročnika na Hajdrihovi 19, Ljubljana, Slovenija ter druge, s to razpisno dokumentacijo predvidene obveznosti. Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne.

Merilo izbranih tehničnih karakteristik

1. Zmogljivost analize manjših območij na čistem vzorcu Ag z uporabo vrha Ag 3d5/2:

| Opis posameznega merila | število točk, ki jih na podlagi danega merila prejme ponudba |
| --- | --- |
| minimalni premer območja analize 15 µm ali manj: - ločljivost vrha (angl. full width at half maximum) 0.6 eV z občutljivostjo vsaj 6 000 CPS (angl. counts per second) ali manj, - ločljivost vrha (angl. full width at half maximum) 1.0 eV z občutljivostjo enako 6 000 CPS (angl. counts per second) ali manj. | 0 točk |
| minimalni premer območja analize 10 µm ali manj: - ločljivost vrha (angl. full width at half maximum) 0.6 eV z občutljivostjo vsaj 25 000 CPS (angl. counts per second) ali več, - ločljivost vrha (angl. full width at half maximum) 1.0 eV z občutljivostjo vsaj 55 000 CPS (angl. counts per second) ali več. | 4 točke |

2. Zmogljivost analize večjih območij na čistem vzorcu Ag z uporabo vrha Ag 3d5/2:

| - ločljivost vrha (angl. full width at half maximum) 0.6 eV z občutljivostjo vsaj 2 500 000 CPS (angl. counts per second) ali več, - ločljivost vrha (angl. full width at half maximum) 1.0 eV z občutljivostjo vsaj 6 000 000 CPS (angl. counts per second) ali več. | 4 točke |
| --- | --- |
| - ločljivost vrha (angl. full width at half maximum) 0.6 eV z občutljivostjo vsaj 1 500 000 CPS (angl. counts per second) ali manj, - ločljivost vrha (angl. full width at half maximum) 1.0 eV z občutljivostjo enako 5 000 000 CPS (angl. counts per second) ali manj. | 0 točk |

3. Izpostavljenost celotne površine vzorca rentgenskim žarkom med analizo manjših področij:

| Celotna površina vzorca oz. površina, večja od območja analize je ves čas izpostavljena rengenskemu žarku; območje analize je definirano preko zaslonke analizatora. | 0 točk |
| --- | --- |
| Vzorec je izpostavljen rentgenskemu žarku samo na definiranem območju analize; območje je definirano z velikostjo in položajem rentgenskega žarka. | 3 točke |

4. Nosilec za in situ experimente z 4 kontaktnimi elektrodami in možnostjo hlajenja ter gretja:

| Nosilec za in situ experimente s 4 kontaktnimi elektrodami ima možnost kompucentričnega vrtenja za potrebe globiskega profiliranja vzorca tako preko ionskega jedkanja, kot preko kotno ločljivih XPS meritev. Tako kompucentrično vrtenje, hlajenje in gretje vzorca na določeno temperaturo iz specificiranega temperaturnega območja je mogoče izvajati med in situ electrokemijskim eksperimentom. | 1 točka |
| --- | --- |
| Nosilec za in situ experimente s 4 električnimi kontakti dovoljuje segrevanje in hlajenje vzorca v območju od -120⁰ C do +500⁰ C. | 1 točka |
| Nosilec za in situ experimente z 4 električnimi kontakti dovoljuje segrevanje in hlajenje vzorca v območju od -50⁰ C do +400⁰ C. | 0 točk |

5. Neposredna vizualizacija območja analize:

| Se izvaja tako s pomočjo optične kamere na večjih območjih analize, kot preko detekciji in zbiranja sekundarnih elektronov, induciranih z rentgenskim žarkom, na manjših območjih analize. | 2 točki |
| --- | --- |
| Se izvaja tako s pomočjo optične kamere na večjih območjih analize, kot preko detekciji in hitrega zbiranja fotoelektronov, induciranih z rentgenskim žarkom, na manjših območjih analize. | 0 točk |

6. Korekcija odmika od položaja analize pri dolgotrajnem nenadzorovanem zajemanju na več manjših razmaknjenih območjih vzorca:

| Korekcija odmika se izvede samodejno po potrebi s pomočjo priložene programske opreme preko prilagoditve položaja rentgenskega žarka na majhnem območju vzorca z uporabo predhodno posnetih slik tega območja, povezanih s posnetim mehanskim položajem nosilca. | 1 točka |
| --- | --- |
| Ni opciji za popravek odmika od položaja analize med nenadzorovanim zajemanjem z več ločenih majhnih površin vzorca. | 0 točk |

7. Možnost vstavljanja več nosilcev vzorcev hkrati:

| 3 ali več nosilcev vzorcev je mogoče hkrati vstaviti v predkomoro. | 1 točka |
| --- | --- |
| Manj kot 3 nosilce vzorcev je mogoče hkrati vstaviti v predkomoro. | 0 točk |

# Posebne določbe glede uvoza opreme

Ponudnik mora sam poskrbeti za uvoz blaga s poreklom izven EU in izvesti celoten carinski postopek, pri čemer je dolžan pri uvozu blaga v Slovenijo na carinski deklaraciji, skladno s točko e) prvega odstavka 67. člena ZDDV-1, navesti vse naročnike opreme kot prejemnike blaga. Solastnika opreme so: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana in Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana.

Ponudnik mora račun predložiti v petih (5) dneh po podpisu primopredajnega zapisnika s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti in po podpisu primopredajnega zapisnika. Ponudnik bo skladno z navodili naročnika, izstavil štiri ločene račune, katerih naslovniki bodo naročnik ter sofinancerji nakupa aparature.

Naročnik bo po sklenitvi pogodbe s ponudnikom slednjemu predložil pogodbo, iz katere bo izhajalo solastništvo vseh prejemnikov blaga, ki jih je ponudnik dolžan predložiti v carinskem postopku, pri tem mora ponudnik v polje 8 carinske deklaracije navesti seznam vseh prejemnikov blaga..

Naročnika v zvezi z izvedenim carinski postopkom ne bremenijo nobeni dodatni stroški.

# Pogoji za ugotavljanje sposobnosti

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

# Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec »ESPD« s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

  - Reference

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v referenčnem obdobju dobavil in inštaliral rentgenske fotoelektronske spektrometre, ki so po tehničnih specifikacijah in  analitskih zmogljivostih vakuumskega sistema, predkomore, komore, rentgenskega izvora, analizatorja, ionske puške primerljiv s tehničnimi zahtevami predmeta tega javnega naročila.

Kot ustrezne reference (kar pomeni pravočasno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) se bodo šteli le referenčni posli, ki so bili v obdobju treh let pred oddajo ponudbe zaključeni (zaključene dobave: dobave o katerih obstoji prevzemni zapisnik oziroma potrjena dobavnica). Ponudnik mora izkazati, da je dobavil najmanj tri (3) sisteme XPS v posamezni vrednosti najmanj 600.000 € brez DDV.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec, predloži izpolnjen obrazec »Reference«.

V primeru skupne ponudbe/nastopa s podizvajalcem lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.

# Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev.

### Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno našteta v 75. členu ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo:

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in predloži(jo) overjeno lastno izjavo, da na dan poteka roka za oddajo ponudbe, niso bili pravnomočno kaznovani v obsegu, kot je določeno v tej točki in 75. členu ZJN-3.

Namesto lastne izjave lahko ponudnik preloži dokazila iz kazenske evidence, ki niso starejša od dveh (2) mesecev od dneva objave obvestila o naročilu ter priložijo izpolnjeno Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidenca za pravne in fizične osebe. V primeru tujcev, bodo morali predložiti še dokazilo iz ustrezne evidence po poteku roka za oddajo ponudbe, ki ni starejše od 6 mesecev od izdaje prvega potrdila.

Zaželeno je, da ponudnik v ponudbi predložiti potrdila iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (za pravno osebo ter za vse fizične osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za zastopanje, odločanje ali nadzor v tej pravni osebi), ki ne smejo biti starejša od treh (3) mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ter izjave in pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).

Naročnik si pridržuje pravico najugodnejšega ponudnika pozvati k predložitvi notarsko overjene formalne izjave, iz katere izhaja, da na dan poteka roka za predložitev ponudb, niso obstajali izključitveni razlogi iz 75. člena ZJN-3

Gospodarski subjekti, ki imajo sedež izven Republike Slovenije:

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

  - Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK

    - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec »ESPD«

    - Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2).

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec »ESPD« in obrazec Izjava po 35. členu ZIntPK.

  - Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo ugotovil, da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe neplačane zapadle obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika dan ali prijave, ki znašajo 50 evrov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje ponudbe ponudnik ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec »ESPD«

  - Kršitev delovnopravne zakonodaje

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav, pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delom, delovnim časom, počitku, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Ponudnik lahko uveljavlja popravni mehanizem.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec »ESPD«

  - Hujša kršitev poklicnih pravil in velika strokovna napaka

## Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo z ustreznimi sredstvi izkazal, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

## Kot ustrezna sredstva štejejo pravnomočne odločbe inšpekcijskih organov.

## Veliko strokovno napako predstavljajo strokovne in poklicne napake pri izvedbi del primerljive predmetu javnega naročila, ki kažejo na resno neprofesionalno obnašanje ponudnika; nekvalitetna izvedba storitev, izvedba storitev z neustreznimi kadri, izvajanje storitev v nasprotju s predpisi in navodili, kršitev predpisov področne zakonodaje ter podobno.

## Naročnik bo veliko strokovno napako ugotavljal na podlagi pisnih dokazil;  upravičeno unovčena jamstva (finančna zavarovanja), pravnomočne sodne odločbe, ki kažejo na neprofesionalno in nestrokovno izvajanje del ter namerno kršitev določil predhodnih pogodb v zadnjih petih letih pred rokom oddaje ponudbe, zapisniki o nekvalitetni izvedbi storitev, izrečene sankcije z dokončnimi akti izdanih s strani pristojnih organov, predčasno prekinjene pogodbe zaradi ravnanj ponudnika v nasprotju z določili pogodbe.

## Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

## Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

# Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

# Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti brezpogojno, in na prvi poziv unovčljivo menico z menično izjavo v višini 15.000 €.

Veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe mora znašati najmanj štiri mesece od poteka roka za oddajo ponudb, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika.

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

v roku, določenem s strani naročnika ne podpiše pogodbe ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- če ne predloži novega finančnega zavarovanja  na poziv naročnika v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora do roka za oddajo ponudbe v fizični obliki prispeti na naslov naročnika z oznako: »JN 3/2021 – ne odpiraj«, sicer bo naročnik ponudbo označil kot nepravočasno ali nepopolno in jo izločil.

Neunovčeno zavarovanje se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudniku na njegovo zahtevo.

# Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku petih (5) delovnih dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku brezpogojno, brez protesta in na prvi poziv unovčljivo menico v višini 10% ponudbene vrednosti z DDV, skupaj z menično izjavo.

Zavarovanje mora biti veljavno do 10.1.2022.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- v primeru ponudnikovega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po njegovi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del po pogodbi,

- v primeru, da ponudnik ne bo izvajali svojih obveznosti po pogodbi

Izbrani ponudnik bo v roku petih (5) dni po podpisu pogodbe naročniku izročil izpolnjen obrazec Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bianco menico.

# Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbrani ponudnik mora v 8 (osmih) dneh po podpisu primopredajnega zapisnika naročniku izročiti zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % končne ponudbene cene z DDV.

Zavarovanje mora biti veljavno še  60 dni po koncu garancijskega roka za odpravo napak.

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti podpisan in ožigosan obrazec Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

- v primeru ponudnikovega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po njegovi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del po tej pogodbi,

- v primeru, da ponudnik ne bo izvajali svojih obveznosti po tej pogodbi

Zavarovanje, ki ni predloženo po vzorcu iz te dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca zavarovanja in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Zavarovanje, izročeno Kemijskemu inštitutu, velja za izpolnjevanje obveznosti za vse naročnike po tem javnem naročilu.

# Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da okvirni sporazum ne bi pričel veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

# Odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve okvirnega sporazuma odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

# Odločitev o oddaji, pravna podlaga in pravno sredstvo

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Kemijskem inštitutu, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico

prof. dr. Gregor Anderluh,  direktor

# Priloge

- Izjava ponudnika o tehničnih specifikacijah ponujene naprave

Ponudnik mora navesti značilnosti ponujenega blaga in obkrožiti primerno možnost ter za dokazovanje svojih trditev predložiti ustrezne dokumente ali potrdila proizvajalca blaga. Če ponudnik ne izpolni celotne tabele se ponudba šteje za nepopolno.

Ponudnik ___________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Nakup rentgenskega fotoelektronskega spektrometra (XPS)« ponujam opremo:

______________________________________________________________(podatki o proizvajalcu, modelu, tipu opreme)

Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila – brošure oziroma tehnične liste opreme s specifikacijami opreme, iz katerih je jasno razvidno, da naprava dosega zgoraj spodaj karakteristike. Ponudnik lahko dokazila predloži v slovenskem ali angleškem jeziku.

Ponudnik izpolni spodnjo razpredelnico, ki izkazuje tehnične lastnosti ponujene opreme z navedbo vira, ki je lahko dokument, katalog, standard, licenca ali tehnični list, kjer je navedena posamezna tehnična zahteva iz katerega jasno izhaja, da ponujena oprema zadošča posamezni specifikaciji. Ponudnik dopiše tudi številko strani, kjer se zahteva nahaja, če takšna številka obstaja. Za del sistema, ki ga navaja (npr. ventil, črpalka, komora ...), tudi dopiše ustrezno poimenovanje, ki je isto tistemu v navedenem viru. Vir je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. V kolikor dokument ne obstaja, lahko ponudnik dopiše: možnost ogleda na primerljivi napravi. Ponudnik mora preveritev naročniku omogočiti v roku osmih (8) dni od naročnikovega poziva.

| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE Zmogljivost analize večjih območij na čistem vzorcu Ag z uporabo vrha Ag 3d5/2 |  | KARAKTERISTIKE PONUJENEGA BLAGA |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ločljivost vrha (angl. full width at half maximum) 0.6 eV ali manj, z občutljivostjo 1 500 000 CPS ali več. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 2 | Ločljivost vrha (angl. full width at half maximum) 1.0 eV ali manj, z občutljivostjo 5 000 000 CPS ali več. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE Zmogljivost analize manjših območij na čistem vzorcu Ag z uporabo vrha Ag 3d5/2 |  | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| 3 | Minimalni premer območja analize 15 m ali manj, z ločljivostjo vrha (angl. full width at half maximum) največ 0.6 eV in občutljivostjo 6 000 CPS ali več. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 4 | Minimalni premer območja analize 15 m ali manj, z ločljivostjo vrha (angl. full width at half maximum) največ 1.0 eV in občutljivostjo 6 000 CPS ali več. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE Nevtralizacija naboja in XPS slikovna obdelava |  | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| 5 | Ločljivost vrha 0.85 eV ali manj, z občutljivostjo več kot 4 000 CPS. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 6 | Garantirana prostorska ločljivost XPS slik 10 µm ali manj. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE Predkomora |  | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| 7 | Ustrezen komplet črpalk (turbo molekularna črpalka, ionsko-jedkalna črpalka, ionski merilnik, avtomatizirani elektromagnetni ventil, rotacijska krmilna črpalka, pekača, suha črpalka, filter za izpust in druge vakuumske komponente). Priloženi kabli in cevi morajo biti prilagodljivi po dolžini do najmanj 8 m ali več. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 8 | Popolnoma računalniško kontrolirano sekvenco črpanja in odzračevanja (angl. pump/vent). | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 9 | Odzračevalni sistem mora biti optimiziran za uporabo plinskega argona. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 10 | Mehanizem za vnos vzorcev, ki omogoča vnos vzorcev v glavno komoro brez prekinitve vakuuma. Mehanizem za vnos vzorca je opremljen s turbomolekularno črpalko z zračnim ali vodnim hlajenjem, ločeno od črpalke glavne komore, ki lahko doseže tlak manjši od 2.67 x 10-6 mbar v 15 minutah ali manj po aktiviranju črpalke (brez vzorca na nosilcu). | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 11 | Optična digitalna kamera visoke ločljivosti, ki samodejno posname sliko celotnega nosilca z vzorci v predkomori. Omogočati mora možnost uporabe posnete fotografije za določitev mest izvajanja analize preko računalnika. Če ima XPS naprava več ločenih vhodov s predkomorami, ki niso med seboj povezani (na primer ločen vhod za UHV kovček), mora imeti vsak vhod enako ločeno digitalno kamero. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 12 | Najmanjša površina nosilca vzorcev, ki je na voljo za pritrjevanje vzorcev, mora biti 2000 mm2 ali več. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 13 | Predkomora mora omogočati segrevanje in hlajenje vzorcev. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 14 | Predkomora mora biti združljiva s posodo za prenos vzorcev v zaščiteni atmosferi, poleg vnosa vzorcev preko suhe komore. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |

| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE Glavna komora za analizo |  | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Ustrezen komplet črpalk (turbo molekularna črpalka, ionsko-jedkalna črpalka, ionski merilnik širokega razpona, avtomatizirani elektromagnetni ventil, rotacijska loputalna črpalka, titanova sublimacijska črpalka, črpalka za segrevalno degaziranje, suha črpalka, filter oljne megle in druge vakuumske komponente). Vakuumski sistem mora biti popolnoma avtomatiziran in mora vključevati avtomatsko krmiljenje za vsakega od ventilov in črpalk v instrumentu. Priloženi kabli in cevi morajo biti prilagodljivi po dolžini do najmanj 8 m ali več. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 16 | Kamera z optičnim zoomom v glavni komori za analizo, za pregled vzorca in določanje lokacije analize na vzorcu. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 17 | Minimalni tlak v glavni komori za analizo mora biti 7 x 10-10 mbar ali manj. Sistem mora vključevati avtomatsko zapiranje v primeru nastanka nadtlaka. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 18 | Programska oprema z avtomatizirano rutino za nastavitev višine vzorca pred analizo. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 19 | Set vzorcev standardov Cu, Au, Ag, SiO2, mrežic za uravnavanje in Faradejeva skodelica (angl. Faraday cup) za umerjanje. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 20 | Mu-kovinska komora za boljšo magnetno zaščito glavne komore za analizo. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 21 | Možnost avtomatskega degaziranja sistema na povišani temperaturi (angl. bakeout) za čas, ki ga definira uporabnik. Postopek segrevalnega degaziranja mora vključevati samodejni izklop po končanem procesu, in interloke za prekinitev degaziranja v primeru tlačne preobremenitve, okvare črpalke glavne komore ali previsokih temperatur. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 22 | Notranja razsvetljava, ki omogoča neposreden ogled vzorcev in notranjih komponent v glavni komori. Notranji sistem razsvetljave ne sme ovirati zbiranja podatkov. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 23 | Oknca za pogled v notranost komore, ki operaterju omogočajo ogled vstavitve nosilca vzorcev in pravilno usmeritev vzorca na položaju analize. Oknca morajo imeti zadostno zaščitno sposobnost, da absorbirajo kateri koli rentgenski tok, ki ga proizvaja instrument. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |

| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE Izvor rentgenskih žarkov |  | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Izvor fokusiranih monokromatskih Al Kα rentgenskih žarkov | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 25 | Možnost večtočkovne analize na področjih vzorca 15 m ali manj v vidnem polju brez premikanja odra. Vrste analiz vključujejo pregledne spektre, spektre visoke ločljivosti, mapiranje, linijskih profilov in profiliranje globine na več področjih. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE Analizator energije elektronov |  | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| 26 | Hemisferični 180° analizator energije elektronov, ki omogoča visoko občutljivost analize energije fotoelektronov, induciranih z rentgenskimi žarki, tako na majhnih kot tudi večih področjih vzorca. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 27 | Enaka ali manjša od 5° kotna sprejemljivost za analizo z spreminjanjem kota nagiba vzorca (angl. anlge resolved XPS, ARXPS). | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 28 | Mora imeti večkanalni detektor, ki lahko zbira spektralne in slikovne podatke. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 29 | Mora omogočati zbiranje 128-kanalnih XPS map in globinskih profilov brez skeniranja. Na neskeniranih mapah mora vsaka slikovna pika vsebovati celoten fotoelektronski spekter. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE Nevtralizacija naboja |  | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| 30 | Možnost nevtralizacije naboja, ki omogoča analizo električno izolacijskih materialov. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 31 | Shema nevtralizacije mora učinkovito stabilizirati površinski potencial neprevodnih vzorcev. Ponudnik je dolžan pred primopredajo tu navedeno zahtevo testirati na njegovem standardnem vzorcu - z merjenjem XPS na polimernem filmu iz polietilen tereftalata (PET), ki ga dobavi ponudnik. Nevtralizacija naboja, izmerjena na neprevodnem vzorcu polimernega filma PET pri velikosti rentgenskega žarka 100 µm: - najvišja ločljivost (angl. full width half maximum) manjša od 0.85 eV za komponento O = C-O, z več kot 4000 CPS za vrh C-C. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE Izvor argonovih ionov |  | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| 32 | Instrument mora omogočati nastanek argonovih monoatomskih ionov ter klastrov ionov. Izvor je lahko sestavljen iz dveh pušk, od katerih ena proizvaja monoatomske ione, druga pa klastri ionov, ali imeti dve samostojni puški. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 33 | Mora omogočati sledeči pospeševalne napetosti ter velikosti klastrov: - pospeševalna napetost od 0.5 do 5 kV ali več v monatomskem načinu, - pospeševalna napetost od 2.5 do 20 kV ali več v načinu uporabe klastrov ionov, - maksimalna velikost klastra 2500 atomov ali več, - minimalna velikost klastra 600 atomov ali manj. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 34 | Operacijska programska oprema za upravljanje instrumenta mora biti zmožna samodejno izklopiti žarilno nitko ionizatorja in pretok argona po zaključku nenadzorovane prednastavljene XPS analize. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 35 | Kolona z ionsko puško mora vsebovati masni filter, kjer se odstranijo manjši klastri in monoatomski argon, ter napravo za odstranjevanje nevtralnih delcev iz ionskega žarka. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE Izvor ultravijolčnih žarkov za ultavijolično fotoelektronsko spektroskopijo (UPS) |  | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| 36 | Popolnoma računalniško nadzorovan brezoknski UV izvor z visoko intenzivnostjo, ki ga je mogoče degazirati s segrevanjem (angl. bakeout), in ki proizvaja He(I) in He(II) fotone, vključno z dvostopenjskim diferencialnim črpanjem z avtomatiziranim vžigom UV žarnice ter dovodom plina. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 37 | - UPS občutljivost več kot 1.000.000 CPS na Ag 4d vrhu - energijska ločljivost Fermijevega roba na 80/20 širine naklona manj kot 120 meV pri sobni temperaturi. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 38 | UV izvor mora imeti sistem diferencialnega črpanja, sestavljen iz rotacijske črpalke in turbomolekularne črpalke. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 39 | Naprava mora imeti možnost računalniško vodenega spreminjanja potenciala vzorca pri merjenju izstopnega dela. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 40 | Možnost zmanjšanja moči UV izvora za občutljive materiale (polimere). | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE Splošni nastavek za nosilec vzrocev in nosilci vzorcev |  | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| 41 | Mora biti pet-osen (X, Y, Z, vrtenje, nagib), motoriziran, z visoko stopnjo natančnosti. Njegovo delovanje mora biti v celoti integrirano v programsko opremo za navigacijo in določanje položaja vzorca ter omogočati kompucentrično vrtenje vsaj 170⁰ in kompucentrični avtomatizirani nagib vsaj 90⁰. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 42 | Mora imeti možnost samodejnega izmeničnega nagiba in/ali vrtenja med jedkanjem in snemanjem spektrov pri izvajanju globinskega profiliranja. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 43 | Mora imeti možnost motoriziranega azimutnega vrtenja ± 170 ° med ionskim jedkanjem, pri čemer središče vrtenja je mogoče izbrati na kateri koli točki vzorca, ki je oddaljena do najmanj 8 mm ali več od središča nosilca vzorca. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 44 | Mora biti primeren za nosilec vzorcev, na katerega so pritrjeni ravni vzorci do 13 mm višine ali več. Za analizo morajo dostopni vsi položaji na celotnem nosilcu vzorcev. Nosilec za višje mora biti priložen. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 45 | Priloženih vsaj 5 splošnih nosilcev vzorcev za pritrditev ravnih vzorcev. V primeru različnih velikosti nosilcev vzorcev je potrebnih 5 večjih in 4 manjši nosilci. Vsaj en nosilec vzorcev mora imeti možnost namestitve standardnih nosilcev vzorcev SEM s pini, s premerom zgornje povšine 12.7 mm in dolžino pina vsaj 6 mm. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE Nastavek/nosilec za hlajenje/segrevanje vzorca |  | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| 46 | Neposredno segrevanje in hlajenje vzorca v glavni analizni komori na položaju analize. - možnost hlajenja vzorca na najmanj -100 ° C ali nižje na položaju analize. - možnost segrevanja vzorca na najmanj + 800⁰C ali višje na položaju analize. Komplet za segrevanje in hlajenje mora vsebovati: - nosilec vzorcev za segrevanje in hlajenje vzorca v glavni vzorčni komori, - grelni element in termočlen, ki se uporablja za merjenje temperature, morata biti nameščena znotraj nosilca vzorcev. - PC programsko opremo za nadzor segrevalnih in hladilnih funkcij. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |

| 47 | Med izvajanjem eksperimentov s segrevanjem in/ali hlajenjem mora biti na voljo celoten obseg gibanja nosilca vzorcev na vsaj 4 oseh ali več. | DA | NE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE Nosilec za vzorce s 4 električnimi kontakti ter možnostjo hlajenja in segrevanja |  | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| 48 | Nosilec mora imeti 4 električne kontakte za in situ elektrokemijske poskuse, z možnostjo napajanja do 100 V enosmernega toka in več, in do 1 A enosmernega toka na vsako od 4 kontaktnih elektrod. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 49 | Nosilec mora biti zmožen segrevanja in hlajenja in situ v temperaturnem območju med ST/-50° C ali nižje do ST/+400° C ali višje z razpoložljivimi 4 kontakti za elektrokemijske in situ eksperimente. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 50 | Grelec in termočlen morata biti vgrajena v nosilec za vzorce za večjo zanesljivost in nadzor temperature. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 51 | Med poskusi segrevanja in hlajenja mora biti na voljo celoten obseg gibanja nosilca vzorcev na vsaj 4 oseh ali več. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 52 | Mora omogočati pritrjevanje in prenos vzorcev v zaščiteni atmosferi. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 53 | Elektrokemijska celica mora biti opremljena z držalom, primernim za pritrditev prerezanih vzorcev z višino vzorca do 8.5 mm, ki ga je nato mogoče pravilno priključiti na kontakte nosilca in ciklati. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE Posoda za prenos vzorca v inertni atmosferi |  | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| 54 | Posoda za prenos vzorca v inertni atmosferi brez izpostavljanja zraku iz suhe komore do instrumenta. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE Suha komora z vgrajenim vmesnikom do predkomore XPS naprave |  | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| 55 | Popolnoma funkcionalna suha komora z atmosfero argona z dvema ali tremi vhodi za rokavice, s tehničnimi specifikacijami, navedenimi v Tabeli 1. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 56 | Strojni priključni vmesnik za prestavljanje nosilca v predkomoro XPS naprave iz suhe komore, vključno z vsemi potrebnimi integracijami in interloki za zaščito vakuuma. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 57 | Povezava suhe komore z glavno komoro za analizo XPS naprave mora biti fizično ločena od povezave za prenos nosilcev iz UHV kovčka. Poleg tega mora XPS naprava imeti možnost vstavljanja nosilca neposredno v predkomoro XPS, neodvisno od suhe komore. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 58 | Vsa potrebna orodja, kompleti za črpanje, blokade nadtlaka in povezovalni mehanizmi, potrebni za učinkovit prenos nosilca vzorcev iz suhe komore v predkomoro in nazaj v neprekinjenih pogojih zaščitene atmosfere. Priloženi kabli in cevi morajo biti prilagodljivi po dolžini do najmanj 8 m ali več. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 59 | Odzračevalni sistem mora biti optimiziran za uporabo plinskega argona. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE Vgrajen strojni vmesnik za UHV vzorce tipa »flag«, združljiv s UHV kovčkom |  | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| 60 | Vmesnik za pritrjevanje UHV kovčka za vstavljanje UHV vzorcev, vključno z vso potrebno strojno opremo, roko za prenos z grabežem za premikanje vzorca »flag« tipa, podpornim okvirjem za komoro in ohišje UHV kovčka, dvižnim vozičkom za podporo kovčka UHV itd., ter prilagojenim nosilcem vzorcev z ustreznim sprejemnikom za vzorce tipa »flag«. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 61 | Ločena povezava vmesnika za pritrjevanje UHV kovčka na glavno analizno komoro XPS naprave, opremljena z ločenim sistemom za segrevalno degaziranje, kompletom za UHV črpanje, in opremljena z vsemi ustreznemi prilagoditvami, orodji in mehanizmi za pravilno vstavljanje nosilcev vzorcev tipa »flag« pod pogoji UHV. Priloženi kabli in cevi morajo biti prilagodljivi po dolžini do najmanj 8 m ali več. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 62 | Oknca za vpogled v notranost, ki operaterju omogočajo ogled vstavitve nosilca in pravilno usmeritev vzorca na položaju analize. Oknca morajo imeti zadostno zaščitno sposobnost, da absorbirajo kateri koli rentgenski žarek, ki ga proizvaja instrument. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 63 | Optična digitalna kamera visoke ločljivosti, s katero se lahko posname sliko celotnega nosilca vzorcev v predkomori UHV. Omogočati mora uporabo posnete fotografije za določitev mest izvajanja analize preko računalnika. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE Periferne naprave, programska oprema, osebni računalniki, monitorji, upravljanje XPS naprave na daljavo |  | KARAKTERISTIKE PONUJENE OPREME |  | NAVEDENO V (ime dokumenta), NA STRANI št.: |
| 64 | Glavna napajalna enota za celotno napravo. Priloženi kabli in cevi morajo biti prilagodljivi po dolžini do najmanj 8 m ali več. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 65 | Dotok in recirkulacija hladne vode, hladilni sistem za celotno napravo. Priloženi kabli in cevi morajo biti prilagodljivi po dolžini do najmanj 8 m ali več. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 66 | Sistem neprekinjenega napajanja z ustreznimi lastnostmi moči in avtonomijo napajanja najmanj 30 minut. Sistem mora biti opremljen s stikalom, ki omogoča delovanje XPS naprave tudi v primeru, ko sistem ne deluje (angl. bypass switch). Priloženi kabli in cevi morajo biti prilagodljivi po dolžini do najmanj 8 m ali več. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 67 | Zadnjo na trgu, v času oddaje ponudbe, dostopno različico elektronike z zanesljivo USB komunikacijo in pretakanjem podatkov neposredno v sistemski računalnik s programsko kalibracijo energetske skale; odčitavanje napetosti v programski opremi za diagnostiko na daljavo; nizka poraba sistema med pridobivanjem podatkov; prikaz podatkov v realnem času ter prikaz tekočega stanja meritve. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 68 | Zadnjo generacijo na trgu, v času oddaje ponudbe, dostopnega računalnika,, ki vključuje zapisljiv / izbrisljiv pogon DVD, z najmanj 16 Gb RAM-a ali več, vsaj 1 Tb ali več trdega diska, 2 x 26-palčna IPS LED osvetljena monitorja, in operacijskim sistemom MS Windows 10 Professional 64 bit. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 69 | Zadnjo na trgu, v času oddaje ponudbe, dostopno različico programske opreme za zajemanje podatkov s popolno analitično zmogljivostjo, vključno s možnostjo zajemanja preglednih spektrov, multipleksov z visoko ločljivostjo, jedkanja in analize globinskih profilov, linijskih profilov, kemijskih slik, XPS s spreminjanjem kota nagiba vzorca (angl. ARXPS), avtomatiziranih analiz in možnostjo določevanja nastavitev uporabnikom, z možnostjo brezplačne nadgradnje programske opreme v garancijskem roku. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 70 | Sistem mora podpirati delovanje in diagnostiko napak na daljavo. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 71 | Vsaj 15 licenc najnovejših različic programske opreme za analizo podatkov po zajemanju z obsežno knjižnico algoritmov za obdelavo podatkov po analizi, vključno z: kvantifikacijo atomske koncentracije, odštevanjem ozadja, glajenjem, identifikacijo vrhov, analizo preko linearnega prilagajanja najmanjših kvadratov, analizo ciljnega faktorja, analiza krivulj in vrhov ter ločevanje več kemijskih stanj na mapih, linijskih analizah in profilih. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |
| 72 | Vsaj 4 licence programske opreme morajo omogočati tako oceno debelin plasti tankoplastne strukture z uporabo spektralnih podatkov posnetih z enojnim kotom, kot izračun debeline diskretnih plasti. | DA | NE |  |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |

| 73 | Ponudnik mora dobaviti komplet posebnih orodij in rezervnih delov, potrebnih za začetno vzdrževanje instrumenta. | DA | NE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ponudnik mora obkrožiti ustrezno opcijo |  |  |

Priloga: Ustrezni dokumenti ali potrdila proizvajalca blaga, iz katerih je razvidno, da naprava izpolnjuje v zgornji tabeli navedene specifikacije.

Ponudnik naloži izpolnjen obrazec v zavihek »Druge priloge«.

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

# Ponudbeni predračun

Ponudnik ___________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Nakup rentgenskega fotoelektronskega spektrometra (XPS)« ponujam dobavo in storitve ter druge obveznosti, ki so predmet javnega naročila, naslednjo ponudbeno ceno:

Končna ponudbena cena v EUR brez DDV

____________________

Končna ponudbena cena v EUR brez DDV vključuje vse stroške (tudi stroške v tej dokumentaciji navedenega vzdrževanja, zavarovanja, prevoza, instalacije, postave opreme, šolanja uporabnikov), davke (razen DDV), carino in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Ponujena cena je fiksna in nespremenljiva za ves čas trajanja pogodbe.

Ponudnik naloži izpolnjen obrazec v zavihek »Predračun«.

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

# Reference

Ponudnik ___________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Nakup rentgenskega fotoelektronskega spektrometra (XPS)«, priglašam naslednje reference:

| Naročnik | Opis in naziv opreme | Kontakt naročnika (Ime, priimek, email, telefonska št.) | Datum podpisa prevzemnega zapisnika | Vrednost Dobavljene opreme |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

Ponudnik naloži izpolnjen obrazec v zavihek »Druge priloge«.

- Izjava po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila »»Nakup rentgenskega fotoelektronskega spektrometra (XPS)«

ponudnik: ………………………………………………………………………………….

izjavljam, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:, deležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, je nična.

Kraj in datum:							Žig in podpis ponudnika:

Ponudnik naloži izpolnjen obrazec v zavihek »Druge priloge«.

# Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

spodaj podpisani _________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe postopka oddaje javnega naročila »Nakup rentgenskega fotoelektronskega spektrometra (XPS)« pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

| Podatki o ponudniku: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja:: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

Kraj in datum:							Ponudnik:

(žig in podpis)

Ponudnik naloži izpolnjen obrazec v zavihek »Druge priloge«.

# Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

Spodaj podpisani _________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam naročnika, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev osnovne sposobnosti v postopku oddaje javnega naročila »Nakup rentgenskega fotoelektronskega spektrometra (XPS)« pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje.

| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča (obkrožite): |  |
| (Ulica in hišna številka) |  |
| (Poštna številka in pošta) |  |
| Državljanstvo: |  |
| Dekliški priimek se je glasil: |  |

Kraj in datum:								Podpis pooblastitelja:

Ponudnik naloži izpolnjen obrazec v zavihek »Druge priloge«.

# Menična izjava za resnost ponudbe

Ponudnik : _____________________________sedež:_________________________

Za sodelovanje na javnem razpisu, objavljenim na portalu javnih naročil, štev. objave______________, z dne _____________, za »»Nakup rentgenskega fotoelektronskega spektrometra (XPS)««, smo predložili ponudbo za predmetno javno naročilo. V skladu z določili razpisne dokumentacije in na zahtevo naročnika Kemijski inštitut, izročamo za resnost ponudbe eno (1) bianco menico v višini __________ EUR

Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje: __________________________(ime in priimek ter podpis)

Na podlagi navedenega, odpovedujoč se ugovorom nepreklicno obvezujemo, da če

- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umaknemo;

- zavrnemo sklenitev pogodbe;

- po sklenitvi pogodbe ne predložimo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 8 (osmih) dni po sklenitvi pogodbe,

pooblaščamo Kemijski inštitut, da menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti ter da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«. Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, da lahko menico predloži na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo banke:

- ______________________________________

- ______________________________________

- katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve menice vodi naš transakcijski račun,

da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ______________ EUR.

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, št._____________________________, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.

Ta menična izjava velja do _________________

Kraj in datum: ___________________ Izdajatelj menice (ime in priimek, žig): ____________________

Obvezna priloga: bianco menica

# Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Po pogodbi:__________________________________________________________

Ponudnik : _____________________________sedež:_________________________

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, štev. objave______________, z dne _____________, za »2-D femtosekundni infrardeči spektrometer«, smo predložili ponudbo za predmetno javno naročilo. V skladu z določili razpisne dokumentacije in na zahtevo naročnika Kemijski inštitut, izročamo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti eno (1) bianco menico v višini 10 % ponudbene vrednosti z DDV.

Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje: __________________________(ime in priimek ter podpis)

Na podlagi navedenega, odpovedujoč se ugovorom nepreklicno obvezujemo, da:

- v primeru našega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po naši krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del po tej pogodbi,

- v primeru, da ne bomo izvajali svojih obveznosti po tej pogodbi,

pooblaščamo Kemijski inštitut, da menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti ter da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«. Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, da lahko menico predloži na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo banke:

- ______________________________________

- ______________________________________

- katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve menice vodi naš transakcijski račun,

da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ………………….. EUR (10% od ponudbene vrednosti z DDV).

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, št._____________________________, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.

Ta menična izjava velja do 30.4.2022.

Kraj in datum: ___________________ Izdajatelj menice (ime in priimek, žig): ____________________

Obvezna priloga: bianco menica

# Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je dobava in montaža 2-D femtosekundnega infrardečega spektrometra

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo, 5% pogodbene vrednosti z DDV)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (26 mesecev po podpisu primopredajnega zapisnika)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

- Izjava o neobstoju razlogov za izključitev

(priložijo le ponundiki ali podizvajalci, ki bodo ESPD obrazec izpolnjevali v angleškem jeziku, saj le-ta obrazec ne vključuje vseh razlogov za izključitev, ki jih v prvem odstavku 75. člena določa Zakon o javnem naročanju)

Spodaj podpisani ponudnik ______________________izjavljam, da pravni osebi ponundika ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

-        terorizem (108. člen KZ-1),

-        financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

-        ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

-        novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

-        spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

-        trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

-        sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

-        kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

-        goljufija (211. člen KZ-1),

-        protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

-        povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

-        oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

-        poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

-        goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

-        preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

-        preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

-        preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

-        neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

-        neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

-        ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

-        izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

-        zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

-        zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

-        zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

-        zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

-        nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

-        nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

-        ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

-        ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

-        pranje denarja (245. člen KZ-1),

-        zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

-        uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

-        izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

-        davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

-        tihotapstvo (250. člen KZ-1),

-        zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

-        oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

-        izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

-        jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

-        dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

-        sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

-        dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

-        hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Datum in kraj:__________________			Podpis ponundika:__________________

# Vzorec pogodbe

KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Matična številka: 5051592000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI33840890

(v nadaljevanju naročnik)

in

ponudnik __________________________________________________________________

ki ga zastopa _______________________________________________________________

Matična številka:        _________________________________________

Identifikacijska št. (ID za DDV):    _______________________________

Transakcijski račun (TRR):_______________________________________odprt pri

_____________________________

(v nadaljevanju: izvajalec, dobavitelj)

sklepata

Pogodbo o nakupu rentgenskega fotoelektronskega spektrometra (XPS)

JN 3/2021

- člen – Uvodne določbe

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročila »Nakup rentgenskega fotoelektronskega spektrometra (XPS)«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne _________ 2021, pod št. objave JN______/2021,

- da je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila,

- s to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo javno naročilo, ki vključuje nakup, dobavo in instalacijo rentgenskega fotoelektronskega spektrometra (XPS), v nadaljevanju: »oprema«,  ter druge obveznosti, navedene v razpisni dokumentaciji javnega naročila,

- je ponudbena dokumentacija in razpisna dokumentacija javnega naročila sestavni del te pogodbe.

- člen – Predmet pogodbe

Naročnik kupuje, dobavitelj pa se zaveže, da bo opravil vse njegove obveznosti, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije javnega naročila »Nakup rentgenskega fotoelektronskega spektrometra (XPS)«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne _________ 2021, pod št. objave ______________________.

Dobavitelj mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema skladna z razpisno dokumentacijo javnega naročila ter z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami in dobavljeno v prostor na naslov naročnika: Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.

Naročnik ne sprejema nikakršnih splošnih pogojev dobavitelja, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo javnega naročila.

- člen – Pogodbena vrednost

Pogodbena vrednost javnega naročila »Nakup rentgenskega fotoelektronskega spektrometra (XPS)«  znaša_______________________________ EUR brez DDV.

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je cena po tej pogodbi nespremenljiva, ne glede na spremembe drugih kalkulativnih elementov. Dobavitelj ni upravičen do nobenih dodatnih plačil.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme v prostore naročnika, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, izobraževanje naročnika, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo, instalirajo in poskrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancije, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije javnega naročila in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, zagona opreme, zavarovanj, varnosti pri delu, carinskih dajatev in drugih stroškov, predvidenih v razpisni dokumentaciji.

- člen – Obveznosti naročnika

Naročnik bo:

- dobavitelju omogočil izvedbo del po pogodbi,

- spremljal in nadziral izvajanje dobave,

- izpolnil svoje obveznosti iz razpisne dokumentacije.

- člen - Obveznosti izvajalca

Dobavitelj je dobavo, montažo in instalacijo opreme dolžan izvesti v obsegu, na način in pod pogoji, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije javnega naročila ter skladno s ponudbeno dokumentacijo.

Dobavitelj izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. Dobavitelj se obvezuje, da bo blago dostavil in montiral  in instaliral ter da bo vse ostale obveznosti iz javnega naročila opravil skladno z razpisno dokumentacijo ter po navodilih naročnika, po potrebi pa bo dela izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Dobavitelj se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za izpolnitev svojih obveznosti po tej pogodbi ter se zavezuje, da bo morebitne pomanjkljivosti, prilagoditve ali dodatna dela, ki bi nastala zaradi zahtev po učinkoviti montaži opreme ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe obveznosti ali funkcionalnost in tehnična brezhibnost opreme.

V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev in unovčitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj je zlasti dolžan izvesti naslednje:

- naročniku v dogovorjenih rokih dobaviti opremo ter opraviti druga dela, ki so predmet te pogodbe,

naročniku izročiti potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za uporabo opreme,

- popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri dobavi opreme, po splošnih pravilih odškodninskega prava,

  - prevzete obveznosti izvršiti skladno z razpisno dokumentacijo naročnika, strokovno pravilno, vestno in visoke kakovosti, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi ter standardi, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev,

- na poziv naročnika pred pričetkom del predložil dokazila, certifikate o ustreznosti elementov, ki izhaja iz tehničnih zahtev javnega naročila,

- v primeru uvoza blaga s poreklom izven EU izvesti postopek carinjenja kot izhaja iz razpisne dokumentacije za predmet naročila,

- vsa dela izvajati v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, pravili stroke in z dobrimi običaji v skladu z načeli dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo,

- vsa dela izvajal v skladu z navodili in pravili naročnika,

- na lastne stroške izvesti vsa potrebna dela za priključitev opreme na ustrezne instalacijske priključke na objektu,

- po končani montaži opreme odstranil vso embalažo, ki je ostala po izvajanju del,

- poskrbel za ustrezno zavarovanje objektov v neposredni bližini vgradnje opreme, če je to potrebno zaradi narave del,

- poskrbeti za varnost ljudi in premoženja v času izvajanja del po tej pogodbi,

- samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,

- z dopisom obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del,

- hranil vso dokumentacijo, povezano z izvedbo projekta na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta,

- izvesti izobraževanje za uporabnike opreme,

- opravljati vse druge obveznosti, skladno z razpisno dokumentacijo javnega naročila.

Izvajalec je dolžan dela izvajati na način, da je v največji možni meri nemoteno delovanje raziskovalno-razvojnega objekta.

- člen – Dobavni rok

Dobavni rok za dobavo, instalacijo in vzpostavitev nemotenega delovanja ter brezhibne uporabe vseh zahtevanih funkcionalnosti opreme je najkasneje 10.12.2021. Navedeno naročnik in ponudnik potrdita z podpisom primopredajnega zapisnika.

Zaradi specifičnega načina financiranja nakupa opreme, je dobava v roku iz prvega odstavka tega člena bistvena sestavina pogodbe. Naročnik ima pravico, v kolikor primopredajni zapisnik do navedenega roka ne bo podpisan, nemudoma odstopiti od pogodbe, pri čemer dobavitelj ni upravičen do povrnitve kakršnih koli stroškov.

V primeru, da izvajalec izvede dela in druge obveznosti z zamudo po svoji krivdi, ali če ima izpolnitev tako napako ali pomanjkljivost, da predmeta naročila ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan, ko izvajalec zamuja z dobavo oziroma montažo opreme oziroma le-te ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika. Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi ponudbene cene.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 15 % (odstotkov) od vrednosti pogodbenih del za dobavo in montažo opreme.

Dobavitelj se zaveže poravnati vse stroške do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenega 10dobavnega roka. Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani dobavitelja in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca.

Dobavitelj mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Naročnik ima pravico za poplačilo nastalih stroškov in škode unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Uveljavitev pogodbene kazni bo naročnik štel za veliko strokovno napako ter posledično za dokazano slabe izkušnje s ponudnikom, zaradi česar bo takega izvajalca v obdobju naslednjih treh (3) let izločil iz postopkov javnega naročanja.

- člen – Primopredajni zapisnik

Količinski in kakovostni prevzem blaga se opravi s primopredajnim zapisnikom za dobavljeno opremo ter za opravljena druga dela, ki so predmet te pogodbe. Primopredajni zapisnik po dostavi, instalaciji opreme in drugih obveznosti, ki jih je, skladno z razpisno dokumentacijo javnega naročila, potrebno opraviti pred primopredajo in kakovostnem pregledu opreme, podpišeta naročnik in dobavitelj. Z podpisom zapisnika stranki potrdita skladnost opreme z zahtevami naročnika in njeno funkcionalnost.

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati opremo. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik in se pisno določi rok za njihovo odpravo. Če dobavitelj ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun dobavitelja. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo del, ki mora biti brezpogojno in nepreklicno in mora veljati do predvidenega datuma po dokončanju pogodbenih del.

Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5% na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

V primeru, da napake ne bodo odpravljene v roku veljavnosti zavarovanja, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vsaj 8 dni pred iztekom njegove veljavnosti, sicer lahko naročnik uveljavi finančno zavarovanje upoštevajoč ocenjeno vrednost stroška odpravljanja napake. V tem primeru se morebitni presežek po obračunu dejanskih stroškov v treh delovnih dneh nakaže na račun izvajalca.

- člen – Način plačila

Račun bo dobavitelj predložil v roku petih (5) dni po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika. Ponudnik bo skladno z navodili naročnika, izstavil štiri ločene račune, katerih naslovniki bodo naročnik ter sofinancerja nakupa aparature in sicer:

- račun v višini ____________ EUR brez DDV bo izdal naročniku Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana,

- račun v višini _________ EUR brez DDV bo izdal sofinancerju Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana,

- račun v višini _________ EUR brez DDV bo izdal sofinancerju Institut Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana,

- račun v višini _________ EUR brez DDV bo izdal sofinancerju Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana,

Zavezanci za plačilo bodo računu poravnali v roku 30 dni po prejemu ustreznega računa. V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti.

V kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo skladno z Navodili ponudnikom, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. Roki plačil v primeru neposrednih plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, mora izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa naročniku podati pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna plačila, izvajalec s podpisom te pogodbe podaja soglasje k neposrednemu plačevanju podizvajalcem.

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg predvidenih storitev, ne da bi za to moral navajati razloge. V primeru zmanjšanja obsega pogodbenih del ima izvajalec pravico do povračila stroškov za že izvedene storitve.

- člen – Garancija

Predmet pogodbe je tudi odprava vseh napak in pomanjkljivosti v času garancijske dobe, ki znaša tri (3) leta od podpisa primopredajnega zapisnika. Dobavitelj mora v garancijskem obdobju v okviru garancijske dobe odpravljati napake dobavljene opreme in zagotavljati servisiranje, skladno z razpisno dokumentacijo, sicer lahko naročnik unovči zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

V primeru, da se izkaže, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, mora dobavitelj v okviru pogodbenega ali naknadno s strani naročnika določenega roka izvesti potrebne zamenjave, spremembe oz. popravila, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik mora ugotovljene napake in pomanjkljivosti, ki se pojavljajo v garancijskem roku prijaviti preko e-pošte ali telefonsko. V prijavi je potrebno navesti, do kakšne napake je prišlo.

Dobavitelj se obvezuje, da bo na svoje stroške na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku.

Po zaključenem posegu je dobavitelj dolžan naročniku izročiti primopredajni zapisnik, na katerem so navedeni opis napake, datum odprave napake in druga opažanja. Stroške garancijskih popravil, vključno s prevoznimi stroški in stroški za povrnitev nastale škode, v celoti nosi dobavitelj. Če je predmet javnega naročila v garancijskem roku bistveno popravljen oziroma je oprema zamenjana, začne garancijski rok teči znova. Dobavitelj je v tem primeru naročniku dolžan predložiti nov garancijski list ter, glede na podaljšanje garancijske dobe, podaljšati finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Dobavitelj se zaveže, da bo v primeru, ko se bo enaka napaka na posameznem delu opreme ponovila najmanj trikrat, tako opremo zamenjal z enakovredno novo opremo oz. delom opreme.

Če dobavitelj ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in na račun dobavitelja. V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je dobavitelj dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen – Posegi na napravi

Izvajanje kakršnih koli posegov na napravah brez ustreznega naloga naročnika, se šteje za samovoljno dejanje dobavitelja in predstavlja hujšo kršitev te pogodbe. Dobavitelj se zavezuje, da bodo vso opremo strokovno in kvalitetno popravljali in servisirali le strokovno usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo pogoje proizvajalca ponujene opreme. V opremo bo vgrajeval le originalne rezervne dele in potrošni material.

V kolikor dobavitelj tekom izvajanja pogodbenega razmerja krši zahteve v zvezi z odzivnim časom, časom servisiranja, odzivnih časov ali popravila ali del ne izvaja z usposobljenim kadrom, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen, unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali odpravo napak v garancijski dobi, naročiti popravilo pri drugem izvajalcu in celotno vrednost popravila zaračunati dobavitelju ter zahtevati odškodnino po pravilih civilnega prava.

- člen – Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Dobavitelj mora, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije javnega naročila, najkasneje v roku petih (5) delovnih dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del v višini 10% vrednosti pogodbenih del z DDV oziroma vrednosti iz aneksa, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko unovči:

- v primeru dobaviteljevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po dobaviteljevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del po tej pogodbi,

- v primeru, da dobavitelj ne izvaja obveznosti po tej pogodbi.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno do _______________

- člen – Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec mora v petih (5) delovnih dneh po podpisu primopredajnega zapisnika naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % končne ponudbene cene z DDV. Zavarovanje mora veljati 38 mesecev po podpisanem primopredajnem zapisniku. V kolikor dobavitelj finančnega zavarovanja ne predloži, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen – Razdrtje pogodbe

Če dobavitelj del ne opravlja v skladu s to pogodbo in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje ali navodil naročnika, če dobavlja in instalira opremo brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil, sme naročnik odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode. Odstop začne učinkovati z dnem, ko dobavitelj prejme pisno obvestilo o odpovedi.

- člen – Razvezni pogoj

Pogodba preneha veljati, če se bo tekom izvajanja pogodbe ugotovilo, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovemu podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Pogodba preneha veljati z dnem, ko naročnik o nastopu primera iz tega člena obvesti dobavitelja.

- člen –  Protikorupcijska klavzula

Pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10) dobavitelj sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen – Odgovorne osebe

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je ____________, e-mail _______________.

Pooblaščeni predstavnik dobavitelja za izvajanje te pogodbe je ____________, e-mail __________________.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi zgoraj navedenega predstavnika v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi.

- člen – Končne določbe

Za vsa vprašanja, ki v tej pogodbi niso posebej opredeljena, se uporablja slovensko pravo.

Vse spremembe te pogodbe stranki urejata sporazumno s pisnimi dodatki.

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. Za razlago posameznih določb te Pogodbe se uporabljajo predpisi Obligacijskega zakonika.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja do poteka obdobja, v katerem je določena obveznost zagotavljanja rezervnih delov.

Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec dva izvoda.

| Ponudnik: | Kemijski inštitut |
| --- | --- |

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 s sprem.)

Ta obrazec morajo izpolniti vsi, v sodnem registru vpisani zakoniti zastopniki ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe vsi zakoniti zastopniki partnerjev in glavnega ponudnika.