Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Oznaka javnega naročila: 302/19 – RIUM25P-FERI01/2021

# Tehnične specifikacije za pogonski sklop za strojno simulacijo interakcije med pogonom/virom in električnim omrežjem

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nabava pogonskega sklopa za strojno simulacijo interakcije med pogonom/virom in električnim omrežjem, vključno z dobavo, montažo, konfiguracijo, instalacijo in zagonom naprav, skladno s tehničnimi specifikacijami.

Rok dobave: najpozneje 300 dni od dne pričetka veljavnosti pogodbe.

Lokacija dobave: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), Koroška cesta 46, 2000 Maribor, Objekt G1, prostor G-027 (lokacija uporabnika), skladno z roki dobave iz tehničnih specifikacij.

Usposabljanje: usposabljanje se izvede na lokaciji Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), Koroška cesta 46, 2000 Maribor, pri čemer lahko dobavitelj v izredni situaciji po posebnem dogovoru z uporabnikom izvede uvajalni tečaj za uporabnike tudi v online obliki. O točnih datumih usposabljanj se bosta dobavitelj in uporabnik medsebojno dogovorila.

Dobavitelj mora zagotoviti, da so osebe, ki bodo izvajale usposabljanje, strokovno usposobljene.

Usposabljanje poteka v slovenskem ali angleškem jeziku.

Garancijski rok: najmanj 3 leta od dneva podpisa prevzemnega zapisnika (velja za vse postavke opreme razen potrošnega materiala).

Vzdrževanje in podpora v času veljavnosti garancije:

Vključeno mora biti:

- Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, popravilo oz. zamenjava v primeru okvare v roku 60 delovnih dni po oddaji zahtevka. Predaja okvarjenih ter popravljenih ali nadomestnih delov oz. naprav poteka na naslovu naročnika.

- Dobava novih različic programske opreme takoj, ko so le-te na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika.

- Elektronska tehnična podpora.

- Zagotovljen dostop (za ponudnika ali naročnika) do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa.

Za vso ponujeno opremo velja, da mora zanjo v času vzdrževanja proizvajalec opreme zagotavljati dostop do vseh posodobitev programske opreme (vgrajena programska oprema – firmware, gonilniki ipd.) brez dodatnih stroškov. Vsi popravki, servisni paketi ter nadgradnje in podpora morajo biti od proizvajalca strojne oziroma programske opreme.

Veljavnost in obseg ponudb: Cene morajo biti izražene v evrih in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (npr. razpisano blago in spremljajoče storitve, morebitne popuste, stroške dela, prevozne stroške, zavarovanja, stroške dostave, montaže, stroške namestitve opreme, stroške odvoza odpadne embalaže, ipd.) oziroma vse stroške v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila.

Ponudniki morajo podati ponudbo za vse postavke opreme. Naročnik ne bo obravnaval ponudb, ki se nanašajo le na del opreme oz. bo takšne ponudbe zavrnil kot nedopustne.

- TEHNIČNE ZAHTEVE

Želena oprema predstavlja pogonski sklop za strojno simulacijo interakcije med pogonom/virom in električnim omrežjem in je shematsko prikazan na sliki 1. Zajema merilno mizo z mehansko povezanima asinhronskim in sinhronskim strojem, dvema napajalnima sistemoma močnostne elektronike, vezalno-zaščitno-merilnim sistemom ter sistemom za centralno avtomatizacijo in vodenje celotnega pogonskega sistema.

Celoten pogonski sklop mora izpolnjevati naslednje osnovne lastnosti:

- Omogoča prilagodljivo 4-kvadrantno obratovanje obeh strojev. Eden izmed strojev je v vlogi preizkušanca, drugi pa predstavlja aktivno mehansko breme oz. izvor mehanske energije, pri čemer lahko vlogi obeh strojev enostavno zamenjamo.

- Od proizvajalca morajo biti podani osnovni parametri obeh strojev (npr. navijalni podatki statorja in rotorja, posamezne upornosti navitij, razsipane in magnetilne induktivnosti , tranzientni in sub tranzientni parametri,...).

- Vsak izmed strojev ima svoj modularni pretvorniški napajalni sistem, kot je prikazano na sliki 1.

- Vsak modularni pretvorniški sistem vključno s strojem ima svoj dovodni kabel, kot je prikazano na sliki 1.

- Vsebuje ustrezen stikalno-merilni sistem, ki v skladu s tehničnimi specifikacijami omogoča različne vezave strojev bodisi na ustrezen modularni pretvorniški sistem ali direktno na dovodni kabel, kot je prikazano na sliki 1.

- Ima izvedene povezave za izvajanje neodvisnih vzporednih meritev količin v skladu s tehničnimi specifikacijami.

- Modularna pretvorniška sistema vsebujeta programirljiv krmilni sistem v skladu s tehničnimi specifikacijami, s pomočjo katerega lahko z uporabo blokovnega programiranja izvedemo algoritme vodenja po meri.

- Vsi podsistemi vsebujejo ustrezne samozaščitne funkcije.

- Pogonski sklop je avtomatiziran na sistemskem nivoju na osnovi sistemske krmilne enote in osrednjega računalnika z namenskim programskim vmesnikom.

- Pogonski sklop omogoča regenerativno rabo energije (energija iz omrežja pokriva samo izgube v sistemu pogonskega sklopa).

Ponudnik mora ponujeno opremo v celoti združiti in medsebojno povezati v enoten in brezhibno delujoč sistem (t.j. sistem na ključ), v skladu s tehničnimi specifikacijami ter odpraviti vse napake, ki bi se pojavile zaradi morebitne medsebojne nezdružljivosti, nepovezljivosti ali neustrezne povezave v enoten, brezhibno delujoč sistem. V ponudbi mora biti zajeti ves droben material, potreben za priključitev naprav, tudi če ta ni izrecno naveden.

Oprema se nabavlja za potrebe novonastalega laboratorija. Celoten predmet javnega naročila bo postavljen v prostor dimenzije 7 m širina x 8 m dolžine x 4 m višine. V prostor bodo vgrajena vrata 1,9 m širine in 2,3 m višine. Možno postavitev opreme prikazuje slika 2. Predmet javnega naročila so naprave, ki so obarvane z zeleno barvo in so predvidoma nameščene v 4 zaščitne omare in 1 merilno mizo v skladu s specifikacijami, vsi ostali objekti (obarvani z rdečo, modro in oranžno) pa so že predhodno nameščeni v prostor. Za namestitev vseh naprav, ki so predmet tega razpisa bo na voljo pas širine 2,7 m, kot je prikazano na sliki 2. V prostoru se nahaja električni priključek 3 x 400 V, izveden z vodnikom 4 x 70 mm2, nameščene pa so tudi ustrezne kabelske police, cevi pod tlemi in jaški, kot je prikazano na sliki 2. Pogonski sklop se bo z dvema kabelskima sistemoma priključil v vezalno razdelilno omaro, ki je nameščena na drugi strani prostora, kot je prostorsko prikazano na sliki 2 in shematsko prikazano na sliki 1. Hlajenje prostora je izvedeno s klimatsko napravo hladilne moči 10 kW.

Slika 1: Shematski prikaz pogonskega sklopa za strojno simulacijo interakcije med pogonom/virom in električnim omrežjem, ki je predmet javnega naročila

Slika 2: Predlagana postavitev opreme (predmet javnega naročila so samo naprave obarvane z zeleno barvo)

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

Predmet javnega naročila: Pogonski sklop za strojno simulacijo interakcije med pogonom/virom in električnim omrežjem

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | Trifazni asinhronski stroj (AS), z naslednjimi lastnostmi: - Ima navit trifazni rotor z drsnimi obroči, ki omogoča dvojno napajanje stroja. - Nazivna moč: od ≥ 30 kW do ≤ 35 kW (S1 - trajno obratovanje), nazivna moč mora biti enaka nazivni moči trifaznega sinhronskega stroja pod postavko 1.2. - Nazivna napetost statorja: 400 V. - Število polov: 4. - Nazivna frekvenca: 50 Hz. - Konstrukcijsko prilagojen za napajanje s frekvenčnim pretvornikom. - Prisilno zračno hlajen. - Vgrajen element za spremljanje temperature stroja (npr. PTC, PT100, PT1000,…). - Maksimalna hitrost vrtenja stroja: ≥ 3000 vrt/min. - Konstrukcijska izvedba z nogicami (B3). - Prigrajen inkrementalni dajalnik - merilnik vrtljajev in položaja z ≥ 5000 pulzov/vrtljaj. |
| 1.2 | 1 | Trifazni sinhronski stroj (SS), z naslednjimi lastnostmi: - Ima na rotorju vzbujalno navitje. - Nazivna moč: od ≥ 30 kW do ≤ 35 kW (S1 - trajno obratovanje), nazivna moč mora biti enaka nazivni moči trifaznega asinhronskega stroja pod postavko 1.1. - Nazivna napetost statorja: 400 V. - Število polov: 4. - Nazivna frekvenca: 50 Hz. - Faktor delavnosti od 0,1 do 1 (induktivno/kapacitivno - motorsko/generatorsko). - Konstrukcijsko prilagojen za napajanje s frekvenčnim pretvornikom. - Prisilno zračno hlajen. - Vgrajen element za spremljanje temperature stroja (npr. PTC, PT100, PT1000,…). - Maksimalna hitrost vrtenja stroja: ≥ 3000 vrt/min. - Konstrukcijska izvedba z nogicami (B3). - Prigrajen inkrementalni dajalnik - merilnik vrtljajev in položaja z ≥ 5000 pulzov/vrtljaj. |
| 1.3 | 1 | Nastavljiv vir vzbujalne napetosti, z naslednjimi lastnostmi: - Nazivna moč: mora zajemati največjo moč, ki je potrebna za vzbujanje sinhronskega stroja iz postavke 1.2. - Napetostno območje: mora zajemati napetostno območje, ki je potrebno za vzbujanje sinhronskega stroja iz postavke 1.2. - Tokovno območje: mora zajemati tokovno območje, ki je dovoljeno za vzbujanje sinhronskega stroja iz postavke 1.2. - Referenčne vrednosti vzbujalne napetosti je možno spreminjati v realnem času s pomočjo sistemske krmilne enote pod postavko 1.13 oz. s pomočjo krmilne enote v napajalnem pretvorniku sinhronskega stroja iz postavke 1.9. - Omogoča obratovanje sinhronskega stroja v prevzbujenem in podvzbujenem stanju znotraj dopustnih vrednosti statorskih in rotorskih tokov. |
| 1.4 | 1 | Merilnik navora, z naslednjimi lastnostmi: - Nazivni navor: od ≥ 250 Nm do ≤ 500 Nm. - Maksimalna hitrost vrtenja: ≥ 5.000 vrtljajev/minuto. - Razred točnosti: ≤ 0,1 % celotne skale. - Frekvenčno območje: ≥ 2500 Hz. |
| 1.5. | 1 | Vmesnik za prilagoditev merilnih signalov senzorja navora/hitrosti, z naslednjimi lastnostmi: - Analogni izhodi: od -10 V do +10 V. - Analogni nizkopasovno prepustni filter, ki omogoča izvedbo vodenja s konstantnim navorom. |
| 1.6 | 2 | Mehanska sklopka, z naslednjimi lastnostmi: - Elastomerna sklopka z deljenim vpenjanjem, ki omogoča enostavno demontažo brez premikanja strojev ali senzorja navora. - Omogoča zamenjavo elastomera in s tem prilagajanje dušenja/prožnosti sklopke. |
| 1.7. | 2 | Zaščita za gred in sklopko, z naslednjimi lastnostmi: - Zložljiva, z možnostjo enostavnega odpiranja za dostop do sklopke. - Vgrajeni varnostni senzorji, ki so povezani s sistemsko krmilno enoto pod postavko 1.11, pri čemer je v odprtem/nezaščitenem stanju gredi delovanje pogonskega sklopa onemogočeno. |
| 1.8 | 1 | Merilna miza za pogonski sklop, z naslednjimi lastnostmi: - Kovinski varjeni okvir z nivelirnimi nogami, na katerega je pritrjena nosilna plošča, ki je popolnoma prilagojena za soosno namestitev sinhronskega stroja iz postavke 1.2, senzorja navora iz postavke 1.3 ter asinhronskega stroja iz postavke 1.1. - Dolžina nosilne plošče (merilne mize): ≤ 2500 mm. - Širina nosilne plošče (merilne mize): ≤ 900 mm. - Debelina nosilne plošče: ≥ 70 mm. - Nosilna plošča ima po sredini ustrezne T-utore, ki služijo poravnavi obeh strojev, senzorja navora in zaščitnih elementov za gred in omogoča ustrezno soosno mehansko povezavo gredi obeh strojev preko senzorja navora. - Nosilni elementi, ki omogočajo poravnavo gredi sinhronskega stroja, senzorja navora in asinhronskega stroja ter namestitev zaščit za gredi. |
| 1.9 | 2 sistema | Modularni sistem pretvornikov močnostne elektronike za napajanje izmeničnih trifaznih strojev, z naslednjimi lastnostmi: - Je zasnovan na t.i. kaskadni (angl. Back-to-back) vezavi dveh trifaznih mostičnih pretvornikov z vmesnim enosmernim vodilom, kot je prikazano na sliki 1. - Omogoča 4-kvadrantno obratovanje strojev. - Največja dovoljena napetost enosmernega vodila: ≥ 800 V. - Največja moč sistema: ≥ 44 kW (trajno obratovanje pri stikalni frekvenci 10 kHz in največji dovoljeni napetosti enosmernega vodila). - Največji linijski tok: ≥ 70 Arms (trajno obratovanje pri stikalni frekvenci 10 kHz). - Območje možnih stikalnih frekvenc pretvornika na pogonski strani: od ≤5 kHz do ≥10 kHz. - Najvišja napetost omrežja: ≥ 480 Vrms. - Frekvenca omrežja: od ≤50 Hz od ≥60 Hz. - Vsebuje AFE filter na omrežni strani, ki je uglašen s stikalno frekvenco pretvornika na omrežni strani. - Stikalna frekvenca pretvornika na omrežni strani: ≥5 kHz in ≤25 kHz ter je usklajena z AFE filtrom. - Omogoča obratovanje s faktorjem delavnosti: od -1 do 1. - Ima prisilno zračno hlajenje trifaznih pretvorniških modulov. - Ima izvedeno meritev trenutnih vrednosti vseh linijskih tokov na usmerniškem (omrežnem) in razsmerniškem (pogonskem) mostičnem pretvorniku (skupaj 6x), kot je prikazano na sliki 1. - Ima izvedeno meritev trenutnih vrednosti napetosti enosmernega vodila, kot je prikazano na sliki 1. - Ima izvedeno meritev trenutnih vrednosti linijskih tokov (3x) in trenutnih vrednosti faznih napetosti (3x) na omrežni strani AFE filtra kot je prikazano na sliki 1, kar omogoča regulacijo faktorja delavnosti na omrežni strani pretvornika. - Vsebuje modularno krmilno enoto za zajemanje, obdelavo in generiranje signalov na osnovi odprto-programirljivega procesorja (npr. ustreznega mikroprocesorja, digitalnega signalnega procesorja, FPGA enote ipd.) ter ustreznih perifernih enot (t.j. AD in DA pretvornikov), ki na podlagi meritev omogočajo izvedbo vodenja celotnega sistema v realnem času. Krmilna enota je povezana s centralnim računalnikom pod postavko 1.11 in omogoča izvedbo algoritmov vodenja po meri (ustrezne algoritme vodenja lahko uporabnik programsko realizira s pomočjo blokovnega programiranja in jih naloži na programirljiv procesor, kjer se algoritmi izvajajo v realnem času). - Krmilna enota omogoča blokovno programiranje algoritmov vodenja (na primer v programskem okolju Matlab Simulink, Plexim Plecs, NI LabView oziroma enakovredno). - Krmilna enota preko digitalnih oz. analognih vhodov zajema v realnem času vsaj naslednje signale (shematsko prikazano na sliki 1): - pulze inkrementalnega dajalnika ustreznega stroja pod postavko 1.1 ali 1.2, - navor merilnika navora pod postavko 1.4, - vse 3 linijske toke mostičnega pretvornika na pogonski strani, - vse 3 linijske toke mostičnega pretvornika na omrežni strani, - napetost enosmernega vodila, - vse 3 linijske toke na omrežni strani AFE filtra, - vse tri fazne napetosti omrežja, - vse 4 linijske toke statorskih in rotorskih navitij sinhronskega stroja - vse 4 fazne napetosti statorskih in rotorskih navitij sinhronskega stroja - vseh 6 linijskih tokov statorskih in rotorskih navitij asinhronskega stroja - vseh 6 faznih napetosti statorskih in rotorskih navitij asinhronskega stroja - temperaturi obeh mostičnih pretvorniških modulov, - referenčne vrednosti sistemske krmilne enote pod postavko 1.11, - stanje stikala za zasilni izklop, - stanje glavnega kontaktorja za priklop pretvorniškega sistema na omrežje, - stanje zaščitnih funkcij (napake) obeh pretvorniških modulov. - Krmilna enota preko digitalnih oz. analognih izhodov generira vsaj naslednje izhodne signale (shematsko prikazano na sliki 1): - proženje vseh tranzistorjev v obeh pretvorniških modulih na osnovi signalov PŠM, - vklop/izklop glavnega kontaktorja za povezavo pretvorniškega sistema na omrežje, - signale za preklapljanje navitij obeh strojev v vse možne vezave v skladu s tehničnimi specifikacijami pod točko 1.10, - referenčna vrednost vzbujalne napetosti napajalnika pod postavko 1.3. - Ima funkcijo »mehkega« vklopa (sinhronizacije z predpolnjenjem) na omrežje. - Ima vsaj naslednje osnovne strojne oz. programske samozaščitne funkcije: - ustrezne varovalke v tokokrogih, - vgrajen mrtvi čas v gonilnikih za proženje tranzistorjev, ki preprečuje možnost nastanka kratkega stika enosmernega vodila v mostičnih modulih pretvornika, - pretokovna zaščita trifaznih pretvorniških modulov, - zaščita proti previsoki temperaturi trifaznih pretvorniških modulov. - Ima izvedene osnovne algoritme vodenja (t.j. 4 kvadrantno delovanje pogona), ki vsebujejo vsaj: - regulacijo napetosti enosmernega vodila in faktorja delavnosti na omrežni strani s pomočjo omrežnega pretvornika in - regulacijo vrtljajev/navora v orientaciji polja (FOC) strojev pod postavko 1.1 in 1.2 s pomočjo pogonskih pretvornikov. - Vse komponente sistema so nameščene v zaščitni omari, ki ima tipko za zasilni izklop pretvorniškega sistema. |
| 1.10 | 1 | Stikalno – merilni sistem, z naslednjimi lastnostmi: - Vsebuje ustrezna stikala/releje (slika 1), ki s stikalnimi manipulacijami omogočajo vsaj sledeče kombinacije napajanj posameznih navitij sinhronskega in asinhronskega stroja iz postavk 1.1 in 1.2: - Statorsko navitje sinhronskega stroja je napajano s pretvorniškim sistemom pod postavko 1.9 ali direktno iz omrežja. - Rotorsko navitje sinhronskega stroja je napajano z napajalnikom pod postavko 1.3 ali je brez napajanja. - Rotorsko navitje asinhronskega stroja je napajano s pretvorniškim sistemom pod postavko 1.9 in je statorsko navitje asinhronskega stroja priključeno direktno na omrežje. - Statorsko navitje asinhronskega stroja je napajano s pretvorniškim sistemom pod postavko 1.9 in je rotorsko navitje asinhronskega stroja kratko sklenjeno. - Statorsko navitje asinhronskega stroja je napajano direktno iz omrežja in je rotorsko navitje asinhronskega stroja kratko sklenjeno. - Vsebuje ustrezne varovalke v vseh tokokrogih navitij strojev. - Vsebuje priključene vodnike za meritev napetosti na vseh priključnih sponkah navitij obeh strojev, kot je prikazano na sliki 1. - Vsebuje 10 senzorjev toka, ki omogočajo hkratno meritev trenutnih vrednosti vseh linijskih tokov preizkušanca (asinhronskega oz. sinhronskega stroja): - 1 senzor za meritev vzbujalnega toka sinhronskega stroja (nazivna vrednost mora zajemati največjo dovoljeno vrednost toka, ki je dovoljen za vzbujanje sinhronskega stroja iz postavke 1.2), - 9 senzorjev toka, ki omogočajo hkratno meritev statorskih in rotorskih tokov asinhronskega stroja in statorskih tokov sinhronskega stroja, - senzorji morajo omogočati meritev trenutnih vrednosti AC in DC tokov, - frekvenčni razpon senzorjev: 0 do >= 200 kHz pri +-3dB slabljenja, - točnost <= 0,5 % - imajo galvansko ločitev izhodnega signala, - imajo nebaterijski napajalnik, - merilna območja senzorjev morajo zajemati največje dopustne vrednosti tokov obeh strojev iz postavke 1.1 in 1.2. - Vsebuje 10 senzorjev napetosti, ki omogočajo hkratno meritev trenutnih vrednosti vseh faznih napetosti preizkušanca (asinhronskega oz. sinhronskega stroja): - 1 senzor za meritev vzbujalne napetosti sinhronskega stroja (nazivna vrednost mora zajemati največjo dovoljeno vrednost napetosti, ki je dovoljena za vzbujanje sinhronskega stroja iz postavke 1.2), - 9 senzorjev napetosti, ki omogočajo hkratno meritev statorskih in rotorskih faznih napetosti asinhronskega stroja in statorskih faznih napetosti sinhronskega stroja, - frekvenčni razpon senzorjev: 0 do >= 100 kHz pri +-3dB slabljenja, - točnost <= 0,5 % - imajo galvansko ločitev izhodnega signala, - imajo nebaterijski napajalnik, - merilna območja senzorjev morajo zajemati največje dopustne vrednosti tokov obeh strojev iz postavke 1.1 in 1.2. - Je nameščen v zaščitni omari (shematsko prikazano na sliki 1). |
| 1.11 | 1 | Krmilno-merilni sistem, z naslednjimi lastnostmi: - Ima vgrajen industrijski računalnik z vsaj naslednjimi komponentami: - procesorjem Intel Core i7 2,5 GHz ali enakovreden ali boljši, - ≥ 16 GB DDR3 RAM, - trdi disk SSD ≥ 500 GB, - grafična kartica, - ≥ 2x mrežna kartica 1000/100 MBit/s (Ethernet), - ≥ 3x USB vhod, - ≥ 1x serijski vhod. - Osrednji industrijski računalnik na osnovi namenske programske opreme omogoča: - centraliziran nadzor/avtomatizacijo celotnega pogonskega sklopa na sistemskem nivoju, - programiranje procesorskih enot v obeh modularnih pretvorniških sistemih pod postavko 1.9. - Vsebuje ustrezno sistemsko krmilno enoto za avtomatizacijo celotnega pogonskega sistema. - Na osnovi sistemske krmilne enote omogoča zajemanje osnovnih merilnih signalov v realnem času, ki vsebujejo vsaj (shematsko prikazano na sliki 1): - meritev navora na osnovi senzorja navora iz postavke 1.4, - meritev hitrosti na osnovi inkrementalnih dajalnikov, ki sta nameščena na stroja iz postavk 1.1 in 1.2, - ≥ 4 kanalno meritev temperature strojev iz postavk 1.1 in 1.2. - Na osnovi sistemske krmilne enote omogoča generiranje osnovnih krmilnih signalov v realnem času, ki vsebujejo vsaj (shematsko prikazano na sliki 1): - referenčni vrednosti za regulacijo napetosti enosmernih vodil obeh modularnih pretvornikov iz postavke 1.9, - referenčne vrednosti za regulacijo hitrosti, toka oz. navora obeh modularnih pretvornikov iz postavke 1.9, - referenčno vrednost vzbujalne napetosti za napajalnik iz postavke 1.3, - signale za aktivacijo/deaktivacijo modularnih pretvornikov iz postavke 1.9. - Ima izvedene, ožičene in označene priključke za vzporedno merjenje vsaj naslednjih merilnih količin (nizkonapetostni signali, shematsko prikazano na sliki 1): - 3x fazna vrednost napetosti na omrežni strani AFE filtra modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj, - 3x linijski tok na omrežni strani AFE filtra modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj, - 3x linijski tok na omrežni strani modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj, - 1x napetost enosmernega vodila modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj, - 3x linijski tok na pogonski strani modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj, - 3x linijski tok na statorski strani sinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje toka pod postavko 1.10), - 3x fazna napetost na statorski strani sinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje napetosti pod postavko 1.10), - 1x linijski tok na rotorski strani sinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje toka pod postavko 1.10), - 1x fazna napetost na rotorski strani sinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje napetosti pod postavko 1.10), - 3x linijski tok na statorski strani asinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje toka pod postavko 1.10), - 3x fazna napetost na statorski strani asinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje napetosti pod postavko 1.10), - 3x linijski tok na rotorski strani asinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje toka pod postavko 1.10), - 3x fazna napetost na rotorski strani asinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje napetosti pod postavko 1.10), - meritev hitrosti na osnovi inkrementalnega dajalnika, ki je nameščen na sinhronskem stroju pod postavko 1.2, - meritev hitrosti na osnovi inkrementalnega dajalnika, ki je nameščen na asinhronskem stroju pod postavko 1.1, - meritev navora na podlagi senzorja pod postavko 1.4, - 3x fazna vrednost napetosti na omrežni strani AFE filtra modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj, - 3x linijski tok na omrežni strani AFE filtra modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj, - 3x linijski tok na omrežni strani modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj, - 1x napetost enosmernega vodila modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj, - 3x linijski tok na pogonski strani modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj. - Ima izvedeni Ethernet komunikacijski povezavi med osrednjim računalnikom in krmilnima enotama v obeh modularnih pretvornikih, ki omogoča programiranje krmilnih enot. - Je nameščen v ustrezni zaščitni omari, kot je prikazano na sliki 1. - Ima omara namensko polico, na katero je možno odložiti neodvisen merilni vmesnik za paralelno zajemanje merilnih signalov in ga enostavno povezati z označenimi priključki. |
| 1.12 | 1 komplet | Povezovalni močnostni, signalni in komunikacijski kabli, z naslednjimi značilnostmi: - Dobava in montaža vseh potrebnih močnostnih, signalnih ter komunikacijskih kablov. - Ponudnik mora zagotoviti smiselno funkcionalno povezavo za polno delovanje celotnega sistema v skladu s shematskim prikazom na sliki 1 in tehničnimi specifikacijami. - Signalni in komunikacijski kabli morajo biti nameščeni ločeno od močnostnih kablov na takšen način, da je zmanjšan vpliv EM motenj na merilne signale. |
| 1.13 | 1 | Programska oprema za avtomatizacijo/krmiljenje na sistemskem nivoju, z naslednjimi lastnostmi: - Je nameščena na osrednjem industrijskem računalniku iz postavke 1.11. - Operacijski sistem: najnovejša različica MS Windows. - Programski vmesnik za vodenje celotnega pogonskega sklopa na sistemskem nivoju in za zajemanje merilnih signalov, ki omogoča: - Izbiro različnih načinov vodenja (na primer vodenje hitrosti oz. navora posameznega stroja ). - Vnos referenčnih vrednosti hitrosti, navora, napetosti enosmernega vodila. - Beleženje osnovnih izmerjenih signalov, ki so podani pod zahtevo 1.11b). - Različne merilne module (vsaj trajno obratovanje S1, kratkotrajno obratovanje S2, intermitenčno obratovanje S3, nastavljive cikle obremenitev in meritve navornih karakteristik). |

|  | Posebne zahteve za postavko 1.11 a) Vgrajen industrijski računalnik (osebni računalnik) |
| --- | --- |

Ponujeno blago mora v celoti izpolnjevati tudi naslednje tehnične specifikacije, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o Zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19):

Tehnične zahteve: OSEBNI RAČUNALNIKI

ZAHTEVANO

- Osebni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. Način dokazovanja: Ponudnik ob ponudbi priloži: - potrdilo Energy Star ali - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

- Osebni računalniki morajo biti zasnovani tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. Način dokazovanja: Ponudnik ob ponudbi priloži: - jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode (npr. sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in potrebna orodja, videoposnetek), in - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

- Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. Način dokazovanja: Ponudnik ob ponudbi priloži: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Standardi ENERGY STAR: http://www.eu-energystar.org/. Različica, veljavna ob izdaji teh okoljskih primerov in meril, je 6.1, posodobitve pa so dostopne na spletni strani http://www.eu-energystar.org/specifications.htm.

Hard Drive Operating.

LpAm (Low power AM) je oznaka za tlak zvočnih emisij.