Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava visokofrekvenčnega pulzatorja

Oznaka javnega naročila: 302/12 – RIUM35-FS11.3/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava visokofrekvenčnega pulzatorja« in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1.1 | Visokofrekvenčni pulzator: |  |  |  |
|  | - Dinamično preskušanje (utrujanje) ploščatih in valjastih preskušancev (omogočati mora preskušanje ploščatih preskušancev debeline vsaj do 9 mm ter širine vsaj do 50 mm ter valjastih preskušancev premera vsaj do 10 mm. | - DA | - NE |  |
|  | - Statično preskušanje na ploščatih in valjastih preskušancih po ISO 6892 - metoda A1 - ploščati preskušanci debeline vsaj do 9 mm ter širine vsaj do 50 mm, valjasti preskušanci premera vsaj do 10 mm | - DA | - NE |  |
|  | - štiri vertikalna vodila. | - DA | - NE |  |
|  | - Frekvence preskušanja: mora omogočati vse frekvence preskušanja v območju do vsaj 200 Hz | - DA | - NE |  |
|  | - Vsaj 8 frekvenčnih območij | - DA | - NE |  |
|  | - Delovna (montažna) miza mora biti na ergonomski višini (800 mm ±50 mm) | - DA | - NE |  |
|  | - Na delovni (montažni) mizi morajo biti T-utori za pritrjevanje vzorcev. | - DA | - NE |  |
|  | - Uporabna višina med montažnima točkama za zgornje in spodnje orodje vsaj 950 mm. | - DA | - NE |  |
|  | - Razmak med vodili (uporabna širina): vsaj 600 mm. | - DA | - NE |  |
|  | - Elektronika stroja mora omogočati sprejem podatkov in kontrolno zanko s frekvenco 10 kHz, resolucija pretvornikov mora biti vsaj 24 bit. | - DA | - NE |  |
|  | - Skupaj s strojem mora biti dobavljen daljinski upravljalec, ki mora omogočati zelo fin pomik na ravni 2 m, imeti mora varnostno stikalo STOP, ter poljubno nastavljive gumbe (vsaj) za osnovne funkcije: Start test, Stop test, ničenje sile, razbremenjevanje. | - DA | - NE |  |
|  | - Sistem varovanja z oznako CE. | - DA | - NE |  |
| Silomer | - Maksimalna dinamična obremenitev 100 kN (± 50 kN). | - DA | - NE |  |
|  | - Maksimalna statična obremenitev ± 100 kN. | - DA | - NE |  |
|  | - Vgrajen senzor pospeška za izničenje sile zaradi pospeševanja orodij. | - DA | - NE |  |
|  | - Silomer mora biti v skladu s standardom ISO 7500-1 v razredu točnosti 1 od 200 N do 100 kN. | - DA | - NE |  |
| Vpenjalne čeljusti | - Čeljusti za vpenjanje vzorcev morajo biti hidravlične. | - DA | - NE |  |
|  | - Čeljusti morajo biti zasnovane tako, da lahko na njih preskušamo ploščate preskušance debeline vsaj do 9 mm in širine vsaj do 50 mm, valjaste preskušance premera vsaj do 10 mm. | - DA | - NE |  |
|  | - Čeljusti morajo biti brez zračnosti. | - DA | - NE |  |
|  | - Poleg čeljusti mora biti dobavljena ročna črpalka z manometrom. | - DA | - NE |  |
| 1.2 | Merilec raztezka: |  |  |  |
|  | - Merilec raztezka za merjenje raztezkov in skrčkov na ploščatih in valjastih preskušancih mora imeti možnost, da ga namestimo samo z uporabo ene roke. | - DA | - NE |  |
|  | - Izhodiščna merilna dolžina znaša 50,0 mm. | - DA | - NE |  |
|  | - Merilno območje merilca pri nateznih testih mora biti najmanj od 0,2 do +40,0 mm, merjeno od začetne merilne dolžine. | - DA | - NE |  |
|  | - Merilno območje merilca pri nateznih in tlačnih testih mora biti najmanj od 5,2 do +35,0 mm, merjeno od začetne merilne dolžine. | - DA | - NE |  |
|  | - Razred točnosti 0,5 v skladu s standardom EN ISO 9513. | - DA | - NE |  |
|  | - Resolucija 0,02 m ali boljša. | - DA | - NE |  |
| 1.3 | Merilec odpiranja ustja razpoke: |  |  |  |
|  | - Merilec odpiranja ustja razpoke za lomno-mehansko preizkušanje (angl. CMOD). | - DA | - NE |  |
|  | - Izhodiščna merilna dolžina 10 mm. | - DA | - NE |  |
|  | - Merilno območje ±1 mm od začetne merilne dolžine | - DA | - NE |  |
| 1.4 | Procesni računalnik (osebni računalnik): |  |  |  |
|  | - Osebni računalnik z vsaj šestjedernim procesorjem arhitekture x86-64 s frekvenco delovanja najmanj 3,2GHz in ventilatorjem, katerega hrup je manjši od 26 dB. | - DA | - NE |  |
|  | - Operacijski sistem Windows 10 Professional ali novejši s priloženo licenco. | - DA | - NE |  |
|  | - Vsaj 16GB delovnega pomnilnika. | - DA | - NE |  |
|  | - 3D grafična kartica z vsaj 4GB grafičnega pomnilnika s priključki za monitorje vsaj 2x DisplayPort. | - DA | - NE |  |
|  | - Vsaj 500GB SSD NVMe pomnilnika. | - DA | - NE |  |
|  | - Vsaj 2TB trdi disk. | - DA | - NE |  |
|  | - Vsaj en 1Gb/s mrežni priključek. | - DA | - NE |  |
|  | - Vsaj 4 USB vhodi. | - DA | - NE |  |
|  | - Optična enota slim DVD+/-RW SuperMulti DL. | - DA | - NE |  |
|  | - Matična plošča z možnostjo razširitve pomnilnika na vsaj 64GB in z vgrajeno zvočno kartico. | - DA | - NE |  |
|  | - Ohišje s kvalitetnim in tihim hlajenjem in napajalnikom. | - DA | - NE |  |
|  | - Bluetooth miška (specifikacije enake ali boljše od "Logitech MX Master 2S, Bluetooth"). | - DA | - NE |  |
|  | - Tipkovnica Bluetooth (specifikacije enake ali boljše od "Logitech MX Keys SLO"). | - DA | - NE |  |
|  | - Monitor IPS velikosti vsaj 23'' z ločljivostjo vsaj Full HD (1920x1080), odzivnim časom manj ali enako 5ms, vsaj s priključkoma DisplayPort in HDMI, možnostjo VESA montaže, DisplayPort kabel. | - DA | - NE |  |
| 1.5 | Uporabniški program: |  |  |  |
|  | - Uporabniški program mora imeti možnosti: optimizacije PID parametrov, postavitev varnostnih omejitev hoda, funkcijo osciloskopa. | - DA | - NE |  |
|  | - Uporabniški program mora biti vsaj v angleškem in slovenskem jeziku. | - DA | - NE |  |
|  | - Uporabniški program mora omogočati krmiljenje vsaj po: pomiku, deformaciji, sili. | - DA | - NE |  |
|  | - Uporabniški program mora imeti vključeno zaznavo loma glede na spremembo frekvence. | - DA | - NE |  |
|  | - Uporabniški program mora imeti možnost izvoza v ASCII format. | - DA | - NE |  |
|  | - Uporabniški program mora imeti omogočen zajem videa pri statičnih testih (snemanje testa). | - DA | - NE |  |
|  | - Izvoz rezultatov statičnih testov mora biti v standardnih formatih (najmanj oz. obvezno vsaj v Excell, AscII in Word formatih). | - DA | - NE |  |
|  | - Programski modul mora zagotavljati, da ga brez dodatnih stroškov namestimo na poljubno število računalnikov, kjer si lahko ogledamo rezultate testov. | - DA | - NE |  |
|  | - Uporabniški program mora brezhibno funkcionirati v okviru ponujenega operacijskega sistema najmanj ves čas trajanja garancijskega roka. | - DA | - NE |  |
|  | - Pred iztekom garancijske dobe se zagotovi brezplačna posodobitev uporabniškega programa. | - DA | - NE |  |
| 1.6 | I/O modul za procesiranje A/D signalov z zunanjih senzorjev: |  |  |  |
|  | - Vsaj 1 analogni vhod visoke resolucije ±10 V, 24 bit. | - DA | - NE |  |
|  | - Vsaj 2 analogna izhoda ±10 V, 24 bit. | - DA | - NE |  |
|  | - Vsaj 4 digitalni vhodi, 5 V. | - DA | - NE |  |
|  | - Vsaj 3 digitalni izhodi, 5 V. | - DA | - NE |  |
|  | - Modul dela s 400 kHz in pošilja vrednosti s frekvenco 10 kHz na kontroler. | - DA | - NE |  |

| Zahteve, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o Zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19) za postavko 1.4 Procesni računalnik: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. | - DA | - NE |  |
| 2. Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. | - DA | - NE |  |
| 3. Glasnost osebnega računalnika je izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne presega 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. | - DA | - NE |  |
| 4. Zaslon izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe | - DA | - NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži dokazila o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev (vključno z Uredbo o zelenem javnem naročanju) ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta oz. spletnega dokumenta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.

Za postavko Procesni računalnik ponudnik kot dokazilo navede potrdilo oz. dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), kot izhaja iz Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila ter jih priloži k ponudbi, skupaj z ostalo tehnično dokumentacijo ponudnika.