Številka: 410-4/2021

Datum: 15. 7. 2021

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za javno naročilo »NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME, POTROŠNEGA MATERIALA TER VZDRŽEVANJE V POGARANCIJSKEM OBDOBJU« v skladu z obvestilom o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil in dokumentacijo v nadaljevanju.

Rok za predložitev ponudbe je do dne 16. 8. 2021 do 9.00 ure.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16. 8. 2021 in se bo začelo ob 9:30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

S spoštovanjem,

Predstojnica naročnika:

Anica Hribar, direktorica

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- SPLOŠNO

- Podatki o naročniku

Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice.

- Vrsta postopka

Naročnik bo v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 91/15 in 14/18, 3), v nadaljevanju: ZJN-3, izvedel odprti postopek.

- Predmet naročila

Predmet javnega naročila je dobava NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME, POTROŠNEGA MATERIALA TER VZDRŽEVANJE V POGARANCIJSKEM OBDOBJU.

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz predračuna in tehničnih specifikacij, ki sta del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom za posamezni sklop sklenil ustrezno pogodbo oz. okvirni sporazum.  Kjer v tej razpisni dokumentaciji ni izrecno zapisano drugače, se izraz »pogodba« nanaša tudi na okvirni sporazum.

Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje vsebino te razpisne dokumentacije in sprejema pogoje opredeljene v razpisni dokumentaciji.

- Način oddaje javnega naročila

Javno naročilo je sestavljeno iz šestih sklopov in sicer:

SKLOP 1  – ENDOSKOPSKA OPREMA S TEHNOLOGIJO UMETNE INTELIGENCE

SKLOP 2  – ENDOSKOPSKA PERIFERNA OPREMA

SKLOP 3  – ENDOSKOPSKI STATIV

SKLOP 4  – PREGLEDNA DIAGNOSTIČNA LED LUČ

SKLOP 5  – DOKUMENTACIJSKI SISTEM ZA ENDOSKOPIJE

SKLOP 6  – OPREMA ZA SHRANJEVANJE ENDOSKOPOV

Javno naročilo obsega:

- dobave endoskopske opreme;

- dobave potrošnega materiala vezanega na čiščenje endoskopske opreme v termodezinfektorju;

- vzdrževanje »ALL INCLUSIVE« naslednje endoskopske opreme  v obdobju 5 let po poteku garancije:

- videogastroskope, rutinske,

- videogastroskope, terapevtske;

- videokolonoskope, rutinske;

- tekoče vzdrževanje ostale  endoskopske opreme iz sklopov 1, 2, 3, 4, 5 in 6 v obdobju 5 let po poteku garancije.

Ponudnik lahko odda ponudbo:

- za sklope 1, 2, 3, 4 in 5 skupaj (ponudba za posamezni sklop ni dopustna);

- za sklop 6;

- za vse sklope skupaj.

Variantne ponudbe niso sprejemljive.

Dobava potrošnega materiala vezanega na čiščenje endoskopske opreme v termodezinfektorju se izvaja sukcesivno.

Ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevajo prevzem vseh obstoječih rabljenih endoskopov ter video sistema, s katerimi naročnik razpolaga. Izbrani dobavitelj obstoječe naprave odpelje po montaži novih naprav, ki bodo predmet pogodbe. Vrednost odpeljanih naprav se upošteva pri ceni za nove naprave v rubriki odkup obstoječih endoskopskih naprav. Obstoječe naprave se odpeljejo takrat, ko je montiran zadnji od kompletov opreme za posamezno ambulanto. Ponudnik mora v predračunu ločeno prikazati vrednost obstoječe opreme, ki je predmet odvoza.

Ponudnikom pred oddajo ponudbe priporočamo ogled obstoječih naprav, ki bodo predmet odvoza in se seznanijo z vsemi okoliščinami in posebnostmi, ki bi lahko vplivale na potek izvedbe odvoza in z oceno vrednosti opreme. Ogled se izvede po predhodnem dogovoru z eno od kontaktnih oseb naročnika iz 6. točke I. poglavja teh navodil.

Skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 v popisih oziroma specifikacijah del in opreme, kjer so navedeni elementi, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, dodajamo navedbo »kot na primer«, kar pomeni, da morajo biti ponujeni elementi najmanj enakovredni elementom, navedenim v naročnikovih postavkah, glede tehničnih karakteristik in kakovosti.

Kjer v tej razpisni dokumentaciji ni izrecno zapisano drugače, se določila te razpisne dokumentacije nanašajo na vse sklope predmetnega javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da za  dobavo katerega od predmetov oz. za izvajanje storitev iz tega javnega naročila ne izbere nobenega ponudnika

- Roki in kraj izvedbe javnega naročila

Rok dobave opreme:

Komplet opreme za eno ambulanto mora ponudnik dobaviti v roku 40 dni od dneva podpisa pogodbe, komplet opreme za drugo ambulanto pa do konca maja 2022. V kolikor bo naročnik uspel pridobiti sredstva s strani RS Ministrstva za zdravje za nakup obeh kompletov opreme, se rok za dobavo kompleta opreme za obe ambulanti določi na 40 dni od dneva podpisa pogodbe.

Rok oz. obdobje dobave potrošnega materiala vezanega na čiščenje endoskopske opreme v termodezinfektorju:

Sukcesivne dobave za obdobje sedem (7) let od pričetka uporabe opreme.

Obdobje izvajanje pogarancijskega vzdrževanja:

- vzdrževanje »ALL INCLUSIVE« naslednje endoskopske opreme  v obdobju 5 let po poteku garancije:

- videogastroskope, rutinske,

- videogastroskope, terapevtske;

- videokolonoskope, rutinske;

- vzdrževanje ostale  endoskopske opreme iz sklopov 1, 2, 3, 4, 5 in 6 v obdobju 5 let po poteku garancije.

Kraj izvedbe dobave: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 17, interni oddelek, 8250 Brežice

- Kontaktni podatki naročnika

Samo Zorko, Splošno upravna in kadrovska služba tel.: 07/466 8114, 031 603 613

e-mail: samo.zorko@sb-brezice.si

Rok Škvarč, plansko analitska služba

tel.: 07/466 8109

e-mail: rok.skvarc@sb-brezice.si

Marija Humek Petelinc, dr. med. spec.,

tel.: 07/466 8212

e-mail: marija.petelinc@sb-brezice.si

- Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo izločene.

  - Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 12. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 12.1.1. in 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 12.1.1., 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

  - Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (ESPD obrazcu) navesti vse podizvajalce in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Ponudnika mora za vsakega podizvajalca, ki ga navede v ponudbi, navesti oz. dostaviti naslednje podatke oz. dokumente:

- izpolnjen ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3;

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva;

- dogovor med izvajalcem in podizvajalcem o nameri izvedbe posla, v katerem morajo biti navedeni najmanj naslednji podatki: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe;

- ostale podatke oz. dokumente, če je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji.

V primeru, da bo ponudnik izbran za izvedbo javnega naročila, bo moral ob podpisu pogodbe predložiti pogodbo med izvajalcem in podizvajalcem ter soglasje podizvajalca k neposrednim plačilom, če le-ta to zahteva, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe.

Pogoji, ki jih morajo, poleg pogojev določenih v ZJN-3 kot obveznih, izpolnjevati podizvajalci ponudnika, so opredeljeni v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, daje podizvajalec prejel plačilo za opravljen storitve/dobave, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 12.1.11. poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

  - Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja

- v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v ESPD obrazcu navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk 12.1. in 12.2. II. poglavja teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Opomba: V primeru oddaje partnerske ponudbe se šteje, da je glavni ponudnik (nosilec posla) z oddajo ponudbe oddal ponudbo tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi, potrjujejo ponudbeno ceno s ponudbenim predračunom, vzorec pogodbe, roke za izvedbo naročila, dane garancije in podobno.

- Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo ali v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi do vključno 9. 8. 2021 do 12.00 ure.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil najpozneje (4) štiri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Vsako pojasnilo oz. odgovor na vprašanje je sestavni del razpisne dokumentacije.

- Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štiri ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb;

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

- Zaupnost podatkov in postopka

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne oz. kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

Kot zaupne podatke oz. poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1 in so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni oz. poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti, v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za zaupne oz. poslovno skrivnost.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo kot zaupne oz. poslovno skrivnost obravnaval tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju podatkov.

- PONUDBA

- Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji originalna dokazila v jeziku, v katerem so bila izdana in ustrezni slovenski prevod.

- Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

  - Vsebina ponudbe:

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo v nadaljevanju tega poglavja našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem, vzorcem, dokumentom in drugim navodilom iz te razpisne dokumentacije. Ponudba mora biti izdelana in oddana v skladu z zahtevami naročnika iz te razpisne dokumentacije.

    - Obvezni deli ponudbe

- Rekapitulacija predračuna (ločeno za sklop 1-5 in sklop 6) – priloga 1 (razdelek »Ponudba«)

- Specifikacija ponudbenega predračuna – priloga 2 (razdelek »Ostale priloge«)

- Tehnične zahteve naročnika – priloga 3 (razdelek »Ostale priloge«)

- ESPD obrazec ponudnika (razdelek »ESPD«)

- ESPD obrazec ostalih sodelujočih (razdelek »Ostale priloge«)

Opomba: za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi in za vsakega od podizvajalcev navedenih v ponudbi.

- Zahteva podizvajalca za neposredna plačila – priloga 4 (razdelek »Ostale priloge«)

- Potrditev referenc ponudnika (vzorec) – priloga 5 (razdelek »Ostale priloge«)

- Menična izjava za resnost ponudbe skupaj z bianco menico (vzorec) – priloga 6 (razdelek »Ostale priloge«)

- Izjava o udeležbi v lastništvu ponudnika in o povezanih družbah (vzorec) – priloga 14 (razdelek »Ostale priloge«).

- Referenčna lista ponudnika – lastni seznam ponudnika (razdelek »Ostale priloge«);

- Izjava ponudnika o ponujeni garancijski dobi – lastna izjava ponudnika (razdelek »Ostale priloge«);

- Tehnični listi oz. druga tehnična dokumentacija (razdelek »Ostale priloge«);

- Cenik rezervnih delov in urne postavke za delo izven rednega pogarancijskega vzdrževanja za tisto opremo, ki ni vključena v »ALL INCLUSIVE« vzdrževanje - lastna priloga ponudnika (razdelek »Ostale priloge«)

- Izkaz sposobnosti za izvedbo servisiranja – lastna izjava ponudnika (razdelek »Ostale priloge«)

    - Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih ponudnik predloži na poziv naročnika

Opomba: Dokazila ponudnik predloži na zahtevo naročnika, lahko pa jih predloži že ob oddaji ponudbe in sicer jih naloži v razdelek »Ostale priloge«

Drugi obrazci in vzorci naročnika:

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih oseb (vzorec) – priloga 7 (razdelek »Ostale priloge«)

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (vzorec) – priloga 8 (razdelek »Ostale priloge«)

- Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  – priloga 9 (razdelek »Ostale priloge«)

- Vzorec Izvršnice kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - priloga 10 (razdelek »Ostale priloge«)

- Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi – priloga 11 (razdelek »Ostale priloge«)

- Izjava o zastopstvu, vzdrževanju in servisu medicinske opreme (vzorec) – priloga 12

- Izjava o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (vzorec) – priloga 13

Lastne priloge ponudnika

- Dokazilo o registraciji ustrezne dejavnosti ponudnika, če le-ta ni razvidna iz javnih uradnih evidenc (AJPES e-PRS)

- Akt o skupnem nastopanju

- Dogovor med izvajalcem in podizvajalcem o nameri izvedbe posla

- Drugo – če je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji oz. to opredli naročnik v pozivu k dopolnitvi ponudbe

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

- Izpolnitev in priprava ponudbe

  - Obrazložitev posameznih izrazov oz. kratic:

- Kratica "ESPD" se nanaša na enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z določili 79. člena ZJN-3.

- Izraz »fizični podpis« se nanaša na lastnoročni, klasični podpis dokumenta s strani zakonitega zastopnika ponudnika oz. druge osebe, če je tako opredeljeno v tej razpisni dokumentaciji (npr. odgovorna oseba potrjevalca reference, odgovorna oseba podizvajalca). V praksi to pomeni, da ponudnik posamezen dokument natisne, lastnoročno podpiše in po potrebi žigosa ter tako pripravljen obrazec pretvori (s skeniranjem) v *.pdf obliko.

- Izraz »elektronski podpis« pa se nanaša na elektronski podpis v skladu z določili Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo, 73/04 - ZN-C, 61/06 - ZEPT in 46/14 -  v nadaljevanju: ZEPEP).

Kjer je navedeno, da je potrebno dokument oddati v *.pdf obliki, naj ponudnik upošteva, da bo naročnik sprejel dokument tudi v drugem formatu, ki omogoča shranjevanje skeniranega dokumenta (npr. *.tif, *.jpg).

  - Oddaja obrazca "Predračun"

Ponudnik v sistemu e-JN dokumenta naloži na naslednji način:

- Obrazec »Predračun«, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, v *.pdf obliki naloži v razdelek »Predračun«. Obrazec »Predračun« bo samodejno elektronsko podpisan z oddajo ponudbe.

  - Oddaja ESPD obrazca

Ponudnik v sistemu e-JN ESPD obrazce naloži na naslednji način:

- Lastni ESPD obrazec v xml. obliki naloži v razdelek »ESPD«. Ponudnikov ESPD obrazec v xml. obliki bo samodejno elektronsko podpisan z oddajo ponudbe.

- ESPD ostalih sodelujočih v ponudbi (partnerji oz. podizvajalci) naloži fizično ali elektronsko podpisane v pdf. obliki ali v elektronski obliki podpisan xml. v razdelek »Ostale priloge«.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka xml.) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. Ponudniki lahko ustvarijo lasten ESPD obrazec, pri čemer morajo v obrazcu zajeti vse informacije, ki jih je opredelil naročnik.

Izpolnjen in podpisan ESPD, na način opredeljen v prejšnjih odstavkih, mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

  - Oddaja drugih obrazcev ali izjav ponudnika

(kot npr. Zahtevek podizvajalca za neposredna plačila, Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe ipd.)

  - Ponudnik mora posamezne podatke oddati na obrazcih predpisanih v teh navodilih.

  - Obrazci morajo biti fizično (podpis in žig, če je to potrebno) ali elektronsko podpisani.

  - Ponudnik mora v obrazcih izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami.

  - Če se obrazec izpolnjuje z računalnikom, mora struktura in vsebina računalniškega izpisa ustrezati zahtevam iz originalnega obrazca.

Obrazce in izjave ponudnik naloži v razdelek »Ostale priloge«.

Posamezne obrazce in izjave ponudnik odda, če je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da pri predmetnem javnem naročilu, ponudnik ne nastopa s podizvajalci, za te dokumentov ne oddaja (niti praznih).

  - Oddaja Tehničnih zahtev naročnika

Ponudnik v sistemu e-JN ESPD vzorec pogodbe naloži v razdelek »Ostale priloge« na naslednji način:

- Ponudnik dokument izpolni v skladu z navodili;

- Ponudnik dokument fizično podpiše in po potrebi žigosa na za to označenem mestu ali ga podpiše elektronsko.

  - Oddaja vzorca pogodbe:

Ponudnik vzorca pogodbe ne oddaja s ponudbo. Šteje se, da je ponudnik s podpisom ESPD obrazca potrdil, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

V primeru morebitnega razhajanja vsebine posameznih določil zapisanih v vzorcu pogodbe in zapisanim v teh navodilih, se pri pripravi pogodbe z izbranim izvajalcem upoštevajo določila iz teh navodil.

  - Referenčna potrdila

(Obrazec: Potrditev referenc ponudnika)

Referenčno potrdilo mora biti fizično ali elektronsko podpisano s strani potrjevalca reference.

Referenčno potrdilo je vzorčni obrazec. Ponudnik lahko dokazila o izpolnjevanju referenčnih zahtev predloži na drugem obrazcu ali dokumentu, vendar pa morajo biti izkazani vsi podatki, ki so zahtevani v obrazcu, ki ga je pripravil naročnik.

Ponudnik referenčno potrdilo (fizično ali elektronsko podpisanega s strani potrjevalca reference) ob oddaji ponudbe naloži v razdelek »Ostale priloge«.

  - Ostali dokumenti oz. lastne priloge ponudnika

Ostali dokumenti oz. lastne obvezne ali neobvezne priloge ponudnika (akt o skupnem nastopanju, tehnični listi in druga tehnična dokumentacija, prospekti, lastni ceniki, ipd.).

Ponudnik dokumente naloži v razdelku »Drugi dokumenti« na način in v obliki, da so iz elektronske oblike dokumenta razvidni podatki, ki jih zahteva naročnik. Prav tako mora biti razvidno, katera institucija je izdala (npr. zavarovalna polica) oz. spletni vir (npr. prospekti s spletne strani). Če je zahteva, da je dokument podpisan s strani izdajatelja (npr. zavarovalna polica, certifikati), mora biti naložen popoln dokument (kot npr. sken originalne zavarovalne police).

  - Ostali dokumenti oz. lastne priloge ponudnika

Ostali dokumenti oz. lastne obvezne ali neobvezne priloge ponudnika (akt o skupnem nastopanju, tehnični listi in druga tehnična dokumentacija, prospekti, lastni ceniki …).

Ponudnik dokumente naloži v razdelku »Drugi dokumenti« na način in v obliki, da so iz elektronske oblike dokumenta razvidni podatki, ki jih zahteva naročnik. Prav tako mora biti razvidno, katera institucija je izdala (npr. zavarovalna polica) oz. spletni vir (npr. prospekti s spletne strani). Če je zahteva, da je dokument podpisan s strani izdajatelja (npr. zavarovalna polica, certifikati), mora biti naložen popoln dokument (kot npr. sken originalne zavarovalne police).

- Listine v ponudbi

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb

- Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do datuma in ure iz točke 3.2 Povabila k oddaji ponudbe. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

- Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- Popravljanje napak in nedopustno spreminjanje razpisne dokumentacije

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih, ki so potrebne za popravilo ponudnikovih napak. V takem primeru mora popravek parafirati oseba ali osebe, ki so podpisniki ponudbe.

Vsako spreminjanje razpisne dokumentacije bo imelo za posledico izključitev ponudbe iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepravilno. K nedopustnemu spreminjanju razpisne dokumentacije med drugim sodi tudi spreminjanje, dopisovanje ali brisanje delov besedila – besedila, ki ga je zapisal oz. določil naročnik javnega naročila (na obrazcu, vzorcu pogodbe, tehničnih specifikacijah ali popisu del in podobno) in ki ni namenjeno izpolnjevanju.

- Dopustne dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, daje takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN- 3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, daje prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, kijih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Naročnik bo ponudnika po elektronski pošti (e-naslov kontaktne osebe, ki jo določi ponudnik) pozval, da predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije oz. dokumentacijo. Naročnik lahko za komunikacijo s ponudnikom uporabi tudi orodje eJN.

Rok za dopolnitev oz. pojasnitev ponudbe je tri (3) delovne dni od prejema poziva. Šteje se, da je ponudnik prevzel poziv prvi naslednji delovni dan, ko je naročnik odposlal elektronsko pošto oz. pravočasno dopolnil ponudbo, če je dopolnitev dostavil tretji delovni dan od prejema poziva. V kolikor se ponudnik v zadanem roku ne odzove na naročnikov poziv, se ponudba izloči kot nedopustna.

Izjemoma lahko naročnik določi daljši rok dopolnitve ponudbe, ki pa ne more biti daljši od petih (5) delovni dni.

Navedeno v tej točki velja tudi za pozive naročnika ponudniku v zvezi z dostavo dokazil o izpolnjevanju pogojev za predmetno javno naročilo.

Ponudnik lahko ob pozivu k dopolnitvi ponudbe le-to dopolni po e-pošti, pri čemer lahko odda zahtevane dokumente v sken obliki.

- Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

- Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

- Obvezni pogoji

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Naročnik namesto potrdil, kijih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. Navodila v zvezi z izpolnitvijo ESPD so dostopna na naslednji povezavi: http://www.enarocanie.si/Dokumenti/Navodila za uporabo ESPD.pdf

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 12.1.1. in 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 12.1.1., 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

- Osnovna sposobnost ponudnika

    - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če skladno z ZJN-3ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in zapisana v 75. členu ZJN-3.

Dokazilo: ESPD obrazec

    - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu z določili ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec

    - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika:

- če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo ali

- če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

Dokazilo: ESPD obrazec

  - Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Ponudnik mora:

- biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež,

- imeti vsa potrebna dovoljenja za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, če je to potrebno.

Dokazilo: ESPD obrazec

  - Pogoji povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

    - Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključiti gospodarski subjekt:

- če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarskih subjekt zgrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;

- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če izkrivljanje konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpopolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, zahtevanih skladno z zakonom;

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Dokazilo: ESPD obrazec

  - Tehnične in/ali kadrovske sposobnosti

    - Ponudnik mora zagotavljati pogoje, ki jih je naročnik opredelil v obrazcu Tehnične zahteve naročnika, izdelane za vsak posamezni sklop.

Dokazilo: Podpisan in parafiran obrazec Tehnične zahteve naročnika, ki so priloga predračuna.

Ponudnik izjavlja, da je v obdobju zadnjih treh (3) let pred oddajo te ponudbe izvedel dobavo opreme (1 sistem), po zahtevah naročnika v tej razpisni dokumentaciji, za katero je vzpostavil sistem za dokumentiranje endoskopskih pregledov z integracijo BIS, ki ga uporablja naročnik, ter sistem za dokumentiranje sledenja čiščenja, sušenja, hrambe in uporabe endoskopov in je za to opremo pravilno,  pravočasno in kakovostno (brez pogostih reklamacij) izpolnjeval storitve vzdrževanja in servisiranja, ki so predmet tega javnega naročila, in pogodbene obveznosti (brez pritožb) oz. izpolnjeval vse pogodbene obveznosti

Upoštevajo se tudi reference, ki jih je ponudnik ali partner pridobil kot podizvajalec, pri čemer mora referenco potrditi naročnik storitve in ne glavni izvajalec storitve.

Dokazilo v fazi preverjanja:

- lastni seznam Referenčna lista ponudnika;

- izpolnjen in potrjen obrazec Potrditev referenc ponudnika.

  - Garancijska doba

    - Ponudnik mora za ponujeno opremo ponuditi najmanj naslednjo garancijo:

SKLOP 1  – Endoskopska oprema s tehnologijo umetne inteligence: 	najmanj 24 mesecev

SKLOP 2  – Endoskopska periferna oprema:					najmanj 24 mesecev

SKLOP 3  – Endoskopski stativ:						najmanj 24 mesecev

SKLOP 4  – Pregledna diagnostična led luč:					najmanj 24 mesecev

SKLOP 5  – Dokumentacijski sistem za endoskopije:				najmanj 24 mesecev

SKLOP 6  – Sistem za shranjevanje endoskopov in voziček za prevoz: 	najmanj 24 mesecev

Dokazilo: Izjava ponudnika o ponujeni garancijski dobi (lastni dokument)

- Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora za zavarovanje resnosti ponudbe naročniku nakazati:

- brezobrestni denarni depozit in sicer v višini 3% skupne ponudbene vrednosti z DDV;

ali

- finančno zavarovanje v obliki bianco menice »brez protesta«.

Brezobrestni depozit se nakaže na podračun pri UJP št. 01100-6030276730 naročnika Splošne bolnišnice Brežice. Na plačilnem nalogu mora navesti naslednje podatke: namen nakazila: garancija za resnost ponudbe št. ________ (številka ponudbe ponudnika), sklic SI00 ____-_____ (številka objave javnega naročila na portalu javnih naročil RS – npr.: 00174-2018).Ponudnik kot dokazilo predloži v ponudbi potrdilo o nakazilu depozita.

Brezobrestni denarni depozit se ponudniku vrne na podlagi zahteve ponudnika in sicer v roku sedmih (7) delovnih dni od prejema zahtevka, v katerem mora ponudnik navesti št. TRR, vendar ne pred rokom za predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje v obliki bianco menice »brez protesta« mora ponudnik predložiti z lastno menično izjavo s pooblastilom za unovčenje brez protesta, v višini 3% ponudbene vrednosti z DDV z veljavnostjo za čas veljavnosti ponudbe (120 dni od dneva odpiranja ponudb). Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži skeniran izvod originala menice z menično izjavo. Na pisno zahtevo naročnika, pa je ponudnik naknadno dolžan predložiti tudi original.

Naročnik bo zadržal sredstva denarnega depozita oz. unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ali ne predloži oz. zavrne predložitev instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo javnega naročila ali

- če ponudnik ne pristopi k izvedbi del, kljub podpisani pogodbi o izvedbi javnega naročila ali

- če izbrani ponudnik ne dostavi ustreznega instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo del ali le-te ne dostavi pravočasno (v skladu z določili te razpisne dokumentacije), zaradi česar podpisana pogodba ne bo stopila v veljavo.

Če ponudnik ne predloži zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla oz. kavcijskega zavarovanja ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje da je ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi, zato pogodba in okvirni sporazum ne pričneta veljati.

- Finančno zavarovanje v času izvajanja storitev

    - 14.1. 	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral naročniku v roku petih (5) dni po podpisu pogodbe predložiti izpolnjeno, žigosano, podpisano in overjeno izvršnico,  bančno garancijo, kavcijsko zavarovanje ali denarni depozit za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini petih odstotkov (5 %) skupne pogodbene vrednosti storitev z DDV z dobo veljavnosti 60 dni po izteku veljavnosti pogodbe.

V kolikor finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ne predloži, se šteje, da k podpisu pogodbe ne bo pristopil in da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika.

Unovčenje finančnega zavarovanja ponudnika ne odvezuje obveznosti do izpolnitve pogodbenih obveznosti. V primeru unovčenja je dolžan priskrbeti nadomestno v skladu z določili razpisne dokumentacije.

V kolikor se zaradi različnih okoliščin podaljšajo roki, se mora za enako obdobje podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja in sicer s predložitvijo nove izvršnice, bančne garancije, kavcijskega zavarovanja oz. depozita za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pod istimi pogoji. V primeru, da se le te ne zagotovi, lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Vzorec izvršnice je sestavni del te razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik uporabi lastno izvršnico, mora biti vsebina le-te identična vzorcu iz te razpisne dokumentacije.

Dokazilo: ESPD obrazec

14.2. 	Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo naročniku najkasneje v petih (5) dneh po podpisu končnega prevzemnega zapisnika za odpravo napak v garancijskem roku predložil garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice (v nadaljevanju: garancija) v višini  pet odstotkov (5 %) končne pogodbene vrednosti z DDV v EUR z veljavnostjo še najmanj trideset (30) dni po preteku garancijskega roka po pogodbi (min. 24 mesecev + 30 dni), kar je tudi pogoj za plačilo računa.

Naročnik ima pravico unovčiti garancijo v primeru kršitve pogodbenih obveznosti v času roka veljavnosti garancije pod pogoji, ki so določeni v pogodbi, razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

V primeru unovčenja garancije za odpravo napak v garancijskem roku je izbrani ponudnik dolžan priskrbeti nadomestno v skladu z določili razpisne dokumentacije.

V kolikor se zaradi različnih okoliščin garancijski roki podaljšajo, se mora za enako obdobje podaljšati tudi veljavnost garancije, in sicer s predložitvijo nove garancije za odpravo napak v garancijski dobi pod istimi pogoji. V primeru, da izbrani ponudnik pravočasno ne zagotovi zahtevane nove ustrezne garancije, lahko naročnik unovči obstoječo garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

V kolikor izbrani ponudnik v petih (5) dneh po kakovostnem prevzemu ne bo predložil ustrezne garancije za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do ponudnika.

Vsaka garancija mora biti brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in nepreklicna.

Upoštevane bodo le garancije, ki jih izdajo finančne ustanove s sedežem v Evropski skupnosti. V kolikor bo izbrani ponudnik predložil garancijo, ki ne ustreza prej navedenemu kriteriju, bo pomenilo, da je že sklenjena pogodba za izvedbo javnega naročila neveljavna.

Garancije, katerih oblika ni predpisana s to razpisno dokumentacijo, morajo vsebovati najmanj spodaj navedene elemente in morajo zanje veljati Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici, št. 758, kar mora biti v garanciji tudi izrecno navedeno:

- Naziv izdajatelja garancije

- Naziv prejemnika garancije

- Datum garancije

- Naziv upravičenca do garancije

- Naziv javnega naročila oz. pogodbe sklenjene med naročnikom/upravičencem garancije in izvajalcem javnega naročila

- Znesek/obseg garancije

- Namen/vsebina garancije (navedba primerov unovčitve iz razpisne dokumentacije oz. pogodbe)

- Rok veljavnosti garancije

- Navedba obveznih dokumentov, rokov in postopkov v primeru unovčevanja garancije

Ponudniki, ki bodo garancije pridobili pri ustanovah iz tujine, morajo h garancijam priložiti uradni prevod dokumenta v slovenščino.

Dokazilo: ESPD obrazec

- Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil vsako ponudbo:

- ki ne bo izpolnjevala vseh zahtev iz točke 2 in 12 II. poglavja teh navodil ali

- ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam ali

- če naročnik na kakršen koli način izkaže, da je ponudnik kršil obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN -3.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 12.1.1., 12.1.2, 12.1.3. in 12.1.4. točke 12.1. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke 12.1.1. točke 12.1. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, kije bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

- Ponudbena cena

Ponudnik mora vse cene navesti v evrih. Končna cena posameznega mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate.

Neto cena  ponujene opreme in storitev je fiksna in dokončna. Cena mora vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila (nabavno vrednost opreme z vsemi popusti, dajatvami, davki, stroški zavarovanja, prevoznimi stroški, stroški integracije opreme, količinskega in kakovostnega prevzema, stroški izobraževanja uporabnikov ter stroški vseh ostalih aktivnosti, vezanih na zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji in pogodbi). Ponudbena vrednost je oblikovana pa pariteti DDP, razloženo in montirano in integrirano z vsemi elementi in priključki pri naročniku, v prostorih internega oddelka.

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki ne bodo zajeti v ponudbeni ceni. Vse zneske v EUR se zaokrožijo na dve decimalki.

Neto cena obeh variant pogarancijskega vzdrževanja aparata je fiksna za obdobje 5. (petih) let.

Izbrani izvajalec bo naročniku pogarancijsko vzdrževanje obračunaval v skladu s ponudbeno ceno. Ponudnik bo naročniku iz naslova pogarancijskega vzdrževanja (razen »all inclusive« pogarancijskega zavarovanja) izstavil račun po vsakokratni izvedbi servisno-vzdrževalnih storitev.

Predračun je sestavljen iz naslednjih dokumentov, ki jih ponudnik predloži k svoji ponudbi:

- Obrazec »Predračun« (priloga 1).

- Izvajanje plačil

Naročnik bo plačila za poravnavo obveznosti iz predmetnega javnega naročila izvedel na naslednji način:

- dobavljeno endoskopsko opremo bo plačal bo plačal v 60. (šestdesetih) dneh po končnem prevzemu opreme oz. po opravljeni integraciji ponujene opreme z BIS-om in RIS-om;

- »all inclusive« pogarancijsko vzdrževanje endoskopske opreme - ponudnik bo naročniku iz naslova pogarancijskega vzdrževanja izstavil obračun za preteklo leto najkasneje do 15. januarja tekočega leta. V letu poteka garancijske dobe (predvidoma v letu 2023) se plača sorazmerni del stroškov glede na ceno vzdrževanja na letni ravni za obdobje pričetka izvajanja vzdrževanja naprej do konca tega leta;

- običajno pogarancijsko vzdrževanje aparata bo plačal v 60. (šestdesetih) dneh od izdaje

računa za izvedena servisno-vzdrževalna dela.

- potrošni material vezan na čiščenje endoskopske opreme v termodezinfektorju bo plačal v 60. (šestdesetih) dneh od izdaje računa za dobavljen potrošni material.

- Način oddaje in merila

Merilo za izbor dobavitelja je najnižja cena.

V kolikor bosta dva ali več ponudnikov podali enako ceno, bo naročnik izvedel žreb po protokolu, ki bo pred izvedbo žreba posredovan ponudnikom udeležencem žreba.

- Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, daje pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

- Podatki o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik mora ob oddaji ponudbe naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava o udeležbi v lastništvu ponudnika in o povezanih družbah« - priloga 14

- Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati sto dvajset (120) dni od dneva odpiranja ponudb.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni obliki (navadna ali e-pošta). Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

- PREGLED PONUDB

Naročnik bo ponudbe za posamezne sklope najprej razvrstil po merilih, nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Za ponudnika, ki bo po merilih najugodnejši za posamezni sklop, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

- POGODBA

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop pozval k podpisu pogodbe, katere vsebina je v skladu z določili vzorca pogodbe iz te razpisne dokumentacije, predvidoma najpozneje v sedmih (7) delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

V kolikor izbrani ponudnik podpisane pogodbe naročniku ne vrne najpozneje v sedmih (7) delovnih dneh od prejema pogodbe v podpis, lahko naročnik sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa.

Pogodba postane veljavna, ko ponudnik predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje mora biti predloženo v roku iz te razpisne dokumentacije.

- PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-11 in 60/17), v nadaljevanju: ZPVPJN, po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka oz. drugim odstavkom 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za pred revizijski in revizijski postopek, številka SI56 0110 0100 0358 802. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko vloži najpozneje osem delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudbe.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimna oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Predstojnica naročnika:

Anica Hribar, direktorica

PRILOGA 1

REKAPITULACIJA PREDRAČUNA – SKLOP 1 - 5

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME, POTROŠNEGA MATERIALA TER VZDRŽEVANJE V POGARANCIJSKEM OBDOBJU«

ZAP. ŠT.; ARTIKEL/STORITEV; EM; KOLIČINA; Cena/EM brez DDV; DDV/EM; Cena/EM z DDV; SKUPNA VREDNOST. v EUR; v EUR; v EUR; v EUR. 1; 2; 3; 4; 5; 6=5*22%; 7=5+6; 8=4*7. I.; Sklop 1: Endoskopska oprema s tehnologijo umetne inteligence*; kpl; 2. II.; Sklop 2: Endoskopska periferna oprema**; kpl; 1. III.; Sklop 3: Endoskopski stativ***; kKpl; 1. IV.; Sklop 4: Pregledna diagnostična LED luč; Kom; 1. V.; Sklop 5: Dokumentacijski sistem za endoskopije; 1. VI.; Potrošni material za čiščenje endoskopske opreme v termodezinfektorju; leto; 7. VII.; Pogarancijako vzdrževanje »all inclusive« ****; leto; 5. VII.; Pogarancijako vzdrževanje opreme; leto; 5. VIII.; Vrednost stare endoskopske opreme, ki je predmet odvoza***; kpl; 1. SKUPNA VREDNOST PONUDBE brez DDV (v EUR):. SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):. SKUPNA VREDNOST PONUDBE z DDV (v EUR):. Opombe Ponujena oprema mora izpolnjevati zahteve skladno s tehničnimi zahtevami naročnika – priloga 3 *Opomba: upošteva se skupna vrednost endoskopske opreme iz Specifikacije predračuna za sklop 1 – Endoskopska oprema s tehnologijo umetne inteligence – priloga 3; **Opomba: upošteva se skupna vrednost endoskopske opreme iz Specifikacije predračuna za sklop 2 – Endoskopska perifere oprema - priloga 3; ***Opomba: upošteva se skupna vrednost endoskopske opreme iz Specifikacije predračuna za sklop 3 – Endoskopski stativ - priloga 3; ****Opomba: upošteva se skupna vrednost pogarancijskega vzdrževanja »all inclusive« za 2 (dva) videogastroskopa, rutinska, 1 (en) videogastroskop, terapevtski ter 3 (tri) videokolonoskope rutinske za obdobje 5 let; *****Opomba: vrednost opreme, ki je predmet odvoza se vpiše kot negativna vrednost in se odšteje od skupne vrednosti ponudbe za sklope 1 – 5.

Datum:                                                         Žig                              Odgovorna oseba ponudnika:

PRILOGA 1

REKAPITULACIJA PREDRAČUNA – SKLOP 6

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME, POTROŠNEGA MATERIALA TER VZDRŽEVANJE V POGARANCIJSKEM OBDOBJU«

ZAP. ŠT.; ARTIKEL/STORITEV; EM; KOLIČINA; Cena/EM brez DDV; DDV/EM; Cena/EM z DDV; SKUPNA VREDNOST. v EUR; v EUR; v EUR; v EUR. 1; 2; 3; 4; 5; 6=5*22%; 7=5+6; 8=4*7. I.; Oprema za shranjevanje endoskopov*; kpl; 1. II.; Pogarancijsko vzdrževanje opreme; leto; 5. SKUPNA VREDNOST PONUDBE brez DDV (v EUR):. SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):. SKUPNA VREDNOST PONUDBE z DDV (v EUR):. Opombe Ponujena oprema mora izpolnjevati zahteve skladno s tehničnimi zahtevami naročnika – priloga 3 *Opomba: upošteva se skupna vrednost endoskopske opreme iz Specifikacije predračuna za sklop 6 – Oprema za shranjevanje endoskopov – priloga 3.

Datum:                                                         Žig                              Odgovorna oseba ponudnika:

PRILOGA 2

SPECIFIKACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA – SKLOP 1 - 5

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME, POTROŠNEGA MATERIALA TER VZDRŽEVANJE V POGARANCIJSKEM OBDOBJU«

Specifikacija ponudbenega predračuna za SKLOP 1 – ENDOSKOPSKA OPREMA S TEHNOLOGIJO UMETNE INTELIGENCE:

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Videogastroskop, rutinski |  |  | 2 kom |
| Videogastroskop, terapevtski |  |  | 1 kom |
| Videokolonoskop, rutinski |  |  | 3 kom |
| Sistem umetne inteligence za detekcijo in karakterizacijo sprememb v spodnjih prebavilih |  |  | 1 kpl |
| Endoskopski vidoprocesor |  |  | 1 kpl |
| Endoskopski izvor svetlobe LED |  |  | 1 kpl |
| Endoskopski monitor |  |  | 4 kpl |
| Stroj za dezinfekcijo |  |  | 2 kom |
| - Skupna opreme brez DDV |  |  |  |
| - Vrednost DDV |  |  |  |
| SKUPAJ KONČNA VREDNOST V EUR Z DDV (1+2) |  |  |  |

Specifikacija ponudbenega predračuna za SKLOP 2 – ENDOSKOPSKA PERIFERNA OPREMA OPIS; Proizvajalec (1); Model oz. kataloška številka (2); Količina (3). Endoskopska elektrokirurška enota z argon plazmo; 1 kpl. Endoskopska črpala za izpiranje; 1 kpl. Endoskopski CO2 insulfator; 1 kpl. Endoskopska vakumska črpalka; 2 kom. - Skupna opreme brez DDV. - Vrednost DDV. SKUPAJ KONČNA VREDNOST V EUR Z DDV (1+2). Specifikacija ponudbenega predračuna za SKLOP 3 – ENDOSKOPSKI STATIV: OPIS; Proizvajalec (1); Model oz. kataloška številka (2); Količina (3). Endoskopski stropni stativ; 1 x sistem. Pomožni stativ – roka za monitor; 2 x sistem. - Skupna opreme brez DDV. - Vrednost DDV. SKUPAJ KONČNA VREDNOST V EUR Z DDV (1+2). Datum: Žig Odgovorna oseba ponudnika:

PRILOGA 2

SPECIFIKACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA – SKLOP 6

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME, POTROŠNEGA MATERIALA TER VZDRŽEVANJE V POGARANCIJSKEM OBDOBJU«

Specifikacija ponudbenega predračuna za SKLOP 6 – OPREMA ZA SHRANJEVANJE ENDOSKOPOV:

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem prehodnih omar za sušenje ter shranjevanje endoskopov |  |  | 1 sistem |
| Voziček za prevoz endoskopov |  |  | 2 kom |
| - Skupna opreme brez DDV |  |  |  |
| - Vrednost DDV |  |  |  |
| SKUPAJ KONČNA VREDNOST V EUR Z DDV (1+2) |  |  |  |

Datum:                                                                    Žig                   Odgovorna oseba ponudnika:

PRILOGA 3

TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Predmet javnega naročila: »NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME, POTROŠNEGA MATERIALA TER VZDRŽEVANJE V POGARANCIJSKEM OBDOBJU«

SKLOP 1 – ENDOSKOPSKA OPREMA S TEHNOLOGIJO UMETNE INTELIGENCE

V tem sklopu mora ponudnik ponuditi zadnjo in najsodobnejšo generacijo endoskopov in endoskopske opreme, ki jo oglašuje na tržišču (kot npr. Olympus serija CV1500 z endoskopi serije 1100 ali Fujifilm serija Eluxeo z endoskopi serije 760). V kolikor ima proizvajalec, katerega opremo ponudnik ponuja na tem JN, endoskope te novejše serije še v fazi priprave za lansiranje na trg, lahko ponudi starejšo generacijo opreme, vendar jo mora brezplačno zamenjati za novejšo serijo, ko bo le-ta na voljo.

- Videogastroskop, rutinski (2 kom)

Funkcionalne zahteve:

- Visokoresolucijski endoskop, kompatibilen z obstoječim ter zahtevanim HDTV endoskopskim video-procesorjem.

- V kombinaciji z zahtevanim MULTI LED izvorom svetlobe iz tega JN, naj preko gumbov omogoča upravljanje svetlobnega spektra za lažje prepoznavanje patoloških sprememb na sluznici (detekcija in karakterizacija opazovanega tkiva) na zahtevane načine;

DETEKCIJA IN KARAKTERIZACIJA PATOLOŠKIH SPREMEMB:  naj ima vgrajeni vsaj 2 tehnologiji, ki omogočata lažjo in enostavnejšo diagnostiko v smislu detekcije patoloških sprememb tkiva in karakterizacije sprememb opazovanega tkiva/mukoze (npr. karatkterizacija polipov), kot sta NBI, BLI ter LCI ali podobno.

- Reprocesiranje endoskopa brez zaščitne kape.

- Na ročaju mora imeti integrirane gumbe za upravljanje različnih funkcij videoprocesorja.

- Imeti mora vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom, istočasno, ko je v delovnem kanalu endoterapevtski instrument - »JET KANAL«

Tehnične zahteve:

- kot vidnega polja: normalno opazovanje vsaj 140°

- premer distalnega dela tubusa: največ 9,3mm,

- premer uvajalnega dela tubusa: največ 9,3mm,

- premer delovnega kanala: najmanj 2,7 mm,

- vgrajen dodatni kanal za izpiranje z vodno (irigacijsko) črpalko,

- upogibanje naj bo najmanj :

- gor/dol: 210° navzgor in  90° navzdol

- desno/levo: 100° desno in 100° levo

Komplet mora vsebovati:

- videogastroskop,

- navodila za uporabo (dobavi se ob primopredaji)

- Videogastroskop, terapevtski (1 kom)

Funkcionalne zahteve:

- Visokoresolucijski endoskop, kompatibilen z zahtevanim HDTV endoskopskim video-procesorjem.

- V kombinaciji z zahtevanim MULTI LED izvorom svetlobe iz tega JN, naj preko gumbov omogoča upravljanje svetlobnega spektra za lažje prepoznavanje patoloških sprememb na sluznici (detekcija in karakterizacija opazovanega tkiva) na zahtevane načine;

- DETEKCIJA IN KARAKTERIZACIJA PATOLOŠKIH SPREMEMB:  naj ima vgrajene tehnologije, ki omogočajo lažjo in enostavnejšo diagnostiko v smislu detekcije patoloških sprememb tkiva in karakterizacije sprememb opazovanega tkiva/mukoze (npr. karatkterizacija polipov), kot npr. NBI, BLI ter LCI ali ekvivalentno.

- Reprocesiranje endoskopa brez zaščitne kape.

- Na ročaju mora imeti integrirane gumbe za upravljanje različnih funkcij videoprocesorja.

- Imeti mora vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom, istočasno, ko je v delovnem kanalu endoterapevtski instrument - »JET KANAL«

Tehnične zahteve:

- kot vidnega polja: normalno opazovanje vsaj 140°

- premer distalnega dela tubusa: največ 11,0 mm,

- premer uvajalnega dela tubusa: največ 11,0 mm,

- premer delovnega kanala: najmanj 3,7 mm,

- vgrajen dodatni kanal za izpiranje z vodno (irigacijsko) črpalko,

- upogibanje naj bo najmanj :

- gor/dol: 210° navzgor in  90° navzdol

- desno/levo: 100° desno in 100° levo

Komplet mora vsebovati:

- videogastroskop,1 kos

- navodila za uporabo (dobavi se ob primopredaji).

- Videokolonoskop, rutinski (3 kom)

Funkcionalne zahteve:

- Visokoresolucijski endoskop, kompatibilen s ponujenim video procesorjem ter Multi LED izvorom svetlobe.

- V kombinaciji z zahtevanim videoprocesorjem in MULTI LED izvorom svetlobe v tem JN, naj preko gumbov omogoča upravljanje svetlobnega spektra za lažje prepoznavanje patoloških sprememb na sluznici.

- Detekcija in karakterizacija patoloških sprememb sluznice: kolonoskop naj ima vgrajene tehnologije, ki omogočajo lažjo in enostavnejšo diagnostiko v smislu detekcije patoloških sprememb tkiva in karakterizacije sprememb opazovanega tkiva/mukoze (npr. karatkterizacija polipov), kot npr. NBI, BLI, LCI.

- Reprocesiranje endoskopa brez zaščitne kape.

- Na ročaju mora imeti integrirane gumbe za upravljanje različnih funkcij videoprocesorja.

- Imeti mora vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom, istočasno, ko je v delovnem kanalu endoterapevtski instrument »JET KANAL«.

Tehnične zahteve:

- kot vidnega polja: najmanj 170°,

- globina vidnega polja: najmanj 2 do 100 mm,

- premer distalnega dela tubusa: največ 12,0 mm,

- premer uvajalnega dela tubusa: največ 12,0 mm,

- premer delovnega kanala: najmanj 3,7 mm,

- vgrajen dodatni kanal za izpiranje z vodno (irigacijsko) črpalko,

- upogibanje naj bo najmanj :

- gor/dol: 180° navzgor in  180° navzdol

- desno/levo: 160° desno in 160° levo,

- delovna dolžina endoskopov: 1x kolonskop 1330 mm, 1 pediatrični kolonoskop ter 1x  kolonoskop 1520mm  (+/- 3%)

- vgrajen obroč za nastavitev trdote uvajalnega tubusa

Komplet mora vsebovati:

- videokolonoskop , 3 kosi

- navodila za uporabo endoskopa (dobavi se ob primopredaji)

- Sistem umetne inteligence za detekcijo in karakterizacijo sprememb v spodnjih prebavilih (1 komplet)

Funkcionalne zahteve:

- Sistem umetne inteligence (AI) naj omogoča samodejno zaznavo in karakterizacijo sprememb v spodnjih prebavilih;

- Izbrani dobavitelj ob vsaki novi verziji programske opreme zagotavlja naročniku posodobitev/namestitev le-te v času uporabe opreme.

Tehnične zahteve:

Sistem naj deluje na sledeči način;

- med endoskopskim posegom samodejno zazna sumljive spremembe na sluznici. Ko spremembo zazna, jo označi na endoskopskem monitorju (spremembo uokviri ali kako drugače vizualno opozori na njo) ter obenem na spremembo opozori še z zvočnim signalom;

- ob zaznavi spremembe se z uporabo tehnologije umetne inteligence za karakterizacijo sprememb izvede še karakterizacija najdene spremembe. Na endoskopskem monitorju se izpiše tip patologije ter razmejitev med zdravo sluznico ter potencialno nezdravo sluznico (spremembo) – karakterizacija naj vključuje vsaj ločevanje med benignimi (hiperplastičnimi) in neoplastičnimi spremembami sluznice;

- ima naj integrirano funkcijo snemanja endoskopskih posegov na interno spominsko enoto (disk) za vsaj 30 ur snemanja;

- sistem umetne inteligence naj bo kompatibilen s ponujenim endoskopskim procesorjem in endoskopi;

- omogoča naj vse prihodnje programske nadgradnje za izboljšano tehnologijo umetne inteligence.

Komplet mora vsebovati:

- Procesorsko enoto za umetno inteligenco (1kpl);

- Programsko opremo za detekcijo sprememb (1kpl);

- Programsko opremo za karakterizacijo sprememb (1kpl).

- Endoskopski videoprocesor in izvor svetlobe (1kpl)

- Endoskopski videoprocesor  (1 kpl):

Funkcionalne zahteve:

- Prikaz endoskopske slike v HDTV ločljivosti (vsaj 1920 x 1080 slikovnih pik/ »pikslov«).

- Funkcija identifikacije endoskopa, prikaz serijske številke endoskopa na ekranu.

- Vnos podatkov o pacientih preko tipkovnice.

Tehnične zahteve:

- DETEKCIJA IN KARAKTERIZACIJA PATOLOŠKIH SPREMEMB: procesor naj ima vgrajene tehnologije, ki naj omogoča lažjo in enostavnejšo diagnostiko v smislu detekcije patoloških sprememb sluznice in karakterizacije sprememb opazovane sluznice (npr. karakterizacija polipov) kot so NBI, BLI, LCI ali podobno.

- SISTEM UMETNE INTELIGENCE: Zahtevana je kompatibilnost ter povezljivost s sistemom umetne inteligence, ki je predmet tega JN.

- OPTIČNA ZOOM TEHNOLOGIJA: V povezavi z ustreznim oz. kompatibilnim optičnim »zoom« endoskopom naj bo omogočeno optično povečanje opazovanega tkiva na monitorju.

- DIGITALNO DOKUMENTIRANJE: Zagotavlja naj digitalno zapisovanje endoskopske slike na notranji spominski disk, ki je integriran v videoprocesor. Fotografije morajo biti v formatu TIFF/JPEG.

- POVEZLJIVOST: procesor naj zagotavlja direktni DICOM izhod (Digital Imaging and Communications in Medicine). Zagotovljena naj bo tudi možnost povezave videoprocesorja z dokumentacijskim sistemom za dokumentiranje endoskopskih posegov ISSA ter prenos liste pacientov (work list) na endoskopski monitor.

- KOMPATIBILNOST: zahtevana je kompatibilnost s ponujenimi endoskopi.

- VIDEO IZHODI / VHODI:

- Digitalni – vsaj:

    - DVI

    - Ostali izhodi/vhodi niso natančno zahtevani – ponudnik pa mora zagotoviti nemoten prenos slike tako na monitor kot v dokumentacijski sistem ob upoštevanju zgornjih zahtev.

Komplet mora vsebovati:

- videoprocesor, 1 set, set naj vsebuje:

  - tipkovnica oz. zaslon na dotik (1kos)

  - navodila za uporabo

  - vse potrebne priključne kable (1 set)

  - Flaška za izpiranje distalne leče endoskopa (1 kom).

  - V kolikor procesor sam ne zagotavlja mora ponudnik ponuditi še vmesnik za DICOM povezljivost.

  - Endoskopski izvor svetlobe LED (1 kpl):

Funkcionalne zahteve:

- vgrajene vsaj 3 LED sijalke z različnimi valovnimi dolžinami svetlobe,

- vgrajeno naj ima zračno-vodno črpalko z več stopnjami nastavitve,

- boljša karakterizacija in detekcija patoloških sprememb – v povezavi z videoprocesorjem ter ustreznim endoskopom naj omogoča funkcijo lažje karakterizacije/detekcije patoloških sprememb tkiva, ki je zahtevana pri endoskopskem videoprocesorju,

- zahtevana je kompatibilnost z endoskopi iz tega JN,

- SISTEM UMETNE INTELIGENCE: Zahtevana je kompatibilnost ter povezljivost s sistemom umetne inteligence, ki je predmet nabave tega JN.

Komplet mora vsebovati:

- Multi LED izvor svetlobe, 1kos

- povezovalni sinhronizacijski kabel med izvorom svetlobe in videoprocesorjem,

- navodila za uporabo

- napajalni kabel.

Endoskopski videoprocesor ter Multi LED izvor svetlobe sta lahko združena v eno samostojno enoto.

- Endoskopski monitor (4 kpl)

Monitor naj zagotavlja sledeče:

- Ima naj LED osvetlitev.

- Certificiran za medicinsko uporabo.

- Velikost zaslona naj bo vsaj 27''.

- Resolucija naj bo vsaj 1920 x 1080 .

- Razmerje slike naj bo 16:9 ali 16:10.

- Svetilnost naj bo vsaj 800 cd/m2.

- Video vhodi/izhodi:

Niso natančno zahtevani. Zahtevana je povezljivost s sistemom umetne inteligence ter endoskopskim procesorjem tega JN.

Komplet mora vsebovati:

- LED monitor, 4kos

- navodila za uporabo.

- Stroj za dezinfekcijo endoskopov  (2 kom)

Stroj naj zagotavlja sledeče:

- zagotavlja naj dezinfekcijo priznanih dobaviteljev fleksibilnih endoskopov; OLYMPUS,FUJIFILM, PENTAX  (ponudnik naj priloži lastno izjavo);

- kompleten cikel dezinfekcije s prepihovanjem del. kanala endoskopa naj  izvede v času največ 18 min (+/- 20%) za 1 endoskop;

- izpolnjuje standard ISO15883-1 in standard ISO15883-4;

- zagotavlja fazo preverjanja tesnosti endoskopa, fazo predčiščenja, čiščenja, dezinfekcije ter izpiranja endoskopa;

- naj ima fazo prepihovanje delovnega kanala endoskopa po zaključeni dezinfekciji, sušenje plašča endoskopa ni zahtevano;

- naj ima sistem za testiranje prehodnosti kanalov, za vsak kanal posebej (delovni kanal, kanal voda/zrak, kanal za izpiranje) ter možnost vpogleda pretočnosti za vsak kanal endoskopa

- za dezinfekcijo naj uporablja perocetno kislino;

- naj ima funkcijo samodezinfekcije stroja;

- v kolikor potrebuje sistem za obdelavo vhodne vode, mora le-tega ponudnik vključiti v ponudbo;

- mora zagotavljati LAN priklop ter povezljivost z zahtevanim dokumentacijskim sistemom iz tega JN, pri čemer mora biti licenca za povezljivost  ter prenos podatkov sledljivosti vključena v ponudbo;

- ima naj vgrajen tiskalnik (lahko tudi zunanji, katerega mora ponudnik vključiti v ponudbo) ki posreduje izpis opravljenega cikla uporabniku;

- ponudnik v ponudbi predloži izjavo, da dezinfektor omogoča tudi dezinfekcijo endoskopskih priključkov za shranjevanje endoskopov v sušilni omari; ravno tako tudi lumnov priključkov. V kolikor ponujeni termodezinfektor ne omogoča dezinfkecijo endoskopskih priključkov in lumnov priključkov, mora ponuditi dodatni termodezinfekotor.

Komplet mora vsebovati:

- dezinfektor (1kos);

- pripadajoče število adapterjev za priklop endoskopov iz tega JN;

- licence za povezljivost z zahtevanim dokumentacijskim sistemom iz tega JN;

- ločen termodezinfektor za dezinfekcijo endoskopskih priključkov za shranjevanje endoskopov in lumnov priključkov v primeru, da ponujeni termodezinfekor ne omogoča dezinfekcije teh delov.

- Ostale zahteve naročnika

Ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevajo prevzem vseh obstoječih rabljenih endoskopov ter video sistema, s katerimi naročnik razpolaga. Izbrani dobavitelj obstoječe naprave odpelje po montaži novih naprav, ki bodo predmet pogodbe. Vrednost odpeljanih naprav se upošteva pri ceni za nove naprave v rubriki odkup obstoječih endoskopskih naprav. Obstoječe naprave se odpeljejo takrat, ko je montiran zadnji od kompletov opreme za posamezno ambulanto. Ponudnik mora v predračunu ločeno prikazati vrednost obstoječe opreme, ki je predmet odvoza.

Komplet opreme za eno ambulanto se dobavi v roku 40 dni od dneva podpisa pogodbe, komplet opreme za drugo ambulanto pa do konca maja 2022. V kolikor bo naročnik uspel pridobiti sredstva s strani RS Ministrstva za zdravje za nakup obeh kompletov opreme, se rok za dobavo kompleta opreme za drugo ambulanto določi na 40 dni od dneva podpisa pogodbe.

SKLOP 2  – ENDOSKOPSKA PERIFERNA OPREMA

      - Endoskopska elektrokirurška enota  z argon plazmo (1Kpl)

Enota mora zagotavljati sledeče tehnične karakteristike:

- enota mora imeti vsaj 3 različne programe rezanja za uporabo v endoskopijah (kolonoskopija, gastroskopija, ERCP, ipd);

- enota mora imeti vsaj 2 različna programa za koagulacijo za uporabo v endoskopijah (kolonoskopija, gastroskopija, ERCP, ipd);

- enota mora imeti program Argon plazma;

- imeti mora upravljanje preko zaslona na dotik ter preko brezžične stopalke;

- imeti mora avtomatično zaznavanje priklopa instrumenta;

- imeti mora avtomatično uravnavanje moči enote med posegom z namenom največje možne varnosti za pacienta.

Komplet naj vsebuje;

- elektrokirurško enoto;

- brezžično stopalko (1kos);

- ustrezen ter uradno kompatibilen voziček za namestitev argon enote ter argon jeklenke (1kos);

- vse priključne kable za nemoteno uporabo (1set);

- kabel za nevtralne elektrode (1kom);

- kabel za priklop endoterapevtskih instrumentov (1kos);

- 1x argon sonda za gastroskopije za večkratno uporabo ali 30x argon sonda za 1x uporabo;

- 1x sonda za kolonokopije za večkratno uporabo ali 30x argon sonda za 1x uporabo;

- navodila za uporabo.

      - Endoskopska črpalka za izpiranje   (1Kpl)

Enota mora zagotavljati sledeče tehnične karakteristike:

- upravljanja preko stopalke;

- imeti mora vgrajen grelec za gretje vode zaradi preprečevanja krčenja črevesja;

- imeti mora možnost večstopenjske nastavitve moči pretoka oz. izpiranja.

Komplet naj vsebuje:

- črpalka za izpiranje (1 kom);

- stopalka za uporabo endoskopske črpalke za izpiranje (1 kom);

- ustrezne cevke za izpiranje (1 set);

- navodila za uporabo.

      - Endoskopski CO2 insuflator (1kpl)

Enota mora zagotavljati sledeče tehnične karakteristike:

- primeren za uporabo v fleksibilni endoskopiji;

- imeti mora vgrajen grelec za gretje CO2  plina zaradi preprečevanja krčenja črevesja;

- imeti mora možnost večstopenjske nastavitve moči insuflacije plina.

Komplet naj vsebuje:

- endoskopski CO2 insuflator (1 kom);

- grelec plina  (1kom);

- navodila za uporabo.

      - Endoskopska vakumska črpalka (2kom)

Enota mora zagotavljati sledeče tehnične karakteristike:

- enota mora biti namenjena za uporabo pri endoskopskih posegih;

- Imeti mora možnost večstopenjske nastavitve moči vleka;

- Nominalna zmogljivost vleka (sukcije) 43L/min (+/-15%);

- Maksimalna glasnost 40 dB (+/- 15).

Komplet naj vsebuje:

- črpalka za sukcijo (2kom);

- ustrezno zbiralno posodo kapacitete vsaj 2L (2 kom);

- vrečke za zbiralno posodo (2 seta ali 100kos);

- ustrezne cevke za povezavo zbirna posoda/vrečka/endoskop (1set);

- nosilec za pritrditev zbiralne posode na stativ ter endoskopski voziček (2 kosa);

- navodila za uporabo (se dobavi ob primopredaji).

SKLOP 3  – ENDOSKOPSKI STATIV

I.  Endoskopski stropni stativ

Enota mora zagotavljati sledeče tehnične karakteristike:

- dvojna roka za endoskopski stativ;

- horizontalna rotacija vsaj: 330°;

- horizontalni radij: (skupaj 1600mm +/- 5%);

- elektromagnetni ali pnevmatski zavorni sistem na dveh oseh za lažje premikanje pozicije stativa;

- nosilnost vsaj: 100 kg;

- korpus višine 1000 mm (+/-5%) , s paneli za priključke (med. plini, elektro vtičnice, šibki tok…).

Priključki :

- 4 x šuko vtičnica 230V -standard bela;

- 4 x šuko UPS vtičnica 230V - standard rdeča;

- 10 x izenačitev potenciala;

- 2 x podatkovni vtičnici RJ45 cat.6A;

- medicinski plini: 1 x O2, 1 x Kz 5, 1x CO2;

- 4 x Polica dimenzije 520 x 420mm +/-20mm s stranskimi šinami nosilnosti 50Kg +/-5%;

- 1 x vgrajena ambientalna luč na rokah stativa;

- ročka s tipkami za proženje zavornega sistema z LED ponazarjanjem  sprostitve določenega segmenta ročice za lažjo orientacijo;

- 1x Endoskopski odcejevalnik (z elemeni za namestitev na stransko DIN šino);

- 1 x nosilec za flekibilni endoskop (nastavljiv po višini z elementi za namestitev na stransko DIN šino).

Medicinski standard:

- standardi: IEC 60601-1, CE (93/42/CEE - classe II b).

Dobava in montaža mora vsebovati vse potrebne nosilne elemente in pritrdilni material za montažo na nosilno stropno podkonstrukcijo. Namestitev položajev stativov se izvede z upoštevanjem vseh pogojev v prostoru- površina prostora, višina stropa, dispozicija OP mize in luči.

Komplet vsebuje:

- Endoskopski  stropni stativ (po zgornjem opisu) (1x sistem)

II.  Pomožni stativ – roka za monitor

Opis:

- dvojna vrtljiva in nagibna roka za LCD ekran skupne dolžine 1630 mm z vesa 100 adapterjem;

- stropna izvedba;

- horizontalna rotacija vsaj: 330°;

- horizontalni radij: (skupaj 1630 mm +/- 5%);

- nosilnost od 8 -27 Kg (Odstopanje +/-5%).

Medicinski standard:

- standardi: IEC 60601-1, CE (93/42/CEE - classe II b).

Dobava in montaža se izvede z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za montažo na nosilno stropno podkonstrukcijo ter ustrezno video-povezavo z endoskopskim/kirurškim stativom. Namestitev položajev roke se izvede z upoštevanjem vseh pogojev v prostoru- površina prostora, višina stropa, dispozicija OP mize in Luči

Komplet vsebuje:

- pomožni stativ (po zgornjem opisu) (2x sistem).

SKLOP 4  – PREGLEDNA DIAGNOSTIČNA LED LUČ

      - Pregledna diagnostična led luč  - za pripravo pacienta

Opis:

- stropna izvedba

- horizontalno rotiranje vsaj 300° in vertikalno rotiranje vsaj 330°

- LED tehnologija

- premer koncentriranega svetlobnega snopa na razdalji 1m :

- minimalno od 150mm do 250 mm. 3 stopenjska nastavitev

- avtomatski preklop napajanja na pomožno napajanje, ob izpadu glavnega mrežnega napajanja

- centralna svetilnost koncentriranega snopa, na razdalji 1 m vsaj 130.000 luxov

- vrednost barvnega indeksa vsaj 96 (color rending index Ra)

- upravljanje (nastavitev svetilnosti) luči s pomočjo ekrana na dotik na strani pregledne luči in kontrolnem panelu, ki ga je mogoče vgraditi v stenski kontrolni panel ali ga prosto uporabljati kjer koli v operacijski dvorani.

- barvna temperatura, območje med 3800 do 4800 ; odstopanje 10%, nastavljivo vsaj v 3 stopnjah.

- življenjska doba LED žarnic/modulov vsaj 60.000 delovnih ur

- premer svetilne glave 400 mm, odstopanje 10%.

Medicinski standard:

- standardi: IEC 60601-1, CE (93/42/CEE - classe I)

Dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za montažo na nosilno stropno podkonstrukcijo

Komplet vsebuje:

- pregledna diagnostična luč (po zgornjem opisu) (1x sistem)

SKLOP 5 – DOKUMENTACIJSKI SISTEM ZA ENDOSKOPIJE

Programska oprema mora podpirati delovne procese na oddelku. Podpirati mora celoten proces od shranjevanja slik do izdelave pregleda ter sledljivost endoskopske opreme.

Omogočati mora:

- Arhiviranje endoskopskih preiskav in izdelava poročila o preiskavi. Videolinijo (neglede na proizvajalca) naj bo moč povezati na osebni računalnik z nameščeno zahtevano programsko opremo preko DICOM povezave, ki je zahtevana pri video procesorju. Zahtevana je kompatibilnost z obstoječim bolnišničnim informacijskim sistemom (BIS).

- Ponudnik naj zagotovi, da ponujena programska oprema prikazuje dnevni razpored pacientov, ki jih preko HL7 povezave pridobi iz BIS-a. Dnevni razpored pacientov naj se prikaže tako na osebnem računalniku v endoskopirnici kot na monitorju videolinije, ki jih ponuja (kot zahtevano). Poleg tega naj bo za nujne primere, ko pacient ni predhodno naročen, možno ime pacienta dodati kar s pomočjo delovne postaje (obstoječ osebni računalnik).

- Po zagonu preiskave naj bo omogočeno proženje endoskopskih slik direktno v aplikacijo preko gumbov na endoskopu. Po preiskavi naj bo moč te slike obdelati, označiti in jih uporabiti v poročilu o preiskavi, ki naj ga bo moč natisniti. Poleg endoskopskih slik naj bo omogočena uporaba ostalih slik, ki jih naj bo moč pridobiti iz ostalih modalitet (npr. radiologija).

- Za poročilo o preiskavi naj bo možna uporaba strukturirane terminologije v slovenščini, z razpoložljivo uporabo klasifikacij, ki se trenutno širše uporabljajo v izvidih endoskopij, kar naj omogoča tudi kasnejšo natančno statistiko o posegih. Poleg strukturirane terminologije naj bo moč izdelati poročilo tudi na drug način (npr. diktafon, prepoznava govora, pisanje itd.)

- Ponudnik mora z integracijo zagotoviti, da se celoten izvid prenese kot odprt dokument v BIS, kjer se ga elektronsko podpiše in arhivira v eArhiv ali zagotovi, da se izvid elektronsko podpiše v ponujenem dokumentacijskem sistemu v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami, prenese v PDF obliki v BIS, ter ustrezno shrani v eArhivu, ki ga uporablja naročnik.

Osnovne funkcionalnosti:

- Celotna aplikacija v slovenskem jeziku;

- Centralno delovanje sistema – vsi podatki iz vseh delovnih postaj se shranjujejo centralno na strežniku;

- Zajem in shranjevanje slik in video sekvenc iz endoskopskih aparatov;

- Zajem se lahko opravi preko DICOM Store ali preko zajema video signala iz endoskopa;

- Možnost zajema video sekvenc preko zajema video signala;

- Vpogled v slike iz ostalih modalitet ( CT, MR, UZ, Mamografija, RTG,EUZ) - naročnik uporablja RIS ponudnika Interexport;

- Možnost dodajanja DICOM slik na pregled;

- Izdelava strukturnih izvidov;

- Vsebuje naj že strukturirane izvide za gastroskopijo, kolonoskopijo, ERCP;

- Možnost dodajanja uporabniško določenih obrazcev za predloge izvidov;

- Možnost dodajanja skic na izpis izvida;

- Možnost dodajanja zajetih slik na izpis izvida;

- Možnost diktiranja izvida v digitalni diktafon;

- Možnost nadgradnje sistema s sistemom za prepoznavo govora;

- Povezava preko HL7 z BIS sistemom:

  - Prenos podatkov o pacientu

  - Prenos naročila na pregled

  - Vpogled v slike iz BIS

  - Prenos izvida nazaj v BIS

- Oddaljen dostop do arhiva slik, oddaljeno pisanje ali diktiranje izvidov

- Omogoča shranjevanje podatkov pregleda in pacienta s slikami na optičnem mediju (CD, DVD, USB)

- Uvoz podatkov iz CD medija v sistem

Integracija BIS:

Integracija poteka preko HL7 2.6 standarda in mora podpirati naslednje procese :

- Naročilo na preiskavo, ki se ustvari v BIS in se prenese v dokumentacijski sistem;

- Preklic naročila preiskave v BIS;

- Preklic naročila preiskave v Dokumentacijskem sistemu;

- Posodobitev statusov iz dokumentacijskega sistema v BIS;

- Prenos dokumenta izvida nazaj v BIS. Dokument mora biti v obliki PDF/A in se mora; zakodirati v Base64 obliko in se vključiti v vsebino sporočila HL7;

- Pregled slik in dokumentov neposredno iz sistema BIS preko klica pregledovalnika.

Varnost in zaščita podatkov:

- Dostop do sistema iz vsake delovne postaje je urejen z uporabniškim imenom in geslom;

- Integracija z Microsoft Active Directory;

- Neposredna prijava Active Directory uporabnika v dokumentacijski sistem, brez vpisa gesla in uporabniškega imena;

- Dostop do posameznih podatkov ali sistemskih funkcij za vsakega uporabnika je odvisna od njihovih pravic;

- možnost določitve posebnih uporabniških profilov;

- Možnost določitve posebnih uporabniških pravic za vsakega uporabnika;

- Skrivanje osebnih podatke pacientov za izbrane uporabniške skupine ( npr.: strojepisci ali študenti);

- Vse dejavnosti v sistemu se naj evidentirajo in revidirajo.

Dokumentacija delovnega toka uporabe:

- Programska oprema mora omogočati spremljanje endoskopov v poteku uporabe in reprocesiranja ( v uporabi, v pranju, v omari);

- Vsak endoskop mora biti opremljen z oddajnikom RFID in/ali bar kodo;

- Vsako endoskopsko postajo (videolinijo), postajo za manualno čiščenje endoskopov;

- (pomivalna korita), postajo za reprocesiranje (dezinfekcijski stroji) in postajo za sušenje in hrambo endoskopov (sušilne omare) naj bo moč opremiti s sprejemnikom RFID ali čitalcem bar kod;

- RFID čitalci morajo biti primerni za uporabo v mokrem okolju;

- Vse oddajnike in sprejemnike (ki so lahko tudi npr. dezinfekcijski stroj, sušilna omara, kamera procesor) se morajo povezati s programsko opremo za nadzor nad uporabo in sledljivostjo endoskopov in tudi osebja, ki z njimi rokuje;

- Ponudnik lahko sledljivost endoskopov (workflow) omogoči tudi brez sprejemnikov v kolikor lahko omogoči direktno odčitavanje endoskopov na posameznih postajah (bodisi preko sušilne omare, video procesorja ali dezinfekcijskega stroja – ko se endoskop vstavi v omaro ali stroj, ga le ta zazna; ali pa npr. preko kamera procesorja – ko se endoskop priklopi v procesor le-ta;

- Rešitev mora biti kompatibilna z opremo vseh proizvajalcev;

- Rešitev mora omogočati centralen pregled nad celotno potjo endoskopa v realnem času;

- Rešitev mora zagotoviti naslednje podatke:

  - Pregled celotne poti za posamezen endoskop v časovnem obdobju z naslednjimi podatki:

    - Operacija (pranje, v omari, uporaba)

    - Začetek Datum, čas

    - Konec Datum, čas

    - Oseba

    - Endoskop

  - Pregled vseh napak;

  - Izpis podrobnega  protokola;

- Avtomatski nadzor nad nepravilno uporabo endoskopov;

- Rešitev mora omogočiti nastavite časovnih zamikov za posamezne aparate;

- Rešitev mora omogočati avtomatski preklop med poletnim in zimskim časom za vse povezane naprave;

- Na oddelku so naslednji komponente, ki morajo biti vključene v delovni tok:

  - Postaja za ročno pranje s protokolom pranja

  - Omara s protokolom hrambe in sušenja

  - Pralni stroj s protokolom reprocesiranja

  - Endoskopska videolinija za dokumentacijo endoskopskih posegov 2x;

- Izvajalec nosi morebitne stroške integracije ponujene opreme z BIS-om in RIS-om, ki jih uporablja naročnik.

Dodatne informacije:

Naročnik bo zagotovil celotno strojno računalniško opremo po specifikacijah ponudnika: barvne tiskalnike, osebne računalnike in strežnik(e), v kolikor bo to potrebno. Izvajalec nosi morebitne stroške integracije s strani ponudnika BIS.

REFERENCE (programski del)

Ponudnik mora predložiti najmanj eno potrjeno referenco, da je v  zadnjih 3 letih postavil sistem za  dokumentiranje endoskopskih pregledov z integracijo BIS, ki ga uporablja naročnik, ter  sistem za dokumentiranje sledenja čiščenja, sušenja, hrambe in uporabe endoskopov.

SKLOP 6 – SHRANJEVANJE ENDOSKOPOV

      - Sistem prehodnih omar za sušenje ter shranjevanje endoskopov

Sistem mora izpolnjevati sledeče zahteve:

- naj bo primeren za sušenje ter shranjevanje endoskopov priznanih dobaviteljev fleksibilnih endoskopov OLYMPUS, FUJIFILM, PENTAX  (ponudnik naj priloži lastno izjavo);

- omogočati mora sušenje ter shranjevanje najmanj štirih endoskopov več, kot je predmet tega razpisa (gastroskopov, kolonoskopov, bronhoskopov...);

- zagotavljati mora shranjevanje in sušenje zunanjosti endoskopov in pa tudi vseh kanalov endoskopov (notranjosti), pri tem lahko ponudnik ponudi sistem, ki ima eno izmed sledečih načinov sušenja in hrambe endoskopov:

- vertikalna pozicije endoskopov med sušenjem in hrambo z za to namenjenimi držali za obešanje fleksibilnih endoskopov

- horizontalna namestitev endoskopov z za to namenjenimi policami v omari.

- nosilci endoskopov ali police naj imajo vgrajen senzor, ki zazna in aktivira sušilni cikel fleksibilnega endoskopa v trenutku, ko se endoskop obesi na nosilec ali vstavi na polico;

- naj ima dvojna vrata t. i. prehodni (pass through) model;

- vsak nosilec ali predal (pladenj) za endoskope naj bo opremljen s sistemom cevk (konektorjev), ki se jih priključi na vse kanale endoskopa, kot so delovni kanal, jet kanal, ipd., in tako omogoča sušenje vseh kanalov fleksibilnega endoskopa;

- ponudnik mora v ponudbo vključiti adapterje za vse endoskope iz tega JN (Sklop 1);

- zaradi preprečevanja možnosti prenosa kontaminacije med endoskopi, ponudnik zagotovi dezeinfekcijo priključkov za shranjevanje endoskopov (kateri so v uporabi v sušilni omari), potrebno je zagotoviti tudi dezinfekcijo  vseh lumnov konektorjev (opisati način zagotavljanja dezinfekcije – ali v sklopu stroja za dezinfekcijo endoskopov ali ločena naprava; v primeru ločene naprave jo mora ponudnik zagotoviti v okviru cene za termodezinfektor);

- mora zagotavljati sledenje endoskopov s sistemom RFID in/ali preko sistema črtnih kod v povezavi z zahtevanim dokumentacijskim sistemom iz tega JN;

- sušenje kanalov endoskopa naj se zagotavlja z zrakom, ki se dovaja preko kompresorja, ki je vgrajen v samo sušilno omaro;

- mora opozarjati na napake v delovanju omar in v ciklu sušenja fleksibilnih endoskopov s pomočjo ustrezne tehnologije, ki je vgrajena v omare;

- mora zagotavljati LAN priklop ter povezljivost z zahtevanim dokumentacijskim sistemom iz tega JN, pri čemer mora biti licenca za povezljivost  ter prenos podatkov sledljivosti vključena v ponudbo, v dokumentacijskem sistemu pa naj bo moč videti kompleten protokol hrambe in sušenja (osebje, ki je rokovalo ob vlaganju v omaro, SN endoskopa, čas hrambe in sušenja, osebje, ki je endoskop vzelo iz omare);

- dimenzije sušilne omare: zaradi naročnikove prostorske omejitve, posamezna omara naj ne presega višine 207cm, širine 95cm, globine 65cm.

Sistem mora vključevati:

- omare za sušenje in shranjevanje za minimalno štirih endoskopov več, kot je predmet tega naročila (gastroskopi, kolonokopi, bronhoskopi …);

- licence za povezljivost z zahtevanim dokumentacijskim sistemom iz tega JN;

- pripadajoče število adapterjev za priklop endoskopov iz tega JN.

      - Voziček za prevoz endoskopov  (2 kom)

Izpolnjevati mora naslednje zahteve:

- Naj ima vsaj tri shranjevalna mesta za pladnje;

- Pladnji ki se uporabljajo na vozičku naj omogočajo vložitev v sušilno omaro zahtevano v tem JN (v kolikor bo izbrani ponudnik ponudil omaro za horizontalno hrambo endoskopov, se morajo pladnji ravno tako vložiti v omaro);

- Pladnji naj omogočajo identifikacijo čistega oz nečistega endoskopa, s sistemom vrečk ali nalepk na pokrovih.

V ponudbo naj bo vključeno:

- Voziček za prevoz endoskopov (2kom);

- Pladnji za transport (2 pladnja za posamezen voziček);

- Set označevanja čistosti endoskopa ( 1x set vrečk ALI 1x set nalepk).

Datum:                                                         Žig                              Odgovorna oseba ponudnika:

PRILOGA 4

Zahteva podizvajalca za neposredna plačila

| Podizvajalec - naziv |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov/sedež |  |  |
| Davčna številka / matična številka | DŠ | MŠ |
| TRR |  |  |
| Kontaktna oseba podizvajalca (ime in priimek, telefon, e-mail) |  |  |
| Odgovorna oseba podizvajalca (ime in priimek, funkcija) |  |  |

IZJAVA

Pri izvedbi javnega naročila »NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME, POTROŠNEGA MATERIALA TER VZDRŽEVANJE V POGARANCIJSKEM OBDOBJU« bomo za glavnega izvajalca oz. njegovega partnerja izvajali naslednja dela:

| Vrsta del | Količina | Vrednost (brez DDV) |
| --- | --- | --- |

Na podlagi petega odstavka 94. člena ZJN -3 zahtevamo neposredno plačilo

(ustrezno obkrožiti)

DA 		NE

- Izjavljamo, da smo seznanjeni z razpisnimi pogoji za predmetno javno naročilo.

- Izjavljamo, da ima ponudnik do nas poravnane vse svoje obveznosti, zapadle do dneva oddaje ponudbe.

- Izjavljamo, da smo seznanjeni s popustom, ki ga je glavni ponudnik podal na ponudbeno ceno (velja v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalci in ponuja popust na ponudbeno ceno).

- V primeru, da bo glavni ponudnik izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, bomo naročniku izročili ustrezno soglasje k neposrednim plačilom (v primeru, da zahtevamo neposredna plačila) oz. izjavljamo, da bomo, če ne bomo zahtevali neposrednega plačila, glavnemu izvajalcu najpozneje v 30 dneh od zadnjega nakazila poslali svojo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za izvedena dela povezana s predmetom javnega naročila.

Datum:                                                         Žig                              Odgovorna oseba ponudnika:

PRILOGA 5

REFERENČNO POTRDILO

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME, POTROŠNEGA MATERIALA TER VZDRŽEVANJE V POGARANCIJSKEM OBDOBJU« Ponudnik mora k ponudbi priložiti referenčno potrdilo vsaj ene bolnišnice, ki se mora nanašati na dobavo opreme, ki je predmet tega javnega naročila. Referenca mora veljati za eno poslovno leto izmed zadnjih 3 (treh) let v obdobju zadnjih treh (3) let pred oddajo te ponudbe izvedel dobavo opreme (1 sistem), po zahtevah naročnika v tej razpisni dokumentaciji, za katero je vzpostavil sistem za dokumentiranje endoskopskih pregledov z integracijo BIS, ki ga uporablja naročnik, sistem za dokumentiranje sledenja čiščenja, sušenja, hrambe in uporabe endoskopov in je za to opremo pravilno pravočasno in kakovostno (brez pogostih reklamacij) izpolnjeval storitve vzdrževanja in servisiranja, ki so predmet tega javnega naročila, izpolnjeval pogodbene obveznosti (brez pritožb) oz. izpolnjeval vse pogodbene obveznosti. Referenčna vrednost referenčnega posla mora biti enaka ali višja, kot je vrednost ponudbe na letni ravni, ki jo ponudnik ponuja. Naročnik referenčnega posla s podpisom tega referenčnega potrdila potrjuje zgoraj navedene zahteve.

(naziv naročnika)

(naslov naročnika)

(matična številka)

(ime in priimek zakonitega zastopnika naročnika)

Na prošnjo zgoraj navedenega ponudnika za prijavo na javno naročilo »NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME, POTROŠNEGA MATERIALA TER VZDRŽEVANJE V POGARANCIJSKEM OBDOBJU«, izdaja spodaj podpisani naročnik naslednje

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je zgoraj navedeni ponudnik v letu      , izvajal storitev, ki je predmet javnega naročila, po pogodbi št.      , v vrednosti       EUR.

Potrjujemo, da so bile storitve opravljene strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. V primeru po dodatnih informacijah v zvezi z izvršitvijo storitev, je kontaktna oseba     , tel. št.       .

Potrdilo se lahko uporablja izključno za potrebe prijave na zgoraj naveden  postopek oddaje javnega naročila.

Kraj in datum:

Naročnik:

(žig in podpis odgovorne osebe naročnika)

Opomba: Naročnik lahko pri naročniku referenčnega posla preveri verodostojnost referenčnega seznama in v kolikor je potrebno tudi z ogledom na lokaciji naročnika referenčnega posla, pri čemer si naročnik pridrži pravico za obračun stroškov ogleda ponudniku (npr. potni stroški).

PRILOGA 6

VZOREC MENIČNE  IZJAVE

Datum:

V zavarovanje resnosti ponudbe oddane na javno naročilo       izroča       kot izdajatelj       podpisane(ih) bianco menic-e s klavzulo brez protesta, na katerih je podpisana odgovorna oseba podjetja       , naslov stalnega bivališča:      , davčna številka:      , EMŠO:      , funkcija odgovorne osebe:        izročamo naročniku Javnemu zdravstvenemu zavodu Splošna bolnišnica Brežice lastno podpisano menico.

Izdajatelj menic pooblašča Javni zdravstveni zavod Splošno bolnišnico Brežice, da izpolni bianco menico s klavzulo brez protesta do višine 3 % skupne ponudbene  vrednosti, kar znaša      , z veljavnostjo      , ter da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni in uporabi izpolnjene menice za izterjavo v primeru:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ali ne predloži oz. zavrne predložitev instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo javnega naročila ali

- če ponudnik ne pristopi k izvedbi del, kljub podpisani pogodbi o izvedbi javnega naročila ali

- če izbrani ponudnik ne dostavi ustreznega instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo del ali le-te ne dostavi pravočasno (v skladu z določili te razpisne dokumentacije), zaradi česar podpisana pogodba ne bo stopila v veljavo.

Izdajatelj pooblašča Javni zdravstveni zavod Splošno bolnišnico Brežice, da menice domicilira pri      , ki vodi račun izdajatelja številka       ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menic, v katerega breme je možno poplačilo teh menic v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Izdajatelj izrecno pooblašča Javni zdravstveni zavod Splošno bolnišnico Brežice, da na menice vpiše klavzulo “brez protesta”.Izdajatelj menice       izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in podpisana menica tudi v primeru spremembe odgovornih oseb podjetja.

IZDAJATELJ MENICE:

_____________________________

PRILOGA 7

(firma)

(naslov)

(kraj)

(matična številka)

Datum:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE

Černelčeva cesta 15

8250 Brežice

POOBLASTILO

__________________________________________________________________________

(firma, naslov)

pooblaščam Splošno bolnišnico Brežice, da pridobi podatke iz kazenske evidence za pravne osebe s strani Ministrstva za pravosodje RS za naše podjetje in sicer za namen izvedbe postopka javnega naročila »NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME, POTROŠNEGA MATERIALA TER VZDRŽEVANJE V POGARANCIJSKEM OBDOBJU« objavljenega na Portalu javnih naročil pod št.      .

_________________________

(ime in priimek odgovorne osebe)

Žig

_________________________

(podpis odgovorne osebe)

PRILOGA 8

(ime in priimek)

(naslov)

(kraj)

(matična številka)

(kraj in država rojstva)

(državljanstvo)

Datum:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE

Černelčeva cesta 15

8250 Brežice

POOBLASTILO

__________________________________________________________________________

(ime in priimek)

pooblaščam Splošno bolnišnico Brežice, da pridobi podatke iz kazenske evidence za fizične osebe s strani Ministrstva za pravosodje RS zame kot člana upravnega, vodstvenega oz. nadzornega organa

__________________________________________________________________________

(naziv podjetja)

in sicer za namen izvedbe postopka javnega naročila »NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME, POTROŠNEGA MATERIALA TER VZDRŽEVANJE V POGARANCIJSKEM OBDOBJU« objavljenega na Portalu javnih naročil pod št.      .

_________________________

(ime in priimek odgovorne osebe)

Žig

_________________________

(podpis odgovorne osebe)

PRILOGA 9

## FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758 - vzorec

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Datum:                   				Žig                                   Odgovorna oseba izvajalca:

___________________________

| VZOREC IZVRŠNICE ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI | Priloga 10 |
| --- | --- |

DOLŽNIK 	___________________________________________________________

ime ali firma

___________________________________________________________

sedež ali poslovni naslov

___________________________________________________________

davčna številka

se zavezujem plačati

UPNIKU

ime ali firma

sedež ali poslovni naslov

davčna številka

NEPOGOJNO DENARNO OBVEZNOST

v denarnem znesku ___________________________________________________________

s številko				 z besedo

_________________________________________________________

začetek teka obresti 			obrestna mera

na podlagi	Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti iz javnega naročila št. ___________________

pravni temelj nastanka obveznosti

ki se sme izplačati

datum dospelosti z besedo

Dolžnik nepreklicno pooblaščam upnika, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme mojih denarnih sredstev pri navedenih ali drugih ponudnikih plačilnih storitev.

__________________________________________________________

kraj izdaje datum podpis odgovorne osebe

DOLŽNIKOVI PONUDNIKI PLAČILNIH STORITEV ZA PLAČILO OBVEZNOSTI:

1. _________________________________________________________________________

firma 					sedež 				TRR

2. _________________________________________________________________________

firma 					sedež 				TRR

3. _________________________________________________________________________

firma 					sedež 				TRR

Dolžnik podeljujem nepreklicno soglasje vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme mojih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik.

_____________________________________________________________________

(DELNO) PLAČILO

PONUDNIK PLAČILNIH STORITEV:

_____________________________________________________________________

firma 									sedež

_____________________________________________________________________

(delna) izvedba naloga v znesku			 datum 				podpis odgovorne osebe

PRILOGA 11

## FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI PO EPGP-758 - vzorec

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Datum:                   				Žig                                   Odgovorna oseba ponudnika:

___________________________

PRILOGA 12

IZJAVA O ZASTOPSTVU,  SERVISU IN VZDRŽEVANJU MEDICINSKE OPREME

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME, POTROŠNEGA MATERIALA TER VZDRŽEVANJE V POGARANCIJSKEM OBDOBJU«

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da

- so navedeni podatki v dokumentih, ki jih prilagamo kot izpolnjevanje zahteve te izjave pravilni in popolni,

- bomo v času izvajanja pogodbe izvajali preventivne preglede po spodaj zapisanem načrtu proizvajalca

Pooblaščen servis je:

Naslov

Ime in priimek kontaktne osebe

Telefonska številka

Obvezne priloge:

- V letu 2021 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo opreme v Sloveniji. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2021 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeni aparat, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme. Serviserji morajo že v času oddaje ponudbe imeti s pooblaščenim servisom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo o delu ali kakšno drugo civilnopravno pogodbo o sodelovanju – v izjavi je potrebno navesti obliko sklenjene pogodbe in čas trajanja te pogodbe. V primeru, da gre za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu je potrebno priložiti obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz tretje točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

- Ponudnik mora ponudbi priložiti cenik rezervnih delov in urne postavke za delo izven rednega pogarancijskega vzdrževanja za tisto opremo, ki ni vključena v »ALL INCLUSIVE« vzdrževanje (lastna priloga ponudnika), iz katerega morajo biti razvidni podatki o morebitnih letnih kalibracijah, meritvah, nastavitvah overitve, ves potrošni material ter drug potreben material, kakor tudi stroški dela, potni stroški, dnevnice, kilometrina in drugi morebitni stroški za izvajanje vzdrževanja  opreme.

Datum:                                                         Žig                                      Odgovorna oseba ponudnika:

PRILOGA 13

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME, POTROŠNEGA MATERIALA TER VZDRŽEVANJE V POGARANCIJSKEM OBDOBJU«

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu  (priloga 3),

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe.

Ponudnik v spodnjo preglednico v obrazec vpiše podatek o izpolnjevanju posamezne tehnične zahteve z DA ali NE.

V tem sklopu mora ponudnik ponuditi zadnjo in najsodobnejšo generacijo endoskopov in endoskopske opreme, ki jo oglašuje na tržišču (kot npr. Olympus serija CV1500 z endoskopi serije 1100 ali Fujifilm serija Eluxeo z endoskopi serije 760). V kolikor ima proizvajalec, katerega opremo ponudnik ponuja na tem JN, endoskope te novejše serije še v fazi priprave za lansiranje na trg, lahko ponudi starejšo generacijo opreme, vendar jo mora brezplačno zamenjati za novejšo serijo, ko bo le-ta na voljo.

| OPIS | IZPOLNJEVANJE POGOJEV | OPOMBE |
| --- | --- | --- |
| I.Videogastroskop, rutinski Funkcionalne zahteve: |  |  |
| - Visokoresolucijski endoskop, kompatibilen z obstoječim ter zahtevanim HDTV endoskopskim video-procesorjem. |  |  |
| - V kombinaciji z zahtevanim MULTI LED izvorom svetlobe iz tega JN, naj preko gumbov omogoča upravljanje svetlobnega spektra za lažje prepoznavanje patoloških sprememb na sluznici (detekcija in karakterizacija opazovanega tkiva) na zahtevane načine; DETEKCIJA IN KARAKTERIZACIJA PATOLOŠKIH SPREMEMB: naj ima vgrajeni vsaj 2 tehnologiji, ki omogočata lažjo in enostavnejšo diagnostiko v smislu detekcije patoloških sprememb tkiva in karakterizacije sprememb opazovanega tkiva/mukoze (npr. karatkterizacija polipov), kot sta NBI, BLI ter LCI ali podobno. |  |  |
| - Reprocesiranje endoskopa brez zaščitne kape. |  |  |
| - Na ročaju mora imeti integrirane gumbe za upravljanje različnih funkcij videoprocesorja. |  |  |
| - Imeti mora vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom, istočasno, ko je v delovnem kanalu endoterapevtski instrument - »JET KANAL« |  |  |
| Tehnične zahteve: |  |  |
| - kot vidnega polja: normalno opazovanje vsaj 140° |  |  |
| - premer distalnega dela tubusa: največ 9,3mm, |  |  |
| - premer uvajalnega dela tubusa: največ 9,3mm, |  |  |
| - premer delovnega kanala: najmanj 2,7 mm, |  |  |
| - vgrajen dodatni kanal za izpiranje z vodno (irigacijsko) črpalko, |  |  |
| - upogibanje naj bo najmanj : |  |  |
| - gor/dol: 210° navzgor in 90° navzdol |  |  |
| - desno/levo: 100° desno in 100° levo |  |  |
| Komplet mora vsebovati: |  |  |
| - videogastroskop, |  |  |
| - navodila za uporabo (dobavi se ob primopredaji) |  |  |

| OPIS | IZPOLNJEVANJE POGOJEV | OPOMBE |
| --- | --- | --- |
| II.Videogastroskop, terapevtski Funkcionalne zahteve: |  |  |
| - Visokoresolucijski endoskop, kompatibilen z zahtevanim HDTV endoskopskim video-procesorjem. |  |  |
| - V kombinaciji z zahtevanim MULTI LED izvorom svetlobe iz tega JN, naj preko gumbov omogoča upravljanje svetlobnega spektra za lažje prepoznavanje patoloških sprememb na sluznici (detekcija in karakterizacija opazovanega tkiva) na zahtevane načine; |  |  |
| - DETEKCIJA IN KARAKTERIZACIJA PATOLOŠKIH SPREMEMB: naj ima vgrajene tehnologije, ki omogočajo lažjo in enostavnejšo diagnostiko v smislu detekcije patoloških sprememb tkiva in karakterizacije sprememb opazovanega tkiva/mukoze (npr. karatkterizacija polipov), kot npr. NBI, BLI ter LCI ali ekvivalentno. |  |  |
| - Reprocesiranje endoskopa brez zaščitne kape. |  |  |
| - Na ročaju mora imeti integrirane gumbe za upravljanje različnih funkcij videoprocesorja. |  |  |
| - Imeti mora vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom, istočasno, ko je v delovnem kanalu endoterapevtski instrument - »JET KANAL« |  |  |
| Tehnične zahteve: |  |  |
| - kot vidnega polja: normalno opazovanje vsaj 140° |  |  |
| - premer distalnega dela tubusa: največ 11,0 mm, |  |  |
| - premer uvajalnega dela tubusa: največ 11,0 mm, |  |  |
| - premer delovnega kanala: najmanj 3,7 mm, |  |  |
| - vgrajen dodatni kanal za izpiranje z vodno (irigacijsko) črpalko, |  |  |
| - upogibanje naj bo najmanj : |  |  |
| - gor/dol: 210° navzgor in 90° navzdol |  |  |
| - desno/levo: 100° desno in 100° levo |  |  |
| Komplet mora vsebovati: |  |  |
| - videogastroskop |  |  |
| - navodila za uporabo (dobavi se ob primopredaji). |  |  |

| OPIS | IZPOLNJEVANJE POGOJEV | OPOMBE |
| --- | --- | --- |
| III.Videokolonoskop, rutinski : Funkcionalne zahteve: |  |  |
| - Visokoresolucijski endoskop, kompatibilen s ponujenim video procesorjem ter Multi LED izvorom svetlobe. |  |  |
| - V kombinaciji z zahtevanim videoprocesorjem in MULTI LED izvorom svetlobe v tem JN, naj preko gumbov omogoča upravljanje svetlobnega spektra za lažje prepoznavanje patoloških sprememb na sluznici. |  |  |
| - Detekcija in karakterizacija patoloških sprememb sluznice: kolonoskop naj ima vgrajene tehnologije, ki omogočajo lažjo in enostavnejšo diagnostiko v smislu detekcije patoloških sprememb tkiva in karakterizacije sprememb opazovanega tkiva/mukoze (npr. karatkterizacija polipov), kot npr. NBI, BLI, LCI. |  |  |
| - Reprocesiranje endoskopa brez zaščitne kape. |  |  |
| - Na ročaju mora imeti integrirane gumbe za upravljanje različnih funkcij videoprocesorja. |  |  |
| - Imeti mora vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom, istočasno, ko je v delovnem kanalu endoterapevtski instrument »JET KANAL«. |  |  |
| Tehnične zahteve: |  |  |
| - kot vidnega polja: najmanj 170°, |  |  |
| - globina vidnega polja: najmanj 2 do 100 mm, |  |  |
| - premer distalnega dela tubusa: največ 12,0 mm, |  |  |
| - premer uvajalnega dela tubusa: največ 12,0 mm, |  |  |
| - premer delovnega kanala: najmanj 3,7 mm, |  |  |
| - vgrajen dodatni kanal za izpiranje z vodno (irigacijsko) črpalko, |  |  |
| - upogibanje naj bo najmanj : |  |  |
| - gor/dol: 180° navzgor in 180° navzdol |  |  |
| - desno/levo: 160° desno in 160° levo, |  |  |
| - delovna dolžina endoskopov: 1x kolonskop 1330 mm, 1 pediatrični kolonoskop ter 1x kolonoskop 1520mm (+/- 3%) |  |  |
| - vgrajen obroč za nastavitev trdote uvajalnega tubusa |  |  |
| Komplet mora vsebovati: |  |  |
| - videokolonoskop |  |  |
| - navodila za uporabo endoskopa (dobavi se ob primopredaji) |  |  |

| OPIS | IZPOLNJEVANJE POGOJEV | OPOMBE |
| --- | --- | --- |
| IV.Sistem umetne inteligence za detekcijo in karakterizacijo sprememb v spodnjih prebavilih Funkcionalne zahteve: |  |  |
| - Sistem umetne inteligence (AI) naj omogoča samodejno zaznavo in karakterizacijo sprememb v spodnjih prebavilih; |  |  |
| - Izbrani dobavitelj ob vsaki novi verziji programske opreme zagotavlja naročniku posodobitev/namestitev le-te v času uporabe opreme. |  |  |
| Tehnične zahteve: Sistem naj deluje na sledeči način; |  |  |
| - med endoskopskim posegom samodejno zazna sumljive spremembe na sluznici. Ko spremembo zazna, jo označi na endoskopskem monitorju (spremembo uokviri ali kako drugače vizualno opozori na njo) ter obenem na spremembo opozori še z zvočnim signalom; |  |  |
| - ob zaznavi spremembe se z uporabo tehnologije umetne inteligence za karakterizacijo sprememb izvede še karakterizacija najdene spremembe. Na endoskopskem monitorju se izpiše tip patologije ter razmejitev med zdravo sluznico ter potencialno nezdravo sluznico (spremembo) – karakterizacija naj vključuje vsaj ločevanje med benignimi (hiperplastičnimi) in neoplastičnimi spremembami sluznice; |  |  |
| - ima naj integrirano funkcijo snemanja endoskopskih posegov na interno spominsko enoto (disk) za vsaj 30 ur snemanja; |  |  |
| - sistem umetne inteligence naj bo kompatibilen s ponujenim endoskopskim procesorjem in endoskopi; |  |  |
| - omogoča naj vse prihodnje programske nadgradnje za izboljšano tehnologijo umetne inteligence. |  |  |
| Komplet mora vsebovati: |  |  |
| - Procesorsko enoto za umetno inteligenco ; |  |  |
| - Programsko opremo za detekcijo sprememb; |  |  |
| - Programsko opremo za karakterizacijo sprememb . |  |  |

| OPIS | IZPOLNJEVANJE POGOJEV | OPOMBE |
| --- | --- | --- |
| V. Endoskopski videoprocesor in izvor svetlobe - Endoskopski videoprocesor : Funkcionalne zahteve: |  |  |
| - Prikaz endoskopske slike v HDTV ločljivosti (vsaj 1920 x 1080 slikovnih pik/ »pikslov«). |  |  |
| - Funkcija identifikacije endoskopa, prikaz serijske številke endoskopa na ekranu. |  |  |
| - Vnos podatkov o pacientih preko tipkovnice. |  |  |
| Tehnične zahteve: |  |  |
| - DETEKCIJA IN KARAKTERIZACIJA PATOLOŠKIH SPREMEMB: procesor naj ima vgrajene tehnologije, ki naj omogoča lažjo in enostavnejšo diagnostiko v smislu detekcije patoloških sprememb sluznice in karakterizacije sprememb opazovane sluznice (npr. karakterizacija polipov) kot so NBI, BLI, LCI ali podobno. |  |  |
| - SISTEM UMETNE INTELIGENCE: Zahtevana je kompatibilnost ter povezljivost s sistemom umetne inteligence, ki je predmet tega JN. |  |  |
| - OPTIČNA ZOOM TEHNOLOGIJA: V povezavi z ustreznim oz. kompatibilnim optičnim »zoom« endoskopom naj bo omogočeno optično povečanje opazovanega tkiva na monitorju. |  |  |
| - DIGITALNO DOKUMENTIRANJE: Zagotavlja naj digitalno zapisovanje endoskopske slike na notranji spominski disk, ki je integriran v videoprocesor. Fotografije morajo biti v formatu TIFF/JPEG. |  |  |
| - POVEZLJIVOST: procesor naj zagotavlja direktni DICOM izhod (Digital Imaging and Communications in Medicine). Zagotovljena naj bo tudi možnost povezave videoprocesorja z dokumentacijskim sistemom za dokumentiranje endoskopskih posegov ISSA ter prenos liste pacientov (work list) na endoskopski monitor. |  |  |
| - KOMPATIBILNOST: zahtevana je kompatibilnost s ponujenimi endoskopi. |  |  |
| - VIDEO IZHODI / VHODI: |  |  |
| - Digitalni – vsaj: |  |  |
| - DVI |  |  |
| - Ostali izhodi/vhodi niso natančno zahtevani – ponudnik pa mora zagotoviti nemoten prenos slike tako na monitor kot v dokumentacijski sistem ob upoštevanju zgornjih zahtev. |  |  |
| Komplet mora vsebovati: |  |  |
| - videoprocesor, set naj vsebuje: |  |  |
| - tipkovnica oz. zaslon na dotik |  |  |
| - navodila za uporabo |  |  |
| - vse potrebne priključne kable |  |  |
| - Flaška za izpiranje distalne leče endoskopa |  |  |
| - V kolikor procesor sam ne zagotavlja mora ponudnik ponuditi še vmesnik za DICOM povezljivost. |  |  |
| - Endoskopski izvor svetlobe LED: Funkcionalne zahteve: |  |  |
| - vgrajene vsaj 3 LED sijalke z različnimi valovnimi dolžinami svetlobe, |  |  |
| - vgrajeno naj ima zračno-vodno črpalko z več stopnjami nastavitve, |  |  |
| - boljša karakterizacija in detekcija patoloških sprememb – v povezavi z videoprocesorjem ter ustreznim endoskopom naj omogoča funkcijo lažje karakterizacije/detekcije patoloških sprememb tkiva, ki je zahtevana pri endoskopskem videoprocesorju, |  |  |
| - zahtevana je kompatibilnost z endoskopi iz tega JN, |  |  |
| - SISTEM UMETNE INTELIGENCE: Zahtevana je kompatibilnost ter povezljivost s sistemom umetne inteligence, ki je predmet nabave tega JN. |  |  |
| Komplet mora vsebovati: |  |  |
| - Multi LED izvor svetlobe |  |  |
| - povezovalni sinhronizacijski kabel med izvorom svetlobe in videoprocesorjem, |  |  |
| - navodila za uporabo |  |  |
| - napajalni kabel. |  |  |
| Endoskopski videoprocesor ter Multi LED izvor svetlobe sta lahko združena v eno samostojno enoto. |  |  |

| OPIS | IZPOLNJEVANJE POGOJEV | OPOMBE |
| --- | --- | --- |
| VI.Endoskopski monitor Monitor naj zagotavlja sledeče: |  |  |
| - Ima naj LED osvetlitev. |  |  |
| - Certificiran za medicinsko uporabo. |  |  |
| - Velikost zaslona naj bo vsaj 27''. |  |  |
| - Resolucija naj bo vsaj 1920 x 1080 . |  |  |
| - Razmerje slike naj bo 16:9 ali 16:10. |  |  |
| - Svetilnost naj bo vsaj 800 cd/m2. |  |  |
| - Video vhodi/izhodi: |  |  |
| Niso natančno zahtevani. Zahtevana je povezljivost s sistemom umetne inteligence ter endoskopskim procesorjem tega JN. |  |  |
| Komplet mora vsebovati: |  |  |
| - LED monitor |  |  |
| - navodila za uporabo. |  |  |

| OPIS | IZPOLNJEVANJE POGOJEV | OPOMBE |
| --- | --- | --- |
| VII.Stroj za dezinfekcijo endoskopov Stroj naj zagotavlja sledeče: |  |  |
| - zagotavlja naj dezinfekcijo priznanih dobaviteljev fleksibilnih endoskopov; OLYMPUS,FUJIFILM, PENTAX (ponudnik naj priloži lastno izjavo); |  |  |
| - kompleten cikel dezinfekcije s prepihovanjem del. kanala endoskopa naj izvede v času največ 18 min (+/- 20%) za 1 endoskop; |  |  |
| - izpolnjuje standard ISO15883-1 in standard ISO15883-4; |  |  |
| - zagotavlja fazo preverjanja tesnosti endoskopa, fazo predčiščenja, čiščenja, dezinfekcije ter izpiranja endoskopa; |  |  |
| - naj ima fazo prepihovanje delovnega kanala endoskopa po zaključeni dezinfekciji, sušenje plašča endoskopa ni zahtevano; |  |  |
| - naj ima sistem za testiranje prehodnosti kanalov, za vsak kanal posebej (delovni kanal, kanal voda/zrak, kanal za izpiranje) ter možnost vpogleda pretočnosti za vsak kanal endoskopa |  |  |
| - za dezinfekcijo naj uporablja perocetno kislino; |  |  |
| - naj ima funkcijo samodezinfekcije stroja; |  |  |
| - v kolikor potrebuje sistem za obdelavo vhodne vode, mora le-tega ponudnik vključiti v ponudbo; |  |  |
| - mora zagotavljati LAN priklop ter povezljivost z zahtevanim dokumentacijskim sistemom iz tega JN, pri čemer mora biti licenca za povezljivost ter prenos podatkov sledljivosti vključena v ponudbo; |  |  |
| - ima naj vgrajen tiskalnik (lahko tudi zunanji, katerega mora ponudnik vključiti v ponudbo) ki posreduje izpis opravljenega cikla uporabniku; |  |  |
| - ponudnik v ponudbi predloži izjavo, da dezinfektor omogoča tudi dezinfekcijo endoskopskih priključkov za shranjevanje endoskopov v sušilni omari; ravno tako tudi lumnov priključkov. V kolikor ponujeni termodezinfektor ne omogoča dezinfkecijo endoskopskih priključkov in lumnov priključkov, mora ponuditi dodatni termodezinfektor. |  |  |
| Komplet mora vsebovati: |  |  |
| - dezinfektor ; |  |  |
| - pripadajoče število adapterjev za priklop endoskopov iz tega JN; |  |  |
| - licence za povezljivost z zahtevanim dokumentacijskim sistemom iz tega JN; |  |  |
| - lečen termodezinfektor za dezinfekcijo endoskopskih priključkov za shranjevanje endoskopov in lumnov priključkov v primeru, da ponujeni termodezinfekor ne omogoča dezinfekcije teh delov. |  |  |

SKLOP 2  – ENDOSKOPSKA PERIFERNA OPREMA

| OPIS | IZPOLNJEVANJE POGOJEV | OPOMBE |
| --- | --- | --- |
| I.Endoskopska elektrokirurška enota z argon plazmo Enota mora zagotavljati sledeče tehnične karakteristike: |  |  |
| - enota mora imeti vsaj 3 različne programe rezanja za uporabo v endoskopijah (kolonoskopija, gastroskopija, ERCP, ipd); |  |  |
| - enota mora imeti vsaj 2 različna programa za koagulacijo za uporabo v endoskopijah (kolonoskopija, gastroskopija, ERCP, ipd); |  |  |
| - enota mora imeti program Argon plazma; |  |  |
| - imeti mora upravljanje preko zaslona na dotik ter preko brezžične stopalke; |  |  |
| - imeti mora avtomatično zaznavanje priklopa instrumenta; |  |  |
| - imeti mora avtomatično uravnavanje moči enote med posegom z namenom največje možne varnosti za pacienta. |  |  |
| Komplet naj vsebuje; |  |  |
| - elektrokirurško enoto; |  |  |
| - brezžično stopalko ; |  |  |
| - ustrezen ter uradno kompatibilen voziček za namestitev argon enote ter argon jeklenke ; |  |  |
| - vse priključne kable za nemoteno uporabo ; |  |  |
| - kabel za nevtralne elektrode (1kom); |  |  |
| - kabel za priklop endoterapevtskih instrumentov ; |  |  |
| - 1x argon sonda za gastroskopije za večkratno uporabo ali 30x argon sonda za 1x uporabo; |  |  |
| - 1x sonda za kolonoskopije za večkratno uporabo ali 30x argon sonda za 1x uporabo; |  |  |
| - navodila za uporabo. |  |  |

| OPIS | IZPOLNJEVANJE POGOJEV | OPOMBE |
| --- | --- | --- |
| II. Endoskopska črpalka za izpiranje Enota mora zagotavljati sledeče tehnične karakteristike: |  |  |
| - upravljanja preko stopalke; |  |  |
| - imeti mora vgrajen grelec za gretje vode zaradi preprečevanja krčenja črevesja; |  |  |
| - imeti mora možnost večstopenjske nastavitve moči pretoka oz. izpiranja. |  |  |
| Komplet naj vsebuje: |  |  |
| - črpalka za izpiranje ; |  |  |
| - stopalka za uporabo endoskopske črpalke za izpiranje; |  |  |
| - ustrezne cevke za izpiranje; |  |  |
| - navodila za uporabo. |  |  |

| OPIS | IZPOLNJEVANJE POGOJEV | OPOMBE |
| --- | --- | --- |
| III.Endoskopski CO2 insuflator Enota mora zagotavljati sledeče tehnične karakteristike: |  |  |
| - primeren za uporabo v fleksibilni endoskopiji; |  |  |
| - imeti mora vgrajen grelec za gretje CO2 plina zaradi preprečevanja krčenja črevesja; |  |  |
| - imeti mora možnost večstopenjske nastavitve moči insuflacije plina. |  |  |
| Komplet naj vsebuje: |  |  |
| - endoskopski CO2 insuflator ; |  |  |
| - grelec plina; |  |  |
| - navodila za uporabo. |  |  |

| OPIS | IZPOLNJEVANJE POGOJEV | OPOMBE |
| --- | --- | --- |
| IV: Endoskopska vakumska črpalka Enota mora zagotavljati sledeče tehnične karakteristike: |  |  |
| - enota mora biti namenjena za uporabo pri endoskopskih posegih; |  |  |
| - Imeti mora možnost večstopenjske nastavitve moči vleka; |  |  |
| - Nominalna zmogljivost vleka (sukcije) 43L/min (+/-15%); |  |  |
| - Maksimalna glasnost 40 dB (+/- 15). |  |  |
| Komplet naj vsebuje: |  |  |
| - črpalka za sukcijo ; |  |  |
| - ustrezno zbiralno posodo kapacitete vsaj 2L ; |  |  |
| - vrečke za zbiralno posodo ; |  |  |
| - ustrezne cevke za povezavo zbirna posoda/vrečka/endoskop (1set); |  |  |
| - nosilec za pritrditev zbiralne posode na stativ ter endoskopski voziček (2 kosa); |  |  |
| - navodila za uporabo (se dobavi ob primopredaji). |  |  |

SKLOP 3  – ENDOSKOPSKI STATIV

| OPIS | IZPOLNJEVANJE POGOJEV | OPOMBE |
| --- | --- | --- |
| I. Endoskopski stropni stativ Enota mora zagotavljati sledeče tehnične karakteristike: |  |  |
| - dvojna roka za endoskopski stativ; |  |  |
| - horizontalna rotacija vsaj: 330°; |  |  |
| - horizontalni radij: (skupaj 1600mm +/- 5%); |  |  |
| - elektromagnetni ali pnevmatski zavorni sistem na dveh oseh za lažje premikanje pozicije stativa; |  |  |
| - nosilnost vsaj: 100 kg; |  |  |
| - korpus višine 1000 mm (+/-5%) , s paneli za priključke (med. plini, elektro vtičnice, šibki tok…). |  |  |
| Priključki : |  |  |
| - 4 x šuko vtičnica 230V -standard bela; |  |  |
| - 4 x šuko UPS vtičnica 230V - standard rdeča; |  |  |
| - 10 x izenačitev potenciala; |  |  |
| - 2 x podatkovni vtičnici RJ45 cat.6A; |  |  |
| - medicinski plini: 1 x O2, 1 x Kz 5, 1x CO2; |  |  |
| - 4 x Polica dimenzije 520 x 420mm +/-20mm s stranskimi šinami nosilnosti 50Kg +/-5%; |  |  |
| - 1 x vgrajena ambientalna luč na rokah stativa; |  |  |
| - ročka s tipkami za proženje zavornega sistema z LED ponazarjanjem sprostitve določenega segmenta ročice za lažjo orientacijo; |  |  |
| - 1x Endoskopski odcejevalnik (z elemeni za namestitev na stransko DIN šino); |  |  |
| - 1 x nosilec za flekibilni endoskop (nastavljiv po višini z elementi za namestitev na stransko DIN šino). |  |  |
| Medicinski standard: |  |  |
| - standardi: IEC 60601-1, CE (93/42/CEE - classe II b). |  |  |
| Dobava in montaža mora vsebovati vse potrebne nosilne elemente in pritrdilni material za montažo na nosilno stropno podkonstrukcijo. Namestitev položajev stativov se izvede z upoštevanjem vseh pogojev v prostoru- površina prostora, višina stropa, dispozicija OP mize in luči. |  |  |
| Komplet vsebuje: |  |  |
| - Endoskopski stropni stativ (po zgornjem opisu) (1x Sistem) |  |  |

| OPIS | IZPOLNJEVANJE POGOJEV | OPOMBE |
| --- | --- | --- |
| II. Pomožni stativ – roka za monitor Opis: |  |  |
| - dvojna vrtljiva in nagibna roka za LCD ekran skupne dolžine 1630 mm z vesa 100 adapterjem; |  |  |
| - stropna izvedba; |  |  |
| - horizontalna rotacija vsaj: 330°; |  |  |
| - horizontalni radij: (skupaj 1630 mm +/- 5%); |  |  |
| - nosilnost od 8 -27 Kg (Odstopanje +/-5%). |  |  |
| Medicinski standard: |  |  |
| - standardi: IEC 60601-1, CE (93/42/CEE - classe II b). |  |  |
| Dobava in montaža se izvede z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za montažo na nosilno stropno podkonstrukcijo ter ustrezno video-povezavo z endoskopskim/kirurškim stativom. Namestitev položajev roke se izvede z upoštevanjem vseh pogojev v prostoru- površina prostora, višina stropa, dispozicija OP mize in Luči |  |  |
| Komplet vsebuje: |  |  |
| - pomožni stativ (po zgornjem opisu) (2x Sistem) |  |  |

SKLOP 4  – PREGLEDNA DIAGNOSTIČNA LED LUČ

| OPIS | IZPOLNJEVANJE POGOJEV | OPOMBE |
| --- | --- | --- |
| I.Pregledna diagnostična led luč - za pripravo pacienta Opis: |  |  |
| - stropna izvedba |  |  |
| - horizontalno rotiranje vsaj 300° in vertikalno rotiranje vsaj 330° |  |  |
| - LED tehnologija |  |  |
| - premer koncentriranega svetlobnega snopa na razdalji 1m : |  |  |
| - minimalno od 150mm do 250 mm. 3 stopenjska nastavitev |  |  |
| - avtomatski preklop napajanja na pomožno napajanje, ob izpadu glavnega mrežnega napajanja |  |  |
| - centralna svetilnost koncentriranega snopa, na razdalji 1 m vsaj 130.000 luxov |  |  |
| - vrednost barvnega indeksa vsaj 96 (color rending index Ra) |  |  |
| - upravljanje (nastavitev svetilnosti) luči s pomočjo ekrana na dotik na strani pregledne luči in kontrolnem panelu, ki ga je mogoče vgraditi v stenski kontrolni panel ali ga prosto uporabljati kjer koli v operacijski dvorani. |  |  |
| - barvna temperatura, območje med 3800 do 4800 ; odstopanje 10%, nastavljivo vsaj v 3 stopnjah. |  |  |
| - življenjska doba LED žarnic/modulov vsaj 60.000 delovnih ur |  |  |
| - premer svetilne glave 400 mm, odstopanje 10%. |  |  |
| Medicinski standard: |  |  |
| - standardi: IEC 60601-1, CE (93/42/CEE - classe I) |  |  |
| Dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za montažo na nosilno stropno podkonstrukcijo |  |  |
| Komplet vsebuje: |  |  |
| - pregledna diagnostična luč (po zgornjem opisu) (1x sistem) |  |  |

SKLOP 5 – DOKUMENTACIJSKI SISTEM ZA ENDOSKOPIJE

| OPIS | IZPOLNJEVANJE POGOJEV | OPOMBE |
| --- | --- | --- |
| Programska oprema mora podpirati delovne procese na oddelku. Podpirati mora celoten proces od shranjevanja slik do izdelave pregleda ter sledljivost endoskopske opreme. |  |  |
| Omogočati mora: |  |  |
| - Arhiviranje endoskopskih preiskav in izdelava poročila o preiskavi. Videolinijo (neglede na proizvajalca) naj bo moč povezati na osebni računalnik z nameščeno zahtevano programsko opremo preko DICOM povezave, ki je zahtevana pri video procesorju. Zahtevana je kompatibilnost z obstoječim bolnišničnim informacijskim sistemom (BIS). |  |  |
| - Ponudnik naj zagotovi, da ponujena programska oprema prikazuje dnevni razpored pacientov, ki jih preko HL7 povezave pridobi iz BIS-a. Dnevni razpored pacientov naj se prikaže tako na osebnem računalniku v endoskopirnici kot na monitorju videolinije, ki jih ponuja (kot zahtevano). Poleg tega naj bo za nujne primere, ko pacient ni predhodno naročen, možno ime pacienta dodati kar s pomočjo delovne postaje (obstoječ osebni računalnik). |  |  |
| - Po zagonu preiskave naj bo omogočeno proženje endoskopskih slik direktno v aplikacijo preko gumbov na endoskopu. Po preiskavi naj bo moč te slike obdelati, označiti in jih uporabiti v poročilu o preiskavi, ki naj ga bo moč natisniti. Poleg endoskopskih slik naj bo omogočena uporaba ostalih slik, ki jih naj bo moč pridobiti iz ostalih modalitet (npr. radiologija). |  |  |
| - Za poročilo o preiskavi naj bo možna uporaba strukturirane terminologije v slovenščini, z razpoložljivo uporabo klasifikacij, ki se trenutno širše uporabljajo v izvidih endoskopij, kar naj omogoča tudi kasnejšo natančno statistiko o posegih. Poleg strukturirane terminologije naj bo moč izdelati poročilo tudi na drug način (npr. diktafon, prepoznava govora, pisanje itd.) |  |  |
| - Ponudnik mora z integracijo zagotoviti, da se celoten izvid prenese kot odprt dokument v BIS, kjer se ga elektronsko podpiše in arhivira v eArhiv ali zagotovi, da se izvid elektronsko podpiše v ponujenem dokumentacijskem sistemu v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami, prenese v PDF obliki v BIS, ter ustrezno shrani v eArhivu, ki ga uporablja naročnik. |  |  |
| ## Osnovne funkcionalnosti: |  |  |
| - Celotna aplikacija v slovenskem jeziku; |  |  |
| - Centralno delovanje sistema – vsi podatki iz vseh delovnih postaj se shranjujejo centralno na strežniku; |  |  |
| - Zajem in shranjevanje slik in video sekvenc iz endoskopskih aparatov; |  |  |
| - Zajem se lahko opravi preko DICOM Store ali preko zajema video signala iz endoskopa; |  |  |
| - Možnost zajema video sekvenc preko zajema video signala; |  |  |
| - Vpogled v slike iz ostalih modalitet ( CT, MR, UZ, Mamografija, RTG,EUZ); naročnik uporablja RIS ponudnika Interexport; |  |  |
| - Možnost dodajanja DICOM slik na pregled; |  |  |
| - Izdelava strukturnih izvidov; |  |  |
| - Vsebuje naj že strukturirane izvide za gastroskopijo, kolonoskopijo, ERCP; |  |  |
| - Možnost dodajanja uporabniško določenih obrazcev za predloge izvidov; |  |  |
| - Možnost dodajanja skic na izpis izvida; |  |  |
| - Možnost dodajanja zajetih slik na izpis izvida; |  |  |
| - Možnost diktiranja izvida v digitalni diktafon; |  |  |
| - Možnost nadgradnje sistema s sistemom za prepoznavo govora. |  |  |
| - Povezava preko HL7 z BIS sistemom: |  |  |
| - Prenos podatkov o pacientu |  |  |
| - Prenos naročila na pregled |  |  |
| - Vpogled v slike iz BIS |  |  |
| - Prenos izvida nazaj v BIS |  |  |
| - Oddaljen dostop do arhiva slik, oddaljeno pisanje ali diktiranje izvidov |  |  |
| - Omogoča shranjevanje podatkov pregleda in pacienta s slikami na optičnem mediju (CD, DVD, USB) |  |  |
| - Uvoz podatkov iz CD medija v sistem |  |  |
| ## Integracija BIS: |  |  |
| Integracija poteka preko HL7 2.6 standarda in mora podpirati naslednje procese : |  |  |
| - Naročilo na preiskavo, ki se ustvari v BIS in se prenese v dokumentacijski sistem; |  |  |
| - Preklic naročila preiskave v BIS; |  |  |
| - Preklic naročila preiskave v Dokumentacijskem sistemu; |  |  |
| - Posodobitev statusov iz dokumentacijskega sistema v BIS; |  |  |
| - Prenos dokumenta izvida nazaj v BIS. Dokument mora biti v obliki PDF/A in se mora; zakodirati v Base64 obliko in se vključiti v vsebino sporočila HL7; |  |  |
| - Pregled slik in dokumentov neposredno iz sistema BIS preko klica pregledovalnika. |  |  |
| ## Varnost in zaščita podatkov: |  |  |
| - Dostop do sistema iz vsake delovne postaje je urejen z uporabniškim imenom in geslom; |  |  |
| - Integracija z Microsoft Active Directory; |  |  |
| - Neposredna prijava Active Directory uporabnika v dokumentacijski sistem, brez vpisa gesla in uporabniškega imena; |  |  |
| - Dostop do posameznih podatkov ali sistemskih funkcij za vsakega uporabnika je odvisna od njihovih pravic; |  |  |
| - možnost določitve posebnih uporabniških profilov; |  |  |
| - Možnost določitve posebnih uporabniških pravic za vsakega uporabnika; |  |  |
| - Skrivanje osebnih podatke pacientov za izbrane uporabniške skupine ( npr.: strojepisci ali študenti); |  |  |
| - Vse dejavnosti v sistemu se naj evidentirajo in revidirajo. |  |  |
| ## Dokumentacija delovnega toka uporabe: |  |  |
| - Programska oprema mora omogočati spremljanje endoskopov v poteku uporabe in reprocesiranja ( v uporabi, v pranju, v omari); |  |  |
| - Vsak endoskop mora biti opremljen z oddajnikom RFID in/ali bar kodo; |  |  |
| - Vsako endoskopsko postajo (videolinijo), postajo za manualno čiščenje endoskopov; |  |  |
| - (pomivalna korita), postajo za reprocesiranje (dezinfekcijski stroji) in postajo za sušenje in hrambo endoskopov (sušilne omare) naj bo moč opremiti s sprejemnikom RFID ali čitalcem bar kod; |  |  |
| - RFID čitalci morajo biti primerni za uporabo v mokrem okolju; |  |  |
| - Vse oddajnike in sprejemnike (ki so lahko tudi npr. dezinfekcijski stroj, sušilna omara, kamera procesor) se morajo povezati s programsko opremo za nadzor nad uporabo in sledljivostjo endoskopov in tudi osebja, ki z njimi rokuje; |  |  |
| - Ponudnik lahko sledljivost endoskopov (workflow) omogoči tudi brez sprejemnikov v kolikor lahko omogoči direktno odčitavanje endoskopov na posameznih postajah (bodisi preko sušilne omare, video procesorja ali dezinfekcijskega stroja – ko se endoskop vstavi v omaro ali stroj, ga le ta zazna; ali pa npr. preko kamera procesorja – ko se endoskop priklopi v procesor le-ta; |  |  |
| - Rešitev mora biti kompatibilna z opremo vseh proizvajalcev; |  |  |
| - Rešitev mora omogočati centralen pregled nad celotno potjo endoskopa v realnem času; |  |  |
| - Rešitev mora zagotoviti naslednje podatke: |  |  |
| - Pregled celotne poti za posamezen endoskop v časovnem obdobju z naslednjimi podatki: |  |  |
| - Operacija (pranje, v omari, uporaba) |  |  |
| - Začetek Datum, čas |  |  |
| - Konec Datum, čas |  |  |
| - Oseba |  |  |
| - Endoskop |  |  |
| - Pregled vseh napak; |  |  |
| - Izpis podrobnega protokola; |  |  |
| - Avtomatski nadzor nad nepravilno uporabo endoskopov; |  |  |
| - Rešitev mora omogočiti nastavite časovnih zamikov za posamezne aparate; |  |  |
| - Rešitev mora omogočati avtomatski preklop med poletnim in zimskim časom za vse povezane naprave; |  |  |
| - Na oddelku so naslednji komponente, ki morajo biti vključene v delovni tok: |  |  |
| - Postaja za ročno pranje s protokolom pranja |  |  |
| - Omara s protokolom hrambe in sušenja |  |  |
| - Pralni stroj s protokolom reprocesiranja |  |  |
| - Endoskopska videolinija za dokumentacijo endoskopskih posegov 2x; |  |  |
| - Izvajalec nosi morebitne stroške integracije ponujene opreme z BIS-om in RIS-om, ki jih uporablja naročnik. |  |  |
| Dodatne informacije: |  |  |
| Naročnik bo zagotovil celotno strojno računalniško opremo po specifikacijah ponudnika: barvne tiskalnike, osebne računalnike in strežnik(e), v kolikor bo to potrebno. Izvajalec nosi morebitne stroške integracije s strani ponudnika BIS. |  |  |
| REFERENCE (programski del) |  |  |
| Ponudnik mora predložiti najmanj eno potrjeno referenco, da je v zadnjih 3 letih postavil sistem za dokumentacijo endoskopskih pregledov z integracijo BIS, ki ga uporablja naročnik, sledenjem čiščenja, sušenja, hrambe in uporabe endoskopov. |  |  |

SKLOP 6 – SHRANJEVANJE ENDOSKOPOV

| OPIS | IZPOLNJEVANJE POGOJEV | OPOMBE |
| --- | --- | --- |
| I.Sistem prehodnih omar za sušenje ter shranjevanje endoskopov Sistem mora izpolnjevati sledeče zahteve: |  |  |
| - naj bo primeren za sušenje ter shranjevanje endoskopov priznanih dobaviteljev fleksibilnih endoskopov OLYMPUS, FUJIFILM, PENTAX (ponudnik naj priloži lastno izjavo); |  |  |
| - omogočati mora sušenje ter shranjevanje najmanj štirih endoskopov več, kot je predmet tega razpisa (gastroskopov, kolonoskopov, bronhoskopov...); |  |  |
| - zagotavljati mora shranjevanje in sušenje zunanjosti endoskopov in pa tudi vseh kanalov endoskopov (notranjosti), pri tem lahko ponudnik ponudi sistem, ki ima eno izmed sledečih načinov sušenja in hrambe endoskopov: |  |  |
| - vertikalna pozicije endoskopov med sušenjem in hrambo z za to namenjenimi držali za obešanje fleksibilnih endoskopov |  |  |
| - horizontalna namestitev endoskopov z za to namenjenimi policami v omari. |  |  |
| - nosilci endoskopov ali police naj imajo vgrajen senzor, ki zazna in aktivira sušilni cikel fleksibilnega endoskopa v trenutku, ko se endoskop obesi na nosilec ali vstavi na polico; |  |  |
| - naj ima dvojna vrata t. i. prehodni (pass through) model; |  |  |
| - vsak nosilec ali predal (pladenj) za endoskope naj bo opremljen s sistemom cevk (konektorjev), ki se jih priključi na vse kanale endoskopa, kot so delovni kanal, jet kanal, ipd., in tako omogoča sušenje vseh kanalov fleksibilnega endoskopa; |  |  |
| - ponudnik mora v ponudbo vključiti adapterje za vse endoskope iz tega JN (Sklop 1); |  |  |
| - zaradi preprečevanja možnosti prenosa kontaminacije med endoskopi, ponudnik zagotovi dezeinfekcijo priključkov za shranjevanje endoskopov (kateri so v uporabi v sušilni omari), potrebno je zagotoviti tudi dezinfekcijo vseh lumnov konektorjev (opisati način zagotavljanja dezinfekcije – ali v sklopu stroja za dezinfekcijo endoskopov ali ločena naprava; v primeru ločene naprave jo mora ponudnik zagotoviti v okviru cene za termodezinfektor); |  |  |
| - mora zagotavljati sledenje endoskopov s sistemom RFID in/ali preko sistema črtnih kod v povezavi z zahtevanim dokumentacijskim sistemom iz tega JN; |  |  |
| - sušenje kanalov endoskopa naj se zagotavlja z zrakom, ki se dovaja preko kompresorja, ki je vgrajen v samo sušilno omaro; |  |  |
| - mora opozarjati na napake v delovanju omar in v ciklu sušenja fleksibilnih endoskopov s pomočjo ustrezne tehnologije, ki je vgrajena v omare; |  |  |
| - mora zagotavljati LAN priklop ter povezljivost z zahtevanim dokumentacijskim sistemom iz tega JN, pri čemer mora biti licenca za povezljivost ter prenos podatkov sledljivosti vključena v ponudbo, v dokumentacijskem sistemu pa naj bo moč videti kompleten protokol hrambe in sušenja (osebje, ki je rokovalo ob vlaganju v omaro, SN endoskopa, čas hrambe in sušenja, osebje, ki je endoskop vzelo iz omare); |  |  |
| - dimenzije sušilne omare: zaradi naročnikove prostorske omejitve, posamezna omara naj ne presega višine 207cm, širine 95cm, globine 65cm. |  |  |
| Sistem mora vključevati: |  |  |
| - omare za sušenje in shranjevanje za minimalno štirih endoskopov več, kot je predmet tega naročila (gastroskopi, kolonoskopi, bronhoskopi …); |  |  |
| - licence za povezljivost z zahtevanim dokumentacijskim sistemom iz tega JN; |  |  |
| - pripadajoče število adapterjev za priklop endoskopov iz tega JN. |  |  |

| OPIS | IZPOLNJEVANJE POGOJEV | OPOMBE |
| --- | --- | --- |
| II.Voziček za prevoz endoskopov Izpolnjevati mora naslednje zahteve: |  |  |
| - Naj ima vsaj tri shranjevalna mesta za pladnje; |  |  |
| - Pladnji ki se uporabljajo na vozičku naj omogočajo vložitev v sušilno omaro zahtevano v tem JN (v kolikor bo izbrani ponudnik ponudil omaro za horizontalno hrambo endoskopov, se morajo pladnji ravno tako vložiti v omaro); |  |  |
| - Pladnji naj omogočajo identifikacijo čistega oz nečistega endoskopa, s sistemom vrečk ali nalepk na pokrovih. |  |  |
| V ponudbo naj bo vključeno: |  |  |
| - Voziček za prevoz endoskopov (2kom); |  |  |
| - Pladnji za transport (2 pladnja za posamezen voziček); |  |  |
| - Set označevanja čistosti endoskopa ( 1x set vrečk ALI 1x set nalepk). |  |  |

Datum:                   				Žig                                   Odgovorna oseba ponudnika:

___________________________

PRILOGA 14

IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU PONUDNIKA IN O POVEZANIH DRUŽBAH

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME, POTROŠNEGA MATERIALA TER VZDRŽEVANJE V POGARANCIJSKEM OBDOBJU«

V postopku oddaje javnega naročila »Nabava endoskopske opreme, potrošnega materiala ter vzdrževanje v pogarancijskem obdobju« naročnika Splošna bolnišnica Brežice, podajamo sledečo izjavo o udeležbi v lastništvu ponudnika in o povezanih osebah. V lastništvu zgoraj navedenega ponudnika so udeležene sledeče osebe, kot ustanovitelji, družbeniki, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugi lastniki:

| Št. | Ime/Naziv | Naslov | Lastniški delež (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so s ponudnikom povezane družbe, so (op. v primeru odsotnosti povezanih družb tabele ni treba izpolniti):

| Št. | Naziv | Naslov | Matična št. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Ta izjava je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. Predložitev lažne izjave oziroma navedba neresničnih podatkov ima za posledico ničnost pogodbe.

Datum:                   				Žig                                   Odgovorna oseba ponudnika:

___________________________

Vpisati datum izdaje menične izjave

Vpisati naziv javnega naročila, številka in datum objave na portalu JN

Naziv in naslov izdajatelja menice: podjetja

Vpisati število priloženih menic

Vpisati ime in priimek in odgovorne osebe – izdajatelja menice oz. menične izjave (fizična oseba)

Vpisati naslov stalnega bivališča odgovorne osebe

Vpisati davčno številko odgovorne osebe kot fizične osebe

Vpisati EMŠO fizične osebe – odgovorne osebe gospodarske družbe

Funkcija odgovorne osebe – vpisati npr. direktor, prokurist

Vpisati ponudbeno vrednost z DDV

Vpisati datum veljavnosti menice

Ime bank-e ali drug-e/ih organizacij-e, ki opravlja plačilni promet, pri kateri je odprt račun ponudnika

Številka računa ponudnika pri banki

Vpisati naziv ponudnika

Vpisati ime in priimek izdajatelja menice – odgovorne osebe gospod. družbe

Podpis izdajatelja menice (fizične osebe – odgovorne osebe gospodarske družbe) in hkrati menične izjave, dodajte tudi žig