Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Popravek št. 3

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava sistema za depozicijo tankih plasti

Oznaka javnega naročila: 302/13 – RIUM36-FERI03.2/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava sistema za depozicijo tankih plasti«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  | OPREMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  |  |  |  |  |  |  | DOKAZILO |
| 1 | Vakuumska komora in vakuumski podsistem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije vakuumske komore: premer ≥ 800 mm; višina ≥ 1000 mm. | Premer: _______________ mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Višina: _______________ mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vakuumska komora narejena iz elektro poliranega nerjavečega jekla (304), primerna za ultra visoke vakuume | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | - Odprt pogled v vakuumsko komoro: ≥ 3 okna | Število oken: _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Držalo substrata, ki omogoča vrtenje in je narejeno za manipulacijo substrata s premerom: ≥ 150 mm. | Držalo substrata, ki omogoča vrtenje: |  | - DA |  |  |  |  | - NE |  |
|  |  | Držalo substrata omogoča manipulacijo substrata s premerom: _________ mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vodno hlajene stene vakuumske komore in vrat vakuumske komore. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Zaščita notranjih sten, tal, pokrovov vakuumske komore, z aluminijasto folijo, združljivo z delovanjem v ultra visokem vakuumu. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Posrebrena strojna oprema v notranjosti vakuumske komore za zaščito pred visokimi temperaturami. | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | - Zaščita na vhodu odprtine pred turbo molekularno črpalko. | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | - Odprtina za nadzor parcialnega tlaka kisika v vakuumski komori. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Turbomolekularna črpalka s črpalno kapaciteto: ≥ 6500 l/s; združljiva z O3. Možna vgradnja tudi dveh manjših turbomolekularnih črpalk s skupno, zgoraj navedeno, minimalno črpalno kapaciteto. | Turbo molekularna črpalka združljiva za O3 | - DA |  |  |  |  | - NE |  |  |
|  |  | Črpalna kapaciteta turbomolekularne črpalke: _______________ l/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Odprtina za montažo turbomolekulrane črpalke z notranjim premerom: ≥ 320 mm (ISO). | Premer odprtine za montažo turbomolekularne črpalke (ISO): ___________ mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Predčrpalka s črpalno kapaciteto: ≥ 25 l/s; združljiva z O3. | Predčrpalka združljiva z O3 | - DA |  |  |  |  | - NE |  |  |
|  |  | Črpalna kapaciteta predčrpalke: _______________ l/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Doseganje delovnega vakuuma: ≤ 5x10-6 Torr; v času: ≤ 45 min. | Delovni vakuum: _________________ Torr |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Čas doseganja delovnega vakuuma: ___________________ minut |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Končni podtlak: ≤ 3x10-7 Torr. | Končni podtlak: _________________ Torr |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Čas za doseganje končnega podtlaka: ≤ 12 h. | Čas doseganja končnega podtlaka: _________________ h (ur) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Senzor tlaka na liniji med predčrpalko in turbomolekularno črpalko. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Merilnik visokega vakuuma zgrajen iz 3 (treh) različnih senzorjev: ionsko-toplotni, konvekcijski Pirani in vakuumsko stikalo | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Območje merilnika visokega vakuuma: od 1100 Torr do 3.8x10-10 Torr. | Območje merilnika visokega vakuuma: od ______________ Torr do _______________ Torr |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Območje absolutnega merilnika tlaka: od 100mTorr FS | Območje absolutnega merilnika tlaka: od _________________ mTorr |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sistem za gretje substrata na osnovi IR polja. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Temperatura grelca substrata: ≥ 190 °C. | Temperatura grelca substrata: ___________________ °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Notranja osvetlitev vakuumske komore. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Notranja osvetlitev komore mora delovati tudi med procesom depozicije. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | Podsistem za vstavljanje vzorcev: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ročno ali avtomatsko krmiljen sistem na predkomori. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Možnost vstavljanja vzorcev/substratov z merami: premer: ≥ 150 mm; višina: ≥ 75 mm. | Premer: ______________ mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Višina: ______________ mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Predkomora opremljena s priključkom (“feedthrough”) za optično vlakno, katerega je mogoče priključiti na vzorec (optično vlakno), ki bo izpostavljen procesu depozicije. | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | - Nosilec za vzorec/substrat mora omogočati motorizirano rotacijo (s pomočjo koračnega motorja), bodisi v smeri urinega kazalca bodisi v obratni smeri urinega kazalca. | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | - Možnost rotacije optičnega vlakna tudi v primeru, ko je drugi del optičnega vlakna (vzorca) vpet v predkomori. | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | Primarni podsistem za depozicijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Konfiguracija z dvojnim reaktivnim magnetronskim naprševalnim sistemom: minimalno 2 (dva) para naprševalnih katod, ki delujeta pri nizkem tlaku (skupaj tako minimalno 4 (štiri) katode), ki omogočajo posamezno ali skupno naprševanje dveh različnih oksidov ali nitridov iz kovinskih tarč. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Podsistem mora omogočati depozicije vsaj v nadaljevanju naštete okside: SiO2, TiO2, HfO2, GeO2; ter vsaj v nadaljevanju naštete nitride: TiN, SiN, AlN. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Premer naprševalnih katod: ≥ 4,00”. | Premer naprševalnih katod: _____________ inch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Minimalno 2 (dva) napajalnika katod, ki omogočata sekvenčen in vzajemen način delovanja. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Moč posameznega napajalnika katod: ≥ 4 kW. | Moč posameznega napajalnika katod: ________________ kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Izhodna frekvenca posameznega napajalnika katod združljiva z naprševalnimi katodami; izhodna oblika signala: čisti sinus ali primerljiv. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Naprševalne katode z vgrajenimi dovodi za neposredno injektiranje procesnih plinov. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Faktor učinkovitosti naprševalnih katod: ≥ 40 % pri tlakih pod 1 mTorr. | Faktor učinkovitosti naprševalnih katod pri tlakih pod 1 mTorr: ___________ % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sekundarni podsistem za depozicijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - RF magnetronski sistem za naprševanje. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - RF naprševalna katoda s premerom: ≥ 4”. | Premer RF naprševalne katode: ________________ inch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Naprševalna katoda namenjena za naprševanje zgolj dielektričnih materialov. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Moč napajalnika: ≥ 1200 W. | Moč napajalnika: __________________ W |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sistem za avtomatsko (“samoprilagojeno”) regulacijo odbite moči RF naprševalne katode. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Sekundarni podsistem za depozicijo mora imeti možnost delovati skupaj v procesu depozicije s primarnim podsistemom za depozicijo. | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | Podsistem za nadzor plinov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sistem nadzora za naslednje pline: N2, O2 in Ar. | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | - Posamezni plinski vodi opremljeni z ustreznimi filtri za delce za posamezno vrsto plina. | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | - Vsak plinski vod opremljen z namenskim senzorjem masnega pretoka z zapornim ventilom (v nadaljevanju MFC): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 MFC za dovod plina Ar za prvi par naprševalnih katod primarnega sistema za depozicijo. | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | 1 MFC za dovod plina Ar za drugi par naprševalnih katod primarnega sistema za depozicijo. | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | 1 MFC za dovod plina Ar za naprševalno katodo sekundarnega sistema za depozicijo. | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | 1 MFC za dovod plina Ar za ionski vir. | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | 1 MFC za dovod plina Ar za votlo katodo ionskega vira (“Hollow cathode electron source”). | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | 1 MFC za dovod plina O2 za ionski vir. | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | 1 MFC za dovod plina N2 za ionski vir. | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | Podsistem za nadzor in meritve debeline nanosa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - A) Nadzor tankih nanosov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem na osnovi kvarčne mikro tehtnice ali primerljiv sistem | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | Merilni sistem mora imeti minimalno 2x12 nosilcev za kvarčne substrate, namenjene posameznemu paru naprševalnih katod v primarnem sistemu za depozicijo. | Število nosilcev za kvarčne substrate namenjenih posameznemu paru naprševalnih katod v primarnem sistemu za depozicijo: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimalno 1 (en) nosilec za kvarčni substrat, namenjen za naprševalno katodo v sekundarnem sistemu za depozicijo. | Število nosilcev za kvarčni substrat namenjenih za naprševalno katodo v sekundarnem sistemu za depozicijo: _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem mora biti opremljen z ustrezno programsko opremo, ki je popolnoma združljiva z glavno/nadzorno programsko opremo sistema za depozicijo tankih plasti. | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | Sistem mora podpirati meritve vzajemne depozicije obeh parov naprševalnih katod v primarnem sistemu za depozicijo. | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | Ločljivost frekvence kristala kvarčne mikro tehnice: >± 0,004 Hz pri frekvenci 6 MHz. | Ločljivost frekvence kristala kvarčne mikro tehtnice pri frekvenci 6 MHz: ______________ Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ločljivost meritve debeline nanosa: >± 0,005 Å | Ločljivost meritve debeline nanosa: __________________ Å |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - B) Optični sistem za nadzor debeline in rasti tanke plasti: | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | Optični sistem za nadzor v območju valovnih dolžin: vsaj med 400 nm in 1650 nm | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | Spektralna ločljivost v zgoraj navedenem območju: ≤ 1 nm | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | Ponovljivost meritve valovne dolžine: ≤ 0,1 nm v območju valovnih dolžin med 270 nm in 1050 nm; ≤ 0,5 nm v območju valovnih dolžin med 1050 nm in 1650 nm | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | Sistem mora omogočati uvoz in realizacijo filtrov/tankih filmov načrtovanih v večini komercialnih programskih paketov za načrtovanje optičnih filtrov in tankih filmov enakovrednih kot so: OptiLayer, Film Star, Essential MacLeod, TFCalc. | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | Programska oprema za nadzor sistema za depozicijo tankih plasti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Programska oprema mora omogočati avtomatski proces depozicije tankih plasti. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Možnost programiranja sekvence/dela procesa depozicije. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Programska oprema mora biti popolnoma združljiva s sistemom za nadzor in meritve debeline nanosa. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Sistem za depozicijo tankih plasti mora omogočati oddaljen nadzor za potrebe krmiljenja. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Sistem za depozicijo tankih plasti mora omogočati beleženje številnih pomembnih procesnih parametrov kot so prednapetosti in tokovi na naprševalnih katodah, ionskem viru, elektronskem viru, pretoki procesnih plinov, temperature, tlaki in debeline nanosov. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | Podsistem za premikanje celotnega sistema za depozicijo tankih plasti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vgrajena kolesa ali ustrezen podsistem za premikanje, katerega skupna višina s sistemom za depozicijo tankih plasti, ne sme preseči višine stropa čistega prostora: 2100 mm | - DA |  |  |  |  | - NE |  |  |  |
|  | Zahteve za izpolnitev pogojev ob sprejemu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Demonstracija in izdelava ozkega pasovnoprepustnega optičnega filtra s FWHM 3,5 nm in maksimalno transmisijo ≥ 80 % v območju valovnih dolžin med 500 nm in 600 nm. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Demonstracija in izdelava večplastnega filma zgrajenega iz slojev GeO2 in SiO2. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Demonstracija in izdelava dielektričnega zrcala na substratu iz kremenčevega stekla s povprečno refleksijo > 99 % za S- in P- polarizacijo za vpadne kote med 0° in 45 °. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Demonstracija in izdelava antirefleksijskega premaza na pravokotno odrezanem koncu optičnega vlakna z odbojnostjo < 1 % v območju valovnih dolžin med 900 nm in 2300 nm. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Tarče za naprševanje za namene prikazov morajo biti vključene v ponudbi. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Demonstracija in izdelava Al2O3 na substrat s premerom ≥ 100 mm z uporabo sekundarnega sistema za depozicijo. | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.