Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Project title: Upgrading National Research Infrastructures – RIUM

Tehnične specifikacije za sistem za depozicijo tankih plasti

Technical specifications for a thin film deposition system

Popravek št. 3								Correction No. 3

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA 						1. SUBJECT OF THE PUBLIC TENDER

| Predmet javnega naročila je sistem za depozicijo tankih plasti, vključno z dostavo, vnosom, namestitvijo, montažo, konfiguracijo, inštalacijo in zagonom naprave ter usposabljanjem, skladno s tehničnimi specifikacijami. Lokacija dobave in vnos opreme: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor, Slovenija, Laboratorij za elektro-optične in senzorske sisteme objekt G, čisti prostor G-105, skladno s prilogo 1 teh specifikacij, kjer je podan tloris prostora, kamor bo izbrani ponudnik moral opremo vnesti in namestiti. Naročnik bo ponudnikom omogočil ogled prostora na lokaciji vnosa in namestitve opreme, skladno s točko 11 Navodil ponudnikom. Rok dobave: najkasneje 280 (dvesto osemdeset) dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe. Rok namestitve in izvedbe usposabljanja: najkasneje nadaljnjih 45 (petinštirideset) dni od roka dobave. Garancijski rok: najmanj 3 (tri) leta od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Celotna 3-letna garancija vključuje letni servis (brez potrošnega materiala). Za vso opremo velja, da mora zanjo v času garancijskega obdobja proizvajalec opreme zagotavljati dostop do vseh posodobitev programske opreme brez dodatnih stroškov. Vsi popravki, servisni paketi ter nadgradnje in podpora morajo biti od proizvajalca strojne oziroma programske opreme. V času garancijskega obdobja mora ponudnik za vso opremo nuditi tehnično podporo. Tehnična podpora mora vključevati svetovanje pri nastavitvi parametrov, konfiguraciji sistema in pomoč pri izvedbi posameznih procesov. Tehnična podpora se lahko izvaja preko oddaljenega dostopa do sistema za depozicijo tankih plasti. Ponudnik mora za opremo zagotoviti: - da so vsi ponujeni moduli/komponente združljivi in medsebojno povezljivi, - da je mogoče vse zahtevane module/komponente povezati v enoten in brezhibno delujoč sistem v skladu s tehničnimi specifikacijami, - odpraviti vse napake, ki bi se pojavile zaradi morebitne medsebojne nezdružljivosti ali nepovezljivosti oz. zaradi neustrezne povezave v enoten, brezhibno delujoč sistem. Usposabljanje: Dobavitelj mora izvesti osnovno začetno usposabljanje, ki vključuje strojne in programske module na dobavljenem predmetu pogodbe za najmanj 1 (eno) osebo uporabnika v obsegu 1 (enega) delovnega dneva. V ponudbi mora biti zajeti ves droben material, ki je potreben za priključitev naprav, tudi če ni izrecno naveden. | Subject of the public tender is a thin film deposition system capable of producing high quality dielectric thin film layers, placement, assembly, configuration, installation, starting of the device and training in line with technical specifications. Equipment delivery and placement: University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Laboratory for Electro-Optics and Sensor Systems, Koroška cesta 46, 2000 Maribor, Slovenia, Building G, clean room G-105, in line with Annex 1 to these specifications and providing the floor plan of the clean room where the equipment shall be delivered and placed by the successful tenderer. The contracting authority will enable the tenderers to inspect the clean room on site in line with Point 11 of the Instructions to tenderers. Delivery time: at the latest 280 (two hundred and eighty) days from the day of entry into force of the contract. Deadline for installation and training: no later than 45 (forty-five) days from the delivery date. The warranty period: At least 3 (three) years from the day of signature of the take-over protocol, including annual service (without consumables). The equipment manufacturer is obliged to provide access to all software updates at no additional cost during warranty period. All patches, service packs, upgrades and support must be provided by the hardware or software manufacturer. During the warranty period the supplier must provide technical support. Technical support must include consulting on setting parameters, use of the machine, configuring the system, and assisting in the implementation of individual processes, etc. Technical support can be provided through remote access to the thin film deposition system. The provider of the equipment must guarantee: - that all modules/components offered are compatible and interconnected, - that all required modules/components can be integrated into a single and seamlessly functioning system in line with technical specifications, - to eliminate all errors resulting from possible incompatibility or mismatch, or from improper connection to a single, seamlessly functioning system. Training: The supplier must carry out basic initial training, which includes hardware and software modules on the delivered subject of the contract for at least 1 (one) person within the scope of 1 (one) day. The offer must include all the fine material, necessary for connecting the devices, even if it is not explicitly stated. |
| --- | --- |

- TEHNIČNE ZAHTEVE							2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Sistem za depozicijo tankih plasti Univerza v Mariboru naroča vsestranski raziskovalno-razvojni sistem za depozicijo tankih plasti. Sistem za depozicijo tankih plasti mora omogočati depozicijo visoko kvalitetnih dielektričnih tankih plasti s fizikalno (vakuumsko) depozicijo iz parne faze (PVD), natančneje s pomočjo magnetronskega naprševanja. Krmilni sistem mora zagotavljati zaprtozančni regulacijski sistem, posebej namenjen za nadzorovane depozicije materialov. Sistem za depozicijo tankih plasti naj bo sestavljen iz naslednjih podsistemov: - Vakuumska komora in vakuumski podsistem - Podsistem za vstavljanje vzorcev - Primarni podsistem za depozicijo - Sekundarni podsistem za depozicijo - Podsistem za nadzor plinov - Podsistem za nadzor in meritve debeline nanosa - Programska oprema za nadzor sistema za depozicijo tankih plasti Specifikacije za posamezen podsistem so podane v minimalnih tehničnih zahtevah v nadaljevanju (v tabeli v nadaljevanju). Poseben poudarek bo na podsistemu, s katerim je mogoče na vzorec naložiti tanke plasti z visoko gostoto in zelo majhno poroznostjo. Sistem za depozicijo tankih plasti mora vključevati 2 (dva) podsistema za naprševanje (nanašanje tankih plasti). Primarni podsistem za nanašanje tankih plasti mora uporabljati tehnologijo dvojnega reaktivnega magnetronskega naprševanja s pomočjo ionskega bombardiranja (ion-assisted) in mora biti zmožen hkratnega ali zaporednega delovanja 2 (dveh) parov katod, ki vsebujeta dve različni vrsti materialov (tarči). Zahtevani podsistem mora biti sposoben izdelovati večslojne strukture na osnovi tankih plasti, kot so: - optični filtri z ozko pasovno širino (na primer s srednjo širino manj kot 3,5 nm v vidnem območju valovnih dolžin), - planarni valovodi na osnovi tankih plasti z nizkimi izgubami, - antirefleksni nanosi in - dielektrična zrcala z visoko odbojnostjo. Pomemben faktor, ki je potreben za izdelavo zgoraj naštetih struktur je možnost zelo stabilnega nadzora procesa. Naročnik pričakuje, da dobavitelj predlaga optimalen sistem za depozicijo tankih plasti, ki bo zagotavljal učinkovitost, potrebno za izdelavo zgoraj navedenih struktur. Tanka optična folija bo naložena na vrsto optičnih vlaken. Sistem za depozicijo tankih plasti mora biti opremljen s pred-komoro za vstavljanje vzorcev, katera mora biti primerna za namestitev optičnih vlaken. Podsistem za vstavljanje vzorcev mora omogočati, da so optična vlakna, ki so izpostavljena procesu nanašanja, povezana z zunanjim svetlobnim virom, katerega zagotovi kupec. Sekundarni podsistem za nanašanje tankih plasti mora omogočati magnetronsko naprševanje neprevodnih materialov. Sekundarni podsistem je namenjen splošnemu nereaktivnemu magneronskemu naprševanju tankih plasti, zato ne mora izpolnjevati strogih zahtev, ki so potrebne za izdelavo ozkopasovnih optičnih filtrov. Primarni in sekundarni podsistem za nanašanje tankih plasti morata ponujati možnost sočasnega (hkratnega) delovanja, kar mora zagotoviti dobavitelj z vgradnjo ustreznih komponent: - Ustrezni črpalni sistemi, ki so potrebni, enkrat za nizke tlake pri primarnem podsistemu za nanos tankih plasti, ter drugič za visoke tlake, ki so potrebni za pravilno delovanje sekundarnega podsistema za nanos tankih plasti. - Merilniki z ustreznim območjem tlaka, ki zagotavljajo točne odčitke in niso občutljivi na tip procesnega plina. Specifikacije ponujenega podsistema za ionsko bombardiranje morajo zagotavljati ustrezne energetske nivoje in tokove ionskega curka, združljive z magnetronskim primarnim podsistemom za nanos tankih plasti in tako omogočati nalaganje tankih optičnih filmov z visoko gostoto. Končni nanosi tankih plasti, ki tvorijo optične filtre morajo izkazovati stabilnost pri zračnem tlaku tj. ne sme prihajati do spremembe lomnega količnika. Naročnik od ponudnika zahteva, da bo s ponujenim sistemom za depozicijo tankih plasti na lokaciji naročnika prikazal izdelavo 5 (pet) različnih vzorcev, zahtevanih v tehničnih specifikacijah. Prikaz bo ključnega pomena pri izpolnitvah pogojev ob uradnem prevzemu sistema. V nadaljevanju opisane tehnične specifikacije so minimalne tehnične zahteve. Od ponudnika se pričakuje, da bo predlagal in zagotovil vse potrebne dodatne podsisteme ali rešitve za zasnovo sistema za depozicijo tankih plasti, ki bodo omogočale ponovljivo izdelavo zgoraj navedenih primerov struktur. Naposled, celoten sistem za depozicijo tankih plasti mora biti mogoče kadarkoli za potrebe servisa in/ali rednega vzdrževanja, enostavno premikati po čistem prostoru. V ta namen mora biti sistem za depozicijo tankih plasti opremljen z vgrajenimi kolesi ali ustreznim podobnim podsistemom za premikanje, katerega skupna višina s sistemom za depozicijo tankih plasti, ne sme preseči maksimalne višine stropa čistega prostora. Ponudnik mora predložiti vsaj 3 referenčne sisteme za depozicijo tankih plasti, s katerimi potrjuje izkušnje pri načrtovanju in izdelavi primerljivih sistemov za depozicijo tankih plasti, antirefleksijskih prevlekah in izdelavo podobnih struktur. Sistem za depozicijo tankih plasti mora biti zasnovan in zgrajen tako, da podpira: - Izdelavo tankih plasti visoke kakovosti (visoke optične gostote). - Magnetronsko naprševanje s pomočjo ionskega bombardiranja (ion-assisted). - Naprševanje večplastnih dielektričnih filmov (struktur) iz dveh virov (tarč) z dvojnim napajanjem. - Sočasno naprševanje iz več virov za namen dopiranja in mešanja dielektričnih materialov V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve. | Thin film deposition system The University of Maribor is purchasing a versatile R&D system for thin film deposition. The system must be capable of producing high quality dielectric thin film layers by physical vapor deposition (PVD) coating technology, more precisely, magnetron sputtering. The system must provide a very high level of controlled material deposition through closed loop control system. Thin film deposition system should be comprised out of the following subsystems: - Chamber and vacuum subsystem - Sample loading subsystem - Primary deposition system - Secondary deposition subsystem - Gas controls subsystem - Deposition control and measurement subsystems - Thin film deposition system control and thin film layer control Minimum technical requirements for each subsystem are given in detail (in the minimum technical requirements table below). Special emphasis shall be given to a subsystem capable of producing high density, very low porosity optical films. The thin film deposition system should include two (2) sputtering subsystems. The primary sputtering subsystem should utilize ion-assisted reactive dual magnetron sputtering and must be capable of simultaneous or sequential operation of two (2) pairs of cathodes containing two different types of materials. The requested subsystem must be capable of making multi-layer thin film structures, including: - optical filters with narrow bandwidth (for example less than 3,5 nm FWHM in visible wavelength range), - low loss waveguide grade thin film layers, - antireflective coatings and - high reflectance dielectric mirrors. Suitable high degree of process control stability and is essential to achieve the devices listed above. It is expected that the supplier proposes an optimal thin film deposition system to deliver performance, required for the above listed components. Thin optical film will be deposited on the tip of the optical fiber. The subsystem including the load lock should be suitable for mounting optical fibers. The optical fiber, that undergo the optical deposition should be also interconnectable with external light control system supplied by purchaser. The secondary sputtering subsystem must allow for RF sputtering from nonconductive sputtering targets. This secondary subsystem is intended for general non-reactive deposition of thin films. It does not need to comply with strict control requirement otherwise needed for narrow band optical filter production. Primary and secondary sputtering subsystems must have the capability to operate at the same time. Therefore, the supplier must integrate appropriate components, which will enable mutual operation of both sputtering subsystems i.e., by taking care of process parameters by installing: - Adequate pumping subsystem one for low pressure, and long mean free path pressure sputtering cathodes, and the other, higher pressure (shorter mean free path in vacuum) for the RF sputtering cathode, - Gauges with appropriate pressure range, that provide accurate reading that are insensitive to gas type. The provided ion-assisted subsystem should have sufficient beam current and energy to match the sputter deposition flux to produce high density optical thin films. Films remain index shift when exposed to atmosphere. It is expected from the vendor to produce five (5) different samples requested in the technical specifications on site with the proposed system and will be considered as an essential part of acceptance. Technical specifications described below, are minimum technical requirement specification. It is expected from the vendor, to propose and provide all necessary additional subsystems or system design solutions, which will allow repeatable manufacturing of above specified example devices. Finally, for service and/or regular maintenance, the entire thin film deposition system must have the ability to be easily moved at any time in the clean room. Therefore, the thin film deposition system must be integrated with wheels or an adequate similar moving subsystem, which should not, cumulatively with the thin layer deposition system, exceed the maximum ceiling height of the clean room. The supplier shall supply at least 3 references to confirm a similar thin film deposition system operation was used in a thin film for anti-reflective coating production. The thin film deposition system shall be designed and built to support: - Producing high quality thin films. - Ion assisted magnetron sputtering. - Sputtering multilayer dielectric films with dual AC power supplies. - Co-sputtering for doping and mixing of dielectric materials. Minimum technical requirements are given below. The offer must match or exceed all minimum technical requirements. |
| --- | --- |

| Številka postavke Item No. | Število kosov No. of pieces | ZAHTEVANO | REQUIRED |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Minimalne tehnične zahteve: Vakuumska komora in vakuumski podsistem: - Dimenzije vakuumske komore: premer ≥ 800 mm; višina ≥ 1000 mm. - Vakuumska komora narejena iz elektro poliranega nerjavečega jekla (304), primerna za ultra visoke vakuume - Odprt pogled v vakuumsko komoro: ≥ 3 okna - Držalo substrata, ki omogoča vrtenje in je narejeno za manipulacijo substrata s premerom: ≥ 150 mm. - Vodno hlajene stene vakuumske komore in vrat vakuumske komore. - Zaščita notranjih sten, tal, pokrovov vakuumske komore, z aluminijasto folijo, združljivo z delovanjem v ultra visokem vakuumu. - Posrebrena strojna oprema v notranjosti vakuumske komore za zaščito pred visokimi temperaturami. - Zaščita na vhodu odprtine pred turbo molekuralno črpalko. - Odprtina za nadzor pacrialnega tlaka kisika v vakuumski komori. - Turbomolekularna črpalka s črpalno kapaciteto: ≥ 6500 l/s; združljiva z O3. Možna vgradnja tudi dveh manjših turbomolekularnih črpalk s skupno, zgoraj navedeno, minimalno črpalno kapaciteto. - Odprtina za montažo turbomolekulrane črpalke z notranjim premerom: ≥ 320 mm (ISO). - Predčrpalka s črpalno kapaciteto: ≥ 25 l/s; združljiva z O3. - Doseganje delovnega vakuuma: ≤ 5x10-6 Torr; v času: ≤ 45 min. - Končni podtlak: ≤ 3x10-7 Torr. - Čas za doseganje končnega podtlaka: ≤ 12 h. - Senzor tlaka na liniji med predčrpalko in turbomolekularno črpalko. - Merilnik visokega vakuuma zgrajen iz 3 (treh) različnih senzorjev: ionsko-toplotni, konvekcijski Pirani in vakuumsko stikalo. - Območje merilnika visokega vakuuma: od 1100 Torr do 3.8x10-10 Torr. - Območje absolutnega merilnika tlaka: od 100mTorr FS - Sistem za gretje substrata na osnovi IR polja. - Temperatura grelca substrata: ≥ 190 °C. - Notranja osvetlitev vakuumske komore. - Notranja osvetlitev komore mora delovati tudi med procesom depozicije. Podsistem za vstavljanje vzorcev: - Ročno ali avtomatsko krmiljen sistem na predkomori. - Možnost vstavljanja vzorcev/substratov z merami: premer: ≥ 150 mm; višina: ≥ 75 mm. - Predkomora opremljena s priključkom (“feedthrough”) za optično vlakno, katerega je mogoče priključiti na vzorec (optično vlakno), ki bo izpostavljen procesu depozicije. - Nosilec za vzorec/substrat mora omogočati motorizirano rotacijo (s pomočjo koračnega motorja), bodisi v smeri urinega kazalca bodisi v obratni smeri urinega kazalca. - Možnost rotacije optičnega vlakna tudi v primeru, ko je drugi del optičnega vlakna (vzorca) vpet v predkomori. Primarni podsistem za depozicijo: - Konfiguracija z dvojnim reaktivnim magnetronskim naprševalnim sistemom: minimalno 2 (dva) para naprševalnih katod, ki delujeta pri nizkem tlaku (skupaj tako minimalno 4 (štiri) katode), ki omogočajo posamezno ali skupno naprševanje dveh različnih oksidov ali nitridov iz kovinskih tarč. - Podsistem mora omogočati depozicije vsaj v nadaljevanju naštete okside: SiO2, TiO2, HfO2, GeO2; ter vsaj v nadaljevanju naštete nitride: TiN, SiN, AlN. - Premer naprševalnih katod: ≥ 4,00”. - Minimalno 2 (dva) napajalnika katod, ki omogočata sekvenčen in vzajemen način delovanja. - Moč posameznega napajalnika katod: ≥ 4 kW. - Izhodna frekvenca posameznega napajalnika katod združljiva z naprševalnimi katodami; izhodna oblika signala: čisti sinus ali primerljiv. - Naprševalne katode z vgrajenimi dovodi za neposredno injektiranje procesnih plinov. - Faktor učinkovitosti naprševalnih katod: ≥ 40 % pri tlakih pod 1 mTorr. Sekundarni podsistem za depozicijo: - RF magnetronski sistem za naprševanje. - RF naprševalna katoda s premerom: ≥ 4”. - Naprševalna katoda namenjena za naprševanje zgolj dielektričnih materialov. - Moč napajalnika: ≥ 1200 W. - Sistem za avtomatsko (“samoprilagojeno”) regulacijo odbite moči RF naprševalne katode. - Sekundarni podsistem za depozicijo mora imeti možnost delovati skupaj v procesu depozicije s primarnim podsistemom za depozicijo. Podsistem za nadzor plinov: - Sistem nadzora za naslednje pline: N2, O2 in Ar. - Posamezni plinski vodi opremljeni z ustreznimi filtri za delce za posamezno vrsto plina. - Vsak plinski vod opremljen z namenskim senzorjem masnega pretoka z zapornim ventilom (v nadaljevanju MFC): - 1 MFC za dovod plina Ar za prvi par naprševalnih katod primarnega sistema za depozicijo. - 1 MFC za dovod plina Ar za drugi par naprševalnih katod primarnega sistema za depozicijo. - 1 MFC za dovod plina Ar za naprševalno katodo sekundarnega sistema za depozicijo. - 1 MFC za dovod plina Ar za ionski vir. - 1 MFC za dovod plina Ar za votlo katodo ionskega vira (“Hollow cathode electron source”). - 1 MFC za dovod plina O2 za ionski vir. - 1 MFC za dovod plina N2 za ionski vir. Podsistem za nadzor in meritve debeline nanosa: - A) Nadzor tankih nanosov: - Sistem na osnovi kvarčne mikro tehtnice ali primerljiv sistem. - Merilni sistem mora imeti minimalno 2x12 nosilcev za kvarčne substrate, namenjene posameznemu paru naprševalnih katod v primarnem sistemu za depozicijo. - Minimalno 1 (en) nosilec za kvarčni substrat, namenjen za naprševalno katodo v sekundarnem sistemu za depozicijo. - Sistem mora biti opremljen z ustrezno programsko opremo, ki je popolnoma združljiva z glavno/nadzorno programsko opremo sistema za depozicijo tankih plasti. - Sistem mora podpirati meritve vzajemne depozicije obeh parov naprševalnih katod v primarnem sistemu za depozicijo. - Ločljivost frekvence kristala kvarčne mikro tehnice: >± 0,004 Hz pri frekvenci 6 MHz - Ločljivost meritve debeline nanosa: >± 0,005 Å - B) Optični sistem za nadzor debeline in rasti tanke plasti: - Optični sistem za nadzor v območju valovnih dolžin: vsaj med 400 nm in 1650 nm. - Spektralna ločljivost v zgoraj navedenem območju: ≤ 1 nm. - Ponovljivost meritve valovne dolžine: ≤ 0,1 nm v območju valovnih dolžin med 270 nm in 1050 nm; ≤ 0,5 nm v območju valovnih dolžin med 1050 nm in 1650 nm. - Sistem mora omogočati uvoz in realizacijo filtrov/tankih filmov načrtovanih v večini komercialnih programskih paketov za načrtovanje optičnih filtrov in tankih filmov enakovrednih kot so: OptiLayer, Film Star, Essential MacLeod, TFCalc. Programska oprema za nadzor sistema za depozicijo tankih plasti: - Programska oprema mora omogočati avtomatski proces depozicije tankih plasti. - Možnost programiranja sekvence/dela procesa depozicije. - Programska oprema mora biti popolnoma združljiva s sistemom za nadzor in meritve debeline nanosa. - Sistem za depozicijo tankih plasti mora omogočati oddaljen nadzor za potrebe krmiljenja. - Sistem za depozicijo tankih plasti mora omogočati beleženje številnih pomembnih procesnih parametrov kot so prednapetosti in tokovi na naprševalnih katodah, ionskem viru, elektronskem viru, pretoki procesnih plinov, temperature, tlaki in debeline nanosov. Podsistem za premikanje celotnega sistema za depozicijo tankih plasti: - Vgrajena kolesa ali ustrezen podsistem za premikanje, katerega skupna višina s sistemom za depozicijo tankih plasti, ne sme preseči višine stropa čistega prostora: 2100 mm Zahteve za izpolnitev pogojev ob sprejemu: - Demonstracija in izdelava ozkega pasovnoprepustnega optičnega filtra s FWHM 3,5 nm in maksimalno transmisijo ≥ 80 % v območju valovnih dolžin med 500 nm in 600 nm. - Demonstracija in izdelava večplastnega filma zgrajenega iz slojev GeO2 in SiO2. - Demonstracija in izdelava dielektričnega zrcala na substratu iz kremenčevega stekla s povprečno refleksijo > 99 % za S- in P- polarizacijo za vpadne kote med 0° in 45 °. - Demonstracija in izdelava antirefleksijskega premaza na pravokotno odrezanem koncu optičnega vlakna z odbojnostjo < 1 % v območju valovnih dolžin med 900 nm in 2300 nm. - Tarče za naprševanje za namene prikazov morajo biti vključene v ponudbi. - Demonstracija in izdelava Al2O3 na substrat s premerom ≥ 100 mm z uporabo sekundarnega sistema za depozicijo. | Minimum technical requirements: Chamber and vacuum subsystem: - Chamber dimensions: diameter minimal 800 mm; height minimal 1000 mm. - Stainless steel electro polished chamber (304) UHV - View ports: minimal 3 - Rotary drive fixture for substrates up to 150 mm. - Water cooled chamber wall and chamber door. - Chamber shielding by UHV Aluminum foil to shield the chamber walls and deck plates for shielding the chamber floor. - Silver plated hardware against elevated temperatures inside the chamber. - Shield foil mounted in front of the turbo pump port. - Port for monitoring the partial oxygen pressure in the chamber. - Wide range turbo pumping system with capability at least 6500 l/s, compatible with O3. Two smaller pumps are acceptable. - ID of the turbo pump: minimal 320 mm (ISO). - Roughing pump: dry roughing pump with a speed minimum of 25 l/s, compatible with O3. - Pump down time: less than 5x10-6 Torr in less than 45 min. - System ultimate pressure: better than 3x10-7 Torr - Time to achieve the ultimate pressure: in less than 12 h. - Pressure sensor at the roughing line. - High vacuum gauge designed with three (3) sensors: hot ion, convection enhanced Pirani and vacuum switch. - High vacuum gauge measurement range: from 1100 Torr to 3.8x10-10 Torr - Absolute pressure measurement gauge: range 100mTorr FS - Substrate heating system with IR heater arrays. - Substrate heating temperature: minimum 190 °C - Chamber illumination system - Chamber illumination must be possible also during deposition process. Sample loading subsystem: - Manual or motorized load lock system. - Possibility to load samples/substrates with dimensions: minimal diameter: 150 mm and minimal height: 75 mm. - Load lock chamber equipped with a fiber optic feedthrough, that can be mounted on the sample which is transferred into the deposition chamber. - Sample loading platform must allow rotation (by a stepper motor) of the sample connected with an optical fiber in CV and CCV directions. - Rotation of the fiber sample while holding one end in the fixed position in the load lock. Primary deposition system: - Dual cathode magnetron reactive sputtering system: minimum two (2) pairs of special low pressure operation sputtering cathodes (in total four cathodes), for sequential or simultaneous sputtering of two different oxides or nitrides from metal targets. - The subsystem should provide the possibility to deposit at least the following oxides: SiO2, TiO2, HfO2, GeO2, and nitrides: TiN, SiN, AlN - Diameter of sputtering cathodes: minimum 4,00”. - Minimum two output power supplies for operating either sequentially or in common exciter mode. - Power per power supply: more than 4 kW. - Output frequency per power supply compatible with sputtering cathodes, pure sine wave or equivalent. - Cathodes should have built in gas rings for direct process gas injection. - High target utilization of the cathodes at high pressure: 40% or greater at pressures bellow 1mTorr Secondary deposition subsystem: - An RF sputtering system. - RF sputtering cathode with a diameter: minimal 4”. - Cathode designed to operate as a pure dielectric material sputtering source. - Power supply: minimum 1200 W - Automatic matching network. - The secondary deposition subsystem must be able to operate in co-sputter mode with all cathodes from the primary deposition subsystem. Gas controls subsystem: - Gas control system for the following gases N2, O2 and Ar. - Gas lines equipped with an appropriate particle filter for the gas type. - Each gas line equipped with separate MFC: - 1 MFC for Ar feeding into a gas ring on the cathode pair #1 - 1MFC for Ar feeding into a gas ring on the cathode pair #2 - 1 MFC for Ar feeding into a gas ring on the 5th cathode. - 1 MFC for Ar for the ion source. - 1 MFC for Ar, for Hollow Cathode Electron source - 1 MFC for O2, for the Ion source. - 1 MFC for N2, for the Ion source. Deposition control and measurement subsystems: - A) Film layer control: - Quartz micro balance or equivalent system. - System must provide at least 2x12 quartz crystal holders, dedicated to each pair of 1&2, 3&4, cathodes from the primary deposition system. - At least one crystal sensor for cathode #5 - The crystals must be monitored with an appropriate monitoring system fully compatible with the main system software. - Crystal monitoring system supports co-deposition, - Crystal frequency resolution: >± 0.004 Hz at frequency 6 MHz - Thickness rate resolution: >± 0.005 Å - B) Optical film thickness and layer growth control: - Optical control system with range: minimal between 400 nm and 1650 nm. - Spectral resolution at specified wavelength ranges: minimal 1 nm. - Wavelength repeatability: minimal 0,1 nm at wavelength range 270 nm to 1050 nm; minimal 0,5 nm at wavelength range 1050 nm to 1650 nm. - Optical control system must allow importing filter/film designs from all major commercial thin film design software equivalent to: OptiLayer, Film Star, Essential MacLeod, TFCalc. Thin film deposition system control and thin film layer control: - Control software must enable automatically control of the deposition process. - Programable automated control system for deposition sequence. - Main control system must be fully compatible with the proprietary software from the film thickness and layer growth control system. - Remote control provision. - Logging of various parameters, such as bias voltages and currents for sputter cathodes, ion source, electron source, gas flows, temperature, pressure, and film thickness. Moving subsystem for moving the entire thin film deposition system: - Integrated wheels or an adequate moving subsystem, which should not, cumulatively with the thin film deposition system, exceed the clean room ceiling height of 2100 mm. Acceptance criteria: - Demonstration of a narrow bandpass filter with FWHM 3,5 nm and the maximum transmission greater than 80 % at wavelength between 500 nm and 600 nm. - Demonstration and production of a multilayer film consisted of GeO2 and SiO2 layers. - Demonstration and production of a dielectric reflector on a fused silica substrate with average reflection greater than 99 % for S- and P- polarization for angles of incidence from 0 to 45°. - Demonstration of an anti-reflective coating at the end of a standard optical fiber, with reflectance minimal 1 % in the wavelength range between 900 nm and 2300 nm. - Sputtering targets for demonstrating the samples must be included in the system scope. - Demonstration of operation of the secondary deposition system by deposition of Al2O3 on a wafer with diameter minimum 100 mm. |

Priloga 1: Tloris prostora G-105

Annex 1: Floor plan of clean room G-105

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

The operation is co-financed by the Republic of Slovenia, Ministry of Education, Science and Sport and the European Union from the European Regional Development Fund. The operation is carried out under priority axis 1: ''International competitiveness of research, innovation and technological development, in line with smart specialization for increased competitiveness and greening of the economy'', priority investment 1.1 ''Strengthening R&D infrastructure and capacity to develop excellence in this and the promotion of competent centers, especially those of European importance'', specific objective 1.1.1 ''Efficient use of research infrastructure and development of knowledge / competences for better national and international cooperation in the knowledge triangle'' under the Operational Program for implementation of the European cohesion policy 2014-2020.