## List1
SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA
Predmet javnega naročila:
Nakup naprave za magnetno resonanco 1,5 T – v Splošni bolnišnici Jesenice
Post. št. | Opis | Ponudnik naj označi, če izpolnjuje pogoje | Stran v priloženi dokumentaciji oz. katalogu, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
SUPERPREVODNI MAGNET JAKOSTI 1,5T
(dobava in montaža)
TEHNIČNE ZAHTEVE
Ponudnik mora pri vsaki točki oz. zahtevi navesti, kje v priloženi dokumentaciji oz. katalogu je razvidno, da izpolnjuje zahtevane pogoje.
1. | SUPERPREVODNI MAGNET JAKOSTI 1,5T
1.1. | Široka odprtina za pacienta (minimalno 70 cm) | Da/Ne
1.2. | Maksimalno polje zajema (FOV) minimalno 50x50x50 cm | Da/Ne
1.3. | Hlajenje brez izgube helija ("Helium Zero Boil Off") | Da/Ne
1.4. | Dolžina gantry-a skupaj s pokrovi največ 160 cm. Možnost instalacije aparata v obstoječe prostore. (notranje svetle mere RF kletke 538 x 413 cm). | Da/Ne
2. | GRADIENTI
2.1. | Maksimalna jakost gradienta minimalno 44 mT/m | Da/Ne Vpisati:
2.2. | Hitrost naraščanja gradientov za vsako smer (slew rate) minimalno 200 T/m/s | Da/Ne Vpisati:
2.3. | Maksimalna vrednost gradienta mora biti dosežena pri maksimalni hitrosti naraščanja (45 mT/m z 200 T/m/s). | Da/Ne
2.4. | Poleg osnovnega aktivnega shiminga mora sistem omogočati še vsaj 5 kanalov za shimming drugega reda ter dodatno, samodejno izboljšanje homogenosti magnetnega polja, glede na pacienta pri slikanju vratne hrbtenice. | Da/Ne Vpisati:
3. | RF SISTEM
3.1. | Število neodvisnih sprejemnih kanalov minimalno 48. Ponujena konfiguracija aparata in tuljav mora omogočati, da se v enem vidnem polju hkrati uporabi do 48 tuljavnih elementov/kanalov. | Da/Ne Vpisati:
4. | TULJAVE
Ponudnik naj za vsako posamezno tuljavo navede število kanalov v sami tuljavi in ne v kombinaciji z drugimi tuljavami (zahtevano je št. kanalov v posamezni tuljavi).
4.1. | Sistem mora omogočiti avtomatsko zaznavanje in izbor posameznih tuljav in tuljavnih elementov v vidnem polju preiskave (FOV) ter kombiniranje tuljav tudi za različna anatomska področja brez dodatnega repozicioniranja pacienta ali tuljav | Da/Ne
4.2. | Tuljave morajo omogočati tudi slikanje s paralelno tehniko | Da/Ne
4.3. | Sistem za samodejno prilagajanje homogenosti magnetnega polja pri difuzijskem slikanju. Homogenost polja se prilagaja od rezine do rezine zajema in omogoča zmanjšanje artefaktov susceptibilnosti, ki nastanejo pri prehodih med postajami preiskave ali pri stiku tkiv z različnimi susceptibilnostmi | Da/Ne
4.4. | Poleg osnovne integrirane oddajno sprejemne tuljave in posteriorne integrirane tuljave v mizi mora ponudba vključevati še navedene tuljave:
4.4.1. | Namenska nefleksibilna tuljava za glavo in vrat z minimalno 20 kanali, omogočati mora tudi slikanje vratnega žilja brez dodatnega repozicioniranja | Da/Ne Vpisati:
4.4.1.1. | Tuljava za glavo in vrat vključuje opcijo nagiba ter dodatne elemente, ki so namenjeni dodatnemu shimmingu magnetnega polja, po namestitvi pacienta za slikanje, za izboljšanje homogenosti v zahtevnih predelih z namenom izboljšanja kvalitete slike ter v izogib ponavljanja preiskav. Shimming poteka samodejno in se prilagaja slikanemu območju ter vsakemu pacientu posebej | Da/Ne
4.4.2. | Ena namenska velika telesna tuljava z minimalno 16 kanali in možnostjo zaznavanja pacientovega pulza. | Da/Ne Vpisati:
4.4.3. | Namenska tuljava za slikanje rame z minimalno 16 kanali | Da/Ne Vpisati:
4.4.4. | Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje zapestja z minimalno 16 kanali | Da/Ne Vpisati:
4.4.5. | Namenska nefleksibilna oddajno sprejemna tuljava za slikanje kolena z minimalno 15 kanali | Da/Ne Vpisati:
4.4.6. | Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje gležnja/stopala z minimalno 16 kanali | Da/Ne Vpisati:
4.4.7. | Ffleksibilna in lahka velika ali srednja tuljava z minimalno 4 kanali | Da/Ne Vpisati:
4.4.8. | Ffleksibilna in lahka mala tuljava z minimalno 4 kanali | Da/Ne Vpisati:
4.5. | Senzorski sistem za zaznavo pacientovih dihalnih premikov brez nameščanja dodatne opreme, za spremljanje pacientovih respiratornih premikov od začetka do konca preiskave | Da/Ne
4.6. | Senzorski sistem za za zaznavanje pacientovega srčnega utripa za sinhronizacijo s slikovnim protokolom | Da/Ne
5. | SEKVENCE IN PROGRAMSKA OPREMA
| Ponujene morajo biti najnovejše verzije programske opreme. | Da/Ne
| Ponudnik naj navede lastno ime ponujenih sekvenc in programske opreme (ime, s katerim jo imenuje proizvajalec) in paket, v katero so vključene. Poleg zahtevanih sekvenc mora ponudnik ponuditi tudi programsko opremo za obdelavo in prikaz vključenih sekvenc (vsaj osnovne opcije, če niso zahtevane napredne opcije). | Da/Ne
5.1. | Zahtevani so paketi sekvenc in programske opreme, ki omogočajo slikanje na anatomskih področjih: glava/vrat, hrbtenica, sklepi, srce, žilje, trebušni organi, medenica, prostata, | Da/Ne
5.1.2. | SE 2D in 3D sekvence za vsa anatomska področja:
5.1.2.1. | Osnovne | Da/Ne
5.1.2.2. | Hitre (npr. TSE, FSE) | Da/Ne
5.1.2.3. | Single shot | Da/Ne
5.1.2.4. | 3D hitre SE z različnimi odklonilnimi koti (FA) | Da/Ne
5.1.3. | GRE 2D in 3D sekvence: | Da/Ne
5.1.3.1. | Osnovne za vsa anatomska področja | Da/Ne
5.1.3.2. | Spoiled in steady state sekvence, na področju srca, žilja, toraksa in trebuha | Da/Ne
5.1.3.3. | Koherentne (refokusiranje FID, Echo, Balanced FID/Echo, Dual excitation,...), na vseh navedenih anatomskih področjih, kjer je to uporabno | Da/Ne
5.1.3.4. | Ultrafast za na vseh navedenih anatomskih področjih, kjer je to uporabno | Da/Ne
5.1.4. | Ehoplanarne | Da/Ne
5.1.5. | "Inversion recovery" 2D in 3D sekvence ("short tau", "long tau", "Double IR") | Da/Ne
5.1.6. | Hibridne hitre SE / GRE sekvence | Da/Ne
5.2. | Dodatno so poleg osnovnih sekvenc in pripadajoče programske opreme zahtevane sekvence in programska oprema, ki omogočajo:
5.2.1. | Difuzijsko obteženo slikanje (DWI) za vsa anatomska področja, vključno z DWI celotnega telesa: | Da/Ne
5.2.1.1. | Omogočeno naj bo popravljanje artefaktov premikanja | Da/Ne
5.2.1.2. | Omogočeno naj bo avtomatsko kreiranje ADC map že med preiskavo (inline) | Da/Ne
5.2.1.4. | Zahtevana je možnost visokoločljivostnega difuzijskega slikanja, tudi v predelu temporalne kosti in prostate (visokoresolucijske DWI sekvence kot so PROPELLER DWI, FASE DWI, DWIBS) | Da/Ne
5.2.1.5. | Multishot EPI sekvenca, s segmentacijo v smeri bralnega gradienta s korekcijo faze z drugim odmevom za zmanjšanje popačitev ter izboljšanje resolucije difuzijskih slik | Da/Ne
5.2.2. | Napredne opcije za izključitev signala maščevja v eni in več ravninah (FS – chemical shift, IR sekvence, Dixon) za vsa anatomska področja: | Da/Ne
5.2.2.1. | Napredna opcija Dixon tehnike za 2D in 3D slikanje pri GRE in hitrih SE sekvencah, obdelavo in prikaz vseh faz oz. kontrastov ("in phase", "out of phase”, voda in maščoba) | Da/Ne
5.2.3. | Osnovne in napredne rešitve za zmanjševanje učinka pacientovih, fizioloških in elastičnih premikov tkiva za vsa anatomska področja brez povečanja časa zajema | Da/Ne
5.2.4. | Sekvence, neobčutljive za premikanje, z radialnim zajemom signala v k-prostoru za hitro 3D slikanje abdomna, glave, vratu, hrbtenice, prsnega koša in medeničnega predela v free-breathing načinu (npr. BLADE) | Da/Ne
5.2.5. | Sekvence za 3D slikanje z visoko ločljivostjo in močno T2 obtežitvijo za natančen prikaz struktur notranjega ušesa ter živcev v glavi in vratu z možnostjo reformatiranja podatkov v treh oseh | Da/Ne
5.2.6. | Perfuzijsko slikanje z uporabo KS (T2* in T1): | Da/Ne
5.2.6.1. | Omogočeno naj bo popravljanje artefaktov premikanja | Da/Ne
5.2.6.2. | Omogočeno naj bo kreiranje in izračun perfuzijskih map že med preiskavo (inline) | Da/Ne
5.2.8. | MR mielografijo in MRCP | Da/Ne
5.2.9. | Dinamično (večfazno) 2D in izotropno 3D slikanje mehkih organov (npr. prostata, jetra in ostali trebušni organi, hipofiza): | Da/Ne
5.2.9.1. | Omogoča naj korekcijo artefaktov premikanja | Da/Ne
5.2.9.2. | Omogoča naj možnost uporabe s paralelnimi tehnikami slikanja, "Breathold" in "Freebreathing" zajem | Da/Ne
5.2.9.3. | Omogočene naj bodo rekonstrukcije 3D sekvenc (MPR) in substrakcija (kjer se uporablja) že med preiskavo (inline) | Da/Ne
5.2.10. | MR angiografija z uporabo KS (slikanje, programsko obdelavo in prikaz žilja) za vsa anatomska področja: | Da/Ne
5.2.10.1. | Omogočajo naj možnost uporabe s paralelnimi tehnikami slikanja | Da/Ne
5.2.10.2. | Ponujene naj bodo tudi sekvence z visoko temporalno rezolucijo (4D sekvence) | Da/Ne
5.2.13. | Susceptibilno obteženo slikanje (SWI) in možnost prikaza fazne slike | Da/Ne
5.2.15. | Slikanje, programsko obdelavo in prikaz srca: | Da/Ne
5.2.15.1. | Omogočeno naj bo slikanje z “Breathold” opcijo | Da/Ne
5.2.15.2. | Omogoča naj oceno morfoloških in funkcionalnih parametrov, CINE slikanje, perfuzijo in karakterizacijo tkiva ter oceno poznega obarvanja tkiva; vključno s fazno občutljivim IR (PSIR) | Da/Ne
5.2.15.3. | Zahtevane so tudi "black blood" sekvence in "steady state free precession single shot" sekvence | Da/Ne
5.2.17. | Napredne rešitve pri vizualizaciji mehkih tkiv v bližini ortopedskih vsadkov ter zmanjšanje popačenj, ki jih povzročajo različni osteosintetski materiali (VAT in SEMAC/MAVRIC/MAR tehnika - zahtevani sta obe tehniki, SEMAC tudi z opcijo dodatne pospešitve za skrajšanje časa zajema. | Da/Ne
5.2.18. | Skrajšanje časa preiskav in slikanje s paralelno tehniko v več ravninah | Da/Ne
5.3. | Zahtevane so sekvence za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo gradienti, brez pomembnega vpliva na čas preiskave ali kvaliteto slike. Tihe sekvence morajo biti omogočene za – Scout, TSE, SE, GRE sekvence za T1, T2 in Dark Fluid, tihe SWI in Difuzijske sekvence ter kompatibilne z vsemi tuljavami. | Da/Ne
5.4. | Sistem mora omogočati vzbujanje in zajem signala iz več rezin sočasno (t.i. Multiband zajem) za difuzijsko obteženo slikanje glave. | Da/Ne
5.4.1. | Sistem omogoča sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (t.i. Multiband zajem) za DTI slikanje glave in telesa (vsaj abdomen in medenica) | Da/Ne
5.4.2. | Sistem omogoča sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (t.i. Multiband zajem) za TSE sekvence za slikanje mišičnoskeletnega sistema | Da/Ne
5.4.3. | Sistem omogoča sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (t.i. Multiband zajem) za TSE sekvence za slikanje mišičnoskeletnega sistema z napredno opcijo izločevanja maščobnega tkiva Dixon | Da/Ne
5.5. | Napredne pospešene slikovne tehnike za pospešitev statičnih in dinamičnih 2D in 3D preiskav. | Da/Ne
5.5.1. | Napredne pospešene slikovne tehnike za pospešitev presiskav za slikanje glavne, telesa in mišičnoskeletnega sistema | Da/Ne
5.5.2. | Napredne pospešene slikovne tehnike za slikanje glavne, telesa in mišičnoskeletnega sistema s časom preleta (Time of Flight) | Da/Ne
5.5.3. | Napredne pospešene slikovne tehnike za slikanje glavne, telesa in mišičnoskeletnega sistema z rešitvami za zmanjševanje artefaktov v bližini vsadkov iz osteositetičnih vsadkov | Da/Ne
5.6. | 3D sekvenca z iterativno rekonstrukcijsko metodo, ki omogoča izvajanje dinamičnih kontrastnih preiskav abdomna (4D), brez zadrževanja diha in brez proženja ter z retrospektivno izbiro in označevanjem nativne, arterijske, portalne-venske in zakasnele faze (tudi samodejno). Sekvenca naj temelji na tehniki GRASP in se izvaja skozi celotno preiskavo | Da/Ne
6. | MR KONZOLA IN UPRAVLJANJE SISTEMA
6.0. | Ponujene morajo biti najnovejše verzije programske opreme. Potrebno je navesti ime in verzijo ponujenega paketa programske opreme. | Da/Ne
6.1. | Upravljalna konzola mora biti opremljena z dvema vsaj 19 palčnima monitorjema ali enim 24 palčnim monitorjem. | Da/Ne
6.2. | Na konzoli naj bo nameščena programska oprema za izvedbo preiskav | Da/Ne
6.3. | MR konzola inženirja mora biti priklopljena na sistem brezprekinitvenega napajanja (UPS), ki omogoča varno zaustavitev sistema in dovolj časa, da se zagotovi hramba slikovnih podatkov trenutne preiskave | Da/Ne
6.4. | Omogočen mora biti urgenten vnos pacientov | Da/Ne
6.5. | Programska oprema na konzoli inženirja naj omogoča:
6.5.3. | Izvedbo večpostajnih (multistation) preiskav (kombinacija in lepljenje različnih FOV, resolucij, geometrij in pospeševalnih faktorjev paralelnega slikanja) | Da/Ne
6.6. | Pri vseh preiskavah, kjer je to predvideno, mora sistem omogočati proženje sekvenc glede na EKG, periferne pulz parametre ali respiracijo | Da/Ne
6.8. | Omogočeno mora biti prosto izbiranje parametrov za anatomsko specifične protokole | Da/Ne
6.9. | Omogočeno mora biti prosto določanje dodatnih protokolov in postopkov dela | Da/Ne
6.9.1. | Omogočeno mora biti prilagajanje protokola med samo preiskavo, brez prekinitve preiskave(dodajanje ali odstranitev še ne zajetih sekvenc) | Da/Ne
6.10. | Zahtevane so napredne funkcije, ki omogočajo optimizirano in reproducibilno načrtovanje, vodenje in avtomatizacijo izbranega slikovnega protokola v čim manj korakih (poravnava in prilagajanje števila rezin glede na anatomski predel, vodenje čez korake preiskave,...) | Da/Ne
6.10.2. | Sistem omogoča samodejno poravnavo rezin v za preiskavo standardne ravnine pri področjih glave, hrbtenice in velikih sklepov (vsaj koleno in rama) | Da/Ne
6.10.3. | Samodejno prilagajanje števila rezin (FOV) za popolno pokrivanje anatomije glave, hrbtenice in velikih sklepov (kolena, kolka, ramena), samodejno označevanje vretenc. | Da/Ne
6.11. | V ponudbo naj bo vključena dodatna delovna postaja z diagnostičnim monitorjem velikosti vsaj 24 palcev in z ločljivostjo vsaj 2 megapiksla. | Da/Ne
6.12. | Sistem naj omogoča direktno povezavo s svetovalnim centrom proizvajalca, za oddaljeno pomoč. | Da/Ne
6.13. | Možnost oddaljenega dostopa do sistema preko lokalnega omrežja za načrtovanje slikovnih protokolov in obdelavo zajetih slik | Da/Ne
7. | INTEGRACIJA Z RIS/PACS SISTEMOM
7.1. | Povezava MR aparata in MR delovne postaje v omrežje bolnišnice in v sistem RIS/PACS mora biti narejena tako, da je omogočena polna funkcionalnost kot za ostale modalitete v obstoječem sistemu | Da/Ne
7.2. | Pri izvedbi inštalacij in integracije je ponudnik dolžan sodelovati s službo za informatiko SB Jesenice in ponudnikom sistema RIS/PACS. | Da/Ne
7.3. | Ponudnik je ob sodelovanju s pooblaščenimi osebami naročnika dolžan urediti tudi vnos RIS seznama MR preiskav na MR aparat (RIS mapping) | Da/Ne
7.4. | Povezave z RIS/PACS sistemom naj bodo narejene na osnovi DICOM protokolov, na voljo morajo biti vsaj:
7.4.1. | DICOM send/store | Da/Ne
7.4.2. | DICOM basic print | Da/Ne
7.4.3. | DICOM Storage commitment | Da/Ne
7.4.4. | DICOM Get Worklist | Da/Ne
7.4.5. | DICOM MPPS | Da/Ne
7.4.6. | DICOM query/retrive | Da/Ne
7.4.7. | DICOM SR | Da/Ne
7.5. | Ponudnik nosi vse stroške integracije v sistem RIS/PACS | Da/Ne
8. | NADZOR IN DELO S PACIENTOM, VARNOST, KAKOVOST
8.1. | Največja dovoljena obremenitev mize (dvigovanje in premikanje plošče med preiskavo) mora biti ≥200kg | Da/Ne
8.2. | MRI aparat mora imeti možnost nastavljanja osvetljenosti ter prezračevanja magnetne odprtine | Da/Ne
8.3. | Ponudba mora vsebovati tudi set blazin, peščenih vrečk in pripomočkov za pozicioniranje in imobilizacijo pacientov in tuljav | Da/Ne
8.4. | Ponudnik mora nuditi tudi potrebni potrošni material za injektor za čas, ko se izvaja testno obratovanje in osnovno aplikacijsko šolanje, to je pred dokončno primopredajo opreme | Da/Ne
8.5. | Grelec kontrastnih sredstev (1 kos) | Da/Ne
8.6. | MRI kompatibilno infuzijsko stojalo – pomično | Da/Ne
8.8. | Ponudba mora vsebovati opremo za proženje preiskav s fiziološkimi parametri (EKG, periferni pulz, respiracijo). | Da/Ne
8.9. | Ponudnik mora dobaviti naglavne slušalke za zaščito bolnika pred hrupom med MRI preiskavo, slušalke morajo omogočiti komunikacijo s pacientom ter predvajanje glasbe (npr. za otroke) | Da/Ne
8.10. | MRI aparat mora imeti tipko za proženje alarma med preiskavo, ki jo uporablja bolnik (pumpica) | Da/Ne
8.11. | Ponudba mora vsebovati interkom v prostoru operaterja za komunikacijo s preiskovancem | Da/Ne
8.12. | Ponudba naj vključuje kamero za nadzor pacienta v območje MR diagnostike in monitor za nadzor v komandnem prostoru | Da/Ne
8.13. | Ponudnik mora urediti varnostno označevanje dostopov v prostore MR diagnostike ter prostor MR ter označevanje varnostnih območij (kot npr. z napisi, talnimi oznakami), skladno s priporočili standardov kakovosti | Da/Ne
8.14. | Ponudba mora vsebovati ustrezne fantome oziroma pripomočke, s katerimi lahko uporabnik preverja ločljivost in kakovost MRI slik | Da/Ne
8.15. | Sistem mora omogočati samodejno pozicioniranje slikane anatomije v izocenter magneta brez uporabe laserskih žarkov, na podlagi inteligentnih anatomskih telesnih modelov (vsaj za glavo, vratno, torakalno in lumbarno hrbtenico, ramena, srce, jetra, prsi, kolke, medenico, koleno in gleženj) za zagotavljanje visoke stopnje kvalitete in ponovljivosti preiskav | Da/Ne
8.16. | Sistem mora programsko omogočati enostavno načrtovanje slikovnega protokola iz različnih anatomskih delov telesa | Da/Ne
9. | RF KLETKA
9.1. | V ponudbo mora biti vključeno odpiranje in ponovno zapiranje obstoječe RF kletke.
10. | OSTALO
10.1. | Ponujeni sistem mora ustrezati vsem standardom (CE), ki so v veljavi v Evropi in Sloveniji in obravnavajo varnost delovanja sistemov v medicinskem okolju. Ponudnik mora predložiti dokument iz katerega je razvidno, da oprema izpolnjuje to zahtevo | Da/Ne
10.2. | Aparat mora biti nov, iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljen za klinične ali demonstracijske namene | Da/Ne
10.3. | Ponudnik mora poskrbeti za namestitev in montažo vse dobavljene opreme, pri čemer mora poskrbeti tudi za morebitne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov | Da/Ne
10.4. | Izbrani ponudnik mora ob prevzemu naročniku predati t.i. teste za zagotavljanje kakovosti delovanja MRI aparata in ostale opreme, s katerimi lahko uporabnik preverja pravilnost in kakovost delovanja strojne in programske opreme | Da/Ne
10.5. | Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre | Da/Ne
10.6. | Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in atestno dokumentacijo ter navodila za uporabo in vzdrževanje | Da/Ne
10.7. | Ponudnik mora zagotoviti, da bo vsa oprema dobavljena pod pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji in v vzorcu pogodbe | Da/Ne
11. | HLADILNI SISTEM
11.1. | V ponudbo mora biti vključen sistem za strojno hlajenje MR sistema. | Da/Ne
12. | ŠOLANJE
12.1. | Pred pričetkom šolanja mora ponudnik oz. aplikator opraviti vse potrebne začetne nastavitve MR aparata (osnovne protokole, RIS-mapping in podobno) | Da/Ne
12.2. | Šolanje naj bo izvedeno v treh delih (osnovno, nadaljevalno, napredno) pri čemer skupni čas šolanja “on site” ne sme biti krajši od 20 delovnih dni (delovni dan traja najmanj 7 ur šolanja dnevno)za radiološke inženirje, fizike in zdravnike za vso ponujeno opremo. Ponudba mora vsebovati podatke o dolžini predvidenega izobraževanja za posamezne sklope preiskav in skupine uporabnikov. Izbrani ponudnik krije vse stroške takega izobraževanja. | Da/Ne
12.5. | Ponudnik naj za čas obratovanja aparata zagotovi periodično (na 2 leti) izobraževanje (“on site” ali v lastnem izobraževalnem centru) na lastne stroške | Da/Ne
12.6. | Ponudnik mora po koncu šolanja udeležencem izdati potrdila/certifikate o usposobljenosti | Da/Ne
13. | POSKUSNI ZAGON APARATA, TESTIRANJE TER PRIMOPREDAJA
13.1. | Po uspešno opravljenem testu tehnične kakovosti aparata, delovne odčitovalne postaje, povezav in integracije ter pregledu prostorov (»tehnični prevzem«) se opravi poskusno obratovanje ter izobraževanje osebja za delo z aparatom ob prisotnosti aplikatorja, kar je osnova za končno primopredajo | Da/Ne
14. | OSTALA POTREBNA MEDICINSKA OPREMA
15. | PROGRAMSKA OPREMA ZA ANALIZO SLIK
15.1. | Programska oprema za napredno post-procesiranje in analizo radioloških preiskav. | Da/Ne
15.2. | Napredna vizualizacija za prikaz in obdelavo CR , DR , ultrazvočnih, CT, MR, fluoroskopskih serij, angiografskih serij slik mora biti vključena v ponudbo. Sistem mora omogočati osnovne in napredne obdelave slik. Varna obdelava in pregledovanje slik mora biti omogočeno znotraj bolnišničnega sistema. Sistem mora omogočati shranjevanje dodatno obdelanih slik, z uporabo različnih orodij/aplikacij. Sistem mora temeljiti na arhitekturi klient - strežnik. | Da/Ne
15.3. | Sistem mora omogočati prikaz slik z možnostjo prikaza v MPR, MIP, VRT in CRT tehniki, kjer to dopušča programska oprema. Osnovne rekonstrukcije MPR, CPR, MIP, miniMIP in VRT mora omogočati izbor želene debeline rekonstruirane slike in razdalje med obema slikama. | Da/Ne
15.4. | Programske opreme se posodabljajo in izboljšujejo. Ponudnik mora ponuditi zadnjo verzijo, kar velja za vsak posamezni programski paket. Ponudba mora vključevati sprotne nadgradnje na zadnjo verzijo programske opreme. | Da/Ne
15.5. | Sistem mora biti dovolj zmogljiv, da omogoča normalno uporabo: pregledovanje vsaj 46 000 slik z osnovnimi orodji in uporabo vsaj 7 uporabnikov sočasno za različna specifična programska orodja (npr CaScoring). | Da/Ne
15.6. | 1.1. Osnovne funkcionalnosti | Da/Ne
15.7. | Pregledovanje slik in serij v različnih tehnikah prikaza slike: 2D, 3D, 4D za vse radiološke, MR, UZ in NM vire slik. Sistem mora omogočati programska orodja za rutinske preiskave s predefiniranimi delovnimi procesi pregleda, razvrščanja in prikaza slik. Sistem mora imeti specifična orodja za pregledovanje in analizo slikovnega materiala za nevrološke, onkološke, kardiotorakalne , kostnomišične indikacije s področja radiologije in nuklearne medicine. Specifična orodja omogočajo hitrejšo in ciljano obdelavo slik glede na tehniko slikanja in indikacijo. Specifična orodja mora imeti prilagojene predloge. | Da/Ne
15.8. | Primerjava slik zajetih z različnimi tehnikami prikaza. | Da/Ne
15.9 | Časovna primerjava slik zajetih z različnimi tehnikami prikaza ali enakimi tehnikami druga ob drugi. | Da/Ne
15.10. | Omogočena mora biti: manipulacije slike, evaluacija slike in postprocesiranje slike ter samodejno razpoznavanje anatomije. | Da/Ne
15.11. | Manipulacija slike mora vključevati vsaj: povečavo, premikanje in nastavitev okna za prikaz izbrane anatomije. | Da/Ne
15.12. | Ocenjevanje slike mora omogočati vsaj: označevanje teksta na sliki, merjenje kotov razdalj in dodajanje markerjev, sinhroniziranje listanje skozi serijo in več serij istočasno, označevanje ROI in VOI… | Da/Ne
15.13. | Omogočene morajo biti glede na tehniko prikaza slik vsaj naslednje funkcionalnosti: 2D, prikaz multiplanarna rekonstrukcije (MPR), MPR z izbiro debeline reza, MPR fuzija, MIP, MIP z izbiro debeline reza, MiniP, volumska tehnika prikaza (VRT), cinematična tehnika prikaza (CRT). Omogočeno mora biti pregledovanje aksialnih, koronarnih in sagitalnih rezov.Omogočeno mora biti pregledovanje raztegnjene slike (CPR). Prikazane morajo biti referenčne linije v 2D in 3D pregledu. Omogočeno mora biti avtomatsko označevanje vretenc hrbtenice in reber na CT slikah. Omogočeno mora biti avtomatsko označevanje vretenc hrbtenice na MR slikah. | Da/Ne
15.14. | Omogočeno mora biti omejevanje regije in pregledovanega volumna. Omogočena mora biti funkcija odstranjevanja pregledovalne mize, odstranjevanja kostnih struktur, interaktivno segmentiranje struktur | Da/Ne
15.15. | Omogočeno mora biti napredno dokumentiranje in vizualizacija rezultatov v tekstovni in slikovni obliki glede na posamezen sistem v: PDF, tekst, HTML, DOCX, RTF, DICOM, DICOM SC formatu vsem uporabnikom z odobrenim dostopom. Omogočena mora biti možnost tiskanja rezultatov . Sistem mora imeti prednastavljene izvidne predloge za avtomatični zajem rezultatov in slik in možnostjo ročnega dodajanja poljubnih slik. | Da/Ne
| Napredne funkcionalnosti MR | Da/Ne
15.16. | Omogočati mora prikaz MRA žilja v MPR, MIP, CPR in VRT. Omogočati mora polsamodejno prepoznavanje segmentov ožilja. Omogočena mora meritve vaskularnih lezij, npr. ocena stenoze. | Da/Ne
15.17. | Možnost 4D izračuna parametrov farmakokinetičnega modela MR prostate iz dinamičnih MR serij (Kep, Ktrans, Ve, Wash-in, Wash-out, peak enhancement, TTP) s samodejno poravnavo in registracijo. | Da/Ne
15.18. | Omogočeno mora biti samodejno in ročno združevanje slik Omogočena mora biti možnost prekrivajočih se anatomskih področij iz različnih preiskav, v sliko večjega formata, tudi če imajo različno resolucijo, matriko, FOV in debelino rezine. Možnost izvajanja absolutnih meritev na sestavljeni sliki. | Da/Ne
15.19. | Omogočena mora biti semi avtomatična segmentacija in volumetrična analiza lezij (3D pogled). | Da/Ne
15.20. | Specifična programska oprema za obdelavo onkoloških MR preiskav z možnostjo pregledovanja več slik oz. različnih serij sočasno in možnostjo fuzije. Program mora imeti RECISTorodja. Programska oprema za obdelavo na področju onkologije abdomna. Omogočeno mora biti 3D segmentacija lezij z polsamodejno volumetrijo lezij. Omogočeno mora biti prikaz barvnih histogramov glede na izbrani VOI in ROI. Omogočena morajo biti orodja za enostavno oceno in sledenje istih lezij izvedenih v različnih časovnih intervalih kot odziv na terapijo. | Da/Ne
| Napredne funkcionalnosti CT | Da/Ne
15.21. | Omogočeno mora biti pregledovanje in obdelava aksialnih in anatomsko raztegnjenih CT slik, samodejno sledenje in označevanje žilja, merjenje stenoz, odstranjevanje kalcinacij z enoenergijskim ali več energijskim prikazom, odstranjevanje in poudarjanje kosti in žil, hitri prikaz rezultatov želenih rekonstrukcij aorte in perifernega ožilja, odstranjevanje okolnih struktur (pregledovalna miza in predmeti), prikaz minimalnega lumna. Omogočen mora biti shranjevanje obdelanih slik v DICOM formatu. Omogočen mora biti visoko resolucijski prikaz in obdelava slik v MPR, MIP, VRT in CRT tehniki. | Da/Ne
15.22. | Omogočati mora samodejno avtomatsko ocenjevanje in kalkulacijo tkiva, ki je ogroženo zaradi infarktnega stanja v možganih. Perfuzijski parametri morajo vsebovati vsaj: časovni MIP, CBF, CBV, TTD, TTS, TTP, MTT in Tmax v vsaj dveh modelih izračuna. Omogočeno mora biti ročno odstranjevanje posameznih CT slik na katerih so prisotni artefakti zaradi gibanja pacienta, odstranjevanje kostnih struktur in statistična analizo. Omogočati mora samodejno avtomatsko izdelavo parametričnih map iz slik perfuzijske račinalniške tomografije,kvantitativno analizo s pomočjo ročno oblikovanih interesnih področij (ROI), ocenjevanje in kalkulacijo tkiva. | Da/Ne
15.23. | Vsebovati mora specifične vizualizacije za oceno kostine v vseh treh ravninah. Omogočati mora možnost raztegnjenega prikaza celotnega okostja prsnega koša in vretenc hrbtenice, z zmožnostjo samodejnega označevanja reber in vretenc. Omogočeno mora biti računalniško podprto odkrivanje lezij (CAD) . | Da/Ne
15.24 | 3D CT segmentacija. Samodejna segmentacija lezij v jetrih, limfnih nodulih, pljučih in drugih organih. Omogočena mora biti standardizirana kvantifikacija (RECIST), volumetrija in statistika HU. Podpora ob uporabi z aplikacije opisane v alineji 79. | Da/Ne
15.25. | Omogočeno mora biti standarden in skupen prikaz kalcijevega bremena in koronarne starosti. Omogočen mora biti prikaz v v Agatsonovem številu. | Da/Ne
15.26. | Virtualna kolonoskopija z možnostjo enostavnega preklapljanja med 2D in 3D pogledom. Sinhrono premikanje po različnih serijah. Samodejna definicija poti. | Da/Ne
Datum: |  | Ponudnik: