Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Merilni sistem za skeniranje magnetnega polja ter ugotavljanja nehomogenosti in razpok v magnetnih in nemagnetnih materialih

Oznaka javnega naročila: 302/29 – RIUMP4-FERI31.1_44/2021

NAVODILO:

- Ta priloga 2 se izpolni, datira, žigosa in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje vsaj minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Merilni sistem za skeniranje magnetnega polja ter ugotavljanja nehomogenosti in razpok v magnetnih in nemagnetnih materialih«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  | OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1.1 | X, Y, Z teslameter (ali 3-kanalni magnetni pretvornik): |  |  |  |  |
|  | - Merilno območje: >= 50 mT in <= 2 T | Merilno območje: ________ T |  |  |
|  | - Frekvenčna pasovna širina: DC do vsaj 25 kHz ali več. | Frekvenčna pasovna širina: _________ kHz |  |  |
|  | - Merilna natančnost: <= 0,1 %. | Merilna natančnost: _________ % |  |  |
|  | - Merilna ločljivost: <= 0,05 %. | Merilna ločljivost: _________ % |  |  |
|  | - 3-osna merilna sonda z nosilcem. | - DA | - NE |  |
|  | - 3-osna AMR merilna sonda visoke ločljivosti: merilno območje: >= 0,5 mT in <= 1 mT, merilna ločljivost: <= 100 nT, merilna natančnost <= 200 nT, frekvenčna pasovna širina DC do vsaj 500 Hz ali več. | - DA | - NE |  |
|  |  | Merilno območje: ________ mT |  |  |
|  |  | Merilna ločljivost: _________ nT |  |  |
|  |  | Merilna natančnost: _________ nT |  |  |
|  |  | Frekvenčna pasovna širina: _________Hz |  |  |
|  | - 1-osna merilna sonda z nosilcem. | - DA | - NE |  |
|  | - Nosilec s Hallovo merilno sondo za izvajanje meritev v ozkih režah (dolg in tanek nosilec). | - DA | - NE |  |
|  | - Merilna sonda na vrtinčni tok (Eddy-Current probe). | - DA | - NE |  |
|  | - Rotacijski nosilec merilne sonde. | - DA | - NE |  |
|  | - Drsna sonda za merjenje magnetnega polj ob drsenju po površini. | - DA | - NE |  |
|  | - Komora za nastavitev izravnave (Zero Gauss Chamber for Offset Cancelling). | - DA | - NE |  |
|  | - Sistem za kalibracijo merilnih sond. | - DA | - NE |  |
| 1.2 | 3-osni kartezijski manipulator z rotacijsko pozicionirno glavo: |  |  |  |  |
|  | - Območje gibanja: >= 500 500 300 mm. | Območje gibanja po X osi: ________ mm, po Y osi: ________ mm, po Z osi: ________ mm. |  |  |
|  | - Rotacijsko pozicionirna glava. | - DA | - NE |  |
|  | - 4-osni krmilnik (X, Y, Z in rotacijsko pozicioniranje). | - DA | - NE |  |
|  | - Natančnost pozicije: <= 2 m linearno, <= 0,02 ° rotacijsko. | Natančnost pozicioniranja: linearno: ________ m, rotacijsko: ________ °. |  |  |
|  | - Zaščitna kabina (prosojna ali deloma prosojna, brez vplivov na magnetna polja). | - DA | - NE |  |
|  | - Dotikalna sonda za preprečevanje poškodb merilnih senzorjev, določitev dimenzij merjenca in določitev njegovega položaja. | - DA | - NE |  |
| 1.3 | Procesni računalnik: |  |  |  |  |
|  | - Več jedrni procesor (specifikacije enake ali boljše od Intel Core i7-9700). | - DA | - NE |  |
|  | - SSD hitri disk kapacitete najmanj 512 GB. | - DA | - NE |  |
|  | - Trdi disk kapacitete najmanj 1 TB. | - DA | - NE |  |
|  | - Najmanj 32 GB RAM. | - DA | - NE |  |
|  | - Grafična kartica (specifikacije enake ali boljše od "NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6"). | - DA | - NE |  |
|  | - Operacijski sistem Windows 10 ali novejši. | - DA | - NE |  |
|  | - Računalniški zaslon IPS LED velikosti najmanj 27˝ ali več z ločljivostjo >= 1920x1080. | - DA | - NE |  |
|  | - I/O kartice za zajemanje podatkov in povezavo komponent (specifikacije enake ali boljše od "Motin Control NI 73xx" in "NI DAQ-6212"). | - DA | - NE |  |
|  | - Vmesnik za 1Gbs Ethernet povezavo. | - DA | - NE |  |
|  | - Bluetooth miška (specifikacije enake ali boljše od "Logitech MX Master 2S, Bluetooth"). | - DA | - NE |  |
|  | - Tipkovnica Bluetooth (specifikacije enake ali boljše od "Logitech MX Keys SLO"). | - DA | - NE |  |
| 1.4 | Uporabniški program: |  |  |  |  |
|  | - Izdelan v okolju LabVIEW, z možnostjo uporabniku njegovega spreminjanja in prilagajanja. | - DA | - NE |  |  |
|  | - Omogočati mora: - izvajanje skeniranja magnetnega polja s Hallovimi in AMR senzorji ter zajemanja merjenih veličin, njihovo obdelavo, grafični prikaz in arhiviranje, - izvajanje kalibracij merilnih sond in kalibracije mehanskega sistema, - izvajanje ugotavljanja nehomogenosti in razpok v materialih. | - DA | - NE |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |  |
|  | - Kopija na CD ali USB ključu, ki omogoča ponovno namestitev programa. | - DA | - NE |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije/zahteve (velja tudi za zahteve zelenega javnega naročanja).