Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika: Servo-hidravlični stroji za enoosno in fleksibilno dvoosno preizkuševališče s samostoječima aktuatorjema za statična in dinamična testiranja na nizki in povišani temperaturi

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava servo-hidravličnih strojev za enoosno in fleksibilno dvoosno preizkuševališče s samostoječima aktuatorjema za statična in dinamična testiranja na nizki in povišani temperaturi

Oznaka javnega naročila: 302/62 – RIUM33-FS11-1/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava servo-hidravličnih strojev za enoosno in fleksibilno dvoosno preizkuševališče s samostoječima aktuatorjema za statična in dinamična testiranja na nizki in povišani temperaturi«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1 | ±250kN Sistem za dinamično testiranje |  |  |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora biti izdelan kot dvoosna konstrukcija za dinamična testiranja, s katerim je možno opraviti natezna in tlačna testiranja do sile vsaj ±250kN in pri pomiku bata cilindra do 150 mm (ali ±75 mm) | Maksimalna sila: _______________ kN |  |  |
|  |  | Celotni pomik bata: _______________ mm |  |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora imeti togost vsaj 585 kN/mm, ki se izmeri na višini jarma 1m od spodnje plošče) | Togost: _______________kN/ mm |  |  |
|  | Maksimalna višina ogrodja ne sme preseči 3500 mm. | Maksimalna višina okvirja: _____________mm |  |  |
|  | Višinska razlika med zogrnjim jarmom in osnovno pritrdilno ploščo distance mora biti vsaj 1970 mm | Največja navpična svetlina med spodnjo ploščo in konzolo: _________ mm |  |  |
|  | Razmik med stebroma mora biti vsaj 660 mm | Razmik med stebroma: _________ mm |  |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora omogočiti hidravlično dvigovanje in spuščanje jarma ter zagotoviti hidravlično pritrditev za preprečitev pomika jarma. | - DA | - NE |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora imeti na ogrodju stroja nameščeno prenosno ročico za fino in grobo nastavitev položaja aktuatorja. | - DA | - NE |  |
|  | Hitrost premikanja zgornjega jarma med nastavitvijo s pomočjo bata aktuatorja mora biti najmanj 10 mm/s | Hitrost premikanja jarma : _________ mm/s |  |  |
|  | Sistem za obremenjevanje s silo ±250 kN mora izpolnjevati zahteve standarda EN ISO 13849-1 na ravni zmogljivosti D (PLd). Sistemi z nižjo ravnijo zmogljivosti ne bodo upoštevani | - DA | - NE |  |
|  | Dobavljena in montirana mora biti naprava, ki preprečuje rotacijo aktuatorja tudi, ko je montirana temperaturna komora. | - DA | - NE |  |
|  | K servohidravličnem stroju mora biti priložena naprava z obremenitveno kapaciteto do 400 kN za poravnavo osnosti skupaj s programsko opremo za merjenje in prilaganjanje poravnave sistema | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1 | Aktuator, Hidravlični razdelilec in servo-ventili za 250kN |  |  |  |
|  | Linearno-proporcionalni aktuator mora imeti statično in dinamično vrednost pri sili najmanj 250kN pri 210 barih. Preverjen mora biti na utrujenje, natezno in tlačno testiranje v primeru, ko je bat aktuatorja v nultem položaju, iz katerega se premika 75mm | Maksimalna sila : _______________ kN |  |  |
|  |  | Celotni pomik: _______________ mm Maksimalen pritisk ____________bar |  |  |
|  | Linearno-proporcionalni aktuator mora biti opremljen z integriranim merilcem pomika bata aktuatorja, ki ima natančnost vsaj ±0.2% pri polnem hodu 75mm. | Natančnost pomika _______________% |  |  |
|  | Linearno-proporcionalni aktuator mora biti opremljen z razdelilnikom in servoventili, ki omogočajo pretok olja vsaj 40 l/min in za pritisk 210 barov | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 2 | Sonda za silo ±250kN |  |  |  |
|  | Servohidravlični stroj mora biti integralno opremljen s sondo za linearno merjenje sile v statičnem in dinamičnem načinu obremenjevanja do ±250kN | Kapaciteta sonde za silo: _______________ kN |  |  |
|  | Sonda za silo se uporablja kot integralni del preizkuševalnega stroja, ki meri silo in krmili eksperiment v kontroli sile | - DA | - NE |  |
|  | Sonda za merjenje sile mora imeti merilnik pospeška, ki je nameščen neposredno v osi obremenitve, za merjenje vztrajnostnih obremenitev, ki nastanejo zaradi osnega pomikanja mas med cikličnim testiranjem | - DA | - NE |  |
|  | Merilni sistem mora biti sposoben v realnem času zmanjšati vztrajnostne obremenitve iz signala sile in mora popolnoma avtomatično nastaviti dinamično kompezacijo sile. | - DA | - NE |  |
|  | Sistem za merjenje sile mora ustrezati standaru ISO 7500-1 del 1 razred 0.5 do 1/250 obsega merjene sile | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 3 | Sonda za silo ± 5kN |  |  |  |
|  | Servohidravlični stroj mora biti opremljen s sondo za linearno merjenje sile v statičnem in dinamičnem načinu obremenjevanja do ±5kN | - DA | - NE |  |
|  | Sonda za silo 5 kN se uporablja kot integralni del preizkuševalnega stroja, ki meri silo in krmili eksperiment v kontroli sile. Maksimalna preobremenitev je vsaj 30 % nad nominalo oz. vsaj 6,5 kN! | - DA | - NE |  |
|  | Sonda mora biti dobavljena z dodatnimi elementi za pritrditev v čeljusti | - DA | - NE |  |
|  | Sistem za merjenje sile mora ustrezati standaru ISO 7500-1 del 1 razred 0.5 do 1/250 obsega merjene sile | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 4 | Čeljusti za ±250kN |  |  |  |
|  | Sistem za statična in dinamična testiranja v nategu in tlaku do maksimalne sile ±250kN mora biti dobavljen s hidravličnimi koničastimi čeljustmi | - DA | - NE |  |
|  | Čeljusti morajo biti primerne za pritrjevanje okroglih (s premerom od 5 do 34mm) in ploščatih vzorev (debeline od 1 do 42mm) za obremenjevanje do ±250kN | Čeljusti za premere od _____do ______ mm |  |  |
|  |  | Čeljusti za ploščate vzorce od _____do ______ mm |  |  |
|  | Nadzorni sistem mora preprečiti odpiranje ali zapiranje čeljusti med testiranjem bodisi v kontroli sile ali pomika | - DA | - NE |  |
|  | Mehanske čeljusti za dinamična testiranja do ±100kN morajo biti dobavljene. Čeljusti morajo biti primerne za uporabo v temperaturni komori na temperaturi od -70 to +300°C | - DA | - NE |  |
|  | Sistem za statična in dinamična testiranja v nategu in tlaku do maksimalne sile ±100kN mora biti dobavljen tudi z mehanskimi koničastimi čeljustmi, ki so primerne za pritrjevanje okroglih s premerom od 6 do 20 mm in ploščatih vzorcev debeline od 0 do 16 mm. | - DA | - NE |  |
|  | Dve vodno hlajeni prijemali morata biti primerni za testiranje na temperaturi do +300°C | - DA | - NE |  |
|  | Dobavljene morajo biti čeljusti za izvajanje testiranja lomne žilavosti na kompaktnih preizkušancih do širine W=25mm | - c | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 5 | Kontrolno-upravljalna enota |  |  |  |
|  | Krmilnik mora imeti vsaj 6 kontrolnih zank (kot so sila, pomik, deformacija, zaostajanje, naprej, zarezni filter) | - DA | - NE |  |
|  | Krmilnik mora imeti kanale za pozicijo, aksialno silo in dva opcijska kanala, ki se povežejo z merilci (npr. raztezka, deformacij). Kanali morajo biti dostopni za kontrolo in zajemanje merjenih podatkov. | - DA | - NE |  |
|  | Podatke iz vseh nadzornih kanalov za zajem podatkov je potrebno zapisovati sinhronizirano in omogočiti polno hitrost posodabljanja s frekvenco vsaj 10 kHz po vseh kanalih ne glede na število kanalov v uporabi | - DA | - NE |  |
|  | Krmilnik mora imeti vsaj en analogni vhod za zunanji analogni krmilni signal v obliki valovne krivulje in vsaj 4 analogne izhode, ki jih uporabnik poljubno določi. | - DA | - NE |  |
|  | Vsi priključeni pretvorniki (merilci) morajo biti samodejno prepoznani in kalibrirani s strani kontrolorja | - DA | - NE |  |
|  | Krmilnik mora preprečiti kakršenkoli test z nekalibriranim merilcem, da prepreči zajemanje nepravilnih rezultatov | - DA | - NE |  |
|  | Krmilnik mora imeti vsaj dva detektorja mejnega stanja in mora imeti čas zaznamovanja vsaj 1ms ali manj. Detektorji mej ne smejo biti odvisni od povezave s osebnim računalnikom. | - DA | - NE |  |
|  | Nadzorni sistem mora vključevati funkcije ročnega in samodejnega nastavljanja | - DA | - NE |  |
|  | Funkcija samodejnega nastavljanja mora samodejno določiti togost preizkuševalnega sistema na podlagi posamezne vrednosti uglaševanja, ki se izračuna iz ene same kvazistatične rampe, da optimizira krmilno zanko za določen primer | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 6 | Programska in računalniška oprema ±250kN |  |  |  |
|  | Sistem mora imeti priloženo programsko opremo za dinamično utrujanje, nizkociklično obremenjevanje, kvazistatično obremenjevanje in testiranje za določitev parametrov mehanike loma. | - DA | - NE |  |
|  | Vmesnik uporabnikovega osebnega računalnika mora uporabniku jasno podati trenutni način izvedbe testa in jasno podati informacijo o stanju preizkusa npr. v teku, zaključen, dosežena meja ali aktuator je izključen | - DA | - NE |  |
|  | Dobavljen mora biti tovarniško integriran računalnik s procesorem i7, s tipkovnico in LCD zaslonom vsaj 22'' | - DA | - NE |  |
| Vsak računalnik, ki se uporablja v okviru preizkuševalnega sistema, mora imeti operacijski sistem Windows 10 Professional ali novejši; - DA; - NE. |

|  | Posebne zahteve: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. | - DA | - NE |  |  |
|  | 2. Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. | - DA | - NE |  |  |
|  | 3. Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. | - DA | - NE |  |  |
|  | 4. Zaslon izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. | - DA | - NE |  |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 7 | Program za testiranja na utrujanje materiala |  |  |  |
|  | Sistemi morajo biti opremljeni z neodvisno preizkusno programsko opremo za različne vrste preizkusov (npr. kvazistatične teste, utrujenja in lomno-mehanske teste) | - DA | - NE |  |
|  | Program za izvajanje testa mora komunicirati s temperaturno komoro in imeti možnost prilagajanja in nadzora temperature med samim testom. | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 8 | Programska oprema za dinamična testiranja |  |  |  |
|  | Program mora biti zmožen generirati predpisano dinamično karakteristiko obremenjevanja: - Sinus, utripni sinus - Oglato, utripno oglato - Trikotno, utripno trikotno - Linearno - mirovanje - obremenitvena krivulja, določena s strani uporabnika na osnovi nastavitve ali posameznih izmerjenih točk - Trapezna obremenitvena krivulja s hitrostjo naraščanja obremenitve, ki jo določi uporabnik | - DA | - NE |  |
|  | Program za izvajanje testa mora komunicirati s temperaturno komoro in imeti možnost prilagajanja in nadzora temperature med samim testom. | - DA | - NE |  |
|  | Dinamična programska oprema mora imeti funkcijo hitrega preizkusa, da v kratkem času oblikuje karakteristiko utrujenostnega testa. | - DA | - NE |  |
|  | Med preizkusom mora imeti programska oprema uporabniku prilagodljive grafe testnih podatkov, ki omogočajo samodejno spreminjanje v realnem času in ročno povečavo / pomanjšavo | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 9 | Program za statična testiranja |  |  |  |
|  | Statična programska oprema mora imeti funkcionalnost hitrega preizkusa, ki omogoča izvajanje preizkusa v nekaj sekundah z enim samim parametrom | - DA | - NE |  |
|  | Statična programska oprema mora vsebovati vnaprej izdelano knjižnico metod, ki ustreza mednarodnim standardom. Vključno s ASTM E8, E21, E646, E517 in ISO 6891-1 | - DA | - NE |  |
|  | Statična programska oprema mora imeti možnost ogleda in snemanja video posnetkov v živo med preizkusom in ga shraniti med rezultate testa | - DA | - NE |  |
|  | Statična programska oprema mora imeti različne uporabniške ravni in možnost nastavitve vodenih ali pozvanih preizkusnih delovnih tokov za različne operaterje | - DA | - NE |  |
|  | Statična programska oprema mora imeti lastno funkcionalnost za analizo in poročanje | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 10 | Program za lomnomehanska testiranja na sistemu ±250kN |  |  |  |
|  | Programi za lomno mehaniko morajo imeti sposobnost izvesti predutrujanje, da/dN K1c in J1c tests | - DA | - NE |  |
|  | Programi za lomno mehaniko morajo obdelati rezultate po najnovešjih standardih: - K1c ASTM E399, B645, ISO 12135, BS7448-1 - J1c ASTM E1820 | - DA | - NE |  |
|  | Programi za lomno mehaniko morajo imeti možnost posodobite v skladu s standardi, ne da bi bilo potrebno posodobiti glavni programski paket | - DA | - NE |  |
|  | Programi za lomno mehaniko morajo zajemati standardne preizkušance kot so: ang. Compact Tension (CT), Single Edge Notch Bend (SENB), Disc Shape CT, Arc-Shape Tension | - DA | - NE |  |
|  | Programi za lomno mehaniko morajo izvajati lastno analizo in poročanje | - DA | - NE |  |
|  | Programi za lomno mehaniko morajo izvajati preverjanja veljavnosti parametrov vzorca in rezultatov preizkusov glede na preizkusni standard | - DA | - NE |  |
|  | Programi za lomno mehaniko morajo imeti različne uporabniške ravni in možnost nastavitve vodenih testnih delovnih tokov | - DA | - NE |  |
|  | Merilni sistem za lomno mehaniko mora biti kompatibilen s sistemom za meritve rasti razpoke na osnovi padca potenciala z obstoječo Matelect DCM-2 napravo za J1C in da/dN teste | - DA | - NE |  |
|  | Video kamera za snemanje in ponovno prikazovanje | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 11 | Hidravlična oprema: agregat, priključki in cevi za ±250kN |  |  |  |
|  | Hidravlična enota mora zagotoviti pretok olja vsaj 78 lpm pri 210 bar. Napajanje z 400 V, 50Hz in 3 faze | Največji pretok olja __________ lpm |  |  |
|  |  | Največji pritisk, ki ga ustvari agregat_________ bar |  |  |
|  | Enota mora biti zračno hlajena in vsebovati digitalni zaslon s pritiskom in temperaturo olja ter vključevati enote za zaščito pregrevanja olja, pritisk olja, nivo olja ter stanje filtrov in temperature motorja. | - DA | - NE |  |
|  | Hrup mora biti manj kot 63 dB (A) | Maksimalni hrup _____________dB |  |  |
|  | Hidravlična enota mora biti popolnoma zaprta v integriran protihrupni kontejner | - DA | - NE |  |
|  | Enota mora biti opremljena z vsaj 2-mikronskim tlačnim in povratnim filtrom | Najmanjša velikost delcev, ki jih filter v tlačnem in povratnem vodu še odstranjuje znaša _____ mikronov |  |  |
|  | Priložene morajo biti vse hidravlične cevi za povezovanje naprave in hidravlične enote in sicer 6 m med hidravlično enoto in hidravličnim razdelilcem, 3 m med hidravličnim razdelilcem in preizkuševalnim strojem | - DA | - NE |  |
|  | Dobavljeno mora biti olje in vsi filtri za normalno delo hidravlične enote | - DA | - NE |  |
|  | Samostoječi hidravlični razdelilec z enim dovodom in tremi izhodi | - DA | - NE |  |
|  | Hidravlična enota mora biti opremljena z akumulatorom pritiska | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 12 | Ekstenziometri |  |  |  |
|  | Sistem mora biti opremljen s pritrdilnim eksenziometrom, pritrdilnimi merilniki COD (ang. Crack Opening Displacement) in brezkontaktnim ekstenziometrom | - DA | - NE |  |
|  | Pritrdilni ekstenziometer mora imeti 25 mm merilne razdalje s potjo od -2,5 mm do +12,5 mm | - DA | - NE |  |
|  | Pritrdilni ekstnziometer mora imeti nastavke za merilno razdalji za 25mm in 37,5mm | - DA | - NE |  |
|  | Pritrdilni ekstnziometer mora se lahko uporabi za meritve v temperaturnem območju od -80°C do +200°C | Najnižja temperature testiranja ___________ °C |  |  |
|  |  | Najvišja temperature testiranja ___________ °C |  |  |
|  | Sistem mora vsebovati tudi merilec odpiranja razpoke (COD) z začetno 5mm merilno razdaljo in 2 mm hoda | - DA | - NE |  |
|  | Sistem mora vsebovati tudi merilec odpiranja razpoke (COD) z začeto 10 mm merilno razdaljo in 4 mm hoda | - DA | - NE |  |
|  | COD merilca sta kompatibilna s standardom ASTM E399 in za meritve v temperaturnem območju od -80°C do +200°C | Najnižja temperature testiranja ___________ °C |  |  |
|  |  | Najvišja temperature testiranja ___________ °C |  |  |
|  | Dobavljen mora biti brezkontaktni video ekstenziometer, ki deluje na principu Digital Image Correlation za meritve v vidnem polju do 240 mm. Druge izvedbe brezkontaktnih ekstenziometrov ne bodo upoštevane. | - DA | - NE |  |
|  | Za vidno polje vsaj 240 mm je treba uporabiti leče s goriščno razdaljo 16mm. | - DA | - NE |  |
|  | Brezkontaktni video ekstenzometer mora imeti možnost samodejnega merjenja dolžine merilnih vzorcev | - DA | - NE |  |
|  | Brezkontaktni video ekstenziometer mora biti sposoben izvajati meritev deformacije pri utrujenostih preizkusih do frekvence 20 Hz | Največja frekvenca utrujanja ____Hz |  |  |
|  | Brezkontaktni videoekstenziometer mora imeti natančnost resolucije vsaj 2µm, ko se uporablja pri utrujenostnih preizkusih | Najmanjša resolucija pri dinamičnih testih _____µm |  |  |
|  | Brezkontaktni videoekstenziometer mora imeti natančnost resolucije vsaj 0.5µm ko se uporablja pri kvazistatičnih testih | Najmanjša resolucija pri statičnih testih ____µm |  |  |
|  | Vsi našteteti ekstenziometri morajo imeti sposobnost merjenja in krmiljenja, tako pri kvazistatičnih testih kakor tudi pri utrujenostnih preizusih. Pri tem noben od testov ne sme potekati z večjo frekvenco kot 5 Hz. | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 13 | Temperaturna komora |  |  |  |
|  | Sistem mora biti opremljen s temperaturno ambientno komoro za testiranje v temperaturnem območju od -80°C do +350°C | Najnižja temperature testiranja ___________ °C |  |  |
|  |  | Najvišja temperature testiranja ___________ °C |  |  |
|  | Komora se nadzira s temperaturnim regulatorjem in testno programsko opremo, vključno s spreminjanjem temperature, nastavitvijo časa doseganja temperature in časa ohranjanja na želeni temperaturi ter sprožitvijo testa | - DA | - NE |  |
|  | Ohlajanje se izvaja s tekočim dušikom | - DA | - NE |  |
|  | Notranje dimenzije komore morajo biti vsaj 760x400x400mm (višina x širina x globina) | Minimalna notranja višina ______mm |  |  |
|  |  | Minimalna notranja širina ______ mm |  |  |
|  |  | Minimalna notranja globina ______mm |  |  |
|  | Zunanje dimenzije komore ne smejo presegati 950x550x900mm (višina x širina x globina) | Maksimalna zunanja višina ______mm |  |  |
|  |  | Maksimalna zunanja širina ______ mm |  |  |
|  |  | Maksimalna zunanja globina ______mm |  |  |
|  | Komora mora ležati na valjčnem nosilcu, da omogoča enostavno vstavljanje in odstranjevanje iz preizkusnega prostora | - DA | - NE |  |
|  | Okvir za nosilec in podporne noge za komoro | - DA | - NE |  |
|  | Cevi za tekoči dušik vsaj 2m | - DA | - NE |  |
|  | Podaljški dolgi 250 mm za postavitev vpenjal v komori, ki so primerni za hidravlične čeljusti za aktuator kapacitete vsaj ±250kN | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 14 | Sistem s kapaciteto ±100 kN za obremenjevanje v z smeri in x-y dvoosno obremenjevanje Nosilni okvir |  |  |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora biti izdelan kot dvoosna konstrukcija za dinamična testiranja, s katero je možno opraviti natezna in tlačna testiranja do sile vsaj ±100kN | Maksimalna sila, ki jo je zmožen aktuator: ___________ kN |  |  |
|  |  | Največji pomik: _______________ mm |  |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora imeti togost vsaj 390kN/mm, ki se izmeri na višini jarma 1m od spodnje plošče | Togost: _______________kN/ mm |  |  |
|  | Višinska razlika med zgornjim jarmom in osnovno pritrdilno ploščo mora biti vsaj 1630 mm | Maksimalna vertikalna višina ______ mm |  |  |
|  | Razmik med stebroma mora biti vsaj 560 mm | Minimalna razdalja med stebri ______ mm |  |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora omogočiti hidravlično dvigovanje in spuščanje jarma ter zagotoviti hidravlično pritrditev za preprečitev pomika jarma. | - DA | - NE |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora zaznati, da zgornji jarem ni pritrjen in preprečiti začetek izvajanja testa | - DA | - NE |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora biti opremljen z vgrajenim stikalom za zasilno ustavitev v skladu z veljavnimi predpisi. Stikalo za ustavitev v sili ne sme biti na kablu, ki omogoča odmikanja od preizkusnega prostora. | - DA | - NE |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora imeti na ogrodju stroja nameščeno prenosno ročico za fino in grobo nastavitev položaja aktuatorja. | - DA | - NE |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora imeti možnost omejiti hitrosti bata aktuatorja na najmanj 10 mm/s | - DA | - NE |  |
|  | Sistem za obremenjevanje s silo ±100 kN mora izpolnjevati zahteve standarda EN ISO 13849-1 na ravni zmogljibosti D (PLd). Sistemi z nižjo ravnijo zmogljivosti ne bodo upoštevani | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 15 | Aktuator, hidravlični razdelilec in servo-venitli za testiranje s silo 100kN |  |  |  |
|  | Linearno-proporcionalni aktuator mora imeti statično in dinamično vrednost pri sili najmanj 100kN pri 210 barih, za izvajanje utrujanja, nateznih in tlačnih testiranj | Maksimalna sila: _______________ kN |  |  |
|  |  | Največji pomik: _______________ mm |  |  |
|  | Linearno-proporcionalni aktuator mora imeti celotni hod vsaj 150 mm (75mm) in hidrostatične ležeje za zaščito pred prečnimi obremenitvami | točnost: _______________% |  |  |
|  | Linearno-proporcionalni aktuator mora biti opremljen z integriranim merilcem pomika bata aktuatorja, ki ima natančnost vsaj ±0.2% pri polnem hodu 75mm | točnost: _______________% |  |  |
|  | Linearno-proporcionalni aktuator mora biti opremljen z razdelilnikom in servoventili, ki omogočajo pretok olja vsaj 40 l/min. | Maksimalen pretok _______lpm |  |  |
|  | Hidravlični razdelilnik mora biti opremljen z vgrajenim hidravličnim izklopom, tako da je stroj mogožno izolirati in ustvariti hidravlični krog brez potrebe po dodatnih hidravlično krmilnih modulih. | - DA | - NE |  |
|  | Podaljšek batnice na servohidravličnem stroju za zmanjšanje minimalne delovne razdalje med sondo za silo in aktuatorjem | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 16 | Programska in računalniška oprema ±100kN |  |  |  |
|  | Sistem mora imeti priloženo programsko opremo za dinamično utrujanje, nizkociklično obremenjevanje, kvazistatično obremenjevanje in testiranje za določitev parametrov mehanike loma. | - DA | - NE |  |
|  | Vmesnik uporabnikovega osebnega računalnika mora uporabniku jasno podati trenutni način izvedbe testa in jasno podati informacijo o stanju preizkusa npr. v teku, zaključen, dosežena meja ali aktuator je izključen | - DA | - NE |  |
|  | Dobavljen mora biti tovarniško integriran računalnik s procesorem i7, s tipkovnico in LCD zaslonom vsaj 22'' | - DA | - NE |  |
| Vsak računalnik, ki se uporablja v okviru preizkuševalnega sistema, mora imeti operacijski sistem Windows 10 Professional ali novejši; - DA; - NE. |

|  | Posebne zahteve: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. | - DA | - NE |  |  |
|  | 2. Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. | - DA | - NE |  |  |
|  | 3. Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. | - DA | - NE |  |  |
|  | 4. Zaslon izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. | - DA | - NE |  |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 17 | Sondi za meritev sile do ±100kN |  |  |  |
|  | Servohidravlični stroj in aktuatorja morata biti integralno opremljen s sondo za linearno merjenje sile v statičnem in dinamičnem načinu obremenjevanja do ±100kN | - DA | - NE |  |
|  | Sonda za merjenje sile mora imeti merilnik pospeška, ki je nameščen neposredno na osi obremenitve, za merjenje vstrajnostnih obremenitev, ki nastanejo zaradi osnega pomikanja mas med cikličnim testi | - DA | - NE |  |
|  | Sistem za merjenje sile mora ustrezati standaru ISO 7500-1 del 1 razred 0.5 do 1/250 obsega merjene sile | - DA | - NE |  |
|  | Sonda za silo mora prenesti vsaj 300 % nominalno preobremenitev brez mehanskih poškodb | Preobremenitev ___________ % |  |  |
|  | Sonda za merjenje sile mora imeti merilnik pospeška, ki je nameščen neposredno na osi obremenitve, za merjenje vstrajnostnih obremenitev, ki nastanejo zaradi osnega pomikanja mas med cikličnim testi | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 18 | Čeljusti za ±100kN |  |  |  |
|  | Sistem mora biti dobavljen s hidravličnimi koničastimi čeljustmi, ki so primerne za pritrjevanje okroglih in ploščatih vzorcev | - DA | - NE |  |
|  | Čeljusti morajo biti primerne za pritrjevanje okroglih (s premerom od 6 do 20mm) in ploščatih vzorev (debeline od 1 do 21mm) za statična in dinamična testiranja v nategu in tlaku do maksimalne sile ±100kN | Čeljusti za pritrditev okroglih vzorcev od _____do _____ mm |  |  |
|  |  | Čeljusti za pritrditev ploščatih vzorcev od ____do ____ mm |  |  |
|  | Nadzorni sistem mora preprečiti odpiranje ali zapiranje čeljusti med testiranjem bodisi v kontroli sile ali pomika | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 19 | Hidravlična oprema: agregat, priključki in cevi za večosno ±100kN preizkuševališče |  |  |  |
|  | Hidravlična enota mora zagotoviti pretok olja vsaj 48 lpm pri 210 bar. | Maksimalen pretok olja __________ lpm |  |  |
|  |  | Maksimalen pritisk olja _________ bar |  |  |
|  | Enota mora biti zračno hlajena in vsebovati digitalni zaslon s pritiskom in temperaturo olja ter vključevati enote za zaščito pregrevanja olja, pritisk olja, nivo olja ter stanje filtrov in temperature motorja | - DA | - NE |  |
|  | Hrup mora biti manj kot 63 dB (A) | Največji hrup _____________dB |  |  |
|  | Enota mora biti opremljena z 2 mikronskim tlačnim in povratnim filtrom | Najmanjša velikost delcev, ki jih filter v tlačnem in povratnem vodu še odstranjuje znaša _____ mikronov |  |  |
|  | Priložene morajo biti vse cevi za povezovanje naprave in HPU v dolžini 12 m med hidravlično enoto in aktuatorjem stroja | - DA | - NE |  |
|  | Dobavljeno mora biti olje in vsi filtri za normalno delo hidravlične enote | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 20 | Programska in računalniška oprema ±100kN |  |  |  |
|  | Skupni kontroler za oba aktuatorja mora imeti lastni osebni računalnik. | - DA | - NE |  |
|  | Vmesnik uporabnikovega osebnega računalnika mora uporabniku jasno podati trenutni način izvedbe testa in jasno podati informacijo o stanju preizkusa npr. v teku, zaključen, dosežena meja ali aktuator je izključen | - DA | - NE |  |
|  | Dobavljen mora biti tovarniško integriran računalnik s procesorem i7, s tipkovnico in LCD zaslonom vsaj 22'' | - DA | - NE |  |
|  | Računalnik, ki se uporablja v okviru preizkuševalnega sistema, mora imeti operacijski sistem Windows 10 Professional ali novejši | - DA | - NE |  |

|  | Posebne zahteve: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. | - DA | - NE |  |  |
|  | 2. Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. | - DA | - NE |  |  |
|  | 3. Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. | - DA | - NE |  |  |
|  | 4. Zaslon izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. | - DA | - NE |  |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 21 | Prilagodljiva 2 aktuatorja s kapaciteto vsaj ±100kN za 2D x-y testiranje |  |  |  |
|  | Vsak aktuator s pretokom vsaj 40 l/min s kapaciteto sile do ±100kN in hodom ±75mm ima lastni postavek za pritrditev in skupno krmilno-upravljalno konzolo | Kapaciteta pretoka olja ________ litre/min |  |  |
|  |  | Maksimalna sila ±_______kN |  |  |
|  |  | Največji pomik bata ± _______mm |  |  |
|  | Vsak aktuator mora biti opremljen z merilno celico za silo in imeti mehanske čeljusti za utrujanje vsaj do ±100 kN | - DA | - NE |  |
|  | Vsak aktuator mora imeti potisno ploščo za pritrditev | - DA | - NE |  |
|  | Samostoječi hidravlični razdelilec za povezavo glavnim razdelilcem za povezovanje s fleksibilnimi aktuatorji | - DA | - NE |  |
|  | Hidravlične cevi v dolžini 12 m med glavnim razdelicem in samostoječim razdelilcem morajo biti dostavljene | - DA | - NE |  |
|  | 2 krat po 6 m hidravličnih cevi med samostoječim razdelilcem in fleksibilnimi aktuatorji morajo biti dobavljene | - DA | - NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Za postavko 6. Programska in računalniška oprema (osebni računalnik) ponudnik kot dokazilo navede potrdilo oziroma dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), kot izhaja iz točke 3. Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Za postavko 16. Programska in računalniška oprema (osebni računalnik) ponudnik kot dokazilo navede potrdilo oziroma dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), kot izhaja iz točke 3. Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Za postavko 20. Programska in računalniška oprema (osebni računalnik) ponudnik kot dokazilo navede potrdilo oziroma dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), kot izhaja iz točke 3. Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.